## LOR - Tehniskā specifikācija
LOR darba stacijas ar instrumentiem piegāde
Tehniskā specifikācija
Nr.p.k. | LOR darba vieta
1. | Darba stacija viendaļīga vai divdaļīga nodrošinot virsmu pierakstu veikšanai (piemēram, virsma starp divām daļām, izvelkama kā atvilktne vai cits risinājums), ergonomiski izvietojama
2. | Visām daļām viegli tīrāmas un dezinficējamas virsmas, izmantojot standarta līdzekļus
3. | Visas daļas savstarpēji integrētas
4. | Visas daļas saskaņotā krāsā (pirms piegādes jāsakaņo ar Pasūtītāju)
5. | Instrumentu bloks
5.1. | Ne mazāk par 3 atvilktnēm, kas aprīkotas ar instrumentu šālēm
5.2. | Vismaz 1 atvilktne/nodalījums lietotajiem instrumentiem ar šālīti/trauku
5.3. | Atkritumu tvertne
5.4. | Augšējā daļā divu līmeņu nodalījums instrumentiem un materiāliem ar caurspīdīgu vāku, integrētu apgaismojumu un nepieciešamajiem aksesuāriem instrumentu novietošanai
6. | Darba stacija
6.1. | Darba stacija savietojama ar esošo kanalizācijas un ūdens pievadu *nepieciešams veikt telpas apsekošanu
6.1.1 | Nepieciešamības gadījumā veikt kanālizācijas un ūdens pievada pielāgošanu bez papildus izmaksām (iekļaut LOR darba vietas cenā)
6.2. | Nodrošina automātisku ūdens pievadīšanu un aizvadīšanu uz drenāžu un atsūkšanas sistēmas skalošanu un dezinfekciju
6.3. | Darba vieta aprīkota ar visu instrumentu un piederumu turētājiem komplektācijā iekļaujot:
6.3.1. | vismaz 3 apsildāmie endoskopu turētāji
6.3.2. | endoskopu dezinfekcijas trauki (autoklavējami)
6.3.3. | LOR spoguļu sildītājs
6.4. | Integrēts iekārtas vadības panelis
6.5. | Automātiska instrumentu ieslēgšana/izslēgšana, paceļot/nolaižot tos no turētāja
7. | Atsūkšanas modulis
7.1. | Regulējama plūsma
7.2. | Maksimālā plūsma ne mazāka par 40 l/min
7.3. | Maksimālais vakuums ne mazāks par -75 kPa
7.4. | Komplektācijā pievads ar nepieciešamajiem aksesuāriem
8. | Auss skalošanas modulis
8.1. | Regulējama ūdens plūsma vismaz līdz 400 ml/min
8.2. | Aprīkots ar ūdens sildīšanu, nodrošinot 37 (+/-1) °C temperatūru
8.3. | Komplektācijā pievads un skalošanas rokturis un piltuvveida uzgalis šķidruma automātiskai novadīšanai ar aksesuāriem
9. | Saspiestā gaisa modulis
9.1. | Regulējama gaisa plūsma
9.2. | Spiediens vismaz 0 - 2,5 Bar
9.3. | Komplektācijā pievads, rokturis un 3 sprauslas un izsmidzināšanas pudeles šķidrumam, pulverim un medikamentiem
10. | LED gaismas avots (ekvivalents vismaz 150 W halogēna gaismas avotam)
10.1. | Vismaz divas avotu izejas
10.2. | Komplektācijā vismaz 1,5 m garš gaismas vads un STORZ adapteris, ja gaismas vads nav ar Storz standarta savienojumu
11. | Kameras galva
11.1. | Piemērota standarta optikas okulāriem
11.2. | HD attēla kvalitāte
11.3. | Uz kameras pogas attēla "iesaldēšanai" un saglabāšanai vai cits ekvivalents risinājums, piemēram kājas pedālis
11.4. | USB savienojums ar datoru
11.5. | Komplektācijā programmatūra attēla iegūšanai ar pacientu datu bāzi un attēlu saglabāšanas iespēju
11.6. | Komplektācijā kameras galvas tehniskajām prasībām atbilstošs portatīvais dators vai dators ar stiprinājumu uz mikroskopa statīva
11.6.1. | Monitora izmērs ne mazāks par 15''
12. | Statīvs LOR galvas lampai
13. | Galvas lampa
13.1. | Horizonāli un vertikāli regulējams galvas stiprinājums
13.2. | Ar integrētu akumulatoru uz lampas, kas nodrošina vismaz 3 stundu darba laiku
13.3. | Komplektācijā akumulatora lādētājs
13.4. | Regulējams gaimas lauks un fokuss
13.5. | LED gaismas avots
14. | Mikroskops
14.1. | Piemērots otolaringoloģiskajiem izmeklējumiem un manipulācijām
14.2. | Mikroskops nodrošina vismaz 3 pakāpju apohromātisku palielinājumu
14.3. | Vismaz zaļās gaismas filtrs
14.4. | Objektīvs ar fokusu 200 mm
14.5. | Binokulārs tubuss ar starpzīlīšu attāluma regulāciju
14.6. | Okulāru palielinājums vismaz 10x
14.7. | Regulējamas dioptrijas ne mazāk kā ± 5D
14.8. | T veida rokturis, kas piemērots darbam ar vienu roku
14.9. | Integrēts LED gaismas avots
14.10. | Automātiska apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana, novietojot mikroskopu darba stāvoklī
14.11. | Integrēts mikroskopa statīvs uz darba stacijas
14.11.1. | Mikroskopa statīvs un stiprinājums nodrošina ergonomisku darbu un brīvu piekļuvi pacientam
15. | Pacienta krēsls
15.1. | Elektriski regulējams augstums
15.2. | Augstuma regulēšana ar kājas pedāli
15.3. | Elektriski regulējams atzveltnes slīpums vismaz līdz guļus pozīcijai (~10°)
15.4. | Krēsla rotācija pa labi/kreisi vismaz līdz 90° ar fiksāciju
15.5. | Paceļami roku balsti
15.6. | Erganomisks galvas balsts
15.7. | Piemērots pacientiem ar svaru vismaz līdz 145 kg
16. | Ārsta krēsls
16.1. | Regulējams augstums ar gāzes atsperi
16.2. | Novietots uz riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
16.3. | Ar atzveltni
16.4. | Krēsla rotācija par 360°
17. | Darba vietas barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
18. | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
19. | Garantija vismaz 24 mēneši
20. | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
21. | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
22. | CE marķējums
23. | Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Vispārīgās prasības
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un Preces nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību un apkopēm garantijas laikā, ja ražotājs tādas ir noteicis;
2 | Preču piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi, ja tādu ražotājs ir paredzējis, un lietotāju apmācību darbam ar Preci pēc pieprasījuma, lietošanas instrukciju latviešu valodā pēc pieprasījuma;
4 | Piedāvātajai Precei garantijas termiņš ir __ (________) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt Preces apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu periodiskumu bez papildus maksas;
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā.
6 | Pretendentam ir jāspēj nodrošināt iekārtu garantijas tehniskā uzraudzība un serviss, lai izpildītu šo prasību, Pretendents iesniedz apliecinājumu par servisa nodrošināšanu.
7 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno inženiera sertifikāts);
8 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulas 2017/745 prasībām;
10 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
11 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), norādot nosaukumu un lapaspusi, kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
12 | *** Norādītais daudzums ir orientējošs, ņemot vērā paredzēto izlietojumu. Pasūtītājam ir tiesības iegādāties lielāku vai mazāku daudzumu, nepārsniedzot līguma kopējo summu.
13 | Izmēru pielaide 10%, ja nav norādīts citādāk.