Nolikuma 2. pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums
“Pārvietojamu redzamās gaismas un tuvās infrasarkanās gaismas spektrometru piegāde”
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Komplektācija
	· Pārvietojams redzamās gaismas un tuvās infrasarkanās gaismas spektrometrs, 3 gab.
· Kabeļi, standarti un citi piederumi iekārtas darbības nodrošināšanai.
· Programmatūra ar beztermiņa vai vismaz viena gada licenci.
	Does the tender require a combined VIS-IR infrared since the below requirements state only IR range of 1000 – 1600 nm?
Nē, prasība neprasa kombinētu VIS-NIR spektrometru. Iekārtai jānodrošina prasītais viļņu garums, bet pretendents var piedāvāt iekārtu ar plašāku viļņu garumu.
No, the requirement does not require combined VIS-NIR spectrometer. The instrument must provide the required wavelength range, but bidders may offer an instrument with a broader wavelength.

	Testējamie paraugi
	Paredzēts augsnes (cietiem, necaurspīdīgiem, birstošiem) paraugiem:
· lauka apstākļos (mitri, neviendabīgi);
· laboratorijas apstākļos (gaissausi un samalti līdz 2 mm daļiņu izmēram).
	

	Papildu darbu apjoms
	Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana, apmācība, programmatūras instalācijas un konfigurācijas darbi, vismaz viena tehniskā apkope gadā garantijas periodā. 
	

	Prasību izpilde
	Tehniskie parametri jāapstiprina ar tehnisko dokumentāciju, brošūrām, specifikācijām, instrukcijām vai ekvivalentiem dokumentiem (angļu vai latviešu valodā), atsaucoties uz konkrēto punktu.
	

	Tuvās infrasarkanās gaismas spektroskops

	Viļņu garums
	Vismaz no 1000 nm līdz 1600 nm.
	

	Spektrālā izšķirtspēja
	Mazāka par 16 nm.
	

	Darbības princips
	Atstarošanās vai FTIR
NIR vai FTIR, izmantojot atstarošanās principu
	Please specify this line. Reflection is a physical phenomenom while FTIR is technology.
Tiks precizēta prasība, lai norādītu skaidrāk darbības principu: “NIR vai FTIR, izmantojot atstarošanās principu”. 
Requirement will be updates, to clarify the working principle: “NIR or FTIR using reflactance principle”

	Mērījuma laiks
	Mazāk par 1 min.
	

	Baterija
	Ar uzlādējamu bateriju. Kalpošanas laiks ar vienu uzlādi vismaz 8 stundas.
	

	Gaismas avota kalpošanas ilgums
	Vismaz 20000 h.
	

	Izmēri
	Garums mazāks par 250 mm
Platums un dziļums mazāks par 75 mm vai diametrs mazāks par 75 mm
	

	Svars
	Mazāks par 500 g.
	

	Putekļu un ūdens aizsardzība
	Ne zemāku kā IP65 
	

	Programmatūra

	Uzbūve
	Web aplikācija, ka strādā no interneta pārlūkprogrammas un mobilā telefona (Android). 
	

	Kalibrēšana
	Var veikt viļņu garuma kalibrēšanu.
	

	Mērīšana
	Var veikt parauga spektra mērījumu un kvantificēt vairākus rezultātus izmantojot ražotāja izstrādātu modeli.
Var veikt vairākus mērījumus vienam paraugam, lai uzlabotu precizitāti.
	

	Modelis
	Piemērots Latvijas augsnēm vismaz reakcijas, oglekļa slāpekļa, kālija, fosfora, magnija noteikšanai. Modeļa izstrādei jāizmanto VAAD nodrošinātie augsnes paraugi vai iepriekš minēto rādītāju rezultāti. Modeļa precizitāte ir pietiekama, lai rādītājus varētu klasificēt nodrošinājuma grupās.
	

	Rezultāti
	Pieejama informācija par veiktajiem mērījumiem, rezultātiem un spektriem
	

	Ģeolokācija
	Veicot mērījumu tiek veikta paraugu ģeolokācija.
	

	Rezultātu eksports
	Mērījuma rezultātus var eksportēt vismaz .xlsx vai .csv formātā
	

	Citas prasības

	Autorizēts pārstāvis
	Pretendentam jābūt ražotāja pārstāvim Latvijā ar tiesībām pārdot iekārtas un nodrošināt to servisa pakalpojumus
	

	Instrukcijas 
	Lietošanas instrukcija latviešu valodā vai angļu valodā.
	

	Apmācības
	Lietošanas apmācība vismaz 8 kontaktstundas vismaz trīs darbiniekiem, par ko izsniedz apliecinājumu.
	

	Garantija
	2 gadi un servisa nodrošināšana Latvijā.
	

	Piegāde un uzstādīšana
	Ne ilgāk kā 12 nedēļas no līguma noslēgšanas.
Modeļa piegāde ne ilgāk kā 18 nedēļās no līguma noslēgšanas.
	

	Iepakojumu utilizācija
	Jānodrošina iepakojuma utilizācija.
	

	Kvalitātes prasības
	Dokuments, kas apliecina spektrometra atbilstību kvalitātes prasībām (CE sertifikāts).
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