Nolikuma 2. pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums

“Pārvietojamu redzamās gaismas un tuvās infrasarkanās gaismas spektrometru piegāde”

| Prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Komplektācija | - Pārvietojams redzamās gaismas un tuvās infrasarkanās gaismas spektrometrs, 3 gab. - Kabeļi, standarti un citi piederumi iekārtas darbības nodrošināšanai. - Programmatūra ar beztermiņa vai vismaz viena gada licenci. | Does the tender require a combined VIS-IR infrared since the below requirements state only IR range of 1000 – 1600 nm? Nē, prasība neprasa kombinētu VIS-NIR spektrometru. Iekārtai jānodrošina prasītais viļņu garums, bet pretendents var piedāvāt iekārtu ar plašāku viļņu garumu. No, the requirement does not require combined VIS-NIR spectrometer. The instrument must provide the required wavelength range, but bidders may offer an instrument with a broader wavelength. |
| Testējamie paraugi | Paredzēts augsnes (cietiem, necaurspīdīgiem, birstošiem) paraugiem: - lauka apstākļos (mitri, neviendabīgi); - laboratorijas apstākļos (gaissausi un samalti līdz 2 mm daļiņu izmēram). |  |
| Papildu darbu apjoms | Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana, apmācība, programmatūras instalācijas un konfigurācijas darbi, vismaz viena tehniskā apkope gadā garantijas periodā. |  |
| Prasību izpilde | Tehniskie parametri jāapstiprina ar tehnisko dokumentāciju, brošūrām, specifikācijām, instrukcijām vai ekvivalentiem dokumentiem (angļu vai latviešu valodā), atsaucoties uz konkrēto punktu. |  |
| Tuvās infrasarkanās gaismas spektroskops |  |  |
| Viļņu garums | Vismaz no 1000 nm līdz 1600 nm. |  |
| Spektrālā izšķirtspēja | Mazāka par 16 nm. |  |
| Darbības princips | Atstarošanās vai FTIR NIR vai FTIR, izmantojot atstarošanās principu | Please specify this line. Reflection is a physical phenomenom while FTIR is technology. Tiks precizēta prasība, lai norādītu skaidrāk darbības principu: “NIR vai FTIR, izmantojot atstarošanās principu”. Requirement will be updates, to clarify the working principle: “NIR or FTIR using reflactance principle” |
| Mērījuma laiks | Mazāk par 1 min. |  |
| Baterija | Ar uzlādējamu bateriju. Kalpošanas laiks ar vienu uzlādi vismaz 8 stundas. |  |
| Gaismas avota kalpošanas ilgums | Vismaz 20000 h. |  |
| Izmēri | Garums mazāks par 250 mm Platums un dziļums mazāks par 75 mm vai diametrs mazāks par 75 mm |  |
| Svars | Mazāks par 500 g. |  |
| Putekļu un ūdens aizsardzība | Ne zemāku kā IP65 |  |
| Programmatūra |  |  |
| Uzbūve | Web aplikācija, ka strādā no interneta pārlūkprogrammas un mobilā telefona (Android). |  |
| Kalibrēšana | Var veikt viļņu garuma kalibrēšanu. |  |
| Mērīšana | Var veikt parauga spektra mērījumu un kvantificēt vairākus rezultātus izmantojot ražotāja izstrādātu modeli. Var veikt vairākus mērījumus vienam paraugam, lai uzlabotu precizitāti. |  |
| Modelis | Piemērots Latvijas augsnēm vismaz reakcijas, oglekļa slāpekļa, kālija, fosfora, magnija noteikšanai. Modeļa izstrādei jāizmanto VAAD nodrošinātie augsnes paraugi vai iepriekš minēto rādītāju rezultāti. Modeļa precizitāte ir pietiekama, lai rādītājus varētu klasificēt nodrošinājuma grupās. |  |
| Rezultāti | Pieejama informācija par veiktajiem mērījumiem, rezultātiem un spektriem |  |
| Ģeolokācija | Veicot mērījumu tiek veikta paraugu ģeolokācija. |  |
| Rezultātu eksports | Mērījuma rezultātus var eksportēt vismaz .xlsx vai .csv formātā |  |
| Citas prasības |  |  |
| Autorizēts pārstāvis | Pretendentam jābūt ražotāja pārstāvim Latvijā ar tiesībām pārdot iekārtas un nodrošināt to servisa pakalpojumus |  |
| Instrukcijas | Lietošanas instrukcija latviešu valodā vai angļu valodā. |  |
| Apmācības | Lietošanas apmācība vismaz 8 kontaktstundas vismaz trīs darbiniekiem, par ko izsniedz apliecinājumu. |  |
| Garantija | 2 gadi un servisa nodrošināšana Latvijā. |  |
| Piegāde un uzstādīšana | Ne ilgāk kā 12 nedēļas no līguma noslēgšanas. Modeļa piegāde ne ilgāk kā 18 nedēļās no līguma noslēgšanas. |  |
| Iepakojumu utilizācija | Jānodrošina iepakojuma utilizācija. |  |
| Kvalitātes prasības | Dokuments, kas apliecina spektrometra atbilstību kvalitātes prasībām (CE sertifikāts). |  |