## Tehniskā specifikācija
Medicīnisko tehnoloģiju iegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Reanimācijas un operāciju blokam (1.daļa): Laparoskopisko operāciju iekārtu komplekts
Tehniskā specifikācija - Tehniskais - finanšu piedāvājums
Vispārīgās prasības:
1 | Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā – 7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3 | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4 | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (vismaz 10 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5 | Iekārta ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6 | Garantijas laiks ir _____ (ne mazāk kā 24 (divdesmit četri)) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. (vērtēšanas kritērijs)
7 | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
8 | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, izejmateriālu (filtri un t.t.) nomaiņu, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai.
9 | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
10 | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 5 (piecām) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 5 (piecām) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
11 | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
12 | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13 | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un 1 CD/ USB eksemplārs).
14 | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15 | Iekārtu virsmas viegli tīrāmas un dezinficējamas, kuras iespējams apstrādāt ar standarta līdzekļiem, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
16 | Pretendentam jānodrošina iekārtas elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Pārbaudes apliecinoši dokumenti jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
17 | Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkciju atbilstības pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
18 | Iekārtai, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu, izplatīšanu ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumu Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām, šo prasību ievērošanu nodrošina iekārtas piegādātājs.
19 | Iekārtai ir jāatbilst direktīvas 93/42/EEK vai regulas 2017/745 prasībām, ko apliecina CE sertifikāts.
20 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pārstāvja ES izdotas atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity).
21 | Pretendentam jāiesniedz preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts apliecinošs dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās preces un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republika).
22 | Apmaksa tiek veikta eiro 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no visas tehniskās dokumentācijas saņemšanas un iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
Specifiskās (obligātās) prasības:
1 | 1. Energoefektivitāte pirmajā vietā: HP darbības nosaukums “Enerģijas ietaupījums”: Pretendentam, pamatojoties uz MK 12.07.2024.g. rīkojumu Nr.573 “Aktualizētais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030.gadam”, jāuzlabo Pasūtītāja enerģētiskā drošība un labklājība; ilgtspējīgā, konkurētspējīgā, izmaksu efektīvā, drošā un uz tirgus principiem balstītā veidā jāveicina klimatneitrāla tautsaimniecības attīstība, t.sk. piegādājot modernu medicīnisko tehnoloģiju, veicinot resursu efektīvu izmantošanu, kā arī to pašpietiekamību un dažādību. Pretendents ar šo dokumentu apliecina, ka Pretendenta pakalpojums “ir energoefektīvs, jo pēc iekārtu nodošanas ekspluatācijā, ņemot vērā aktivitātes attīstības/ uzlabošanas iespējas, elektroenerģijas patēriņam proporcionāli jāpalielinās. Pēc iespējas tiks izmantotas LED tehnoloģijas, t.sk. invertoru tehnoloģijas. Pretendents, piegādājot modernu medicīnisko tehnoloģiju, veicinās resursu efektīvu izmantošanu, kā arī to pašpietiekamību un dažādību, kas ir saskaņā ar MK 12.07.2024.g. rīkojumu Nr.573 “Aktualizētais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030.gadam". 2. Energoefektivitāte pirmajā vietā: HP darbības nosaukums “Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem”: Pretendentam jāpilnveido Pasūtītāja veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāte. Jāatjauno sistēma, modernizējot medicīniskās iekārtas, t.sk. papildinot ar jaunām funkcionalitātēm. Pakalpojums tiks sniegts slimnīcā un nodrošinās gan ambulatoro, gan stacionāro palīdzību un neatliekamo palīdzību. Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu 2027.gadam, Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, slimnīcas pienākums, t.sk. saskaņā ar atjaunojamiem energoresursiem, attīstīt “uz cilvēku centrētu veselības” aprūpi, tajā skaitā palielinot savlaicīgas veselības aprūpes pieejamību pacientiem un uzlabojot tās kvalitāti. Pretendents ar šo dokumentu apliecina, ka Pretendenta pakalpojums “jāpilnveido SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, jāatjauno sistēma (-as), modernizējot SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīniskās iekārtas, t.sk. papildinot ar jaunām funkcionalitātēm. Iepriekš minētā pakalpojuma ietvaros netika pielietoti materiāli vai darba metodes, kas var izdalīt toksiskas vielas, nav bīstamas apkārtējai videi un cilvēku veselībai – ka pakalpojuma laikā, tā ekspluatācijas laikā. Iekārtām ir CE marķējums un atbilst ES standartiem/ regulām, kas nozīmē "Eiropas atbilstība". Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu 2027.gadam, Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, šīs pakalpojums neklātienē veicinās pāreju uz energoresursu efektīvu izmantošanu”. 3. Energoefektivitāte pirmajā vietā: HP darbības nosaukums “Izmaksefektīvu, tehniski, ekonomiski un videi nekaitīgu alternatīvu ieviešana”: Līdzšinējie pasākumi kopumā vai daļēji tiks aizstāti ar izmaksefektīviem, tehniski, ekonomiski un videi nekaitīgiem alternatīviem pasākumiem, kas vienlīdz efektīvi nodrošina attiecīgo mērķu sasniegšanu. Pretendentam saskaņā ar 07.04.2004.g. Likuma “Preču un pakalpojumu drošuma likums” 1.pantā noteikto, jāievēro profesionālā darbība, atbilstoši vides ilgtspējīgai attīstībai, resursus taupošai un energoefektīvai saimniekošanai, t.sk. pieņemt videi labvēlīgus un zaļajai domāšanai atbilstošus lēmumus. Pretendents ar šo dokumentu apliecina, ka Pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi “detalizēti izpētīja tehnisko specifikāciju, izstrādāja attiecīgu piedāvājumu, kur par pamatu ņēma esošās situācijas izpēti, sociālekonomiskos datus, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pieejamos līdzekļus projekta ietvaros. Tika pārliecinājās par izmaksu pamatotību un komponenšu nepieciešamību, t.sk. sasniedzot izmaksefektīvu, tehniski, ekonomiski un videi nekaitīgu medicīnisko iekārtu ieviešanu, apliecinājāt ar CE marķējumu, kas atbilst ES standartiem/ regulām”.
2 | Iekārtai, attiecībā uz drošības prasībām jāatbilst: Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2017/745, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 6.jūlija Direktīvai Nr.2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā, t. sk. Latvijas kiberdrošības stratēģijai 2023. - 2026. gadam (prasību ievērošanu nodrošina iekārtas piegādātājs).
**Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Iekārtas ražotāju un modeli atbilstošos parametrus.
*** Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai un papildprasībai, obligāti noradīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi – ražotāja izdotas lietošanas vai/ un tehniskās instrukcijas, brošūras, datasheet.
Nr. p. k. | Prece | Mērvienība ( gab. kompl.) | Skaits | Preces oriģinālais nosaukums (ja nepieciešams) | Preces kods (ja nepieciešams) | Preces ražotājs ** (ja nepieciešams) | Cena EUR, bez PVN par 1 gab./ kompl. | Kopējā cena EUR, bez PVN*
1 | Laparoskopisko operāciju iekārtu komplekts: | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.1. | 4K digitālas videokameras procesora modulis | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.2. | Digitāls kameras modulis (savienojams ar videokameras procesora moduli) vai vienota videosistēma | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.3. | Medicīnisks 4K monitors | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.4. | Medicīnisks 4K/ 3D monitors | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.5. | Kameras galva ar kabeli 4K UHD sistēmai | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.6. | Gaismas avots atsevišķs vai iebūvēts videosistēmā | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.7. | CO2 padeves iekārta/ insuflators | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.8. | Dūmu atsūkšanas iekārta (atsevišķa) vai integrēta CO2 insuflātorā | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.9. | Šķidruma padeves iekārta ar programatūru (laparoskopijām, histeroskopijām un uroloģijām) | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.10. | Koagulators ar piederumiem | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.11. | Mobils statīvs aparatūras novietošanai un pārvietošanai | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.12. | Medicīniskā gāzes balona CO2 turētājs | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Kopā: | 0 | 0 | (vērtēšanas kritērijs)
* norādīt iekārtu komplekta apakšpozīciju cenu: p.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12.
Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Mērvienība (gab., kompl.) | Pretendenta piedāvātie parametri ** | Atsauce uz informatīvo materiālu *** (ja nepieciešams) | Preces modelis (ja nepieciešams)
1. | Laparoskopisko operāciju iekārtu komplekts
1.1. | 4K digitālas videokameras procesora modulis | gab. |  |  | Norādīt preces modeli
1.1.1. | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3840 x 2160 pikseļi
1.1.2. | Aprīkota ar vismaz divām HDMI izejām, vismaz vienu 12G/3G-SDI izeju, vismaz vienu DVI-D izeju
1.1.3. | Aprīkota ar vismaz trim USB ligzdām
1.1.4. | Ar iespēju ierakstīt video un attēlus, izmantojot USB vai atsevišķu iekārtu - video ierakstītāju
1.1.5. | Ar iespēju vienlaicīgi uztvert divus attēlus (side-by-side) režīmā vienlaicīgi no abiem signāla avotiem, ar izšķirtspēju ne mazāk kā 3840 X 2160 pikseļi
1.1.6. | Ar videouztveri vismaz Full HD kvalitātē, ar izšķirtspēju ne mazāk kā 1920 x 1080 pikseļi, vismaz MPEG4 formāta kvalitātē
1.1.7. | Ar automātisku gaismas intensitātes regulēšanu gaismas avotam ar integrētu vienoto vadības sistēmu
1.1.8. | Ar iespēju attēlizveidei ICG (attēlveidošana ar infrasarkano gaismu izmantojot indocīnzaļo)
1.2. | Digitāls kameras modulis (savienojams ar videokameras procesora moduli) vai vienota videosistēma | gab. |  |  | Norādīt preces modeli
1.2.1. | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3840 x 2160 pikseļi
1.2.2. | Kombinācijā ar atbilstošu kameru galvu ļauj aktivizēt vismaz šādus režīmus bez speciāla gaismas avota vai papildu filtra:
1.2.2.1. | - tumšo endoskopiskās attēlu apgabalu izgaismošanas iespēja;
1.2.2.2. | - dinamiska attēla krāsu kontrasta uzlabošana;
1.2.2.3. | - ar attēlu bez mirgošanas un trokšņiem.
1.2.3. | Ar iespēju vadīt un mainīt no sterilās zonas ar kameras galvas pogām:
1.2.3.1. | - vizualizācijas veidu;
1.2.3.2. | - digitālo tālummaiņu;
1.2.3.3. | - spilgtumu;
1.2.3.4. | - video uztveršanu un attēlu uzņemšanu;
1.2.3.5. | - uzņemt attēlu un video picture- in -picture režīmā;
1.2.3.6. | - baltās krāsas balansa un uzstādīšanas iestatījumus.
1.2.4. | Ar integrētu attēlu apstrādes moduli attēla spilgtuma regulēšanai ne mazāk ka 5 līmeņos un elektronisku filtru darbam ar fibroskopiem
1.3. | Medicīnisks 4K monitors | gab. |  |  | Norādīt preces modeli
1.3.1. | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3840 x 2160 pikseļi
1.3.2. | Stiprināms uz VESA 100 vai ekvivalents vai adaptera
1.3.3. | Gaišums ne mazāk kā 350 cd/m2
1.3.4. | Izmērs ne mazāks kā 31” pa diagonāli
1.3.5. | Siltuma jauda 126 kcal/h (+/- 10%)
1.3.6. | Vertikālais skatīšanās leņķis ne mazāks par 178º
1.3.7. | Kontrasts ne mazāk kā 1500:1
1.3.8. | Nodrošināta funkcija attēls attēlā (vienlaicīgi vismaz no 2 video signāliem)
1.3.9. | Aprīkota ar vismaz vienu DVI (FULL HD) ieeju, vismaz vienu 12G-SDI (UHD) ieeju un/vai vismaz vienu HDMI, vismaz vienu RS-232C (kontrole) ieeju
1.3.10. | Video izejas ne mazāk kā: 1 gab. DVI-D (FULL HD), 1 gab. 12G-SDI (UHD) vai HDMI
1.3.11. | Ar barošanas avotu (ārēju) un ne vairāk ka 48V DC enerģijas padevi
1.3.12. | Paredzēts darbam ar vismaz UHD kvalitātes kamerām (formāts 16:9, izšķirtspēja 3840x2160 pikseļi)
1.3.13. | Ar vadību no monitora priekšējā paneļa
1.3.14. | Dezinficējams saskaņā ar ražotāja rekomendācijām
1.4. | Medicīnisks 4K/ 3D monitors | gab. |  |  | Norādīt preces modeli
1.4.1. | Izšķiršanas spēja ne mazāk kā 3840x2160 pikseļi
1.4.2. | Komplektā ne mazāk kā 3 x 3D brilles, pasīva tipa |  |  |  | Norādīt preces modeli, ja attiecināms
1.4.3. | Stiprināms uz "VESA 100" vai ekvivalenta adaptera un atbalsta novietošanai uz plaukta
1.4.4. | Gaismas spilgtums vismaz 650 cd/m2
1.4.5. | Kontrasts ne mazāk kā 1000:1
1.4.6. | Video ieejas ne mazāk kā: 1xDP 1.2a (UHD), 1xDVI-D, 1x 12G-SDI (UHD), 1xHDMI
1.4.7. | Ar barošanas avotu (ārēju) un ne vairāk ka 48V DC enerģijas padevi
1.4.8. | Dezinficējams saskaņā ar ražotāja rekomendācijām
1.5. | Kameras galva ar kabeli 4K UHD sistēmai | kompl. |  |  | Norādīt preces modeli
1.5.1. | Attēla sensors – ne mazāk kā 2 x 1/2.5” CMOS čips vai ekvivalents
1.5.2. | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3840x2160 pikseļi
1.5.3. | Attēla formāts 16:9
1.5.4. | Fokusa attālums vismaz 15 mm
1.5.5. | Svars 240g (+/- 30g)
1.5.6. | Iespēja strādāt fluorescences režīmā izmantojot indocaina zaļo ICG (indocyanine green)
1.5.7. | Iespējams izvēlēties vēlamo krāsu NIR (near infrared)/ ICG attēlveidošanai zilā vai zaļā krāsā
1.5.8. | Ar NIR/ ICG fluorescences signālu baltā krāsā un fonu melnā krāsā (maksimālā kontrasta iegūšanai)
1.5.9. | Kameras funkciju vadība no sterilās zonas (piem., ar "izvēlnes" pogu no kameras galvas)
1.5.10. | Sterilizējams (vismaz EtO gāze, plazma (H2O2), ķīmiskā FO)
1.6. | Gaismas avots atsevišķs vai iebūvēts videosistēmā | gab. |  |  | Norādīt preces modeli
1.6.1. | Diožu tipa (LED) vai ksenona, vai ekvivalents
1.6.2. | Aprīkots ar skārienjutīgu ekrānu iestatījumu maiņai vai/un gaismas avots kontrolējams no videosistēmas
1.6.3. | Vismaz divas gaismas diodes: baltas gaismas diode un infrasarkanā gaismas diode, kas darbojas atsevišķi vai vienlaikus
1.6.4. | Gaismas vada pieslēgums ar pretatspīduma vairogu vai automātiskā gaismas atslēgšana
1.6.5. | Gaismas intensitātes regulācija ne mazāk kā 12 soļos
1.6.6. | Krāsu temperatūra ne mazāka kā 5500 K
1.7. | CO2 padeves iekārta/ insuflators | gab. |  |  | Norādīt preces modeli
1.7.1. | Plūsmas ātrums iestatāms ne mazāk kā 2 režīmos: jutīgajā (vismaz diapazonā 0.1-15L/min.) un ātrajā (vismaz diapazonā 1-40L/min.)
1.7.2. | Spiediens iestatāms ne mazāk kā 2 režīmos: jutīgajā (vismaz diapazonā 1-15 mmHg) un ātrajā (vismaz diapazonā 1-30 mmHg)
1.7.3. | Automātiska, elektroniski kontrolēta gāzes padeve
1.7.4. | Ar skārienjūtīgu vadības paneli vai/un ar pogu vadību
1.7.5. | Uz vadības paneļa ciparu veidā vienlaicīgi attēlots vismaz iestatītais un faktiskais spiediens, un insuflācijas plūsmas ātrums
1.7.6. | Nodrošina operācijas laikā izmantotās gāzes patēriņa kontroli
1.7.7. | Nodrošina pastāvīgu intra abdominālā spiediena kontroli
1.7.8. | Nodrošināta automātiska, elektroniski kontrolēta gāzes uzpilde noplūdes gadījumā (pie instrumentu maiņas)
1.7.9. | Nodrošināta automātiska pārspiediena novēršanas funkciju
1.7.10. | Nodrošina gāzes priekšsildīšanu līdz ķermeņa temperatūrai; komplektā ar cauruļu komplektu ar integrētu sildelementu vismaz 3 gab. |  |  |  | Norādīt references kodu
1.7.11. | Silikona caurules daudzreizlietojamas bez apsildes funkcijas – 1 komplekts |  |  |  | Norādīt references kodu
1.8. | Dūmu atsūkšanas iekārta (atsevišķa) vai integrēta CO2 insuflātorā | gab. |  |  | Norādīt preces modeli
1.8.1. | Ar automātisku vakuuma kontroli un dūmu evakuācija (slēgtā sistēmā)
1.8.2. | Savietojams ar vai integrēts 1.7. punkta iekārtā CO2 insuflatorā (ar spiediena kontroli)
1.8.3. | Savietojams ar 1.10. punkta iekārtu, kas nodrošina aktivāciju ar pedāli
1.9. | Šķidruma padeves iekārta ar programatūru | kompl. |  |  | Norādīt preces modeli
1.9.1. | Skārienjutīgs ekrāns
1.9.2. | Rullīša tipa šķidruma padeves mehānisms
1.9.3. | Ar programmatūru laparoskopijām, histeroskopijām un uroloģijām
1.9.4. | Nodrošināta iespēja, nepieciešamības gadījumā papildināt programatūru ar cita profila operācijām (piem. LOR u.c.)
1.9.5. | Daudzreiz lietojamas vai/un vienreiz lietojamas caurules vismaz 1 komplekts |  |  |  | Norādīt references kodu
1.10. | Koagulators ar piederumiem | komp. |  |  | Norādīt preces modeli
1.10.1. | Iespējams veidot individuālas programmas procedūrām atsevišķiem lietotājiem
1.10.2. | Koagulatora priekšējais vadības panelis ir dezinficējams, izturīgs pret skrāpējumiem ar vadības pogām (vērtēšanas kritērijs)
1.10.3. | Koagulators izmantojams bipolārā TUR/HRS darba režīmā NaCl (sāls šķīduma) vidē
1.10.4. | Ar maksimālo bipolārā un monopolārā režīma jaudu robežās vismaz 50-350W
1.10.5. | Saudzīgais režīms bipolārajiem laparoskopiskajiem instrumentiem
1.10.6. | Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā kW/h (vērtēšanas kritērijs)
1.10.7. | Ierīce, atpazīstot pievienoto instrumentu, automātiski iestata parametrus pievienotajam instrumentam (instrumenta atpazīšanas funkcija)
1.10.8. | Vismaz 2 ligzdas bipolāro instrumentu pieslēgšanai
1.10.9. | Vismaz 2 ligzdas monopolāro instrumentu pieslēgšanai
1.10.10. | Komplektācijā ar pedāli un daudzreiz lietojamu neitrālo elektrodu ar savienotājkabeli un koagulācijas vadu (iespēja pievienot vienreizlietojamos elektrodus un savienotājkabeli)
1.11. | Mobils statīvs aparatūras novietošanai un pārvietošanai | kompl. |  |  | Norādīt preces modeli
1.11.1. | Kontaktligzdu daudzums ar sazemējumu, lai nodrošinātu iekārtu pieslēgšanu (kas ir iekļautas komplektācijā)
1.11.2. | Aprīkoti ar centrālo slēdzi visu ierīču atslēgšanai/ ieslēgšanai
1.11.3. | Ar ne mazāk ka 4 riteņiem, vismaz 2 riteņi ar bremzēm
1.11.4. | Ar vismaz vienu atvilktni piederumiem
1.11.5. | Plauktu skaits, izmērs un slodze atbilstoša, lai izvietotu visas piedāvātās iekārtas
1.12. | Medicīniskā gāzes balona turētājs | kompl. |  |  | Norādīt preces modeli, ja attiecināms
1.12.1. | Vismaz viens medicīniskā gāzes balona CO2 turētājs šādiem baloniem: balona tilpums 10l/7kg, standarta pievienojuma vītne W27 x 2
1.13. | Komplektācijā:
1.13.1 | 4K digitālas videokameras procesora modulis | 1 gab.
1.13.2 | Digitāls kameras modulis (savienojams ar videokameras procesora moduli) vai vienota videosistēma | 1 gab.
1.13.3 | Medicīnisks 4K monitors | 1 gab.
1.13.4 | Medicīnisks 4K/ 3D monitors | 1 gab.
1.13.5 | Kameras galva ar kabeli 4K UHD sistēmai | 1 kompl.
1.13.6 | Gaismas avots atsevišķs vai iebūvēts videosistēmā | 1 gab.
1.13.7 | CO2 padeves iekārta/ insuflators | 1 gab.
1.13.8 | Dūmu atsūkšanas iekārta (atsevišķa) vai integrēta CO2 insuflātorā | 1 gab.
1.13.9 | Šķidruma padeves iekārta ar programatūru (laparoskopijām, histeroskopijām un uroloģijām) | 1 kompl.
1.13.10 | Koagulators ar piederumiem | 1 kompl.
1.13.11 | Mobils statīvs aparatūras novietošanai un pārvietošanai | 1 kompl.
1.13.12 | Medicīniskā gāzes balona CO2 turētājs | 1 kompl.