TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1. DAĻA “ANTIMIKROBIĀLĀS JUTĪBAS TESTĒŠANAS SISTĒMA”,

	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. 
Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš kWh, (iekārtas jauda W):
	Summa EUR bez PVN par visu apjomu

	Komplektācija un tehniskās prasības
	Sistēma ir savienojama ar pasūtītāja darbā izmantojamām Sensititre AST (antimikrobiālās jutības noteikšanas) 96 lauciņu platēm un sastāv no:
· Automatizēta fluorescento AST plašu inkubatora un lasītāja - 1gab.
· Manuāla, digitāla ne-fluorescento AST plašu -1gab.
· Daļēji automatizēta fluorescento AST plašu lasītāja -1gab.
· Nefelometra -1gab

1. Automatizētais fluorescento AST plašu inkubators un lasītājs  - 1 gab. 
1.1. Veiktspēja: Iekārta automātiski spēj inkubēt un nolasīt vismaz 90 AST plates, nodrošinot optimālus augšanas apstākļus un novēršot atkārtotu testu nepieciešamību. Iekārta tieši savienojas ar kontrolieri - programmatūras sistēmu, lai automatizētu interpretāciju un rezultātu ziņošanu. 
1.2. Iekārtai jānāk komplektā ar kontrolieri. Kontrolierim jābūt skārienjutīgam ekrānam, iespējai ar programmatūras palīdzību kontrolēt iekārtu, kā arī Manuālo, digitālo ne-fluorescento AST plašu lasītāju  un Daļēji automatizētu fluorescento AST plašu lasītāju . 
1.3. Kontrolieris paredzēts rezultātu analīzei un iekārtu kontrolei ar programmatūru. 
1.4. Programmatūrā iekļauta pielāgojamu rekomendāciju sistēma, kas, balstoties uz FDA, EUCAST un CLSI rekomendācijām, izdod brīdinājumus par rezultātiem.  (Sensititre™ SWIN™ Software System vai ekvivalents).

1.5. Papildu funkcijas: Iekārtā plates ievieto plauktos pa 10 platēm un iekārtas iekšpusē automātiskai sistēmai jāsakārto plates pa plauktiem balsoties uz secību, kādā tās tiks nolasītas.

1.6. Izmērs: ne lielāka par 80,0 cm (platums) x 75 cm (dziļums) x 115cm (augstums) (pieļaujams +/- 1 cm);

1.7. Svars: nepārsniedz 100 kg (tukša, bez platēm), 105 kg (pilna, ar platēm);

1.8. Maksimālā jauda:: nepārsniedz 800 W 

2. Manuāls, digitāls ne-fluorescento AST plašu lasītājs - 1 gab.
2.1. Veiktspēja: Iekārta ar kameras palīdzību uztver un saglabā viegli nolasāmus digitālos AST plašu attēlus optimizētai manuālai nolasīšanai un izsekojamībai. 
2.2. Iekārta izveido savienojumu ar kontrolieri - programmatūras sistēmu, attēlu un rezultātu interpretācijai un ziņošanai.

2.3. Izmērs: ne vairāk kā 30 cm (platums), 40 cm (dziļums), 35 cm (augstums) (pieļaujams +/- 1 cm).

2.4. Svars: ne vairāk kā 10 kg

2.5. Maksimālā jauda:: nepārsniedz 20 W

3. Daļēji automatizēts fluorescento AST plašu lasītājs – 1 gab.
3.1. Veiktspēja: Iekārta izmanto fluorescences noteikšanas tehnoloģiju, automatizētai AST plašu nolasīšanai un tieši savienojas ar kontrolieri -programmatūras sistēmu, lai automatizētu interpretāciju un rezultātu ziņošanu.
3.2. Izmērs: ne vairāk kā 35 cm (platums), 27 cm (dziļums), 20 cm (augstums) (pieļaujams +/- 1 cm)
3.3. Svars: ne vairāk kā 7 kg
3.4. Maksimālā jauda:: nepārsniedz 50 W

4. Nefelometrs (Sensititre vai ekvivalents) – 1 gab.
4.1. Veiktspēja: Iekārta paredzēta Inokulāta optiskā blīvuma standartizācijai, kas paredzēts specifiskiem sistēmas stobriņiem un kalibrējams pēc 0.5 McFarland standarta (1 gab. ietilpst sākumkomplektācijā).
4.2. Izmērs: ne vairāk kā 20 cm (platums), 15 cm (dziļums), 10 cm (augstums) (pieļaujams +/- 1 cm)
4.3. Svars: ne vairāk kā 1,5 kg
4.4. Maksimālā jauda:: nepārsniedz 1 W
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	5. Katras iekārtas elektroenerģijas patēriņš kWh, (iekārtas jauda W):

	
	
	

	Citas prasības
	Piegādātājs nodrošina iekārtas dokumentāciju un lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā.
	
	
	

	
	Piegādātājs veic 2 (divu) lietotāju apmācību 3 (trīs) mēnešu laikā pēc iekārtas uzstādīšanas.
	
	
	

	
	CE marķējums
	
	
	

	
	Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jābūt sasniedzamam 72 stundu laikā no izsaukuma brīža.
	
	
	

	
	Garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no abpusēja Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
	
	
	

	
	Ražotāja izsniegts apmācību sertifikāts, kas apliecina, ka piegādātāja tehniskā servisa sniedzēji ir apmācīti ražotāja rūpnīcā.
	
	
	

	Plānotais piegādes termiņš
	Piegādes un uzstādīšanas termiņš– 3 (trīs) mēneši no pasūtījuma veikšanas brīža.
	
	
	

	
	Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3
	
	
	



*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.
