TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
2. DAĻA “JAUNS MALDI-TOF MASSPEKTOMETRS MIKROORGANISMU IDENTIFIKĀCIJAI”,

	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. 
Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš kWh, (iekārtas jauda W):
	Summa EUR bez PVN

	Komplektācija un tehniskās prasības
	Jauns MALDI-TOF masspektometrs mikroorganismu identifikācijai
1. Masspektrometra parametri
1.1 Masu diapazons vismaz līdz 500 000 m/z Da
1.2 Jābūt iespējai reģistrēt spektrus pozitīvas un negatīvas jonizācijas režīmā
1.3 Masas mērījumu pareizība lineārā režīmā:
1.3.1 ≤200 ppm ar ārējo kalibrēšanu
1.3.2 ≤150 ppm ar iekšējo kalibrēšanu
1.4 Pozitīvajā jonizācijas režīmā masasspektra izšķirtspēja (pilns platums pusē no maksimuma, full width at half maximum, FWHM):
1.4.1 Peptīdam bombezīns (m/z 1 619 Da) ≥2 000 FWHM 
1.4.2 Insulīns (m/z 5 734 Da) ≥400 FWHM
1.4.3 Mioglobīns M2+ (m/z 8 476 Da) ≥600 FWHM
1.4.4 Citohroms C (m/z 12 361 Da) ≥700 FWHM
1.4.5 Mioglobīns (m/z 16 952 Da) ≥800 FWHM
1.5 Negatīvajā jonizācijas režīmā masasspektra izšķirtspēja (pilns platums pusē no maksimuma, full width at half maximum, FWHM):
Angiotenzīns II (m/z 1 045 Da) ≥1 500 FWHM
1.6 Jonizācijas paātrinājums:
1.6.1 Pozitīvajā jonizācijas režīmā vairāk par +15 kV
1.6.2 Negatīvajā jonizācijas režīmā vismaz -15 kV
1.7 Automātisks jonizācijas avota tīrīšanas laiks ≤15 min vai “cleaning free” (“tīrīšanas brīvs”) jonu avots
1.8 Maksimālais datu iegūšanas ātrums ≥200Hz
1.9 Lāzers
1.9.1 Viļņa garums λ=355 nm
1.9.2 Frekvence vismaz līdz 200 Hz
1.9.3 Minimālais impulsu skaits līdz avota nomaiņai ≥4×108
1.10 Bez-eļļas vakuuma sūknis

1.11 MALDI-TOF iekārtas svars ne lielāks par 120 kg 
1.12 MALDI izmēri ne lielāki par 70 cm × 90 cm × 140 cm(+/- 10 cm) (garums x platums x augstums), novietojams uz galda.
1.13 Iekārta paredzēta darbībai 15-30 °C vai plašākā temperatūras diapazonā
1.14 Iekārtai jābūt visiem drošības marķējumiem un visiem attiecīgajiem papildu marķējumiem angļu valodā
2. Programmatūra un vadība: 

2.1 Priekšinstalēts, darbojas ar Windows 10 vai līdzvērtīgu operētājsistēmu. Nokomplektēts ar datoru ( ≥1 TB cietais disks, vismaz 16 gigabaitu brīvpiekļuves atmiņa vai atbilstoši ražotāja specifikācijai), monitoru ( ≥19 collu krāsu LCD plakanā ekrāna vai atbilstoši ražotāja specifikācijai), pele, klaviatūra.
2.2 Nokomplektēta ar ražotāja atbilstošām datorprogrammatūrām- iekārtas vadībai; proteīnu peptīdu, polimēru vai oligonukleotīdu masas spektra iegūšanai, to datu apstrādei un analizēšanai. Masspektra failus var importēt, eksportēt. Programmas pēc nepieciešamības ir atjaunojamas.

3. Mikroorganismu identifikācijas bibliotēka:
3.1 Lokāli instalēta datu bāzes bibliotēkas programmatūra ar viegli saprotamu paraugu reģistrāciju, mikroorganismu identifikācijas rezultātu ticamības skaidrojumiem
3.2 Nodrošina ātru mikroorganismu identifikāciju, 100 paraugi mazāk kā 2 h laikā
3.3 Identifikācijas bibliotēka/s sastāv no pārtikas, vides, veterinārklīniskajiem un klīniskajiem references baktēriju, raugu, pelējumsēņu celmu masspektriem
3.4 Identifikācijas bibliotēkā/s ir vairāk par 4000 mikroorganismu sugām (to skaitā baktērijas, raugi un pelējumsēnes)
3.5 RUO (research use only, tikai pētniecības vajadzībām) datu bāzes bibliotēka kā galvenā identifikācijas bibliotēka
3.6 Var veidot paši savu identifikācijas bibliotēku pētniecības nepieciešamībai ar atbilstošu ražotāja programmatūras palīdzību
3.5 Iespēja, ja sistēmas konfigurācija pieļauj, papildus var 
pievienot IVD (in vitro diagnostika) baktēriju bibliotēku

3.8 Visām instalētajām bibliotēkas identifikācijas datu bāzēm un to moduļiem tiek nodrošināts vismaz viens bezmaksas šo bibliotēku sistēmu papildus atjauninājums.
4. Komplektācija
4.1 Iekļauj komplektus, kas nepieciešami darbu uzsākšanai:
4.1.1 Atbilstošas MALDI iekārtai atkārtoti lietojamās, pulēta tērauda objekta plates (2 gab), paredzētas vairāk par 80 paraugiem vienā identifikācijas reizē VAI 4 gab, ja MALDI-TOF vienā reizē spēj analizēt ne mazāk kā 48 paraugus;
4.1.2 Atbilstoša matrica, ko izmanto mikroorganismu identifikācijas spektra iegūšanai;
4.1.3 Standarti masspektometra kalibrēšanai.
4.2 Visi nepieciešamie palīgmateriāli - matrica, kalibrēšanas standarts, un ķīmiskie reaģenti to pagatavošanai pēc ražotāja instrukcijas, vismaz 1000 paraugu identifikācijas apstrādei.
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	Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš kWh, (iekārtas jauda W):
	
	
	

	Citas prasības
	Iekārtai ir jābūt derīgai lietošanai Eiropas sprieguma diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz)
	
	
	

	
	CE marķējums un CE sertifikāts visai sistēmai
	
	
	

	
	Garantijas termiņš vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas uzstādīšanas brīža un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
Garantijas laikā veic pēc ražotāja rekomendācijām iekārtas ikgadējo apkopi, kalibrēšanu, attiecīgās izmaksas jāparedz finanšu piedāvājumā.
Garantijas laikā bezmaksas remonts.
Garantijas periodā jānodrošina pilna tehniskā apkalpošana. Iekārtas darbības traucējumu gadījumā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas kvalificēta servisa inženiera ierašanās laikam jābūt:
ne ilgākam par 48 stundām, ja servisu nodrošina inženieris no Latvijas;
ne ilgākam par 2 nedēļām, ja servisu nodrošina ražotāja sertificēts inženieris no ārvalstīm.
Piekļuve ražotāja programmatūras un bibliotēku atjauninājumiem.
Garantijas laikā jānodrošina instalēto datu bāzu bibliotēku un to moduļu atjauninājums.

Iespēja nodrošināt pilnvērtīgu sistēmas uzturēšanu sadarbībā ar ražotāja sertificētu servisa centru, piesaistot inženieri, kam ir attiecīgs sertifikāts.
	
	
	

	
	Piegādājamā iekārta un tās moduļi ir jauni un nav iepriekš ekspluatēti.
	
	
	

	
	Pēc iekārtas uzstādīšanas Piegādātājs apmāca vismaz 4 (četrus) Pasūtītāja operatorus. Apmācības tiek nodrošinātas Pasūtītāja telpās, kur ir uzstādīta iekārta ( viena mēneša laikā pēc iekārtas uzstādīšanas)
	
	
	

	
	Piegādātājs veic iekārtu piegādi, uzstādīšanu un lietotāju apmācības, programmatūras instalāciju un konfigurāciju.
	
	
	

	
	Tiek nodrošināta iekārtas un programmatūras lietošanas instrukcija angļu valodā vai latviešu valodā.
	
	
	

	
	Aplikāciju un metodisko risinājumu atbalsts no ražotāja puses.
	
	
	

	
	Piegādātājs nodrošina Preces iepakojuma utilizāciju videi draudzīgā veidā par saviem līdzekļiem.
	
	
	

	
	Iekārtas sistēmas testa rezultātus Piegādātājs dokumentē pieņemšanas protokolā, ko paraksta Pasūtītājs.
	
	
	

	Plānotais piegādes termiņš
	Piegādes termiņš: ne vēlāk kā 6 mēneši, nodrošinot iekārtas uzstādīšanu.
	
	
	

	
	Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3
	
	
	



*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, iekārtas uzstādīšanu un lietotāju apmācību. t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.
