## 1. KPR iekārta
2.pielikums
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 02.07.2026.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
"Anestezioloģijas un reanimatoloģijas iekārtu iegāde"
Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2026/20
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
1.daļa | Automātiskā sirds netiešās masāžas iekārta kardiopulmonālai reanimācijai
| Daudzums (gab.): |  | 1
Ierīces ražotājs, izcelsmes valsts:
Ierīces modelis:
1. | Veicamās funkcijas:
1.1. | Iekārta nodrošina automatizētu sirds netiešo masāžu pie kardiopulmonālās reanimācijas
1.2. | Iekārtu paredzēts izmantot ar stingru pamatni, uz kuras tiek novietots pacients kardiopulmonālās reanimācijas laikā un tiek piestiprināta pati kompresijas iekārta
1.3. | Terapija tiek nodrošināta ar spiedoga tipa virzuli
1.4. | Pamatne pacienta novietošanai rentgena starus caurlaidīga, nodrošinot iekārtas izmantošanu radioloģijas kabinetā
2. | Vispārējās tehniskās prasības:
2.1. | Iespējams pielāgot kompresiju biežumu diapazonā vismaz 80-120 kompresijām minūtē, ar pielāgošanas soli ne lielāku par 1
2.2. | Iespējams pielāgot kompresiju dziļumu diapazonā vismaz 2,5-6 cm, ar soli 0,1 cm vai mazāku
2.3. | Iespējams izvēlēties un pielāgot kardiopulmonālās reanimācijas (KPR) algoritma režīmus atbilstoši aktuālajām vadlīnijām, nodrošinot vismaz šādas kompresiju un ventilāciju attiecības: 30:2, 15:2 un nepārtrauktas krūškurvja kompresijas režīmu
2.4. | Piemērots pacientiem ar dažādu krūškurvja augstumu diapazonā vismaz 14-34 cm
2.5. | Terapijas laikā iekārtu ir iespējams pozicionēt pēc izvēles: pacientam no abiem sāniem vai plecu/ kakla zonas, atbrīvojot vietu personālam
2.6. | Pielietojams pacientiem vismaz no 8 gadu vecuma vai jaunākiem
2.7. | Iekārtai nav pacienta svara ierobežojuma
2.8. | Iekārta darbības laikā var būt pieslēgta arī ārējam barošanas avotam
2.9. | Iekārtas aizsardzība pret putekļiem un šļakatām ne sliktāka par IP54
2.10. | Iekārtu iespējams ērti pozicionēt optimālā pozīcijā kompresiju veikšanai, pielāgojot gan horizontālā plaknē tā novietojumu attiecībā pret krūškurvja kaulu, gan augstumā
2.11. | Kompresijas iekārtas augstuma pielāgošana ar indikatoriem, lai nodrošinātu optimālu kompresiju dziļumu efektīvai terapijas veikšanai
3. | Iekārtas vadība:
3.1. | Ērts ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis
3.2. | Ērta, uzskatāma poga iekārtas darbības aktivēšanai/ apturēšanai
3.3. | Vadības pogas, ar kurām iespējams iestatīt terapijas parametrus
3.4. | Uz iekārtas displejs, kurā redzami aktuālie parametri
3.5. | Uz iekārtas displeja pie kļūdām redzami paziņojumi ar ikonām, kas norāda uz nepieciešamajām darbībām funkcionalitātes atjaunošanai
4. | Baterijas kapacitāte:
4.1. | Paredzamais darbības laiks no pilnībā uzlādētas baterijas ne mazāks par 80 min
4.2. | Iekārtas displejā redzama atlikusī baterijas kapacitāte un prognozējamais darbības ilgums, izteikts minūtēs
4.3. | Baterijas uzlāde pilnībā izlādētai baterijai nepārsniedz 2 h
4.4. | Baterija paredzēta ne mazāk kā 300 uzlādes cikliem
5. | Komplektācija:
| Nosaukums | Skaits, gab.
5.1. | Paliktnis, lai kompresijas iekārtu izmantotu reanimācijas ratos vai pacienta gultā | 1
5.2. | Baterijas iekārtas darbības nodrošināšanai | 1
5.3. | Atkārtoti lietojams, maināms kompresijas spiednis, īsais | 2
5.4. | Atkārtoti lietojams, maināms kompresijas spiednis, garais | 2
5.5. | Iekārtas uzglabāšanas un pārnēsāšanas soma | 1
5.6. | Iekārtas barošanas bloks - ar iespēju ātri atvienot no tā (piem. magnētiskais kontakts) | 1
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Kopējā summa par visu apjomu, EUR bez PVN |  |  |  | 0
PVN 21% |  |  |  | 0
Kopējā summa par visu apjomu, EUR ar PVN |  |  |  | 0

## 2. perfuzori
2.pielikums
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 02.07.2026.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
"Anestezioloģijas un reanimatoloģijas iekārtu iegāde"
Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2026/20
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
2.daļa | Perfuzors totālas intravenozās anestēzijas nodrošināšanai
| Daudzums (gab.): | 2
Ierīces ražotājs, izcelsmes valsts:
Ierīces modelis:
1. | Vispārējās tehniskās prasības:
1.1. | Aprīkots ar krāsu skārienjutīgu ekrānu, kura izmērs ir vismaz 3,5 collas, izšķirtspēja vismaz 200x400, ekrāna spilgtums pielāgojams vismaz 8 līmeņos
1.2. | Uz ekrāna attēlota vismaz šāda informācija: medikamenta nosaukums, infūzijas ātrums, infūzijas režīms, trauksmes paziņojumi, baterijas uzlādes stāvoklis
1.3. | Var izmantot vismaz šādu izmēru šļirces: 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml
1.4. | Automātiska šļirces izmēra noteikšana
1.5. | Vismaz šādi infūzijas režīmi: ārtuma, dozas, dozas laika, laika, intermitējošs, TCI, TIVA
1.6. | Vismaz šādi PK modeļi TCI režīmā: Marsh, Schnider, Kataria, Paedfusor, Minto, Gepts, Maitre
1.7. | Infūzijas ārtuma uzstādījums diapazonā vismaz 0,01 - 2300 ml/st.
1.8. | Ievades prezicitāte ne sliktāka kā ± 2%
1.9. | Oklūzijas noteikšanas uzstādījums robežās vismaz 50 - 1125 mmHg, vismaz 15 uzstādījumi
1.10. | Maksimālais bolus ievadīšanas ātrums ne mazāks kā 2300 ml/st.
1.11. | Medikamentu bibliotēka: vismaz līdz 5000 medikamentu nosaukumiem
1.12. | Notikumu atmiņa vismaz 3500 notikumiem
1.13. | Vismaz šādas audio un vizuālās trauksmes: oklūzija, šļirce tukša, šļirce atvienojusies, izlādējusies baterija, VTBI pabeigts, KVO pabeigts, sistēmas kļūdas
1.14. | Pielāgojams audio trauksmes skaļums vismaz 8 līmeņos
1.15. | Darbība no integrēta akumulatora un no 220/230V 50/60 Hz elektriskā tīkla
1.16. | Baterijas darbības ilgums vismaz 11 stundas
1.17. | Aizsardzības klase vismaz IP33
1.18. | Iekārtas svars ne lielāks par 1,6 kg
1.19. | Komplektā statīva stiprinājums (katram perfuzoram)
1.20. | Komplektā barošanas bloks (katram perfuzoram)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Vienas vienības cena, EUR bez PVN |  |  | 0
Kopējā summa par visu apjomu, EUR bez PVN |  |  | 0
PVN 21% |  |  | 0
Kopējā summa par visu apjomu, EUR ar PVN |  |  | 0

## 3. defibrilators
2.pielikums
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 02.07.2026.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
"Anestezioloģijas un reanimatoloģijas iekārtu iegāde"
Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2026/20
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
3.daļa | Kompakta tipa defibrilators
| Daudzums (gab.): |  | 1
Ierīces ražotājs, izcelsmes valsts:
Ierīces modelis:
1. | Veicamās funkcijas:
1.1. | Bifāzisks defibrilators ar kardioversijas funkciju
1.2. | Pamata pacienta vitālo parametru (ne mazāk kā EKG un SpO2) monitorēšana
1.3. | Metronoms KPR nodrošināšanai, KPR atgriezeniskās saites kvalitātes monitors
2. | Vispārējās tehniskās prasības:
2.1. | Kompakta tipa defibrilators, darbojas no baterijām, to uzlāde iespējama neatvienojot baterijas no iekārtas, uzlāde tiek nodrošināta ar ātrās fiksācijas dokstaciju vai savienotāju, kas nodrošina drošu un tūlītēju iekārtas atvienošanu bez papildu kabeļu atvienošanas
2.2. | Kopējais svars bez piederumiem - ne vairāk par 3,0 kg
2.3. | Apkārtējās vides darba temperatūra vismaz no 0°C līdz +40°C vai plašākā diapazonā
2.4. | Iekārtas ieslēgšana ar ieslēgšanas pogu
2.5. | Iespējams mainīt iekārtas iestatījumus, lai iekārtai ieslēgtos monitorēšanas vai AED, vai manuālas defibrilācijas režīmā
2.6. | Iekārta uzglabājas ar pieslēgtiem savienotājvadiem un sensoriem, lai samazinātu iekārtas palaišanas laiku
2.7. | Iekārtas aizsardzības pakāpe pret apkārtējās vides apstākļiem IP54 vai labāka
2.8. | Iekārta nodrošina ne mazāk kā sekojošu monitorēšanas parametru mērījumus: EKG; SpO₂
2.9. | KPR kvalitātes novērtējums ar pielietojamu kompresijas sensoru, skaņas un vizuālu kvalitātes novērtējumu
2.10. | Iekārta aprīkota ar metronomu KPR atblstam
3. | Iekārtas vadība:
3.1. | Defibrilatora izlāde tiek nodrošināta ar nepārprotamām, marķētām vadības pogām vai no izlādes lāpstiņām, ja tiek izmantotas atkārtoti lietojamās, cietās izlādes lāpstiņas
3.2. | Iekārta aprīkota ar krāsu ekrānu, kura diagonāles izmērs ir vismaz 5,5''
3.3. | Parametru iestatīšana - ar vadības pogām
3.4. | Iespējams izvēlēties dažādus iekārtas ekrāna loga izkārtojumus - gan standartizētus, gan individualizētus
3.5. | Iekārta aprīkota gan ar akustiskām, gan vizuālām trauksmēm
3.6. | Defibrilatora ekrānā redzams pacienta kontakta kvalitātes indikators
3.7. | Izmantojot atkārtoti lietojamās cietās izlādes lāpstiņas - no tām tiek nodrošinātas sekojošas funkcijas: defibrilatora uzlāde, uzlādes jaudas līmeņa pielāgošana, izlāde
4. | Baterijas kapacitāte:
4.1. | Akumulatoram jānodrošina vismaz 100 izlādes ar 200 J jaudu
4.2. | Iekārtas akumulatora darbības ilgums – ne mazāk kā 5 stundas, veicot pacienta monitorēšanu, vai nepārtraukta darbība, pieslēdzot AC/DC barošanai
4.3. | Uz iekārtas ekrāna redzams prognozējamais iekārtas darbības ilgums no baterijas
5. | Defibrilatora funkcijas:
5.1. | Defibrilācija tiek nodrošināta automatiskajā vai manuālajā režīmā
5.2. | Tiek nodrošināta bifāziska impulsa defibrilācija ar maksimālo jaudu ne mazāku par 200 J
5.3. | Izmantojot pediatriskos elektrodus (vai aktivizējot pediatrisko režīmu), maksimālā pieejamā šoka jauda ir regulējama diapazonā no vismaz 50 J līdz ne vairāk kā 100 J
5.4. | Izlādes jaudas pielāgošana 10J vai mazākos soļos visā jaudas diapazonā vai vismaz 23 jaudas uzstādījumi
5.5. | Defibrilācijas enerģijas uzlādes laiks līdz 200 J kapacitātei nepārsniedz 6 s
5.6. | Defibrilācijas enerģijas uzlādes laiks pie 200J pie daļēji izlādētas baterijas ne vairāk kā 6 sekundes
5.7. | Kopējais laiks pēc iekārtas ieslēgšanas līdz izlādei ar maksimālo jaudu nepārsniedz 30s
5.8. | AED režīmā laiks no EKG signāla analīzes uzsākšanas līdz izlādei nepārsniedz 12s
5.9. | Defibrilatora iekšējas izlādes funkcija, pie pārāk augstas pretestības, kā arī neaktivējot izlādes funkciju 30s laikā kopš uzlādes
5.10. | Kardioversija ar sinhronizētu QRS kompleksu atpazīšanu
5.11. | Defibrilācijas impulsa spriegums automātiski pielāgojas atkarībā no pacienta pretestības
6. | Pacienta vitālo parametru monitorēšanas funkcijas:
6.1. | Pacienta vitālo funkciju mērījumiem ir pēc noklusējuma noteiktas trauksmes, to sliekšņus ir iespējams pielāgot, kā arī ir iespējams iestatīt automātisku trauksmes līmeņu pielāgošanu
6.2. | Okismetrija, izmantojot pirksta sensoru
6.2.1. | Nodrošina SpO₂ vērtības vizualizāciju un pierakstu
6.2.2. | Pulsa frekvence – līdz ne mazāk kā 180 x/min
6.3. | EKG mērījumu funkcija
6.3.1. | Iekārta nodrošina vismaz 6 novadījumu EKG signāla reģistrāciju, analīzi un monitorēšanu, nodrošinot iespēju lietotājam ekrānā vienlaikus pārskatāmi attēlot vismaz 4 reāllaika līknes
6.3.2. | EKG monitorēšna tiek veikta arī no defibrilācijas elektrodiem, ja tie pielietoti
6.3.3. | EKG attēlošanas ātrums ekrānā 25 mm/s (±10%), ar iespēju izvēlēties 25 vai 50 mm/s drukas režīmā
7. | Datu pārvaldība un savietojamība
7.1. | Visi pacienti tiek saglabāti iekārtas atmiņas kartē
7.2. | Iekārta nodrošina automātisku reanimācijas notikumu un klīnisko parametru (EKG, defibrilācijas laiks, enerģija) digitālo reģistrāciju un saglabāšanu atmiņā
8. | Komplektācija:
| Nosaukums | Skaits, gab.
8.1. | Uzlādes un barošanas sistēmas komplekts (barošanas bloks, uzlādes pamatne/dokstacija vai analogs savienotājs), kas nodrošina iekārtas darbību un akumulatora uzlādi no stacionārā elektrotīkla un nodrošina specifikācijas punktā 2.1. noteikto tūlītējās atvienošanas funkcionalitāti | 1
8.2. | Baterija | 1
8.3. | Pagarinājuma vads defibrilācijas/ terapijas elektrodu pievienošanai | 1
8.4. | Atkārtoti izmantojamas izlādes lāpstiņas | 1
8.5. | Iekārta aprīkota ar ražotāja oriģinālo piederumu somu vai integrētu nodalījumu, kas nostiprināts pie defibrilatora korpusa, nodrošinot visu piederumu drošu, kompaktu uzglabāšanu un fiksāciju transportēšanas laikā | 1
8.6. | EKG kabeļu komplekts monitorēšanas funkcijai, kas ietver maģistrālo savienojuma kabeli un tam atbilstošu 5 dzīslu (vadu) pacienta kabeļu komplektu ar klipšu vai spiedpogu fiksāciju pie elektrodiem | 1
8.7. | SpO₂ saturācijas pirksta sensors pieaugušo (atkārtoti lietojams) | 1
8.8. | Terapijas elektrodi, pieaugušo (vienreizlietojami) | 5
8.9. | Terapijas elektrodi, pediatriskie (vienreizlietojami) | 2
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Kopējā summa par visu apjomu, EUR bez PVN |  |  |  | 0
PVN 21% |  |  |  | 0
Kopējā summa par visu apjomu, EUR ar PVN |  |  |  | 0