## Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstoši prasībām pretendenta piedāvātais parametrs | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Optiskās koherences tomogrāfs ar fundusa kameru un integrētu datoru piegāde |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
Norādīt piegādes laiku no līguma noslēgšanas brīža:
1 | Optiskās koherences tomogrāfs (OCT)
1.1. | Aizmugurējā (tīklenes) un priekšējā acs segmenta daļu (radzenes) skanēšana
1.1.1. | Skenēšanas ātrums: ne mazāk kā 80000 A-scan/sekundē
1.1.2. | Izšķirtspēja:
1.1.2.1. | Aksiālā ≤ 7 µm
1.1.2.2. | Laterālā ≤ 20 µm
1.1.3. | Pieejamie skanēšanas diapazoni:
1.1.3.1. | Tīklene – Iekārtai jānodrošina tīklenes skenēšana ar skenēšanas lauku: ne mazāk kā 12 mm platumā, ne mazāk kā 9 mm augstumā, ne mazāk kā 2,3 mm dziļumā
1.1.3.2. | Radzene – Iekārtai jānodrošina radzenes skenēšana ar skenēšanas lauku: ne mazāk kā 16 mm platumā, ne mazāk kā 2,3 mm dziļumā
1.1.4. | Skanēšanas jauda uz tīklenes ≤ 1.3 mW
1.1.5. | Gaismas avota centrālais viļņa garums – atbilstošs ražotāja izmantotajai OCT tehnoloģijai, nodrošinot noteiktās izšķirtspējas, skenēšanas dziļuma un attēla kvalitātes prasības
1.1.6. | Minimalais zīlītes izmērs skanēšanai ≤ 2.5 mm
1.1.7. | Skenēšanas dziļuma precizitāte ±3% vai labāka
1.1.8. | 3D skenēsanas režīma attēla iegūšanas laiks normālā režīmā ≤ 1 sek
1.1.9. | OCT skenēšanas režīmi:
1.1.9.1. | Iekārta nodrošina plašu aizmugurējā segmenta skenēšanas režīmu klāstu, tai skaitā: makulas skenēšanu; redzes nerva diska skenēšanu; 3D skenēšanu; platleņķa tīklenes skenēšanu (vismaz 9 × 12 mm).
1.1.9.2. | Priekšējā segmenta skenēšanas režīmi: līnijveida; radiālie; pilna apjoma skenējumi.
1.2. | Pieejamie analīzes veidi:
1.2.1. | Iekārta nodrošina vismaz šādas analīzes: ETDRS; ganglionālo šūnu kompleksa analīzi; RNFL analīzi; TSNIT analīzi; radzenes slāņu analīzi; radzenes biezuma karti; priekšējās kameras kakta leņķa analīzi; uzlabotu horoīda slāņa vizualizāciju/analīzi.
2. | Fundusa kamera
2.1. | Krāsainu un melnbaltu attēlu uzņemšana
2.2. | Gaismas avots LED
2.3. | Kameras attēla redzes lauks vismaz 45° x 45°
2.4. | Kameras izšķirtspēja ne mazāk kā 20 Mpix
2.5. | Regulējama zibspuldzes intensitāte
2.6. | Minimalais zīlītes izmērs attēla uzņemšanai ≤ 3.3 mm
2.7. | Automātiska ekspozīcijas/gaismas intensitātes regulācija atbilstoši zīlītes izmēram
2.8. | Panorāmas (mozaīkas) attēla veidošanas iespēja
3. | Papildus parametri:
3.1. | Automātiska pacienta pozicionēšana un autofokusēšana
3.2. | Darba attālums atbilstošs kvalitatīvai izmeklēšanai
3.3. | Dioptriju kompensācija vismaz no -33D - +33D
3.4. | Ne makāk par 12.1" skārienjūtīgs ekrāns
3.5. | Daudzlietotāju piekļuve, progresijas analīze un salīdzinošā analīze. 3D attēlu analīze.
3.6. | DICOM standarta atbalsts
3.7. | Motorizēts zoda balsts
4. | Ierīcei pastāv iespēja pēc vajadzības aktivizēt papildus mērījumu un analīzes funkcijas:
4.1. | OCT angiogrāfiju (OCTA)
4.2. | Priekšējā un aizmugurējā segmenta topogrāfiju
4.3. | Acs aksiālā garuma mērījumus
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi) izmaksas | 60
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 20
C | Elektroenerģijas patēriņš | 20
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Optiskās koherences tomogrāfs ar fundusa kameru un integrētu datoru piegāde
Iepirkuma daļas numurs | Tehniskās specifikācijas numurs | Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Vērtējamā summa | Komentārs
1. daļa | Optiskās koherences tomogrāfs ar fundusa kameru un integrētu datoru piegāde |  |  |  | 0 |  | 0
| 1. | Optiskās koherences tomogrāfs | 1 |  | 0
| 2. | Integrēta fundusa kamera | 1
| 3. | … |  |  | 0
| 4. | … |  |  | 0