2.pielikums

atklāta konkursa “Laboratoriju aprīkojums”

ID Nr. VTEB/8/NFL nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Slāpekļa (N₂) ģeneratora ar integrētu gaisa kompresoru piegāde un uzstādīšana

|  | Parametrs | Pasūtītāja prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iekārtas apraksts | Autonoms slāpekļa (N₂) ģenerators ar integrētu gaisa kompresoru Kvadrupola un lidojuma laika masspektrometram Agilent 6530C Accurate Mass Q-TOF LC/MS |  |
| 1.1. | Vispārējas prasības | 1) Ražotājs atbilst ISO 9001 2) Iekārtai jānodrošina Kvadrupola un lidojuma laika masspektrometra Agilent 6530C Accurate Mass Q-TOF LC/MS darbību 24/7 režīmā. 3) Iekārta paredzēta darbam ar LC-MS un LC-ELSD sistēmām. 4) Iekārta paredzēta darbam ar paraugu iztvaicētājiem un citām laboratorijas analītiskajām iekārtām. |  |
| 1.2. | Iekārtas izmēri | Augstums ≤ 700 mm Platums ≤ 600 mm Dziļums ≤ 720 mm Zem galda risinājums uz riteņiem. |  |
| 1.3. | Gāzes (N2) un darba parametri | 1) Maksimālā plūsma ≥ 35 L/min. 2) Maksimālais spiediens ≥ 8 bar (116 psi) 3) Gāzes tīrība ≥ 99,5%, bet ne mazāk kā 95% pie maksimālās plūsmas. 4) Gāze nesatur plastifikatorus, ftalātus, slāpekļa oksīdus (NO un NOx), butilētu hidroksitoluolu (BHT), sēra oksīdus (SOx). 5) Cieto daļiņu izmērs slāpeklī nedrīkst pārsniegt ≤ 0,01 μm. 6) Metānu nesaturošo ogļūdeņražu NMHC saturs gāzē ≤ 1 ppm. 7) Bez brīvajiem šķidrumiem gāzē (N2) |  |
| 1.4. | Vides apstākli | Sistēmai jānodrošina stabila darbība vidē ar gaisa temperatūru vismaz intervālā no 5°C līdz 35°C, relatīvo mitrumu līdz 80% (pie 31°C). |  |
| 1.5. | Tehnoloģiskās prasības, funkcionalitāte un efektivitāte | 1) Iekārta aprīkota ar bezeļļas komporesoru (kompresoriem). 2) Daudzpakāpju gāzes attīrīšanas sistēma. 3) Vismaz divpakāpju gāzes žāvēšanas sistēma automātiskai kondensāta novadīšanai. 4) Membrānas tehnoloģiju risinājums augstas tīrības slāpekļa iegūšanai. 5) Automātiska slodzes regulēšana. 6) Elektroniskā iekārtas optimizācijas sistēma, vai ekvivalents risinājums enerģijas patēriņa samazināšanai un veiktspējas maksimizēšanai. 7) Kompresora darbība pēc pieprasījuma – sistēma izslēdz kompresoru vai to daļas, kad tie nav nepieciešami. 8) Iebūvēta aizsardzība pret pārspiedienu un pārkaršanu. Sistēmas statusa un kļūdu indikācija – vizuāli un akustiski brīdinājuma signāli par apkopes nepieciešamību vai darbības traucējumiem. 9) Krāsu displejs (vai ekvivalents risinājums), integrēta iekārtas diagnostika un servisa intervālu uzraudzības funkcija. |  |
| 2.1 | Piesārņojuma emisija | Trokšņa līmenis ≤ 58 dB (mērīts 1 m attālumā no iekārtas reverberācijas kamerā). Siltuma emisija telpā ≤ 1,3 kW (≤ 4435,79 BTU stundā). |  |
| 2.2. | Piegāde un uzstādīšana | Piegāde un uzstādīšana Valsts tiesu ekspertīžu biroja 4. stāva telpās (Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013, Latvija). Piegādes un uzstādīšanas izmaksām jābūt iekļautām iekārtas cenā. Piegādātājs nodrošina iekārtas montāžu, uzstādīšanu un konfigurēšanu, kā arī pieslēgšanu kvadrupola un lidojuma laika masas spektrometram Agilent 6530C Accurate Mass Q-TOF LC/MS, nodrošinot savienojumu līdz 12 m attālumā; iekārtas garantijas remontu un apkopi. Iekārtas piegāde un uzstādīšana jāveic ne vēlāk kā 8 nedēļu laikā pēc līguma spēkā stāšanās. |  |
| 2.3. | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēnešus no uzstādīšanas brīža (pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas), garantija detaļām un iekārtas remontdarbiem. Apkalpošana atbilstoši ražotāja rekomendācijām – 24 mēneši no iekārtas nodošanas ekspluatācijā pasūtītājam, t.sk. nolietoto detaļu bezmaksas nomaiņa un apkope (materiāli un darbs) garantijas periodā. |  |
| 2.4. | Serviss | Servisa reakcijas laiks darba dienās un darba laikā pēc izsaukuma saņemšanas ne ilgāk kā 7 dienas. Ja defektu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks, puses savstarpēji vienojas saskaņā ar līguma noteikumiem. Servisa speciālisti pieejami Latvijā, servisa speciālistam ir ražotāja izsniegts sertifikāts piedāvāto iekārtu apkalpošanai (sertifikāta kopija tiek pievienota tehniskajam piedāvājumam). |  |
| 2.5. | Iekārtas drošības prasības | Atbilst ES direktīvās noteiktām drošības prasībām (CЄ marķējums). |  |
| 2.6. | Lietotāju apmācība | Piegādātājam pēc uzstādīšanas jāveic personāla teorētiskā un praktiskā apmācība par iekārtas ekspluatāciju, ikdienas kopšanu un pamata apkopes darbībām. |  |
| 2.7. | Instrukcijas, rokasgrāmatas, tehniskā dokumentācija | Instrukcijas, rokasgrāmatas jāiesniedz, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums. Iekārtas instrukciju, rokasgrāmatu jāiesniedz gan papīra formātā, gan elektroniskā formātā latviešu vai angļu valodā. Pretendenta apstiprinātajām minimālajām prasībām ir jābūt atrodamām pievienotajā piedāvātās iekārtas tehniskajā dokumentācijā. |  |
| 2.8. | Iekārtai jābūt aprīkotai barošanai no maiņsprieguma elektriskā tīkla: 230 V ±10%, 50-60 Hz. |  |  |
| 2.9. | Piegādājamā iekārta nedrīkst būt lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. |  |  |