2.pielikums

atklāta konkursa “Laboratoriju aprīkojums”

Nr. VTEB/8/NFL nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Temperatūras un mitruma datu reģistrēšanas stacija ar bezvadu sensoriem

| Nr. | Parametrs | Izvirzītās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatūras un relatīvā mitruma datu reģistrēšanas stacija | 2 gab. |  |
| 1.1 | Temperatūra | Nosaka Celsija grādos. Mērījumu diapazonam ir jābūt robežās no -20°C līdz +40°C vai plašākam. Izšķirtspējai jābūt 0,1°C. Precizitātei jābūt vismaz ±0,5°C vai augstākai. |  |
| 1.2 | Mitrums | Nosaka procentos. Mērījumu diapazonam ir jābūt robežās no 10% līdz 80% vai plašākam. Izšķirtspējai jābūt 0,1%. Precizitātei jābūt vismaz ±3% vai augstākai. |  |
| 1.3 | Dati | Iekārtai jābūt paredzētai vienlaicīgai temperatūras un mitruma monitorēšanai dažādās telpās, dažādos stāvos, un iekārtās, kas neatrodas vienā telpā un stāvā. Stacijai jābūt aprīkotai ar lokālo datu krātuvi. Stacijai ir jābūt iebūvētai kešatmiņai, kas novērš datu zudumu tīkla pārtraukumu laikā. Jābūt iespējai mainīt datu lasījumu biežumu. Mērījumu dati glabājas vismaz 5 gadus. Datu aizsardzības metodes — ar paroli aizsargāti lietotāju konti. |  |
| 1.4 | Sensori | Jābūt iespējai katrai stacijai pieslēgt vismaz 10 sensorus. |  |
| 1.5 | Programmatūra | Bezmaksas programmatūra un tās atjauninājumi. Jābūt iespējai: - iestatīt trauksmes sliekšņus; - eksportēt pārskatus. Lietotāja saskarnes valoda – latviešu. |  |
| 2 | Temperatūras un mitruma datu reģistrēšanas stacijas sensori | 9 gab. |  |
| 2.1 | Saderība | Sensoriem jābūt saderīgiem ar iekārtu un jāspēj veikt temperatūras un relatīvā mitruma mērījumi attiecīgi vismaz -20°C ÷ +40°C un 10% ÷ 80% robežās. Komplektā jābūt iekļautām saderīgām litija baterijām. |  |
| 3 | Drošības prasības | Atbilst ES direktīvās noteiktām drošības prasībām (CЄ marķējums). |  |
| 4 | Dokumentācija | Lietošanas instrukcijas jāiesniedz, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums. Pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz lietošanas instrukcija latviešu valodā drukātā un elektroniskā formātā. |  |
| 5 | Vispārējās prasības | Piegādājamajā sistēmā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, palaišanu, garantijas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē. |  |
| 6 | Elektroenerģijas patēriņš | Pretendentam jānorāda piedāvātās sistēmas elektroenerģijas patēriņš pie maksimālās jaudas. |  |
| 7 | Piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana | Uzstādīšana un pieslēgšana jānodrošina 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. |  |
| 8 | Garantija | Vismaz 24 mēneši no uzstādīšanas brīža garantija detaļām un remontdarbiem. Garantijas remontu veic ražotāja autorizēts pārstāvis (jāiesniedz apliecinājuma kopija). |  |