2.pielikums 
atklāta konkursa “Laboratoriju aprīkojums”
Nr. VTEB/8/NFL nolikumam
 
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Velkmes skapja (1 gab.) piegāde un uzstādīšana

Definētais mērķis: laboratorijas personāla aizsardzībai no ķīmisko reaģentu izgarojumiem, veicot dažādu objektu testēšanu.


	N.p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Skaits

	1.
	Velkmes skapis, 1500mm
	1 gab.



	Parametri
	Prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	1.1
Ārējie izmēri
	Platums: 1500 mm +/- 50 mm
Dziļums:  ne vairāk kā 920mm
Augstums: velkmes skapis jāuzstāda telpā ar griestu augstumu 2900mm, ventilācijas izvadu (⌀250mm) telpas sienas plaknē pie griestiem,
	

	1.2 
Darba zonas izmēri
	Platums: ne mazāk par 1400mm
Dziļums: ne mazāk par 600mm
Augstums (iekšējais): ne mazāk par 1000 mm
Darba virsmas augstums no grīdas: no 850mm līdz 950mm
	

	1.3 Konstrukcija
	Rāmis izgatavots no metāla. 
Priekšējam logam jābūt aprīkotam ar trosēm un atsvariem, kas nodrošina vieglu pacelšanu un nolaišanu ar fiksācijas iespēju jebkurā augstumā. 
Priekšējais logs izgatavots no tripleksa vai rūdītā stikla.
Priekšējam logam jābūt sadalītam vairākās uz sāniem bīdāmās daļās.
Priekšējā loga pacelšanas augstums: ne mazāk kā 600mm.
Velkmes skapja kājām jābūt regulējamām ne mazāk kā 20mm diapazonā.
Elektriskā pieslēguma kabelim, ūdens ievadam un kanalizācijas izvadam jāatrodas skapja aizmugurē.
	

	1.4 
Prasības darba virsmai
	Darba virsmai jābūt izgatavotai no monolītas ķīmiski izturīgas keramikas. 
Pa ārējo perimetru jābūt vismaz 5mm augstai apmalei. 
Uz priekšu vērstajai darba virsmas malai ir jābūt izliektai, lai uzlabotu gaisa plūsmas aerodinamiskās īpašības.
Velkmes skapim jābūt aprīkotam ar LED apgaismojumu, kas pa visu darba virsmu nodrošina vienmērīgu apgaismojumu vismaz 500 Lux.
	

	1.5 
Iekšējā apdare
	Velkmes skapja iekšējām sienām jābūt izgatavotām no  monolītas keramikas.
	

	1.6 
Elektriskie pieslēgumi
	Zem darba virsmas, priekšējā paneļa centrā vai sānos vai darba zonas iekšpusē jābūt uzstādītām vismaz 4 rozetēm 230V, 16A, IP44 klase (vai ekvivalents). 
	

	1.7 
Izlietne un ūdens pieslēgumi
	Vienā darba virsmas stūrī, aizmugurējā vai priekšējā daļā, jābūt izvietotai vienai keramikas vai polipropilēna izlietnei. Virs izlietnes jābūt vismaz diviem ūdens izvadiem. Ūdens padeves regulēšanas ventiļiem jābūt izvietotiem priekšējā panelī zem darba virsmas vai sānos.
	

	1.8 
Vadības bloks
	Vadība blokā jābūt ventilācijas ieslēgšanas/izslēgšanas un  gaismas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžiem.
Velkmes skapim jābūt aprīkotam ar ventilācijas izvadā integrētiem gaisa plūsmas mērīšanas sensoriem, kam nepārtraukti jāveic gaisa plūsmas mērījumi un nepietiekamas vai pārāk stipras gaisa plūsmas gadījumā jādod vizuālais un/vai akustiskais signāls.
	

	1.9 
Reaģentu glabāšanas skapji
	Komplektā jāiekļauj ventilējami zemvelkmes skapji reaģentu uzglabāšanai ar veramām vai bīdāmām durvīm. Skapju iekšējām sienām, grīdai, griestiem un durvīm jābūt izgatavotiem no monolīta polipropilēna.  Skapju minimālais platums – 1200mm. Skapju minimālais dziļums – 450 mm. Plauktu vietā skapjos jābūt uzstādītām izvelkamām polipropilēna paplātēm – aiz katrām durvīm pa divām paplātēm.
Skapju ventilācijas izvadam jābūt aizmugurē, savienotam ar velkmes ventilācijas izvadu.
	

	1.10
Atbilstība standartiem
	Atbilst EN 14175-1, EN 14175-2, EN 14175-3 standartam vai ekvivalentam
	

	1.11
Elektroenerģijas patēriņš, kW/h
	Pretendentam jānorāda velkmes skapja elektroenerģijas patēriņš pie maksimālas jaudas.
	Norādīt elektroenerģijas patēriņš, kW/h:






Pārējie parametri
	2.
Piegāde uzstādīšana un pieslēgšana
	Piegādātājs nodrošina iekārtas piegādāšanu un uzstādīšanu 8 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas.
Uzstādīšanu un pieslēgšanu ventilācijai veic sertificēts personāls (iesniegt apliecinājuma kopiju). 
Piegādi un uzstādīšanu veic Valsts tiesu ekspertīžu biroja telpās, Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013. Pretendentam saskaņā ar nolikumu pirms piedāvājuma iesniegšanas ir tiesības ierasties uz plānotās uzstādīšanas vietas/telpas apskati, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt mērījumus.
	

	3.
Garantija
	Vismaz 24 mēnešus no uzstādīšanas brīža (pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) garantija detaļām un remontdarbiem. Garantijas apkopi un remontu veic ražotāja autorizēts pārstāvis. 
	Norādīt mēnešos:

	4.
Serviss
	Servisa reakcijas laiks darba dienās un darba laikā pēc izsaukuma saņemšanas ne ilgāk kā 5 darba dienas. Ja defektu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks, puses savstarpēji vienojas saskaņā ar līguma noteikumiem.
	

	5.
Drošības prasības
	Atbilst ES direktīvās noteiktām drošības prasībām (CЄ marķējums).
	

	6.
Dokumentācija
	Lietošanas instrukcijas jāiesniedz, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.  Pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz:
1) Iekārtas pilna lietošanas instrukcija angļu valodā drukātā un elektroniskā formātā; 
2) Iekārtas pilna vai saīsināta lietošanas instrukciju latviešu valodā drukātā un elektroniskā formātā.
	

	7.
Vispārīgās prasības
	Piegādājamajā sistēmā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, palaišanu, garantijas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē.
	


* - pretendentam piedāvājuma parametru kvantitatīvie rādītāji jānorāda skaitļos.

Piedāvājums tiks uzskatīts par prasībām atbilstošu, ja iesniegtās specifikācijas ir pamatotas ar ražotāja mājaslapā pieejamu tehnisko informāciju, ražotāja izdotu drukātu tehnisko informāciju vai ražotāja apliecinātu dokumentāciju.
