2.pielikums

atklāta konkursa “Laboratoriju aprīkojums”

NR.VTEB/8/NFL nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Skapja ķīmisko vielu uzglabāšanai piegāde un uzstādīšana

| Nr. | Parametrs | Izvirzītās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skapis reaģentiem 2 gab. | Skapis paredzēts neuzliesmojošu ķīmisko reaģentu glabāšanai. |  |
| 1.1 | Korpusa konstrukcija | Ārējie izmēri: Augstums – 1800-2200 mm Platums – 950-1200 mm Dziļums – 450-550 mm Iekšējie izmēri: Augstums – vismaz 1800 mm Platums – vismaz 950 mm Dziļums – vismaz 450 mm Korpuss un plaukti izgatavoti no metāla, pārklāti ar ķīmiski izturīgu pārklājumu Plaukti – vismaz 5 (ieskaitot pamatni). Katra plaukta kravnesība ir vismaz 30kg. Plauktu augstums ir regulējams. Jābūt regulējamām kājām skapja nolīmeņošanai. Plauktu vietā var būt izvelkamas atvilktnes ar polipropilēna kivetēm vai analogs risinājums (pievienots kā vērtējams kritērijs K3) |  |
| 1.2 | Durvis | Veramas divviru durvis, vai analogs risinājums |  |
| 1.3 | Slēdzene | Slēdzene ar vismaz 2 atslēgām komplektā. |  |
| 1.5 | Ventilācija | Jābūt ventilācijas atverēm skapja sienās vai durvīs, kā arī iespējai pieslēgt pie piespiedu ventilācijas. Gaisa apmaiņa ir vismaz 5 m3/h. Jānodrošina gaisa izvada savienošanu ar ⌀250mm ventilācijas izvadu. |  |
| 1.6 | Atbilstība standartiem | Prece atbilst DIN EN 16121/16122 (vai ekvivalentam) standartam. |  |
| 1.7 | Drošības prasības | Atbilst ES direktīvās noteiktām drošības prasībām (CЄ marķējums). |  |
| 1.8 | Piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana | Piegādātājam 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža jānodrošina skapja piegāde, uzstādīšana un pievienošana ventilācijai atbilstoši ražotāja prasībām un rekomendācijām. Jānodrošina skapja gaisa izvada pievadīšana un pieslēgšana ⌀250mm ventilācijas izvadam 1-8 metru robežās no skapja paredzamās uzstādīšanas vietas līdz ventilācijas pieslēgumam. To veic sertificēts personāls (iesniegt apliecinājuma kopiju). |  |
| 1.9 | Garantija | Vismaz 24 mēneši no uzstādīšanas brīža (pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) garantija detaļām un remontdarbiem. Jāuzrāda kalendārie mēneši. Garantijas remontu veic ražotāja autorizēts pārstāvis (jāiesniedz apliecinājuma kopija). |  |
| 1.10 | Vispārējās prasības | Nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē. |  |

* - pretendentam piedāvājuma parametru kvantitatīvie rādītāji jānorāda skaitļos.