2.pielikums 
atklāta konkursa “Laboratoriju aprīkojums” 
NR.VTEB/8/NFL nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Skapja ķīmisko vielu uzglabāšanai piegāde un uzstādīšana

	[bookmark: _Hlk213310948]Nr.
	Parametrs
	Izvirzītās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1
	Skapis reaģentiem
2 gab.
	Skapis paredzēts neuzliesmojošu ķīmisko reaģentu glabāšanai.
	

	1.1
	Korpusa konstrukcija

	Ārējie izmēri:
Augstums – 1800-2200 mm
Platums – 950-1200 mm
Dziļums – 450-550 mm

Iekšējie izmēri:
Augstums – vismaz 1800 mm
Platums –  vismaz 950 mm
Dziļums – vismaz 450 mm
Korpuss un plaukti izgatavoti no metāla, pārklāti ar ķīmiski izturīgu pārklājumu
Plaukti – vismaz 5 (ieskaitot pamatni).
Katra plaukta kravnesība ir vismaz 30kg.
Plauktu augstums ir regulējams.
Jābūt regulējamām kājām skapja nolīmeņošanai.

Plauktu vietā var būt izvelkamas atvilktnes ar polipropilēna kivetēm vai analogs risinājums (pievienots kā vērtējams kritērijs K3)
	

	1.2
	Durvis
	Veramas divviru durvis, vai analogs risinājums
	

	1.3
	Slēdzene
	Slēdzene ar vismaz 2 atslēgām komplektā. 
	

	1.5
	Ventilācija
	Jābūt ventilācijas atverēm skapja sienās vai durvīs, kā arī iespējai pieslēgt pie piespiedu ventilācijas.
Gaisa apmaiņa ir vismaz 5 m3/h.
Jānodrošina gaisa izvada  savienošanu ar ⌀250mm ventilācijas izvadu.
	

	1.6
	Atbilstība standartiem
	Prece atbilst   DIN EN 16121/16122 (vai ekvivalentam) standartam. 
	

	1.7
	Drošības prasības
	Atbilst ES direktīvās noteiktām drošības prasībām (CЄ marķējums).
	

	1.8
	Piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana
	Piegādātājam 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža jānodrošina skapja piegāde, uzstādīšana un pievienošana ventilācijai atbilstoši ražotāja prasībām un rekomendācijām. Jānodrošina skapja gaisa izvada pievadīšana un pieslēgšana ⌀250mm ventilācijas izvadam 1-8 metru robežās no skapja paredzamās uzstādīšanas vietas līdz ventilācijas pieslēgumam. To veic sertificēts personāls (iesniegt apliecinājuma kopiju).
	

	1.9
	Garantija
	Vismaz 24 mēneši no uzstādīšanas brīža (pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) garantija detaļām un remontdarbiem. 
Jāuzrāda kalendārie mēneši.
Garantijas remontu veic ražotāja autorizēts pārstāvis (jāiesniedz apliecinājuma kopija).
	

	1.10
	Vispārējās prasības
	Nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē.
	


* - pretendentam piedāvājuma parametru kvantitatīvie rādītāji jānorāda skaitļos.
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