2.pielikums

atklāta konkursa “Laboratorijas aprīkojums”

Nr. VTEB/8/NFL nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2. Sala ar izlietni daktiloskopijas ķīmijas laboratorijai

| Nr. p.k. | Iegādājamā prece / Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iegādājamā prece |  |  |
|  | Zem galda atvilktņu skapji uz riteņiem (2 gab.) Laboratorijas galds ar iegremdētiem elektrības kontaktligzdu blokiem, iebūvējamu izlietnes skapi ar izlietni, ūdens maisītāju un acu skalojamo dušu |  |  |
| 1.1. | Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības |  |  |
|  | Prasības materiāliem: A) Laboratorijas darba virsma – laboratorijas kompaktplastikāts Laboratorijas plastikāts – poliuretāna akrila darba virsmas materiāls ar šādiem fizikāliem, ķīmiskiem un mehāniskiem rādītājiem: - darba virsmai jābūt vismaz 16 mm biezai vai biezākai; - virsmai jābūt gludai, viengabalainai visā biezumā un bez šuvēm; - gaišā tonī (toni saskaņot ar pasūtītāju pirms nodošanas ražošanai); - jābūt noapaļotām maliņām (maliņas nedrīkst būt pielīmētas); - jābūt noapaļotiem stūriem; - virsmai jābūt apstrādātai ar elektronu kūli sacietēšanas brīdī, neizmantojot šķīdinātājus. Darba virsmai jābūt testētai saskaņā ar DIN 53799, EN 12721 vai ekvivalentiem standartiem, kā arī sertificētai atbilstoši JIS Z 2801:2000 un SEFA 3:2010. Kopā ar piedāvājumu piegādātājam jāiesniedz ražotāja testa protokolu kopijas, kas apliecina atbilstību SEFA 3:2010 un JIS Z 2801:2000 prasībām. Plastikātam jānodrošina 24 stundu izturība pret ķimikālijām un krāsvielām, kā noteikts specifikācijā. B) Laboratorijas mēbeļu fasādes – augstspiediena lamināts Ķīmiski izturīgs augstspiediena lamināts (HPL): - biezums – vismaz 18 mm; - zaļganā tonī (toni saskaņot ar pasūtītāju pirms nodošanas ražošanai); - malu apdare – vismaz 2 mm bieza ABS. C) Laboratorijas mēbeļu sienu lamināts - sienu, atvilktņu un durvju fasāžu lamināts – P2 klases vai ekvivalents, pārklāts ar melamīna slāni; - kokskaidu plātnes biezums – vismaz 18 mm, atbilstošs EN 14322 un EN 312 standartiem vai ekvivalentam; - malu apdare – vismaz 2 mm bieza ABS; - emisijas klase – ne zemāka kā E1 (EN ISO 12460-5); - toni saskaņot ar pasūtītāju pirms nodošanas ražošanai. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz ražotāja apstiprinājums par materiālu ķīmisko un fizisko izturību. D) H vai C tipa rāmis Rāmim jābūt izgatavotam no taisnstūra metāla profila ar šķērsgriezumu vismaz 30×60 mm un sienas biezumu vismaz 1,5 mm. Rāmis pārklāts ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsu gaiši pelēkā tonī (RAL 7035 vai ekvivalents). Rāmja kāju augstums – regulējams ± 40 mm robežās. H/C tipa kāju elementi jābūt metinātiem, visas detaļas – noslēgtas. |  |  |
| 1.1.1. | Zem galda atvilktņu skapji uz riteņiem (2 gab.) Materiāls – sienu lamināts (skat. C punktu). Skapju fasādes – laboratorijas augstspiediena lamināta (skat. B punktu). Skapju korpusa augstums ir 700 mm, platums ir 600 mm un dziļums – 500-600 mm. Skapim ir 4 (četras) atvilktnes. Trīs augšējām atvilktnēm fasāžu augstums ir 130 ± 10 mm. Vienai apakšējai atvilktnei augstums ir 310 ± 30 mm. Atvilktņu mehānismi ar pilnu atvēršanos un mīkstās aizvēršanās funkciju. Atvilktņu nestspēja ir vismaz 30 kg. Rokturi – polipropilēns vai nerūsējošais tērauds (200 mm). Četri riteņi Ø 65±10 mm, divi priekšējie ar bremzēm, pārklāti ar poliuretānu. |  | Ražotājs: ________________ Apraksts: ________________ |
| 1.1.2. | Laboratorijas galds ar iebūvējamu izlietnes skapi ar izlietni, ūdens maisītāju un acu skalojamo dušu |  |  |
| 1.1.2.1. | Galds Galda augstums ir 900 mm, platums ir 2500 mm, dziļums ir 1500 mm. Darba virsmas materiāls – laboratorijas darba virsma (skat. A punktu). Galdam ir “H” vai “C” tipa rāmis saskaņā ar punktu D. Galda vidū 200 mm no galda malas ir iegremdēts elektrības kontaktligzdu bloks (240 V, ar zemējumu, mitrum izturības klase ne zemāka kā IP44) un 500 mm no izlietnes ir iegremdēts elektrības kontaktligzdu bloks (240 V, ar zemējumu, mitrum izturības klase ne zemāka kā IP44). Katrā blokā ir 2 (divas) kontaktligzdas; kopā ir 4 (četras) kontaktligzdas. Kontaktligzdas ir aizsegtas ar vāciņiem. |  | Ražotājs: ________________ Apraksts: ________________ |
| 1.1.2.2. | Iebūvējams izlietnes skapis Izlietnes skapis atrodas galda galā zem darba virsmas perpendikulāri galda garākajai malai. Materiāls – augstspiediena lamināta (skat. B punktu) un sienu lamināts (skat. C punktu). Skapja augstums ir līdz galda virsmai, platums ir 1500 mm, dziļums ir 800 mm. Skapim priekšā ir trīs durvis, kuras izgatavotas no augstspiediena lamināta (skat. B punktu). Durvīm ir rokturi, rokturi – ķīmiski izturīgi, izgatavoti no polipropilēna vai nerūsējošā tērauda. Durvju eņģes ir ar mīkstas aizvēršanas funkciju. Durvis ir ar vismaz 170o atvēršanās leņķi. Skapis iekšā sadalīts divās daļās, kreisajā daļā viens izņemams plaukts ar maināmu augstumu, izlietnes daļā plauktu nav. Skapim sānos visā platumā ir paneļi no augstspiediena lamināta (skat. B punktu). Skapis balstās uz regulējamām kājām. |  | Ražotājs: ________________ Apraksts: ________________ |
| 1.1.2.3. | Darba virsmā virs izlietnes skapja ir iebūvēti: - polipropilēna izlietne ar trauku žāvēšanas paplāti. Izlietnei jābūt ķīmiski izturīgai pret koncentrētām skābēm, sārmiem un šķīdinātājiem. Fizikālie un mehāniskie rādītāji: stiepes izturība – ≥300 kg/cm² (ASTM D 638); lieces stingrība – ≥10 000 kg/cm² (ASTM D 747); cietība pēc Rokvela testa – 60 (ASTM D 785). Izmēri – atbilstoši skicei, ar pielaidi ± 10 mm. Attālumam no galda sāna malas līdz izlietnes malai ir jābūt 100 mm; - ūdens maisītājs. Laboratorijas klases ūdens maisītājs, marķējums atbilstoši EN 13792. Ūdens plūsma – ≥17 L/min pie 3 bar spiediena; testa spiediens – 9 bar; maksimālais darba spiediens – ≥10 bar; materiāls – misiņš; mehānisms – keramiskais; jābūt krāsotam ar karstās pulverkrāsošanas tehnoloģiju; ūdens plūsmas regulators – viens rokturis sāna daļā. Izmēri – saskaņā ar skici, pielaide ± 20 mm; - acu skalojamā duša ar metāla ligzdu dušas novietošanai. Duša izvelkama no darba virsmas vismaz 1500 mm, ūdens plūsma – vismaz 7 L/min. Atbilstība standartam DIN 15154. |  | Ražotājs: ________________ Apraksts: ________________ |
| 2. | Vispārīgās prasības | Visām mēbelēm jābūt vienādā, gaišā tonī (toni saskaņojot ar pasūtītāju pirms nodošanas ražošanai). Mēbeļu materiālam jābūt jaunam, tas nedrīkst būt lietots, vai saturēt lietotas daļas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi. |
| 3. | Preces garantijas termiņš | Vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no preces nodošanas ekspluatācijā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi. |
| 4. | Preces piegādes vieta | Piegādātājs nodrošina piegādi un uzstādīšanu Valsts tiesu ekspertīžu birojā, Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir tiesības ierasties uz plānotās uzstādīšanas vietas / telpas apskati, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt mērījumus. Piegādātājs nodrošina specifikācijā iekļauto preču piegādi norādītajā adresē, montāžu, uzstādīšanu, pieslēgšanu komunikācijām (ūdensapgādei, kanalizācijai un elektrotīklam). | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi. |
| 5. | Dokumentācija | 1) Atbilstība ES direktīvās noteiktām drošības prasībām (CЄ marķējums); 2) Testa protokolu kopijas atbilstoši plastikāta darba virsmas testiem pēc SEFA 3:2010, DIN 53799, EN 12721, JIS Z 2801:2000 (vai ekvivalentiem standartiem); 3) Kopā ar tehnisko specifikāciju jāiesniedz mēbeļu skices. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi. |
| 6. | Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš | Līdz 8 nedēļām no pasūtījuma izdarīšanas brīža. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi. |