## Zobārstniecības iekārtas
3.pielikums
Iepirkuma nolikumam ar identifikācijas Nr. RVC 2026/7/ERAFF
Atklāta konkursa “Zobārstniecības darba vietu piegāde un uzstādīšana filiālē "Imanta" ES projekta "Infrastruktūras attīstība modernizējot medicīnas tehnoloģijas SIA "Rīgas veselības centrs"” Id.Nr. RVC 2026/7/ERAF
Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 08.07.2026.
Zobārstniecības darba vieta - 3 komplekti Aprakstītas prasības vienam komplektam, izņemot kompresoru un atsūcēju, kas nodrošina visu 3 piedāvāto iekārtu darbību
Nr.p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. vai tīmekļvietnes adrese, kur pārliecināties par iesniegtā piedāvājuma atbilstību izvirzīto minimālo tehnisko specifikāciju prasību katram punktam **
Zobārstniecības iekārta
Nosaukums
Ražotājs
Ražošanas gads (ne vecāks par 2026.g)
1 | Pacienta krēsls
1.1. | Krēsla padeve no maiņstrāvas 230 V, 50/60 Hz
1.2. | Pacienta krēsls ar diviem roku balstiem, kreisās rokas balsts fiksēts, labās rokas balsts nolokāms
1.3. | Pacienta krēsls ar balansa sistēmu, neprasa obligātu stiprināšanu pie grīdas
1.4. | Krēsla celtspēja ir vismaz 180 kg
1.5. | Pacienta krēsla pacelšanas diapazons ir vismaz 400 mm.
1.6. | Drošības sensors krēsla nolaišanai (pret šķēršļiem)
1.7. | Dubultas artikulācijas galvas balsts
1.8. | Vismaz 4 (četras) individuāli programmējamas pacienta krēsla pozīcijas un automātiska atgriešanās “0” stāvoklī
1.9. | Krēsla virsma viegli dezinficējama, krēsla mīkstā apšuve bez savienojuma vietām (bez šuvēm)
1.10. | Iespēja izvēlēties starp vismaz 3 dažādām krēsla apšuves krāsām (Krāsa tiek saskaņota pasūtījuma brīdī)
1.11. | Pacienta krēsla vadāmība no trīm atsevišķām vietām (ārsta panelis, asistenta panelis un ārsta darba pedālis)
2 | Vadības panelis
2.1. | Vadības panelis stiprināts uz dubultā pleca kreisajā krēsla pusē nodrošinot brīvu ārsta piekļuvi pacientam no labās puses
2.2. | Vadības panelī vieta vismaz 4 instrumentiem
2.3. | Vismaz 3 funkciju pūsteris ar fibrooptiku
2.4. | Iebūvēts bezogļu elektriskais mikromotors ar LED apgaismojumu, ūdens regulēšanu. Apgriezienu skaita regulēšana 1 000 – 40 000 apgr./min.
2.5. | Iebūvēts elektroniskais skeilers (piezo) ar LED apgaismojumu, ūdens regulēšanu un pievadu. Komplektā 4 uzgaļi pēc izvēles, 1 dinamometriskā atslēga.
2.6. | Katram instrumentam atsevišķa ūdens padeves regulēšana
2.7. | Vadības panelī integrēta ārstu vadības pults. Displejs parametru iestatīšanai, kas ataino rotējošo instrumentu darbību un parametrus, laika atskaite (timer), darbības kļūdu atainojums;
2.8. | Ir jābūt iespējai ieprogrammēt iekārtas stāvokli un parametrus vismaz 3 ārstiem, lai katrs ārsts varētu viegli iestatīt iekārtu savā parastajā darba stāvoklī un izmantotajos parametros.
2.9. | Krēsla funkciju vadība: atzveltnes pacelšana/nolaišana, pēdējā pozīcija, "0" (nolaišanas) stāvoklis, iespēja ieprogrammēt vismaz 4 pozīciju programmas
2.10. | Pogas pacienta glāzes pildīšanai un spļautuves mazgāšanas vadībai
2.11. | Gaismekļa ieslēgšanas / izslēgšanas poga
2.12. | Plauktiņš pie ārsta instrumentu galda ar noņemamu, autoklavējamu paplāti.
3 | Ūdens bloks/asistenta instrumenti/komplektējošās ierīces
3.1. | Vismaz 3 vietas asistenta instrumentu turētājā - pūsteris, siekalu un putekļu atsūcējs
3.2. | Ārsta instrumentam - pūsterim, gaisa un ūdens spiediena automātiska pielāgošana neatkarībā no ūdens padeves avota
3.3. | Siekalu un putekļu nosūkšanas uzmavas
3.4. | Iebūvēts gaisa / ūdens separators
3.5. | Tīra ūdens sistēma (tvertnes tilpums vismaz 1,5 l)
3.6. | Pogas ūdens trauka un spļautuves pārskalošanai
3.7. | Gaismekļa ieslēgšanas / izslēgšanas poga
3.8. | Spļaušanas trauku var viegli pagriezt pret pacientu un prom no tā
3.9. | Trauks spļaušanai noņemams tīrīšanai / autoklavēšanai
3.10. | Rupju atkritumu daļiņu savākšanas filtrs saderīgs ar iekārtu
3.11. | Multifunkcionāls kājas vadības pedālis krēsla, instrumentu un ūdens padeves funkcijām
4 | Operāciju lampa
4.1. | Aizvērtā tipa LED operāciju lampa
4.2. | Operāciju lampa stiprināta tā, ka mainot krēsla augstumu, nemainās attālums starp krēslu un operāciju lampu
4.3. | Bezkontaktu ieslēgšana/izslēgšana.
4.4. | Gaismas daudzpakāpju intensitātes līdz vismaz 50 000 Lux un krāsainības regulēšanu
4.5. | Krāsu attēlošanas indekss CRI >95
4.6. | Noņemams sterilizējams rokturis
4.7. | Īpašs salikts režīms kas novērš iepriekšēju kompozītu materiālu sacietēšanu. Aktivizēts / deaktivizēts, izmantojot lampā un/vai ārsta instrumentu panelī integrētu aktivatoru.
5 | Ārsta un asistenta krēsls
5.1. | Ārsta krēsls
5.1.1. | Brīvi bīdāms uz vismaz 5 riteņiem
5.1.2. | Viegli regulējams sēdekļa atzveltnes slīpums un sēdekļa augstums, paredzēts darbam gan ar bērniem, gan pieaugušajiem
5.1.3. | Polsterējums identisks pacienta krēsla krāsai
5.2. | Asistenta krēsls
5.2.1. | Brīvi bīdāms uz vismaz 5 riteņiem
5.2.2. | Ar arkas formas atzveltni
5.2.3. | Regulējams sēdekļa augstums
5.2.4. | Polsterējums identisks pacienta krēsla krāsai
Aprīkojums
6 | Uzgaļi
Nosaukums
Ražotājs
Ražošanas gads (ne vecāks par 2026.g)
6.1. | 2 leņķa uzgaļi mikromotoram:
6.1.1. | Ar iekšēju dzesēšanu, kā arī ar ūdens un gaisa maisījuma padevi
6.1.2. | Pārraides attiecība 1:1
6.1.3. | Uzgaļa fiksācija ar mehānisku pogu
6.1.4. | Autoklavējams
6.1.5. | Ar LED apgaismojumu
6.1.6. | Garantijas laiks ne mazāk kā 12 mēneši
Nosaukums
Ražotājs
Ražošanas gads (ne vecāks par 2026.g)
6.2. | 2 turbīnas uzgaļi:
6.2.1. | Ar ātru savienojumu un mehānisku pogu
6.2.2. | Keramikas gultņi
6.2.3. | Ar LED apgaismojumu
6.2.4. | Ar ūdens regulēšanu un vismaz 4 ūdens dzesēšanas atverēm
6.2.5. | Maksimālais ātrums ne mazāk kā 350 000 apgr./min.
6.2.6. | Autoklavējams
6.2.7. | Garantijas laiks ne mazāk kā 12 mēneši
7. | Kompresors un atsūcējs
Nosaukums
Ražotājs
Ražošanas gads (ne vecāks par 2026.g)
7.1. | Kompresors un atsūcējs nodrošina visu 3 piedāvāto iekārtu darbību
7.2. | Kompresora un atsūcēja atrašanās vieta - saimniecības telpa. Jāveic telpas apsekošana, lai pārliecinātos par iespēju nodrošināt zobārstniecības iekārtu pieslēgšanu
7.3. | Kompresors ar 100% bezeļļas virzuļu tehnoloģiju
7.4. | Kompresora gaisa spiediens: vismaz 5 bar, ražība ne mazāka kā 230L minūtē
7.5. | Kompresora spiediena tvertne ne mazāka kā 40L
7.6. | Sausā tipa atsūkšanas iekārta
7.7. | Atsūcējs automātiski ieslēdzas un izsēdzas atbilstoši vakuuma vajadzībām
7.8. | Kompresora un atsūcēja skaļuma līmenis nepārsniedz 80dB
8. | Pie sienām stiprināmi ekrāni
Nosaukums
Ražotājs
Ražošanas gads (ne vecāks par 2026.g)
8.1. | Tiek nodrošināts vismaz 32" ekrāns/televizors ar USB pieslēgvietu video failu atskaņošanai. Ekrāns paredzēts video atskaņošanai bērniem draudzīgas vides nodrošināšanai
8.2. | Ekrāns/televizors tiek stiprināts uz regulējama kronšteina:
8.2.1. | Attālums no sienas regulējams diapazonā vismaz no 60 - 500 mm
8.2.2. | Horizontālā rotācija vismaz +/- 90o
8.2.3. | Vertikālā rotācija vismaz +/- 5o
9* | Kopējais elektroenerģijas patēriņš 3 darba stacijām, kompresoram un atsūcējam, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) (t.i., maksimālā jauda x 1 stunda) (vērtēšanas kritērijs)
10 | Prasības | Atbilstība prasībām
10.1. | Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina iekārtas uzstādīšanu un pieslēgšanu pie komunikācijām. Pretendents veic apsekošanu iepirkuma laikā, lai nodrošinātos ar nepieciešamiem tehniskiem risinājumiem, kas nav paredzēti iepirkuma tehniskajā specifikācijā (informējot pasūtītāju par iespējamajiem risinājumiem un komunikāciju sagatavošanas darbiem). Telpu gala risinājums un nepieciešamās Inženiertehniskās komunikācijas jāsaskaņo ar Pasūtītāju pēc līguma noslēgšanas.
10.2. | Santehnika (viss) (aukstais ūdens, saspiests sausais gaiss, vakuums, notekūdeņi), barošanas avots un sūkņa vadības kabeļi jāpievieno iekārtai tā, lai nav redzami un brīvi pieejami.
10.3. | Piegāde un uzstādīšana – ne ilgāk kā 12 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.
10.4. | Garantijas laiks ne mazāks kā 24 mēneši (izņemot uzgaļus) no iekārtas uzstādīšanas un nodošanas -pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
10.5. | Iekārtai, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu, izplatīšanu ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumu Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām, šo prasību ievērošanu nodrošina ierīces piegādātājs.
10.6. | Garantijas laikā Pretendents bez maksas veic elektrodrošības pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
10.7. | Pretendents piedāvātās iekārtas garantijas termiņā bez papildus samaksas nodrošinās defektu novēršanu, veicamās tehniskās apkopes saskaņā ar iekārtas lietošanas instrukciju, remontu, t.sk., nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, nepieciešamo jauninājumu (t.sk. programmatūras, ja tādi paredzēti) ieviešanu u.c. izmaksas, kas nepieciešamas ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja noteiktajām rekomendācijām.
10.8. | Piegādātājs garantijas laikā nodrošina speciālista ierašanos 48 stundu laikā pēc Pasūtītāja izsaukuma saņemšanas brīža.
10.9. | Piegādātājam uz vietas jānodrošina personāla apmācība darbam ar iekārtām.
10.10. | 2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē (ja attiecināms).
10.11. | Iekārtai un aprīkojumam jābūt CE marķējumam.
* Ja pretendents vēlas iegūt punktus vērtēšanas kritērijā B, tad pretendents piedāvājumā norāda iekārtas elektroenerģijas patēriņu. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. Ja elektroenerģijas patēriņš netiks norādīts vai tiks norādīts nepareizi, tad šajā kritērijā tiks piešķirti 0 punkti. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz dokuments vai norāde uz tīmekļvietni, kur pārliecināties par norādīto iekārtas kopējo elektroenerģijas patēriņu.
**Ja pretendents norādījis tīmekļvietnes adresi, pretendents konkrēti norāda, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu.
(Pārstāvja/pilnvarotās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats, paraksts)
(Dokumenta sagatavošanas laiks[1])
[1] Ja dokuments ir atsevišķi parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, dokumenta sagatavošanas laiks ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks.