## SATURS
2.pielikums Atklāta konkursa nolikumam ID. Nr. PSKUS 2026/83
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
SATURS
Nr.p.k. | Pozīcijas nosaukums | Kopā par pozīciju
1. pozīcija | HLA 11 lokusu reāllaika genotipēšanas reaģentu testsistēma | 0
2. pozīcija | HLA 11 lokusu reāllaika genotipēšanas reaģentu komplekts 96-bedrīšu platēs | 0
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā
3.pozīcija | Pronāze | 0
4. pozīcija | Dezoksiribonukleāze I | 0
5. pozīcija | Galvenie reaģenti plūsmas citometrijas crossmatch izmeklējumam | 0
6. pozīcija | Papildus šūnu marķieri plūsmas citometrijas crossmatch izmeklējuma sagatavošanā un uzraudzībā | 0
7. pozīcija | Šūnu dzīvīguma marķieris | 0
8. pozīcija | Plates plūsmas citometrijas crossmatch sagatavošanai | 0
9. pozīcija | Kontroles serumi | 0
10. pozīcija | Vienreizlietojamas šūnu skaitīšanas kameras | 0
11. pozīcija | Pooled human serum | 0
12. pozīcija | Reaģenti T un B šūnu atdalīšanai | 0
13. pozīcija | Anti-Rituximab (anti-CD20) antivielas | 0
14. pozīcija | Complement Cups rezervuāri | 0
15. pozīcija | Testēšanas mikroplates | 0
16. pozīcija | Magnētiskais statīvs stripiem | 0
17. pozīcija | Magnētiskais statīvs | 0

## 1.pozīcija
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
1.pozīcija HLA 11 lokusu reāllaika genotipēšanas reaģentu testsistēma
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli (piem. stobriņi, plates, plēves, vāciņi) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam).
6 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
7 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
8 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
9 | Ja Piegādātājs norādījis nepietiekamu, kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bezmaksas.
10 | Piedāvājumā ietverti visi darbam nepieciešamie sistēmšķīdumi, kontroles materiāli un piederumi (piemēram, ultra tīrais H2O, bez RNS/DNS, nukleāzēm) pietiekami plānotajam testu daudzumam. Darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs norāda attiecīgajā ailē, ja tie nav iekļauti reaģentu komplektā, bet ar tiem nepieciešams papildināt reakcijas maisījumu (piemēram, ultra tīrais H2O, bez RNS/DNS, nukleāzēm). Šo materiālu izmakasas iekļauj piedāvājuma cenā, kā arī izceno atsevišķi.
11 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
12 | Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos reaģentus.
13 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
14 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
15 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
1. HLA 11 lokusu reāllaika genotipēšanas reaģentu testsistēma (384-bedrīšu platēs)
Cenā iekļauj nepieciešamos reaģentus, šķīdinātājus, materiālus, u.c. atbilstoši vispārīgo prasību 10. punktam.
1.1. | HLA 11 lokusu tipēšanas reaģenti, kas vienlaicīgi nodrošina viena parauga visu 11 HLA lokusu (HLA-A, -B, -C, -DRB1, DRB3/4/5, -DQB1, -DQA1, -DPB1, -DPA1) alēļu noteikšanu zemā vai vidējā izšķirtspējā, izmantojot reāllaika PCR (qPCR) tehnoloģiju. Reaģentu testsistēma ir sagatavota 384 bedrīšu PCR platē un testsistēmas reaģentu komplekts satur visas testēšanai nepieciešamās sastāvdaļas un piedrumus (t.sk. polimerāzi, plēves plates aizvēršanai, kalibratori un citi komponenti, ja tādi nepieciešami), lai nodrošinātu testa veikšanu laboratorijā uz esošā instrumenta (LightCycler 480 II), bez papildu aprīkojuma iegādes. Piegādātājs nodrošina analīzei nepieciešamo programmatūru vismaz 5 laboratorijas datoriem. Visas piedāvājumā iekļautās komponentes ir savstarpēji saderīgas un validētas atbilstoši CE-IVD/IVDR prasībām. Testēšanas sistēma ir ražotāja validēta lietošanai uz LightCycler 480 II (Roche) iekārtas. | tests | 700
1.2. | Reaģentu komplekts amplifikācijas produktu un genoma DNS (gDNS) kontaminācijas novērtēšanai darba telpās. Komplektam jābūt piemērotam kvalitātes kontroles nodrošināšanai darbā ar 1.1. punktā piedāvāto HLA genotipēšanas testēšanas sistēmu, tai skaitā spējīgam identificēt iespējamos amplifikācijas produktus, kas radušies šī testa veikšanas laikā. Kontaminācijas testa reaģentu komplekts satur visus nepieciešamos komponentus kontaminācijas riska novērtēšanai (t.sk. polimerāzi, kontroles, reakciju plates, vāciņus vai plēvītes). Komplekts ir saderīgs ar laboratorijā esošajām iekārtām: - LightCycler 480 II (Roche) iekārtu reāllaika PCR (qPCR) analīzēm, un/vai - Proflex PCR Systems vai līdzvērtīgu iekārtu (end-point PCR) analīzēm ar produktu vizualizāciju gēlā. Iegūtie rezultāti (qPCR) ir analizējami, izmantojot to pašu programmatūru, kas paredzēta 1.1. punktā minētajai testēšanas sistēmai. Tests nodrošina ne vien amplikonu un gDNS kontaminācijas noteikšanu, bet arī iespējamas inhibīcijas ietekmes izvērtēšanu uz amplifikācijas procesu, atbilstoši laboratorijas kvalitātes kontroles prasībām un EFI standartu principiem. Šis reaģentu komplekts nav paredzēts in vitro diagnostikai (nav nepieciešams CE-IVD marķējums). | plate testi (noskalojumi - 1 noskalojums testēts gan uz kontamināciju, gan inhibīciju) | 40 240
[8 empty] | Kopā par 1. pozīciju (1.1-1.2), vērtējamā cena, eur. bez PVN. |  |  | 0
Norādīt 1.1 un 1.2 iekļautos nepieciešamos reaģentus, šķīdinātājus, materiālus, u.c. atbilstoši vispārīgo prasību 10. punktam.
Nr.p.k. | Prece | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
1.3.
1.4.
…
1.3. Piedāvāto testēšanas reaģentu specifikācija
Ražotājs (ražotājvalsts):
Nosaukums:
Testu apjoms vienā komplektā:
| Tehniskā prasība | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu
1.3.1. | Testēšanas reaģenti paredzēti analīzes veikšanai no cilvēka genoma DNS (gDNS) un ir piemēroti rutīnas klīniskajai diagnostikai transplantācijas vajadzībām, tai skaitā steidzamai donoru HLA genotipēšanai.
1.3.2. | Testēšanas reaģentu komplekts nodrošina visu 11 HLA lokusu vienlaicīgu analīzi: HLA-A, -B, -C, DRB1, -DRB3, -DRB4, -DRB5, -DQA1, -DQB1, -DPA1, -DPB1, bez nepieciešamības veikt atsevišķas PCR reakcijas atsevišķiem lokusiem.
1.3.3. | Testēšanas reaģentu komplekts sagatavots 384 bedrīšu PCR platē, kas piemērota reāllaika PCR (qPCR) reakciju veikšanai un nolasīšanai. Reaģenti ir iepriekš dozēti un liofilizētā veidā sapildīti platēs.
1.3.4. | Visi testēšanai nepieciešamie papildreaģenti (buferi, kontroles, polimerāzes, kalibratori, plēvītes vai vāciņi) ir iekļauti komplektā vai piedāvājuma cenā un nav nepieciešams iegādāties papildus. Testēšanas sistēma satur gan iekšējās amplifikācijas kontroles, gan negatīvo kontroli.
1.3.5. | Testēšanas pamatprincips balstīts uz reāllaika PCR (qPCR) amplifikāciju, izmantojot hidrolīzes zondes (piem., TaqMan tipa) vai interkalējošās krāsas (piem., SYBR Green tipa), kas tiek analizēta ar augstas kušanas temperatūras analīzi.
1.3.6. | Piedāvātā testēšanas sistēma nodrošina plašu HLA alēļu genotipēšanu ar diskriminācijas spēju, kas pielīdzināma single antigen bead (SAB) līmeņa interpretācijai. Rezultātu interpretācija tiek veikta, izmantojot aktuālo IMGT/HLA datubāzi (ne vecāku par 3.61 versiju), kas integrēta analīzes programmatūrā.
1.3.7. | Testēšanas sistēma nodrošina vismaz zemu līdz vidēju HLA genotipēšanas izšķirtspēju, kas piemērota orgānu transplantācijas vajadzībām. Atbilstoši Scandiatransplant prasībām testsistēma nodrošina HLA-DPB1 genotipēšanu līdz 2. laukam (ieskaitot). Sistēma minimizē neskaidru rezultātu (ambiguities) apjomu un nodrošina biežāko nulles alēļu identificēšanu.
1.3.8. | Piedāvātājs nodrošina analīzes programmatūru bez papildu samaksas vismaz uz 5 laboratorijas datoriem. Programmatūra nodrošina automatizētu vai pusautomatizētu rezultātu analīzi, izsniedz interpretējamus rezultātus katram HLA lokusam, identificē neskaidrus rezultātus un haplotipu nesakritības, kā arī nodrošina amplifikācijas un/vai disociācijas līkņu vizualizāciju. Programmatūra nodrošina rezultātu izdrukas un detalizētu analīzes pārskatu ar darbību izsekojamību (audit trail).
1.3.9. | Testēšanas reaģentu komplekta un analīzes programmatūras versijas tiek atjaunotas ne retāk kā reizi gadā, nodrošinot saderību ar aktuālo IMGT/HLA datubāzi. Ražotājs nodrošina dokumentāciju par veiktajām izmaiņām un versiju izsekojamību.
1.3.10. | Reaģentu komplektu derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks kā 12 mēneši.
1.3.11. | Piedāvātās testsistēmas analīzes laiks (RT-PCR programmas un interpretācijas) ne ilgāks kā 80min.
1.3.12. | Testsistēmas sagatavošanas laiks (ja DNS jau sagatavots iepriekš) ne ilgāks kā 10min.
1.3.13. | Pretendents/ražotājs nodrošina tehnisko atbalstu sarežģītu gadījumu risināšanā.

## 2.pozicija
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
2. pozīcija HLA 11 lokusu reāllaika genotipēšanas reaģentu komplekts 96-bedrīšu platēs
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli (piem. stobriņi, plates, plēves, vāciņi) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam).
6 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
7 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
8 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
9 | Ja Piegādātājs norādījis nepietiekamu, kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bezmaksas.
10 | Piedāvājumā ietverti visi darbam nepieciešamie sistēmšķīdumi, kontroles materiāli un piederumi (piemēram, ultra tīrais H2O, bez RNS/DNS, nukleāzēm) pietiekami plānotajam testu daudzumam. Darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs norāda attiecīgajā ailē, ja tie nav iekļauti reaģentu komplektā, bet ar tiem nepieciešams papildināt reakcijas maisījumu (piemēram, ultra tīrais H2O, bez RNS/DNS, nukleāzēm). Šo materiālu izmakasas iekļauj piedāvājuma cenā, kā arī izceno atsevišķi.
11 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
12 | Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos reaģentus.
13 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
14 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
15 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
2. HLA 11 lokusu reāllaika genotipēšanas reaģentu komplekts 96-bedrīšu platēs
2.1. | HLA 11 lokusu tipēšanas reaģenti, kas vienlaicīgi nodrošina viena parauga vismaz 11 HLA lokusu (HLA-A, -B, -C, -DRB1, DRB3/4/5, -DQB1, -DQA1, -DPB1, -DPA1) alēļu noteikšanu zemā vai vidējā izšķirtspējā, izmantojot reāllaika PCR (qPCR) tehnoloģiju. Reaģentu testsistēma ir sagatavota 96 bedrīšu PCR platē un testsistēmas reaģentu komplekts satur visas testēšanai nepieciešamās sastāvdaļas un piedrumus (t.sk. kontroles, polimerāzi, plēves plates aizvēršanai un citi komponenti, ja tādi nepieciešami), lai nodrošinātu testa veikšanu laboratorijā uz esošā instrumenta (BioRad CFX96), bez papildu aprīkojuma iegādes. Piegādātājs nodrošina analīzei nepieciešamo programmatūru vismaz 3 laboratorijas datoriem. Visas piedāvājumā iekļautās komponentes ir savstarpēji saderīgas un validētas atbilstoši CE-IVD/IVDR prasībām. Testēšanas sistēma ir ražotāja validēta lietošanai uz BioRad CFX96 iekārtas (nav nepieciešama papildus fluorescences kalibrācija vai instrumenta modifikācija). | tests | 150
[9 empty] | Kopā par 2. pozīciju (2.1), eur bez PVN |  | 0
Norādīt 2.1 iekļautos nepieciešamos reaģentus, šķīdinātājus, materiālus, u.c. atbilstoši vispārīgo prasību 10. punktam.
Nr.p.k. | Prece | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
2.2.
2.3.
…
2.2. Piedāvāto testēšanas reaģentu specifikācija
Ražotājs (ražotājvalsts):
Nosaukums:
Testu apjoms vienā komplektā:
| Tehniskā prasība | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu
2.2.1 | Testēšanas reaģenti paredzēti analīzes veikšanai no cilvēka genoma DNS (gDNS) un ir piemēroti klīniskajai diagnostikai transplantācijas vajadzībām, tai skaitā steidzamai donoru HLA genotipēšanai.
2.2.2 | Testēšanas reaģentu komplekts nodrošina vismaz 11 HLA lokusu vienlaicīgu analīzi: HLA-A, -B, -C, DRB1, -DRB3, -DRB4, -DRB5, -DQA1, -DQB1, -DPA1, -DPB1, bez nepieciešamības veikt atsevišķas PCR reakcijas atsevišķiem lokusiem.
2.2.3 | Testēšanas reaģentu komplekts sagatavots 96 bedrīšu PCR platē, kas piemērota reāllaika PCR (qPCR) reakciju veikšanai un nolasīšanai. Reaģenti ir iepriekš dozēti un liofilizētā veidā sapildīti platēs.
2.2.4 | Visi testēšanai nepieciešamie papildreaģenti (buferi, kontroles, polimerāzes, plēvītes vai vāciņi) ir iekļauti komplektā vai piedāvājuma cenā un nav nepieciešams iegādāties papildus. Testēšanas sistēma satur gan iekšējās amplifikācijas kontroles, gan negatīvo kontroli.
2.2.5 | Testēšanas pamatprincips balstīts uz reāllaika PCR (qPCR) amplifikāciju, izmantojot hidrolīzes zondes (piem., TaqMan tipa), tādējādi multipleksējot vairākas reakcijas vienā bedrītē. Nav nepieciešama papildus analīze gēlā.
2.2.6 | Piedāvātā testēšanas sistēma nodrošina plašu HLA alēļu genotipēšanu ar diskriminācijas spēju, kas pielīdzināma vai augstāka par antigēnu (alēļu grupu) līmeņa interpretāciju. Rezultātu interpretācija tiek veikta, izmantojot aktuālo IMGT/HLA datubāzi (ne vecāku par 3.61 versiju), kas integrēta analīzes programmatūrā.
2.2.7 | Testēšanas sistēma nodrošina vismaz zemu līdz vidēju HLA genotipēšanas izšķirtspēju, kas piemērota orgānu transplantācijas vajadzībām. Atbilstoši Scandiatransplant prasībām testsistēma nodrošina HLA-DPB1 genotipēšanu līdz 2. laukam (ieskaitot). Sistēma minimizē neskaidru rezultātu (ambiguities) apjomu un nodrošina biežāko nulles alēļu identificēšanu.
2.2.8 | Piedāvātājs nodrošina analīzes programmatūru bez papildu samaksas vismaz uz 3 laboratorijas datoriem. Programmatūra nodrošina automatizētu vai pusautomatizētu rezultātu analīzi, izsniedz interpretējamus rezultātus katram HLA lokusam, identificē neskaidrus rezultātus un haplotipu nesakritības, kā arī nodrošina amplifikācijas un/vai disociācijas līkņu vizualizāciju. Programmatūra nodrošina rezultātu izdrukas un detalizētu analīzes pārskatu ar darbību izsekojamību (audit trail).
2.2.9 | Testēšanas reaģentu komplekta un analīzes programmatūras versijas tiek atjaunotas ne retāk kā reizi gadā, nodrošinot saderību ar aktuālo IMGT/HLA datubāzi. Ražotājs nodrošina dokumentāciju par veiktajām izmaiņām un versiju izsekojamību.
2.2.10 | Reaģentu komplektu derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks kā 12 mēneši.
2.2.11 | Piedāvātās testsistēmas analīzes laiks (RT-PCR programmas un interpretācijas) ne ilgāks kā 80min.
2.2.12 | Testsistēmas sagatavošanas laiks (ja DNS jau sagatavots iepriekš) ne ilgāks kā 10min.
2.2.13 | Pretendents/ražotājs nodrošina tehnisko atbalstu sarežģītu gadījumu risināšanā.

## 3.daļa (hidden)
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
3. daļa Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 12.05.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli (piem. stobriņi, plates, plēves, vāciņi) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam) vai, ja precei vai iekārtai nav CE marķējuma, pretendents iesniedz LR atbildīgo insitūciju izsniegtu atbilstošu dokumentu par atļauju darbam ar preci vai iekārtu.
6 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
7 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 prasībām.
8 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
9 | Ja Piegādātājs norādījis nepietiekamu, kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bezmaksas.
10 | Piedāvājumā ietverti visi darbam nepieciešamie sistēmšķīdumi, kontroles materiāli un piederumi (piemēram, ultra tīrais H2O, bez RNS/DNS, nukleāzēm) pietiekami plānotajam testu daudzumam. Darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs norāda attiecīgajā ailē, ja tie nav iekļauti reaģentu komplektā, bet ar tiem nepieciešams papildināt reakcijas maisījumu (piemēram, ultra tīrais H2O, bez RNS/DNS, nukleāzēm). Šo materiālu izmakasas iekļauj piedāvājuma cenā, kā arī izceno atsevišķi.
11 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
12 | Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos reaģentus.
13 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
14 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
15 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
1. Pronāze
1.1. | Pronāze | Enzīms (proteāze no Streptomyces griseus), kas piemērots no cilvēka audiem izdalītu šūnu suspensijas (cilvēka limfocītu) apstrādei pirms plūsmas citometrijas izmeklējuma. Nodrošina kontrolētu šūnas virsmas proteīnu degradāciju bez šūnu lizēšanās. Enzīms aktīvs fizioloģiskos apstākļos (pH ~7.0–8.0, istabas temperatūrā un līdz pat 37°C). Piegādes forma - liofilizēts pulveris, 100mg. Nepieciešamā enzimātiskā aktivitāte ≥3,5 U/mg. Nesatur komponentus, kas ietekmē šūnu dzīvīgumu un plūsmas citometrijas krāsošanu. Ražotājs nodrošina analīzes sertifikātu. | iepakojums | 4 | 100mg
2. Dezoksiribonukleāze I
2.1. | Dezoksiribonukleāze I (Dnāze I) | Enzīms (dezoksiribonukleāze I no liellopa aizkuņģa dziedzera) piemērots šūnu suspensijas apstrādei pirms plūsmas citometrijas izmeklējuma. Paredzēts ekstracellulārās DNS degradēšanai, mazina šūnu agregāciju un parauga viskozitāti. Enzīms aktīvs fizioloģiskos apstākļos (pH ~7.0–8.0, istabas temperatūrā un līdz pat 37°C). Piegādes forma - liofilizēts pulveris, 10mg. Nepieciešamā enzimātiskā aktivitāte ≥2,000 U/mg. | iepakojums | 4 | 10mg
3. Galvenie reaģenti plūsmas citometrijas crossmatch izmeklējumam
3.1. | CD19-PE | Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka CD19, konjugētas ar PE (PE vai ekvivalents) fluorohromu. Pielietojamas plūsmas citometrijas izmeklējumos, Iepakojumā 100 testi, CE-IVD marķējums | iepakojums | 10 | 100 testi
3.2. | CD3-PC7 | Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka CD3, konjugētas ar PC7 (PE/Cy7 vai ekvivalents) fluorohromu. Pielietojamas plūsmas citometrijas izmeklējumos, Iepakojumā 100 testi, CE-IVD marķējums | iepakojums | 10 | 100 testi
3.3. | F(ab')2 Goat anti-human IgG Fcγ - FITC | Poliklonālas, pret cilvēka IgG Fcγ fragmentiem vērstas kazas F(ab')2 antivielas ar FITC fluorohromu. Piemērotas plūsmas citometrijas aplikācijām. Minimāla krustreakcija pret liellopa, zirga, peles seruma proteīniem. Iepakojums pa 100 µg | iepakojums | 10 | 100 testi
4. Papildus šūnu marķieri plūsmas citometrijas crossmatch izmeklējuma sagatavošanā un uzraudzībā
4.1. | CD23-FITC | Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka CD23, konjugētas ar FITC fluorohromu. Pielietojamas plūsmas citometrijas izmeklējumos, Iepakojumā 100 testi, CE-IVD marķējums nav nepieciešams | iepakojums | 2 | 100 testi
4.2. | CD20-FITC | Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka CD20, konjugētas ar FITC fluorohromu. Pielietojamas plūsmas citometrijas izmeklējumos, Iepakojumā 100 testi, CE-IVD marķējums nav nepieciešams | iepakojums | 2 | 100 testi
4.3. | CD32-FITC | Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka CD32, konjugētas ar FITC fluorohromu. Pielietojamas plūsmas citometrijas izmeklējumos, Iepakojumā 100 testi, CE-IVD marķējums nav nepieciešams | iepakojums | 2 | 100 testi
5. Šūnu dzīvīguma marķieris
5.1. | 7-AAD | 7-AAD (7-Aminoactinomycin D) - fluorescējoša dzīvīguma krāsa, kas interkalē DNS mirušās/apoptotiskās šūnās jeb šūnas ar kompromitētu membrānu. Plūsmas citometrijā ļauj izslēgt no analīzes mirušās šūnas. Labi pielietojams kopā ar PE, FITC un PC7 fluorohromiem uz iekārtas ar 488nm lāzeri. Iepakojumā 1-3ml. CE-IVD marķējums. | iepakojums | 2 | 3ml
6. Plates plūsmas citometrijas crossmatch sagatavošanai
6.1. | Plates plūsmas citometrijas izmeklējumiem | Neapstrādāta polistirēna 96 bedrīšu plates, kas piemērotas imunoloģijas izmeklējumiem, caurspīdīgas, neapstrādātas, bez vāka, nesterilas, necitotoksiskas. Corning™ #3797 vai ekvivalentas | gb | 4 | 100gb
7. Kontroles serumi
7.1. | NIBSC anti-HLA pozitīvā kontrole | PVO (WHO) references reaģents: Stipri pozitīva Anti-HLA kontrole, kas kalpo plūsmas citometrijas un Luminex balstīto metožu verifikācijai. Piegādā liofilizētā veidā, kas paredzēta 0,5ml sagatavošanai. NIBSC code: 17/238 | ml | 10 | 1ml
7.2. | NIBSC anti-HLA negatīvā kontrole | PVO (WHO) references reaģents: Negatīva Anti-HLA kontrole, kas kalpo plūsmas citometrijas un Luminex balstīto metožu verifikācijai. Piegādā liofilizētā veidā, kas paredzēta 0,5ml sagatavošanai. NIBSC code: 17/212 | ml | 10 | 1ml
8. Vienreizlietojamas šūnu skaitīšanas kameras
8.1. | Vienreizlietojamas šūnu skaitīšanas kameras | Vienreizlietojamas šūnu skaitīšanas kameras paredzētas manuālai šūnu koncentrācijas noteikšanai, piemēram, leikocītiem, limfocītiem, šūnu kultūrām un citām bioloģiskām paraugvielām. Izgatavotas no optiskas kvalitātes plastmasas ar iepriekš veidotiem skaitīšanas režģiem, kas atbilst klasiskajam Burker režģa dizainam (apgabala lielums, dziļums, izmēri). Kameras sterilas, vienreizlietojamas, ar divām līdz četrām skaitīšanas kamerām vienā ierīcē. Kameras piemērotas izmantošanai ar standarta gaismas mikroskopu; jānodrošina augsta precizitāte un atkārtojamība bez segstikliem vai tīrīšanas. Nanoentek C-Chip DHC-B01 vai ekvivalents. | gb | 5 | 50gb
9. Pooled human serum
9.1. | AB grupas negatīvu vīriešu asins serums | Sterils cilvēku (AB asinsgrupas, vīriešu) asins serums, pulēts. Testēts uz HLA I un II klases antivielam. Testēts un negatīvs uz HIV1/2, HbsAg, HCV, HIV-1, un HCV. Piegādā saldētā šķīduma veidā, 100ml tilpumā. Pel-Freez #34005 vai ekvivalents. | iepakojums | 3 | 100ml
10. Reaģenti T un B šūnu atdalīšanai (komplekts ar savstarpēji saderīgiem reaģentiem, kas nodrošina augstas tīrības pakāpes T un B limfocītu izdalīšanu 15 minūšu laikā,izmantojot magnētiskās lodītes un monoklonālās antivielas; izdalītās šūnas piemērotas mikrolimfocitotoksisko izmeklējumu veikšanai
10.1. | Paramagnētisko daļiņu saturošs reaģents T limfocītu izolēšanai no pilnasinīm (HLA I klases antigēnu-antivielu mijiedarbības izvērtēšanai) | Paredzēts CD8+ T limfocītu tiešai izolēšanai no perifērajām asinīm. Izolētās šūnas var izmantot nekavējoties mikrocitotoksiskajiem HLA I klases (A, B, C) testiem.Satur supraparamagnētiskas daļiņas (ne lielākas kā 4,5µl diametrā), kas savienotas ar monoklonālām antivielām, kas raksturīgas CD8+T limfocītiem.Tiek izmantota imūnmagnētisko šūnu izolācijas tehnoloģija (pozitīvā selekcija), jānodrošina ātru un konkrētu mērķa šūnu izolēšana tieši no pilnasinīm ne ilgāk kā 15 minūtēs. Paredzēts - 50 izolācijām. Derīguma termiņš – ne mazāks kā 6 mēneši no piegādes datuma. CE-IVD marķējums. | iepakojums | 30 | 50 reakcijām
10.2. | Paramagnētisko daļiņu saturošs reaģents B limfocītu izolēšanai no pilnasinīm (HLA II klases antigēnu-antivielu mijiedarbības izvērtēšanai) | Paredzēts B limfocītu tiešai izolēšanai no perifērajām asinīm. Izolētais šūnas var izmantot nekavējoties mikrocitotoksiskajiem HLA II klases (DR, DQ, DP) testiem. Satur supraparamagnētiskas daļiņas (ne lielākas kā 4,5µl diametrā), kas savienotas ar monoklonālām antivielām, kas raksturīgas HLA II klases cilvēku šūnu membrānas antigēnam. Tiek izmantota imūnmagnētisko šūnu izolācijas tehnoloģija (pozitīvā selekcija), jānodrošina ātru un konkrētu mērķa šūnu izolēšana tieši no pilnasinīm ne ilgāk kā 15 minūtēs. Derīguma termiņš – ne mazāks kā 6 mēneši no piegādes datuma. Paredzēts - 50 izolācijām. CE-IVD marķējums. | iepakojums | 30 | 50 reakcijām
10.3. | Acridine Orange/Ethidium Bromide krāsa | Acridine Orange/Ethidium Bromide krāsa, ko izmanto, lai fluorescējoši krāsotu un fiksētu limfocītus mikrocitotoksicitātes testos. Šai krāsai jāsatur reaģentu maisījums, lai atvieglotu mikroskopisko šūnu novērtēšanu un pagarinātu plašu glabāšanu vēlākai novērtēšanai. Negatīvas reakcijas gadījumā šūnas krāsojas spilgti zaļas uz melna fona, pozitīvas reakcijas gadījumā šūnas krāsojas sarkanas uz melna fona. Derīguma termiņš – ne mazāks kā 6 mēneši no piegādes datuma. | iepakojums | 16 | 100 ml
11. Anti-Rituximab (anti-CD20) antivielas
11.1. | Monoklonāla anti-rituximab antiviela | Monoklonālās anti-rituksimaba antivielās (anti-rituximab antibody), kuras specifiski saistās ar terapeitisko CD20 antivielu (rituksimabu) un bloķē tā saistīšanos ar cilvēka B limfocītiem. Paredzamais pielietojums - pacienta materiāla apstrādei imunoloģiskos izmeklējumos piem.,(plūsmas citometrijā), ražotājs norāda ieteicamo lietošanas koncentrāciju. Šķīduma veidā, iepakota stabilā tilpumā (≥100 µg vai ≥100 µl), ar derīguma termiņu vismaz 6 mēneši no piegādes brīža, uzglabāšanas temperatūra norādīta ražotāja specifikācijā. Nav nepieciešams CE-IVD sertifikāts. | Iepakojums | 3 | 0.2mg
12. Complement Cups rezervuāri
12.1. | Reaģentu rezervuārs darbam ar Terasaki šļircēm | Reaģentu rezervuārs darbam ar 6 kanālu Terasaki šļircēm. Tilpums līdz 10ml. Paredzētas vienreizējai lietošanai vai autoklavējamas. Materiāls nesaslapināms, neapstrādāts polipropilēns. Art Robbins Instruments 103-6000-00 vai ekvivalents. Nav nepieciešams CE-IVD sertifikāts. | gb | 20 | 100gb
13. Testēšanas mikroplates
13.1. | Terasaki testēšanas platītes ar vāciņiem, tukšas | Platītē 60 bedrītes (10x6), piemērotas šūnu vai šūnu kultūru apstrādei, caurspīdīgas, no dzidra polistirola, iepakojumā pa 10 platītēm. Katras bedrītes tilpums apmēram 10 μl, ar U-veida dibenu, lai nodrošinātu šūnu nogulsnēšanos un mikroskopisku novērtēšanu. Katrai platītei atbilstošs caurspīdīgs vāciņš. Sarstedt 83.9923.972 vai ekvivalents. Nav nepieciešams CE-IVD sertifikāts. | gb | 8 | 650gb
14. Magnētiskais statīvs stripiem
14.1. | Magnētisks statīvs PCR platei | Magnētisks statīvs PCR platei vai stripiem, komplektā ar noņemamu plastikāta statīvu, vieglai plates novietošanai vai pārvietošanai, kā arī stripu noturēšanai vertikālā pozīcijā. Magnēti plates formātā novietoti starp kolonnām (starp 1. un 2., starp 3. un 4. utt.). Piemērots NGS bibliotēku gatavošanas procesiem. Thermo Fisher DynaMag™-96 Side #12331D vai ekvivalents | gb | 1 | 1gb
15. Magnētiskais statīvs
15.1. | Magnētiskais statīvs 2ml stobriņu apstrādei. | Magnētiskais statīvs paredzēs reakciju apstrādei ar magnētiskām lodītēm, kur darba tilpums 10-2000 μL. Pozīcijas līdz maksimāli 16 standarta 2ml stobriņiem. Thermo Fisher DynaMag™-2 #12321D vai ekvivalents. | gb | 1 | 1gb
[10 empty] | Kopā par 3. pozīciju, eur bez PVN |  | 0

## 3.poz. Pronāze
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
3. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Pronāze"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
3. Pronāze
3.1. | Pronāze | Enzīms (proteāze no Streptomyces griseus), kas piemērots no cilvēka audiem izdalītu šūnu suspensijas (cilvēka limfocītu) apstrādei pirms plūsmas citometrijas izmeklējuma. Nodrošina kontrolētu šūnas virsmas proteīnu degradāciju bez šūnu lizēšanās. Enzīms aktīvs fizioloģiskos apstākļos (pH ~7.0–8.0, istabas temperatūrā un līdz pat 37°C). Piegādes forma - liofilizēts pulveris, 100mg. Nepieciešamā enzimātiskā aktivitāte ≥3,5 U/mg. Nesatur komponentus, kas ietekmē šūnu dzīvīgumu un plūsmas citometrijas krāsošanu. Ražotājs nodrošina analīzes sertifikātu. | iepakojums | 4 | 100mg | [5 empty] | 0

## 4. poz. Dezoksiribonukleāze I
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
4. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Dezoksiribonukleāze I"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
4. Dezoksiribonukleāze I
4.1. | Dezoksiribonukleāze I (Dnāze I) | Enzīms (dezoksiribonukleāze I no liellopa aizkuņģa dziedzera) piemērots šūnu suspensijas apstrādei pirms plūsmas citometrijas izmeklējuma. Paredzēts ekstracellulārās DNS degradēšanai, mazina šūnu agregāciju un parauga viskozitāti. Enzīms aktīvs fizioloģiskos apstākļos (pH ~7.0–8.0, istabas temperatūrā un līdz pat 37°C). Piegādes forma - liofilizēts pulveris, 10mg. Nepieciešamā enzimātiskā aktivitāte ≥2,000 U/mg. | iepakojums | 4 | 10mg | [5 empty] | 0

## 5. poz. Galvenie reaģenti
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
5. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Galvenie reaģenti plūsmas citometrijas crossmatch izmeklējumam"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
5. Galvenie reaģenti plūsmas citometrijas crossmatch izmeklējumam
5.1. | CD19-PE | Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka CD19, konjugētas ar PE (PE vai ekvivalents) fluorohromu. Pielietojamas plūsmas citometrijas izmeklējumos, Iepakojumā 100 testi, CE-IVD marķējums | iepakojums | 10 | 100 testi | [5 empty] | 0
5.2. | CD3-PC7 | Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka CD3, konjugētas ar PC7 (PE/Cy7 vai ekvivalents) fluorohromu. Pielietojamas plūsmas citometrijas izmeklējumos, Iepakojumā 100 testi, CE-IVD marķējums | iepakojums | 10 | 100 testi | [5 empty] | 0
5.3. | F(ab')2 Goat anti-human IgG Fcγ - FITC | Poliklonālas, pret cilvēka IgG Fcγ fragmentiem vērstas kazas F(ab')2 antivielas ar FITC fluorohromu. Piemērotas plūsmas citometrijas aplikācijām. Minimāla krustreakcija pret liellopa, zirga, peles seruma proteīniem. Iepakojums pa 100 µg | iepakojums | 10 | 100 testi | [5 empty] | 0

## 6. poz.Papildus šūnu marķieri
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
6. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Galvenie reaģenti plūsmas citometrijas crossmatch izmeklējumam"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
6. Galvenie reaģenti plūsmas citometrijas crossmatch izmeklējumam
6.1. | CD23-FITC | Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka CD23, konjugētas ar FITC fluorohromu. Pielietojamas plūsmas citometrijas izmeklējumos, Iepakojumā 100 testi, CE-IVD marķējums nav nepieciešams | iepakojums | 2 | 100 testi | [5 empty] | 0
6.2. | CD20-FITC | Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka CD20, konjugētas ar FITC fluorohromu. Pielietojamas plūsmas citometrijas izmeklējumos, Iepakojumā 100 testi, CE-IVD marķējums nav nepieciešams | iepakojums | 2 | 100 testi | [5 empty] | 0
6.3. | CD32-FITC | Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka CD32, konjugētas ar FITC fluorohromu. Pielietojamas plūsmas citometrijas izmeklējumos, Iepakojumā 100 testi, CE-IVD marķējums nav nepieciešams | iepakojums | 2 | 100 testi | [5 empty] | 0

## 7. poz.Šūnu dzīvīguma marķieris
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
7. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Šūnu dzīvīguma marķieris"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
7. Šūnu dzīvīguma marķieris
7.1. | 7-AAD | 7-AAD (7-Aminoactinomycin D) - fluorescējoša dzīvīguma krāsa, kas interkalē DNS mirušās/apoptotiskās šūnās jeb šūnas ar kompromitētu membrānu. Plūsmas citometrijā ļauj izslēgt no analīzes mirušās šūnas. Labi pielietojams kopā ar PE, FITC un PC7 fluorohromiem uz iekārtas ar 488nm lāzeri. Iepakojumā 1-3ml. CE-IVD marķējums. | iepakojums | 2 | 3ml | [5 empty] | 0

## 8.poz.Plates PC crossmatch
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
8. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Plates plūsmas citometrijas crossmatch sagatavošanai"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
8. Plates plūsmas citometrijas crossmatch sagatavošanai
8.1. | Plates plūsmas citometrijas izmeklējumiem | Neapstrādāta polistirēna 96 bedrīšu plates, kas piemērotas imunoloģijas izmeklējumiem, caurspīdīgas, neapstrādātas, bez vāka, nesterilas, necitotoksiskas. Corning™ #3797 vai ekvivalentas | gb | 4 | 100gb | [5 empty] | 0

## 9.poz.Kontroles serumi
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
9. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Kontroles serumi"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
9. Kontroles serumi
9.1. | NIBSC anti-HLA pozitīvā kontrole | PVO (WHO) references reaģents: Stipri pozitīva Anti-HLA kontrole, kas kalpo plūsmas citometrijas un Luminex balstīto metožu verifikācijai. Piegādā liofilizētā veidā, kas paredzēta 0,5ml sagatavošanai. NIBSC code: 17/238 | ml | 10 | 1ml | [5 empty] | 0
9.2. | NIBSC anti-HLA negatīvā kontrole | PVO (WHO) references reaģents: Negatīva Anti-HLA kontrole, kas kalpo plūsmas citometrijas un Luminex balstīto metožu verifikācijai. Piegādā liofilizētā veidā, kas paredzēta 0,5ml sagatavošanai. NIBSC code: 17/212 | ml | 10 | 1ml | [5 empty] | 0

## 10.poz.Šūnu skaitīšanas kameras
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
10. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Vienreizlietojamas šūnu skaitīšanas kameras"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
10. Vienreizlietojamas šūnu skaitīšanas kameras
10.1. | Vienreizlietojamas šūnu skaitīšanas kameras | Vienreizlietojamas šūnu skaitīšanas kameras paredzētas manuālai šūnu koncentrācijas noteikšanai, piemēram, leikocītiem, limfocītiem, šūnu kultūrām un citām bioloģiskām paraugvielām. Izgatavotas no optiskas kvalitātes plastmasas ar iepriekš veidotiem skaitīšanas režģiem, kas atbilst klasiskajam Burker režģa dizainam (apgabala lielums, dziļums, izmēri). Kameras sterilas, vienreizlietojamas, ar divām līdz četrām skaitīšanas kamerām vienā ierīcē. Kameras piemērotas izmantošanai ar standarta gaismas mikroskopu; jānodrošina augsta precizitāte un atkārtojamība bez segstikliem vai tīrīšanas. Nanoentek C-Chip DHC-B01 vai ekvivalents. | gb | 5 | 50gb | [5 empty] | 0

## 11.poz.Pooled human serum
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
11. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Pooled human serum"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
11. Pooled human serum
11.1. | AB grupas negatīvu vīriešu asins serums | Sterils cilvēku (AB asinsgrupas, vīriešu) asins serums, pulēts. Testēts uz HLA I un II klases antivielam. Testēts un negatīvs uz HIV1/2, HbsAg, HCV, HIV-1, un HCV. Piegādā saldētā šķīduma veidā, 100ml tilpumā. Pel-Freez #34005 vai ekvivalents. | iepakojums | 3 | 100ml | [5 empty] | 0

## 12.poz.T un B šūnu atdalīšana
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
12. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Reaģenti T un B šūnu atdalīšanai (komplekts ar savstarpēji saderīgiem reaģentiem, kas nodrošina augstas tīrības pakāpes T un B limfocītu izdalīšanu 15 minūšu laikā,izmantojot magnētiskās lodītes un monoklonālās antivielas; izdalītās šūnas piemērotas mikrolimfocitotoksisko izmeklējumu veikšanai"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
12. Reaģenti T un B šūnu atdalīšanai (komplekts ar savstarpēji saderīgiem reaģentiem, kas nodrošina augstas tīrības pakāpes T un B limfocītu izdalīšanu 15 minūšu laikā,izmantojot magnētiskās lodītes un monoklonālās antivielas; izdalītās šūnas piemērotas mikrolimfocitotoksisko izmeklējumu veikšanai
12.1. | Paramagnētisko daļiņu saturošs reaģents T limfocītu izolēšanai no pilnasinīm (HLA I klases antigēnu-antivielu mijiedarbības izvērtēšanai) | Paredzēts CD8+ T limfocītu tiešai izolēšanai no perifērajām asinīm. Izolētās šūnas var izmantot nekavējoties mikrocitotoksiskajiem HLA I klases (A, B, C) testiem.Satur supraparamagnētiskas daļiņas (ne lielākas kā 4,5µl diametrā), kas savienotas ar monoklonālām antivielām, kas raksturīgas CD8+T limfocītiem.Tiek izmantota imūnmagnētisko šūnu izolācijas tehnoloģija (pozitīvā selekcija), jānodrošina ātru un konkrētu mērķa šūnu izolēšana tieši no pilnasinīm ne ilgāk kā 15 minūtēs. Paredzēts - 50 izolācijām. Derīguma termiņš – ne mazāks kā 6 mēneši no piegādes datuma. CE-IVD marķējums. | iepakojums | 30 | 50 reakcijām | [5 empty] | 0
12.2. | Paramagnētisko daļiņu saturošs reaģents B limfocītu izolēšanai no pilnasinīm (HLA II klases antigēnu-antivielu mijiedarbības izvērtēšanai) | Paredzēts B limfocītu tiešai izolēšanai no perifērajām asinīm. Izolētais šūnas var izmantot nekavējoties mikrocitotoksiskajiem HLA II klases (DR, DQ, DP) testiem. Satur supraparamagnētiskas daļiņas (ne lielākas kā 4,5µl diametrā), kas savienotas ar monoklonālām antivielām, kas raksturīgas HLA II klases cilvēku šūnu membrānas antigēnam. Tiek izmantota imūnmagnētisko šūnu izolācijas tehnoloģija (pozitīvā selekcija), jānodrošina ātru un konkrētu mērķa šūnu izolēšana tieši no pilnasinīm ne ilgāk kā 15 minūtēs. Derīguma termiņš – ne mazāks kā 6 mēneši no piegādes datuma. Paredzēts - 50 izolācijām. CE-IVD marķējums. | iepakojums | 30 | 50 reakcijām | [5 empty] | 0
12.3. | Acridine Orange/Ethidium Bromide krāsa | Acridine Orange/Ethidium Bromide krāsa, ko izmanto, lai fluorescējoši krāsotu un fiksētu limfocītus mikrocitotoksicitātes testos. Šai krāsai jāsatur reaģentu maisījums, lai atvieglotu mikroskopisko šūnu novērtēšanu un pagarinātu plašu glabāšanu vēlākai novērtēšanai. Negatīvas reakcijas gadījumā šūnas krāsojas spilgti zaļas uz melna fona, pozitīvas reakcijas gadījumā šūnas krāsojas sarkanas uz melna fona. Derīguma termiņš – ne mazāks kā 6 mēneši no piegādes datuma. | iepakojums | 16 | 100 ml | [5 empty] | 0

## 13. poz.Anti-Rituximab
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
13. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Anti-Rituximab (anti-CD20) antivielas"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
13. Anti-Rituximab (anti-CD20) antivielas
13.1. | Monoklonāla anti-rituximab antiviela | Monoklonālās anti-rituksimaba antivielās (anti-rituximab antibody), kuras specifiski saistās ar terapeitisko CD20 antivielu (rituksimabu) un bloķē tā saistīšanos ar cilvēka B limfocītiem. Paredzamais pielietojums - pacienta materiāla apstrādei imunoloģiskos izmeklējumos piem.,(plūsmas citometrijā), ražotājs norāda ieteicamo lietošanas koncentrāciju. Šķīduma veidā, iepakota stabilā tilpumā (≥100 µg vai ≥100 µl), ar derīguma termiņu vismaz 6 mēneši no piegādes brīža, uzglabāšanas temperatūra norādīta ražotāja specifikācijā. Nav nepieciešams CE-IVD sertifikāts. | Iepakojums | 3 | 0.2mg | [5 empty] | 0

## 14. poz.Complement Cups
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
14. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Complement Cups rezervuāri"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
14. Complement Cups rezervuāri
14.1. | Reaģentu rezervuārs darbam ar Terasaki šļircēm | Reaģentu rezervuārs darbam ar 6 kanālu Terasaki šļircēm. Tilpums līdz 10ml. Paredzētas vienreizējai lietošanai vai autoklavējamas. Materiāls nesaslapināms, neapstrādāts polipropilēns. Art Robbins Instruments 103-6000-00 vai ekvivalents. Nav nepieciešams CE-IVD sertifikāts. | gb | 20 | 100gb | [5 empty] | 0

## 15. poz.Testēšanas mikroplates
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
15. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Testēšanas mikroplates"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
15. Testēšanas mikroplates
15.1. | Terasaki testēšanas platītes ar vāciņiem, tukšas | Platītē 60 bedrītes (10x6), piemērotas šūnu vai šūnu kultūru apstrādei, caurspīdīgas, no dzidra polistirola, iepakojumā pa 10 platītēm. Katras bedrītes tilpums apmēram 10 μl, ar U-veida dibenu, lai nodrošinātu šūnu nogulsnēšanos un mikroskopisku novērtēšanu. Katrai platītei atbilstošs caurspīdīgs vāciņš. Sarstedt 83.9923.972 vai ekvivalents. Nav nepieciešams CE-IVD sertifikāts. | gb | 8 | 650gb | [5 empty] | 0

## 16.poz.Magn. statīvs stripiem
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
16. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Magnētiskais statīvs stripiem"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
16. Magnētiskais statīvs stripiem
16.1. | Magnētisks statīvs PCR platei | Magnētisks statīvs PCR platei vai stripiem, komplektā ar noņemamu plastikāta statīvu, vieglai plates novietošanai vai pārvietošanai, kā arī stripu noturēšanai vertikālā pozīcijā. Magnēti plates formātā novietoti starp kolonnām (starp 1. un 2., starp 3. un 4. utt.). Piemērots NGS bibliotēku gatavošanas procesiem. Thermo Fisher DynaMag™-96 Side #12331D vai ekvivalents | gb | 1 | 1gb | [5 empty] | 0

## 17.poz.Magnētiskais statīvs
← Atpakaļ uz indeksu
Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas un HLA genotipēšanas (RT-PCR) izmeklējumiem transplantācijā
ID Nr. PSKUS 2026/83
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
17. pozīcija Reaģenti un piederumi plūsmas citometrijas izmeklējumiem transplantācijā "Magnētiskais statīvs"
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 08.07.2026.
Ar grozījumiem 06.08.2026.
Ar grozījumiem 11.08.2026.
Vispārīgās prasības:
1 | Piegādātājam ir jāinformē pasūtītājs par jebkādām izmaiņām testsistēmas veiktspējā (sensitivitātes, specifiskuma izmaiņas, laika un citu parametru izmaiņas).
Reaģentu prasības:
2 | Piedāvātai precei, ja uz to attiecas REACH regulas 31. pantā minētie nosacījumi, pievieno drošības datu lapu latviešu valodā.
3 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti.
4 | Attiecināmajām precēm, drošības datu lapas pieejamība ir jānodrošina vismaz 10 gadus pēc reaģenta piegādes.
5 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
6 | Piedāvātai Precei jāpievieno EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 98/79 vai regulas 2017/746 (vai 2017/745) prasībām, ja tehniskās specifikācijas punkts norāda nepieciešamību pēc CE-IVD/IVDR..
7 | Preces derīguma termiņam, piegādes brīdī, jābūt vismaz 3/4 no preces lota kopējā derīguma termiņa. Ja nav iespējams piegādāt preci ar norādīto lota derīguma termiņu, atkarībā no preces derīguma termiņa, jānodrošina atlaide vismaz 50% apmērā.
8 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
9 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
11 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Nr.p.k. | Prece | Specifikācija | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 48 mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
17. Magnētiskais statīvs
17.1. | Magnētiskais statīvs 2ml stobriņu apstrādei. | Magnētiskais statīvs paredzēs reakciju apstrādei ar magnētiskām lodītēm, kur darba tilpums 10-2000 μL. Pozīcijas līdz maksimāli 16 standarta 2ml stobriņiem. Thermo Fisher DynaMag™-2 #12321D vai ekvivalents. | gb | 1 | 1gb | [5 empty] | 0