## 2.daļa
3.2.pielikums
Atklāta konkursa “Iekārtas pētnieciskās infrastruktūras pilnveidei - 1.kārta” nolikumam, ID Nr. RSU 2026/137/AK_AP nolikumam
Aktualizācijas datums: 09.07.2026.
Pretendenta nosaukums:
Datums:
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
2.daļa. Automatizēta vertikālās difūzijas šūnu sistēma
| Minimālās tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz lpp. dokumentācijā vai tīmekļvietnes adresi, kur pārliecināties par iesniegtā piedāvājuma atbilstību izvirzīto minimālo tehnisko specifikāciju prasību katram punktam
Automatizēta vertikālās difūzijas šūnu sistēma
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis:
1. | Vispārējās prasības:
1.1. | Spēja analizēt in vitro izdalīšanos un in vitro caurlaidību (permeation) gan šķidrām (piemēram šķīdumi, suspensijas, emulsijas) gan mīkstām zāļu formām (piemēram krēmi, ziedes, gēli), izmantojot dažādu tipu membrānas.
1.2. | Sistēma ar vismaz 6 vertikālās difūzijas šūnām ar iespēju pievienot papildus vēl vismaz 18 šūnas.
1.3. | Šūnas tilpums: Receptoru kameras tilpums no 10 mL līdz 30 mL.
1.4. | Šūnas materiāls: Iespējams izmantot gan caurspīdīga, gan tumša stikla šūnas
1.5. | Membrānu saderība: Iespēja izmantot sintētiskās un bioloģiskās membrānas (dzīvnieku vai cilvēka āda) ar biezumu ≤3mm.
1.6. | Atvere: šūnas atveres (orifice) diametrs ne mazāks kā 9 mm un ne lielāks kā 20 mm.
1.7. | Maisīšana: Katrai šūnai jābūt aprīkotai ar individuālu, ar šūnu saderīgu magnētisko maisītāju ar programmējamu ātruma diapazonu. Maisītāja rotācijas ātrums diapazonā no 200 apgr./min līdz 900 apgr./min vai plašāk.
1.8. | Maisīšanas precizitāte: ±10 % vai labāka
1.9. | Sildīšanas sistēma: sausā sildīšanas sistēma.
1.10. | Temperatūras kontrole: Katrai šūnai jābūt aprīkotai ar temperatūras kontroli un monitoringu. Temperatūras diapazons: no +31 °C līdz +38 °C vai plašāks,temperatūras precizitāte (accuracy): ± 1 °C vai labāka.
1.11. | Paraugu ņemšana: Sistēmai jānodrošina pilnībā automatizēta alikvotu paraugu ņemšana, nodrošinot precīzu tilpuma kompensāciju bez savstarpējas kontaminācijas riska.
1.12. | Paraugu ņemšana: Paraugu paņemšana jānodrošina, izmantojot ar HPLC metodi savietojamas hromatogrāfijas pudelītes vai mēģenes.
1.13. | Paraugu ņemšanas minimālais tilpums: ne vairāk par 0,8 mL, paraugu ņemšanas precizitāte 0,1 mL vai labāka.
1.14. | Vadības programmatūra: Jānodrošina vismaz metožu izveide, saglabāšana, rediģēšana un izpilde.
1.15. | Dati: Sistēmai jānodrošina datu uzglabāšanu un eksportēšanu.
1.16. | Atbilstība: ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes 21. federālo noteikumu kodeksa 11. daļas (FDA 21 CFR part 11) noteikumu prasībām.
1.17. | Iekārtas vadība tiek nodrošināta ar iebūvētas vadības sistēmas programmatūras palīdzību (angl. firmware) vai ar datora palīdzību. Ja iekārtas darbības pilnai funkcionalitātei nepieciešams dators, tad tam jāatbilst vismaz sekojošiem parametriem: a) operatīvā atmiņa vismaz 16GB; b) cietais disks vismaz 500GB SSD vai ekvivalents; c) centrālā procesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test CPU Mark: vismaz 10000 testa punkti; d) videoprocesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark: vismaz 1100 testa punkti; e) operētājsistēma: Windows 11 Pro vai ekvivalents; f) monitors: Vismaz 27” pa diagonāli; g) monitora izšķirtspēja vismaz 1920 x 1080 pikseļi; h) komplektā ar datoru un monitoru ir tastatūra un pele.
1.18. | Komplektācijā iekļauts: a) Automatizētā vertikālās difūzijas šūnu sistēma - 1 gab; b) Vismaz 6 gab. vienādas caurspīdīga stikla vertikālās difūzijas šūnas (receptoru kameras tilpums ne mazāks kā 10ml un ne lielāks kā 12 mL; ar atveres diametru ne mazāku kā 11mm un ne lielāku kā 15 mm; komplektā ar visiem darbībai nepieciešamajiem piederumiem un aprīkojumu (t. sk. magnētiskajiem maisītājiem, turētājiem, savienotājiem, iztvaikošanas vāciņiem u. c.)); c) Paraugu sagatavošanas instrumentu komplekts – 1 gab. d) Sistēmas vadības, datu iegūšanas un apstrādes programmatūra, kas nodrošina pilnvērtīgu un nepārtrauktu sistēmas darbību; programmatūra ir paredzēta ar bezmaksas un beztermiņa licenci vismaz vienam lietotājam (vienam datoram, ja piemērojams) – 1 gab. e) dators ar monitoru atbilsoši 1.18.punktam, ja attiecināms; f) citi piederumi, un materiāli, kas nepieciešami sistēmas pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai, tostarp trubiņas, vadi, programmatūras moduļi un citi – 1 komplekts. g) Transepidermālā ūdens zuduma (angl. Transepidermal water loss, TEWL) mērītājs – 1 gab. h) Papildus 2 gab. vienādas caurspīdīga stikla vertikālās difūzijas šūnas (receptoru kameras tilpums ne mazāks kā 10ml un ne lielāks kā 12 mL; ar atveres diametru ne mazāku kā 11mm un ne lielāku kā 15 mm); i) Papildus adata paraugu ņemšanai, savietojama ar automatizētu vertikālās difūzijas šūnu iekārtu – 2 gab. j) Sintētiskās biomimētiskās membrānas, kas paredzētas in vitro ādas uzsūkšanas (permeācijas) pētījumiem un kas imitē cilvēka ādas barjeras īpašības (piemēram Strat-M vai PermeaPad Skin Barrier vai ekvivalents),savietojamas ar piedāvāto šūnu atveres diametru un izmantojamas bez papildu membrānas izmēra vai atveres diametra pielāgošanas. Piedāvātajām membrānām jānodrošina līdzvērtīga barjeras funkcija un caurlaidības raksturlielumi kā nozares praksē plaši izmantotām biomimētiskajām membrānām – vismaz 50 gab.
1.19. | Iekārtas jauda: maksimālā elektriskā jauda ne vairāk kā 5500 W Maksimālā datora jauda ne vairāk kā 1000W. Maksimālā datora monitora jauda, ne vairāk kā 100W.
1.20. | Iekārta darbināma ar pieslēgumu standarta elektrotīklam 220-240 VAC; 50-60 Hz, EU kontaktdakša.
1.21. | Iekārta tiek piegādāta kopā ar lietošanas instrukciju vismaz angļu valodā drukātā veidā un elektroniski.
2. | Papildus prasības:
2.1. | Piegāde, uzstādīšana un kalibrēšana (ja attiecināms): ne ilgāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektronisks pieteikums (pa e-pastu) preču pārdošanai un piegādei, kas izdarīts no Pasūtītāja adrešu domēna www.rsu.lv.
2.2. | Darbinieku apmācība: pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā veikt Pasūtītāja darbinieku apmācību vismaz 3 (trīs) darbiniekiem (darba laikā, pirms tam apmācību laikus un apmācāmo speciālistu skaitu saskaņojot). Nepieciešamības gadījumā nodrošina arī papildus konsultācijas un apmācības pa e-pastu un tālruni. Apmācības veic piedāvātās iekārtas ražotāja sertificēts vai ražotāja autorizētas pārstavniecības sertificēts specialists, darbiniekiem pēc apmācībām tiek izsniegti apmācību apliecinoši dokumenti.
2.3. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
2.4. | Garantijas laikā, piegādes priekšmetam, tā darbības traucējumu gadījumā, piedāvātās iekārtas ražotāja sertificētam speciālistam jābūt sasniedzamam 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no Pasūtītāja pārstāvja elektroniskā pieteikuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža, līgumā norādītajai kontaktpersonai.
2.5. | Garantijas laikā Pretendents (Pārdevējs) par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku veic Preces tehnisko apkopi un/vai remontu (ņemot vērā garantijas nosacījumus), kas ietver nepieciešamo ražotāja ieteikto rezerves daļu iegādi un nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma nodrošināšanai, un uzturēšanu Preces ražotāja noteiktajā apjomā un atbilstoši ražotāja sniegtajām rekomendācijām, kā arī nodrošina, ka Preces apkopi un uzturēšanu veic kvalificēts tehniskā servisa inženieris vai cita kompetenta, sertificēta persona. Pretendents (Pārdevējs) garantijas tehnisko apkopi un/vai remontu veic telpās, kurās Pasūtītājs (Pircējs) Preci lieto. Ja tas nav iespējams, Pretendents (Pārdevējs) uz sava rēķina veic Preces transportēšanu un remontu citur.
2.6. | Piegādes adreses un vieta: Rīga, Konsula iela 21
* Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” norāda informāciju – tehnisko aprakstu – par iesniegto piedāvājumu un atbilstību pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kas iekļautas ailē “Minimālās tehniskās specifikācijas prasības”, t.sk. skaitā, bet ne tikai, piedāvātās preces nosaukumu, preces ražotāja un modeļu nosaukumus, daudzumu, precīzus tehniskos parametrus, piedāvājumā iekļauto līguma izpildes termiņu, piedāvātos piegādes, uzstādīšanas, garantijas un apmācības nosacījumus, u.c. (ja tādi specifikācijās ir iekļauti);
* Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām) vai tīmekļvietnes adresi, kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām. Tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja pretendents norādījis tīmekļvietnes adresi, pretendents konkrēti norāda, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu vai angļu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis informācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību.