2.pielikums

Iepirkuma ID Nr. NP1.RNC2026/023 Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Monitors/defibrilators vitālo rādītāju iegūšanai un KPR (kardiopulmonālā reanimācija) nodrošināšanai

(identifikācijas Nr. NP 1.RNC 2026/023)

Pretendenta nosaukums/ ____________________________________

| Nosaukums | Tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (pretendents aizpilda tukšās vietas saskaņā ar tehnisko specifikāciju, norādot konkrētus piedāvātās preces parametrus). Tehniskajā piedāvājumā neizmantot tādus jēdzienus kā „ne vairāk”, „ne mazāk”, „ekvivalents”, „ir jābūt”, „atbilst”. „nodrošina”, „piedāvā”, „jā”, u.c. |
| --- | --- | --- |
| Pielietojums/ funkcija | Monitoram/Defibrilatoram (turpmāk – MD) ir jābūt īpaši izstrādātam, lai nodrošinātu militāro (zeme, jūra, gaiss) medicīnas operāciju vajadzības, ārstējot kritiskos pacientus lauka apstākļos. Iekārtai ir jāapvieno labi pieņemtās un pārbaudītās monitora pārraudzības iespējas ar klīniski labākajām defibrilācijas un neinvazīvo elektrokardiostimulācijas tehnoloģiju terapeitiskajām iespējām. MD Militārais: - Pol (angļ. val.) – traumpunkts; - MedEvac no Role 1 līdz 4 – zeme, jūra, gaiss; - Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi (EMS); - Helikoptera neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (HEMS) |  |
| MD izmēri | Ne vairāk kā 250 x 290 x 210 mm |  |

| Tehniskās prasības | - Displejs: Krāsains LCD TFT; Standarta parametru attēlošanas režīms; Augsta kontrasta režīms; Taktiskais ekrāna apgaismojuma režīms (nakts redzamības brillēm draudzīgs režīms). - MD svars: ne vairāk kā 6 kg (iekļaujot bateriju) - EKG jānodrošina sekojošu novadījumu pieraksts: 3, 5, 12 novadījumi. - KPR palīdzība, neizmantojot papildus ierīces. Jānodrošina KPR palīdzība (manuāli un AED režīmā). Precizitāte: kompresijas dziļums no 1,9 līdz 7,6 cm +/- 0,6 cm; kompresijas biežums no 50 līdz 150 kompresijām minūtē; KPR filtrēšana. Balss komandas/atbalsts (Press harder, Good compressions – angļ. val.). - Defibrilācijas režīms. Jānodrošina sekojoši režīmi (enerģijas līmenis mainās izvēlētajai grupai): pieaugušo, pediatrisko, neonatālo. Jānodrošina sekojošas defibrilācijas enerģijas (J): 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 85, 100, 120, 150, 200). Defibrilācijas uzlādes laiks: < 7 sekundes līdz 200 J (pirmās 15 izlādes). - Invazīvā asinsspiediena mērīšanai jānodrošina 3 vai vairākas līknes attēlošanu MD. - MD gatavības indikators – jānodrošina. - GTI (galvas traumas ievainojumi) - GTI informācijas panelī tiek parādīti visaptveroši un atbilstoši dati par hipotensiju, hipoksiju un hiperventilāciju. - Galvas smadzeņu traumas lēmuma pieņemšanas algoritms (TBI). Jānodrošina TBI attēlošana uz MD. - Temperatūras sensors. Jānodrošina 2 vai vairāk sensorus. - Aizsardzība no apkārtējās vides ietekmes (IP): ne mazāk kā IP 55 |  |
| --- | --- | --- |
| Komplek tācija | - Iekārta MD - 1 gab. - Baterija - 1 gab. - Uzlādes darba stacija baterijai ar kalibrācijas funkciju 1 gab. - EKG pieraksta papīrs - 6 gab. - Novadījumu EKG pierakstu elektrodi – 12 gab. - Mīkstā transportēšanas soma 1 gab. - Asinsspiediena NIBP duālā līmeņa caurule - Welch Allyn Adult Cuff, Twist lock savienotājs, 25-34 cm - Asinsspiediena manšetes 3 veidi (maza (M), liela (L), ekstra liela (XL) - KPR mīkstās lāpstiņas - 8 gab. (lietojamas arī bērnam no 28 dienām) - Vienreizēji EKG elektrodu pierakstu lipekļi - 12 gab. - RAINBOW dci pieaugušo atsākšanas sensors spo2/spco/spmet 3ft m-15 - Temperatūras sensors atkārtoti lietojams Esophageal rectals pieaugušo 1 gab. - Lietošanas instrukcija latviešu valodā gan īsā, gan pilnā izvērstā |  |
|  | Iekārta atbilst šādu standartu prasībām: 1. Trieciena/Vibrācijas MIL STD 810G, metode 514.6, 4.4.2, 2. procedūra 2. Funkcionālais trieciens pēc IEC 60068-2-27, 100g, 6 ms pussinuss 3. Kritiena: MIL-STD 810G, metode 516-6, pārbaudīta 1 metra augstumā ar 26 kritieniem; IEC 60601-1, pārbaudīts 2 metru attālumā. 4.Civilais lidojumderīgums pēc RTCA DO-160G 5.Militārais lidojumderīgums / STF, kā, piemēram< uz šādiem gaisa kuģiem STF - C5 / C17 / C130 HJ / KC 135 / HH60 6. FDA atbilstība (farmācijas iekārtu atbilstība) 7. Iekārta jauna, nelietota 8. CE sertifikāts Pretendents: - atbilst Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumu Nr. 461 ,,Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām; - ir reģistrēts Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED elektroniskajā datubāzē; - ir piedāvātās preces ražotāja autorizēts pārstāvis; - piegādā Preci līdz norādītajai vietai un veic Pasūtītāja personāla apmācību; - nodrošina MD ikgadējās biomedicīnas pārbaudes |  |
| Ražotājs, modelis, interneta vietnes adrese, kur atrodami piedāvātās preces tehniskie parametri | Ražotājs __________________________________________ Modelis __________________________________________ www.____________________________________________ |  |

- Preces piegādes termiņš: _____________ kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Garantijas termiņš: ____________ mēneši

- Nekvalitatīvas preces apmaiņas/ trūkumu novēršanas termiņš garantijas laikā: ______________ dienu laikā no akta parakstīšanas dienas.

- Servisa centra adrese __________________________________________________

- Papildus informācija (ja nepieciešams): ________________________________.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto saistību izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamā pieredze, atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minēto preču piegādei. Apliecinām, ka piedāvājumā ievērtēti visi piegādes veikšanai nepieciešamie materiāli un algas, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, t.sk. transporta izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama kvalitatīva un savlaicīga līguma izpilde pilnā apmērā.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā. Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Tehniskajā - finanšu piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Sagatavoja:___________________________  /vārds, uzvārds, amats/