5. pielikums


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

	Nr. 
	 Iekārtas nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija 
	Pretendenta 
piedāvātās iekārtas funkcijas, tehniskie parametri un/vai komplektācija 
	Atsauce uz tehnisko dokumentāciju vai pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp.
(norādīt informatīvā materiāla nosaukumu, lpp. nr. un rindkopu, bet informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma)

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Optiskās koherences tomogrāfs (OCT)
	Ražotājs (ražotājvalsts):
Modelis, gads:
	

	1. 
	Tehniskās prasības 
	
	

	1.1. 
	Veicamās funkcijas, vismaz: aizmugurēja acs segmenta izmeklēšana, tīklenes attēlošana, priekšēja acs segmenta izmeklēšana                                                                                                      
	
	

	1.2. 
	Aizmugurēja un priekšēja acs segmenta izmeklēšanas iespējas un raksturojumi (minimālās prasības):

	1.2.1. 
	OCT skenēšana: spektrālā domēna princips (SD OCT)
	
	

	1.2.2. 
	OCT gaismas avots 880nm (±10 nm)
	
	

	1.2.3. 
	OCT optiskā izšķirtspēja: 840 nm+/- 40
	
	

	1.2.3.1. 
	Dziļumā  6  µm vai mazāk
	
	

	1.2.3.2. 
	Platībā vismaz 20 µm
	
	

	1.2.4. 
	Skenēšanas ātrums: vismaz 50 000 skani/sek.
	
	

	1.2.5. 
	Automātiskā pielāgošana: vismaz vienā virzienā
	
	

	1.2.6. 
	Minimālais zīlītes diametrs līdz  2.5 mm
	
	

	1.2.7. 
	Tīklenes skenēšanas veidi, vismaz:
	
	

	1.2.7.1. 
	Makula - līnija
	
	

	1.2.7.2. 
	Makula - krusts
	
	

	1.2.7.3. 
	Makula - karte
	
	

	1.2.7.4. 
	Makula – radiālais
	
	

	1.2.7.5. 
	Disks – karte
	
	

	1.2.7.6. 
	Disks – radiālais
	
	                              

	1.2.7.7. 
	Tīklene – karte                                                             
	
	

	1.2.8. 
	Radzenes skenēšanas veidi, vismaz:
	
	

	1.2.8.1. 
	Radzene – līnija
	
	

	1.2.8.2. 
	Radzene – radiālais
	
	

	1.3. 
	Tīklenes fotografēšana (minimālās prasības):

	1.3.1. 
	Darbības princips – digitāla fotografēšana vai krāsu fundus foto
	
	

	1.3.2. 
	Attēla leņķis vismaz 45°
	                                     
	

	1.3.3. 
	Minimālais zīlītes diametrs no  3.0 mm un vairāk 
	
	

	1.4. 
	Vispārīgie raksturojumi (minimālās prasības):

	1.4.1. 
	Darba attālums  30 mm un vairāk
	
	

	1.4.2. 
	Ekrāns: krāsu LCD displejs vai ekvivalents, regulējams ekrāna leņķis
	
	

	1.4.3. 
	Dioptriju kompensācijas diapazons 
	
	

	1.4.4. 
	Iekšējais fiksācijas mērķis – LED
	
	

	1.4.5. 
	3D Auto trekings / auto uzņēmums
	
	

	1.4.6. 
	Elektriski regulējams zoda balsts 
	
	

	1.5. 
	Speciālas programmatūras funkcijas un iespējas (minimālās prasības):

	1.5.1. 
	OCT tīklene
	
	

	1.5.1.1. 
	Makulas karte (progresija un salīdzinājums)
	
	

	1.5.1.2. 
	Diska karte (progresija un salīdzinājums)
	
	

	1.5.1.3. 
	RNFL (Tīklenes nervu šķiedru slānis) progresija un salīdzinājums
	
	

	1.5.2. 
	OCT priekšējais acs segments:
	
	

	1.5.2.1. 
	Priekšējās kameras leņķa attēlošana
	
	

	1.5.2.2. 
	Priekšējās kameras leņķa mērīšana
	
	

	1.5.2.3. 
	Radzenes biezuma mērīšana
	
	

	1.5.3. 
	Tīklenes fotografēšana:
	
	

	1.5.3.1. 
	Standarta (krāsu) fotografēšana
	
	

	1.5.3.2. 
	Panorāmas veidošana
	
	

	1.5.3.3. 
	FAF (tīklenes autoflorescence vai RED -free)
	
	

	1.5.4. 
	Datubāze ar normām 
	
	

	1.5.5. 
	DICOM savienojamība.
	
	

	1.6. 
	Iekārtas darbība no 220-230V, 50 Hz elektriskā tīkla
	
	

	1.7. 
	Komplektācijā vismaz:
· OCT iekārta - 1 gab.
· Priekšēja segmenta modulis - 1gab.
· Atbilstošas veiktspējas stacionārs dators ar programmatūru:  ar cietā diska ietilpību vismaz 1TB un vismaz 22" HD izšķirtspējas displeju - 1.kpl.                                                                            
· Krāsu lāzera printeris 1 gab.
· Nepieciešamo vadu kabeļu stiprinājuma komplekts.
· Elektriski regulējams galds visa komplekta novietošanai 1 gab.
	
	

	2. 
	Obligātās prasības 
	
	

	2.1. 
	Visi parametri norādīti ražotāja dokumentā vai ražotāja apstiprinātā vēstulē.
	Nodrošināt.
	

	2.2. 
	Pretendentam jānodrošina vides sakārtošana pēc iekārtu piegādes, t.sk. iepakojuma aizvešana no vietas, kurā iekārtas ir uzstādīta.
	Nodrošināt.
	

	2.3. 
	Piedāvātajām iekārtām ir jābūt ar CE marķējumu.
	Nodrošināt.
	

	2.4. 
	Iekārtai jābūt jaunai, nelietotai.	                                                                            
	Nodrošināt.
	

	2.5. 
	Iesniegt lietošanas instrukcijas latviešu valodā (papīra un jebkura datu nesēja formātā), piegādājot iekārtu.
	Nodrošināt.
	

	2.6. 
	Servisa inženierdienesta atbildes laiks uz pieteiktu bojājumu – 2 darba dienu laikā.
	Nodrošināt.
	

	2.7. 
	Piegādātājam uz vietas jānodrošina personāla (ne vairāk kā 10 personas) bezmaksas apmācība (ne mazāk kā 1 astronomiskā stunda) darbam ar iekārtu.
	Nodrošināt.
	

	2.8. 
	Pretendenta rīcībā jābūt vismaz 1 (vienam) piedāvātās iekārtas  ražotājfirmas vai autorizēta pārstāvja apmācītam speciālistam, kas veiks garantijas servisu (remontu).
	Iesniegt Pretendenta apliecinātas sertifikātu u.tml. dokumentu kopijas, kas apliecina, ka speciālists ir apmācīts darbam ar norādīto iekārtu 
	

	2.9. 
	Piedāvājumam jāpievieno tehniskā informācija (ražotāja datu lapa vai cits ražotāja dokuments), kas apliecina piedāvātās iekārtas visu definēto parametru atbilstību prasībām. Ja piedāvājumam ir pievienots/-i dokuments/-i svešvalodā/-ās, jāpievieno tulkojums latviešu valodā.
	Iesniegt tehnisko informāciju.
	

	2.10. 
	Pievienot katalogu/ brošūru vai norāda ražotāja mājas lapas precīzu adresi internetā, kur iespējams iepazīties ar piedāvātās iekārtas ražotāja sagatavoto dokumentāciju.
	Iesniegt katalogu/ brošūru.
	          

	2.11. 
	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši             
	
	

	2.12. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un Preces nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību un apkopēm garantijas laikā, ja ražotājs tādas ir noteicis;
 
	
	

	2.13. 
	Piedāvātajai Precei garantijas termiņš ir _______ (norāda Pretendents) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt Preces apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu periodiskumu bez papildus maksas;

	
	

	2.14. 
	Piedāvājumam jāpievieno Preces ra˛otāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā.

	
	



	Personas ar pārstāvības tiesībām
vai tās pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds:
	

	
	

	Paraksts:
	

	
	

	2026.gada ____._______________
	






