## Saturs
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 16.07.2026.
3. pielikums
Atklāta konkursa "Medicīnas preces un aprīkojums sirds operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos" nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2026/20
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums
Pozīcijas Nr. | Saturs
I | Bio protēzes
1 | Aortas karkasa bezšuvju vārstulis
2 | Bezkarkasa aortālā vārstuļa transplantāts
3 | Stentēta bioprotēze aortālā vārstuļa protezēšanai
4 | Stentēta bioprotēze ar aortas kanālu aortas saknes protezēšanai
5 | Ksenoperikardiālā aortālās vārstules bioprotēze
6 | Ksenoperikardiālā mitrālās vārstules bioprotēze
7 | Stentēta bioprotēze mitrālā vārstuļa protezēšanai
8 | Sirds vārstules bioprotēze ar polimēru stenta rāmi
9 | Stentēts cūkas audu vārstulis supra-annulārai implantācijai
10 | Aortālā vārstuļa stentēta ksenoperikardiāla bioprotēze
II | Mehāniskās protēzes
11 | Divdisku sirds vārstuļa mehaniskās protēzes un vārstuļi ar konduītu
12 | Sirds vārstuļu mehāniskā protēze ar konduitu – divviru ar rotējošo mehānismu
13 | Sirds vārstuļu mehāniskās protēzes
III | Vārstuļu plastikas preces
14 | Sirds vārstuļu anuloplastijas 3D riņķi mitrālai pozīcijai
15 | Sirds vārstuļu anuloplastijas riņķi SimuPlus tipa
16 | Sirds vārstuļu anuloplastijas 3D pusriņķi trikuspidālai pozīcijai
17 | Sirds vārstuļu anuloplastijas semirigidi riņķi mitrālai pozīcijai
18 | Sirds vārstuļu anuloplastijas semirigidi SimuForm riņķi un pusriņķi mitrālai pozīcijai
IV | Lokālie hemostāzes līdzekļi
19 | Audu līme BioGlue tipa vai analogs
20 | Audu līme NexGlue tipa vai analogs
21 | Pulverveida polisaharīdu bāzes hemostatiskai līdzeklis
22 | Vienreizlietojami klipatori hemostāzei
23 | Asinsvadu metāla skavas hemostāzei un to uzlicēji I
24 | Asinsvadu metāla skavas hemostāzei un to uzlicēji II
25 | Asinsvadu metāla skavas hemostāzei un to uzlicēji III
V | Oksigenatori
26 | Mākslīgas asinsrites iekārtas STOCKERT S3 un S5 piederumi
27 | Oksigenatori mākslīgai asinsritei ar cauruļu līnijām, ar lipīdus un leikocītus samazinošu funkciju
28 | Oksigenatori mākslīgai asinsritei un cauruļu līnijas ar bioaktīvu virsmas pārklājumu Stockert iekārtām
29 | Premium klases oksigenatori sarežģītām operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos Stockert iekārtām
30 | ECMO oksigenatora komplekts Deltastream iekārtām
31 | Vienreizlietojamie piederumi ECMO terapijai
VI | Kardiopleģijas piederumi
32 | Antegrādās kardioplēģijas kaniles ar atsūkšanas iespēju I
33 | Antegrādās kardioplēģijas kaniles ar atsūkšanas iespēju II
34 | Antegrādās kardioplēģijas kaniles ar atsūkšanas iespēju III
35 | Retrogrādās kardioplēģijas kaniles
36 | Kardioplēģijas sistēmas savietojama ar Stockert iekārtām
37 | Sistēmas asins kardioplēģijai savietojamas ar Stockert iekārtām
38 | Kardioplēģijas pievades sistēma
39 | Kardioplēģijas adapteru perfūzijas komplekti
VII | Kaniles un sūkņi
40 | Elastīga koronārās perfūzijas kanile
41 | Lokans perikarda sūknis ar metāla spirāles galu
42 | MAR armēto sirds asinsvadu kaniļu komplekts
43 | Femorālā arterijā, jugulārā vai femorālā vēnā ievietojamo kaniļu ievades komplekts un kaniles
44 | Metāliska koronārās perfūzijas kanile
45 | Metāliska koronārās perfūzijas kanile II
46 | Kreisā kambara drenāžas kanile
47 | Arteriālā kanile ar stiegrojumu un liektu galu
48 | Venozā divpakāpju kanile
49 | Venozā vienpakāpes kanile
50 | Ostālās perfūzijas kanile
51 | Femorālo kaniļu ievadīšanas komplekti
52 | Trīspakāpju venozās kaniles
53 | Paplašināmas venozās kaniles
54 | Sirds kambaru drenāžas sistēmas mākslīgās asinsrites laikā
55 | Vienreizlietojami koronāro sūkņu uzgaļi
56 | ECMO femorālās perfūzijas komplekts
57 | MAR femorālās artērijas kaniles
58 | MAR femorālās piekļuves komplekts
59 | ECMO perfūzijas kaniles
60 | MAR femorālās vēnas kanile
VIII | Papildpiederumi mākslīgās asinsrites nodrošināšanai
61 | Asiņu retransfūzijas vienreizlietojams komplekts I
62 | Asiņu retransfūzijas vienreizlietojams komplekts II
63 | Kreisā kambara ilgtermiņa palīgcirkulācijas ierīce un piederumi
64 | Hemokoncentratori
IX | Drenāžas un EKS piederumi
65 | Krūšu kurvja un perikarda drenu komplekti
66 | Pēcoperācijas asiņu savācēji ar zemūdens vakuuma drenāžas sistēmu
X | Operāciju veļa un individuālās aizsardzības līdzekļi
67 | Ķirurģiskās sejas maskas
68 | Ķirurgu cepure Astronaut tipa
69 | Bahilas
70 | Māsu cepures
71 | Medicīniskais darba apģērbs
72 | Ķirurgu sterilie cimdi I
73 | Ķirurgu sterilie cimdi II
74 | Operāciju veļas komplekts koronārai šuntēšanai
75 | Operāciju veļas komplekts vārstuļu protezēšanai
76 | Operāciju pakas kardioķirurģijai
77 | Hibrīdoperāciju kardiovaskulārais komplekts
78 | Operāciju pakas ritma traucējumu korekcijai
XI | Lielo asinsvadu protēzes, ielāpi
79 | Aortas loka hibrīdprotēze
80 | Aortas loka hibrīdprotēze ar bifurkācijām
81 | Aortas loka protēzes komplekts ar brahiocefālajiem zariem
82 | Ascendējošās aortas protēze ar sīpolveida paplašinājumu
83 | Ielāpi Hemashield Double Velour Fabrics vai analogs
84 | Bioloģiskais perikarda ielāps
85 | Lineāras asinsvadu protēzes I
86 | Lineāras asinsvadu protēzes II
87 | PTFE sintētiskie ielāpi dažāda izmēra I
88 | PTFE sintētiskie ielāpi dažāda izmēra II
89 | Hibrīda protēze-stents, kas paredzēta aneirismas un/vai atslāņošanās ārstešanai ascendējošā aortā, aortas lokā un descendējošā aortā
XII | Vakuuma ierīces ar piederumiem
90 | Vakuuma ierīces ar piederumiem
XIII | Intraaortālās kontrapulsācijas iekārtas piederumi
91 | Intraaortālās kontrapulsācijas iekārtas piederumi
XIV | Citi ārstniecības līdzekļi
92 | Koronāro artēriju intralumenālie šunti
93 | Koronāro asinsvadu sekcijas mikroasmenis
94 | Mīksto audu protektors sirds vārstuļu operācijām
95 | Mīksto audu aizsargi
96 | Vienreizlietojami aortas perforatori aorto-koronārai šuntēšanai
97 | Kreisā ātrija austiņas slēdzējierīce
98 | Ķirurģiska mezglošanas ierīce drošai sirds vārstuļu nomaiņai
99 | Silikona atsūkšanas katetrs
100 | Floumetra elektrodi
101 | Elektriskais kauteris
102 | Perikarda centēzes komplekts

## Vispārīgās prasības
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) | Vienreiz lietojamām piedāvātajām Precēm derīguma termiņš ir ne mazāk ka 12 mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža;
4) | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) | ***Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
8) | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
9) | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.

## 1
1. |  | Aortas karkasa bezšuvju vārstulis | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācijas/izmēri: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 1 | 19-21mm |  |  | 15
1. | 2 | 21-23mm |  |  | 25
1. | 3 | 23-25mm |  |  | 20
1. | 4 | 25-27mm |  |  | 15
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 5 | Aortas bioloģiskais perikardiālais karkasa bezšuvju vārstulis
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 6 | Materiāls: liellopu perikards
1. | 7 | Apstrādāts ar glutaraldehīdu
1. | 8 | Ar īpašu pārklājumu (Carbofilm vai analogs), kas samazina protēzes kalcinēšanos un uzlabo biosavietojamību
1. | 9 | Ķīmiski sterilizēts (glutaraldehīds un izopropilspirts)
1. | 10 | Protēzes karkass: nitinols, kas nodrošina mehanisko izturību un rentgenkontrastu, ar biosavietojamības pārklājumu
1. | 11 | Karkasa forma: saspiežams stents, kas pats izplešas un nodrošina vārstuļa fiksāciju fibrozajā gredzenā un aortas saknē, nav nepieciešams papildus fiksācija (piešūšana)
1. | 12 | Bez šuves gredzena
1. | 13 | Tiek uzglabāts sterila konservējošā buferškīdumā, kas nesatur aldehīdus
1. | 14 | Nav nepieciešama pirmsimplantācijas sagatavošana
1. | 15 | Katra protēze iepakota individuālā termoizolētā putuplasta konteinerī
1. | 16 | Uz iepakojuma ir sasilšanas un pārkaršanas indikators
1. | 17 | Protēze ir komplektā ar turētāju, saspiedierīci, papletinošu katetri un pumpi katetra paplešanai
1. | 18 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešams skaits vārstuļu mērītāju

## 2
2. |  | Bezkarkasa aortālā vārstuļa transplantāts | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Konfigurācijas/izmēri: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2. | 1 | 19mm |  |  | 3
2. | 2 | 21mm |  |  | 3
2. | 3 | 23mm |  |  | 3
2. | 4 | 25mm |  |  | 3
2. | 5 | 27mm |  |  | 3
2. | 6 | 29mm |  |  | 3
|  | KOPĒJĀ CENA par 2.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | 7 | Aortālā vārstuļa kseno bioprotēze bojātu dabisko vai protēžu aortas vārstuļu nomaiņai ar aortas saknes nomaiņas iespēju.
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | 8 | Kseno bioprotēzei ir ilggadēja (vismaz 10 gadu) implantācijas pieredze un publicēti zinātniskie pētījumi
2. | 9 | Vārstuļa darināšanā ir izmantota AOA antikalcifikācijas tehnoloģija ar glutaralaldehīdu, kas mazina kalcifikāciju un aizsargā audus
2. | 10 | Protēze pieejama trīs konfigurācijās: 1. iesaistot aortas loka pamatni un ar 2 ekscidētiem sinusiem (modificēta subkoronāra); 2. iesaistot aortas loka pamatni un ar 3 ekscidētiem sinusiem (pilnīgi subkoronāra); 3. pilnīga sakne
2. | 11 | Protēzes augstums minimāli 9 mm virs augstākās komissūras
2. | 12 | Bezstenta dizains nodrošina dabīgu hemodinamiku - lamināru plūsmu ar lielāku pēcoperācijas efektīvo atveres laukumu un stabilu, zemāku gradientu
2. | 13 | Ir pieejami šādi protēzes izmēri: 19mm, 21mm, 23mm, 25mm, 27mm, 29mm
2. | 14 | Protēze tiek piegādāta ar visu nepieciešamu papildaprīkojumu protēzes implantācijai
2. | 15 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešams skaits vārstuļu mērītāju

## 3
3. |  | Stentēta bioprotēze aortālā vārstuļa protezēšanai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3. | 1 | 19mm |  |  | 3
3. | 2 | 21mm |  |  | 3
3. | 3 | 23mm |  |  | 3
3. | 4 | 25mm |  |  | 3
3. | 5 | 27mm |  |  | 3
3. | 6 | 29mm |  |  | 3
|  | KOPĒJĀ CENA par 3.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | 7 | Stentētas bioprotēzes komplekts natīvā aortas vārstuļa vai tā protēzes aizvietošanai, kas paredzēts ķirurģiskai implantēšanai supraanulārā vai intraanulārā pozīcijā
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | 8 | Stentā iestiprināts trīsvīru vārstulis, kas veidots no liellopa perikarda audiem uz elastīga karkasa
3. | 9 | Protēzes iapkojums nodrošina tās sausus uzglabāšanas apstākļus, pirms implantēšanas protēze nav jāskalo
3. | 10 | Stents ir izgatavots no kobalta un hroma sakausējuma, aprīkots ar fluoroskopiski ieraugāmu izmēra marķieri, klāts ar poliestēra auduma kārtu. Vārstuļa pamatni zem stieples karkasa aptver tieva kobalta un hroma sakausējuma stīpa un poliestēra balststīpa
3. | 11 | Izmēri no 19mm līdz 25mm ir aprīkoti ar izplešamām poliestēra balststīpām, kas ļauj iegūt lielāku stīpas diametru, nodrošinot iespēju nākotnē implantēt implantētā vārstulē jaunu vārstuli (valve-in-valve procedūra)
3. | 12 | Uz Protēzes piešušanas gredzena vienādā attulumā cita no citas ir trīs ar melna zīda diegu uzšūtas atzīmes, kas norāda katras viras centru un atvieglo vārstuļa pozicionēšanu un šuvju uzlikšanu
3. | 13 | Vārstuļa protēzei ir piešūts turētājs, kas atvieglo rīkošanos un tās piešūšanu
3. | 14 | Vārstuļa mērītāji – gaismcaurlaidīgi, ar rokturi, viens roktura gals ir cilindrisks, un tā apmale atbilst vārstuļa piešūšanas gredzena ģeometriskajai formai. Otrā roktura galā ir nostiprināts vārstuļa dublikāts, kas atbilst vārstuļa piešūšanas gredzena ģeometriskajai formai un stenta balstu augstumam un izvietojumam
3. | 15 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešams skaits vārstuļu mērītāju

## 4
4. |  | Stentēta bioprotēze ar aortas kanālu aortas saknes protezēšanai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | Glabāšanā nododamo preču skaits, par kurām tiks slēgts glabājuma līgums
4. | 1 | 21mm |  |  | 5 |  | 5
4. | 2 | 23mm |  |  | 5
4. | 3 | 25mm |  |  | 5
4. | 4 | 27mm |  |  | 5
4. | 5 | 29mm |  |  | 5
|  | KOPĒJĀ CENA par 4.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | 6 | Stentētas bioprotēzes komplekts paredzēts natīvā aortas vārstuļa vai tā protēzes aizvietošanai, kā arī vienlaikus bojātas augšupejošās aortas rekonstrukcijai vai aizvietošanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | 7 | Aortas kanāls ar vārstuli – stentēts trīsviru vārstulis, rūpnieciski iepriekš pievienots želatīnu piesūcinātam austa poliestera implantātam. Vārstulis izgatavots no liellopa perikarda audiem, uzstādīts uz elastīga karkasa.
4. | 8 | Protēzes iepakojums nodrošina tās sausus uzglabāšanas apstākļus
4. | 9 | Stents izgatavots no kobalta un hroma sakausējuma ar augstu korozijizturību, elastību un slodzes izturību, pārklāta ar poliestera audumu. Stieples karkasa pamatni aptver kobalta un hroma sakausējuma un poliestera plēves josla.
4. | 10 | Implantāta daļa izgatavota no austa poliestera, piesūcināta ar šķērssaistītu želatīnu un plastificēta ar glicerīnu, nodrošinot hermētiskumu bez iepriekšējas asins sarecināšanas. Implantāts veidots, lai imitētu Valsalva sīnusu ģeometriju, ar proksimālo malu anatomiskas aortas saknes izveidei un marķējuma līnijām koronāro piestiprināšanu un savietošanu ar augšupejošo aortu atvieglošanai.
4. | 11 | Piešūšanas gredzens izgatavots no silikona, pārklāts ar porainu politetrafluoretilēna (PTFE) materiālu, ar trīs vienmērīgi izvietotām zīda šuvju atzīmēm melnā krāsā katrā vārstuļa savienojumvietā, kas nodrošina bioprotēzes orientēšanu un savietošanu koronārās piestiprināšanas laikā.
4. | 12 | Vārstuļa protēzei ir piešūts turētājs. Turētājs ir viendaļīgs un ir fiziski piestiprināts pie aortas kanāla ar vārstuli ar šuvēm. Turētājam ir integrēts rokturis un kanāls aiz implantāta distālā gala, ko var atbrīvot ar vienu griezienu.
4. | 13 | Vārstuļa mērītāji – gaismcaurlaidīgi, ar rokturi; viens roktura gals ir cilindrisks un paredzēts gredzena izmēra noteikšanai. Otrā roktura galā nostiprināts replikas gals ar atloku, kas atbilst bioprotēzes piešūšanas gredzena ģeometriskajai formai.
4. | 14 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešams skaits vārstuļu mērītāju

## 5
5. |  | Ksenoperikardiālā aortālās vārstules bioprotēze | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
5. | 1 | 19mm |  |  | 30
5. | 2 | 21mm |  |  | 100
5. | 3 | 23mm |  |  | 150
5. | 4 | 25mm |  |  | 80
5. | 5 | 27mm |  |  | 40
5. | 6 | 29mm |  |  | 20
|  | KOPĒJĀ CENA par 5.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | 7 | Perikarda aortas trīsviru bioprotēze ar elastīgu rāmi supraanulārai un intraanulārai pozicionēšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | 8 | Vārstuļa karkass veidots no kobalta-hroma sakausējuma, pie rāmja piestiprināts mīksts silikona gumijas šuvju riņķis, kas pārklāts ar porainu, bezšuvju politetfluoretilēna audumu. Karkasā iestiprinātas trīs atsevišķas liellopa perikarda lapiņas
5. | 9 | Iebūvētais vārstuļa turētājs ir piestiprināts pie vārstuļa ar šuvēm. Šuvju gredzenam ir trīs vienādā attālumā izvietoti marķieri
5. | 10 | Bioprotēzes izmēri: 19, 21, 23, 25, 27, 29 mm
5. | 11 | Bioprotēzes iekšējais diametrs: 18 – 28 mm
5. | 12 | Profila augstums: 13 – 18 mm
5. | 13 | Ārējais piešūšanas gredzena diametrs: 24 – 34 mm
5. | 14 | Bioprotēze ar vismaz 20 gadu implantācijas pieredzi un klīniskiem rezultātiem
5. | 15 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešams skaits vārstuļu mērītāju

## 6
6. |  | Ksenoperikardiālā mitrālās vārstules bioprotēze | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
6. | 1 | 25mm |  |  | 5
6. | 2 | 27mm |  |  | 5
6. | 3 | 29mm |  |  | 20
6. | 4 | 31mm |  |  | 20
6. | 5 | 33mm |  |  | 15
|  | KOPĒJĀ CENA par 6.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. | 6 | Asimetriska perikarda mitrālā vārstuļa trīsviru bioprotēze ar elastīgu rāmi supraanulārai pozicionēšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. | 7 | Vārstuļa karkass ir simetrisks un veidots no kobalta-hroma sakausējuma, pie rāmja piestiprināts mīksts silikona gumijas šuvju riņķis, kas pārklāts ar austu porainu politetrafluoretilēna audumu. Karkasā iestiprinātas trīs atsevišķas liellopa perikarda lapiņas
6. | 8 | Iebūvētais trīs daļu vārstuļa turētājs ir piestiprināts pie vārstuļa ar šuvēm. Uz šuvju gredzena priekšējās daļas ir melnas krāsas zīda šuvju marķieri, kas atvieglo bioprotezēs pozicionēšanu. Papildus uz šūšanas riņķa iezīmētas ar melnu zīda diegu šūšanas palīglīnijas
6. | 9 | Bioprotēzes izmēri: 25, 27, 29, 31, 33 mm
6. | 10 | Bioprotēzes stenta iekšējais diametrs: 25 – 31 mm
6. | 11 | Ārējais šūšanas gredzena diametrs: 36 – 44 mm
6. | 12 | Profila kopējais augstums (total profile hight): 15 – 18 mm
6. | 13 | Bioprotēze ar vismaz 20 gadu implantācijas pieredzi, izturības, veiktspējas un klīniskiem rezultātiem
6. | 14 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešams skaits vārstuļu mērītāju

## 7
7. |  | Stentēta bioprotēze mitrālā vārstuļa protezēšanai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | Glabāšanā nododamo preču skaits, par kurām tiks slēgts glabājuma līgums
7. | 1 | 25 mm |  |  | 2 |  | 5
7. | 2 | 27 mm |  |  | 10
7. | 3 | 29 mm |  |  | 10
7. | 4 | 31 mm |  |  | 10
7. | 5 | 33 mm |  |  | 10
|  | KOPĒJĀ CENA par 7.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | 6 | Stentētas bioprotēzes komplekts paredzēts natīvā mitrālā vārstuļa vai tā protēzes aizvietošanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | 7 | Mitrālais vārstulis – stentēts trīsviru vārstulis, izgatavots no liellopa perikarda audiem un uzstādīts uz nitinola stieples karkasa
7. | 8 | Vārstuli glabā iepakojumā sausos apstākļos, un pirms implantēšanas tas nav jāskalo
7. | 9 | Stieples karkass izgatavots no niķeļa–titāna sakausējuma (nitinola), pārklāts ar poliestera audumu, ar iespēju implantēšanas laikā karkasu ielocīt uz iekšu. Zem stieples karkasa vārstuļa pamatni aptver kobalta–hroma sakausējuma un poliestera stīpas, kas veido atveres rāmi
7. | 10 | Vārstulim ir posteromediālās savienojumvietas atzīme (vienkārša melna līnija), anterolaterālās savienojumvietas atzīme (divkārša melna līnija) un priekšējā segmenta atzīme (“A” atzīme). Melnās savienojumvietas atzīmes atvieglo vārstuļa orientēšanu un palīdz izvairīties no kreisā kambara izplūdes trakta nosprostošanas ar stentu balstiem
7. | 11 | Silikona gumijas piešūšanas gredzens, kas ir pārklāts ar porainu bezšuvju politetrafluoretilēna (PTFE) materiālu, ir piestiprināts stieples karkasam un veicina audu ieaugšanu un iekapsulēšanos.
7. | 12 | Vārstulis – uzstādīts uz fiksatora ar turētāja sistēmu, kas aprīkota ar grozāmdisku balstu ielocīšanai implantēšanas laikā. Vārstulim ar polimēra diegu piestiprināts turētājs, kas atvieglo vārstuļa turēšanu un piešūšanu implantācijas laikā. Komplektā paredzēts rokturis ar veidojamu nitinola asi vārstuļa pozicionēšanai un implantācijas atvieglošanai
7. | 13 | Kalibratori paredzēti gredzena izmēra noteikšanai un bioprotēzes piemērotības novērtēšanai, ar cilindrisku galu diametra noteikšanai un replikas galu, kas atbilst vārstuļa piešūšanas gredzena ģeometrijai. Kalibratori ir marķēti ar izmēru, komplektēti vienā komplektā un paredzēti atkārtotai sterilizācijai un lietošanai
7. | 14 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešamais skaits vārstuļu kalibratoru un rokturu

## 8
8. |  | Sirds vārstules bioprotēze ar polimēru stenta rāmi | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
8. | 1 | Supraaortālā 19mm |  |  | 2
8. | 2 | Supraaortālā 21mm |  |  | 2
8. | 3 | Supraaortālā 23mm |  |  | 5
8. | 4 | Supraaortālā 25mm |  |  | 5
8. | 5 | Supraaortālā 27mm |  |  | 5
8. | 6 | Supraaortālā 29mm |  |  | 3
8. | 7 | Mitrālā 25mm |  |  | 2
8. | 8 | Mitrālā 27mm |  |  | 5
8. | 9 | Mitrālā 29mm |  |  | 5
8. | 10 | Mitrālā 31mm |  |  | 3
8. | 11 | Mitrālā 33mm |  |  | 3
|  | KOPĒJĀ CENA par 8.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8. | 12 | Ksenoaortāla bioprotēze ar antikalcinācijas apdari un cirkulāri regulāru titāna stenta manžeti
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8. | 13 | Dizains: trīs lapiņu kompozīcija, lai optimizētu lapiņu savienojumu un samazināt stresu
8. | 14 | Mitrālai un Supra-aortālai pozīcijai
8. | 15 | Bioprotēzēm ir vismaz 25 gadu implantācijas pieredze un klīniski apstiprināti rezultāti
8. | 16 | Apstiprināta 20 gadu ilgmūžība
8. | 17 | Zema profila vārstules
8. | 18 | Vārstuļa norādītais izmērs precīzi atbilst mērījuma ierīces (Saizera) radītājam
8. | 19 | Publicētie klīniskie dati apstiprina hemodinamikas parametrus un visszemāko spiediena gradientu pie maksimālās EOA, arī īpaši mazos izmēros
8. | 20 | Visīsakais iespējamais skalošanas laiks – 2 x 10s
8. | 21 | Speciālā patentēta Linx AC tehnoloģija samazina kalcifikācijas procesa ietekmi
8. | 22 | Vārstuļa malas, kas pieguļ aortas saknei, ir pārklātās ar perikardu, tas nodrošina “audu-pret audu” saskari un palīdz izvairīties no nobrāzumiem
8. | 23 | FlexFit stents (karkass) – elastīgs, konstrukcija samazina lapiņu stresu
8. | 24 | Protrūzijas augstums: 23 mm supraaortāliem – 13 mm
8. | 25 | Maksimālā ventrikulārā protrūzija mitrālām vārstulim – 11 mm
8. | 26 | Pacientiem ar implantēto vārstuli nav ierobežojumi MRI procedūrām
8. | 27 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešams skaits vārstuļu mērītāju
8. | 28 | Uzlabota redzamība fluoroskopijas laikā, pateicoties viegli izstiepjamai rentgenkontrastiskajai joslai

## 9
9. |  | Stentēts cūkas audu vārstulis supra-annulārai implantācijai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
9. | 1 | Supraaortālā 19mm |  |  | 10
9. | 2 | Supraaortālā 21mm |  |  | 10
9. | 3 | Supraaortālā 23mm |  |  | 10
9. | 4 | Supraaortālā 25mm |  |  | 10
9. | 5 | Supraaortālā 27mm |  |  | 10
KOPĒJĀ CENA par 9.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9. | 6 | Vārstulis ir paredzēts dabisko aortas sirds vārstuļu vai iepriekš implantētu aortas vārstļu protēzes nomaiņai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9. | 7 | Sirds vārstuļa bioprotēze izgatavota no atlasītām cūkas aorta vārstuļa virām, lai panāktu optimālo lapiņu koaptāciju un hemodinamiku
9. | 8 | Audi tiek uzstādīti uz FlexFit poliestera pārklājuma elastīga acetāla kopolimēru stenta
9. | 9 | Stentam ir zems profils ar gliemežvāka formu
9. | 10 | Stents ir pārklāts ar adīta poliestera audumu
9. | 11 | Šūšanas manšeti veido auduma dubulta slāņa izveidi no adīta poliestera auduma
9. | 12 | Šūšanas manšetē ir trīs šuvju marķieri, kas atvieglo vārstuļa ievietošanu. Marķieri pie annula un stenta uzlabo redzamību nākotnē vārstulis – vārstulī (ViV) implantācijās
9. | 13 | Nerusējošā tērauda stieple atrodas zem šūšanas manšetes un pie katra radiāciju necaurlaidīgā stenta
9. | 14 | Pie vārstuļa izejošās plūsmas malas tiek piestiprināta liellopa perikarda audu strēmele. Šī strēmele aizsargā lapiņas atvēršanās un aizvēršanās laikā
9. | 15 | Vārstulis ir piestiprināts turētājam un iepakots noslēgtā traukā ar formaldehīda šķīdumu
9. | 16 | Vārstuļi ir paredzēti vārstuļa un šūšanas manšetes virsgredzena implantācijai
9. | 17 | Vārstuļa apstrādē ir izmantota antikalcifikācijas tehnoloģija
9. | 18 | Stenta iekšējais diametrs – 20,8, 22,6, 24,5, 26,3, 28,4 mm
9. | 19 | Sirds vārstuļi ir MR vidē droši lietojami ar nosacījumiem
9. | 20 | Statiskais magnētiskais lauks ir 1,5 teslas (1,5 T) vai 3,0 teslas (3,0 T)
9. | 21 | Maksimālais telpiskā gradienta lauks ir 20 T/m (2000 G/cm). Maksimālais magnētiskās rezonanses attēlveidošanas sistēmas norādītais visa ķermeņa vidējais īpašās absorbcijas koeficients (SAR) ir no 2,0 W/kg (normāls darbības režīms)

## 10
10. |  | Aortālā vārstuļa stentēta ksenoperikardiāla bioprotēze | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
10. | 1 | Aortālā 19mm |  |  | 5
10. | 2 | Aortālā 21mm |  |  | 15
10. | 3 | Aortālā 23mm |  |  | 15
10. | 4 | Aortālā 25mm |  |  | 15
10. | 5 | Aortālā 27mm |  |  | 5
10. | 6 | Aortālā 29mm |  |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 10. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
10. | 7 | Aortālā vārstuļa stentēta ksenoperikardiāla bioprotēze
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
10. | 8 | Ksenoperikardiālai bioprotēzei ir ilggadēja (vismaz 10 gadu) implantācijas pieredze un publicēti zinātniskie pētījumi
10. | 9 | Protēze ar zemu vārsta profilu un lielu iekšējo diametru atbilstošai efektīvās atveres laukuma un sirds izsviedes rādītāja nodrošināšanai
10. | 10 | Protēze tiek piegādāta komplektā ar integrētu turētāja sistēmu vieglai protēzes fiksācijai pirms iešūšanas
10. | 11 | Vārstuļa darināšanā un konservācijā ir izmantota AOA (alpha-amino oleic acid) antikalcifikācijas tehnoloģija ar glutāraldehīda pielietošanu
10. | 12 | Jābūt saderībai ar MR izmeklējumiem, kuru laikā iespējams vizualizēt vārstulī integrēto rentgenkontrasta koilu (materiāls: platīna irīdijs)
10. | 13 | Jābūt iespējai nākotnē implantēt jaunu vārstuli esošā vietā (Valve in valve replacements)
10. | 14 | Vārstules konstrukcijā jābūt izmantotam divdaļīgam polimēra (PEEK-polyetheretherketone)stentam , kas nodrošina stiprību, fleksibilitāti un pretestību pret patstāvīgu deformāciju
10. | 15 | Jābūt marķieriem, kas norāda šuvju uzlikšanas vietas
10. | 16 | Protēzes derīguma termiņš piegādes brīdī nav īsāks par 18 mēnešiem
10. | 17 | Ir jābūt pieejamiem šādiem protēzes diametra izmēriem: 19 mm, 21 mm, 23 mm, 25 mm, 27 mm, 29 mm
10. | 18 | Protēze tiek piegādāta ar visu nepieciešamo papildaprīkojumu protēzes implantācijai
10. | 19 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešams skaits vārstuļu mērītāju

## 11
11. |  | Divdisku sirds vārstuļa mehaniskās protēzes un vārstuļi ar konduītu | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
11. | 1 | Aortāla 19mm |  |  | 3
11. | 2 | Aortāla 21mm |  |  | 5
11. | 3 | Aortāla 23mm |  |  | 5
11. | 4 | Aortāla 25mm |  |  | 10
11. | 5 | Aortāla 27-29mm |  |  | 3
11. | 6 | Mitrālā 23mm |  |  | 3
11. | 7 | Mitrālā 25mm |  |  | 3
11. | 8 | Mitrālā 27/29mm |  |  | 5
11. | 9 | Mitrālā 31/33mm |  |  | 10
11. | 10 | Aortālais vārstulis 19mm ar konduītu |  |  | 2
11. | 11 | Aortālais vārstulis 21mm ar konduītu |  |  | 2
11. | 12 | Aortālais vārstulis 23mm ar konduītu |  |  | 2
11. | 13 | Aortālais vārstulis 25mm ar konduītu |  |  | 2
11. | 14 | Aortālais vārstulis 27-29 mm ar konduītu |  |  | 2
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 11.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
11. | 15 | Sirds vārstuļa protēzes - divdisku ar rotējošu iekšējo gredzenu un modificētu caurplūdes traktu un samazinātu trombogenitāti, kā arī aortālie vārstuļi ar konduītu
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
11. | 16 | Divu lapiņu mehānisks sirds vārstulis
11. | 17 | Atvere ir izveidota no grafīta substrāta, kas pārklāts ar pirolītisku oglekli bez piemaisījumiem
11. | 18 | Atveres ieejas laukumam ir zvanveida ieeja, kas konstruēta tā, lai samazinātu turbulenci. Caurplūdes trakts monolīts, cilindrisks
11. | 19 | Lapiņas sastāv no oglekļa, kas nogulsnēts uz grafīta substrāta, kurš impregnēts ar 10 masas % volframa
11. | 20 | Šuvju uzlikšanas gredzens ir izgatavots no politetrafluoroetilēna (PTFE) auduma
11. | 21 | Brīvi rotējošs iekšējais gredzens
11. | 22 | Atvērtā stāvoklī katras lapiņas plakne attiecībā pret atveres plakni veido nominālo leņķi 90º. Lapiņu pārvietošanās diapazons līdz aizvērtam stāvoklim ir 50º
11. | 23 | Pieejamas vārstules implantācijai mitrālā un aortālā pozīcijā
11. | 24 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešams skaits vārstuļu mērītāju
11. | 25 | Konduītiem: aortas ascendējošās daļas protēzē ir iestrādāta aortālās vārstules manžete
Tehniskie parametri:
11. | 26 | Aortālā vārstule (prasības):
11. | 26.1 | Vārstuļa izmērs / Audu gredzena diametrs, mm | Atveres iekšējais diametrs, mm | Atveres laukums, mm2 | Šuvju uzlikšanas gredzena ārējais diametrs, mm | Profila augstums, mm
11. | 26.2 | 19 / 19 | 17.4 | 228 | 23 | 10.8
11. | 26.3 | 21 / 21 | 19.4 | 284 | 26 | 11.9
11. | 26.4 | 23 / 23 | 21.4 | 344 | 29 | 13.1
11. | 26.5 | 25 / 25 | 23.4 | 411 | 32 | 14.2
11. | 26.6 | 27-29 / 27-29 | 23.4 | 411 | 34 | 14.2
11. | 27 | Aortālā vārstule (aizpilda Pretendents):
11. | 27.1 | Vārstuļa izmērs / Audu gredzena diametrs, mm | Atveres iekšējais diametrs, mm | Atveres laukums, mm2 | Šuvju uzlikšanas gredzena ārējais diametrs, mm | Profila augstums, mm
11. | 27.2
11. | 27.3
11. | 27.4
11. | 27.5
11. | 27.6
11. | 28 | Mitrālā vārstule (prasības):
11. | 28.1 | Vārstuļa izmērs / Audu gredzena diametrs, mm | Atveres iekšējais diametrs, mm | Atveres laukums, mm2 | Šuvju uzlikšanas gredzena ārējais diametrs, mm | Profila augstums, mm
11. | 28.2 | 23 / 23 | 21.4 | 344 | 31 | 13.1
11. | 28.3 | 25 / 25 | 23.4 | 411 | 33 | 14.2
11. | 28.4 | 27-29 / 27-29 | 23.4 | 411 | 34 | 14.2
11. | 28.5 | 31-33 / 31-33 | 23.4 | 411 | 36 | 14.2
11. | 29 | Mitrālā vārstule (aizpilda Pretendents):
11. | 29.1 | Vārstuļa izmērs / Audu gredzena diametrs, mm | Atveres iekšējais diametrs, mm | Atveres laukums, mm2 | Šuvju uzlikšanas gredzena ārējais diametrs, mm | Profila augstums, mm
11. | 29.2
11. | 29.3
11. | 29.4
11. | 29.5
11. | 30 | Aortālā vārstule ar konduītu (prasības):
11. | 30.1 | Vārstuļa izmērs / Audu gredzena diametrs, mm | Vārstuļa atveres iekšējais diametrs, mm | Vārstuļa atveres laukums, mm2 | Šuvju uzlikšanas gredzena ārējais diametrs, mm | Transplantāta iekšējais diametrs
11. | 30.2 | 19 / 19 | 17.4 | 228 | 27 | 20
11. | 30.3 | 21 / 21 | 19.4 | 284 | 30 | 22
11. | 30.4 | 23 / 23 | 21.4 | 344 | 33 | 24
11. | 30.5 | 25 / 25 | 23.4 | 411 | 34 | 26
11. | 30.6 | 27-29 / 27-29 | 23.4 | 411 | 36 | 26
11. | 31 | Aortālā vārstule ar konduītu (aizpilda Pretendents):
11. | 31.1 | Vārstuļa izmērs / Audu gredzena diametrs, mm | Vārstuļa atveres iekšējais diametrs, mm | Vārstuļa atveres laukums, mm2 | Šuvju uzlikšanas gredzena ārējais diametrs, mm | Transplantāta iekšējais diametrs
11. | 31.2 | 19 / 19
11. | 31.3 | 21 / 21
11. | 31.4 | 23 / 23
11. | 31.5 | 25 / 25
11. | 31.6 | 27-29 / 27-29

## 12
12. |  | Sirds vārstuļu mehāniskā protēze ar konduitu – divviru ar rotējošo mehānismu | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
12. | 1 | Aortālais vārstulis 21mm ar konduītu |  |  | 2
12. | 2 | Aortālais vārstulis 23mm ar konduītu |  |  | 2
12. | 3 | Aortālais vārstulis 25mm ar konduītu |  |  | 2
12. | 4 | Aortālais vārstulis 27mm ar konduītu |  |  | 2
12. | 5 | Aortālais vārstulis 29mm ar konduītu |  |  | 2
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 12.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
12. | 6 | Master mehāniskā sirds vārstuļa protēze ar Hemashield protēzi (vai ekvivalents)
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
12. | 7 | Sirds vārstuļu mehāniskā protēze: divviru ar rotējošo mehānismu, trīs šuvju marķējumi aortālajiem vārstuļiem
12. | 8 | SELF-WASHING mehānisms, kas samazina asins formelementu agregāciju un trombotiskā tīkla veidošanās iespēju. 85 grādu atvēruma leņķis. Okludējošo disku eņģu mehānismi aizsargāti ar speciālām arkām. Pivot Guard design
12. | 9 | Vārstuļa materiāls - Pyrolytic carbon
12. | 10 | Konduīta materiāls - austs poliesters
12. | 11 | Ar kolagenu impregnēts konduits
12. | 12 | Rotācijas gredzens no rentgenkontrastējama materiāla
12. | 13 | Atvēruma leņķis: līdz 85˚
12. | 14 | Minimālais profila augstums samazina subaortālā iekaisuma varbūtību
12. | 15 | Vārstuļa karkasa iekšpusē ir iemontēts gredzens, lai pasargātu vārstuļa konstrukciju no deformācijas un lapiņu imobilizācijas
12. | 16 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešams skaits vārstuļu mērītāju
12. | 17 | Kolagēna impregnēšana nodrošina vienmērīgu audu ieaugšanu un bioloģisko saderību
12. | 18 | Transplantāts ar zemu porainību novērš nepieciešamību pēc iepriekšējas recēšanas un samazina operācijas laiku
12. | 19 | Dubultais velūra austs audums nodrošina izcilas blīvēšanas, apstrādes un dzīšanas īpašības

## 13
13. |  | Sirds vārstuļu mehāniskās protēzes | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
13. | 1 | Aortāla 17mm |  |  | 2
13. | 2 | Aortāla 19mm |  |  | 2
13. | 3 | Aortāla 21mm |  |  | 10
13. | 4 | Aortāla 23mm |  |  | 10
13. | 5 | Aortāla 25mm |  |  | 10
13. | 6 | Aortāla 27mm |  |  | 2
13. | 7 | Aortāla 29mm |  |  | 2
13. | 8 | Mitrālā 25mm |  |  | 2
13. | 9 | Mitrālā 27mm |  |  | 2
13. | 10 | Mitrālā 29mm |  |  | 2
13. | 11 | Mitrālā 31mm |  |  | 5
13. | 12 | Mitrālā 33mm |  |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 13.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
13. | 13 | Sirds vārstuļu protēzes (mehāniskās-divviru ar rotējošu iekšējo gredzenu un izejas trakta disku kustības protektoru mitrālai protezēšanai)
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
13. | 14 | Sirds vārstuļu protēzes, divviru, ar rotējošu mehānismu
13. | 15 | Okludējošo disku eņģu mehānismi aizsargāti ar speciālām arkām
13. | 16 | Trīs šuvju marķējumi aortālajiem un četras atzīmes mitrālajiem vārstuļiem
13. | 17 | Rotācijas gredzens no retngenkontrastējama materiāla, nodrošināta rotācija asu griezes virziena maiņa attiecībā pret obstrukciju
13. | 18 | Samazināta asins formelementu agregācija pateicoties minimizētai carbon virsmas laukumam
13. | 19 | 85 grādu atvēruma leņķis diskiem
13. | 20 | Vārstuļa materiāls – Pyrolytic carbon
13. | 21 | Manžeta – Double-velour konstrukcija
13. | 22 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešams skaits vārstuļu mērītāju

## 14
14. |  | Sirds vārstuļu anuloplastijas 3D riņķi mitrālai pozīcijai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
14. | 1 | Anuloplastijas riņķis 24 mm |  |  | 10
14. | 2 | Anuloplastijas riņķis 26 mm |  |  | 10
14. | 3 | Anuloplastijas riņķis 28mm |  |  | 10
14. | 4 | Anuloplastijas riņķis 30mm |  |  | 10
14. | 5 | Anuloplastijas riņķis 32mm |  |  | 15
14. | 6 | Anuloplastijas riņķis 34mm |  |  | 30
14. | 7 | Anuloplastijas riņķis 36mm |  |  | 30
14. | 8 | Anuloplastijas riņķis 38mm |  |  | 20
14. | 9 | Anuloplastijas riņķis 40mm |  |  | 15
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 14.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
14. | 10 | Sirds vārstuļu anuloplastijas 3D riņķi mitrālai pozīcijai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
14. | 11 | Izstrādāts no sintētiska materiāla rigids, pilns, cirkulārs trīsdimensiju (3D) riņķis, kas atgādina mitrālā vārstuļa fizioloģisko sedlveida formu. Riņķim ir trīs marķējumi atbilstoši komisūrām un mugurējās viras vidum uz fibrozā gredzena
13. | 12 | Riņķis pamatā sastāv no titāna, kas pārklāts ar silikonu un poliestera audumu. Titāna kodols nodrošina ierīces radiogrāfisku vizualizāciju
14. | 13 | Pieejami vismaz šādi izmēri: 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm

## 15
15. |  | Sirds vārstuļu anuloplastijas riņķi SimuPlus tipa | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
15. | 1 | Anuloplastijas riņķis 26 mm |  |  | 4
15. | 2 | Anuloplastijas riņķis 28 mm |  |  | 4
15. | 3 | Anuloplastijas riņķis 30 mm |  |  | 4
15. | 4 | Anuloplastijas riņķis 32 mm |  |  | 4
15. | 5 | Anuloplastijas riņķis 34 mm |  |  | 4
15. | 6 | Anuloplastijas riņķis 36 mm |  |  | 4
15. | 7 | Anuloplastijas riņķis 38 mm |  |  | 4
15. | 8 | Anuloplastijas riņķis 40 mm |  |  | 4
15. | 9 | Anuloplastijas riņķis 42 mm |  |  | 4
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 15.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
15. | 10 | Sirds vārstuļu anuloplastijas riņķi SimuPlus tipa
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
15. | 11 | Sintētiski mīksti, fleksibli mitrālās un trikuspidālās anuloplastijas riņķi, kas nodrošina elastīgu gredzenveida atbalstu
15. | 12 | Riņķiem jābūt veidotiem no pīta poliestera, jābūt lokaniem, radioloģiski kontrastējamiem
15. | 13 | Riņķiem jābūt ar marķieriem precīzai šuvju uzlikšanai un to ievietošanai, izmantojot trigona un viduslīnijas aizmugurējos marķierus
15. | 14 | Riņķa komplektā jāietilpst ievadīšanas laikā nepieciešamās vārstuļa formas uzturēšanas ierīcei (atvērta tipa"rāmis" ar zemu profilu) un klipša veida savienojuma ierīcei nostiprināšanai uz ievadīšanas roktura. Uz rāmja jābūt skaidri marķētam divām griezuma izciļņiem, kas ļauj ātri atbrīvot riņķi pēc tā fiksēšanas
15. | 15 | Pieejami polisulfona un fleksiblie silikona izmēru noteicēji
15. | 16 | Pieejami šādi izmēri: 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm

## 16
16. |  | Sirds vārstuļu anuloplastijas 3D pusriņķi trikuspidālai pozīcijai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
16. | 1 | Anuloplastijas pusriņķis 26 mm |  |  | 3
16. | 2 | Anuloplastijas pusriņķis 28 mm |  |  | 3
16. | 3 | Anuloplastijas pusriņķis 30 mm |  |  | 3
16. | 4 | Anuloplastijas pusriņķis 32 mm |  |  | 15
16. | 5 | Anuloplastijas pusriņķis 34 mm |  |  | 20
16. | 6 | Anuloplastijas pusriņķis 36 mm |  |  | 50
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 16.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
16. | 7 | Sirds vārstuļu anuloplastijas 3D pusriņķi trikuspidālai pozīcijai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
16. | 8 | Sintētisks, trīsdimensionāls (3D) pilnībā stingrs, zema profila trikuspidālā vārstuļa pusriņķis, kas anatomiski atbilst trikuspidālā vārstuļa gredzenam, trīsdimensionāli "atvērts" sirdsvadīšanas ceļu tuvumā
16. | 9 | Pusriņķis nodrošina labāku lapiņu saspiešanu, saglabājot lielāku lapiņu kustīgumu. Gredzenā ir iestrādāta starpsienu laterālā saspiešana gredzena dilatācijas novēršanai
16. | 10 | Pusriņķis ir marķēts 3 vietās
16. | 11 | Pieejami vismaz šādi izmēri: 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm

## 17
17. |  | Sirds vārstuļu anuloplastijas semirigidi riņķi mitrālai pozīcijai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
17. | 1 | Anuloplastijas riņķis 24mm |  |  | 3
17. | 2 | Anuloplastijas riņķis 26mm |  |  | 3
17. | 3 | Anuloplastijas riņķis 28mm |  |  | 3
17. | 4 | Anuloplastijas riņķis 30mm |  |  | 5
17. | 5 | Anuloplastijas riņķis 32mm |  |  | 10
17. | 6 | Anuloplastijas riņķis 34mm |  |  | 10
17. | 7 | Anuloplastijas riņķis 36mm |  |  | 10
17. | 8 | Anuloplastijas riņķis 38mm |  |  | 3
17. | 9 | Anuloplastijas riņķis 40mm |  |  | 3
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 17.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
17. | 10 | Sirds vārstuļu anuloplastijas semirigidi riņķi mitrālai pozīcijai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
17. | 11 | Sintētisks semirigids rinķis, gluds poliestera materiāls, kas nodrošina formas izmaiņas sirdsdarbības cikla laikā, veidojot sedlveida formu sistolē un plakanisku formu diastolē
17. | 12 | Ir pieejami vismaz šādi izmēri: 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm

## 18
18. |  | Sirds vārstuļu anuloplastijas semirigidi SimuForm riņķi un pusriņķi mitrālai pozīcijai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
18. | 1 | Anuloplastijas riņķis 24mm |  |  | 5
18. | 2 | Anuloplastijas riņķis un pusriņķis 26mm |  |  | 5
18. | 3 | Anuloplastijas riņķis un pusriņķis 28mm |  |  | 5
18. | 4 | Anuloplastijas riņķis un pusriņķis 30mm |  |  | 5
18. | 5 | Anuloplastijas riņķis un pusriņķis 32mm |  |  | 10
18. | 6 | Anuloplastijas riņķis un pusriņķis 34mm |  |  | 20
18. | 7 | Anuloplastijas riņķis un pusriņķis 36mm |  |  | 10
18. | 8 | Anuloplastijas riņķis un pusriņķis 38mm |  |  | 5
18. | 9 | Anuloplastijas riņķis 40mm |  |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 18.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
18. | 10 | Sirds vārstuļu anuloplastijas semirigidi riņķi un pusriņķi mitrālai pozīcijai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
18. | 11 | Sintētisks semirigids rinķis, gluds poliestera materiāls, kas nodrošina formas izmaiņas sirdsdarbības cikla laikā, veidojot sedlveida formu sistolē un plakanisku formu diastolē, palielinot lapiņu koaptāciju un izliekumu un samazinot lapiņu un hordu spriegumus
16. | 12 | Pusriņķis veidots no poliestera materiāla; paredzēts implantēšanai, nodrošina agresīvu aizmugurējo gredzena pacelšanu, vienlaikus saglabājot mitrālā priekšējā gredzena dinamisko kustību. Pusriņķis palīdz saglabāt dabisko priekšējo kustību. Pusriņķa pamatā ir radiāli elastīga stieple, kas sistoles laikā ļauj veikt gredzenveida un starptrigonālu saliekšanos
16. | 13 | Riņķa komplektā jāietilpst ievadīšanas laikā nepieciešamās vārstuļa formas uzturēšanas ierīcei (atvērta tipa"rāmis" ar zemu profilu) un klipša veida savienojuma ierīcei nostiprināšanai uz ievadīšanas roktura. Uz rāmja jābūt skaidri marķētam divām griezuma izciļņiem, kas ļauj ātri atbrīvot riņķi pēc tā fiksēšanas
16. | 14 | Riņķim pieejami polisulfona un fleksiblie silikona izmēru noteicēji
16. | 15 | Ir pieejami šāda izmēra riņķi: 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm
18. | 16 | Ir pieejami šāda izmēra pusriņķi: 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm

## 19
19. |  | Audu līme BioGlue tipa vai analogs | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
19. | 1 | Iepakojums 5 ml |  |  | 100
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 19.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
19. | 2 | Audu līme BioGlue tipa vai analogs - audu un transplantātu salīmēšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
19. | 3 | Līme šķidrumu necaurlaidošam blīvējumam
19. | 4 | Mīksto audu stiprināšanai, šuves kvalitātes nodrošināšanai
19. | 5 | Aortas operācijas procedūrā tradicionālās slēgšanas metodes (piemēram, šuves) nostiprināšanai
19. | 6 | Līme var tikt pielietota aortas vārstuļa labošanā, aortas aneirismas labošanā, VAD implantācijā, aortas disekcijas labošanā, abdominālās aortas aneirismas labošanā, karotīdās artērijas endarektomijā, Bypass/AV piekļuvē
19. | 7 | Līmes sastāvs: maisījums no liellopa seruma albumīna un glutaraldehīds. Nesatur trombīnu un lateksu
19. | 8 | Gala stingrības iegūšana ne ilgāk kā 2 minūtēs
19. | 9 | Līme nemazina audu elasticitāci
19. | 10 | Līme gatava lietošanai bez papildu sagatavošanas. Divu cilindru šļirces flakons
19. | 11 | Glabājama istabas temperatūrā
19. | 12 | CE marķējums
19. | 13 | Pieejami sekojoši tilpumi: 5 ml

## 20
20. |  | Audu līme NexGlue tipa vai analogs | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
20. | 1 | Iepakojums 2 ml |  |  | 30
20. | 2 | Iepakojums 5 ml |  |  | 10
20. | 3 | Iepakojums 10 ml |  |  | 10
KOPĒJĀ CENA par 20.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
20. | 4 | Audu līme NexGlue tipa vai analogs - audu un transplantātu salīmēšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
20. | 4 | Ķirurģiskā līme veido bioloģiski saderīgu, elastīgu hidrogelu
20. | 5 | Izmantojama kā papildinājums standarta labošanas metodēm audu noslēgšanai, savienošanai un nostiprināšanai, kā arī ķirurģisko sietu fiksēšanai un nostiprināšanai, bojātās parenhīmas labošanai vai aizvēršanai
20. | 6 | Izmantojama audu-audu un audu-sintētisko materiālu salīmēšanai
20. | 7 | Līme var tikt pielietota aortas vārstuļa labošanā, aortas aneirismas labošanā, VAD implantācijā, aortas disekcijas labošanā, abdominālās aortas aneirismas labošanā, karotīdās artērijas endarektomijā, Bypass/AV piekļuvē
20. | 8 | Darbojas neatkarīgi no pacienta koagulopātiskā stāvokļa
20. | 9 | Līme sastāv no liellopu seruma albumīna un polialdehīda (tilpuma attiecība 4:1)
20. | 10 | Polimerizācija ilgst ne vairāk kā 30 sekundes, pilnīga integritāte pēc ne vairāk kā 2 minūtēm
20. | 11 | Līme gatava lietošanai bez papildu sagatavošanas; divu cilindru šļirces flakons
20. | 12 | Uzglabājams istabas temperatūrā, nav nepieciešama atdzesēšana, uzsildīšana vai sajaukšana
20. | 13 | Produkts ir sterils (dubultā sterilitātes barjēras sistēma), nav pirogēns
20. | 14 | Līme ir ar CE marķējumu
20. | 15 | Pieejami 3 aplikatoru uzgaļi: precīzā tipa (pinpoint) aplikators un izkliedētāja tipa aplikators 12 un 16 mm
20. | 16 | Pieejamie tilpumi: 2, 5, 10 ml

## 21
21. |  | Pulverveida polisaharīdu bāzes hemostatiskai līdzeklis
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
21. | 1 | Iepakojums 1 g |  |  | 10
21. | 2 | Iepakojums 3 g |  |  | 500
21. | 3 | Iepakojums 5 g |  |  | 50
KOPĒJĀ CENA par 21.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
21. | 4 | Pulverveida polisaharīdu bāzes hemostatiskai līdzeklis papildus asiņošanas kontrolei
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
21. | 5 | Sastāva pamatā bioloģiski saderīgas, ultra-hidrofīlas cietes daļiņas. Nesatur dzīvnieku vai cilvēku izcelsmes sastāvdaļas
21. | 6 | Veido mehānisku barjēru un darbojas neatkarīgi no pacienta koagulācijas stāvokļa
21. | 7 | Gatavs lietošanai bez papildu sagatavošanas. Uzklājot uz asiņojošās vietas, pulveris veido želejveida masu
21. | 8 | Hemostāzes nodrošināšana ne ilgāk kā 3 minūtēs, produkta pilnīga noārdīšanās ne ilgāk kā 5 dienās
21. | 9 | Adhēzijas prevencijas funkcijas - līdzekli var uzklāt sausā, pastas vai želejas veida stāvoklī, iepriekš to sajaucot ar fizioloģisko šķīdumu
21. | 10 | Pieejams ergonomiskā, kompresīvā plēšas tipa pudelē ar aplikatoru
21. | 11 | Produkts ir sterils (dubultā sterilitātes barjēras sistēma), nav pirogēns
21. | 12 | Pulveris ir ar CE marķējumu, vienreizlietojams
21. | 13 | Savienojams ar laparoskopiskajiem aplikatoriem 14 cm un 38 cm
21. | 14 | Pieejamie iepakojumi: 1, 3, 5 g

## 22
22. |  | Vienreizlietojami klipatori hemostāzei | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (kompl.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
22. | 1 | 20 klipu komplekts izmēra Small |  |  | 400
22. | 2 | 20 klipu komplekts izmēra Medium |  |  | 200
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 22.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
22. | 3 | Vienreizlietojami klipatori lokālai hemostāzei
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
22. | 4 | Ar ergonomisku rokturi, rokturī iestrādātas rievas vieglākai satveršanai
22. | 5 | Ratčetes mehānisms nodrošina taktilu un audiblu atgriezenisko saiti un novērš klipu izkrišanu
22. | 6 | Klipu skaitīšanas indikators nodrošina vizualizāciju, kas ļauj novērtēt atlikušo klipu skaitu klipatorā
22. | 7 | Vienā klipatorā ir 20 klipi
22. | 8 | Ir pieejami vismaz šādi klipu izmēri: Small (atvērta klipa izmēri 2,1-2,25 mm un aizvērta 3,7-3,8 mm) un Medium (atvērta klipa izmēri 4,3-4,6 mm un aizvērta 6,0 mm)

## 23
23. |  | Asinsvadu metāla skavas hemostāzei un to uzlicēji I | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
23.1. |  | Asinsvadu metāla skavas hemostāzei I
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (kompl.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
23.1. | 1 | Skavu (klipu) komplekts 6 gab. ar izmēru S |  |  | 8000
23.1. | 2 | Skavu (klipu) komplekts 6 gab. ar izmēru M |  |  | 5000
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 23.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
23.1. | 3 | Asinsvadu metāla skavas hemostāzei, savietojamas ar centrā esošo klipu uzlicēju
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
23.1. | 4 | V- veida formas klips satver audus ar precīzu tip-to-tip slēgumu
23.1. | 5 | Šķērsvirziena rievas padara klipu izturīgu pret noslīdēšanu no asinsvada
23.1. | 6 | Klipa trīsstūrveida šķersgriezums maksimāli palielina klipa un klipa uzlicēja virsmas kontaktu, izslēdzot klipa izkrišanas iespēju
23.1. | 7 | Klipa kasetes krāsas kods, atbilst klipu uzlicēja krāsai
23.1. | 8 | Kasetes īpašā lipīgā pamatne ļauj to ērti pievietot ikvienā sterilā vietā
23.1. | 9 | Klipa pievienošanas laikā klipu- noturošās atsperes kasetē tiek izņemtas ārā ar klipa uzlicēja spīlēm
23.1. | 10 | S izmēra skavas savietojamas ar esošiem klipu uzlicējiem Weck Horizon (ref. kods 137081)
23.1. | 11 | M izmēra skavas savietojamas ar esošiem klipu uzlicējiem Weck Horizon (ref. kods 237081)
23.1. | 12 | Skavu (klipu) materiāls: titāns
23.1. | 13 | Sterili iepakotas par 6 gab. vienā pašlīpošā kasetē
23.1. | 14 | Sterilizētas ar etilēnoksīda metodi vai starojumu
23.1. | 15 | Vienreizējās lietošanas
23.1. | 16 | Ir pieejami vismaz šādi klipu (skavu) izmēri:
23.1. | 16.1 | S (2 mm*3 mm*3.6 mm ± 0.3 mm - platums*augstums*garums) (ref kods 001200 vai analogs)
23.1. | 16.2 | M (3 mm*4.7 mm*6 mm ± 0.3 mm -platums*augstums*garums) (ref kods 002200 vai analogs)
23.2. |  | Asinsvadu metāla skavu uzlicēji I
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
23.2. | 1 | Skavu (klipu) uzlicējs ar izmēru S |  |  | 5
23.2. | 2 | Skavu (klipu) uzlicējs ar izmēru M |  |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 23.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
23.2. | 3 | Asinsvadu metāla skavu uzlicēji hemostāzei
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
23.2. | 4 | Atvērta tipa metāla uzlicējs
23.2. | 5 | Uzlicēja krāsas kods atbilst savietojamo klipu krāsai
23.2. | 6 | Daudzreiz lietojams
23.2. | 7 | Paredzēts augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
23.2. | 8 | Savietojami ar 23.1.pozīcijas skavām
23.2. | 9 | Pieejami vismaz šādi uzlicēju izmēri:
23.2. | 9.1 | S izmēra uzlicējs, garums 20 ± 1 cm, ar liektām spīlēm 20º ± 5º (ref. kods 137081 vai analogs)
23.2. | 9.2 | M izmēra uzlicējs, garums 20 ± 1 cm, ar liektām spīlēm 20º ± 5º (ref. kods 237081 vai analogs)
|  | KOPĒJĀ CENA 23.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 23.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 23.pozīciju | 0

## 24
24. |  | Asinsvadu metāla skavas hemostāzei un to uzlicēji II | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
24.1. |  | Asinsvadu metāla skavas hemostāzei II
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (kompl.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
24.1. | 1 | Skavu (klipu) komplekts 6 gab. ar izmēru S |  |  | 100
24.1. | 2 | Skavu (klipu) komplekts 6 gab. ar izmēru M |  |  | 10
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 24.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
24.1. | 3 | Asinsvadu metāla skavas hemostāzei
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
24.1. | 4 | V- veida formas klips satver audus ar precīzu slēgumu
24.1. | 5 | Šķērsvirziena rievas padara klipu izturīgu pret noslīdēšanu no asinsvada un klipatora
24.1. | 6 | Klipa kasetes krāsas kods, atbilst klipu uzlicēja krāsai
24.1. | 7 | S izmēra skavas savietojamas ar klipu uzlicējiem (24.2.1.pozīcija)
24.1. | 8 | M izmēra skavas savietojamas ar klipu uzlicējiem (24.2.2.pozīcija)
24.1. | 9 | Skavu (klipu) materiāls: titāns
24.1. | 10 | Sterili iepakotas par 6 gab. vienā kasetē
24.1. | 11 | Sterilizētas ar etilēnoksīda metodi vai starojumu
24.1. | 12 | Vienreizējās lietošanas
24.1. | 13 | Ir pieejami vismaz šādi klipu (skavu) izmēri:
24.1. | 13.1 | S (3 mm*3,6 mm ± 0,5 mm )
24.1. | 13.2 | M (4.5 mm*5.7 mm ± 0,5mm )
24.2. |  | Asinsvadu metāla skavu uzlicēji II
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
24.2. | 1 | Skavu (klipu) uzlicējs ar izmēru S |  |  | 5
24.2. | 2 | Skavu (klipu) uzlicējs ar izmēru M |  |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 24.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
24.2. | 3 | Asinsvadu metāla skavu uzlicēji hemostāzei
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
24.2. | 4 | Atvērta tipa metāla uzlicējs
24.2. | 5 | Uzlicēja krāsas kods, atbilst savietojamo klipu krāsai
24.2. | 6 | Daudzreiz lietojams
24.2. | 7 | Paredzēts augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
24.2. | 8 | Savietojami ar 24.1. pozīcijas skavām
24.2. | 9 | Pieejami vismaz šādi uzlicēju izmēri:
24.2. | 9.1 | S izmēra uzlicējs, garums 19-20,5 cm, ar liektām spīlēm 15° vai 25°
24.2. | 9.2 | M izmēra uzlicējs, garums 19-20,5 cm, ar liektām spīlēm 15º vai 25°
|  | KOPĒJĀ CENA 24.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 24.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 24.pozīciju | 0

## 25
25. |  | Asinsvadu metāla skavas hemostāzei un to uzlicēji III | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
25.1. |  | Asinsvadu metāla skavas hemostāzei III
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (kompl.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
25.1. | 1 | Skavu (klipu) komplekts 6 un 10 gab. ar izmēru S |  |  | 50
25.1. | 2 | Skavu (klipu) komplekts 6 gab. ar izmēru SM |  |  | 50
25.1. | 3 | Skavu (klipu) komplekts 6 un 10 gab. ar izmēru M |  |  | 50
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 25.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
25.1. | 3 | Titāna skavas asinsvadu hemostāzei
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
25.1. | 4 | V- veida formas klips, kas aprīkots ar iekšējiem apvalkiem, uzlabo to funkcionalitāti, nodrošinot pareizu saķeri ar audiem un to pareizu barošanu
25.1. | 5 | Šķērsvirziena rievas padara klipu izturīgu pret noslīdēšanu no asinsvada
25.1. | 6 | Klipa sirds veida šķersgriezums un mikrostrukturālā ārējā virsma veicina klipa un klipa uzlicēja virsmas kontaktu, uzlabojot piestiprināšanu aplikatoram.
25.1. | 7 | Klipu kārtridži krāsu kodēti, atbilst klipu uzlicēja krāsai
25.1. | 8 | Kārtridža pamatnē līmveida materiāls, kas ļauj to ērti novietot ikvienā sterilā vietā
25.1. | 9 | S izmēra skavas savietojamas ar attiecīgajiem klipu uzlicējiem (25.2.1 un 25.3.1 pozīcija)
25.1. | 10 | SM izmēra skavas savietojamas ar attiecīgo klipu uzlicēju (25.2.2 pozīcija)
25.1. | 11 | M izmēra skavas savietojamas ar attiecīgo klipu uzlicēju (25.2.3 un 25.3.2 pozīcija)
25.1. | 12 | Skavu (klipu) materiāls: medicīniskās kvalitātes titāns, kas nodrošina atbilstošu bioloģiskās saderības līmeni
25.1. | 13 | Iepakoti pa 6 un 10 gab. vienā kārtridžā
25.1. | 14 | Sterilizētas ar etilēnoksīda metodi
25.1. | 15 | Vienreizlietojami
25.1. | 16 | Ir pieejami vismaz šādi klipu (skavu) izmēri:
25.1. | 16.1 | S (2.5 mm*2.9 mm*3.4 mm ± 0.3 mm - platums*augstums*garums)
25.1. | 16.2 | SM (2.5 mm*3.7 mm*4.1 mm ± 0.3 mm - platums*augstums*garums)
25.1. | 16.3 | M (3.1 mm*4.6 mm*5.2 mm ± 0.3 mm -platums*augstums*garums)
25.2. |  | Asinsvadu metāla skavu uzlicēji III
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
25.2. | 1 | Skavu (klipu) uzlicējs ar izmēru S |  |  | 3
25.2. | 2 | Skavu (klipu) uzlicējs ar izmēru SM |  |  | 3
25.2. | 3 | Skavu (klipu) uzlicējs ar izmēru M |  |  | 3
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 25.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
25.2. | 3 | Titāna skavas uzlicējs asinsvadu hemostāzei
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
25.2. | 4 | Atvērta tipa metāla skavu uzlicējs
25.2. | 5 | Uzlicējs krāsu kodēts atbilstoši ar savietojamo klipu kārtridžu krāsu
25.2. | 6 | Daudzreizlietojams
25.2. | 7 | Paredzēts augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
25.2. | 8 | Savietojami ar 25.1. pozīcijas skavām
25.2. | 9 | Pieejami vismaz šādi uzlicēju izmēri:
25.2. | 9.1 | S izmēra uzlicējs, garums 20 ± 0,5 cm, ar liektām spīlēm 20º ± 5º
25.2. | 9.2 | SM izmēra uzlicējs, garums 20 ± 0,5 cm, ar liektām spīlēm 20º ± 5º
25.2. | 9.3 | M izmēra uzlicējs, garums 20 ± 0,5 cm, ar liektām spīlēm 20º ± 5º
25.3. |  | Asinsvadu metāla skavu uzlicēji III
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
25.3 | 1 | Skavu (klipu) uzlicējs ar izmēru S |  |  | 3
25.3 | 2 | Skavu (klipu) uzlicējs ar izmēru M |  |  | 3
25.3 |  |  |  |  | KOPĒJĀ CENA par 25.3.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
25.3 |  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
25.3 | 3 | Artikulējošs titāna skavas uzlicējs asinsvadu hemostāzei
25.3 |  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
25.3 | 4 | Endoskopiskā tipa metāla skavu uzlicējs
25.3 | 5 | Uzlicējs krāsu kodēts atbilstoši ar savietojamo klipu kārtridžu krāsu
25.3 | 6 | Daudzreizlietojams
25.3 | 7 | Paredzēts augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
25.3 | 8 | Savietojami ar 25.1 pozīcijas skavām
25.3 | 9 | Artikulācija un rotācija tiek kontrolēta atsevišķi
25.3 | 10 | Iekļauts klipu uzlicēja bloķēšanas mehānisms
25.3 | 11 | Instrumenta garums 360 mm ± 5 mm
25.3 | 12 | Pieejami vismaz šādi uzlicēju izmēri:
25.3 | 12.1 | S izmēra uzlicējs, diametrā 5 mm
25.3 | 12.2 | M izmēra uzlicējs, diametrā 10 mm
|  | KOPĒJĀ CENA 25.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 25.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 25.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 25.pozīciju | 0

## 26
26. |  | Mākslīgas asinsrites iekārtas STOCKERT S3 un S5 piederumi | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
26. | 1 | Mākslīgās asinsrites temperatūras detektors |  |  | 1
26. | 2 | Oksigenatora līmeņa detektora uzlīme |  |  | 3000
26. | 3 | Oksigenatora līmeņa detektors |  |  | 1
26. | 4 | Oksigenatora vēnas līniju okludieris - komplekts |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 26.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
26.1. |  | Mākslīgās asinsrites temperatūras detektors
26.1. | 1 | Mākslīgās asinsrites temperatūras detektors
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
26.1. | 2 | Temperatūras mērīšanas zonde, paredzēta mērīšanai venozajā un arteriālajā līnijās
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
26.1. | 3 | T° zonde paredzēta temperatūras mērīšanai oksigenatora arteriālajā un venozajā līnijā ar BF kategorijas izolāciju, kas atbilst YSI 400 sērijas specifikācijām
26.1. | 4 | Savietojama ar STOCKERT S3 un S5 mākslīgās asinsrites aparatūru
26.2. |  | Oksigenatora līmeņa detektora uzlīmes
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
26.2. | 1 | Oksigenatora līmeņa detektora uzlīmes
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
26.2. | 2 | Izmērs 80 x 20 mm
26.2. | 3 | Ultraskaņas darbības princips
26.2. | 4 | Uzlīme līmējama pie oksigenatora
26.2. | 5 | Savietojama ar "Stockert S5 un S3" mākslīgās asinsrites aparātu
26.3. |  | Oksigenatora līmeņa detektors
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
26.3. | 1 | Oksigenatora līmeņa detektors
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
26.3. | 2 | Līmeņa detektors paredzēts apjoma regulēšanai, asinsrites apturēšanai samazinātas venozās atteces gadījumā
26.3. | 3 | Sastāv no konektora, kas savienojams ar STOCKERT S5 un S3 mākslīgās asinsrites aparatūru, kabeļa un sensora, kas savietojams ar vienreizlietojamo līmeņa detektoru uzlīmi
26.4. |  | Oksigenatora vēnas līniju okludieris
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
26.4. | 1 | Oksigenatora vēnas līniju okludieris
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
26.4. | 2 | Venozās līnijas okludieris ar tālvadību, paredzēts vēnu atpakaļplūsmas kontrolei mākslīgās asinsrites laikā
26.4. | 3 | Sastāv no Boudena kabeļa, skavas, kas noslēdz venozo līniju ar ½ un/vai 3/8 cauruļu starpliku komplektiem un regulatora, kas stiprinās uz mākslīgās asinsrites aparatūru
26.4. | 4 | Savietojams ar STOCKERT S5 un S3 mākslīgās asinsrites aparatūru
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri* / 'Atsauce uz informatīvo materiālu**
26.4. | 5 | ½ diametra starplikas | 2
26.4. | 6 | 3/8 diametra starplikas | 2
26.4. | 7 | Allena atslēgas 1,5 mm | 1
26.4. | 8 | Allena atslēgas 5 mm | 1

## 27
27. |  | Oksigenatori mākslīgai asinsritei ar cauruļu līnijām, ar lipīdus un leikocītus samazinošu funkciju | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
27. | 1 | Oksigenatori mākslīgai asinsritei ar cauruļu līnijām, ar lipīdus un leikocītus samazinošu funkciju |  |  | 1500
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 27.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
27. | 2 | Oksigenatori mākslīgai asinsritei ar cauruļu līnijām, ar lipīdus un leikocītus samazinošu funkciju
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
27. | 3 | Oksigenators:
27. | 3.1 | Caurplūde no 500 ml/min līdz 7000 ml/min
27. | 3.2 | Membrānas tips: mikroporainais polipropilēns
27. | 3.3 | Oksigenatoram jābūt pārklātam ar bioaktīvu, antitrombotisku virsmas pārklājumu
27. | 3.4 | Membrānu škiedru kopējā virsma ne vairāk kā 1,65 m²
27. | 3.5 | Statiskais primārais uzpildījums ne vairāk kā 225 ml
27. | 3.6 | Maksimālais pieļaujamais spiediena kritums oksigenatorā pie 6 l/min plūsmas, ne lielāks kā 175 mm/Hg
27. | 3.7 | Jābūt integrētam arteriālajam filtram ar caurlaidi ne lielāku kā 38µm
27. | 3.8 | Jābūt integrētam siltummainim, lai nodrošinātu augstu ķīmisko rezistenci un zemu aktīvo vielu permeabilitātes faktoru
27. | 4 | Dubults Rezervuārs:
27. | 4.1 | Cietā rezervuāra maksimālais tilpums: ne mazāks par 4500 ml
27. | 4.2 | Minimālais operacionālais tilpums pie plūsmas 7 l/min: ne lielāks par 200 ml
27. | 4.3 | Maksimālais plūsmas ātrums: ne mazāks par 7 l/min
27. | 4.4 | Minimālais kardiotomijas Luera portu ar filtriem skaits: ne mazāk par 4
27. | 4.5 | Pozitīvā spiediena drošības vārsts 5,3 mmHg
27. | 4.6 | Negatīvā spiediena drošības vārsts -75,2 mmHg
27. | 4.7 | Jābūt pēcoperācijas drenāžas iespējai neatliekamām situācijām
27. | 4.8 | 1/4” kardiotomijas atsūkšanas porti: ne mazāk kā 4 gab.
27. | 4.9 | 3/8” kardiotomijas atsūkšanas porti: ne mazāk kā 2 gab.
27. | 4.10 | Venozās atplūdes ieejas portam rezervuārā jābūt ar rotācijas iespēju par 360⁰, jābūt 1/2” izmērā ar pāreju uz 3/8”
27. | 4.11 | Prefiltrācija ieplūstošajām asinīm ar ne lielāku kā 80µm, pamata filtrācija ar filtru ne lielāku kā 40µm
27. | 4.12 | Kardiotomijas rezervuārs 800 ml
27. | 4.13 | Lipīdus un leikocītus samazinoša funkcija
27. | 4.14 | Cauruļu līnijas saskaņotas atbilstoši op.zāles izmēriem, mākslīgās asinsrites aparāta un operāciju galda lokalizācijai
27. | 4.15 | Oksigenatoru turētājam jābūt pievienojamam pie "Stockert S5" mākslīgās asinsrites aparāta
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri**/ Atsauce uz informatīvo materiālu**
27. | 5 | Komplektā jābūt 3 adapteriem ar oksigenatora un rezervuāra turētājiem (holder) - mobils, ergonomisks ar iespēju pielietot operāciju galdam gan no labās, gan no kreisās puses | 3 adapteri un turētājs (holder)

## 28
28. |  | Oksigenatori mākslīgai asinsritei un cauruļu līnijas ar bioaktīvu virsmas pārklājumu Stockert iekārtām | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
28. | 1 | Oksigenatori mākslīgai asinsritei un cauruļu līnijas ar bioaktīvu virsmas pārklājumu |  |  | 100
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 28.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
28. | 2 | Oksigenatori mākslīgai asinsritei un cauruļu līnijas ar bioaktīvu virsmas pārklājumu
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
28. | 3 | Oksigenators:
28. | 3.1 | Caurplūde: sākot no 500 ml/min līdz 8000 ml/min
28. | 3.2 | Membrānas tips: polipropilēns vai analogs
28. | 3.3 | Oksigenatoram jābūt pārklātam ar bioaktīvu, antitrombotisku virsmas pārklājumu
28. | 3.4 | Membrānu šķiedru kopējā virsma ne vairāk kā 2,0 m²
28. | 3.5 | Statiskais primārais uzpildījums ne vairāk kā 270 ml
28. | 3.6 | Maksimālais pieļaujamais spiediena kritums oksigenatorā pie 6 l/min plūsmas: ne lielāks kā 175 mm/Hg
28. | 3.7 | Jābūt integrētam arteriālajam filtram ar caurlaidi ne lielāku kā 38µm
28. | 3.8 | Jābūt integrētam siltummainim, lai nodrošinātu augstu ķīmisko rezistenci un zemu aktīvo vielu permeabilitātes faktoru
28. | 4 | Dubults rezervuārs:
28. | 4.1 | Cietā rezervuāra maksimālais tilpums: ne mazāks par 4500 ml
28. | 4.2 | Minimālais operacionālais tilpums pie plūsmas 7 l/min: ne lielāks par 200 ml
28. | 4.3 | Maksimālais plūsmas ātrums ne mazāks par 7 l/min
28. | 4.4 | Nepieciešamais kardiotomijas Luera portu ar filtriem skaits: ne mazāk par 4
28. | 4.5 | Pozitīvā spiediena drošības vārsts 5.3 mmHg
28. | 4.6 | Negatīvā spiediena drošības vārsts -75.2 mmHg
28. | 4.7 | Jābūt pēcoperācijas drenāžas iespējai neatliekamām situācijām
28. | 4.8 | 1/4” kardiotomijas atsūkšanas porti: ne mazāk kā 4 gab.
28. | 4.9 | 3/8” kardiotomijas atsūkšanas porti: ne mazāk kā 2 gab.
28. | 4.10 | Venozās atplūdes ieejas portam rezervuārā jābūt ar rotācijas iespēju par 360⁰, jābūt 1/2” izmērā ar pāreju uz 3/8”
28. | 4.11 | Prefiltrācija ieplūstošajām asinīm ar ne lielāku kā 80µm, pamata filtrācija ar filtru ne lielāku kā 40µm
28. | 5 | Kardiotomijas rezervuārs 800 ml
28. | 6 | Lipīdus un leikocītus samazinoša funkcija
28. | 7 | Cauruļu līnijas saskaņotas atbilstoši op.zāles izmēriem, mākslīgās asinsrites aparāta un operāciju galda lokalizācijai
28. | 8 | Oksigenatoru turētājam jābūt pievienojamam pie "Stockert S5" mākslīgās asinsrites aparāta
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri**/ Atsauce uz informatīvo materiālu**
28. | 9 | Komplektā jābūt 3 adapteriem ar oksigenatora un rezervuāra turētājiem (holder) - mobils, ergonomisks ar iespēju pielietot operāciju galdam gan no labās, gan no kreisās puses | 3 adapteri un turētājs (holder)

## 29
29. |  | Premium klases oksigenatori sarežģītām operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos Stockert iekārtām | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
29. | 1 | Premium klases oksigenatori sarežģītām operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos (MAR) |  |  | 900
KOPĒJĀ CENA par 29.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
29. | 2 | Premium klases oksigenatori sarežģītām operācijām MAR
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
29. | 3 | Oksigenators:
29. | 3.1 | Caurplūde sākot no 1000 ml/min līdz 7000 ml/min
29. | 3.2 | Membrānas tips: polipropilēns vai analogs
29. | 3.3 | Oksigenatoram jābūt pārklātam ar bioaktīvu, antitrombotisku virsmas pārklājumu
29. | 3.4 | Membrānu šķiedru kopējā virsma ne vairāk kā 2.50 m²
29. | 3.5 | Statiskais primārais uzpildījums ne vairāk kā 260 ml
29. | 3.6 | Ieteicamais asins plūsmas ātrums oksigenatorā ne vairāk par 7 l/min plūsmas, ar maksimālo asins spiedienu ne lielāku par 750 mm/Hg
29. | 3.7 | Jābūt integrētam arteriālajam filtram ar caurlaidi ne lielāku kā 25µm
29. | 3.8 | Jābūt integrētam siltummaiņai, kas ražota no PET (polietiltereftalāta) vai analoga, lai nodrošinātu augstu ķīmisko rezistenci un zemu aktīvo vielu permeabilitātes faktoru
29. | 4 | Kardiotomijas rezervuārs:
29. | 4.1 | Venozā rezervuāra maksimālais tilpums ne mazāks par 4500 ml
29. | 4.2 | Minimālais operacionālais tilpums pie plūsmas 7 l/min, ne lielāks par 200 ml
29. | 4.3 | Maksimālais plūsmas ātrums ne mazāks par 7 l/min
29. | 4.4 | Maksimālais kardiotomijas plūsmas ātrums ne mazāks par 6 l/min
29. | 4.5 | Nepieciešamais kardiotomijas Luera portu ar filtriem skaits ne mazāk par 4
29. | 4.6 | Nepieciešamais kardiotomijas Luera portu bez filtriem skaits ne mazāk par 2
29. | 4.7 | Nepieciešamais kardiotomijas venozais Luera portu skaits ne mazāk par 2
29. | 4.8 | Pozitīvā spiediena drošības vārsts < 5mmHg
29. | 4.9 | Vakuuma spiediena drošības vārsts >100mmHg
29. | 4.10 | 1/4” kardiotomijas atsūkšanas porti vismaz 4 gab.
29. | 4.11 | 3/8” kardiotomijas atsūkšanas ports vismaz 1 gab.
29. | 4.12 | Venozās atplūdes ieejas portam rezervuārā jābūt ar rotācijas iespēju par 360⁰, diviem Luer portiem uz tā, jābūt 1/2” izmērā ar pāreju uz 3/8”
29. | 4.13 | Kardiotomijas filtrācija 30 µm
29. | 4.14 | Cauruļu līnijas saskaņotas atbilstoši op. zāles izmēriem, mākslīgās asinsrites aparāta un operāciju galda lokalizācijai
29. | 4.15 | Oksigenatoru turētājam jābūt pievienojamam pie „ Stockert S5“ mākslīgās asinsrites aparātiem
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri** / Atsauce uz informatīvo materiālu**
29. | 5 | Komplektā jābūt 3 adapteriem ar oksigenatora un rezervuāra turētājiem (holder) - mobils, ergonomisks ar iespēju pielietot operāciju galdam gan no labās, gan no kreisās puses. Ar iespēju oksigenatoru un venozo rezervuāru lietot atsevišķi vienu no otra un ar iespēju rotēt par 360⁰ | 3 adapteri un turētājs (holder)

## 30
30. |  | ECMO oksigenatora komplekts Deltastream iekārtām | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
30. | 1 | ECMO oksigenatora komplekts 29 dienas |  |  | 150
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 30.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
30. | 2 | Visas virsmas (izņemot sūkņa galvu), kas saskaras ar asins plūsmu ir pārklātas ar bioloģiski saderīgu virsmas pārklājumu, kas sastāv no heparīna un rekombinanta cilvēka albumīna (rHA)
30. | 3 | Oksigenatora membrānas tips: polimetilpentēns (PMP)
30. | 4 | Atlikušais asins daudzums oksigenatorā ir vienāds vai mazāks kā 65 ml
30. | 5 | Membrānas virsmas laukums ne mazāks par 1,8 m2
30. | 6 | Asins plūsma vismaz līdz 7 l/min
30. | 7 | Oksigenatoram jābūt savietojamam ar klinikas rīcībā esošo „Deltastream” ECMO sitēmas centrifugālo sūkni un vadības konsoli
30. | 8 | Pumpja rotācijas ātrums ne mazāks kā no 0 līdz 10000 min-1
30. | 9 | Kopējais komplekta sagatavošanas tilpums vienāds vai mazāks kā 670 ml (± 10%)
30. | 10 | Savienojumi: 3/8"
30. | 11 | ECMO oksigenatora komplekta lietošanas ilgums ne mazāks kā 29 dienas
30. | 12 | Ar automātisku spiediena kalibrāciju

## 31
31. |  | Vienreizlietojamie piederumi ECMO terapijai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
31. | 1 | ECMO oksigenatora komplekts terapijai līdz 30 dienām plūsmai līdz 7 l/min |  |  | 15
31. | 2 | ECMO oksigenatora komplekts terapijai līdz 30 dienām plūsmai līdz 5 l/min |  |  | 5
31. | 3 | Venozā 19 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm |  |  | 1
31. | 4 | Venozā 21 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm |  |  | 1
31. | 5 | Venozā 23 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm |  |  | 5
31. | 6 | Venozā 25 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm |  |  | 5
31. | 7 | Venozā 21 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm |  |  | 1
31. | 8 | Venozā 23 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm |  |  | 1
31. | 9 | Venozā 25 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm |  |  | 70
31. | 10 | Venozā 29 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm |  |  | 10
31. | 11 | Arteriālā 15 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm |  |  | 1
31. | 12 | Arteriālā 17 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm |  |  | 1
31. | 13 | Arteriālā 19 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm |  |  | 1
31. | 14 | Arteriālā 21 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm |  |  | 1
31. | 15 | Arteriālā 23 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm |  |  | 1
31. | 16 | Arteriālā 15 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm |  |  | 1
31. | 17 | Arteriālā 17 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm |  |  | 50
31. | 18 | Arteriālā 19 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm |  |  | 30
31. | 19 | Arteriālā 21 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm |  |  | 5
31. | 20 | Arteriālā 23 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm |  |  | 1
31. | 21 | Venozās kanulas ievades komplekts |  |  | 50
31. | 22 | Arteriālās kanulas ievades komplekts |  |  | 50
31. | 23 | Mobilās transportēšanas soma Nr.1 - vienas ECMO terapijas iekārtas transportēšanai |  |  | 1
31. | 24 | Mobilās transportēšanas soma Nr.2 - divu ECMO oksigenatora komplektu transportēšanai |  |  | 1
31. | 25 | Mobilās transportēšanas soma Nr.3- kanulām ar ievades komplektu transportēšanai |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 31.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
31. | 26 | Visi piedāvātie piederumi ir pilnībā savietojami ar Slimnīcas ekspluatācijā esošo ECMO sistēmu Maquet Cardiohelp
31. | 27 | ECMO oksigenatora komplekts terapijai līdz 30 dienām plūsmai līdz 7 l/min :
31. | 27.1 | Plūsma robežās ne šaurāk kā no 0.5 līdz 7 l/min
31. | 27.2 | Gāzu apmaiņas membrānas virsmas kopējais laukums 1.8±0.01 m2
31. | 27.3 | Siltumapmaiņas membrānas virsmas kopējais laukums 0.4±0.01 m2
31. | 27.4 | Oksigenatora uzpildes tilpums 270±5 ml
31. | 27.5 | Oksigenatora ar uzpildes caurulēm (2x2.3±0.1m) uzpildes tilpums 600±5 ml
31. | 27.6 | Pārklājuma tips komplekta iekšējām virsmām, kas ir saskarē ar asinīm ir heparenizēts albumīns vai līdzvērtīgs
31. | 27.7 | Oksigenatorā integrētie sensori, vismaz: 3 asinsspiediena sensori (ve-nozais, arteriālais, iekšējais), arteriālās temperatūras sensors
31. | 27.8 | Komplektā integrēta venozās līnijas parametru noteikšanas šūna SvO2, Hb, Hct, temperatūras noteikšanai
31. | 28 | ECMO oksigenatora komplekts terapijai līdz 30 dienām plūsmai līdz 5 l/min :
31. | 28.1 | Plūsma robežās ne šaurāk kā no 0.5 līdz 5 l/min
31. | 28.2 | Gāzu apmaiņas membrānas virsmas kopējais laukums 1.3±0.01 m2
31. | 28.3 | Siltumapmaiņas membrānas virsmas kopējais laukums 0.3±0.01 m2
31. | 28.4 | Oksigenatora uzpildes tilpums 240±5 ml
31. | 28.5 | Oksigenatora ar uzpildes caurulēm (2x2.3±0.1m) uzpildes tilpums 570±5 ml
31. | 28.6 | Pārklājuma tips komplekta iekšējām virsmām, kas ir saskarē ar asinīm ir heparenizēts albumīns vai līdzvērtīgs
31. | 28.7 | Oksigenatorā integrētie sensori, vismaz: 3 asinsspiediena sensori (ve-nozais, arteriālais, iekšējais), arteriālās temperatūras sensors
31. | 28.8 | Komplektā integrēta venozās līnijas parametru noteikšanas šūna SvO2, Hb, Hct, temperatūras noteikšanai
31. | 29 | Venozās kanulas perifērai kanulācijai ar heparenizēta albumīna vai analogu pārklājumu. Kanulas ir bez LuerLock vai jebkādiem citiem savienojumiem. Ar 3/8'' cauruļu konektoru, izmēri:
31. | 29.1 | 19 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm
31. | 29.2 | 21 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm
31. | 29.3 | 23 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm
31. | 29.4 | 25 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm
31. | 29.5 | 21 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm
31. | 29.6 | 23 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm
31. | 29.7 | 25 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm
31. | 29.8 | 29 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm
31. | 30 | Arteriālās kanulas perifērai kanulācijai ar heparenizēta albumīna vai analogu pārklājumu. Kanulas ar LuerLock savienojumu. Ar 3/8'' cauruļu konektoru. Izmēri:
31. | 30.1 | 15 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm
31. | 30.2 | 17 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm
31. | 30.3 | 19 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm
31. | 30.4 | 21 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm
31. | 30.5 | 23 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm
31. | 30.6 | 15 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm
31. | 30.7 | 17 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm
31. | 30.8 | 19 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm
31. | 30.9 | 21 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm
31. | 30.10 | 23 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm
31. | 31 | Venozās kanulas ievades komplekts:
31. | 31.1 | Komplektācijā: 18G punkcijas adata, vismaz četru dilatatoru (10/12-12/14-14/16-16/18Fr.) komplekts, 150±1cm vadstīga, vadstīgas ievadītājs, skalpelis, 20±1ml šļirce
31. | 32 | Arteriālās kanulas ievades komplekts:
31. | 32.1 | Komplektācijā: 18G punkcijas adata, vismaz četru dilatatoru (10/12-12/14-14/16-16/18Fr.) komplekts, 100±1cm vadstīga, vadstīgas ievadītājs, skalpelis, 20±1ml šļirce
31. | 33 | Mobilās transportēšanas somu komplekts:
31. | 33.1 | Komplektācijā trīs transportēšanas somas: Soma nr.1 - vienas ECMO terapijas iekārtas transportēšanai ; Soma nr. 2 - divu ECMO oksigenatora komplektu transportēšanai; Soma nr.3 - kanulām ar ievades komplektu transportēšanai

## 32
32. |  | Antegrādās kardioplēģijas kaniles ar atsūkšanas iespēju I | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
32. | 1 | Izmērs 6 Fr |  |  | 100
32. | 2 | Izmērs 7 Fr |  |  | 100
32. | 3 | Izmērs 9 Fr |  |  | 100
KOPĒJĀ CENA par 32.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
32. | 4 | Antegrādās kardioplēģijas kaniles ar atsūkšanas iespēju
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
32. | 5 | Standarta aortas saknes kanile ar papildus atsūkšanas līniju
32. | 6 | Metāla stiletes flancēts fiksators
32. | 7 | Rtg vizualizācijas gals
32. | 8 | Ar divām fiksācijas pēdām
32. | 9 | Ar dubultām gala sānu perforācijas atverēm
32. | 10 | Kaniles garums līdz aortai: vismaz 13 cm
32. | 11 | Kaniles garums aortā: 10 mm

## 33
33. |  | Antegrādās kardioplēģijas kaniles ar atsūkšanas iespēju II | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
33. | 1 | Izmērs 7 Fr |  |  | 700
33. | 2 | Izmērs 9 Fr |  |  | 500
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 33.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
33. | 3 | Antegrādās kardioplēģijas kaniles ar atsūkšanas iespēju
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
33. | 4 | Standarta aortas saknes kanile ar papildus atsūkšanas līniju
33. | 5 | Metāla stiletes flancēts fiksators
33. | 6 | Rtg vizualizācijas gals
33. | 7 | Ar divām fiksācijas pēdām (ar atloka uzgali)
33. | 8 | Ar dubultām gala sānu perforācijas atverēm
33. | 9 | Kaniles garums: vismaz 14 cm
33. | 10 | Pieejamas aortas saknes spiediena monitorēšanai

## 34
34. |  | Antegrādās kardioplēģijas kaniles ar atsūkšanas iespēju III | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
34. | 1 | Izmērs 6 F |  |  | 50
34. | 2 | Izmērs 7 F |  |  | 50
34. | 3 | Izmērs 9 F |  |  | 500
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 34.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
34. | 4 | Antegrādās kardioplēģijas kaniles ar atsūkšanas iespēju
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
34. | 5 | Standarta aortas saknes kanile ar pretasiņošanas vārstu ar papildus atsūkšanas līniju
34. | 6 | Izmēri: 6, 7, 9 F
34. | 7 | Metāla stilets ar adatu galā, flancēts fiksators
34. | 8 | Iestrādats pretasinošanas varsts
34. | 9 | Kaniles garums: vismaz 15 cm

## 35
35. |  | Retrogrādās kardioplēģijas kaniles | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
35. | 1 | Izmēri: no 6 līdz 15F |  |  | 200
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 35.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
35. | 2 | Retrogrādās kardioplēģijas kaniles
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
35. | 3 | Vadītājstīgas tipa stilets (metāla, kas nodrošina maksimālu leņķi)
35. | 4 | Manuāli piepūšams hermetizētājbalons
35. | 5 | Ievadāmā šķīduma spiediena monitorēšanas līnijas izvads
35. | 6 | Silikona korpuss ar metāla armējumu
35. | 7 | Kaniļu garums: 22-32 cm (+/- 1 cm)

## 36
36. |  | Kardioplēģijas sistēmas savietojamas ar Stockert iekārtām | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
36. | 1 | Kardioplēģijas sistēma, savietojamas ar Stockert S5 (un S3) |  |  | 2600
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 36.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
36. | 2 | Kardioplēģijas sistēma, savietojamas ar aparatūru Stockert S5
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
36. | 3 | Savietojama ar Stockert S5 mākslīgās asinsrites iekārtu
36. | 4 | Sistēma hipotermiskai kristaloīdajai kardioplēģijai, sastāv no uzpildīšanas maisa, dzesēšanas spirāles, gaisa filtra, temperatūras un spiediena konektoriem, recirkulācijas līnijas.
36. | 5 | Kupols spiediena mērīšanai

## 37
37. |  | Sistēmas asins kardioplēģijai savietojamas ar Stockert iekārtām | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
37. | 1 | Sistēmas asins kardioplēģijai, savietojamas ar klīnikā esošo Stockert S5 (S3) aparatūru |  |  | 10
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 37.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
37. | 2 | Sistēmas asins kardioplēģijai, savietojamas ar Stockert aparatūru
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
37. | 3 | Pielietojamas asins kardioplēģijai
37. | 4 | Uzpildīšanas tilpums: 165-185 ml
37. | 5 | Darbību nodrošina ar 1 sūkni
37. | 6 | Integrēta temperatūras kontrole
37. | 7 | Primārais uzpildījums: max 35 ml
37. | 8 | Virsma ne vairāk kā 0,023 m²
37. | 9 | Caurplūde: 0-600 ml/min
37. | 10 | Integrēta recirkulācijas līnija
37. | 11 | Tilpuma iedaļas uz maisa
37. | 12 | Pielietojams antegrādai un retrogrādai kardioplēģijai

## 38
38. |  | Kardioplēģijas pievades sistēma | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
38. | 1 | Asins kardioplēģijas līnija, kas nodrošina asins un kristaloīda šķīduma sajaukšanu fiksētā proporcijā 4:1. |  |  | 100
KOPĒJĀ CENA par 38.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
38. | 2 | Vienreizlietojama, sterila cauruļu sistēma kardioplēģijas šķīduma un asins maisījuma pievadīšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
38. | 3 | Integrēta siltummaiņa spirāle (izgatavota no nerūsējošā tērauda vai polimēra), kas nodrošina efektīvu šķīduma temperatūras regulēšanu (dzesēšanu/sildīšanu), izmantojot ārējo termoregulācijas ierīci
38. | 4 | Sistēmas komponenti: • divas atsevišķas pievades līnijas ar krāsas kodējumu (asinīm un kristaloīdam); • pilienkameras ar integrētiem filtriem šķīduma plūsmas kontrolei; • gaisa uztvērējs/atdalītājs (Bubble trap); • rullīšu sūkņa segments (Pump segment)
38. | 5 | Integrēts filtrs (poru izmērs 40 µm) drošai mikroemboliju novēršanai koronārajā gultnē
38. | 6 | Savienojumi un porti: • standarta Luer-Lock tipa savienotāji hermētiskam pieslēgumam; • vismaz viena pieslēgvieta (ports) invazīvai spiediena monitorēšanai līnijā; • ports temperatūras zondes pieslēgšanai
38. | 7 | Izgatavota no medicīniskas pakāpes materiāliem, kas ir bioloģiski saderīgi, nesatur lateksu un vēlams DEHP-free (bez ftalātiem)
38. | 8 | Pilnīga funkcionālā savietojamība ar Slimnīcas rīcībā esošo Maquet/Getinge mākslīgās asinsrites aprīkojumu
38. | 9 | Precei jābūt sterilai un pirogēnbrīvai. Katra vienība iepakota individuālā, hermētiskā ražotāja iepakojumā ar skaidri norādītu sērijas numuru un derīguma termiņu

## 39
39. |  | Kardioplēģijas adapteru perfūzijas komplekti | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
39. | 1 | Female tipa Luera savienotājs uz vienas ieejas kājiņa ar 4 kājiņām |  |  | 50
39. | 2 | Female tipa Luera savienotājs uz vienas ieejas kājiņa ar 4 kājiņām un ventilācijas līniju |  |  | 50
KOPĒJĀ CENA par 39.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
39. | 3 | Vienlaicīga aortas saknes un trīs vai vairāk vēnu transplantātu perfūzija
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
39. | 4 | Ieplūdes porti ar male vai female tipa Luera savienotāju un skavām, kas piestiprinātas pie adaptera, kurš sadalās četrās vai vairākās daļās; ar krāsu kodētām skavām vieglai identificēšanai
39. | 5 | Ar ventilācijas līniju, kura beidzas ar male tipa Luera 1/4 collu (0.64 cm) savienotāju

## 40
40. |  | Elastīga koronārās perfūzijas kanile | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
40. | 1 | Izmēri: no 15 F līdz 20 F |  |  | 250
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 40.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
40. | 2 | Elastīga koronārās perfūzijas kanile
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
40. | 3 | Lokana, caurspīdīga plastikāta kanile ar manžeti ostiālajā daļā kardioplēģiskā šķīduma ievadīšanai koronārajos asinsvados
40. | 4 | Female Luer konektors distālajā galā
40. | 5 | Garums 25 cm (+/- 1 cm)

## 41
41. |  | Lokans perikarda sūknis ar metāla spirāles galu | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
41. | 1 | Izmērs: 20 Fr ar 1/4" konektoru |  |  | 500
KOPĒJĀ CENA par 41.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
41. | 2 | Lokans perikarda sūknis ar metāla spirāles galu
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
41. | 3 | Lokans perikarda sūknis ar metāla spirāles galu - ar metālisku nerūsējošā tērauda spirāles galu ievietošanai perikarda dobumā
41. | 4 | Sūkņa gals ir piestiprināts pie mīkstas, elastīgas caurules, kas beidzas ar savienotāju
41. | 5 | Garums: 38 cm (± 1 cm)

## 42
42. |  | MAR armēto sirds asinsvadu kaniļu komplekts | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
42. | 1 | Arteriālā kanile #1 |  |  | 2000
42. | 2 | Arteriālā kanile #2 |  |  | 100
42. | 3 | Arteriālā kanile #3 |  |  | 50
42. | 4 | Venozā kanile #1 |  |  | 2000
42. | 5 | Venozā kanile #2 |  |  | 100
42. | 6 | Venozā kanile #3 |  |  | 100
37. | 7 | Venozā kanile #4 |  |  | 500
42. | 8 | Venozā kanile #5 |  |  | 50
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 42.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
42. | 9 | MAR armēto sirds asinsvadu kaniļu komplekts
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
42. | 10 | Arteriālā kanile #1: Armēta arteriāla kanile ar liektu ievades galu un ievades orientācijas marķējuma līniju. Kaniles garums30.5 cm (± 0.1 cm) ar slīpu galu atraumatiskai ievadīšanai bez introdjusera ar galu 45 grādu leņķī. Savienojums – 3/8''. Izmēri – 20-24 Fr ar soli 2 Fr. Kanilei jābūt peel cap konektoram. Jābūt iespējai pasūtīt kaniles ar ventu un bez venta
42. | 11 | Arteriālā kanile #2: Armēta arteriāla kanile ar taisnu ievades galu un ievades orientācijas marķējuma līniju. Kaniles garums 30.5 cm (± 0.1 cm) ar slīpu galu atraumatiskai ievadīšanai bez introdjusera. Savienojums – 3/8''. Izmēri – 20-24 Fr ar soli 2 Fr. Kanilei jābūt peel cap konektoram. Jābūt iespējai pasūtīt kaniles ar ventu un bez venta
42. | 12 | Arteriālā kanile #3: Armēta arteriāla kanile ar pagarinātu korpusu, taisnu galu un introdjuseru un hemostāzes slēdzi atvieglotai kaniles ievadīšanai un pielāgojamu šuves manžeti. Kaniles garums 30.5 cm (± 0.1 cm) ar trulu galu atraumatiskai ievadīšanai bez vadītājstīgas. Savienojums – 3/8'. Izmēri – 18-24 Fr ar soli 2 Fr. Uz kaniles jābūt rtg marķieriem šuves manžetes vietā. Jābūt iespējai pasūtīt kaniles ar ventu un bez venta
42. | 13 | Venozā kanile #1: Armēta sirds divpakāpju vēnu kanile ar taisnu ievades galu. Armēta venoza kanile ar ovālu korpusu taisnu galu ar multi portiem sirds ātriju līmenim, ar gala un sānu atverēm venozās atteces nodrošināšanai. Kaniles garums 38.1 cm (± 0.1 cm) bez venta. Savienojums – 1/2''. Izmēri – 28/36 Fr; 36/46 Fr, 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/51 Fr. Uz kaniles jābūt ievades dziļuma rādītāju marķieriem. Jābūt iespējai pasūtīt kaniles ar speciālu antitrombotisku pārklājumu
42. | 14 | Venozā kanile #2: Armēta venoza kanile ar metāla galu, ar gala un sānu atverēm venozās atteces nodrošināšanai. Liekums 90 °. Kaniles garums 35.6 cm (± 0.1 cm). Savienojums – 3/8''. Izmēri – 12 Fr- 31 Fr ar soli 2 Fr,sākot no 28 Fr ar soli 3 Fr
42. | 15 | Venozā kanile #3: Armēta venoza kanile ar 90 grādu liektu galu, ar gala un sānu atverēm venozās atteces nodrošināšanai. Liekums 90 °. Kaniles garums 30.5-38 cm (± 0.1 cm). Savienojums – 3/8'',1/2'',1/4''atkarībā no kaniles diametra. Izmēri – 12 Fr- 38 Fr ar soli 2 Fr. Uz kaniles jābūt ievades dziļuma rādītāju marķieriem
37. | 16 | Venozā kanile #4: Armēta taisna, venoza kanile ar gala un sānu atverēm venozās atteces nodrošināšanai. Kaniles garums 30-40.5 cm (± 0.1 cm). Savienojums – 3/8'',1/2'',1/4'' atkarībā no kaniles diametra. Izmēri – 12 Fr - 40 Fr ar soli 2Fr. Uz kaniles jābūt ievades dziļuma rādītāju marķieriem
42. | 17 | Venozā kanile #5: Armēta taisna, lokāma, venoza kanile ar gala un sānu atverēm venozās atteces nodrošināšanai. Kaniles garums 30.5-38 cm (± 0.1 cm). Savienojums – 3/8'',1/2'',1/4'' atkarībā no kaniles diametra. Izmēri – 12 Fr- 38 Fr ar soli 2 Fr. Uz kaniles jābūt ievades dziļuma rādītāju marķieriem

## 43
43. |  | Femorālā arterijā, jugulārā vai femorālā vēnā ievietojamo kaniļu ievades komplekts un kaniles | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
43. | 1 | Venozais komplekts |  |  | 100
43. | 2 | Arteriālais komplekts |  |  | 200
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 43.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
43. | 3 | Ciskas arterijā, jugulārā vai femorālā vēnā ievietojamo kaniļu ievades komplekts un kaniles - MAR vai ECMO nodrošināšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
43. | 4 | Kaniles ir paredzētas ievadīšanai a.femoralis, v.femoralis, v.jugularis
43. | 5 | Komplekti sastāv no ievades kita un venozas vai arteriālas kaniles - A-V vai V-V lietošanai
43. | 6 | Arteriālai komplekts sastāv no: vadītājstīgas 0,038" x 100 cm; dilatatoriem 8/10 Fr, 12/14 Fr, 16/18 Fr; skalpeļa N11; Seldinger tipa adatas 18G; introdjusera kaniles ar hemostatisko slēdzi. Kaniļu pieejami izmēri: 15Fr, 17Fr, 19Fr, 21Fr, 23Fr, 25Fr
43. | 7 | Venozais komplekts sastāv no: vadītājstīgas 0,038" x 180 cm; dilatatoriem 8/10Fr, 12/14 Fr, 16/18 Fr; skalpeļa N11; Seldinger tipa adatas 18G; introdjusera kaniles ar hemostatisko slēdzi. Kaniļu pieejami izmēri: 15Fr, 17Fr, 19Fr, 21Fr, 23Fr, 25Fr, 27Fr, 29Fr

## 44
44. |  | Metāliska koronārās perfūzijas kanile | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
44. | 1 | 10 F |  |  | 20
44. | 2 | 12 F |  |  | 20
44. | 3 | 14 F |  |  | 1000
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 44.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
44. | 4 | Metāliska koronārās perfūzijas kanile
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
44. | 5 | Nerūsējoša vieglmetāla kanile
44. | 6 | Garums no 15 līdz 19 cm (± 1 cm)
44. | 7 | Izmēri no 10 Fr līdz 14 Fr
44. | 8 | Pieejami vismaz divi leņķi – 45 grādi un 90 grādi ar dažādām galu modifikācijām
44. | 9 | Rtg vizualizācijas gals

## 45
45. |  | Metāliska koronārās perfūzijas kanile II | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
45. | 1 | 12 F |  |  | 100
KOPĒJĀ CENA par 45.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
45. | 2 | Metāliska koronārās perfūzijas kanile
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
45. | 3 | Nerūsējoša tērauda uzgalis, kas ir gluds un traumatiski drošs asinsvadu sieniņām
45. | 4 | Ērts rokturis manipulācijām
45. | 5 | Standarta Luer-Lock savienojums
45. | 6 | Kanile ir sterila, vienreizlietojama
45. | 7 | Kaniles garums 21 cm
45. | 8 | Basket tipa uzgalis
45. | 9 | 45° leņķis

## 46
46. |  | Kreisā kambara drenāžas kanile | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
46. | 1 | 17 F, taisns ievadītājs |  |  | 50
KOPĒJĀ CENA par 46.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
46. | 3 | Kanile asins atsūkšanai no kreisā kambara mākslīgās asinsrites operāciju laikā
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
46. | 4 | Uzgalis aprīkots ar nerūsējošā tērauda elementu, lai nodrošinātu stabilitāti un novērstu sieniņu piesūkšanos
46. | 5 | Korpuss izgatavots no caurspīdīga, medicīniskas pakāpes polimēra (PVC)
46. | 6 | Standarta 1/4 savienojuma vieta pieslēgšanai pie drenāžas maģistrāles
46. | 7 | Sterils iepakojums, CE marķējums

## 47
47. |  | Arteriālā kanile ar stiegrojumu un liektu galu | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
47. | 1 | 20 F |  |  | 50
47. | 2 | 22 F |  |  | 100
47. | 3 | 24 F |  |  | 50
KOPĒJĀ CENA par 47.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
47. | 4 | Oksigenētu asiņu atgriešana pacienta asinsrites sistēmā mākslīgās asinsrites operāciju laikā
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
47. | 5 | Kaniles korpuss ir armēts ar metāla stiepli (wire-reinforced), kas nodrošina augstu izturību pret salocīšanos
47. | 6 | Liekts (curved tip) uzgalis
47. | 7 | Aprīkota ar fiksācijas gredzenu drošai kaniles nostiprināšanai
47. | 8 | Medicīniskas pakāpes polimērs, kas nesatur ftalātus (DEHP-Free)
47. | 9 | Aprīkots ar standarta 3/8" Luer savienotāju un atgaisošanas vāciņu (vent cap)
47. | 10 | Kopējais garums 230 mm
47. | 11 | Konstrukcija nodrošina skaidru uzgaļa orientācijas kontroli ievades laikā

## 48
48. |  | Venozā divpakāpju kanile | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
48. | 1 | 32/40 F, ar savienotāju |  |  | 100
48. | 2 | 34/46 F, ar savienotāju |  |  | 100
48. | 3 | 34/46 F, bez savienotāja |  |  | 50
KOPĒJĀ CENA par 48.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
48. | 4 | Deoksigenētu asins drenāža no labā priekškambara un apakšējās dobās vēnas mākslīgās asinsrites procedūru laikā
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
48. | 5 | Kanile ir armēta ar stiepli (wire-reinforced), nodrošinot augstu izturību pret salocīšanos
48. | 6 | Aprīkots ar taisnu galu un multi-portiem (gala un sānu atverēm)
48. | 7 | Apaļas formas korpuss (round body)
48. | 8 | 1/2" savienojuma vieta asins maģistrāles pievienošanai
48. | 9 | Medicīniskas pakāpes, caurspīdīgs polimērs (PVC), kas nodrošina vizuālu plūsmas kontroli. Materiāls nesatur ftalātus (DEHP-Free)
48. | 10 | Kopējais garums 380 mm

## 49
49. |  | Venozā vienpakāpes kanile | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
49. | 1 | 28 F, liekts metāla uzgalis |  |  | 30
49. | 2 | 30 F, taisns polimēra uzgalis |  |  | 100
49. | 3 | 32 F, liekts polimēra uzgalis (90°) |  |  | 20
49. | 4 | 32 F, taisns polimēra uzgalis |  |  | 50
49. | 5 | 34 F, liekts polimēra uzgalis (90°) |  |  | 20
KOPĒJĀ CENA par 49.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
49. | 6 | Asins drenāžas nodrošināšana no pacienta asinsrites sistēmas mākslīgās asinsrites procedūru laikā
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
49. | 7 | Kaniles korpuss ir armēts ar stiepli (wire-reinforced), kas nodrošina augstu izturību pret salocīšanos
49. | 8 | Medicīniskas pakāpes, caurspīdīgs polimērs (PVC), kas nodrošina vizuālu plūsmas kontroli. Materiāls nesatur ftalātus (DEHP-Free)
49. | 9 | 3/8" savienojuma vieta
49. | 10 | Ar gala un sānu atverēm venozās atteces nodrošināšanai

## 50
50. |  | Ostālās perfūzijas kanile | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
50. | 1 | Izmērs 12 F |  |  | 100
KOPĒJĀ CENA par 50.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
50. | 2 | Ostālās perfūzijas kanile
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
50. | 3 | Soft basket tipa uzgalis
50. | 4 | Kaniles galam 45° leņķis
50. | 5 | Kaniles garums: 21 cm

## 51
51. |  | Femorālo kaniļu ievadīšanas komplekti | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
51. | 1 | Venozais komplekts |  |  | 100 | 0
51. | 2 | Arteriālais/jugulārais komplekts |  |  | 100 | 0
KOPĒJĀ CENA par 51.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
51. | 3 | Komplekti nodrošina komponentus perifērai kanulēšanai, izmantojot Seldingera tehniku. Paredzēti perkutānai vai tiešai vizualizācijas ievietošanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
51. | 4 | Komplektā iekļauts: - 0.038" diametra; 180 cm gara vadītājstīga; - skalpeļa asmens (11 izmēra); - 10 cc šļirce; - asinsvadu dilatatori (8 Fr/10 Fr, 12 Fr/14 Fr un 16 Fr/18 Fr izmēra); - 18 ga Seldingera adata

## 52
52. |  | Trīspakāpju venozās kaniles | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
52. | 1 | Trīspakāpju venozās kanulas |  |  | 50 | 0
Kopējā cena par 52.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
52. | 3 | Trīspakāpju venozās kanulas
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
52. | 4 | Kanulas ar plānu sieniņas konstrukciju
52. | 5 | Izmēri: 38-39 cm; 29/29/29 un 29/46/37 Fr; 3/8 collu konektors
52. | 6 | Ar vai bez venta

## 53
53. |  | Paplašināmas venozās kaniles | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
53. | 1 | Kopējais kaniles garums 680 mm |  |  | 10
53. | 2 | Kopējais kaniles garums 730 mm |  |  | 10
KOPĒJĀ CENA par 53.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
53. | 3 | Venozajai piekļuvei, lai savienotu pacienta asinsrites sistēmu ar mākslīgās asinsrites iekārtu
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
53. | 4 | Poliuretāna kanile ar elastīgu metāla sieta karkasu
53. | 5 | Ievadīšanas laikā saplok un pēc ievietošanas asinsvadā izplešas līdz noteiktajam French izmēram
53. | 6 | Kaniles korpuss ir aprīkots ar marķējumu droša ievadīšanas dziļuma noteikšanai
53. | 7 | Saderīga ar 3/8” maģistrāļu savienojumiem un ar vadītājstīgām, kuru maksimālais diametrs ir 0,038”
53. | 8 | Diametrs ievadīšanas vietā ne mazāks kā 8 mm (24 Fr)
53. | 9 | Diametrs asinsvada iekšpusē pēc izplešanās ne mazāks kā 10 mm (30 Fr)
53. | 10 | Lietojama kopā ar okluzīviem, neokluzīviem peristaltiskajiem sūkņiem vai centrbēdzes sūkņiem
53. | 11 | Sterila, vienreizlietojama, nesatur pirogēnas vielas

## 54
54. |  | Sirds kambaru drenāžas sistēmas mākslīgās asinsrites laikā | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
54. | 1 | Sirds kambaru drenāžas sistēmas mākslīgās asinsrites laikā |  |  | 1500
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 54.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
54. | 2 | Sirds kambaru drenāžas sistēmas mākslīgās asinsrites laikā
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
54. | 3 | Sirds kameru ventēšanas sistēma, daudzatveru tipa
54. | 4 | Materiāls: silikons un PVC
54. | 5 | Izmēri: 10, 13, 15, 16, 18, 20 Fr ar konektoru ¼ "
54. | 6 | Garumi: 33 - 40 cm (± 1 cm)
54. | 7 | Pieejamas taisnas, ieliektas un ielokāmas drenāžas sistēmas
54. | 8 | Ar ielokāmu vai stingru vadītājkatetru

## 55
55. |  | Vienreizlietojami koronāro sūkņu uzgaļi | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
55. | 1 | Vienreizlietojami koronāro sūkņu uzgaļi |  |  | 2500
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 55.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
55. | 2 | Vienreizlietojami koronāro sūkņu uzgaļi, liektie
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
55. | 3 | Veidoti no nerūsējošā tērauda, ar plastmasas ielaidumu savienojama un satveršanas zonā (ērts rokturis) un rievotu plastmasas galu ar paplašinājumu 20 Fr diametrā
55. | 4 | Izmēri: sūkņa uzgalis 20 Fr, vārpsta 16 Fr, garums 18 cm (±1 cm)

## 56
56. |  | ECMO femorālās perfūzijas komplekts | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
56. | 1 | ECMO femorālās perfūzijas komplekts 7F |  |  | 100
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 56.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
56. | 2 | Komplekts ir paredzēts venozi artērialajai ECMO procedūrai, izmantojot femorālo pieeju
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
56. | 3 | Kaniles izmērs: 7F
56. | 4 | Izturīga pret deformāciju, elastīga. Male-LuerLock konektors
56. | 5 | Katrā komplektā jāietver:
56. | 6 | -kanile ar ievadītāju
56. | 7 | -vadītājstīga 0,035"
56. | 8 | -adata 18 G
56. | 9 | -šļirce

## 57
57. |  | MAR femorālās artērijas kaniles | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
57. | 1 | Arteriālā kanile #1 |  |  | 30
57. | 2 | Arteriālā kanile #2 |  |  | 30
57. | 3 | Arteriālā kanile #3 |  |  | 50
KOPĒJĀ CENA par 57.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
57. | 4 | MAR augšstilba artērijas kaniles
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
57. | 5 | Arteriālā kanile #1: unikāli konusveida difūzās plūsmas uzgaļi, izturīgi pret saliekšanos. 3-D uzgalis ir izstrādāts ar trim integrētām atverēm, lai izkliedētu asins plūsmu. 20 Fr (6.7 mm). Funkcijas: dziļuma marķieris, hemostātiskais vāciņš, obturators, rentgena vizualizējams šuvju gredzens
57. | 6 | Arteriālā kanile #2: unikāli konusveida difūzās plūsmas uzgaļi, izturīgi pret saliekšanos. 3-D uzgalis ir izstrādāts ar trim integrētām atverēm, lai izkliedētu asins plūsmu. 22 Fr (7.3 mm). Funkcijas: dziļuma marķieris, hemostātiskais vāciņš, obturators, rentgena vizualizējams šuvju gredzens
57. | 7 | Arteriālā kanile #3: Dilatora tipa ievadītājss ar 0.038 (0.0965 mm) vadītājstīgu. Iegarena, viengabalaina. 22 Fr (7.3 mm). Funkcijas: hemostātiskais vāciņš, dziļuma marķējums, rentgena vizualizējams šuvju gredzens

## 58
58. |  | MAR femorālās piekļuves komplekts | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
58. | 1 | Arteriālās piekļuves komplekts |  |  | 70
58. | 2 | Venozas piekļuves komplekts |  |  | 70
58. | 3 | Venozas piekļuves komplekts, lielais |  |  | 50
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 58.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
58. | 4 | Ciskas arterijā, jugulārā vai femorālā vēnā ievietojamo kaniļu ievades komplekts - MAR vai ECMO nodrošināšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
58. | 5 | Arteriālais komplekts sastāv no: vadītājstīgas 80 cm x 0,035", dilatatoriem 8 Fr, 12 Fr, 16 Fr, 20 Fr, 24 Fr;, skalpeļa, šļirces, Seldinger tipa ievades adatas 18 G
58. | 6 | Venozais komplekts sastāv no: vadītājstīgas 180 cm x 0,035“, dilatatoriem 8 Fr, 12 Fr, 16 Fr 20 Fr, 24 Fr, skalpeļa, šļirces, Seldinger tipa ievades adatas 18 G
58. | 7 | Venozais komplekts, lielais, sastāv no: vadītājstīgas 180 cm x 0,035“, dilatatoriem 8 Fr, 12 Fr, 16 Fr 20 Fr, 24 Fr, 28 Fr, 30 Fr skalpeļa, šļirces, Seldinger tipa ievades adatas 18 G

## 59
59. |  | ECMO perfūzijas kaniles | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
59. | 1 | Arteriālā kanile |  |  | 100
59. | 2 | Venozā kanile |  |  | 100
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 59.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
59. | 3 | Arteriālās un venozās kaniles ECMO nodrošināšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
59. | 4 | Kaniles ir paredzētas ievadīšanai a.femoralis, v.femoralis, v.jugularis
59. | 5 | Arteriālā kanile: ECMO femorālās artērijas kanile Armēta, ar 3/8" LL konektoru Nepieciešamie kaniles izmēri: 16 F, 18 F, 20 F, 22 F, 24 F Kaniles garums: 265 mm Dziļuma marķējuma līnijas, droša pret izlocījumiem Kanili var ievietot uz laiku līdz 30 dienām
59. | 6 | Venozā kanile: Armēta, ar 3/8" konektoru Nepieciešamie kaniles izmēri:: 22 F, 24 F, 26 F Nepieciešamie kaniles garumi: 625 mm, 820 mm,930 mm Kanili var ievietot uz laiku līdz 30 dienām

## 60
60. |  | MAR femorālās vēnas kanile | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
60. | 1 | Venozā kanile |  |  | 50
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 60.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
60. | 2 | Kaniles ir paredzētas ievadīšanai v.femoralis makslīgas asinsrites nodrošināsanai (venozo asiņu savakšānai no laba priekškambara un/vai v.cava
60. | 3 | Nepieciešamie kaniles izmēri: 20 F, 22 F, 24 F, 26 F, 28 F
60. | 4 | Armēta, ar 3/8" konektoru
60. | 5 | Kaniles garums: 750 mm

## 61
61. |  | Asiņu retransfūzijas vienreizlietojams komplekts I | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
61. | 1 | Asiņu retransfūzijas sistēmas komplekts, savietojams ar Autolog un Autolog IQ iekārtu |  |  | 750
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 61.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
61. | 2 | Asiņu retransfūzijas sistēma, operācijas laikā atskalotu eritrocītu iegūšanai savienojama ar "Autolog" aparatūru
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
61. | 3 | Komplekts paredzēts lietošanai tikai ar “Autolog Cell saver” un "Autolog IQ" iekārtu
48. | 4 | Piegādātājs nodod bezatlīdzības lietošanā preču piegādes līguma darbības laikā ar precēm saistītu komplietošanas 2 (divas) iekārtas, ar garantijas laika servisa nosacījumiem, proti apkopes un iekārtas remontu sedz piegādātājs, izņemot gadījumus, kad bojājums radies tīšas lietotāja darbības rezultātā, kas nav saskaņā ar lietošanas instrukciju un veikto apmācību. Iekārta var būt mazlietota
48. | 5 | Pretendents apliecina, ka lietošanā nododamā ierīce tiks nodota atbilstoši MK. 461. noteikumiem “Medicīnisko ierīču noteikumi”. Veicot visas nepieciešamās darbības nododot iekārtu ekspluatācijā, tajā skaitā funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri* /Atsauce uz informatīvo materiālu**
61. | 6 | atsūkšanas – antikoagulācijas līnija | 1
61. | 7 | šķidrumu savākšanas maiss | 1
61. | 8 | skalojamā sistēma ar centrifūgu (135 ml) un atskaloto šķidrumu maiss (10 l) | 1
61. | 9 | asins savācējmaiss (4000 ml) | 1

## 62
62. |  | Asiņu retransfūzijas vienreizlietojams komplekts II | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
62. | 1 | Asiņu retransfūzijas sistēmas komplekts |  |  | 300
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 62.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
62. | 2 | Asiņu retransfūzijas sistēma, operācijas laikā atskalotu eritrocītu iegūšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
62. | 3 | Asins savākšanas rezervuārs: augsta ietilpība (līdz ne mazāk kā 4l) un filtrēšanas kvalitāte
62. | 4 | Vismaz trīs 1/4" iesūkšanas porti asiņu savākšanai gan operācijas, gan pēcoperācijas laikā
62. | 5 | Vismaz viens 3/8" iesūkšanas ports operācijas laikā procedūram, kuru laikā izmanto 3/8" aspirācijas un antikoagulācijas līniju
62. | 6 | Vismaz viens Luer-lock ports ar filtru un vismaz viens bez filtra - asins pārliešanai vai zāļu ievadīšanai
62. | 7 | Pašregulējošais spiediena samazināšanas vārsts
62. | 8 | Asins savākšanas rezervuārs savietojams ar tvertni, tilpums vismaz 225ml
|  | Komplektācija: | Pretendenta piedāvātie parametri* /Atsauce uz informatīvo materiālu** |  | Piedāvātā komplekta nosaukums un ref kods
62. | 9 | asins savākšanas rezervuārs
62. | 10 | tvertne ar pievienotu caurulīti un kārtridžu
62. | 11 | aspirācijas un antikoagulācijas līnija
62. | 12 | vakuuma pagarinājuma līnija
62. | 13 | asins reinfūzijas maiss - vismaz 1 litrs
62. | 14 | atkritumu savākšanas maiss
|  | Tehniskās prasības autotransfūzijas šūnu separatoram: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
62. | 15 | Piegādātājs nodod bezatlīdzības lietošanā preču piegādes līguma darbības laikā ar precēm saistītu komplietošanas iekārtu (vismaz 3), ar garantijas laika servisa nosacījumiem, proti apkopes un iekārtas remontu sedz piegādātājs, izņemot gadījumus, kad bojājums radies tīšas lietotāja darbības rezultātā, kas nav saskaņā ar lietošanas instrukciju un veikto apmācību
62. | 16 | Pretendents apliecina, ka lietošanā nododamā ierīce tiks nodota atbilstoši MK. 689. noteikumiem par Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību. Veicot visas nepieciešamās darbības nododot iekārtu ekspluatācijā, tajā skaitā funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes
62. | 17 | Iekārtu piegādes termiņš ne vairāk kā 8 nedēļas, no pasūtīšanas brīža
62. | 18 | Iekārta tiek nodota ar tās funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo komplektāciju
62. | 19 | Līguma darbības beigās iekārtas var tikt nodotas Pasūtītāja īpašumā bez papildus samaksas
62. | 20 | Sistēmai jābūt paredzētai autotransfūzijai operācijas un pēc operācijas laikā, kas nodrošina asiņu savākšanu un mazgāšanu kopā ar vidēji smagu vai smagu asiņošanu.
62. | 21 | Veic asins savākšanu, eritrocītu atdalīšanu un sekojošu skalošanu, lai atdalītu brīvo hemoglobīnu, albumīnu, taukus:
62. | 21.1 | Heparīns, olbaltumvielas, albumīns, FPH — izvadīšanas ātrums ≥ 95%
62. | 21.2 | Tauku noņemšana ≥ 99%
62. | 22 | Augsta RBC Hct un mazgāšanas kvalitāte ≥59-65%
62. | 23 | Ierīcei jābūt aprīkotai ar automatizētu asins mazgāšanas programmu ar vismaz 3 programmām, tai skaitā intra-operatīvus protokolus un pēcoperatīvu protokolu
62. | 24 | Iespēja veikt plazmas sekvestrāciju:
62. | 24.1 | trombocītu nabadzīgas plazmas savākšanai vienā maisiņā;
62. | 24.2 | gan trombocītu, gan plazmas savākšanai vienā maisiņā;
62. | 24.3 | trombocītiem nabadzīgas plazmas savākšanai vienā maisiņā un trombocītiem bagātinātas plazmas savākšanai atsevišķā maisiņā;
62. | 25 | Avārijas skalošanas programmas pieejamība. Avārijas mazgāšanas programmu aktivizēšanai displejā jābūt pieejamām jebkurā laikā ierīces darbības laikā
62. | 26 | Vakuumsūkņa sistēmas pieejamība automātiskai sūkšanas kontrolei priekš:
62. | 26.1 | Intraoperatīvais režīms Augsta vakuuma jauda ne mazāk kā 300 mmHg
62. | 26.2 | Pēcoperācijas režīma lietošana Maiga aspirācija brūces drenāžas savienojumam diapazonā ne šaurāk kā no -10 līdz -100 mmHg
62. | 27 | Kontrolēta mazgāšanas procedūra:
62. | 27.1 | RBC detektora optiskie sensori;
62. | 27.2 | Hct sensors - neinvazīvs optisks sensors, kas sniedz informāciju par RBC koncentrāciju;
62. | 27.3 | Optiskais atkritumu līnijas krāsu sensors, kas ekrānā sniedz informāciju par mazgāšanas kvalitāti.
62. | 28 | Darbības režīmi, vismaz:
62. | 28.1 | Automātisks;
62. | 28.2 | Viena pieskāriena;
62. | 28.3 | Manuāls.
|  | Komplektācija (vienai iekārtai): | Pretendenta piedāvātie parametri* /Atsauce uz informatīvo materiālu** |  | Piedāvātā komplekta nosaukums un ref kods
62. | 29 | Autotransfūzijas šūnu separators
62. | 30 | Vakuumsūknis (iebūvēts vai atsevišķi)
62. | 31 | Pārvietojami ratiņi
62. | 32 | IV statīvs

## 63
63. |  | Kreisā kambara ilgtermiņa palīgcirkulācijas ierīce un piederumi | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
63. | 1 | Kreisā kambara ilgtermiņa palīgcirkulācijas ierīce savienojama ar "Thoratec" sistēmām (HeartMate3 LVAD vai analogs) |  |  | 10
63. | 2 | 11 voltu litija jonu rezerves akumulators, savietojams ar HeartMate3 LVAD sistēmas kontrolleri |  |  | 20
63. | 3 | HeartMate 14 voltu litija jonu akumulators, savietojams ar HeartMate3 LVAD |  |  | 20
63. | 4 | Pleca soma (kreisā un labā), paredzēta HeartMate3 LVAD |  |  | 10
63. | 5 | 14 voltu litija jonu akumulatora spaile, savietojama ar HeartMate3 LVAD |  |  | 10
63. | 6 | Modulārais kabelis, savietojams ar HeartMate3 LVAD |  |  | 2
63. | 7 | Strāvas moduļa pacienta kabelis, savietojams ar HeartMate3 LVAD |  |  | 3
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 63.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
63. | 8 | Kreisā kambara asistējoša ierīce, kas akceptēta Eiropas Savienībā kā tilts uz transplantāciju un arī gala terapijai
63. | 9 | Ieplūdes kaniles materiāls - titāns ar sakausētām titāna mikrosfērām
63. | 10 | Izplūdes kanile - gofrēta asinsvadu protēze no austa poliestera ar minimālu tromboģenitāti
63. | 11 | Sūkņa rotors izmanto magnētisko spēku, kas ļauj pilnībā izvairīties no mehāniskiem gultņiem, tādējādi novēršot mehānisko nolietojumu. Rotors spēj nodrošināt diapazonu ne šaurāku kā no 3000 līdz 9000 apgr./minūtē. Automātiska rotācijas ātruma pārslēgšanos atkarībā no kambara uzpildījuma
63. | 12 | Divdaļīga pievada līnija (sūkņa elektriskais kabelis pievienots moduļa kabelim ar elektriskās līnijas savienojumu), kabeļa silikona apvalks ir armēts ar 6 dzīslām
63. | 13 | Sistēmas kontrolieris (vadības bloks) kontrolē sūkņa parametrus, bateriju stāvokli, ar trauksmes funkciju un autonomu barošanas bateriju
63. | 14 | Baterijas pacientam: Viens pāris jaunu 14 voltu litija jonu akumulatoru nodrošina atbalstu ierīcei vismaz 12 stundas darbojoties nominālos darbības apstākļos (5,4 l/min)
63. | 15 | Strāvas modulis ar bateriju lādētāju - portatīvs (pārnesams ar rokturi), strāva 220 V±10 %, 50 Hz, vienlaicīgi var lādēt vismaz 4 baterijas. Aprīkots ar autonomu barošanas avotu, kas darbojas vismaz 15 min.
63. | 16 | Pleca soma (kreisā un labā). Plāna profila plecu soma izmantošanai ar HeartMate III Left Ventricular Assist System. Ļauj pacientam valkāt un pārnēsāt HeartMate III akumulatorus, akumulatoru spailes un sistēmas kontrolleri. Pievada līnijas izeja labajā un kreisajā pusē/valkājams labajā un kreisajā pusē. Notur akumulatoru, akumulatoru spaiļu un sistēmas kontrollera svaru ar ievērojamu drošības koeficientu, lai pieļautu ar ikdienas darbībām saistīto spēku pielietošanu. Krāsa, vēlams melna. Universāls izmērs.
63. | 17 | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
63. | 18 | Garantijas periodā piegādātājam jānodrošina ražotāja noteiktā ārējo sistēmas komponentu (kontrolieru, barošanas bloku, akumulatoru, akumulatoru lādētāju, savienojuma kabeļu un citu sistēmas sastāvdaļu) profilaktiskā apkope, funkcionālās pārbaudes un nomaiņa, ja to paredz ražotāja ekspluatācijas un apkopes prasības. Pēc katras veiktās apkopes piegādātājs iesniedz ārstniecības iestādei apkopes dokumentāciju (servisa protokolu vai citu ražotāja paredzētu apliecinājumu), kurā norādīts veikto darbu apjoms, izmantotās rezerves daļas (ja piemērojams) un secinājumi par ierīces tehnisko stāvokli. Plānveida apkopes un tehniskās pārbaudes piegādātājs veic, iepriekš savstarpēji saskaņojot to izpildes laiku ar ārstniecības iestādi un ņemot vērā pacienta plānotās ambulatorās vizītes vai hospitalizācijas laiku, lai pēc iespējas mazinātu papildu slogu pacientam un nodrošinātu nepārtrauktu ārstēšanas procesu.

## 64
64. |  | Hemokoncentratori | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
64. | 1 | Hemokoncentratori un savienotāji mākslīgai asinsritei |  |  | 400
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 64.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
64. | 2 | Augstās cauraidības mikrošķiedru membrāna
64. | 3 | Aktīvā virsma: 0,7 m²
64. | 4 | Statistiskais primārais uzpildījums līdz 50 ml
64. | 5 | Maksimālais transmembrānu spiediens: 600 mmHg (80 Kpa)
64. | 6 | UFR: 32 ml/h/mmHg
64. | 7 | Konektori ¼"
64. | 8 | Savietojami ar "DIDECO-Stockert " mākslīgās asinsrites aparātiem

## 65
65. |  | Krūšu kurvja un perikarda drenas | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (kompl.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
65. | 1 | Krūšu kurvja un perikarda drenas |  |  | 3000
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 65.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
65. | 2 | Drenas paredzēts ievietošanai krūšu kurvī un perikardā
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
65. | 3 | Pieejamas taisnas un liektas drenas
65. | 4 | Drenas materiāls: hemo- un biosaderīgs PVC, nesatur lateksu
65. | 5 | Drenas Rtg vizualizējamas
65. | 6 | Drenām ir dziļuma atzīmes ik pēc 2cm
65. | 7 | Drenu garums 45 cm- 55cm
65. | 8 | Drenas ar sānu un distālā gala atvērumiem un konusveida vāciņu
65. | 9 | Drenu distālais gals viegli caurskatāms, drenu atlikusī daļa ir matēta, lai novērstu gaismas iedarbību uz caurplūstošajām asinīm
65. | 10 | Drenu distalajam galam ir iestrādāts atraumatisks uzgalis drenu ievadīšanai caur audiem
65. | 11 | Komplektā katrai drenai ir adapteris, lai savienotu ar pēcoperācijas asins savākšanas sistēmām
65. | 12 | Nepieciešamie izmēri: no 28 Fr līdz 32 Fr

## 66
66. |  | Pēcoperācijas asiņu savācēji ar zemūdens vakuuma drenāžas sistēmu | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
66. | 1 | Pēcoperācijas asiņu savācējs ar zemūdens vakuuma drenāžas sistēmu |  |  | 3000
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 66.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
66. | 2 | Pēcoperācijas asiņu savācēji ar zemūdens vakuuma drenāžas sistēmu, izmantojot gaisa burbuļu vizuālu novērtēšanu
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
66. | 3 | 4 kameru sistēma
66. | 4 | Negatīvā un pozitīvā spiediena vārsts, kas neļauj drenām piesūkties apkārtējiem audiem
66. | 5 | Sterils atsūcējs ar divām silikona caurulēm, ar atsevišķiem rezervuāriem
66. | 6 | Silikona cauruļu materiālam jābūt ar manuālās atslaukšanas iespēju
66. | 7 | Vakuma kontroles regulātors un novērtēšanas manometrs ar H2O staba augstuma skalu
66. | 8 | Metāla vai plastmasas rokturis fiksācijai, grīdas balsts un integrēts rokturis
66. | 9 | Iekārtai jābūt aprīkotai ar drošības sistēmu, kas nodrošina pareizu šķidruma izvietojuma atjaunošanos pēc nejaušas iekārtas apgāšanas, kā arī novērš iespējamu šķidrumu sajaukšanos starp nodalījumiem
66. | 10 | Iekārtai jābūt aprīkotai ar “peldošu” drošības vārstu, kas pasargā no pārmērīga negatīva spiediena
66. | 11 | Iekārtai jābūt aprīkotai ar gaisa noplūdes pakāpes monitorēšanas iespēju
66. | 12 | Atsūkšanas sistēmai jābūt sterilai
66. | 13 | Iespējamais rezervuāra tilpums ne mazāks par 2,1 litriem
66. | 14 | Iekārtai jābūt savietojamai ar klīnikā esošām pecoperācijas drenām

## 67
67. |  | Ķirurģiskās sejas maskas | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modeļi: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
67. | 1 | Ķirurģiskā sejas maska, aizsienama |  |  | 7000
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 67.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
67. | 2 | Maska - ķirurģiska darba nodrošināšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
67. | 3 | Ķirurģiskā sejas maska, tips II vai II R, sasienama, vismaz 3 kārtas
67. | 4 | Bakteriālā filtra efektivitāte vismaz 98%
67. | 5 | Materiāls poliesters vai polipropilēns
67. | 6 | Stieple maskas augšpusē
67. | 7 | Maskas augšējā malā iestrādāts putu slanis pret briļļu aizsvīšanu
67. | 8 | Maska nelaiž cauri asinis un citus šķidrumus
67. | 9 | Maska nealerģiska, bez kancerogēniem un ķīmiskiem piemaisījumiem
67. | 10 | Nesatur lateksu un stiklplastu
67. | 11 | Maskas ērti izņemamas no kartona kastītes ar perforācijas joslu

## 68
68. |  | Ķirurgu cepure Astronaut tipa | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modeļi: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
68. | 1 | Ķirurgu cepure Astronaut tipa |  |  | 2000
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 68.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
68. | 2 | Cepure - ķirurģiska darba nodrošināšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
68. | 3 | Ķirurgu cepure Astronaut tipa - gaisa caurlaidīgs materiāls, iestrādāta sviedru josla pieres daļā
68. | 4 | Cepure ir Astronauta tipa, kas pilnībā nosedz galvas mataino daļu
68. | 5 | Sasienama mugurpusē galvas daļā, pilnībā nosegts kakls un pleci
68. | 6 | Neausta viskozes materiāla, blīvums vismaz 25 g/m2, antistatiska
68. | 7 | Iepakotas individuālā stingrā kartona kastītē ar ērti atveramu perforācijas joslu ārējā virsmā
68. | 8 | Nesatur lateksu

## 69
69. |  | Bahilas | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modeļi: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
69. | 1 | Bahilas |  |  | 5000
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 69.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
69. | 2 | Bahilas - ķirurģiska darba nodrošināšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
69. | 3 | Bahilas - no neausta materiāla
69. | 4 | Zole ar speciālu pārklājumu, kas novērš slīdēšanu

## 70
70. |  | Māsu cepures | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
70. | 1 | Māsu cepure beretes tipa |  |  | 10000
70. | 2 | Māsu cepurīte |  |  | 2000
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 70.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
70. | 3 | Māsu cepures - ķirurģiska darba nodrošināšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
70. | 4 | Māsu cepures - vienreizlietojamas, beretes tipa; gaisa caurlaidīgas, mati nespraucas cauri, elastīga, ilgstoši saglabā formu; neausts polipropilēns. Izmērs: L, platums vismaz 52 cm; vismaz 2 dažādas krāsas; iepakotas individuālā stingrā kartona kastē ar ērti atveramu perforācijas joslu.
70. | 5 | Māsu cepures - vienreizlietojamas, elastīgas, gaisu caurlaidīgas ar nošūtu malu, izmērs ne mazāk par 53 cm, antistatiska, ārējā virsmā nesaveļas. Krāsa: zila, zaļa vai violeta, neausta viskozes materiāla, iepakotas individuālā kartona kastītē ar ērti atveramu perforācijas joslu.

## 71
71. |  | Medicīniskais darba apģērbs | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: |  | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
71. | 1 | Darba apģerbs - jaka + bikses (komplekts), izmērs S |  |  | 1000
71. | 2 | Darba apģerbs - jaka + bikses (komplekts), izmērs M |  |  | 1000
71. | 3 | Darba apģerbs - jaka + bikses (komplekts), izmērs L |  |  | 1000
71. | 4 | Darba apģerbs - jaka + bikses (komplekts), izmērs XL |  |  | 1000
71. | 5 | Darba apģerbs - jaka + bikses (komplekts), izmērs XXL |  |  | 1000
71. | 6 | Darba apģerbs - silta virsjaka, izmērs S |  |  | 1000
71. | 7 | Darba apģerbs - silta virsjaka, izmērs M |  |  | 1000
71. | 8 | Darba apģerbs - silta virsjaka, izmērs L |  |  | 1000
71. | 9 | Darba apģerbs - silta virsjaka, izmērs XL |  |  | 1000
71. | 10 | Darba apģerbs - silta virsjaka, izmērs XXL |  |  | 1000
71. | 11 | Darba apģerbs - silta virsjaka, izmērs 3XL |  |  | 1000
KOPĒJĀ CENA par 71.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
71. | 12 | Ķirurģiska darba nodrošināšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
71. | 13 | Medicīniskais darba apģērbs -vienreizlietojams, nesterils. Materiāls: neausts polipropilēns, vismaz 35 g/m2. Krekls: Kreklam apaļš vai V-veida kakla izgriezums. Krekls ar vismaz 3 lielām un ergonomiskām kabatām. Bikses: ar sasienamu jostu un vēlama kabatas aizdare ar spiedpogu. Ir pieejama vismaz viena no minētām krāsam: zila,zaļa vai violeta. Izmēri: S, M, L, XL, XXL
71. | 14 | Siltā virsjaka - garas piedurknes, ar vismaz 2 kabatām; trikotāžas aproces; aizdare ar spiedpogām; manžetes kakla daļā. Materiāls: neausts polipropilēns, vismaz 47g/m2. Ir pieejama vismaz viena no minētām krāsam: zila, zaļa vai violeta. Izmēri: no S līdz 3XL.

## 72
72. |  | Ķirurģiskie sterili cimdi I | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
72. | 1 | Cimdi ķirurģiskie sterilie (pāris) - izmērs 6.5 |  |  | 6500
72. | 2 | Cimdi ķirurģiskie sterilie (pāris) - izmērs 7.0 |  |  | 8000
72. | 3 | Cimdi ķirurģiskie sterilie (pāris) - izmērs 7.5 |  |  | 7000
72. | 4 | Cimdi ķirurģiskie sterilie (pāris) - izmērs 8.0 |  |  | 7000
72. | 5 | Cimdi ķirurģiskie sterilie (pāris) - izmērs 8.5 |  |  | 1000
72. | 6 | Cimdi ķirurģiskie sterilie (pāris) - izmērs 9.0 |  |  | 500
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 72.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
72. | 7 | Sterili ķirurģiskie cimdi bez pūdera
72. | 8 | Materiāls: dabīgais latekss ar trīs kārtu struktūru (ārējā kārta ir latekss, vidējā kārta ir lateksa un nitrila maisījums, iekšējā kārta ir nitrils). Cimda iekšējā virsma ir speciālu pārklājumu, kas satur silikonu, cetilpiridīnija hlorīdu, glicerīnu un provitamīnu B5
72. | 9 | Ar speciālu anatomiski veidotu rokas un ikšķa formu, kas nodrošina maksimālu kustību brīvību
72. | 10 | Iekšējais Neu-Thera (vai analogs) pārklājums atvieglo cimda uzvilkšanu gan mitrai, gan sausai rokai, veicina ādas mitrināšanu
72. | 11 | Rullēta cimda manžete speciāli veidota tā, lai nenorullētos, cimda ārējā plauksta virsma ir viegli teksturēta
72. | 12 | Atbilst EN455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4 standartiem; Plīšanas izstiepšanas izturība pēc ASTM D 3577 vismaz 750%;
72. | 13 | Ar CE marķējumu
72. | 14 | Cimdi ir krēmkrāsā un nepūderēti
72. | 15 | Ekstrahējamie proteīni ir mazāk par 50mg/dm2, testēti atbilstoši NE 455-3 (izmantojot ASTM D 5712 - Modified Lowry Protein Method)
72. | 16 | Cimda biezums: pirksta daļā 0.25mm (+/-0.01mm), plaukstas daļā 0.20mm (+/-0.01mm), piedurknes daļā 0.19mm (+/-0.01mm)
72. | 17 | Cimda garums: 6.5 - ne mazāk kā 280mm; izmēriem 7.0 līdz 9.0 - ne mazāk kā 290mm
72. | 18 | Pieejami izmēri: 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0
72. | 19 | Cimdu pāris ir sterīlā individuālā iepakojumā, uz kura ir informācija par preces nosaukumu, izmēru, sērijas (partijas) numuru un derīguma termiņu

## 73
73. |  | Ķirurģiskie sterili cimdi II | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
73. | 1 | Cimdi ķirurģiskie sterilie (pāris) - izmērs 6.0 |  |  | 500
73. | 2 | Cimdi ķirurģiskie sterilie (pāris) - izmērs 6.5 |  |  | 500
73. | 3 | Cimdi ķirurģiskie sterilie (pāris) - izmērs 7.0 |  |  | 500
73. | 4 | Cimdi ķirurģiskie sterilie (pāris) - izmērs 7.5 |  |  | 600
73. | 5 | Cimdi ķirurģiskie sterilie (pāris) - izmērs 8.0 |  |  | 1000
73. | 6 | Cimdi ķirurģiskie sterilie (pāris) - izmērs 8.5 |  |  | 500
73. | 7 | Cimdi ķirurģiskie sterilie (pāris) - izmērs 9.0 |  |  | 100
|  | KOPĒJĀ CENA par 73.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
73. | 8 | Sterili ķirurģiskie cimdi bez pūdera
73. | 9 | Materiāls: dabīgais elastīgais latekss, lateksu nesaturošs iekšējais polimēra pārklājums
73. | 10 | Cimdi pilnībā anatomiski ar anatomiski ieliektiem pirkstu galiem, kas nodrošina maksimālu kustību brīvību
73. | 11 | Cimdi no ārpuses ar neslīdošu virsmu
73. | 12 | Rullēta cimda manžete speciāli veidota tā, lai nenorullētos
73. | 13 | Atbilst ES 2016 / 425, ISO 10282, ISO10993, ISO 11137, EN421, EN420, EN374, EN374-3, EN 16523-1, ASTM D 6978, ISO 16523, ISO 16604, kvalitātes sertifikāti ISO 9001, ISO 13485
73. | 14 | Vīrusu caurlaidības/izplatīšanās tests ISO 374-5 2016
73. | 15 | Aizsardzības efektivitāte apstiprināta ar ASTM F 1671 standarta testu
73. | 16 | Ādas kairinājuma ārbaude ar ISO 10993-11standarta testu; EN-455 (1,2,3,4)
73. | 17 | Cimds ir dabīgi baltā vai gaiši brūna krāsā
73. | 18 | Zems ūdenī ekstrahējamo proteīni daudzums: zemāks par 30 mkg/g (ar Lowry metodi atbilstoši EN 455-3)
73. | 19 | Izstiepjamība līdz plīšanas momentam (Elongation at break) ne mazāk kā 750% lietošanas derīgā termiņa laikā
73. | 20 | Bojāto cimdu daudzums – AQL (Acceptable Quality Level) ne vairāk kā 0,65
73. | 21 | Cimda biezums: plaukstas daļā 0.195mm (+/-0.005mm), piedurknes daļā 0.16mm (+/-0.01mm)
73. | 22 | Pieejami izmēri: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0;
73. | 23 | Cimdu pāris ir sterīlā individuālā iepakojumā, uz kura ir informācija par preces nosaukumu, izmēru, sērijas (partijas) numuru un derīguma termiņu
73. | 24 | Izmērs 6.0 - cimda garums ne mazāk kā 270mm
73. | 25 | Izmērs 6.5 - cimda garums ne mazāk kā 270mm
73. | 26 | Izmērs 7.0 - cimda garums ne mazāk kā 280mm
73. | 27 | Izmērs 7.5 - cimda garums ne mazāk kā 280mm
73. | 28 | Izmērs 8.0 - cimda garums ne mazāk kā 280mm
73. | 29 | Izmērs 8.5 - cimda garums ne mazāk kā 285mm
73. | 30 | Izmērs 9.0 - cimda garums ne mazāk kā 285mm

## 74
74. |  | Operāciju veļas komplekts koronārai šuntēšanai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
74. | 1 | Operāciju veļas komplekts koronārai šuntēšanai |  |  | 800
|  | KOPĒJĀ CENA par 74.daļu bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
74. | 2 | Materiāls: trīs kārtu polipropilēns
60. | 3 | Materiāls nesatur lateksu un DEHP (dietilheksilftalātus)
74. | 4 | Testēts pēc EN 13795:2011 standartiem
74. | 5 | Produktam ir CE marķējums atbilstoši medicīnas preču regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42/EEK (atbilstoši spēkā esošajiem pārejas noteikumiem)
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri**/ Atsauce uz informatīvo materiālu**
74. | 6 | Ķirurģiskie halāti, garums vismaz 117 cm, L izmērs , bez lateksa. | 1
74. | 7 | Ķirurģiskie halāti, garums vismaz 127 cm, XL izmērs , bez lateksa. | 3
74. | 8 | T-veida operācijas palags (veidots no SMS auduma ar Control Plus SMF polipropilēna): izmēri vismaz 190x264x363 cm ar incīzijas laukumu, tajā integrēts anestēzijas palags un rokas balsta autiņi, incīzijas laukums ir izklāts ar incīzijas plēvi vismaz 40x40 cm, vieta ap operācijas lauku papildus izklāta ar uzsūcošu materiālu, instrumentu atrašanās vieta izpolsterēta ar Control Plus SMF polipropilēna, 6 sūkņu/diatermijas somas 28x30 cm (+/-2 cm) un 1 kabatu, no caurspīdīga polietilēna. Pārklāja augšdaļā ir iestrādātas atveres cauruļu/vadu fiksācijai. | 1
74. | 9 | Operāciju līplenta 10 x 55 cm (+/-5cm) (bez lateksa), kas paredzēta drenu un/vai koagulalora vadu nostiprināšanai un MAR līniju fiksācijai. | 4
74. | 10 | Mayo galda pārklājs 80x145 cm (+/-3 cm) no polietilēna, kas papildus izklāts ar uzsūcošu materiālu, absorbcijas lauks 65/85cm. | 2
74. | 11 | Adhezīvie autiņi 75x75 cm (+/-5 cm) no uzsūcoša materiāla ar lipīgu malu. | 3
74. | 12 | Sūkņa caurules (bez lateksa) no caurspīdīga polivinillilorīda, garums 3 m, diametrs 7mm. Sūkņa caurules abos galos ir elastīgi savienojuma konektori | 1
74. | 13 | Sūkņa uzgalis Yancauer tipa | 1
74. | 14 | Instrumentu galda pārklājs vismaz 190x200 cm no polietilēna, kas papildus izklāts ar uzsūcoša materiāla slāni. | 1
74. | 15 | Starpenes palags vismaz 185x240 cm | 1
74. | 16 | Ortopēdiskās zeķes ar fiksējumu potītes rajonā zeķes nostirprināšanai | 2
74. | 17 | Palags (zem pacienta) 120 (+/-20 cm) x 190 cm (+/-10 cm) ar šķidrumu uzsūcošu slāni | 1
74. | 18 | Abrazīvs tīrīšanas spilventiņš Instrumentu tīrīšanai (t.sk. elektrokoagulatoru), 5cm x 5cm | 1
74. | 19 | Kaste ar magnētisku pārklāju asiem priekšmetiem - adatu/skalpeļu u.c. uzskaitei, ar iestrādātu atveru skalpeļa asmeņu drošai noņemšanai. Paredzēta 40 priekšmetu ievietošanai. Izmēri 90*115mm (+/-5mm). Kastītes iekšpusē ir magnetiska virsma un švammīte ar adatu uzskaites lodziņiem, 10 lodziņi katrā rindā. Kastītes sānos ir iestrādāts drošības mehanisms, kas izslēdz to nejaušo (patvaļīgu) atvēršanos pēc operācijas beigām. Pēc drošibas mehanisma aizvēršanas kastīti aizlīmē ar šim nolūkam paredzēto lentu, kas atrodas iekšā piestiprināta pie vāka. Kastīte ir fiksējama pie galda virsmas ar speciālu līpošu lentu | 1
74. | 20 | Šļirce 50-60ml ml ar balonu šļirces galā | 1
74. | 21 | Galda pārklājs vismaz 110x190 cm no polietilēna, kas papildus izklāts ar uzsūcošā materiāla slāni | 1
74. | 22 | Ķirurģiskie roku dvieļi vismaz 20x25cm, celulozes | 3
74. | 23 | Kokvilnas operāciju dvieļi 55x35cm (+/- 10 cm) | 2

## 75
75. |  | Operāciju veļas komplekts sirds vārstuļu protezēšanai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
75. | 1 | Operāciju veļas komplekts sirds vārstuļu protezēšanai |  |  | 1000
|  | KOPĒJĀ CENA par 75.daļu bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
75. | 2 | Materiāls: trīs kārtu polipropilēns
75. | 3 | Produktam ir CE marķējums atbilstoši medicīnas preču regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42/EEK (atbilstoši spēkā esošajiem pārejas noteikumiem)
75. | 4 | Testēts pēc EN 13795:2011 standartiem
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri** / Atsauce uz informatīvo materiālu**
75. | 5 | Ķirurģiskie halāti, garums vismaz 117 cm, L izmērs , bez lateksa | 1
75. | 6 | Ķirurģiskie halāti, garums vismaz 127 cm, XL izmērs , bez lateksa | 3
75. | 7 | T-veida kardiovaskulārais pārklājs vismaz 195/265x325cm ar incīzijas lauku, tajā integrēti anestēzijas pārklājs un rokas balsta autiņi, incīzijas lauks izklāts ar incīzijas plēvi vismaz 30x40cm, vieta ap operācijas lauku papildus izklāta ar uzsūcošu materiālu (Control Plus SMF (polipropilēns)), 6 sūkņu/diatermijas somas 28x30cm ar1 kabatu, no caurspīdīga polietilēna. Pārklāja aukšdaļā iestrādātas atveres cauruļu/vadu fiksācijai | 1
75. | 8 | OP līplentas (nesatur lateksu), izmērs 10x55 cm (+/-5 cm) | 4
75. | 9 | Mayo galda pārklājs 80x145 cm (+/-5 cm) no polietilēna, kas papildus izklāts ar uzsūcošu materiālu | 1
75. | 10 | Adhezīvie autiņi vismaz 90x90 cm no uzsūcoša materiāla ar lipīgu malu | 5
75. | 11 | Sūkņa caurules (bez lateksa) no caurspīdīga polivinillilorīda, garums 3 m, diametrs 7mm. Sūkņa caurules abos galos ir elastīgi savienojuma konektori. | 1
75. | 12 | Sūkņa uzgalis Yankauer tipa, liekts, 34F | 1
75. | 13 | Abrazīvs tīrīšanas spilventiņš Instrumentu tīrīšanai (t.sk. elektrokoagulatoru), 5cm x 5cm | 1
75. | 14 | Instrumentu galda pārklājs vismaz 195x228 cm, papildus izklāts ar uzsūcoša materiāla slāni | 1
75. | 15 | Salocītas ķirurģiskas salvetes 10 x 10 cm , neausta materiāla, 4 kārtas | 4
75. | 16 | Sabiezināts instrumentu galda pārklājs vismaz 195x112cm, kas papildus izklāts ar īpaši uzsūcoša materiāla slāni | 1
75. | 17 | Kokvilnas dvielis 63 cm (+/-5 cm) x 40 cm (+/-5 cm) | 2
75. | 18 | Kaste ar magnētisku pārklāju asiem priekšmetiem - adatu/skalpeļu u.c. uzskaitei, ar iestrādātu atveru skalpeļa asmeņu drošai noņemšanai. Paredzēta 40 priekšmetu ievietošanai. Izmēri 90*115mm (+/-5mm). Kastītes iekšpusē ir magnetiska virsma un;svammīte ar adatu uzskaites lodziņiem, 10lodziņi katrā rindā. Kastītes sānos ir iestrādāts drošības mehanisms, kas izslēdz to nejaušo (patvaļīgu) atvēršanos pēc operācijas beigām. Pēc drošibas mehanisma aizvēršanas kastīti aizlīmē ar šim nolūkam paredzēto lentu, kas atrodas iekšā piestiprināta pie vāka. Kastīte ir fiksējama pie galda virsmas ar speciālu līpošu lentu. | 1
75. | 19 | Ķirurģiskie roku dvieļi 30x40 cm (+/-5cm), celulozes | 4
75. | 20 | Šuvju aizsardzības Mosquito instrumentu uzgaļi ar dažādu krāsu atverēm, 5 rindas | 1
75. | 21 | Šļirce 50-60 ml ar balonu šļirces galā | 1
75. | 22 | Skalpeļa turētājs | 1
75. | 23 | Sūkņu/diatermijas somas vismaz 28x30 cm ar 1 kabatu, no caurspīdīga polietilēna (var būt iestrādāts T veida pārklājā) | 2

## 76
76. |  | Operāciju pakas kardioķirurģijai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
76.1. |  | Operāciju paka koronārajai šuntēšanai
|  | Modelis: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
76.1. | 1 | Operāciju paka koronārajai šuntēšanai |  |  | 500
|  | KOPĒJĀ CENA par 76.1.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri** / Atsauce uz informatīvo materiālu**
76.1. | 2 | Kopējā prasība pakai: 1. Pakai un visiem pakā esošajiem komponentiem jābūt reģistrētiem ES un jābūt CE marķējumam. 2.Pakas komponenti ir sapakoti slāņos, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, kur 1. slānis - Pakas apakšā, visa paka ir sterili iepakota sabiezinātā instrumentu galda pārklājā. 3.Pakas komponentu sarakstam ir jābūt latviešu valodā un redzamai pakas virspusē, pirms paka tiek atvērta. 4.Viegli noņemamas uzlīmes (vismaz 2gab.) ar informāciju par sērijas, artikula numuru, derīguma termiņu un svītru kodu. 5.Pretendentam ir jānodrošina personāla apmācība par pakas lietošanu.
76.1. | 3 | Standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, gaisu caurlaidīgs, šķidrumu atgrūdošs, neausta polipropilēna šķiedras, plecu ieloces, ergonomisks, antistatisks, regulējama kakla aizdare, mugurpusē pārklājas, platas un mīkstas trikotāžas aproces, izmērs L , garums 135 cm x platums 150 cm (+/-5 cm) | 1
76.1. | 4 | Standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, gaisu caurlaidīgs, šķidrumu atgrūdošs, neausta polipropilēna šķiedras, plecu ieloces, ergonomisks, antistatisks, regulējama kakla aizdare, mugurpusē pārklājas, platas un mīkstas trikotāžas aproces, izmērs XL , garums 150 cm x platums 170 cm (+/-10cm) | 3
76.1. | 5 | T veida operāciju pārklājs ar 4 kārtam ar izgriezumu, ar integrētu anestēzijas pārklāju, izgriezums klāts ar incīzijas plēvi 30x35 (+/-5 cm) cm, ap operāciju lauku absorbējošs un šķidrumu necaurlaidīgs papildslānis 50x140 cm, 4 caurspīdīgas sūkņu/diatermijas somas vismaz 33x30 cm (+/-5cm) no caurspīdīga polietilēna, papildus 2 gab. sūkņa somas, 2 sūkņu trubu turētāji, kas paredzēti drenu un/vai koagulatoru nostiprināšanai. NotaBene: galvēno izmēru (A,B,C) pieļaujamas novirzes ir sekojošās - A izmēram 265cm-310cm, B izmēram 330cm-390cm, C izmēram 195cm-210cm, pārējiem izmēriem ir informatīva nozīme | 1
76.1. | 6 | OP līplentas, izmērs 10x50 cm (+/-5 cm) | 4
76.1. | 7 | Stiprināts Mayo instrumentu galda pārklājs 80x143 cm (+/-3 cm), absorbcijas lauks 65x85 cm, uzsūcošs | 2
76.1. | 8 | Pašlīpošs OP pārklājs vismaz 75x90 cm, 3 kārtas | 3
76.1. | 9 | Sūkņa truba PVH, caurspīdīgs polivinillilorīds, garums 3 m, iekšējais diametrs 21 Ch. Trubas galos elastīgi savienojuma konektori FF, brīvs no DEHP | 1
76.1. | 10 | Sūkņa uzgalis Yankauer tipa kanile, 22-24 Ch, garums 26 cm (+/- 1 cm), apaļš gals | 1
76.1. | 11 | Stiprināts instrumentu galda pārklājs vismaz 190x200 cm | 1
76.1. | 12 | Pašlīpošs pārklājs 190x250 cm (+/-10 cm), ar šķēlumu 20x100 cm (+/-2 cm) ar pašlipošam malam, ar perineālu atveri | 1
76.1. | 13 | Pēdu pārklāji vismaz 36x28 cm ar fiksējumu potītes rajonā | 2
76.1. | 14 | Instrumentu tīrītājs 5x5 cm ar pašlīpošu virsmu | 1
76.1. | 15 | Sabiezināts instrumentu galda pārklājs vismaz 140x190 cm, absorcijas lauks vismaz 74x190cm | 1
76.1. | 16 | Roku dvielis no celulozes vismaz 18x25 cm | 3
76.1. | 17 | Marles vai kokvilnas dvielis 63 cm (+/-5 cm) x 40 cm (+/-5 cm) zils vai zaļš ar Rtg diedziņu | 3
76.1. | 18 | Skalpeļa turētājs | 1
76.1. | 19 | Šuvju Mosquito (smalku diegu) paliktnis ar dažādu krāsu atverēm, 5 rindas | 1
76.1. | 20 | Kaste ar magnētisku pārklāju asiem priekšmetiem - adatu/skalpeļu u.c. uzskaitei, 40 iedaļas, iekšpusē magnēts ar adatu uzskaites lodziņiem, ar papildu izņemamu un pielīmējamu pie galda virsmas adatu uzskaites bloku, kastītes sānos drošības atslēga, lai izslēgtu tās atvēršanu pēc operācijas, kastīte fiksējama pie galda virsmas | 1
76.1. | 22 | Šļirce 50-60 ml ar balonu šļirces galā | 1
76.2. |  | Operāciju paka sirds varstuļu protezēšanai
|  | Modelis: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
76.2. | 1 | Operāciju paka sirds varstuļu protezēšanai |  |  | 500
|  | KOPĒJĀ CENA par 76.2.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri** / Atsauce uz informatīvo materiālu**
76.2. | 2 | Kopējā prasība pakai: 1. Pakai un visiem pakā esošajiem komponentiem jābūt reģistrētiem ES un jābūt CE marķējumam. 2.Pakas komponenti ir sapakoti slāņos, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, kur 1. slānis - Pakas apakšā, visa paka ir sterili iepakota sabiezinātā instrumentu galda pārklājā. 3.Pakas komponentu sarakstam ir jābūt latviešu valodā un redzamai pakas virspusē, pirms paka tiek atvērta. 4.Viegli noņemamas uzlīmes (vismaz 2gab.) ar informāciju par sērijas, artikula numuru, derīguma termiņu un svītru kodu. 5.Pretendentam ir jānodrošina personāla apmācība par pakas lietošanu.
76.2. | 3 | Standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, gaisu caurlaidīgs, šķidrumu atgrūdošs, neausta polipropilēna šķiedras, plecu ieloces, ergonomisks, antistatisks, regulējama kakla aizdare, mugurpusē pārklājas, platas un mīkstas trikotāžas aproces, izmērs L, garums 135 cm x platums 150 cm (+/-5 cm) | 1
76.2. | 4 | Standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, gaisu caurlaidīgs, šķidrumu atgrūdošs, neausta polipropilēna šķiedras, plecu ieloces, ergonomisks, antistatisks, regulējama kakla aizdare, mugurpusē pārklājas, platas un mīkstas trikotāžas aproces, izmērs XL , garums 150 cm x platums 170 cm (+/-10 cm) | 3
76.2. | 5 | T veida operāciju pārklājs ar 4 kārtam ar izgriezumu, ar integrētu anestēzijas pārklāju, izgriezums klāts ar incīzijas plēvi 35x45 cm (+/-5 cm), ap operāciju lauku absorbējošs un šķidrumu necaurlaidīgs papildslānis 50x140 cm, 4 caurspīdīgas sūkņu/diatermijas somas 33x30 cm (+/-5cm) no caurspīdīga polietilēna, papildus 2 gab. sūkņa somas, 3 trubu turētāji, kas paredzēti drenu un/vai koagulatoru nostiprināšanai ar velcro, pašlīpoši. NotaBene: galvēno izmēru (A,B,C) pieļaujamas novirzes ir sekojošās - A izmēram 265cm-310cm, B izmēram 330cm-390cm, C izmēram 195cm-210cm, pārējiem izmēriem ir informatīva nozīme | 1
76.2. | 6 | Pašlīpošs OP pārklājs vismaz 200x240cm, 3 kārtas | 1
76.2. | 7 | OP līplentas, izmērs 10x53 cm (+/-5 cm) | 4
76.2. | 8 | Stiprināts Mayo instrumentu galda pārklājs 80x145 cm (+/-5 cm) absorbcijas lauks 65x85 cm, uzsūcošs | 1
76.2. | 9 | Pašlīpošs OP pārklājs vismaz 75x90 cm, 3 kārtas | 5
76.2. | 10 | Sūkņa truba PVH, caurspīdīgs polivinillilorīds, garums 3 m, iekšējais diametrs 21 Ch. Trubas galos elastīgi savienojuma konektori FF, brīvs no DEHP | 1
76.2. | 11 | Sūkņa uzgalis Yankauer tipa, 22-24 Ch, garums 26 cm (+/- 1 cm), apaļš gals | 1
76.2. | 12 | Instrumentu tīrītājs 5x5 cm ar pašlīpošu virsmu | 1
76.2. | 13 | Stiprināts instrumentu galda pārklājs vismaz 190x210 cm | 1
76.2. | 14 | Neausta materiāla salvetes 10x10 cm, 40 g, 4 kārtas, baltas | 4
76.2. | 15 | Sabiezināts instrumentu galda pārklājs vismaz 140x190 cm, absorcijas lauks vismaz 75x190cm | 1
76.2. | 16 | Marles vai kokvilnas dvielis 63 cm (+/-5 cm) x 40 cm (+/-5 cm) zils vai zaļš, ar RTG | 6
76.2. | 17 | Kaste ar magnētisku pārklāju asiem priekšmetiem - adatu/skalpeļu u.c. uzskaitei, 40 iedaļas, iekšpusē magnēts ar adatu uzskaites lodziņiem, ar papildu izņemamu un pielīmējamu pie galda virsmas adatu uzskaites bloku, kastītes sānos drošības atslēga, lai izslēgtu tās atvēršanu pēc operācijas, kastīte fiksējama pie galda virsmas | 1
76.2. | 18 | Roku dvielis no celulozes vismaz 18x25 cm | 4
76.2. | 19 | Šuvju Mosquito (smalku diegu) paliktnis ar dažādu krāsu atverēm, 5 rindas | 1
76.2. | 20 | Šļirce 50-60 ml ar balonu šļirces galā | 1
76.2. | 21 | Skalpeļa turētājs | 1
|  | KOPĒJĀ CENA 76.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 76.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 76.pozīciju | 0

## 77
77. |  | Hibrīdoperāciju kardiovaskulārais komplekts | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
77. | 1 | Ķirurģiskās veļas komplekts hibrīdoperācijām |  |  | 500
|  | KOPĒJĀ CENA par 77.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
77. | 2 | Instrumentu galda pārklājs 150x190 cm, ar absorbējošo daļu 75x190 cm
77. | 3 | Pārklāji ar pašlīpošu malu 75x75 cm, 3-kartas, vismaz 2 gab.
77. | 4 | Hybrid kardiovaskulārais pārklājs: 240x300x450 cm ar incīzijas lauku 60x40 cm un diviem mazākiem incīzijas laukiem 15x27 cm femorālai pieejai, ar īpaši labi uzsūcošu slāni vismaz 90x170cm
77. | 5 | Caurspīdīgas abas sānu malas aparatūras pārklāšanai 75cm platumā
77. | 6 | Incīziju lauka plēves labi pielīp un notur šķidrumu
77. | 7 | Abos sānos iestrādātas noturīgas, caurspīdīgas instrumentu kabatas, katra ar diviem sadalījumiem
77. | 8 | Absorbējošā materiāla daļa visā pacienta garumā
77. | 9 | Locījums ar norādēm, kas pieļauj pārklāt pacientu vienai personai
77. | 10 | Pārklājs viscaur šķidruma necaurlaidīgs
77. | 11 | Hybrid pārklāja shēma:

## 78
78. |  | Operāciju pakas ritma traucējumu korekcijai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
78.1. |  | Sirds stimulatora implantācijas paka
|  | Modelis: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
78.1. | 1 | Sirds stimulatora implantācijas paka |  |  | 3000
|  | KOPĒJĀ CENA par 78.1.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
78.1. | 2 | 1gab. - Sabiezināts instrumentu galda pārklājs 150x190 cm
78.1. | 3 | 1gab. - Standarta aizsardzības halāts, gaisu caurlaidīgs un šķidrumu atgrūdošs, vērptu diegu materiāls, ergonomisks, plecu ieloces, pārklājoša muguras daļa, kakla aizdare 1 gara līplenta, trikotāžas roku galu manžetes, izmērs L-XXL (garums 145 cm x platums 175 cm) +/- 5 cm
78.1. | 4 | 1gab. - Zemādas adata 21G, 40 mm
78.1. | 5 | 1gab. - Plastikāta maisiņš, caurspīdīgs, (20x30 cm) +/- 5 cm ar Zip-lock aizdari
78.1. | 6 | 1gab. - Skalpelis Nr23 ar aizsardzību
78.1. | 7 | 1gab. - Šļirce 20 ml LuerSlip, 3 komponentu, ekscentriska
78.1. | 8 | 4gab. - Tīrāmās aplikācijas/švammes 3,5x3,5cm, kāta garums 15 cm
78.1. | 9 | 1gab. - Instrumentu tīrītājs 5 x 5 cm
78.1. | 10 | 15gab. - Marles tupferis ar RTG diegu, lielums N4 (vai 23 mm), balts, 20 diegi
78.1. | 11 | 2gab. - 250 ml trauks, polipropilēna ar mērvienībām, katrs savā krāsā
78.1. | 12 | 1gab. - 500 ml trauks, polipropilēns, ar mērvienībām, caurspīdīgs
78.1. | 13 | 1gab. - Cirkulārs,cepurveida lampas pārklājs, diametrs 140 cm, caurspīdīgs
78.1. | 14 | 50gab. - Marles salvetes 7,5x7,5 cm, 17 diegi, 8 kārtas, baltas
78.1. | 15 | 1gab. - Neausta materiāla absorbējošs plāksteris, Mepore tipa (vai analogs) 9x15 cm
78.1. | 16 | 1gab. - Nieršālīte 800 ml, polipropilēns, ar mērvienībām
78.1. | 17 | 1gab. - Incīziju pārklājs (15x26 cm) +/-6cm, incīzijas laukums 15x20 cm
78.1. | 18 | 1gab. - Angiogrāfijas pārklājs ne mazāks kā 230 x 370 cm ar 2 vienādām pašlīpošām atverēm 7 x 10 cm (vai 18 x 15 cm), kuras nosegtas ar papīru, ap atverēm ir īpaši absorbējošs un šķidrumu necaurlaidīgs papildslānis 70 x 70 cm (vai 140 x 98 cm), kurš atrodas vismaz 100 cm attālumā no pārklāja malas; pārklāja abu sānu materiāls no caurspīdīgas polietilēna plēves vismaz 40 mikronu biezumā, pārklājs iepakots krepa papīrā
78.1. | 19 | Kopējā prasības pakai: 1. Pakai un visiem pakā esošajiem komponentiem jābūt reģistrētiem ES un jābūt CE marķējumam. 2.Pakas komponenti ir sapakoti slāņos, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, kur 1. slānis - Pakas apakšā, visa paka ir sterili iepakota sabiezinātā instrumentu galda pārklājā. 3.Pakas komponentu sarakstam ir jābūt latviešu valodā un redzamai pakas virspusē, pirms paka tiek atvērta. 4.Viegli noņemamas uzlīmes (vismaz 2gab.) ar informāciju par sērijas, artikula numuru, derīguma termiņu un svītru kodu. 5.Pretendentam ir jānodrošina personāla apmācība par pakas lietošanu.
78.2. |  | Cilpas rakstītāja implantēšanas procedūru paka | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modelis: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
78.2. | 1 | Cilpas rakstītāja implantēšanas procedūru paka |  |  | 200
|  | KOPĒJĀ CENA par 78.2.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
78.2. | 2 | 1gab. - Sabiezināts instrumentu galda pārklājs vismaz 150x190 cm
78.2. | 3 | 1gab. - Standarta aizsardzības halāts, gaisu caurlaidīgs un šķidrumu atgrūdošs, vērptu diegu materiāls, ergonomisks, plecu ieloces, pārklājoša muguras daļa, kakla aizdare - 1 gara līplenta, trikotāžas roku galu manžetes, izmērs L-XXL (garums 145 cm x platums 175 cm) +/- 5 cm
78.2. | 4 | 3gab. - 250 ml polipropilēna trauki ar mērvienībām, katrs savā krāsā
78.2. | 5 | 20gab. - Marles salvetes 7,5 x 7,5 cm, 17 diegi, 8 kārtas
78.2. | 6 | 10gab. - Marles tupferi ar RTG diegu, lielums 4 (vai 20 diegi), balti
78.2. | 7 | 1gab. - Nieršālīte 800 ml, ar mērvienībām, polipropilēna
78.2. | 8 | 1gab. - Zemādas adata 21 G, 40 mm
78.2. | 9 | 1gab. - Plastikāta maisiņš, caurspīdīgs, vismaz 20x30 cm ar Zip-lock aizdari
78.2. | 10 | 1gab. - Pēcoperāciju pārsējs 9x10 cm, 4 slāņu absorbējošs spilventiņš ar superabsorbentu un starveida iešķēlumiem, fiksējošas malas - caurredzamas un elastīgas, līpvirsma - nepārtraukta pārklājuma mīkstais silikons
78.2. | 11 | 1gab. - Skalpelis Nr23 ar asmeņu aizsardzību
78.2. | 12 | 1gab. - Šļirce 20 ml LuerSlip, 3 komponentu, ekscentriska
78.2. | 13 | 4gab. - Tīrāmās aplikācijas/švammes 3,5x3,5cm, kāta garums 15 cm
78.2. | 14 | 1gab. - Pašlīpošs brahiālās angiogrāfijas pārklājs vismaz 112x150 cm ar Barrier Flex (vai analogs) (13x13 cm) +/-3 cm elastīgu pašlīpošu virsmu un pielāgojamu atveri diametrā 6 cm, šķidruma absorbcijas papildslānis 70x70 cm, 3 kārtas, iepakots krepa papīrā
78.2. | 15 | Kopējā prasības pakai: 1. Pakai un visiem pakā esošajiem komponentiem jābūt reģistrētiem ES un jābūt CE marķējumam. 2.Pakas komponenti ir sapakoti slāņos, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, kur 1. slānis - Pakas apakšā, visa paka ir sterili iepakota sabiezinātā instrumentu galda pārklājā. 3.Pakas komponentu sarakstam ir jābūt latviešu valodā un redzamai pakas virspusē, pirms paka tiek atvērta. 4.Viegli noņemamas uzlīmes (vismaz 2gab.) ar informāciju par sērijas, artikula numuru, derīguma termiņu un svītru kodu. 5.Pretendentam ir jānodrošina personāla apmācība par pakas lietošanu.
|  | KOPĒJĀ CENA 78.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 78.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 78.pozīciju | 0

## 79
79. |  | Aortas loka hibrīdprotēze | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
79. | 1 | Aortas loka hibrīdprotēze |  |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 79.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
79. | 2 | Hibrīdprotēze paredzēta, lai ārstētu pacientus ar akūtām DeBakey I tipa aortas disekcijām.
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
79. | 3 | Hibrīdprotēze sastāv no implantējama, nesegta stenta, kas izgatavots no pītas nitinola stieples un tiek piegādāts ar ievietotu piegādes sistēmu
79. | 4 | PTFE aproces komponents tiek izmantots, lai atbalstītu un stiprinātu aortas audus distālajā anastomozes vietā.
79. | 5 | Pigtail formas darba gals
79. | 6 | Pieejamas taisnas un konusveida modifikācijas
79. | 7 | Proksimālais diametrs 20-35 vai 36-45 mm
79. | 8 | Distālais diametrs 25-35, 20-24, 36-45 vai 27-35 mm
79. | 9 | PTFE aproces diametrs 24 vai 32 mm
79. | 10 | Hybrīdprotēzes garums min 153-185 mm, max 207-215 mm

## 80
80. |  | Aortas loka hibrīdprotēze ar bifurkācijām | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
80. | 1 | Aortas loka hibrīdprotēze taisna |  |  | 3
80. | 2 | Aortas loka hibrīdprotēze ar bifurkācijām |  |  | 3
80. | 3 | Aortas loka hibrīdprotēze ar trifurkācijām |  |  | 3
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 80.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
80. | 4 | Paredzēts krūšu kurvja aortas disekciju vai aneirismu ķirurģiskai ārstēšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
80. | 5 | Hibrīda dizaina protēze sastāv no divām daļām - stentgrafta un asinsvada grafta
80. | 6 | Asinsvadu grafta daļas diametrs 26, 28 vai 30 mm
80. | 7 | Asinsvadu grafta daļas garums 100 mm
80. | 8 | Stentgrafta daļas diametrs no 22 līdz 40 mm
80. | 9 | Stentgrafta daļas garums no 120 līdz 180 mm
80. | 10 | OTW ievades sistēma
80. | 11 | Atraumatisks darba gals ar izmēru 36F

## 81
81. |  | Aortas loka protēzes komplekts ar brahiocefālajiem zariem | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
81. | 1 | Ar vienu zaru, zara diametrs 10 mm |  |  | 10
81. | 2 | Ar 3 zariem, zaru diametrs 8 vai 10 mm |  |  | 10
81. | 3 | Ar 4 zariem, zaru diametrs 10, 10, 8, 8 mm vai 12, 10, 10, 10 mm |  |  | 10
81. | 4 | Ar 4 leņķveida zariem, zaru diametrs 12, 10, 8, 8 mm vai 10, 10, 8, 8 mm |  |  | 10
81. | 5 | Ar torako-abdomināliem zariem, zaru diametrs 10, 10, 8, 8 mm |  |  | 10
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 81.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
81. | 6 | Aortas loka protēze ar zariem veidota no austa poliestera auduma
81. | 7 | Protēzei ir kolagēna vai želatīna pārklājums
81. | 8 | Protēzes ūdens caurlaidība ir mazāka par 5 ml/cm²/min
81. | 9 | Protēzē izmantotās materiāla un dizaina īpašības ir balstītas uz veiktiem klīniskiem pētījumiem
81. | 10 | Ir pieejamas dažādas protēzes konfigurācijas: 1 zars, 3 zari, 4 zari, 4 leņķveida zari, torako-abdominālie zari
81. | 11 | Protēze ir droša magnētiskās rezonanses izmeklējumiem
81. | 12 | Piejamie protēzes diametri 20-34 mm un garumi 30-50 cm

## 82
82. |  | Ascendējošās aortas protēze ar sīpolveida paplašinājumu | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
82. | 1 | Protēzes diametrs: 24 mm |  |  | 5
82. | 2 | Protēzes diametrs: 26 mm |  |  | 5
82. | 3 | Protēzes diametrs: 28 mm |  |  | 20
82. | 4 | Protēzes diametrs: 30 mm |  |  | 15
82. | 5 | Protēzes diametrs: 32 mm |  |  | 20
82. | 6 | Protēzes diametrs: 34 mm |  |  | 20
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 82.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
82. | 7 | Ascendējošās aortas protēze no adīta poliestera ar sīpolveida paplašinājumu atbilstoši aortas saknes anatomijai
82. | 8 | Protēzei ir kolagēna vai želatīna pārklājums
82. | 9 | Protēzes dizains palīdz optimizēt koronāro asinsvadu plūsmas dinamiku
82. | 10 | Protēzes dizains palīdz samazināt slodzi uz koronārajām anastomozēm (saistošiem asinsvadiem)
82. | 11 | Protēzi var izmantot gan aortas vārstu saudzējošās operācijās, gan vārstu aizvietojošās
82. | 12 | Protēzes ūdens caurlaidība ir mazāka par 5 ml/cm²/min
82. | 13 | Protēzei ir 3 references līnijas, kas palīdz to pareizi pozicionēt
82. | 14 | Protēzē izmantotās materiāla un dizaina īpašības ir balstītas uz veiktiem klīniskiem pētījumiem
82. | 15 | Protēze pieejama ar caurules jeb 'body' diametru no 24 mm-34 mm
82. | 16 | Protēzes pamatdaļas garums 15 cm

## 83
83. |  | Ielāpi Hemashield Double Velour Fabrics vai analogs | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
83. | 1 | Intrakardiāls ielāps, izmērs 2.5 cm * 15.2 cm (+/-0.3cm) |  |  | 10
83. | 2 | Intrakardiāls ielāps, izmērs 5.1 cm * 7.6 cm (+/-0.3cm) |  |  | 10
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 83.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
83. | 3 | Ielāpi intrakardiālai pielietošanai, kambaru starpsienas substitūcijai
83. | 4 | Veidoti pēc Double Velour Fabrics cardiac patch tehnoloģijas vai analogs
83. | 5 | Porozitāte < 10 ml/min/cm²
83. | 6 | Ielāpi dubultā velūra impregnēti

## 84
84. |  | Bioloģiskais perikarda ielāps | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
84. | 1 | 10 x 15 cm |  |  | 30
KOPĒJĀ CENA par 84.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
84. | 2 | Perikarda ielāps pacienta perikarda stiprināšanai un noslēgšanas atbalstam pēc sirds operācijas
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
84. | 3 | Ielāps 10 cm x 15 cm liela taisnstūrveida lapiņa, un sirds operācijas laikā to var pielāgot, lai tas atbilstu katra atsevišķa gadījuma konkrētā apveida vajadzībām
84. | 4 | Materiāls - liellopa perikards
84. | 5 | Ielāps tiek piegādāts sterils un apirogēns, iepakots aizplombētā plastmasas tvertnē ar glutaraldehīdu. Katra tvertne tiek piegādāta putupolistirola iepakojumā kopā ar temperatūras sensoru.

## 85
85. |  | Lineāras asinsvadu protēzes I | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
85. | 1 | Protēzes diametrs 22 mm |  |  | 3
85. | 2 | Protēzes diametrs 24 mm |  |  | 3
85. | 3 | Protēzes diametrs 26 mm |  |  | 3
85. | 4 | Protēzes diametrs 28 mm |  |  | 3
85. | 5 | Protēzes diametrs 30 mm |  |  | 3
85. | 6 | Protēzes diametrs 32 mm |  |  | 3
85. | 7 | Protēzes diametrs 34 mm |  |  | 3
85. | 8 | Protēzes diametrs 36 mm vai 38 mm |  |  | 3
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 85.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
85. | 9 | Lineāra asinsvadu protēze no adīta poliestera
85. | 10 | Rtg vizualizējams marķējums
85. | 11 | Protēze piesūcināta ar želatīnu
85. | 12 | Ir iespējams impregnēt protēzi ar heparīnu vai antibiotiķiem
85. | 13 | Nepieciešamie diametri no 22 mm līdz 36 mm
85. | 14 | Protēzes garums vismaz 30 cm

## 86
86. |  | Lineāras asinsvadu protēzes II | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
86. | 1 | Protēzes garums: 15 cm |  |  | 150
86. | 2 | Protēzes garums: 30 cm |  |  | 10
86. | 3 | Protēzes garums: 40 cm |  |  | 10
86. | 4 | Protēzes garums: 60 cm |  |  | 10
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 86.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
86. | 5 | Lineāra asinsvadu protēze veidota no austa poliestera auduma
86. | 6 | Protēzei ir kolagēna pārklājums, kas samazina tās porainību
86. | 7 | Protēzes ūdens caurlaidība ir mazāka par 5 ml/cm²/min, pie spiediena 120 mmHg
86. | 8 | Protēzē izmantotās materiāla un dizaina īpašības ir balstītas uz veiktiem klīniskiem pētījumiem
86. | 9 | Protēze ir droša magnētiskās rezonanses izmeklējumiem
86. | 10 | Nepieciešami protēzes garumi 15 - 60 cm
86. | 11 | Nepieciešami protēzes diametri 6 - 38 mm

## 87
87. |  | PTFE sintētiskie ielāpi dažāda izmēra I | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
87. | 1 | Izmērs: 152mm*7.5mm*1.6mm |  |  | 50
87. | 2 | Izmērs: 152mm*12.7mm*1.6mm |  |  | 50
87. | 3 | Izmērs: 15mm*10mm*1.6mm (tiek ražots pēc pieprasījuma) |  |  | 100
87. | 4 | Izmērs: 19mm*9mm*1.6mm (tiek ražots pēc pieprasījuma) |  |  | 50
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 87.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
87. | 5 | Sintētiskie ielāpi sirds, lielo asinsvadu, anastamožu un protēžu defektu slēgšanai un nostiprināšanai
87. | 6 | Materiāls: PTFE (politetrafluoretilēns)
87. | 7 | Nepieciešamības gādījumā ražotājs ir spējīgs izgatavot ielāpu ar speciālu izmēru pēc individuālā pasūtījuma
87. | 8 | Ir pieejami dažādu izmēru ielāpi

## 88
88. |  | PTFE sintētiskie ielāpi dažāda izmēra II | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
88. | 1 | Izmērs: 12.7mm*101.6mm |  |  | 600
88. | 2 | Izmērs: 19mm*9mm |  |  | 800
88. | 3 | Izmērs: 6mm*3mm |  |  | 20
88. | 4 | Izmērs: 9mm*4.5mm |  |  | 20
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 88.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
88. | 5 | Šuvju balsta materiāls sirds, asinsvadu ķirurģijai
88. | 6 | Materiāls: PTFE (politetrafluoretilēns) polimēra šķiedras
88. | 7 | Dažādas formas, izmēri
88. | 8 | Perforēts vai neperforēts
88. | 9 | Sterils, vienreizējai lietošanai

## 89
89. |  | Hibrīda protēze-stents, kas paredzēta aneirismas un/vai atslāņošanās ārstešanai ascendējošā aortā, aortas lokā un descendējošā aortā | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | Glabāšanā nododamo preču skaits, par kurām tiks slēgts glabājuma līgums
89. | 1 | Hibrīda stent-protēze ar piegādes sistēmu |  |  | 10 |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 89.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
89. | 2 | Protēze ir ražota no "Gelweave" (vai analogs) austa materiāla, kas ir piesūcināts ar želatīnu
89. | 3 | Protēze nodrošināta ar Rtg tantala punktveida marķējumiem visā garumā
89. | 4 | Konstrukcija sastāv no divām daļām: 1) proksimālais aortas pinuma transplantāts ar četriem zariem, kur trīs no tiem nodrošina aortas loka asinsvadu individuālo rekonstrukciju un sānu zars nodrošina arteriālo kanilāciju; 2) distālais stents, ko balsta nitinola gredzeni. Starp protēzes divām daļām jābūt speciālai fiksācijas manšetei.
89. | 5 | Protēzes izmēri:
89. | 6 | proksimālā transplantāta iekšējais diametrs 26–32mm, garums izstieptā veidā ne mazāk par 240mm;
89. | 7 | zaru diametri 8mm/8mm/10mm/10mm, garums ne mazāk par 150mm;
89. | 8 | distālā stenta diametrs 28-40mm, garumi 100mm un 150mm.
89. | 9 | Protēzei jābūt nodrošinātai ar speciālu ievadīšanas sistēmu, kas pēc uzbūves atbilst aortas anatomijai un sastāv no:
89. | 10 | siksnas, kuru pavelkot, PTFE apvalks tiek sadalīts un pilnībā izņemts no ievadīšanas sistēmas.
89. | 11 | speciālās ierīces, kas fiksē ievadīšanas sistēmas spailes. Fiksators tiek noņemts, aktivizējot sarkano pogu ar pirkstu vai ar "forcept" tipa instrumenta palīdzību.
89. | 12 | rokturis, kas ir aprīkots ar sarkanu klipu, pie kura ir piestiprināta vadītājstīga. Pavelkot klipu ar vadītājstīgu, protēzes distālā daļa – stents – tiek pilnībā atbrīvota no ievadīšanas sistēmas. Rokturis tiek izņemts viegli un lēni pavelkot to proksimālā virzienā.
89. | 13 | Ievadīšanas sistēmas distālajam galam jābūt noapaļotam, atraumatiskam, aprīkotam ar diviem vadītājstīgu laterālajiem portiem, kas nodrošina sistēmas atraumatisku ievadīšanu aortas descendējošā daļā un sistēmas ievadīšanu no ārpuses gar vadītājastīgu.
89. | 14 | Ierīcei jāatbilst CE sertifikātam ar medicīnas ierīču klasi III

## 90
90. |  | Vakuuma ierīces ar piederumiem | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
90.1. |  | Vakuuma sirds koronārās artērijas imobilizācijas sistēma
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
90.1. | 1 | Vakuuma sirds koronārās artērijas imobilizācijas sistēma |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 90.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
90.1. | 2 | Sirds imobilizācijas sistēma pie “off pump” operācijām, izmantojot tās fiksāciju ar vakuuma palīdzību un savietojama ar klīnikā esošo Octabase sternālo retraktoru
90.1. | 3 | Zema profila ierīce - no stiprinājuma pie retraktora līdz gala stiprinājumiem
90.1. | 4 | Stabilizācijas kājiņas ar lokāmām fiksācijas spailēm LL un AP virzienos ne mazāk kā 180 grādu diapazonā
90.1. | 5 | Viegla un ērta piekļuve un pievienošana sirds muskulim
90.1. | 6 | Stabilizācijas kājai jābūt ar fiksācijas skrūvi un iespēju piekļūt jebkuram koronārajam asinsvadam
90.2. |  | Vakuuma sirds pozicionēšanas sistēma
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
90.2. | 1 | Vakuuma sirds pozicionēšanas sistēma |  |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 90.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
90.2. | 2 | Sirds galotnes pozicionieris izmantojot tās fiksāciju ar vakuuma palīdzību un savietojama ar klīnikā esošo Octabase sternālo retraktoru
90.2. | 3 | Jābūt pēc būtības savietojamam ar klīnikā lietojamo sirds imobilizācijas sistēmu
90.2. | 4 | Viegla un ērta piekļuve un pievienošana sirds muskulim
90.2. | 5 | Stabilizācijas kājai jābūt ar fiksācijas skrūvi un iespēju piekļūt jebkuram sirds apvidum
90.2. | 6 | Fiksācijas elementa mobilitāte ne mazāk kā 180 grādi
|  | KOPĒJĀ CENA 90.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 90.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 90.pozīciju | 0

## 91
91. |  | Intraaortālās kontrapulsācijas iekārtas piederumi | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
91.1. |  | Intraaortālās kontrapulsācijas balons Linear
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
91.1. | 1 | Intraaortālās kontrapulsācijas baloni (7,5 Fr) ar ievadīšanas komplektu |  |  | 100
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 91.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
91.1. | 2 | Specializētie intraaortālās kontrapulsācijas baloni, oriģināli savietojami bez pārejas ar Datascope CS300 un CS100 aparātu, profils līdz 7,5 Fr, nominālais tilpums 40 CC
91.1. | 3 | 40 cm oriģināls hēlija gāzes pievades “Luer” tipa savienotājs
91.1. | 4 | LINEAR 7.5Fr. IAB Catheter with Insertion Kit 0684-00-0480-01 vai analogs
91.1. | 5 | Komplektā ietilpst:
91.1. | 5.1 | ievadīšanas komplekts ar 7,5 Fr 6 intradjuseri 185 cm oriģinālu pagarinātāju
91.1. | 5.2 | artērijas punkcijas adata bez stiletes
91.1. | 5.3 | ievades stīga
91.2. |  | Intraaortālās kontrapulsācijas elektrodu komplekts
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
91.2. | 1 | 5 novadījumu EKG pacienta kabelis |  |  | 10
91.2. | 2 | 5 EKG kabeļi ar "snap" tipa savienojumu |  |  | 10
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 91.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
91.2. | 3 | 5 novadījumu EKG pacienta kabelis savietojams ar Datascope CS 100 un CS 300 paredzēti pierakstam un kontrapulsācijas sinhronizācijai. Kabeļa garums ne mazāks kā 304 cm. Var veikt EO gāzes sterilizāciju, kā arī apstrādāt ar parastajiem mazgāšanas šķīdumiem. 0012-00-1155-02 vai analogs
91.2. | 4 | 5 EKG kabeļi ne īsāki kā 50" (125 cm) ar "snap" tipa savienojumu, savietojami ar Datascope pacienta kabeli (n.2.1.punkts). Savietojami ar īslaicīgas (short term) un ilglaicīgās (long term) monitorēšanas elektrodiem. Var veikt EO gāzes sterilizāciju, kā arī apstrādāt ar parastajiem mazgāšanas šķīdumiem
91.3. |  | Intraaortālās kontrapulsācijas hēlija baloni
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
91.3. | 1 | Hēlija balons intraaortālās kontrapulsācijas |  |  | 30
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 91.3.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
91.3. | 2 | Oriģināli savietojams ar Datascope CS300 un CS100 intraaortālās kontrapulsācijas aparātu un aprīkots ar augstspiediena blīvi
91.3. | 3 | Helium Tank - Disposable - Single Tank - Full 0202-00-0104 vai analogs
|  | KOPĒJĀ CENA 91.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 91.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 91.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 91.pozīciju | 0

## 92
92. |  | Koronāro artēriju intralumenālie šunti | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
92. | 1 | Koronāro artēriju intralumenālie šunti |  |  | 100
|  | KOPĒJĀ CENA par 92.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
92. | 2 | Nodrošina miokarda apasiņošanu zonā, kuru apasiņo šuntējamais asinsvads
92. | 3 | Silikona korpuss ar konusveida galiem ir paredzēts netraumatiskai ievietošanai un izņemšanai. Rtg vizualizējams
92. | 4 | Izmēri: no 1 mm līdz 3,0 mm Ø, kas mainās ik pa 0,25 mm

## 93
93. |  | Koronāro asinsvadu sekcijas mikroasmenis | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
93. | 1 | Koronāro asinsvadu sekcijas mikroasmenis |  |  | 1200
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 93.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
93. | 2 | Pieejami asmeņa garumi ir 3 mm
93. | 3 | Leņķis 15°
93. | 4 | Saderīgs ar slimnīcā esošajiem metāla turētājrokturiem

## 94
94. |  | Mīksto audu protektors sirds vārstuļu operācijām | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
94. | 1 | Mīksto audu protektors sirds vārstuļu operācijām, izmērs 20 mm - 40 mm |  |  | 10
94. | 2 | Mīksto audu protektors sirds vārstuļu operācijām, izmērs 25 mm - 60 mm |  |  | 10
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 94.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
94. | 3 | Sterils, vienreizlietojams
94. | 4 | Nesatur lateksu
94. | 5 | Izgatavots no mīksta polimēra
94. | 6 | Vizuāli atgādina riņķi, kur vienā galā fleksibls gredzens ērtākai ievietošanai griezumā un otrā galā rigids gredzens, kas notur brūci atvērtu
94. | 7 | Izmantojams krūšu kurvja operācijās mīksto audu aizsardzībai un iestiepšanai kombinācijā ar mini torakotomijas spriegotāju vai spriegotāja vietā
94. | 8 | Nodrošina piekļūvi mērķa audiem VATS operāciju laikā vai procedūrās ar nelielu griezumu

## 95
95. |  | Mīksto audu aizsargi
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
95. | 1 | Mīksto audu aizsargs minimāli invazīvai vārstuļu ķirurģijai |  |  | 100
KOPĒJĀ CENA par 95.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
95. | 2 | Vienreizlietojams, sterils mīksto audu aizsargs minimāli invazīvai vārstuļu ķirurģijai, kas aizsargā brūces malu un apkārtējos audus
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
95. | 3 | Sastāv no 2 pārklātiem plastmasas gredzeniem, kas ir savienoti ar silikona gumijas membrānu
95. | 4 | Apakšējais gredzens ir elastīgs, kas izgatavots no formu saglabājoša sakausējuma, kas jāievieto in situ.
95. | 5 | Lietojams ar vai bez retraktora, pašfiksējošs.
95. | 6 | Ar augstu elastību; lateksa nesaturoša silikona gumija
95. | 7 | Izmēri: 120 x 100 mm

## 96
96. |  | Vienreizlietojami aortas perforatori aorto-koronārai šuntēšanai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
96. | 1 | Vienreizlietojami aortas perforatori aorto-koronārai šuntēšanai 2.5 mm |  |  | 100
96. | 2 | Vienreizlietojami aortas perforatori aorto-koronārai šuntēšanai 4.0 mm |  |  | 800
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 96.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
96. | 3 | Sterils, vienreizlietojams aortas perforators
80. | 4 | Koniska tipa, ar asām divkāršām griešanas malām
80. | 5 | Ar diviem sānu rokturiem
96. | 6 | Garums 15 cm

## 97
97. |  | Kreisā ātrija austiņas slēdzējierīce | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | Glabāšanā nododamo preču skaits, par kurām tiks slēgts glabājuma līgums
97. | 1 | Kreisā ātrija austiņas slēdzējierīce ar standarta šafta modifikāciju |  |  | 5 |  | 5
97. | 2 | Kreisā ātrija austiņas slēdzējierīce ar fleksibla šafta modifikāciju |  |  | 200
97. | 3 | Kreisā ātrija austiņas slēdzējierīce torokoskopiskai piekļuvei |  |  | 10
97. | 4 | Kreisā ātrija austiņas slēdzējierīce atvērtas ķirurģijas piekļuvei ar V-tipa slēdzējmehānismu un Flex tipa šaftu |  |  | 10
97. | 5 | Kreisā ātrija austiņas slēdzējierīce endoskopiskai piekļuvei ar V-tipa slēdzējmehānismu un Flex tipa šaftu |  |  | 10
97. | 6 | Kreisā ātrija austiņas slēdzējierīce min-invazīvaii piekļuvei ar paralēlu slēdzējmehānismu, saderīgu ar ne mazāk kā12mm troakāru |  |  | 10
KOPĒJĀ CENA par 97.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
97. | 7 | Mehāniska ierīce sirds kreisās austiņas okludēšanai
97. | 8 | Slēdzējierīces uzbūve: nitinola atspere pārklāta ar titāna stiepli, kas klāta ar austu poliesteru
97. | 9 | Nepieciešamas standarta un fleksibla šafta modifikācija, kā arī torokaskopiskas piekļuves šafta modifikācija
97. | 10 | V tipa ierīcēm aktivizācijas brīdī distālais gals aizveras pirmais un tikai tad pārējais korpuss, lai nodrošinātu precīzu LAA okludēšanu
97. | 11 | Standarta modifikācijas darba gals ar vismaz +/-15° laterālu rotāciju
97. | 12 | Fleksibla modifikācijas darba gals lokāms visos virzienos līdz +/-45°
97. | 13 | Nepieciešamie klemmes garumi: 35, 40, 45 un 50 mm
97. | 14 | Šafta garums 6 cm standarta modifikācijai
97. | 15 | Ierīce aprīkota ar ergonomisku rokturi

## 98
98. |  | Ķirurģiska mezglošanas ierīce drošai sirds vārstuļu nomaiņai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
98. | 1 | Komplekts ar šafta diametru ne vairāk par 4 mm, garums 17 cm |  |  | 100
98. | 2 | Komplekts ar šafta diametru ne vairāk par 5 mm, garums 31 cm |  |  | 50
98. | 3 | Stiprinājumi - atsevišķa iepakoti 12 gab., kas ir savietojami ar ar mezglošanas ierīci (98.1. un 98.2.punktā) |  |  | 200
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 98.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
98. | 4 | Ķirurģiska mezglošanas ierīce drošai sirds vārstuļu nomaiņai
98. | 5 | Ierīcei ir jāsaspiež stiprinājums aizvēršanas vietā un jānogriež liekā šuve
98. | 6 | Pieejami ierīces šafta diametri: 1) ne vairāk par 4 mm; 2) ne vairāk par 5 mm
98. | 7 | 98.1 un 98.2 komplektā (sterilajā iepakojumā) jāietver:
98. | 8 | · vismaz divas mezglošanas ierīces ar garumu: 17 cm vai 31 cm
98. | 9 | · un vismaz divpadsmit stiprinājumi (ievietošanai ierīces šafta distālā galā)
98. | 10 | Mezglošanas ierīcei ir jābūt aprīkotai ar saspiežamu sviru
98. | 11 | Katrā stiprinātājā ir jābūt titāna klipsim, kas paredzēts šuvju nostiprināšanai un apgriešanai sirds un asinsvadu ķirurģijā. Jānodrošina ne mazāk kā 4 kg noturēšanas spēka. Jābūt piemērotām 2-0 poliestera šuvēm.

## 99
99. |  | Silikona atsūkšanas katetrs | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
99. | 1 | Izmērs: 16 F |  |  | 50
99. | 2 | Izmērs: 20 F |  |  | 50
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 99.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
99. | 3 | Katetrs izmantojams kā atsūkšanas katetrs, lai palīdzētu pilnībā evakuēt asinis no sirds
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
99. | 4 | Silikona atsūkšanas katetrs ar slēgtu galu
99. | 5 | Perforēts katetra gals - 65 mm
99. | 6 | Pieejami izmēri: 16 F, 20 F
99. | 7 | Katetra garums: 35 cm

## 100
100. |  | Floumetra elektrodi | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
100. | 1 | Floumetra elektrodi |  |  | 60
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 100.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
100. | 2 | Savietojami ar klīnikā esošo ierīci ''Medistim'' asins plūsmas noteikšanai koronāro artēriju šuntos

## 101
101. |  | Elektriskais kauteris | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
101. | 1 | Elektriskais kauteris |  |  | 150
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 101.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
101. | 2 | Elektriskais kauteris paredzēts sintētisko asinsvadu protēžu garuma un atveru modelēšanai
101. | 3 | Vienreizlietojams, sterilā iepakojumā
101. | 4 | Darbības temperatūra 1200°C
101. | 5 | Ar smalka tipa galu
101. | 6 | Gala garums 75 ±5 mm
101. | 7 | Diametrs 16 ±1 mm
101. | 8 | Barošanu nodrošina integrēta baterija
101. | 9 | F7234 Fiab vai analogs

## 102
102. |  | Perikarda centēzes komplekts | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
102. | 1 | Perikarda centēzes komplekts, šidruma drenēšanai no mperikardiālās telpas, 6F izmēra komplekts |  |  | 100
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 102.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
102. | 2 | Augstas plūsmas taisns vai pigtail tipa katers | Augstas plūsmas taisns vai pigtail tipa katers
102. | 3 | Katetra garums 60cm | Katetra garums 60cm
102. | 4 | Dilatatora darba garums 22cm | Dilatatora darba garums 22cm
102. | 5 | PTFE Vadītājstīgas diametrs 0,035", darba garums 80cm ar vienu taisnu un otru J - tipa liektu galu. | PTFE Vadītājstīgas diametrs 0,035", darba garums 80cm ar vienu taisnu un otru J - tipa liektu galu.
102. | 6 | 22G x 2 3/8" (6cm) medikametu adata | 22G x 2 3/8" (6cm) medikametu adata
102. | 7 | 19Gx1 1/2" (3,8cm) medikamentu adata | 19Gx1 1/2" (3,8cm) medikamentu adata
102. | 8 | 18Gx3" (9cm) punkcijas adata | 18Gx3" (9cm) punkcijas adata
102. | 9 | 18Gx5.9" (15cm) Chiba tipa piekļuves adata | 18Gx5.9" (15cm) Chiba tipa piekļuves adata
102. | 10 | 10 ml LuerLock šļirce | 10 ml LuerLock šļirce
102. | 11 | 60 ml LuerLock šļirce | 60 ml LuerLock šļirce
102. | 12 | 1400 ml šķidruma savācējmaiss | 1400 ml šķidruma savācējmaiss
102. | 13 | 4"x4" (10cm x 10 cm) marles pārsēji | 4"x4" (10cm x 10cm) marles pārsēji
102. | 14 | 40cm x 40cm fenestrēts pārklājs | 40cm x 40cm fenestrēts pārklājs
102. | 15 | 46cm x 66cm absorbējošs pārklājs | 46cm x 66cm absorbējošs pārklājs
102. | 16 | Dubulta Alligator tipa klemme šķidruma savācējmais piestiprināšanai | Dubulta Alligator tipa klemme šķidruma savācējmais piestiprināšanai
102. | 17 | #11 izmēra automātiska asmeņa mehānisma skalpelis | #11 izmēra automātiska asmeņa mehānisma skalpelis