1.pielikums

atklāta konkursa “Par tiesībām piegādāt Alfa/Beta/Gamma virsmas

nosmērētības mēriekārtas” (ID Nr. NMPD 2026/20) Nolikumam

| Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums 17.07.2026. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehniskā specifikācija |  |  |
| Alfa/Beta/Gamma virsmas nosmērētības mēriekārta |  |  |
|  | Vispārīgās prasības: |  |
| 1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību. |  |
| 2 | Pretendentam jānodrošina valsts valodā pirmreizējas un pēc pieprasījuma atkārtotas praktiskas apmācības klātienē darbam ar mēriekārtu, simulējot reālus darba apstākļus (neiekļaujot radioaktīvas vielas klātbūtni). Nepieciešams nodrošināt atsevišķas apmācības piecās vietās: Valmierā, Rēzeknē vai Jēkabpilī, Rīgā, Kuldīgā, Jelgavā. Pasūtītājs neierobežo pretendenta iespējas piesaistīt ražotāja sertificētus speciālistus, ja tiek nodrošināta kvalitatīva apmācību norise valsts valodā (piemēram, ar tulkojuma vai vietējā speciālista iesaisti). |  |
| 3 | Piegāde 3 mēnešu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. Piegāde jānodrošina Pagasta ielā 2, Ogrē, Ogres novadā. |  |
| 4 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  |
| 5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) (aizpilda pretendents) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas laikā Pretendents apņemas nodrošināt iekārtas apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas. |  |
| 6 | Pretendentam jāiesniedz ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinoši dokumenti, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vai Eiropas Savienībā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa pakalpojumu nodrošināšanai. |  |
| 7 | Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par to, ka ka vismaz viens kvalificēts un ražotāja pilnvarots servisa inženieris būs pieejams garantijas remonta un apkopes pakalpojumu nodrošināšanai Eiropas Savienībā, tai skaitā Latvijas Republikas teritorijā. |  |
| 8 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  |
| 9 | Piedāvātajām precēm ir CE marķējums. |  |
| 10 | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu. |  |
| 11 | Pretendentam jānodrošina vides sakārtošana pēc iekārtu piegādes t.sk. iepakojuma aizvešana no vietas, kurā iekārta ir uzstādīta. |  |
| 12 | Precei jābūt ar identificējošiem datiem (nosaukums, modelis, kods, ražotājs, ražotāja valsts u.c.). Jāiesniedz informatīvs materiāls pēc Pretendenta izvēles (buklets vai krāsaini attēli ar Preces aprakstu) un atsauce uz interneta vietni, lai varētu novērtēt Preces atbilstību tehniskajām prasībām. Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus. |  |
| 13 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. |  |
| 14 | Plānotais iegādes daudzums -36 gab. Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu. |  |
| 15 | Pretendentam par katru piegādāto ierīci jāiesniedz tehniskās pārbaudes dokuments - jānodrošina ražotāja, vai akreditētas laboratorijas izsniegts iekārtas kalibrēšanas sertifikāts, kura atlikušais derīguma termiņš nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem. Jāiesniedz apliecinājums par ražotāja vai akreditētas laboratorijas izsniegtu iekārtas kalibrēšanas sertifikāta nodrošināšanu. |  |
| 16 | Ierīces nedrīkst būt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes prece. |  |
| 1 | Tehniskās prasības: |  |
| 1.1 | Vispārīgās prasības | Portatīvs virsmas radioaktīvā piesārņojuma monitors, α- un β-/γ- radioaktīvā piesārņojuma mērījumiem vienlaicīgi un atsevišķi |
| 1.2 | Iekārtas veids | Portatīva iekārta |
| 1.3 | Detektora tips | Plānslāņa scintilācijas detektors |
| 1.4 | Detektora izmērs | akīvās virsmas laukums vismaz 170 cm2 |
| 1.5 | Mērīšanas diapazons | alfa starojums līdz 2500 cps; beta/gamma starojums līdz 20 000 cps |
| 1.6 | Vides aizsardzības klase | ne zemāka kā IP53 |
| 1.7 | Integrēta automātiskās kalibrēšanas funkcija | Jānodrošina integrēta (iebūvēta) programmatūra iekārtas automātiskai kalibrēšanai |
| 1.8 | Iekārtas ekspluatācijas apstākļi | Darba temperatūras diapazons ne mazāks kā – 10 līdz + 40ºC |
| 1.9 |  | Mitrums: līdz 80% relatīvais mitrums (bez mitruma kondensācijas), vai plašāks |
| 1.10 | Radionuklīdu bibliotēka | Jānodrošina iekārtas iekšējā radionuklīdu bibliotēka ar ne mazāk kā 20 populārākajiem radionuklīdiem |
| 1.11 | Fona mērījumi | Automātiska fona starojuma mērīšana un atņemšana |
| 1.12 | Trauksmes sliekšņi | Regulējami trauksmes sliekšņi |
| 1.13 | Brīdinājumu funkcija | Skaņas, vizuāls un (vēlams) vibrācijas brīdinājums |
| 1.14 | Mērījumu vienības | cps, Bq, Bq/cm |
| 1.15 | Svars ar baterijām | ne vairāk par 900 g |
| 1.16 | Papildus tehniskās prasības | nav pieļaujami ar gāzi pildīti, vai gāzes caurplūdes detektori; jānodrošina iespēja pieslēgt papildus zondes (ar ārējā detektora automātisku identifikāciju); jānodrošina seriālais interfeiss RS 232 /vai USB interfeiss; |
| 1.17 | Kalibrēšanas prasības | Kalibrēšanas sertifikātā obligāti jābūt norādītam kalibrēšanas koeficientam: α-starojuma diapazonā – vismaz Am-241, vai vairāk radionuklīdiem. β-starojuma diapazonā – vismaz C-14, Cl-36, Co-60, Sr-90/Y90, Cs-137, vai vairāk radionuklīdiem Kalibrēšanas sertifikāts jāiesniedz kopā ar mēriekārtu, tās piegādes brīdī. |
| 1.18 | Piederumi | Transporta futrālis un Aktīvās virsmas aizsargapvalks |
| 1.19 | Savietojamība | Interfeiss – USB / RS 232 datu pārraides interfeiss, komplektā datu kabelis |
| 1.20 | Barošana | Autonoms barošanas avots (baterijas, akumulatori) |
| 1.21 | Datu eksports | Programmatūra datu nolasīšanai un analīzei |