## Tehniskā specifikācija_USI GIN
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Medicīnisko simulatoru un aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un apmācība”, identifikācijas Nr.DRS 2026/69, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma priekšmeta 1.daļā "Intensīvās terapijas gultas simulators-manekens"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana, apmācība un nodošana ekspluatācijā – 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5. | Iekārta, t.sk. iekartas komplektācijas sastāvdaļas, ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6. | Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
7. | Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
9. | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
11. | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
12. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13. | Iekārtas un lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un USB eksemplārs).
14. | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15. | Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
Nr.p.k. | Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni) | Vērtēšanas kritērijs
| Intensīvās terapijas gultas simulators-manekens: | 1 gabals |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena) ________________________
Preces oriģinālais nosaukums:
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms):
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007: |  |  | Gados (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks") ________________________
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: |  |  | Mēnešos (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš") ________________________
| Elektroenerģijas patēriņš kW/h gaidīšanas režīmā (standby): |  |  | kW/h (vērtēšanas kritērijs "Elektroenerģijas patēriņš") ________________________
1.1. | Intensīvās terapijas gultas simulators-manekens:
1.1.1. | Simulators paredzēts anestezioloģijas, elpceļu problēmu un kritisko (reanimācijas/ intensīvās terapijas) medicīnas stāvokļu simulāciju izspēlei
1.1.2. | Simulators atveido anatomiski precīzi pieaugušā cilvēka pilno ķermeni.
1.1.3. | Simulatoru ir iespējams pieslēgt un kontrolēt no vadības datora, izmantojot bezvadu interneta (WIFI – no angļu val. wireless networking) savienojumu, gan izmantojot lokālā tīkla kabeli (LAN - no angļu val. Local Area Network cable) vai alternatīvu bezvadu un vadu savienojumu.
1.1.4. | Ir iespējams īstenot manuālus klīniskos scenārijus (simulatora parametrus un funkcijas var mainīt un kontrolēt simulācijas laikā)
1.1.5. | Ir iespējams izmantot automātiskus klīniskos gadījumus (simulatora parametri un darbība var tikt iepriekš ieprogrammēta)
1.1.6. | Simulators darbojas gan ar bateriju, gan pieslēgts elektrotīklam ar vadu
1.1.7. | Simulatoram ir vismaz šādas elpceļu, ventilācijas un elpošanas funkcijas:
1.1.7.1 | Iespējams veikt elpceļu atbrīvošanu - zoda un apakšžokļa izcelšanu, galvas atliekšanu;
1.1.7.2 | Iespēja veikt neinvazīvus mērījumus skābekļa līmenim asinīs (SpO2 parametrs) un monitorēt skābekļa līmeņa izmaiņu laikā ( saturācijas līkne – SpO2 waveform);
1.1.7.3 | Ir iespējams veikt elpināšanu ar elpināmo maisu - ir krūškurvja ekskursijas;
1.1.7.4 | Barības vada intubācijas gadījumā un pastiprinātas ventilācijas gadījumā piepūšas kuņģis;
1.1.7.5 | Viena bronha intubācijas gadījumā ir vienpusēja krūškurvja ekskursija;
1.1.7.6 | Ir kontrolējama spontānas elpošanas funkcija, var regulēt elpošanas frekvenci;
1.1.7.7 | Iespējams iestatīt asimetrisku krūškurvja kustību ( bilaterālas un unilaterālas elpošanas finkcija);
1.1.7.8 | Ir iespējams veikt nazotraheālo un orotraheālo intubāciju;
1.1.7.9 | Ir cianozes funkcija, atkarīga no vitālajiem rādītājiem simulatora āda iekrāsojas zilgana;
1.1.7.10 | Iespējama krūškurvja dekompresija ar adatu;
1.1.7.11 | Iespējams veikt drenas (chest tube) ievietošanu abās krūškurvja pusēs;
1.1.7.12 | Iespējams veikt ķirurģisko un adatas krikotireotomiju;
1.1.7.13 | Simulatoru iespējams ventilēt ar īstu neinvazīvo mehānisko plaušu ventilatoru
1.1.7.14 | Neinvazīvai ventilācijai Iespējams pozitīvs beigu izelpas spiediens (ang. val. PEEP - Positive End-Expiratory Pressure) vismaz līdz 20 cmH20.
1.1.7.15 | Iespējama ventilācija, izmantojot nazālās kaniles
1.1.7.16 | Iespējams veikt kombinētās caurules (ang. val. combitube) un laringeālās maskas (ang. val. LMA - Laryngeal Mask Airway ) ievietošanu elpceļos.
1.1.7.17 | Iespējams veikts orālu un nazofaringeālu atsūkšanu
1.1.7.18 | Iespējams mainīt plaušu atbilstības parametru (compliance) jeb elastības diapazonu.
1.1.7.19 | Iespējams regulēt elpceļu pretestības parametru (resistance) diapazonu vismaz no 3 līdz 150 cmH20/L/s;
1.1.7.20 | Iespējams iestatīt klīnisko stāvokli, kas neļauj veikt intubācijas caurules ievietošanu;
1.1.7.21 | Iespējams iestatīt mēles edēmu;
1.1.7.22 | Iespējams iestatīt laringospazmas;
1.1.7.23 | Iespējams simulēt Trismus stāvokli;
1.1.7.24 | Iespējama plaušu auskultācija posterior un anterior – ir iestatāmas normu un pataloģiju skaņas.
1.2. | Simulatoram ir vismaz šādas sirds un asinsrites funkcijas:
1.2.1. | Var nolasīt 12-novadījumu elektrokardiogrammu (EKG);
1.2.2. | Iespējama sirds skaņu auskultācija – ir normu un pataloģiju skaņas;
1.2.3. | Pieejama dažādu EKG ritmu bibliotēka;
1.2.4. | Iespējams veikt vismaz 4 novadījumu (4 leads) EKG monitorēšanu ar īstu pacientu monitoru;
1.2.5. | Iespējams veikt asinsspiediena mērījumus, saklausot Korotkova skaņas;
1.2.6. | Iespējams palpēt miega artērijas, femorālo, brahiālo, radiālo, pēdas dorsālo, popliteālo un aizmugurējo tibiālo pulsu;
1.2.7. | Pulsa stiprums atkarīgs no asinsspiediena;
1.2.8. | Simulators detektē pulsa pārbaudīšanu, informāciju par to sniedzot vadības datorā;
1.2.9. | Iespējams veikt defibrilāciju, kardioversiju un kardiostimulāciju ar īstu iekārtu - komplektācijā ir nepieciešamais aprīkojums;
1.2.10. | Simulatoram ir iespējams veikt kardiopulmonālo reanimāciju (KPR) - ir iespējams veikt netiešu sirds masāžu un plaušu ventilāciju;
1.2.11. | Iespējams veikt krūškurvja masāžu realistiskā dziļumā ar reālistisku pretestību;
1.2.12. | Iespējams vadības datorā monitorēt kruškurvja masāžas dziļumu, atlaišanas attālumu un frekvenci;
1.2.13. | Veicot sirds masāžu ir iespējams sataustīt pulsu un uz monitora parādās EKG artefakti.
1.3. | Simulatoram ir vismaz šādas injekciju funkcijas:
1.3.1. | Ir iespējams veikt intravenozas (IV) injekcijas;
1.3.2. | Ir iespējams veikt intraosālas (IO) injekcijas;
1.3.3. | Ir iespējams veikt intramuskulāras (IM) injekcijas;
1.3.4. | Simulators automātiski detektē IV ievadīto medikamentu veidu;
1.3.5. | Ir iespējama arteriālā un venozā asiņošana;
1.3.6. | Ir iespējams uzlikt asiņojošas brūces un/vai amputētas ekstremitātes.
1.4. | Citas prasības simulatora konstrukcijām un funkcijām:
1.4.1. | Simulatoram ir acs plakstiņi, kuri mirkšķina, ir regulējams mirkšķināšanas ātrums;
1.4.2. | Simulatoram ir iespējams pavisam atvērt un aizvērt acis, kā arī iestatīt daļēji atvertas acis ;
1.4.3. | Simulatoram ir zilīšu akomodācijas reflekss - zīlītes maina savu izmēru.
1.5. | Simulatoram ir vismaz šādas citas funkcijas:
1.5.1. | Simulatoram ir iespējams veikt urīnkateterizāciju;
1.5.2. | Iespējams regulēt urīnizvades daudzumu;
1.5.3. | Simulatoram ir iespējams pievienot gan vīriešu, gan sieviešu ģenitālijas;
1.5.4. | Simulatoram ir artikulējošs iegurnis - to iespējams novietot sēdus pozīcijā;
1.5.5. | Simulatoram ir artikulējošs kakls, elkoņu, plaukstu, plecu un ceļu locītavas;
1.5.6. | Pēc vairākkārtējas lietošanas manekenam var nomainīt komponentes, kas nodrošina, IV, IO, IM injekciju veikšanu, krūškurvja dekompresiju ar adatu, drenas ievietošanu un krikotireotomiju;
1.5.7. | Iespējams atskaņot simulatora balsi, izmantojot iepriekš ierakstītas skaņas vai simulēt balss skaņas izmantojot bezvadu mikrofonu;
1.5.8. | Iespējams auskultēt vēdera skaņas;
1.5.9. | Uz simulēta pacienta monitora iespējams monitorēt vismaz sekojošas klīniskās līknes – EKG, SpO2, CO2, ABP, NIBP;
1.5.10. | Iespējams attēlot pacienta rentgena un kardiogrāfijas izmeklējumus uz pacienta monitora;
1.5.11. | Simulatoram iespējama sekrēcija no vismaz ausīm un acīm;
1.5.12. | Uz simulatora ādas EKG nolasīšanai un defibrilācijai visi elementi izgatavoti no metāla;
1.5.13. | Simulatora torsa āda pilnībā pārklāj vismaz krūškurvi un vēderu;
1.5.14. | Roku āda pilnībā pārklāj vismaz augšdelmu un apakšdelmu;
1.5.15. | Matu un uzacu silikons (vai ekvivalents materiāls) ir izcelts un tas ir atšķirīgā krāsā no pārējās ādas.
1.6. | Simulatora funkcijas iespējams regulēt un monitorēt ar vadības datoru un tā programmatūru:
1.6.1. | Vadības programmatūra savienojama ar pacienta simulatoru un vitālo radītāju monitoru;
1.6.2. | Var mainīt plaušu un sirds auskultācijas skaņas, asinsspiedienu, pulsu;
1.6.3. | Var reģistrēt KPR efektivitāti - reģistrē kompresiju dziļumu, biežumu, roku pozicionēšanu, ventilācijas tilpumu un biežumu;
1.6.4. | Iespējams reģistrēt studentu veiktās manipulācijas.
1.7. | Prasības Simulatora vadības datoram:
1.7.1. | Portatīvais dators;
1.7.2. | Saderīgs ar vadības programmatūru.
1.8. | Prasības Simulatora vitālo rādītāju monitoram:
1.8.1. | Savietojams ar vadības programmatūru;
1.8.2. | Ar skārienjūtīgu ekrānu;
1.8.3. | Ekrāna izmērs: vismaz 23”.
1.9. | Komplektācija:
1.9.1. | Pacienta simulators ar drēbēm; | 1 kompl.
1.9.2. | Vadības dators ar atbilstošo programmatūru; | 1 kompl.
1.9.3. | Vadības dators; | 1 gab.
1.9.4. | Amputēta simulatora rokas mulāža; | 1 gab.
1.9.5. | Amputēta simulatora kājas mulāža; | 1 gab.
1.9.6. | EU tipa kabelis iekārtas savienošanai ar elektroapgādi; | 1 gab.
1.9.7. | Simulēts vitālo rādītāju monitors ar atbilstošo programmatūru; | 1 kompl.
1.9.8. | Stiprinājums pacienta moniotora pievienošanai pie sienas; | 1 gab.
1.9.9. | Amputētas kājas mulāža; | 1 gab.
1.9.10. | Nomaināmas anatomisko struktūru simulācijas daļas vai funkcionāli ekvivalenti risinājumi; | komplektā pēc ražotāja specifikācijas
1.9.11. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā. | 1 gab.
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Izglītības un zinātnes direktors, Invazīvais kardiologs Deniss Vasiļjevs Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 14.07.2026.