## 1.daļa
Aktualizēšanas datums 09.07.2026. |  | Pielikums
iepirkumam “Dažādu medicīnas simulatoru un sistēmu iegāde”, ID Nr. RSU 2026/142/AK_AP
Pretendenta nosaukums:
Datums:
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
1. daļa
Femorālās artērijas punkcijas trenažieris
| Minimālās tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta komentāri
Femorālās artērijas punkcijas trenažieris SimuLab FemoraLineMan System FLM-50 vai ekvivalents
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis:
1. | Vispārējās prasības:
1.1. | Trenažierim jābūt anatomiski precīzam cilvēka ķermeņa iegurņa apvidum.
1.2. | Trenažieris saderīgs ar ultrasonogrāfijas (USG) iekārtu.
1.3. | Trenažierim ir palpējami anatomiskie orientieri un asinsvadu anatomija.
1.4. | Femorālās artērijas punkciju iespējams veikt gan ultrasonogrāfijas kontrolē, gan ar anatomisko orientieru (palpācijas) metodi bez ultrasonogrāfijas.
1.5. | Trenažierim ir pašblīvējoši (self-sealing) audi un asinsvadi, kas nodrošina iespēju atkārtoti veikt adatas punkcijas un pilnas katetrizācijas procedūras vienā piekļuves vietā, saglabājot trenažiera funkcionalitāti un ilgmūžību.
1.6. | Trenažierim jānodrošina augstas kvalitātes ultrasonogrāfiskais attēls arī pēc atkārtotu adatas punkciju un pilnu katetrizācijas procedūru veikšanas, nesamazinot attēla skaidrību un kvalitāti.
1.7. | Trenažierim jābūt aprīkotam ar divu atšķirīgu krāsu simulētām asinīm, kas ļauj vizuāli atšķirt arteriālos un venozos asinsvadus un nodrošina tūlītēju atgriezenisko saiti par nepareizi veiktu asinsvada kanulāciju.
1.8. | Trenažieris spēj nodrošināt reālistisku arteriālā pulsa imitāciju, izmantojot rokas pumpi.
1.9. | Trenažierim jānodrošina reālistiska vēnas saspiežamība palpācijas laikā, imitējot cilvēka anatomiskās īpašības.
1.10. | Trenažierim iespējams mainīt venozo spiedienu, kas nodrošina iespēju simulēt dažādus venozās piekļuves apstākļus, tostarp vēnas kompresiju vai zema spiediena situācijas.
1.11. | Trenažierim iespējams mainīt pukcijas vietas moduli.
1.12. | Svars ne vairāk kā 15 kg.
2. | Komplektā ietilpst vismaz:
2.1. | Femorālās artērijas punkcijas trenažiera korpuss - 1 gab.
2.2. | Maināms punkcijas modulis - 1 gab.
2.3. | Uzpildes ports ar piltuvi - 1 gab.
2.4. | Uzpildes vads - 1 gab.
2.5. | Venozā spiediena regulators - 1 gab.
2.6. | Rokas pumpis - 1 gab.
2.7. | Simulētas venozas asinis - 1 gab.
2.8. | Simulētas arteriālas asinis - 1 gab.
2.9. | Lietošanas instrukcija latviešu un angļu valodā - 1 gab.
3. | Papildus prasības:
3.1. | Piegāde: ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektronisks pieteikums (pa e-pastu) preču pārdošanai un piegādei, kas izdarīts no Pasūtītāja adrešu domēna www.rsu.lv.
3.2. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.
3.3. | Piegādes adrese: Rīga (precīza piegādes vieta un laiks tiks savstarpēji saskaņots, veicot pasūtījumu).