## Obligātās prasības
Pielikums Nr. 1
Plānotā Atklāta konkursa
"Medicīnisko iekārtu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde"
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendents (nosaukums, reģistrācijas numurs) ____________________________________________________________________
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 17.jūlijā
IEINTERESĒTĀS PIEGĀDĀTĀJA KOMENTĀRI PAR IZVIRZĪTAJĀM PRASĪBĀM
Nr.p.k. | Obligātās prasības
Piedāvājumam jāpievieno:
1. | Ražotāja apliecinājums, ka Pretendents ir autorizēts veikt ierīces uzturēšanu - ražotāja noteiktos periodiski veicamos darbus (periodiski veicamie darbi - apkope* un tehniskā uzraudzība**) un remontu.
2. | Ja ierīcei tehniskais atbalsts ir paredzēts mazāk nekā 5 (piecus) gadus, piedāvājuma 15. kolonnā norādīt, līdz kuram gadam iekārtai ir servisa atbalsts. Iesniegt par to ražotāja apstiprinātu vēstuli.
3. | Ja ierīcei ražotājs nav paredzējis nekādus obligātos periodiski veicamos darbus, tad par to iesniedz ražotāja apliecinājumu vai norāda atsauci uz ražotāja dokumentāciju, kur tas ir aprakstīts, un tehniskajā specifikācijā norāda tikai remonta stundas likmi.
4. | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu.
5. | Katram ierīces modelim, uz kura uzturēšanu Pretendents piesakās, jāiesniedz ražotāja dokumentācija par periodiski veicamo darbu saturu, periodiskumu un maināmajām rezerves daļām ar references numuriem katram periodiski veicamā darba veidam, norādot atsauces uz konkrētām lapaspusēm ražotāja dokumentācijā.
6. | Periodiski veicamo darbu protokola paraugs/i gan oriģinālvalodā, gan tulkots/i, katram periodiski veicamā darba veidam.
Piedāvājuma aizpildīšanas prasības:
7. | Norādītais ierīču skaits tehniskajā specifikācijā ir aptuvens un paredzēts informatīviem nolūkiem, piedāvājumā periodiskos darbus, to skaitu un visas izmaksas norādīt par 1 (vienu) katras pozīcijas iekārtas tehnisko apkalpošanu.
8. | Ierīcēm, kurām periodiski veicamo darbu saturs nemainās, Pretendents aizpilda tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu pretim ierīces modelim, norādot periodiski veicamā darba veidu.
9. | Ierīcēm, kurām periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces modeļa, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, par kuru tiek iesniegts piedāvājums, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi.
10. | Tehniskās apkalpošanas procedūras veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri utml.) izmaksas ir iekļautas pakalpojuma cenā.
11. | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvas, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūves, līme u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešams, lai nodrošinātu vienas ierīces remontu, to noradīt 8.kolonnā. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
12. | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, lai var plānot ierīces pieejamību, to noradīt 7.kolonnā.
13. | Ja iekārtai ir periodiski maināmās rezerves daļas, tad informāciju par periodiski maināmajām rezerves daļām katram periodiski veicamā darba veidam Pretendents norāda 1.tabulā, pievienojot klāt rindas pēc nepieciešamības, veidojot jaunu tabulu katrai pozīcijai.
14. | Papildus iespējamās rezerves daļu izmaksas norādīt 2. tabulā un piedāvājuma 10. kolonnā. Izmaksas ir informatīviem nolūkiem un netiks ņemtas vērā piedāvājuma izvērtēšanā.
15. | Ja Pretendentam ir ražotāja apliecinājums veikt iekārtu tehnisko uzraudzību, atzīmēt to 11. kolonnā, norādot nepieciešamo daudzummu 2 gados (12. kolonna) un vienas tehniskās uzraudzības izmaksas (13.kolonna).
16. | Ja Pretendents nenodrošina tehnisko uzraudzību, tad to atzīmēt 12.kolonnā un 13., 14.kolonnā ieraksta "0".
Uzturēšanas nodrošināšanas nosacījumi:
17. | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
18. | Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņot ar Pasūtītāju. Ja Pretendents ierīces uzturēšanu nenodrošina uz vietas Slimnīcā, tad piezīmēs ir jānorāda, kur tiks veikta ierīces uzturēšana (norādot adresi), kā tiks organizēta ierīces transportēšana, vai ir paredzēta ierīces aizvietošana (atzīme par aizvietošanas izmaksām) uz laiku, kamēr tā neatrodas Slimnīcā.
19. | Izpildītājs reaģē uz Pasūtītāja ziņojumu par Iekārtas darbības traucējumiem (turpmāk - Servisa pieteikums) atbilstoši pieteikumā norādītam saziņas veidam 4 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas darba laikā un 24 stundu laikā ārpus darba laika.
20. | Izpildītājs Remontu veic kvalitatīvi ne vēlāk kā 24 stundu laikā no Servisa pieteikuma saņemšanas brīža, ja bojājuma novēršanai nav nepieciešama rezervas daļu piegāde. Ja nepieciešama rezerves daļu piegāde, tad Remontu veic kvalitatīvi ne vēlāk ka 96 stundu laikā, informējot Pasūtītāju.
21. | Veikt medicīnas ierīču tehnisko uzraudzību pēc katras tādas lietošanas, apkopes un remonta procedūras, kas var ietekmēt ierīces tehniskos parametrus. Ja Pretendents nenodrošina vai nav ražotāja apliecinājums veikt tehnisko uzraudzību, informēt atbildīgo personu par nepieciešamību tādu veikt.
22. | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un Ministru kabineta noteikumu Nr.461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 57., 59., 62., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības. Dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz elektroniskā (.pdf) ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas dienas.
23. | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt servisa atbalstu un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas sevisa atbalstu.
24. | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas un/vai servisa aktu, protokolu, pavadzīmi - rēķinu.
25. | Ja ierīcei tiek konstatēta neatbilstība, par to nekavējoties ir jāinformē līgumā noteiktā atbildīgā persona.
26. | Nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina bezmaksas lietotāju apmācību un lietošanas instrukcija.
27. | Ja ierīces darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defekta akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
28. | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
Papildus nosacījumi
29. | Visa tehniskajā specifikācijā prasītā informācija ir jāiesniedz elektroniskā formātā.
30. | Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu vienā vai vairākās pozīcijās, katrā pozīcijā pilnā apjomā (par visām iekārtām attiecīgajā pozīcijā). Atklāta konkursa katrā pozīcijā tiks noteikts viens uzvarētājs, kura iesniegtais piedāvājums attiecīgajā pozīcijā atbildīs Nolikumā izvirzītajām atlases prasībām un tehniskās specifikācijas prasībām.
31. | Atklātā konkursā paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem vai līdz kopējā pasūtījumu summa Vispārīgās vienošanās ietvaros sasniegs 138 000 EUR bez PVN.
Skaidrojumi:
*Apkope (tehniskā apkope) - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, t.sk. vismaz tie programmatūras atjauninājumi, kuri neietver funkcionalitātes papildinājumu, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem.
**Tehniskā uzraudzība - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamajām elektrodrošības un funkcionālajām pārbaudēm, ievērojot visus ražotāja noteiktos atbilstības kritērijus (robežvērtības), kas atbilst ražotāja noteiktajiem termiņiem un pēc katras tādas lietošanas, apkopes un remonta procedūras, kas var ietekmēt ierīces tehniskos parametrus.
Pretendenta pārstāvis:
vārds, uzvārds
ieņemamais amats

## Piedāvājums
Pielikums Nr. 1.1
Plānotā Atklāta konkursa
"Medicīnisko iekārtu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde"
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Apspriedes mērķis: nodrošināt ieinteresēto piegādātāju iespējas iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un saņemt ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus plānotā iepirkuma pamatnosacījumu pilnveidei.
Pretendents (nosaukums, reģistrācijas numurs) ____________________________________________
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026. gada 8. jūlijā
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Apkope |  |  |  | Remonts | Rezerves daļu izmaksas |  | Tehniskā uzraudzība |  |  | Cena, EUR bez PVN | IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KOMENTĀRI PAR IZVIRZĪTAJĀM PRASĪBĀM (Apspriedes laikā cenas nav jānorāda)
Pozīcijas Nr. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Iekārtu skaits* | Apkopes veids (piem., ceturkšņa, gada, nostrādāto stundu utt.) | Skaits 2 gados** | Vienas apkopes izmaksas, EUR bez PVN | Vienas apkopes paredzamais ilgums, stundas*** | Servisa stundas likme, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba rezerves daļu izmaksas, EUR bez PVN (1.tabula) | Papildu iespējamās rezerves daļu izmaksas, EUR bez PVN (2.tabula)*** | Tiek nodrošināta tehniskā uzraudzība (elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes) JĀ/NĒ | Skaits 2 gados | Vienas tehniskās uzraudzības izmaksas, EUR bez PVN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Anestēzijas darba stacijas Löwenstein | Leon Plus | 4
|  | Leon Plus Neo | 2
2. | Anestēzijas darba stacijas GE | Avance CS2 | 4
3. | Anestēzijas darba stacijas GE | Carestation 750 | 1
4. | Anestēzijas darba stacijas Maaquet | Flow-i C20 | 3
5. | Pacientu monitors Philips | MX 750 | 10
|  | MX 450 | 19
|  | MX 550 | 3
|  | MX700 | 8
|  | X3 | 2
|  | MP 20 | 6
|  | MP 30 | 3
|  | MP 50 | 2
|  | EFFICIA CM120 | 2
6. | Perfūzijas sūknis B. Braun | Compact | 9
|  | Compact Plus | 10
|  | Space | 48
7 | Infūzijas sūknis B. Braun | Space | 12
8 | Infūzijas stacija | Space station | 8
9 | Elpināšanas iekārta | Purittan Bennet 980 | 4
10 | Pacientu sildītājs | Bair Hugger 775 | 11
11 | Pacientu sildītājs | Warm Touch | 7
12 | Pacientu sildītājs | Mistral Air | 7
13 | Operāciju mikroskops Zeiss | OPMI Neuro | 1
|  | OPMI VARIO 700 | 1
14 | Asins autotransfuzijas iekārta | AutoLog iQ | 3
15 | Defibrilators | Lifepak 15 | 6
|  | Lifepak 20 | 1
16 | Defibrilators Metrax | Defimonitor EVO I | 1
|  | EVO III | 1
17 | Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta | pNeuton | 1
18 | Mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta LISCHKA | CDD 1090 classic | 1 | [7 empty] | Nav attiecināms
|  | CDD 1090 premium | 1 | [7 empty] | Nav attiecināms
|  | CDD 1050 | 1 | [7 empty] | Nav attiecināms
19 | Padubju mazgāšanas – dezinfekcijas iekārtas Meiko | TopLine 20 | 3 | [7 empty] | Nav attiecināms
Kopā, EUR bez PVN | [14 empty] | -
PVN 21%, EUR | [14 empty] | -
Kopā, EUR ar PVN | [14 empty] | -
* Iekārtu skaits ir aptuvens un var tikt mainīts.
** Tehniskās apkopes tiek veiktas, saskaņojot grafiku un biežumu ar līgumā norādīto kontaktpersonu.
*** kolonna paredzēta informatīviem nolūkiem un netiek ņemta vērā vērtējamās summas aprēķinā.
Vērtējamo summu 14.kolonnā aprēķina pēc formulas: 14=5*(6+9)+8+12*13
Skaidrojums: Cena ir tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības paredzētā izmaksu summa. Norādītie skaitļi atbilst tabulas kolonnas kārtas numuriem. Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata.
Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka: - Esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām un sagatavojot finanšu piedāvājumu ir iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā ceļa izdevumi, izmantojamie palīgdarbi, mehānismi, instrumenti un iekārtas, Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi, peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Pakalpojuma sniegšanai, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un atļaujas no trešajām personām u.c. maksājumi. - Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem nolikumā, tehniskajā specifikācijā un vispārīgās vienošanās projektā.
Pretendenta pārstāvis:
vārds, uzvārds
ieņemamais amats

## 1.tabula
Pielikums Nr.1.2.
Plānotā Atklāta konkursa
"Medicīnisko iekārtu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde"
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendents (nosaukums, reģistrācijas numurs) ____________________________________________
1. tabula
Viena periodiski veicamā darba rezerves daļu izmaksas
Pozīcija Nr.
Iekārtas un modeļa nosaukums:
Periodiski veicamā darba veids:
| Vienība | Daudzums | Cena par vienību, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN
Rezerves daļas nosaukums: | Gab.
Rezerves daļas nosaukums: | Gab.
Rezerves daļas nosaukums: | Gab.
… | …
Kopā:
Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata.
Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka: - Esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām un sagatavojot finanšu piedāvājumu ir iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā ceļa izdevumi, izmantojamie palīgdarbi, mehānismi, instrumenti un iekārtas, Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi, peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Pakalpojuma sniegšanai, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un atļaujas no trešajām personām u.c. maksājumi. - Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem nolikumā, tehniskajā specifikācijā un vispārīgās vienošanās projektā.
Pretendenta pārstāvis:
vārds, uzvārds
ieņemamais amats

## 2.tabula
Pielikums Nr.1.3.
Plānotā Atklāta konkursa
"Medicīnisko iekārtu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde"
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendents (nosaukums, reģistrācijas numurs) ____________________________________________
2. tabula
Papildu iespējamās rezerves daļu izmaksas
Pozīcija Nr.
Iekārtas un modeļa nosaukums:
| Vienība | Daudzums | Cena par vienību, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN
Rezerves daļas nosaukums: | Gab.
Rezerves daļas nosaukums: | Gab.
Rezerves daļas nosaukums: | Gab.
… | …
Kopā:
Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata.
Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka: - Esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām un sagatavojot finanšu piedāvājumu ir iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā ceļa izdevumi, izmantojamie palīgdarbi, mehānismi, instrumenti un iekārtas, Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi, peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Pakalpojuma sniegšanai, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un atļaujas no trešajām personām u.c. maksājumi. - Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem nolikumā, tehniskajā specifikācijā un vispārīgās vienošanās projektā.
Pretendenta pārstāvis:
vārds, uzvārds
ieņemamais amats