## Sheet1
3. pielikums Iepirkuma, ID Nr. RAKUS 2026/82_1, nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Kalorimetrijas iekārta
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Portatīva kalorimetrijas iekārta |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1 | Netiešā kalorimetrijas funkcija |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2 | Paškalibrējošs |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3 | Parametri: |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.1 | REE diapazons ne mazāks kā 1000 - 3000 kcal/dienā |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.2 | VO₂ diapazons robežās ne mazāks kā 150 - 400 ml/min, kur precizitāte nepārsniedz 1% |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.3 | VCO₂ diapazons robežās ne mazāks kā 150 - 400 ml/min, kur precizitāte nepārsniedz 1% |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.4 | Plūsmas ātrums robežās vismaz 0 - 150 l/min, kur precizitāte nepārsniedz 3% |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.5 | Viena testa ilgums ne ilgāk kā 10 min |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.6 | Ierīces svars nepārsniedz 200 g |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.7 | Baterijas darbības laiks vismaz 4 stundas |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.4 | Ierīces programmatūra piemērota iOS un Android operātājsistēmām mobīlajos telefonos |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.5 | Komplektācijā:
1.5.1 | Portatīva kalorimetrijas iekārta | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.5.2 | Vienreizlietojami sensori | 365 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.5.3 | Vienreizlietojamā sejas maska | 365 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.5.4 | Soma ierīces pārvietošanai | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN
Aktualizēta 21.07.2026.