## 1. Digitālais lensmetrs
2.pielikums
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 07.07.2026.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
"Iekārtu iegāde oftalmoloģijas kabinetam"
Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2026/22
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
1.daļa | Digitālais lensmetrs - dioptrimetrs
| Daudzums (gab.): |  | 1
Ierīces ražotājs, izcelsmes valsts:
Ierīces modelis:
1. | Tehniskās prasības:
1.1 | Sfēras mērījumu diapazons vismaz ±25D ar soli vismaz 0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D
1.2 | Cilindra mērījumu diapazons vismaz ±10D ar soli vismaz 0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D
1.3 | Ass mērījumu diapazons no 0° līdz 180° ar soli 1°
1.4 | Prizmas mērījumu diapazons vismaz no 0Δ līdz 20Δ ar soli vismaz 0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25Δ
1.5 | Starpzīlīšu attālums (PD) vismaz no 15 līdz 42 mm
1.6 | Gaismas avota viļņa garuma 538 nm ± 10 nm
1.7 | UV mērījuma spektrometra viļņa garums 365 nm ± 10 nm
1.8 | Mērījumu režīmi: vismaz standarta/ progresīvas/ kontaktlēcas/ UV
1.9 | Hartmann tipa sensors
1.10 | Vismaz 5.7” krāsu ekrāns
1.11 | Integrēts termoprinteris
1.12 | Enerģijas patēriņš 230V 50W
1.13 | Garantija vismaz 24 mēneši
2. | Komplektācija:
Nosaukums
2.1 | Digitālais lensmetrs - dioptrimetrs
2.2 | Kontaktlēcu mērīšanas adapteris
2.3 | Pretputekļu pārvalks
2.4 | Printera papīrs
2.5 | Elektriski augstumā regulējams vienas iekārtas novietošanai paredzēts galdiņš ar vismaz 1 bloķējamu riteni
2.6 | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Kopējā vērtējamā cena, EUR bez PVN |  |  |  | 0
PVN 21% |  |  |  | 0
Kopējā vērtējamā cena, EUR ar PVN |  |  |  | 0

## 2. Nemidriātiskā funduskamera
2.pielikums
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 07.07.2026.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
"Iekārtu iegāde oftalmoloģijas kabinetam"
Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2026/22
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
2.daļa | Nemidriātiskā funduskamera
| Daudzums (gab.): |  | 1
Ierīces ražotājs, izcelsmes valsts:
Ierīces modelis:
1. | Tehniskās prasības:
1.1 | Nemidriātiskā automātiskā funduskamera fotografēšanai bez zīlītes paplašināšanas
1.2 | Skata leņķis vismaz 45°
1.3 | Darba attālums ne mazāk kā 35 mm
1.4 | Minimālais zīlītes diametrs ne vairāk kā 3.3 mm
1.5 | Dioptriju kompensācijas diapazons, vismaz ±30 D
1.6 | Foto sensora izšķirtspēja ne mazāk kā 24 Mpix
1.7 | Fokusēšana ar infrasarkano apgaismojumu
1.8 | Zibspuldze – LED ar automātisku spilgtuma regulēšanu
1.9 | Zemas intensitātes zibspuldzes režīms
1.10 | Iekšējais fiksācijas gaismas avots – LED
1.11 | Digitālais palielinājums vismaz 2x
1.12 | Motorizēts zoda balsts ar kustības diapazonu vismaz 60 mm
1.13 | Auto fokusēšana un auto uzņēmums
1.14 | Vismaz 3” novērošanas ekrāns
1.15 | Iebūvēts vismaz USB ports komunikācijai ar datoru
1.16 | Garantija vismaz 24 mēneši
2. | Fotografēšanas režīmi:
2.1 | Aizmugurējas acs segments (tīklene)
2.2 | Priekšējais acs segments
2.3 | Tīklenes autofluorescence (FAF)
3. | Filtri (vismaz):
3.1 | Bezsarkans (Red-Free)
3.2 | Kobalta zils
4. | Speciālas programmatūras funkcijas un iespējas:
4.1 | Pacientu datubāze
4.2 | Uzņēmumu salīdzinājums
4.3 | Progresijas novērošana (vismaz 5 uzņēmumi)
4.4 | Pozitīvs / negatīvs reljefs
4.5 | Krāsu inversija
4.6 | Anotācijas
4.7 | Redzes nerva papilāro laukuma mērījums
4.8 | Attēlu pārklājums
4.9 | Palielinājuma stikla funkcija
4.10 | Mozaīkveida attēla veidošana (apvieno līdz vismaz 20 attēliem)
4.11 | Savienojamība un datu pārsūtīšana uz slimnīcā esošu datorizētu sistēmu FORUM (apliecinājums no FORUM ražotāja vai izplatītāja)
4. | Komplektācija:
Nosaukums
4.1 | Nemidriātiska funduskamera
4.2 | Pretputekļu pārvalks
4.3 | Dators ar monitoru un atbilstošu programmatūru
4.4 | Elektriski regulējams galdiņš funduskameras un datora novietošanai, ar vismaz 1 bloķējamu riteni
4.5 | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Kopējā vērtējamā cena, EUR bez PVN |  |  |  | 0
PVN 21% |  |  |  | 0
Kopējā vērtējamā cena, EUR ar PVN |  |  |  | 0

## 3. Pediatrisks autorefraktometr
2.pielikums
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 07.07.2026.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
"Iekārtu iegāde oftalmoloģijas kabinetam"
Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2026/22
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
3.daļa | Pediatrisks autorefraktometrs
| Daudzums (gab.): |  | 1
Ierīces ražotājs, izcelsmes valsts:
Ierīces modelis:
1. | Iekārtas apraksts:
1.1 | Pediatrisks autorefraktometrs, paredzēts redzes testēšanai agrīnā vecuma bērniem.
2. | Pamatprasības:
2.1 | Iespēja veikt refrakcijas mērījumus bērniem binokulāri un / vai monokulāri no attāluma
2.2 | Portatīva ierīce, svars ne lielāks par 0.9 kg
2.3 | Darbojas no iebūvēta akumulatora
2.4 | Aprīkota ar skārienjūtīgu krāsu LCD displeju vismaz 7”
2.5 | Automatizēta mērījumu veikšana ar viena taustiņa palīdzību
2.6 | Garantija vismaz 24 mēneši
3. | Veicamie mērījumi:
3.1 | Refrakcija - binokulāri un monokulāri
3.2 | Zīlītes diametrs
3.3 | Starpzīlīšu attālums
3.4 | Zīlīšu nobīde no centrālās asis (skatiena simetrija)
3.5 | Redzes asuma tests
3.6 | Anizometra režīms
4. | Tehniskās prasības:
4.1 | Mērījumu diapazons:
4.1.1 | Sfēra, vismaz +5.00/-7.00 D ar soli 0.25 D (± 0.25D)
4.1.2 | Cilindrs, vismaz +5.00/-7.00 D ar soli 0.25 D (± 0.25D)
4.1.3 | Ass, vismaz 1-180° ar soli 1° (± 15°)
4.1.4 | Zīlītes diametrs, vismaz 3.0 – 8.0 mm ar soli 0.1 mm (± 5%)
4.1.5 | Starpzīlīšu attālums, vismaz 25 – 85 mm ar soli 0.1 mm (± 5%)
4.1.6 | Skatiena simetrija, vismaz 0 – 25° ar soli 1° (± 2.62°)
4.1.7 | Skatiena virziens, vismaz -30 – +30° ar soli 0.1° (± 1.85°)
4.1.8 | Galvas leņķis, vismaz -71 – +71° ar soli 1° (± 0.75°)
4.2 | Mērīšanas attālums – 1 m (± 5 cm)
4.3 | Fiksācijas mērķis – skaņas signāli
4.4 | Mērīšanas gaismas avots – IR LED 850 ±10 nm ar intensitāti ne vairāk, ka 100 mW/sr
4.5 | Mērījumu rezultātu saglabāšana iekšēja atmiņā un PDF atskaites veidošana
4.6 | Mērījumu rezultātu izdruka uz bezvadu termoprinteri
4.7 | Sakaru iespējas vismaz WLAN, Bluetooth, USB, IR
5. | Komplektācija:
Nosaukums
5.1 | Refraktometrs
5.2 | Akomodācijas +3.0D brilles futlārī
5.3 | Uzlādēšanas adapteris
5.4 | Bezvadu termoprinteris
5.5 | Printera papīrs – 3 ruļļi
5.6 | Pret putekļu pārvalks
5.7 | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Kopējā vērtējamā cena, EUR bez PVN |  |  |  | 0
PVN 21% |  |  |  | 0
Kopējā vērtējamā cena, EUR ar PVN |  |  |  | 0