## 1. Lensmetrs
1.pielikums
Tehniskā specifikācija — tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma daļa Nr.1 — Lensmetrs (dioptrimetrs)
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru — ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Kopsumma plānotajam apjomam, EUR bez PVN
1 | Lensmetrs |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Tehniskie parametri
1.1 | Automātisks lensmetrs (dioptrimetrs) — iekārta briļļu lēcu optisko parametru (sfēra, cilindrs, ass, prizma) noteikšanai. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.2 | Mērīšanas diapazons sfērai: vismaz −25 D līdz +25 D. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.3 | Mērīšanas diapazons cilindram: vismaz −10 D līdz +10 D. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.4 | Ass mērīšanas diapazons: 0°–180°, precizitāte ±1°. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.5 | Mērīšanas precizitāte: ±0,01 D vai labāk. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.6 | Prismas mērīšanas iespēja (vismaz 0–10 PD). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.7 | Automātiskā fokusēšana un automātiska mērīšana (auto-trigger). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.8 | Skārienjūtīgs ekrāns vai skaidri salasāms vadības displejs. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.9 | USB datu eksporta iespēja vai iebūvēts printeris. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.10 | Progresīvo lēcu (PAL) noteikšanas funkcija. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Papildu tehniskās prasības (par izpildi tiek piešķirti papildu punkti)
1.11 | UV caurlaidības mērīšanas funkcija — iespēja noteikt lēcas UV gaismas caurlaidību. Pretendents, nepiedāvājot šo funkciju, netiek izslēgts no dalības. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Vispārējās prasības
1.V.CE | CE marķējums atbilstoši Medicīnisko ierīču regulai MDR 2017/745 vai MK noteikumiem Nr. 461 (2023); iesniegt EK atbilstības deklarācijas kopiju.(Ražotāja izdotas ES atbilstības deklarācijas kopija (ar Pretendenta apliecinājumu) un, ja attiecīgajai ierīces klasei piemērojams, paziņotās struktūras izdota CE sertifikāta kopija.) |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.V.J | Iekārtai/precei jābūt jaunai, nelietotai, ražotai ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas brīža. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.V.G1 | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.V.G2 | Tehniskā atbalsta reakcijas laiks*: ne ilgāk kā 8 stundu laikā darba dienās un 24 stundu laikā brīvdienās un svētku dienās no izsaukuma/pieteikuma brīža. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.V.G3 | Apkopi un remontu veic ražotāja autorizēti speciālisti, izmantojot oriģinālās rezerves daļas. Piegādātājam ir ražotāja autorizēts servisa speciālists, kurš var ierasties pasūtītāja telpās Latvijā. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.V.G4 | Bezmaksas programmatūras atjauninājumi visā garantijas periodā (ja attiecināms). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.V.P | Iekārtas/preču piegāde pasūtītāja adresē un lietotāju apmācība par darbu ar iekārtu/komplektu (vismaz viena klātienes nodarbība) iekļauta piedāvājuma cenā. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.V.P2 | Iekārtas uzstādīšana un pieslēgšana pasūtītāja telpās iekļauta piedāvājuma cenā. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.V.I | Lietošanas instrukcija latviešu valodā. Ja ražotāja oriģinālā instrukcija nav latviešu valodā — piegādātājs nodrošina tulkojumu latviešu valodā. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Komplektācija:
1.K.1 | Lensmetrs ar standarta komplektāciju | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.K.2 | Lēcu turētājs | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.K.3 | Kalibrēšanas lēca | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.K.4 | Aizsargpārvalks / putekļu pārvalks | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Norādīt iekārtas elektroenerģijas patēriņu aktīvā (darba) režīmā: | [5 empty] | __ W
Summa, EUR bez PVN:
PVN 21%:
Summa, EUR ar PVN:
* Reakcijas laiks — laiks no brīža, kad pasūtītājs rakstiski (e-pasts, EIS ziņojums) vai mutiski (telefoniski) pieteicis tehnisko traucējumu, līdz brīdim, kad piegādātājs ir sniedzis atbildi un uzsācis problēmas diagnostiku (attālināti vai klātienē). Reakcijas laiks nenozīmē iekārtas darbības atjaunošanu norādītajā termiņā.

## 2. Retinoskops
1.pielikums
Tehniskā specifikācija — tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma daļa Nr.2 — Retinoskops — pilns komplekts
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru — ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Kopsumma plānotajam apjomam, EUR bez PVN
2 | Retinoskops — pilns jauns komplekts |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Tehniskie parametri
2.1 | Streak retinoskops — rokas diagnostikas instruments objektīvai refrakcijas noteikšanai; piemērots darbam ar bērniem. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
2.2 | LED apgaismojums — stabila, vienmērīga gaisma ar ilgu kalpošanas laiku. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
2.3 | Slīdnes / staru svītras regulēšana (streak tehnoloģija). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
2.4 | Lādējams rokturis vai rokturis ar AA/C baterijām — jauns, pilns komplekts. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Vispārējās prasības
2.V.CE | CE marķējums atbilstoši Medicīnisko ierīču regulai MDR 2017/745 vai MK noteikumiem Nr. 461 (2023); iesniegt EK atbilstības deklarācijas kopiju.(Ražotāja izdotas ES atbilstības deklarācijas kopija (ar Pretendenta apliecinājumu) un, ja attiecīgajai ierīces klasei piemērojams, paziņotās struktūras izdota CE sertifikāta kopija.) |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
2.V.J | Iekārtai/precei jābūt jaunai, nelietotai, ražotai ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas brīža. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
2.V.G1 | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
2.V.G2 | Piegādātājam ir ražotāja pilnvarojums pārdot un veikt garantijas apkopi piedāvātajai iekārtai. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
2.V.P | Iekārtas/preču piegāde pasūtītāja adresē un lietotāju apmācība par darbu ar iekārtu/komplektu (vismaz viena klātienes nodarbība) iekļauta piedāvājuma cenā. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
2.V.I | Lietošanas instrukcija latviešu valodā. Ja ražotāja oriģinālā instrukcija nav latviešu valodā — piegādātājs nodrošina tulkojumu latviešu valodā. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Komplektācija:
2.K.1 | Retinoskopa galviņa (streak, LED) — jauna | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
2.K.2 | Lādējams rokturis vai rokturis ar baterijām | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
2.K.3 | Lādētājs / lādēšanas stacija (ja rokturis ir lādējams) | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
2.K.4 | Aizsargājoši uzglabāšanas futrālis | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Summa, EUR bez PVN:
PVN 21%:
Summa, EUR ar PVN:

## 3. OCT + Funduskamera
1.pielikums
GROZĪJUMI Nr. 1 (Iepirkuma komisijas 2026. gada ___. augusta sēde, protokols Nr. ___): grozītās šūnas — dzeltenā krāsā; pārsvītrotais teksts svītrots, treknraksta teksts — jaunā redakcija.
Tehniskā specifikācija — finanšu piedāvājums
Iepirkuma daļa Nr.3 — OCT + funduskamera kombinācija ar elektrisko galdiņu
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru — ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Kopsumma plānotajam apjomam, EUR bez PVN
3 | Kombinēta OCT un funduskameras iekārta ar elektrisko galdiņu |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Sistēmas vispārīgais raksturojums
3.1 | Kombinēta SD-OCT (spektrālā domēna optiskā koherences tomogrāfija) un nemidriatiskās funduskameras iekārta vienā korpusā. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.2 | Nemidriātisks fotografēšanas režīms — bez obligātas zīlītes paplašināšanas; minimālais zīlītes izmērs ≤ 3,3 mm. Nemidriātisks fotografēšanas režīms — bez obligātas zīlītes paplašināšanas; iekārta nodrošina acs dibena attēlu uzņemšanu pie zīlītes diametra ≤ 3,3 mm (prasības izpildei pieļaujams iekārtas mazas zīlītes ("small pupil") režīms). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
OCT tehniskie parametri
3.3 | OCT veids: Spektrālā domēna (SD-OCT). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.4 | Skenēšanas ātrums: ne mazāk kā 50 000 A-skanu/sek. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.5 | Viļņu garums: ne mazāk kā 840 nm. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.6 | Aksiālā izšķirtspēja: ne vairāk kā 7 µm (acu vidē). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.7 | Laterālā izšķirtspēja: ne vairāk kā 20 µm. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.8 | Skenēšanas platums: ne mazāk kā 12 mm × 9 mm. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.9 | Minimālais zīlītes diametrs OCT skenēšanai: ne mazāk kā 2 mm. Minimālais zīlītes diametrs, pie kura iekārta nodrošina OCT skenēšanu: ne lielāks kā 2,5 mm. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.10 | 3D volumetriskā skenēšanas iespēja. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.11 | En face OCT attēlu iegūšanas iespēja. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Analīzes un diagnostikas funkcijas
3.12 | Makulas biezuma analīze ar normatīvās datu bāzes salīdzinājumu. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.13 | RNFL (retinal nerve fiber layer) biezuma analīze glaukomas diagnostikai. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.14 | GCL+IPL ganglionāro šūnu kompleksa analīze. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.15 | 3D diska analīze — diska topogrāfija, RNFL biezums. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.16 | Follow-up funkcija — automātiska iepriekšējo izmeklējumu salīdzināšana. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.17 | Kustību korekcijas / izsekošanas funkcija. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Funduskameras tehniskie parametri
3.18 | Attēla redzes lauka leņķis: ne mazāks par 45°. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.19 | Kameras sensors: ne mazāk kā 10 Mpix. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.20 | Apgaismojums: balta LED (420–675 nm ± 35 nm) un infrasarkana LED (825–870 nm ± 35 nm). Apgaismojums/attēlveidošana: pilna redzamā spektra baltās gaismas avots īstas krāsas (true color) acs dibena fotogrāfijai; bezsarkanās (red-free) attēlveidošanas režīms; infrasarkanās gaismas novērošanas/pozicionēšanas režīms, kas nodrošina pacienta pozicionēšanu un fokusēšanu, neizraisot zīlītes sašaurināšanos (nemidriātiskais režīms). Funduskameras funkcionalitāte atbilst standarta ISO 10940 prasībām, un iekārtas fotobioloģiskā drošība atbilst standarta ISO 15004-2 prasībām; atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.21 | Filtri: krāsu, infrasarkanais, zilais, sarkanais un zaļais (red-free). Attēlveidošanas režīmi: krāsu (true color), bezsarkanais (red-free) un infrasarkanais. Režīmi var būt realizēti optisko filtru (aparatūras) vai attēlu apstrādes (programmatūras) līmenī. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.22 | Automātiskā fokusēšana, pozicionēšana un ekspozīcija. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.23 | Automātiskā dioptriju kompensācija: vismaz ±15 D. Dioptriju kompensācijas diapazons: vismaz no −15 D līdz +15 D (pieļaujama automātiska fokusēšana kombinācijā ar iebūvētām kompensācijas lēcām). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.24 | Panorāmas / mozaīkas funkcija — automātiska attēlu sašūšana. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Programmatūra un savienojamība
3.25 | Iebūvēts dators ar SSD disku (ne mazāk kā 480 GB) vai ārējs dators ar monitoru ≥ 23". |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.26 | Skārienjūtīgs vadības ekrāns (ne mazāk kā 10") vai džoistika vadība. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.27 | Atbalstītie datu formāti: JPEG, PDF, DICOM. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.28 | LAN savienojamība — datu apskate no lokālā tīkla datora. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.29 | Pacientu datu bāzes veidošanas iespēja ar hronoloģisku apskati. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.30 | DICOM Worklist savietojamība. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Elektriskais regulējamais galdiņš
3.31 | Elektriskais regulējamais galdiņš iekārtai — elektriska uz augšu/leju kustība. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.32 | Vadības slēdža novietojums — operētājam viegli sasniedzams (galda priekšpusē). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.33 | Drošības apturēšanas slēdzis. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.34 | Galdiņa virsmas nestspēja atbilstoša iekārtas svaram. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.35 | Ratiņkrēsla pieejamība pacientam nodrošināta. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Papildu tehniskās prasības (par izpildi tiek piešķirti papildu punkti)
3.36 | Mākslīgā intelekta (MI/AI) analīzes funkcija glaukomas un/vai makulas slimību diagnostikai — automātiska attēlu analīze un klasifikācija. Pretendents, nepiedāvājot šo funkciju, netiek izslēgts no dalības. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Vispārējās prasības
3.V.CE | CE marķējums atbilstoši Medicīnisko ierīču regulai MDR 2017/745 vai MK noteikumiem Nr. 461 (2023); iesniegt EK atbilstības deklarācijas kopiju.(Ražotāja izdotas ES atbilstības deklarācijas kopija (ar Pretendenta apliecinājumu) un, ja attiecīgajai ierīces klasei piemērojams, paziņotās struktūras izdota CE sertifikāta kopija.) |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.V.J | Iekārtai/precei jābūt jaunai, nelietotai, ražotai ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas brīža. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.V.G1 | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.V.G2 | Tehniskā atbalsta reakcijas laiks*: ne ilgāk kā 8 stundu laikā darba dienās un 24 stundu laikā brīvdienās un svētku dienās no izsaukuma/pieteikuma brīža. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.V.G3 | Apkopi un remontu veic ražotāja autorizēti speciālisti, izmantojot oriģinālās rezerves daļas. Piegādātājam ir ražotāja autorizēts servisa speciālists, kurš var ierasties pasūtītāja telpās Latvijā. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.V.G4 | Bezmaksas programmatūras atjauninājumi visā garantijas periodā (ja attiecināms). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.V.P | Iekārtas/preču piegāde pasūtītāja adresē un lietotāju apmācība par darbu ar iekārtu/komplektu (vismaz viena klātienes nodarbība) iekļauta piedāvājuma cenā. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.V.P2 | Iekārtas uzstādīšana un pieslēgšana pasūtītāja telpās iekļauta piedāvājuma cenā. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.V.I | Lietošanas instrukcija latviešu valodā. Ja ražotāja oriģinālā instrukcija nav latviešu valodā — piegādātājs nodrošina tulkojumu latviešu valodā. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Komplektācija:
3.K.1 | Kombinētā OCT + funduskameras iekārta | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.K.2 | Iebūvēts dators ar SSD vai ārējs dators ar monitoru ≥ 23", pele | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.K.3 | Elektriskais regulējamais galdiņš iekārtai | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3.K.4 | Pretputekļu pārvalks iekārtai | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Norādīt iekārtas elektroenerģijas patēriņu aktīvā (darba) režīmā: | [5 empty] | __ W
Summa, EUR bez PVN:
PVN 21%:
Summa, EUR ar PVN:
* Reakcijas laiks — laiks no brīža, kad pasūtītājs rakstiski (e-pasts, EIS ziņojums) vai mutiski (telefoniski) pieteicis tehnisko traucējumu, līdz brīdim, kad piegādātājs ir sniedzis atbildi un uzsācis problēmas diagnostiku (attālināti vai klātienē). Reakcijas laiks nenozīmē iekārtas darbības atjaunošanu norādītajā termiņā.

## 4. Bērnu diagnostika
1.pielikums
Tehniskā specifikācija — tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma daļa Nr.4 — Bērnu redzes un redzes funkciju diagnostikas komplekts
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru — ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Kopsumma plānotajam apjomam, EUR bez PVN
4 | Bērnu redzes un redzes funkciju diagnostikas komplekts |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
A. Redzes asuma pārbaudes testi
4.1 | Simbolu redzes asuma testi bērniem — komplekts tāluma un tuvuma testēšanai; simboli vai burti piemēroti pirmsskolas un skolas vecuma bērniem (logbook vai plāksnes formāts). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.2 | Preferenciālās skatīšanās testi zīdaiņiem un bērniem pirmsverbālā vecumā — režģu asuma novērtēšana (Teller Acuity Cards vai līdzvērtīgs). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.3 | Tuvuma redzes asuma testi bērniem ar simboliem vai burtiem tuvuma redzes noteikšanai. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
B. Acu kustību un binokulārās redzes diagnostika
4.4 | Prizmu stienis vai prizmu komplekts binokulārās redzes un šķielēšanas diagnostikai — diapazons 1–50 PD, horizontālie un vertikālie prismu veidi. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.5 | Stereoskopiskais tests binokulārās redzes un dziļuma uztveres novērtēšanai (Lang stereotest vai Titmus stereotest vai līdzvērtīgs). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.6 | Okluderi bērniem — vismaz 2 izmēri, piemēroti maziem un lieliem bērniem; mazgājami vai vienreizlietojami. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.7 | Fiksācijas rotaļlietas / priekšmeti vizuālās uzmanības un fiksācijas novērtēšanai — krāsaini, dažāda izmēra, piemēroti dažāda vecuma bērniem (vismaz 5 priekšmeti). |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
C. Papildu instruments
4.8 | 20D asferiska kondensācijas lēca acs dibena apskatei ar spraugas lampu. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Vispārējās prasības
4.V.CE | CE marķējums atbilstoši Medicīnisko ierīču regulai MDR 2017/745 vai MK noteikumiem Nr. 461 (2023); iesniegt EK atbilstības deklarācijas kopiju. (Ražotāja izdotas ES atbilstības deklarācijas kopija (ar Pretendenta apliecinājumu) un, ja attiecīgajai ierīces klasei piemērojams, paziņotās struktūras izdota CE sertifikāta kopija.) |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.V.J | Iekārtai/precei jābūt jaunai, nelietotai, ražotai ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas brīža. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.V.G1 | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 12 mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.V.P | Iekārtas/preču piegāde pasūtītāja adresē un lietotāju apmācība par darbu ar iekārtu/komplektu (vismaz viena klātienes nodarbība) iekļauta piedāvājuma cenā. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.V.I | Lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā. |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Komplektācija:
4.K.1 | Simbolu redzes asuma testu komplekts (tālums + tuvums) | 1 kompl. | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.K.2 | Preferenciālās skatīšanās testi (zīdaiņiem) | 1 kompl. | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.K.3 | Tuvuma redzes testi bērniem | 1 kompl. | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.K.4 | Prizmu stienis vai prizmu komplekts (1–50 PD) | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.K.5 | Stereoskopiskais tests | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.K.6 | Okluderi bērniem (vismaz 2 izmēri) | 1 kompl. | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.K.7 | Fiksācijas rotaļlietas (vismaz 5 gab.) | 1 kompl. | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4.K.8 | 20D asferiska kondensācijas lēca | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Summa, EUR bez PVN:
PVN 21%:
Summa, EUR ar PVN: