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1. Pasūtītājs

Valsts zinātniskais institūts “Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts” (turpmāk – Pasūtītājs);

Reģistrācijas numurs: 40900041720
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV 40900041720

Juridiskā adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija

Piegādes (izpildes) adrese: Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067, Latvija

Kontaktpersona: Oskars Zvejnieks, oskars.zvejnieks@niri.lv
2. Finansējuma avots 

Iepirkums tiek finansēts no zinātnisko projektu līdzekļiem, tostarp (bet ne tikai) no Eiropas Komisijas programmu, Eiropas Sociālais fonds Plus, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Valsts pētījumu programmu, Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti, kā arī citu finanšu instrumentu finansētajiem projektiem.
3. Iepirkuma priekšmets

3.1. Iepirkuma priekšmets ir laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteikto un šī Nolikuma noteikumiem.

3.2. Iepirkums CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
3.3. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minēts konkrēts preču zīmols, patents, standarts, preču kataloga numurs, ražotājs vai specifiska izcelsme, tas ir uzskatāms par norādi ar piezīmi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus produktus, kas pilnībā nodrošina Pasūtītāja prasītās tehniskās, funkcionālās un kvalitatīvās īpašības. Ja tiek piedāvāts ekvivalents produkts, Pretendenta pienākums ir savā piedāvājumā iekļaut skaidrus un nepārprotamus ražotāja tehniskās dokumentācijas pierādījumus par piedāvātā produkta ekvivalenci.
3.4. Konkurss sastāv no 1 (vienas) daļas ar vairākām pozīcijām tajā. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām pozīcijām. Kātrā pozīcijā tiek vērtēta piedāvātā cena un elektroenerģijas patēriņš (izmantojot kopējo elektrisko jaudu pilnas slodzes režīmā) (ja attiecināms). Katrā pozīcijā tiks noteikts atsevišķs uzvarētājs.
3.5. Katrā iepirkuma pozīcijā Pretendentam jāpiedāvā visas tajā iekļautās apakšpozīcijas, un tām jābūt savstarpēji pilnībā saderīgām, pretējā gadījumā Pretendenta piedāvājums attiecīgajā iepirkuma pozīcijā tiek noraidīts kā neatbilstošs.

3.6. Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jābūt iekļautām visām izmaksām un izdevumiem, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu realizāciju, (preču piegādi, transportēšanu, nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), un jebkuriem citiem blakus izdevumiem). Papildu izmaksas līguma izpildes laikā netiks pieļautas. 
4. Līguma izpildes laiks, vieta un iepirkuma līguma slēgšana
4.1. Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu par atbilstošu preču piegādi 18 mēnešu periodā no līguma noslēgšanas brīža (sk. 3.pielikumu “Līguma projekts”).
4.2. Piegāde, uzstādīšana un apmācība jāveic Rātsupītes ielai 1 k-1, Rīgā, atbilstoši līguma nosacījumiem (apmācības var notikt citā vietā, līdzējiem savstarpēji vienojoties). Piegādes termiņus skatīt tehniskajā specifikācijā katrai iekārtai atsevišķi. Ja kādai iekārtai piegādes termiņš nav noteikts, tas ir ne ilgāks kā 2 (divi) mēneši no Pasūtītāja pasūtījuma brīža.
4.3. Samaksa tiek veikta tikai par piegādātām, uzstādītām precēm un pēc lietotāju apmācības darbam ar tām.
4.4. Pasūtījumi tiks veikts vadoties pēc pasūtītāja vajadzības un finanšu iespējām.
4.5. Iepirkumu līgumu par katru pozīciju paredzēts slēgt ar to pretendnetu, kura piedāvājums attiecīgajā pozīcijā atbilst Tehniskajā specifikācijai un ir ieguvis vislielāko vērtējuma punktu skaitu konkrētajā pozīcijā.
5. Iepirkuma nolikuma saņemšana

5.1. Nolikums un tā pielikumi, kas ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī grozījumi Nolikumā un papildu informācija (atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem), ja tādi tiks veikti vai sniegti, ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/29605.

5.2. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms šī Nolikuma 6.1. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

5.3. Pasūtītājs un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

5.4. Paziņojumus par Nolikuma grozījumiem un citu papildu informāciju ieinteresētās personas, kuras EIS ir reģistrējušās kā konkrētā e-konkursa dalībnieki, saņem uz savām norādītajām e-pasta adresēm.
6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība

6.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2026. gada 24. augustam*, plkst. 900, Valsts digitālās attīstības aģentūras uzturētajā EIS e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja profilā: (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/29605).

* Piezīme: Piedāvājumu iesniegšanas termiņu skatīt arī EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ja rodas pretrunas starp šajā Nolikumā minēto datumu un EIS e-konkursu apakšsistēmā norādīto termiņu, par prioritāru un saistošu tiek atzīts EIS e-konkursu apakšsistēmā norādītais piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

6.2. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un, neatkarīgi no iesniegšanas iemesla vai veida, netiks izskatīti un vērtēti.
6.3. Iesniegtie piedāvājumi elektroniski tiks atvērti 2026. gada 24. augustā*, plkst. 1300 piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/29605.

* Piezīme: Piedāvājumu atvēršanas termiņu skatīt arī EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ja rodas pretrunas starp šajā Nolikumā minēto datumu un EIS e-konkursu apakšsistēmā norādīto termiņu, par prioritāru un saistošu tiek atzīts EIS e-konkursu apakšsistēmā norādītais piedāvājumu atvēršanas termiņš.

6.4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja Pretendents būs iesniedzis vairākus piedāvājuma variantus, iepirkuma komisija neizskatīs nevienu no tiem.

6.5. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt, papildināt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma grozījumi, papildinājumi vai atsaukums ir iesniedzams tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu.

7. Piedāvājuma noformējuma un atbilstības prasības

7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot vienu no šādām Pretendenta izvēles iespējām:

7.1.1. aizpildot sistēmas e-konkursu apakšsistēmā konkrētā iepirkuma sadaļā ievietotās formas (tiešsaistes rīkus);

7.1.2. sagatavojot elektroniskos dokumentus ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas (piemēram, PDF formātā), tostarp ar formā integrētajiem failiem. Šādā gadījumā Pretendents ir pilnībā atbildīgs par augšupielādēto formu un failu satura atbilstību Nolikuma prasībām un formu paraugiem;

7.1.3. ja Pretendents izmanto ārējus datu šifrēšanas rīkus un aizsargā piedāvājumu ar elektronisku atslēgu vai paroli, Pretendents ir pilnībā atbildīgs par dokumentu savlaicīgu atvēršanas un nolasīšanas iespēju nodrošināšanu iepirkuma komisijai (tostarp derīgas paroles vai atslēgas iesniegšanu tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). Ja dokumentus nav iespējams atvērt un nolasīt, piedāvājums netiek izskatīts.

7.2. Sagatavojot un iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ievēro šādus nosacījumus:

7.2.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda elektroniski, atsevišķos failos, kas sagatavoti ar Microsoft Office (vai saderīgas programmatūras) rīkiem un ir viegli nolasāmā formātā.

7.2.2. iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Piedāvājumu (pieteikumu) paraksta Pretendenta pārstāvēt tiesīgā persona. Ja pārstāvības pamats nav Pretendenta statūti, piedāvājumam pievieno pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru); 

7.2.3. citus piedāvājumā iekļautos dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs parakstīt ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu.

7.2.4. piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu vai angļu valodā. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem vai kvalitāti apliecinājumiem (piemēram, sertifikāti, preču apraksti) tiek iesniegts citā svešvalodā, tam pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu vai angļu valodā.

7.2.5. ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja Pasūtītājam rodas pamatotas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tas Publisko iepirkumu likuma 37. panta piektās daļas kārtībā ir tiesīgs pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu kopiju.

7.2.6. informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19. pantam vai ir uzskatāma par konfidenciālu, Pretendents skaidri norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nevar noteikt tādu informāciju, kas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir vispārpieejama.

7.2.7. iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā un bez iebildumiem atzīst visus Nolikumā un tā pielikumos (tostarp EIS e-konkursu apakšsistēmā ievietotajās formās) ietvertos nosacījumus.

7.2.8. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve tajā ietvertajai informācijai (faili nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras). Ja piedāvājuma faili ir šifrēti, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole dokumentu atvēršanai. Ja dokumentus nav iespējams atvērt vai tie satur kaitīgu programmatūru, piedāvājums netiek izskatīts.

8. Prasības pretendentiem un pretendentu izslēgšanas nosacījumi
8.1. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja tas atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem (izņemot Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 8. un 9. punktu, un netiek pārbaudīts attiecībā pret Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešās daļas 4. un 5. punktā minētajām personām.

8.2. Nolikuma 8.1. apakšpunktā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudes kārtību, atbilstības nosacījumus un iesniedzamos pierādījumus nosaka Publisko iepirkumu likuma 42. pants.

8.3. Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, tā pirms iespējamās piedāvājuma noraidīšanas pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem un cenu veidošanos.

8.4. Ja nepieciešams izvērtēt pretendenta darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotos datus par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, iepirkuma komisija iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. Iepirkuma komisija ir tiesīga saņemt minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta, neprasot Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju piekrišanu..
8.5. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana (iesniedzams pēc pretendenta izvēles)
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 43.pantam.

8.6. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (iesniedzams pēc pretendenta izvēles)
(1) Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir EUR 10 000. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

(2) Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

(3) Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

(4) Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Veidlapas paraugs pieejams EIS tīmekļa vietnē (espd.eis.gov.lv).
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	8.7.1. Pretendents ir iesniedzis tehnisko un finanšu piedāvājumu.
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	8.7.2. Pretendents iepazinies ar Konkursa nosacījumiem un apņemas izpildīt iepirkuma līgumā noteiktos nosacījumus.
	8.8.2. Pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma 1. pielikumam.

	8.7.3. Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
	8.8.3. a) Ja pretendents ir reģistrēts Latvijā, par reģistrācijas faktu Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē.

Ja pretendents nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, pretendents iesniedz reģistrācijas iestādes, kurā tas reģistrēts, apliecību vai izdruku no attiecīgā reģistra vai norāda kompetentas iestādes uzturētu, publisku datubāzi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu.
b) Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās iestādes izdots reģistrācijas dokuments (vai arī norāda publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām.


9. Piedāvājuma noformējuma pārbaude, pretendentu atlase un piedāvājumu atbilstības pārbaude

9.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību šā Nolikuma 7. punktā noteiktajām noformējuma prasībām. 

9.2. Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu kvalifikācijas atbilstību šā Nolikuma 8. punktā noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.

9.3. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību šā Nolikuma 8. punktā noteiktajām piedāvājumu atbilstības prasībām

9.4. Piedāvājumu izvērtēšanas, pretendentu atlases un izslēgšanas nosacījumu pārbaudes secību un kārtību nosaka Publisko iepirkumu likuma 41. un 42. pants.

9.5. Pretendenta vai tā piedāvājuma neatbilstība Publisko iepirkumu likuma, uz tā pamata izdoto normatīvo aktu vai šā Nolikuma prasībām, kā arī Nolikumā pieprasītās informācijas vai dokumentu neiesniegšana ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā vai tā piedāvājuma noraidīšanai.

10.  Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji

10.1. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts katrā pozīcijā atsevišķi, vērtējot atbilstošos piedāvājumus pēc šādiem kritērijiem:
	Vērtēšanas kritērija apzīmējums
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits
	Elektroenerģijas patēriņš

	C
	Finanšu piedāvājuma cena (EUR bez PVN) attiecīgajā pozīcijā
	95
	C = (Zemākā cena/ vērtējamā cena) x 95

	E
	Energoefektivitātes kritērijs - Elektroenerģijas patēriņš (izmantojot kopējo elektrisko jaudu pilnas slodzes režīmā (izteiktu kW)) attiecīgās pozīcijas iekārtai*
	5
	E (zemākais elektroenerģijas patēriņš / vērtējamais elektroenerģijas patēriņš) x 5


* Ja iekārta patērē elektrību. Un neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru elektrisko jaudu (ja attiecināms).

10.2. Pretendenta iegūtais punktu skaits kritērijos C un E tiek aprēķināts un noapaļots  līdz diviem cipariem aiz komata. 
10.3. Kopējo katra pretendenta saņemto punktu skait (V) katrā pozīcijā aprēķina pēc formulas: V = C + E

10.4. Par uzvarētāju konkrētajā pozīcijā tiek atzīts Pretendnets, kura piedāvājums attiecīgajā pozīcijā atbilst visām Nolikuma un Tehniskās specifikāciajs prasībām un ir ieguvis vislielāko kopējo punktu skiatu (V).

10.5. Ja divi vai vairāki pretendneti konkrētajā pozīcijā ir ieguvuši vienādu kopējo punktu skaitu (V), par uzvarētāju attiecīgajā pozīcijā tiek atzīts pretendnets, kurš ieguvis vairāk punktu kritērijā C (“Finanšu piedāvājumu cena”).

11. Citi noteikumi

11.1. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucei uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar Nolikuma tekstu un prasībām kopumā.

11.2. Ja izraudzītais pretendents vispārīgo vienošanos/iepirkumu līgumu nenoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents ir atteicies slēgt vispārīgo vienošanos/iepirkumu līgumu un rīkoties atbilstoši Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.

11.3. Pretendents pieteikumā dalībai konkursā norāda, vai tā piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums, konkrēti norādot, kuri dokumenti vai to daļas satur komercnoslēpumu, un sniedzot tiesisko pamatojumu tam.

11.4. Ja piedāvājumu iesniegusi piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienībai, ar kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkumu līgumu/vispārīgo vienošanos, pēc savas izvēles ir jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu un attiecīgais dokuments jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad atbilstoši Publisko iepirkumu likumam var tikt slēgta vispārīgā vienošanās/ iepirkumu līgums.

11.5. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu un izpildāmo daļu.

11.6. Pasūtītājs un pretendenti vadās pēc normatīvo aktu regulējuma. Jebkurš nosacījums, kas nav minēts Nolikumā, izpildāms atbilstoši Publisko iepirkumu likumā un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos noteiktajam. Jebkurš Nolikumā minētais nosacījums, kas ir pretrunā Publisko iepirkumu likumam vai uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, izpildāms atbilstoši Publisko iepirkumu likumā un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos noteiktajam.

11.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz ārvalstu kompetentās institūcijas pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

11.8. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro vai precizē savā piedāvājumā iekļauto informāciju vai dokumentus, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai.

11.9. Ja konstatēti Elektroniskās iepirkumu sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, t.sk., ja attiecināms arī par šo iepirkuma procedūru, ja piedāvājumu iesniegšanas termiņš pārcelts arī šai iepirkuma procedūrai. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē.
11.10. Piedāvājumu izvērtēšanas un vispārīgās vienošanās/ iepirkuma līguma izpildes laikā tiek piemēroti Eiropas Komisijas Padomes Regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta nosacījumi, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības.

11.11. Iepirkuma ietvaros noslēdzamā  vispārīgā vienošanās/ iepirkuma līgums var tikt parakstīta arī angļu valodā.

12. Iepirkumu komisija.

12.1. Direktora rīkojums Nr. 1.1.7/2026P/7 (08.05.2026.) un 1.1.7/2026/13 (14.07.2026.)
12.2. Iepirkuma komisijas darbs un tās attiecības ar pretendentu tiek organizētas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem. 

1.pielikums

Pieteikuma vēstule dalībai atklātā konkursā
,,Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums”
	________________________________________

/Pretendenta nosaukums/

__________________________

                  /Datums/
	Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta
Iepirkuma komisijai


Līdz ar pieteikuma un tam pievienoto dokumentu iesniegšanu, piesaku pretendenta:

___________________________________________________ (turpmāk tekstā - Pretendents)

/nosaukums/
dalību atklātā konkursā “Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums”, iepirkuma id. Nr.NIRI 2026/9/AK (turpmāk tekstā - Konkurss) un Pretendenta vārdā:
1) piedāvājam piegādāt Nacionālajam pētniecības un inovāciju institūtam preces, ievērojot Nolikuma noteikumus un saskaņā ar iesniegto piedāvājumu, tostarp tehnisko un finanšu piedāvājumu;

2) apliecinu, ka visas piedāvājumam pievienotās dokumentu kopijas un elektroniskie dokumenti ir pareizi;

3) apliecinu, ka visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa un Pretendents neliks šķēršļus tās pārbaudei;

4) apliecinu, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par vienu no Konkursa rezultātā izraudzītajiem piedāvājumiem, esam gatavi slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem, uzņemties un pildīt visas tajā noteiktās saistības.

5) apliecinu, ka attiecībā uz Pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktajiem pretendnetu izslēgšanas iemesliem (netiek piemērots PIL 42.panta otrās daļas 8 un 9.punkts).

7) Apliecinu, ka attiecībā uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu liedz slēgt vispārīgo vienošanos un izpildīt iepirkuma līgumu.

8) Atbilstoši Komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): 

Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; 

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Ņemot vērā to, ka Pasūtītājam paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem vai paziņojumā par vispārīgās vienošanās slēgšanu ir jānorāda informācija par to, vai piedāvājumu ir iesnieguši un vai tiesības slēgt vispārīgo vienošanos ir piešķirtas mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem, norādām, ka Pretendents atbilst šādam uzņēmuma statusam:

__________ uzņēmums (norāda: mikro, mazais, vidējais vai cits uzņēmums saskaņā ar Eiropas Komisijas ieteikuma kritērijiem).
Vispārēja informācija par Pretendentu: (aizpildāmas visas iedaļas)
	1.
	Pretendenta nosaukums
	

	2.
	Reģistrācijas Nr.
	

	3.
	Nod. maks. reģistrācijas Nr.
	

	4.
	Juridiskā adrese, pasta indekss
	

	5.
	Faktiskā adrese, pasta indekss
	

	6.
	Bankas konta Nr.
	

	7.
	Bankas kods
	

	8
	Bankas nosaukums
	

	9.
	Kontaktpersona
	

	10.
	Tālruņa Nr.
	

	11.
	E-pasta adrese
	

	12.
	Informācija līguma slēgšanai:

Pretendenta paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats, pārstāvības pamats
	


Pretendents apliecina, ka augstāk norādītā E-pasta adrese tiks izmantoti sarakstes nodrošināšanai Iepirkuma ietvaros.

Papildus pretendents norāda

(1) Piesaistītie apakšuzņēmēji (t.sk. apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji), kuru veicamo darbu apjoms Līguma izpildē sastāda vismaz 10 000 EUR (bez PVN) (ja attiecināms):
	N.

p.

k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts*

(par ārvalstīs reģistrētu apakšuzņēmēju, papildus norāda tā valdes vai padomes locekļus, pārstāvēttiesīgās personas, prokūristi vai personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli)
	Izpildei nododamie darbi
	Izpildei nododamo darbu vērtība (EUR bez PVN)

	
	
	
	

	
	
	
	


(2) Informācija par uzņēmējiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 
vai tehniskajām un profesionālajām iespējām Pretendents balstās (ja attiecināms): 
	N.

p.

k.
	Piesaistītā uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts

(par ārvalstīs reģistrētu personu, uz kuras pējām balstās pretendents, papildus norāda tā valdes vai padomes locekļus, pārstāvēttiesīgās personas, prokūristi vai personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli)
	Prasības, kuru izpildē Pretendents balstās uz šo Uzņēmēju 

	
	
	

	
	
	


(3) Informācija par personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība 
(ja attiecināms):
	N.

p.

k.
	Piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts
	Uzņēmēja patiesais labuma guvējs
	Informācija par personu, kurai atbilstoši Koncernu likumā noteiktajam, ir izšķiroša ietekme uzņēmējā (ja attiecināms)

	
	
	
	

	
	
	
	


Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu:

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka
· Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

· Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies, pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.

· Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

· Sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa un iesniegta visa pieprasītā informācija.

· Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/as.

· Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

· Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām.

· Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

· cenām;

· cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

· nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

· tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 

· kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

· Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

· Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% (desmit procentu) apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūra.

/pārstāvēttiesīgās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats/
2. pielikums

TEHNISKĀ specifikācija

Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma ir pieejama EIS sistēmā, aizpildot piedāvājumu sadaļā: “Tehniskais un finanšu piedāvājums”.

Kopējās prasības, kas attiecināmas uz visiem iepirkuma priekšmetiem (pozīcijām):

1. Visām elektriskajām iekārtām ir jāatbilst Latvijas elektroapgādes un elektrodrošības standartiem. Neatbilstību gadījumā piegādātājam komplektā ar iekārtu ir jāiekļauj atbilstošs sprieguma/strāvas pārveidotājs vai adapteris.
2. Visa aprīkojuma un iekārtu cena ietver to piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu un pilnu sistēmas izmantošanas apmācību kursu lietotājiem.
3. Piedāvātajam aprīkojumam, iekārtām un to komplektējošajām daļām ir jābūt jaunam, sērijveida standarta ražojumam, kas ir aprakstīts ražotāja oficiālajā dokumentācijā. Aprīkojums nedrīkst būt ar neautorizētām modifikācijām un nedrīkst būt versija, kas nav apstiprināta un pieejama ražotāja oriģinālliteratūrā.
4. Visa aprīkojuma garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam kā 2 (divi) gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, ja vien konkrētās iekārtas specifikācijā nav noteikts ilgāks garantijas termiņš.

5. Piedāvātajiem produktiem jābūt jauniem, iepriekš nelietotiem, ražošanā esošiem un ražotāja oriģināliepakojumā. 

6. Finanšu piedāvājuma cenai jābūt norādītai EUR valūtā ar precizitāti, pārsniedzot ne vairāk kā divas zīmes aiz komata. Cenā jāietver visi iespējamie izdevumi un blakus izmaksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
7. Pretendents Tehniskajā un finanšu piedāvājumā aizpilda informāciju par tām pozīcijām, par kurām tas sniedz piedāvājumu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma pozīcijām. 
8. Pretendents Tehniskajā un finanšu piedāvājumā aizpilda tās pozīcijas par kurām tas sniedz piedāvājumu. Pozīcijas par kurām piedāvājums netiek iesniegts, drīkst izdzēst.
9. Katrā pozīcijā, par kuru tiek iesniegts piedāvājums, Pretendentam ir jāpiedāvā visas tajā iekļautās apakšpozīcijas un piederumi.

10. Iekārtas kopējā elektriskā jauda pilnas slodzes režīmā, izteikta kilovatos (kW), ir jānorāda, neieskaitot ārējā datora un/vai monitora elektrisko jaudu (ja attiecināms). 

1. pozīcija. Attīrītā ūdens sagatavošanas sistēma.

	Tehniskā specifikācija (prasības)
	Pretendenta piedāvājums


	1. Iekārtas nosaukums, kataloga numurs (ja attiecināms), ražotājs:
	

	2. Ūdens sagatavošanas jauda – ne mazāk kā 700 L/diennaktī; ražošanas ātrums – ne mazāk kā 30 L/h
	

	3. Attīrītā ūdens kvalitāte atbilstoša ISO 3696 Grade 2 prasībām: vadītspēja: <0,1 μS/cm; pretestība ≥10 MΩ·cm (25 °C). Atbilstoši iekaŗtas plānotajam pielietojumam: TOC ≤500 ppb
	

	4. Iekārtas ražotāja apliecinājums (vai saite uz iekārtas ražotāja informāciju vai cits pierādījums) par saražotā ūdens atbilstību 3. punktā minētajam standartam.
	

	5. Attīrīšanas tehnoloģijas: vismaz reversā osmoze (RO), elektrodejonizācija (EDI), aktīvētā ogle, UV apstrāde.
	

	6. Iebūvēta uzglabāšanas tvertne ar tilpumu ne mazāku par 50l

vai

(ja nav iebūvētas uzglabāšana tvertne) iekārtai jābūt aprīkotai ar ārēju saražotā ūdens ("Tvertne pilna") līmeņa sensora ieeju, , kas pārslēdz iekārtu pieprasījuma gaidīšanas ("Standby") režīmā.
	

	7. Iekārtai jābūt aprīkotai ar statusa, ūdens kvalitātes, temperatūras un trauksmju attēlošanu un jānodrošina nepārtrauktu saražotā ūdens kvalitātes pārbaudi
	

	8. Komplektācijā jāiekļauj visi ekspluatācijai nepieciešamie filtri un moduļi, pieslēguma komplekts.
	

	9. Dokumentācija, instrukcijas

Piegādātājam ir jānodrošina detalizēta lietotāja rokasgrāmata angļu vai latviešu valodā (ja instrukcija ir angļu valodā, tiek iesniegts instrukcijas tulkojumu latviešu valodā). Dokumentācijai jāsatur instrukcijas par filtru nomaiņu.
	

	10. Pakalpojumi

Cenā jāiekļauj laboratorijas personāla apmācība, kā arī ierīces piegāde un uzstādīšana. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un apmācības jāveic 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no Pasūtītāja.
	

	11. Garantijas saistības

Garantijas periods ir vismaz 24 mēneši (pēc iekārtas uzstādīšanas un lietotāju apmācības). Iekārtas garantijā jāiekļauj bezmaksas nedarbojošos detaļu vai visas ierīces remonts un nomaiņa, lai iekārta varētu pilnvērtīgi darboties visa garantijas perioda laikā.
	

	12. Pretendentam jānorāda iekārtas elektriskā jauda pilnas slodzes režīmā, izteikta kilovatos (kW).

Papildus norāda saiti uz publiski pieejamu informāciju vai iesniedz dokumentāciju, kur redzams šis rādītājs.
	

	13. Cena EUR bez PVN
	


2. pozīcija. Automātiskais frakciju kolektors.

	TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA (prasības)
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	Iekārtas nosaukums, kataloga numurs (ja attiecināms), ražotājs:
	

	Iekārtas vispārīgs apraksts:

Iekārta paredzēta automātiskai frakciju savākšanai un tai jābūt saderīgai ar qEV (vai ekvivalents) izmēra izslēgšanas hromatogrāfijas (SEC) kolonnām (iZON (vai ekvivalents)). Iekārta automātiski atpazīst saderīgās qEV (vai ekvivalents) kolonnas tipu (RFID identifikācija (vai ekvivalents)) un tiek vadīta, izmantojot integrētu skārienekrānu. Iekārta automatizē vairākus parauga apstrādes posmus, tostarp kolonnas ekvilibrēšanu, attīrītās frakcijas (Purified Collection Volume, PCV) eluēšanu, kolonnas tīrīšanu un reģenerāciju. Sistēma automātiski atdala bufera tilpumu no analizējamām frakcijām un savāc lietotāja definētu frakciju skaitu ar iepriekš iestatītu tilpumu. Katras frakcijas tilpumu sistēma nosaka pēc svara, nodrošinot vienmērīgu frakciju tilpumu un automātisku šķidruma plūsmas apturēšanu pēc iestatītā tilpuma sasniegšanas.

Komplektācijā jāiekļauj: 

automātiskais frakciju kolektors (AFC);

vismaz viens 10 sprauslu komplekts (AFC Nozzle Set);

vismaz pieci qEV kolonnu turētāji, 

5 mL savākšanas mēģenes (vismaz 15) 

2 mL savākšanas mēģenes (vismaz 30) 

10 g kalibrēšanas atsvars

USB kabelis
	

	Prasība / Parametrs
	Prasības vērtība (Diapazons / robežas)
	

	1. Frakciju tilpuma mērīšanas metode
	Automatizēta mērīšana, balstoties uz frakciju svara (masas) kontroli.
	

	2. Vadība un lietotāja interfeiss
	Integrēts skārienjutīgs ekrāns ar diagonāli ne mazāku par 10 cm. 
	

	3. Mēģeņu pamatne (Karuselis)
	Rotējoša, abpusēji lietojama (reversīva) pamatne, kas bez papildu pāreju montāžas saderīga ar vismaz divu dažādu tilpumu stobriņiem/mēģenēm (piemēram, diapazonā no 1.5 mL līdz 5 mL).
	

	4. Kolonnu atpazīšana
	Iekārtai jābūt aprīkotai ar bezvadu datu nolasīšanas sistēmu (piem. radiofrekvenču identifikācija vai ekvivalents), kas automātiski atpazīst ievietoto kolonnu.  
	

	5. Izmēri
	Ierobežotās laboratorijas platības dēļ iekārtas izmēri nedrīkst pārsniegt:

Platums: līdz 50 cm

Dziļums: līdz 50 cm

Augstums: līdz 60 cm
	

	6. Strāvas avots, pieslēgšana
	Strāvas avots 230V, 50–60 Hz; 

12 V barošanas bloks
	

	7. Dokumentācija, instrukcijas
	Piegādātājam ir jānodrošina detalizēta lietotāja rokasgrāmata angļu vai latviešu valodā (ja instrukcija ir angļu valodā, tiek iesniegts instrukcijas tulkojumu latviešu valodā).
	

	8. Piegāde, uzstādīšana
	Cenā iekļauta laboratorijas personāla apmācība, kā arī ierīces piegāde un uzstādīšana. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un apmācība jāveic 1 mēneša laikā pēc līguma parakstīšanas/pasūtījuma veikšanas.
	

	9. Garantijas saistības
	Garantijas periods ir vismaz 24 mēneši (garantijas apkalpošanas periods sākas no ierīces uzstādīšanas datuma). Iekārtas garantijā jāiekļauj bezmaksas nedarbojošos detaļu vai visas ierīces remonts un nomaiņa, lai iekārta varētu pilnvērtīgi darboties visa garantijas perioda laikā.
	

	10. Elektriskā slodze
	Pretendentam jānorāda iekārtas elektriskā jauda pilnas slodzes režīmā, izteikta kilovatos (kW).

Papildus norāda saiti uz publiski pieejamu informāciju vai iesniedz dokumentāciju, kur redzams šis rādītājs.
	

	11. Cena EUR bez PVN
	Jānorāda piedāvātās iekārtas cena
	


3. pozīcija. Uz zemes novietojama ultra liela ātruma centrifūga ar fiksētā leņķa un swinging-out 

buketu titāna rotoriem.

	Tehniskā specifikācija (prasības)
	Pretendenta piedāvājums


	1. Iekārtas nosaukums, kataloga numurs (ja attiecināms), ražotājs:
	

	2. Iekārta un komplektācija:

2.1. Komplektācijā jāiekļauj:

 - fiksētā leņķa titāna rotors, ar ietilpību vismaz astoņiem centrifugēšans stobriem, griešanās ātrums vismaz 65 000 apgr./min vai augstāks, nodrošinot daļiņu sedimentēšanu vai atdalīšanu;

 - swinging-out buketu titāna rotors ar ietilpību vismaz sešiem centrifugēšans stobriem, griešanās ātrums vismaz 30 000 apgr./min vai augstāks, nodrošinot daļiņu sedimentēšanu vai atdalīšanu

2.2. Jābūt pilnībā savietojamībai ar NIRI īpašumā esošajiem rotoriem SW 40 Ti, TYPE 100 Ti un SW 55 Ti.
	

	3. Veiktspējas parametri:

3.1. Maksimālais rotācijas ātrums: ne mazāk kā 100 000 apgr./min, kas ļauj veikt paraugu atdalīšanu ar gradienta metodi, nukleīnskābju sedimentēšanu, vīrusu un bakteriofāgu izolēšanu;

3.2. Ātruma iestatīšanas diapazons ar iespēju uzstādīt vismaz no 900 apgr./min līdz maksimālajam izmantotā rotora ātrumam, ar vismaz 100 apgr./min iestatīšanas soli;

3.3. Ātruma kontrole darbības laikā: faktiskā izmērītā rotora ātruma uzturēšanas precizitāte ±2 apgr./min stabilā darbības režīmā, diapazonā vismaz no 900 apgr./min līdz maksimālajam rotora ātrumam;

3.4. Ātruma attēlošana displejā:

Faktiskais izmērītais rotora ātrums tiek attēlots:

pie ātruma diapazonā no 0 līdz 1 100 apgr./min vai zemāka ar soli 10 apgr./min vai mazāk;

pie ātruma diapazonā no 950 apgr./min vai augstāka līdz maksimāli pieļaujamajam ar soli 100 apgr./min vai mazāk.


	

	4. Darbības režīmi un kontrole:

4.1. Paātrinājuma režīmi: vismaz 10 programmējami paātrinājuma profili;

4.2. Palēninājuma režīmi: vismaz 10 programmējami palēninājuma profili, tai skaitā brīvās izskrējiena (coast) režīms

4.3. Laika iestatīšanas diapazons vismaz līdz 999 stundām 59 min, ieskaitot nepārtrauktas darbības (Hold) režīmu.

4.4. Laika displejs: atlikušais, ω2t vai pagājušais laiks

4.5. Temperatūras un dzesēšanas sistēma:
 - Dzesēšanas sistēma bez CFC (ozona noārdoši savienojumi)

4.6. Darba temperatūras iestatīšanas diapazons:

 - 0 °C līdz +40 °C ar 1 °C soli;

4.7. Bremzēšana: reģeneratīvā bremzēšana ar enerģijas atgūšanu
	

	5. Konstrukcija un drošība:

5.1. Rotora kamerai jābūt izgatavotai no alumīnija, pārklātai ar ķīmiski izturīgu epoksīda (vai ekvivalents) pārklājumu. 

5.2. Durvis:

 - rotora kameras durvīm jābūt izgatavotām no augstas izturības tērauda;

 - jābūt aprīkotām ar elektromagnētisku bloķēšanas mehānismu;

 - jānodrošina manuāla atbloķēšana strāvas pārtraukuma gadījumā;

5.3. Vadības panelis:

 - iekārtai jābūt aprīkotai ar krāsainu ekrānu, kas vienlaikus kalpo kā informācijas displejs un vadības panelis;

 - vadības pogām jāparādās ekrānā atbilstoši izvēlētajai funkcijai (ātrums, laiks, temperatūra, rotors) .

 - vēlams regulējams - horizontālā un vertikālā virzienā (pagriešana un slīpuma regulēšana), nodrošinot ērtu redzamību un piekļuvi no dažādām darba vietām laboratorijā.

5.4. Iekārtai jābūt aprīkotai ar automātisku rotora nelīdzsvarotības detektoru, kas nepārtraukti uzrauga rotora līdzsvaru un kritiskas nelīdzsvarotības gadījumā automātiski pārtrauc centrifugēšanas procesu.

5.5. Iekārtai jābūt aprīkotai ar automātisku rotora maksimālā ātruma kontroles sistēmu.

Ja iestatītais ātrums pārsniedz rotora pieļaujamo ātrumu:

 - iekārtai automātiski jāsamazina ātrums līdz rotora maksimāli pieļaujamajai vērtībai;

 - centrifugēšanas process nedrīkst tikt pārtraukts;

 - lietotājam jāsaņem paziņojums displejā.
	

	6. Izmēri:

6.1. Iekārtas ārējām dimensijām jāatbilst iekārtas ievietošanai iepriekš izbūvētajā laboratorijas telpā, bez nepieciešamības veikt telpas durvju vai iekārtojuma pārbūvi, drošai rotora ievietošanai un izņemšanai no centrifūgas, atbilstoši šai procedūrai paredzētajiem drošības un ergonomijas standartiem. 

6.2. Iekārtas nogādi tai paredzētajā telpā jāspēj nodrošināt, izmantojot standarta transportēšanas iekārtas, nevis specializēto tehniku. Svars nepārsniedz 500 kg.
	

	7. Dokumentācija, instrukcijas

Piegādātājam ir jānodrošina detalizēta lietotāja rokasgrāmata angļu vai latviešu valodā (ja instrukcija ir angļu valodā, tiek iesniegts instrukcijas tulkojumu latviešu valodā).
	

	8. Pakalpojumi

Cenā jāiekļauj laboratorijas personāla apmācība, kā arī ierīces piegāde un uzstādīšana. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un apmācības jāveic 4 (četru) mēnešu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no Pasūtītāja.
	

	9. Garantijas saistības

Garantijas periods ir vismaz 24 mēneši (pēc iekārtas uzstādīšanas un lietotāju apmācības). Iekārtas garantijā jāiekļauj bezmaksas nedarbojošos detaļu vai visas ierīces remonts un nomaiņa, lai iekārta varētu pilnvērtīgi darboties visa garantijas perioda laikā.
	

	10. Pretendentam jānorāda iekārtas elektriskā jauda pilnas slodzes režīmā, izteikta kilovatos (kW).

Papildus norāda saiti uz publiski pieejamu informāciju vai iesniedz dokumentāciju, kur redzams šis rādītājs.
	

	11. Cena EUR bez PVN
	


4. pozīcija. Uz galda novietojama ultra liela ātruma centrifūga ar fiksētā leņķa titāna rotoru.
	Tehniskā specifikācija (prasības)
	Pretendenta piedāvājums


	1. Iekārtas nosaukums, kataloga numurs (ja attiecināms), ražotājs:
	

	2. Iekārta un komplektācija:

2.1. Komplektācijā jāiekļauj:

 - fiksētā leņķa titāna rotors, ar ietilpību vismaz sešiem centrifugēšanas stobriem, griešanās ātrums vismaz 100 000 apgr./min vai augstāks, nodrošinot subcelulāro daļiņu, RNS un plazmīdu DNS sedimentēšanu;

2.2. Jābūt pilnībā savietojamībai ar NIRI īpašumā esošajiem rotoriem TLA-100 un TLS-55;

2.3. Centrifūgai ir jābūt piemērotai novietošanai uz galda.
	

	3. Veiktspējas parametri:

3.1. Maksimālais rotācijas ātrums: ne mazāks kā 120 000 apgr./min, kas ļauj veikt augstas molekulmasas savienojumu atdalīšanu, vīrusu un subcelulāro daļiņu (organellu, membrānu u.c.) izdalīšanu un frakcionēšanu;

3.2. Ātruma iestatīšanas diapazons ar iespēju uzstādīt no 5 000 apgr./min līdz maksimālajam izmantotā rotora ātrumam, ar 1000 apgr./min iestatīšanas soli;

3.3. Ātruma attēlošana displejā:

Faktiskais izmērītais rotora ātrums tiek attēlots:

ar 10 apgr./min soli pie ātruma zem 5 000 apgr./min;

ar 100 apgr./min soli pie ātruma virs 5 000 apgr./min un lielāka.

3.4. Ātruma regulēšanas precizitāte: faktiskā rotora ātruma novirze ±50 RPM no iestatītā ātruma


	

	4. Darbības režīmi un kontrole:

4.1. Paātrinājuma režīmi: vismaz 10 programmējami paātrinājuma profili;

4.2. Palēninājuma režīmi: vismaz 10 programmējami palēninājuma profili, tai skaitā brīvu inerciālu apstāšanos bez bremzēšanas un/vai dinamiskā pilnā bremzēšana;

4.3. Laika iestatīšanas diapazons:

 - līdz vismaz 99 stundām 59 min, ieskaitot nepārtrauktas darbības (Hold) režīmu;

4.4. Laika displejs: atlikušais centrifugēšanas laiks vai programmētās darbības posma atlikušais laiks;

4.5. Dzesēšanas sistēmai jābūt termoelektriskai (bez aukstumnesēja, bez CFC un ODC vielām);

4.6. Darba temperatūras iestatīšanas diapazons:

 - 0 °C līdz +40 °C ar 1 °C soli;

4.7. Temperatūras precizitātei jābūt vismaz ±2 °C no iestatītās temperatūras.

4.8. Vakuuma sistēmai jānodrošina vakuums vismaz 10 mikronu vai zemākā līmenī (≤1,34 Pa).


	

	5. Konstrukcija un drošība:

5.1. Rotora kamerai jābūt izgatavotai no tērauda, pārklātai ar ķīmiski izturīgu pretkorozijas pārklājumu;

5.2. Durvis:

 - rotora kameras durvīm jābūt izgatavotām no tērauda;

 - jābūt aprīkotām ar elektromagnētisku bloķēšanas mehānismu;

 - manuāla atbloķēšana strāvas pārtraukuma gadījumā

5.3. Iekārtai jābūt aprīkotai ar krāsainu ekrānu, kas vienlaikus kalpo kā informācijas displejs un vadības panelis, nodrošinot centrifugēšanas parametru ievadi, faktisko parametru attēlošanu, programmu vadību, diagnostikas paziņojumu attēlošanu, kā arī darbības laikā displejā reāllaikā jāattēlo rotācijas ātrums, temperatūra, atlikušais centrifugēšanas laiks;

5.4. Iekārtai jābūt aprīkotai ar automātisku rotora nelīdzsvarotības detektoru, kas nepārtraukti uzrauga rotora līdzsvaru un kritiskas nelīdzsvarotības gadījumā automātiski pārtrauc centrifugēšanas procesu;

5.5. Iekārtai jābūt aprīkotai ar automātisku rotora identifikācijas sistēmu. Rotora maksimāli pieļaujamais ātrums jānosaka automātiski, izmantojot rotora identifikāciju;

5.6. Barošanas slēdzim vienlaikus jādarbojas kā automātiskajam drošinātājam, aizsargājot iekārtu 
	

	6. Izmēri:

6.1. Iekārtas ārējām dimensijām jāatbilst iekārtas ievietošanai iepriekš izbūvētajā laboratorijas telpā, bez nepieciešamības veikt telpas durvju vai iekārtojuma pārbūvi, drošai rotora ievietošanai un izņemšanai no centrifūgas, atbilstoši šai procedūrai paredzētajiem drošības un ergonomijas standartiem. 

6.2. Iekārtas nogādi tai paredzētajā telpā un novietošanu uz tai paredzētās galda virsmas jāspēj nodrošināt, izmantojot standarta transportēšanas iekārtas, nevis specializēto tehniku. Svars nepārsniedz 120 kg.
	

	7. Dokumentācija, instrukcijas

Piegādātājam ir jānodrošina detalizēta lietotāja rokasgrāmata angļu vai latviešu valodā (ja instrukcija ir angļu valodā, tiek iesniegts instrukcijas tulkojumu latviešu valodā).
	

	8. Pakalpojumi

Cenā jāiekļauj laboratorijas personāla apmācība, kā arī ierīces piegāde un uzstādīšana. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un apmācības jāveic 4 (četru) mēnešu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no Pasūtītāja.
	

	9. Garantijas saistības

Garantijas periods ir vismaz 24 mēneši (pēc iekārtas uzstādīšanas un lietotāju apmācības). Iekārtas garantijā jāiekļauj bezmaksas nedarbojošos detaļu vai visas ierīces remonts un nomaiņa, lai iekārta varētu pilnvērtīgi darboties visa garantijas perioda laikā.
	

	10. Pretendentam jānorāda iekārtas elektriskā jauda pilnas slodzes režīmā, izteikta kilovatos (kW).

Papildus norāda saiti uz publiski pieejamu informāciju vai iesniedz dokumentāciju, kur redzams šis rādītājs.
	

	11. Cena EUR bez PVN
	


5. pozīcija. Automatizēta kapilārā imūnoblota (Western blot) analīzes sistēma.
	Tehniskā specifikācija (prasības)
	Pretendenta piedāvājums


	1. Iekārtas nosaukums, kataloga numurs (ja attiecināms), ražotājs:
	

	2. Iekārta un komplektācija

2.1. Sistēmai jānodrošina automatizēta, uz kapilāru principu balstīta proteīnu atdalīšana un imunoblota (Western blot) analīze.

2.2. Sistēmai jānodrošina proteīnu detektēšana vismaz:

 - hemiluminiscences režīmā;

 - fluorescences režīmā.
	

	3. Veiktspējas parametri

3.1. Analizējamo proteīnu molekulmasas diapazonam jābūt vismaz 2–440 kDa vai plašākam.

3.2. Proteīnu šķirošanas variācijas koeficients nedrīkst pārsniegt 10 %.

3.3. Proteīnu molekulmasas noteikšanas izšķirtspēja:

 - proteīniem ar MW <20 kDa: ±15–20 %;

 - proteīniem ar MW >20 kDa: ±10 %.

3.4. Proteīnu noteikšanas variācijas koeficients nedrīkst pārsniegt 20 %:

 - kopējam proteīnu daudzumam;

 - hemiluminiscencei;

 - fluorescencei.

3.5. Vienā analīzes ciklā sistēmai jāspēj analizēt vismaz 25 paraugus.

3.6. Dinamiskajam noteikšanas diapazonam jābūt vismaz 1–4 log, atkarībā no eksperimenta.

3.7. Sistēmas jutībai jābūt:

 - kopējam proteīnu daudzumam un proteīnu normalizācijai — ng diapazonā vai labāk;

 - hemiluminiscencei un fluorescencei — pg diapazonā vai labāk.

3.8. Nepieciešamais viena parauga tilpums nedrīkst pārsniegt 3 µL (±10 %).

3.9. Nepieciešamais proteīna daudzums:

 - kopējam proteīnu daudzumam: 0,4–1,1 μg vai plašāks;

 - hemiluminiscencei: 0,7–1,1 μg vai plašāks;

 - fluorescencei: 2,2–3,8 μg vai plašāks;

 - proteīnu normalizācijai: 0,7–3,5 μg vai plašāks.


	

	4. Vadība un programmatūra

4.1. Sistēmai jābūt aprīkotai ar programmatūru, kas nodrošina:

 - eksperimenta dizaina izveidi;

 - sistēmas programmēšanu;

 - datu iegūšanu;

 - kvantitatīvu rezultātu analīzi.

4.2. Programmatūras licencei jābūt bez papildu abonēšanas maksas.
	

	5. Konstrukcija un elektriskās prasības

5.1. Sistēmai jābūt paredzētai novietošanai uz standarta molekulārās laboratorijas galda virsmas. 
	

	6. Dokumentācija, instrukcijas

Piegādātājam ir jānodrošina detalizēta lietotāja rokasgrāmata angļu vai latviešu valodā (ja instrukcija ir angļu valodā, tiek iesniegts instrukcijas tulkojumu latviešu valodā).
	

	7. Pakalpojumi

Cenā jāiekļauj laboratorijas personāla apmācība, kā arī ierīces piegāde un uzstādīšana. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un apmācības jāveic 4 mēnešu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no Pasūtītāja.
	

	8. Garantijas saistības

Garantijas periods ir vismaz 24 mēneši (pēc iekārtas uzstādīšanas un lietotāju apmācības). Iekārtas garantijā jāiekļauj bezmaksas nedarbojošos detaļu vai visas ierīces remonts un nomaiņa, lai iekārta varētu pilnvērtīgi darboties visa garantijas perioda laikā.
	

	9. Pretendentam jānorāda iekārtas elektriskā jauda pilnas slodzes režīmā, izteikta kilovatos (kW).

Papildus norāda saiti uz publiski pieejamu informāciju vai iesniedz dokumentāciju, kur redzams šis rādītājs.
	

	10. Cena EUR bez PVN
	


6. pozīcija. Vienas šūnas svītrkodēšanas sistēma.
	Tehniskā specifikācija (prasības)
	Pretendenta piedāvājums


	1. Iekārtas nosaukums, kataloga numurs (ja attiecināms), ražotājs:
	

	2. Sistēmas mērķis

Sistēma paraugu apstrādei un sagatavošanai sekvencēšanai, svītrkodējot atsevišķas šūnas ar unikāliem oligonukleotīdu svītrkodiem.
	

	3. Sistēmas sastāvdaļas
· Paraugu frakcionēšanas un svītrkodu sistēma.

· Izmēģinājuma komplekts (Training kit)

· Dators un programmatūra datu analīzei.
	

	4. Tehnoloģija
Pielietota mikrofluīdikas tehnoloģija, kur šūnu vai šūnu kodolu suspensija tiek frakcionēta atsevišķu šūnu (vai kodolu) emulsijā. Katra atsevišķā šūna (vai kodols) tiek iekapsulēta ūdens fāzes mikropilienos kopā ar unikāliem oligonukleotīdu svītrkodiem, kas, ievadīti eļļas fāzē, veido emulsiju. Ideālos apstākļos katrs mikropiliens satur: vienu šūnu, šim mikropilienam unikālus oligonukleotīdu svītrkodus un reaģentus reversās transkripcijas reakcijai.
	

	5. Frakcionēšana

Frakcionēšanas reakcijas veicamas, izmantojot saderīgus vienreizējās lietošanas čipus. Paraugi, oligonukleotīdu svītrkodi un reaģenti ir pumpējami cauri čipu mikrokanāliem saskaņā ar konkrēto testu protokoliem. Atsevišķu reakciju mikrokanāliem jābūt aizslēdzamiem un nesavienotiem, lai izvairītos no paraugu savstarpējas kontaminācijas.
	

	6. Čipa īpašības
Čipam jāsatur vismaz 8 reakcijas mikrokanāli .
	

	7. Paraugu skaits

Sistēmai jānodrošina:

· Iespēja katrā mikrofluidikas reakcijas kanālā neatkarīgi apstrādāt vienu atsevišķu bioloģisko paraugu;

· Iespēja veikt vismaz 15 iepriekš unikāli marķētu bioloģisko paraugu multipleksētu apstrādi vienā mikrofluidikas reakcijas kanālā.
	

	8. Reakcijas laiks

Ne ilgāk kā 20 minūtes.
	

	9. Paraugi

· Šūnu suspensija (Suspensija , disociēta no audiem, asinīm un citām šūnām);

· Šūnu kodola suspensija;

· No parafīnā iestrādātiem audiem disociētas un rehidratētas šūnas.
	

	10. Šūnas/kodola izmērs

Sistēmai jānodrošina vienas šūnas un viena kodola suspensiju mikrofluidiska apstrāde, kuru šūnu vai kodolu diametrs ir līdz vismaz 30 µm. Saderībai ar šāda izmēra šūnām un kodoliem ir jābūt norādītai ražotāja tehniskajā dokumentācijā.
	

	11. Adaptācija

Jābūt iespējai izmantot gatavus, saderīgus komplektus un sagatavot paraugus šādiem testiem atsevišķu šūnu līmenī:

· Gēnu ekspresija;

· Šūnu imūnprofilēšana;

· Epiģenētiskie transpozāzēm pieejamo hromatīna reģionu pētījumi (ATAC);
	

	12. Minimālais šūnu vai kodolu skaits

Minimālais šūnu vai kodolu skaits, kas nepieciešams reakcijas veikšanai, nedrīkst pārsniegt:

· 500 - gēnu ekspresija;

· 500 - šūnu imūnprofilēšana;

· 500 - Epiģenētiskie transpozāzēm pieejamo hromatīna reģionu pētījumi (ATAC);
	

	13. Dublikātu skaits

Vairāk nekā vienas šūnas skaita iekapsulēšana vienā mikropilienā biežums nepārsniedz 1% uz tūkstoš (1000) frakcionētām šūnām.
	

	14. Frakcionēšanas efektivitāte

Vismaz 65 % šūnu vai to kodolu no kopējās parauga suspensijas jābūt iekapsulētiem mikropilienos. 
	

	15. Svītrkodēšanas spēja

Vismaz 0,5 miljons unikālu oligonukleotīdu svītrkodi.
	

	16. Oligonukleotīdu svītrkodu īpašības

Pilnam svītrkodam jāsastāv no šādām daļām:

· Sekvencēšanas praimera secība – nepieciešama sekvencēšanas veikšanai.

· Iekārtas ražotāja unikālā nukleotīdu secība – ļaujot pēc sekvencēšanas identificēt fragmentus un piešķirt tos atsevišķām šūnām.

· Unikāla molekulārā identifikatora (UMI) secība — nepieciešama dublikātu identificēšanai un noņemšanai, PCR kļūdām un bioinformātiskai datu analīzei pēc sekvencēšanas.

· Poli (dT ) secība – nepieciešama reversajai transkripcijai.
	

	17. Programmatūra

Iekārtām jābūt piemērotām primāro datu analīzei pēc sekvencēšanas . Izmantojot programmatūru, jābūt iespējai vizualizēt datus, grupēt tos atbilstoši analizējamā parauga šūnu sastāvam un ģenētiskajai informācijai.
	

	18. Dokumentācija, instrukcijas

Piegādātājam ir jānodrošina detalizēta lietotāja rokasgrāmata angļu vai latviešu valodā (ja instrukcija ir angļu valodā, tiek iesniegts instrukcijas tulkojumu latviešu valodā).
	

	19. Pakalpojumi

Cenā jāiekļauj laboratorijas personāla apmācība, kā arī ierīces piegāde un uzstādīšana. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un apmācības jāveic 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no Pasūtītāja.
	

	20. Garantijas saistības

Garantijas periods ir vismaz 24 mēneši (pēc iekārtas uzstādīšanas un lietotāju apmācības). Iekārtas garantijā jāiekļauj bezmaksas nedarbojošos detaļu vai visas ierīces remonts un nomaiņa, lai iekārta varētu pilnvērtīgi darboties visa garantijas perioda laikā.
	

	21. Pretendentam jānorāda iekārtas elektriskā jauda pilnas slodzes režīmā, izteikta kilovatos (kW).

Papildus norāda saiti uz publiski pieejamu informāciju vai iesniedz dokumentāciju, kur redzams šis rādītājs.
	

	22. Cena EUR bez PVN
	


7. pozīcija. Kriostats ar mikrotomu.

	Tehniskā specifikācija (prasības)
	Pretendenta piedāvājums


	1. Iekārtas nosaukums, kataloga numurs (ja attiecināms), ražotājs:
	

	2. Specifikācijas apraksts un komplektācija:

Brīvi stāvošs kriostats ar mikrotomu  audu sasaldēto griezumu sagatavošanai, Peltier dzesēšanas sistēmu, aktivizējamu parauga retrakcijas funkciju, UVC dezinfekciju, sudraba pārklājumu, manuālo griešanas režīmu un motorizētu parauga rupju padevi. Komplektācijā jāiekļauj asmeņu turētājs, kas paredzēts augsta un zema profila vienreizlietojamiem asmeņiem, kā arī vismaz vienu zema profila vienreizlietojamu asmeņu komplektu ar drošiem noapaļotiem stūriem (vismaz 50 gb).
	

	3. Kriostata-mikrotoma īpašības:

Viegli tīrāms un dezinficējams.

Apsildāms, noņemams bīdāms logs.

Stabils, autonoms kriostata korpuss uz riteņiem.

Kondensāta savākšanas tvertne instrumenta pieejamajā vietā (piem. priekšpusē).

Instrumenta ārējās virsmas un vadības elementi pārklāti ar pretmikrobu/antibakteriālu virsmas pārklājumu, lai samazinātu infekcijas risku.

Rokas rats fiksējams vismaz divās pozīcijās.

Ērti lietojama un stabila fiksācijas sistēma paraugu disku nostiprināšanai.

Standarta 8° XY parauga orientācija ar nulles punkta atskaites iespēju.

Vismaz 2 sasaldēšanas stacijas ar Peltjē (vai ekvivalents) elementiem ērtai un ātrai paraugu apstrādei. 

Kriokameras temperatūras izvēle no 0 °C un vismaz līdz -35 °C.

Aktīvi dzesējama paraugu sagatavošanas zona ar ātrās sasaldēšanas plauktu vismaz 8 paraugiem (minimālā temperatūra -40 °C).

Kriokameru var atkausēt, izmantojot automātisko karstās gāzes atkausēšanas funkciju,  kas ir svarīgi, lai kvalitatīvi novērstu pārmērīgu apledojuma uzkrāšanos.

Griezuma biezuma iestatīšana ārpus kriokameras.

Griezuma biezuma diapazons: no 1 µm  līdz 60 µm vai plašāk:

iestatāms ar ne vairāk par 0,5 µm soli diapazonā 1–5 µm;

iestatāms ar ne vairāk par 1 µm soli diapazonā 5–20 µm;

iestatāms ar ne vairāk par 5 µm soli diapazonā 20–60 µm;

Motorizēta rupjā padeve ar diviem ātrumiem: lēnais ātrums ne lielāks par 600 µm/s, ātrais ātrums ne mazāks par 900 µm/s.

Soļa funkcija: ap 20 µm (+/- 5 µm) katrā pogas nospiešanas reizē lēnās rupjās padeves režīmā.

Vadības panelis ar bloķēšanas funkciju.
	

	4. Izmēri:

Ierobežotās laboratorijas platības dēļ iekārtas izmēri nedrīkst pārsniegt:

Platums: līdz 80 cm

Dziļums: līdz 80 cm
	

	5. Dokumentācija, instrukcijas

Piegādātājam ir jānodrošina detalizēta lietotāja rokasgrāmata angļu vai latviešu valodā (ja instrukcija ir angļu valodā, tiek iesniegts instrukcijas tulkojumu latviešu valodā).
	

	6. Pakalpojumi

Cenā jāiekļauj laboratorijas personāla apmācība, kā arī ierīces piegāde un uzstādīšana. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un apmācības jāveic 5 nedēļu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no Pasūtītāja.
	

	7. Garantijas saistības

Garantijas periods ir vismaz 24 mēneši (pēc iekārtas uzstādīšanas un lietotāju apmācības). Iekārtas garantijā jāiekļauj bezmaksas nedarbojošos detaļu vai visas ierīces remonts un nomaiņa, lai iekārta varētu pilnvērtīgi darboties visa garantijas perioda laikā.
	

	8. Pretendentam jānorāda iekārtas elektriskā jauda pilnas slodzes režīmā, izteikta kilovatos (kW).

Papildus norāda saiti uz publiski pieejamu informāciju vai iesniedz dokumentāciju, kur redzams šis rādītājs.
	

	9. Cena EUR bez PVN
	


8. pozīcija. Individuāli ventilējamo sprostu sistēma pelēm.
8.1. Apakšpozīcija Sprosts.
	Tehniskā specifikācija (prasības)
	Pretendenta piedāvājums


	1. Iekārtas nosaukums, kataloga numurs (ja attiecināms), ražotājs:
	

	2. Sprosts ir saderīgs ar zemāk aprakstītu sprostu statīvu, kā arī ar Pasūtītāja rīcībā esošo gaisa apstrādes iekārtu SmartFlow bez papildu pāreju vai gaisa vadu modifikācijas.
	

	3. Sprosta izmēri:

Grīdas platība = 495-505 cm2

Iekšējais sprosta augstums: ne mazāks par 170 mm.
	

	4. Sprosta korpuss nodrošina pilnīgu tā hermētiskumu situācijā, kad tajā ievietota ar sprostu saderīga ūdens pudele.
	

	5. Sprosta apakšas un augšas plastmasas materiāli: polisulfons (vai ekvivalents autoklavējams materiāls).
	

	6. Simetrisks sprosta korpuss. Tas nozīmē iespēju strādāt, izmantojot abas sprosta puses bez jebkādām orientācijas problēmām. Samazina laiku un pūles loģistikas un sprosta maiņas procedūras laikā.
	

	7. Metāla stiepļu režģis barības ievietošanai, kas nodrošina dzīvniekam ērtu piekļuvi barībai, uzsēdināms uz sprosta, nodrošinot sprosta vāka pilnīgu uzlikšanu. Režģim jābūt izgatavotam no augstas kvalitātes AISI 304 (vai ekvivalents) nerūsējošā tērauda, lai izvairītos no rūsas un oksidēšanās, kas var ietekmēt dzīvnieka veselību, bez jebkādiem bīstamiem punktiem (asām malām, V veida punktiem).
	

	8. Sprosta augšpusē jābūt ārējai pašcentrējošai padziļinājumam ūdens pudelei: tādā veidā operatoram nav jācentrē caurums ar pudeles vāciņu, bet pudele pati ieslīd. Nav nepieciešams izņemt sprostus no statīva, lai veiktu pudeļu maiņu.
	

	9. Sprostā iestrādātajam filtram jānodrošina mikrobioloģiska barjera starp sprostu un apkārtējo vidi un jābūt validētam izmantošanai individuāli ventilējamo sprostu (IVC) sistēmās, lai nodrošinātu gan operatoru, gan dzīvnieku pilnīgu aizsardzību pret mikrobioloģisko kontamināciju.
	

	10. Filtra fiksatoram visapkārt ir silikona (vai ekvivalents) blīve, lai nodrošinātu augstu blīvējuma līmeni.
	

	11. Gaisa vārsts ir pašnoslēdzošs un aizsargāts ar silikona (vai ekvivalents) o-gredzeniem, lai nodrošinātu augstu blīvējuma līmeni pat tad, kad sprosts ir atvienots no statīva.
	

	12. Ūdens pudele ar silikona (vai ekvivalents) blīvi uz kakliņa, lai nodrošinātu labu hermētiskumu ar pudeles vāciņu, novēršot jebkādu noplūdi un ergonomisku vāciņa noņemšanu.
	

	13. Pudeles vāciņš ir konusa formas, lai maksimāli palielinātu ūdens pieejamību. Tas ir izgatavots no augstas kvalitātes AISI 316 (vai ekvivalents)  nerūsējošā tērauda bez metināšanas, un tam ir silikona o-veida gredzens uz uzgaļa, lai nodrošinātu hermētiskumu, kad pudele ir ievietota sprostā.
	

	14. Gaisa ieplūdes un izplūdes sprausla sprosta aizmugurē augšpusē, kas novērš dzīvnieku pakļaušanu gaisa plūsmai.
	

	15. Autoklāvā lietojams plastmasas karšu turētājs paceļas horizontālā stāvoklī - piemērots gan horizontālām, gan vertikālām jebkura standarta izmēra kartēm.
	

	16. Dokumentācija, instrukcijas

Piegādātājam ir jānodrošina detalizēta lietotāja rokasgrāmata angļu vai latviešu valodā (ja instrukcija ir angļu valodā, tiek iesniegts instrukcijas tulkojumu latviešu valodā).
	

	17. Pakalpojumi

Cenā jāiekļauj laboratorijas personāla apmācība, kā arī ierīces piegāde un uzstādīšana. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un apmācības jāveic 15 nedēļu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no Pasūtītāja.
	

	18. Garantijas saistības

Garantijas periods ir vismaz 24 mēneši (pēc iekārtas uzstādīšanas un lietotāju apmācības). Iekārtas garantijā jāiekļauj bezmaksas nedarbojošos detaļu vai visas ierīces remonts un nomaiņa, lai iekārta varētu pilnvērtīgi darboties visa garantijas perioda laikā.
	

	19. Cena EUR bez PVN.
	


8.2. Apakšpozīcija Sprostu statīvs.
	Tehniskā specifikācija (prasības)
	Pretendenta piedāvājums


	1. Iekārtas nosaukums, kataloga numurs (ja attiecināms), ražotājs:
	

	2. Statīva izmēri:

 - Sprostu ietilpība = vismaz 80 gab.

- Kopējie izmēri (P x Dz x A) = līdz 1750 x līdz 505 x līdz 2080* mm (*līdz 2000 mm bez augšējā horizontālā plenuma)
	

	3. Plaukts ar vertikālu plenumu sistēmu, kurā ir sprauslas gaisa padevei un izvadīšanai atsevišķi katram sprostam, abas novietotas sprosta augšpusē, lai neradītu dzīvniekiem stresu ar tiešu gaisa plūsmu.


	

	4. Vertikālie plenumi ļauj pakaišu daļiņām un gružiem krist gravitācijas ietekmē (novēršot plenuma aizsērēšanu un gružu uzkrāšanos) uz galveno horizontālo izplūdes plenumu, ko var viegli atvienot, lai to mazgātu un dezinficētu
	

	5. Plauktu horizontālajām plenumiem jābūt viegli noņemamiem dezinfekcijas un mazgāšanas procesam bez jebkādu instrumentu izmantošanas.
	

	6. Plauktam jābūt aprīkotiem ar automātiskiem vizuāliem indikatoriem, kas norāda, vai sprosts ir pareizi piestiprināts.
	

	7. Kad sprosts ir piestiprināts, to nevar nejauši pārvietot, pateicoties aizsargmehānismam, kas notur būru vietā un liek operatoram to pastumt atpakaļ un pacelt uz augšu.
	

	8. Lai maksimāli palielinātu blīvumu (būru skaits uz kvadrātmetru), plauktam jābūt vismaz 10 līmeņu augstam.
	

	9. Plaukts ir aprīkots ar polifenilsulfona (vai ekvivalents) ritentiņiem. Šai plastmasai ir izcilas mehāniskās īpašības, kas nodrošina ļoti ilgu kalpošanas laiku un lieliski iztur daudzus autoklāva ciklus. Turklāt ļoti mazais spēks, kas nepieciešams bremzes ieslēgšanai/atslēgšanai, padara šos riteņus ļoti ergonomiskus.
	

	10. Statīvs ir pilnībā saderīgs ar iepirkuma iepriekšējā apakšpozīcijā minētajiem sprostiem, kā arī ar Pasūtītāja rīcībā esošo SmartFlow gaisa apstrādes iekārtu. Statīvs tiek piegādāts komplektācijā ar elastīgu  starpsavienojuma komplektu, kas paredzēts Pasūtītāja īpašumā esošās gaisa apstrādes iekārtas SmartFlow savienošanai ar piedāvāto sprostu statīvu vienotā ventilācijas sistēmā.
	

	11. Dokumentācija, instrukcijas

Piegādātājam ir jānodrošina detalizēta lietotāja rokasgrāmata angļu vai latviešu valodā (ja instrukcija ir angļu valodā, tiek iesniegts instrukcijas tulkojumu latviešu valodā).
	

	12. Pakalpojumi

Cenā jāiekļauj laboratorijas personāla apmācība, kā arī ierīces piegāde un uzstādīšana. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un apmācības jāveic 15 nedēļu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no Pasūtītāja.
	

	13. Garantijas saistības

Garantijas periods ir vismaz 24 mēneši (pēc iekārtas uzstādīšanas un lietotāju apmācības). Iekārtas garantijā jāiekļauj bezmaksas nedarbojošos detaļu vai visas ierīces remonts un nomaiņa, lai iekārta varētu pilnvērtīgi darboties visa garantijas perioda laikā.
	

	15. Cena EUR bez PVN
	


	Sprosta un sprosta statīva kopējā Cena EUR bez PVN (8.1. un 8.2. apakšpozīciju summa)
	


9. pozīcija. Centrifugēšanas sistēma.
	Tehniskā specifikācija
	Pretendenta piedāvājums

	Iekārtas nosaukums, kataloga numurs (ja attiecināms), ražotājs:
	

	Produkta nosaukums
	Produkta specifikācija
	Vienības
	

	1. Daudzfunkcionāla centrifūga ar dzesētāju, rotoru, rotora kausiem, un adapteriem 15/50mL koniskajiem stobriem.
	(1) Centrifūgai pamata komplektācijā jānodrošina darbs ar 15 mL un 50 mL Flakona tipa stobriņiem; (2) Centrifūgai jābūt aprīkojamai darbam ar 10mL apaļdibena stobriem / vakuteineriem (16mm x 10cm), 96 bedrīšu PCR un ELISA platēm, 0.5, 1.5, un 2.0 mL Eppendorf tipa stobriem; (3) Centrifūgai tās izmantošanas laikā jānodrošina dzesēšanu, konstanta - brīvi izvēlēta iekšējā temperatūra robežās no ne vairāk par -8°C līdz ne mazāk par +37°C; (4) Centrifūgai jānodrošina vismaz 18000 x g RCF, izmantojot fiksēta leņķa rotorus; (5) Centrifūgas komplektācijā jābūt iekļautam mainīga leņķa rotoram ar četriem vismaz 700mL tilpuma kausiem, kas kopā nodrošina līdz pat vismaz divdesmit četru 50mL vai četrdesmit astoņu 15mL Falkon tipa stobru vienlaicīgu izmantošanu. Jābūt iekļautiem arī adapteriem priekš 15mL un 50mL Falkon tipa koniskajiem stobriem (4 gab no katra jeb pilnam rotora aizpildījumam). Mainīgā leņķa rotoram jānodrošina vismaz 3200 x g RCF. (6) Ierobežotās laboratorijas platības dēļ aparāta izmēri nedrīkst pārsniegt 80x70x50 cm (Platums x Dziļums x Augstums) un ierobežotās pieejamo mēbeļu izturības dēļ tā svars (bez rotora) nedrīkst pārsniegt 100 kg;
	1
	

	2. Mainīga leņķa rotora kausu adapteri apaļdibena stobriem / vakuteineriem
	(1) Adapteriem jābūt saderīgiem ar 1. pozīcijā uzvarējušās centrifūgas komplektācijā iekļautā mainīga leņķa rotora  kausiem; (2) Kopumā komplektācijā nepieciešami divi adapteri (puse no rotora aizpildījuma); (3) Adapteriem jābūt saderīgiem ar apaļdibena stobriem / vakuteineriem ar 16mm ārējo diametru un 8-12 mL tilpumu; (4) Katrā adapterī vienlaikus jāvar ievietot vismaz 20 stobrus; (5) Adapteriem jābūt saderīgiem ar vismaz 3000 x g RCF;
	1
	

	3. Mainīga leņķa rotora plašu kausi
	(1) Plašu kausiem jābūt saderīgiem ar  1. pozīcijā uzvarējušās centrifūgas komplektācijā iekļautā mainīga leņķa rotoru; (2) Kopumā komplektācijā nepieciešami divi kausi (puse no rotora aizpildījuma); (3) Komplektācijai jānodrošina darbs ar 96 bedrīšu PCR platēm un ELISA mikroplatēm
	1
	

	4. Fiksēta leņķa rotors ar aerosolu-drošu vāku
	(1) Rotoram jābūt saderīgam ar 1. pozīcijā uzvarējušo centrifūgu; (2) Rotorā, tā standarta komplektācijā, jāvar vienlaikus ievietot vismaz sešus Falkon tipa 50mL koniskos stobrus; (3) Rotora komplektācijā jābūt iekļautam aerosolu drošam vākam; (4) Saderīgi ar adapteriem 15mL Falcon tipa stobru un  apaļdibena 10mL 16mm diametra stobru centrifugēšanai; (5) Rotoram jābūt saderīgam ar vismaz 16000 x g RCF; (6) Rotora vākam jābūt autoklavējamam;
	1
	

	5. Adapteri 15mL koniskajiem stobriem
	(1) Adapteriem jābūt saderīgiem ar 4. pozīcijā uzvarējušo rotoru; (2) Kopumā komplektācijā jābūt vismaz sešiem adaptieriem –  skaitam jāatbilst pilnam rotora pozīciju aizpildījumam; (3) Adapteriem jānodrošina darbs ar 15mL Falkon tipa koniskajiem stobriem; (4) Adaptieriem jāiztur vismaz 16000 x g RCF; 
	1
	

	6. Adapteri 16mm apaļdibena stobriem
	(1) Adapteriem jābūt saderīgiem ar 4. pozīcijā uzvarējušo rotoru; (2) Kopumā komplektācijā jābūt vismaz sešiem adaptieriem –  skaitam jāatbilst pilnam rotora pozīciju aizpildījumam; (3) Adapteriem jānodrošina darbs ar  8-10mL 16mm apaļdibena stobriem/vakuteineriem; (4) Adaptieriem jāiztur vismaz 16000 x g RCF; 
	1
	

	7. Fiksēta leņķa rotors ar aerosolu-drošu vāku
	(1) Rotoram jābūt saderīgam ar 1. pozīcijā uzvarējušo centrifūgu; (2) Rotorā, tā standarta komplektācijā, jāvar vienlaikus ievietot vismaz četrdesmit astoņus 1.5/2.0 mL Eppendorf tipa stobrus; (3) Rotora komplektācijā jābūt iekļautam aerosolu drošam vākam; (4) Rotoram jābūt saderīgam ar vismaz 18000 x g RCF; (5) Rotoram un tā vākam jābūt autoklavējamiem;
	1
	

	8. Adapteri 0.2 mL stobriņiem
	(1) Adapteriem jābūt saderīgiem ar 7. pozīcijā uzvarējušo rotoru; (2) Kopumā komplektācijjā nepieciešami 12 adapteri; (3) Adapteriem jābūt piemērotiem darbam ar 0.2mL PCR stobriņiem;
	1
	

	9. Adapteri 0.5 mL stobriņiem
	(1) Adapteriem jābūt saderīgiem ar 7. pozīcijā uzvarējušo rotoru; (2) Kopumā komplektācijjā nepieciešami 12 adapteri; (3) Adapteriem jābūt piemērotiem darbam ar 0.5mL mikro-centrifūgas stobriņiem;
	1
	

	10. Dokumentācija, instrukcijas
	Piegādātājam ir jānodrošina detalizēta lietotāja rokasgrāmata angļu vai latviešu valodā (ja instrukcija ir angļu valodā, tiek iesniegts instrukcijas tulkojumu latviešu valodā).
	-
	

	11. Dokumentācija
	Cenā iekļauta laboratorijas personāla apmācība, kā arī ierīces piegāde un uzstādīšana. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un apmācība jāveic 6 (sešu) nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas/pasūtījuma veikšanas.
	-
	

	12. Garantijas saistības
	Garantijas periods ir vismaz 24 mēneši (garantijas apkalpošanas periods sākas no ierīces uzstādīšanas datuma). Iekārtas garantijā jāiekļauj bezmaksas nedarbojošos detaļu vai visas ierīces remonts un nomaiņa, lai iekārta varētu pilnvērtīgi darboties visa garantijas perioda laikā.
	-
	

	13. Iekārtas elektriskā jauda
	Pretendentam jānorāda iekārtas elektriskā jauda pilnas slodzes režīmā, izteikta kilovatos (kW).

Papildus norāda saiti uz publiski pieejamu informāciju vai iesniedz dokumentāciju, kur redzams šis rādītājs.
	
	

	14. Cena EUR bez PVN
	Pretendents norāda iekārtas (ar visu komplektāciju) cenu
	-
	


10. pozīcija. Elektroporācijas sistēma.
	Tehniskā specifikācija (prasības)
	Pretendenta piedāvājums


	1. Iekārtas nosaukums, kataloga numurs (ja attiecināms), ražotājs:
	

	2. Darbības princips
Elektroporējamais paraugs ir jāiesūc ar elektroporācijas pipeti uzgalī. Elektroporācija jāveic pipetes uzgalī. Pēc elektroporācijas paraugs ar to pašu pipeti tiek pārnests uz barotni. Elektroporācijai nedrīkst būt nepieciešama atsevišķa kivete vai atsevišķa elektroporācijas plate.
	

	3. Komplektācija
Elektroporators, vienkanāla elektroporācijas pipete, elektroporācijas statīvs pipetei, vismaz divi 192- reakciju kiti, kas ietver saderīgus 10 µl un 100 µl elektroporācijas pipetes uzgaļus un nepieciešamos buferus. 
	

	4. Elektroporējamo šūnu skaits
Diapazons no 10 000 līdz 10 000 000 šūnām vai plašāks.
	

	5. Parauga tilpums
Jābūt iespējai veikt elektroporāciju ne mazāk kā divos dažādos elektroporācijas tilpumos: 10 µl vai 100 µl (pieļaujama lieaide +/-10% robežās)
	

	6. Elektroporators
Elektroporācija jāveic, paraugus paņemot un izvadot tieši šūnu kultūru traukos, ne mazāk kā šādos formātos: 6, 12, 24 un 96 iedobju platēs. Jābūt vadāmam ar krāsu ekrānu, kura diagonāles izmērs ir ne mazāks kā 5 collas.
	

	7. Elektroporācijas pipete
Pipetēm jābūt ar rūpnieciski fiksētu tilpumu un kalibrētām. Nedrīkst būt nepieciešama papildu kalibrēšana no lietotāja puses.
	

	8. Impulsa spriegums
Diapazons no 500 līdz 2500 V vai plašāks.
	

	9. Impulsa ilgums
Diapazons no 1 līdz 100 ms vai plašāks.
	

	10. Impulsu skaits
Diapazons no 1 līdz 10 pulsiem vai plašāks.
	

	11. Dokumentācija, instrukcijas

Piegādātājam ir jānodrošina detalizēta lietotāja rokasgrāmata angļu vai latviešu valodā (ja instrukcija ir angļu valodā, tiek iesniegts instrukcijas tulkojumu latviešu valodā).
	

	12. Pakalpojumi

Cenā jāiekļauj laboratorijas personāla apmācība, kā arī ierīces piegāde un uzstādīšana. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un apmācības jāveic 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no Pasūtītāja.
	

	13. Garantijas saistības

Garantijas periods ir vismaz 24 mēneši (pēc iekārtas uzstādīšanas un lietotāju apmācības). Iekārtas garantijā jāiekļauj bezmaksas nedarbojošos detaļu vai visas ierīces remonts un nomaiņa, lai iekārta varētu pilnvērtīgi darboties visa garantijas perioda laikā.
	

	14. Pretendentam jānorāda iekārtas elektriskā jauda pilnas slodzes režīmā, izteikta kilovatos (kW).

Papildus norāda saiti uz publiski pieejamu informāciju vai iesniedz dokumentāciju, kur redzams šis rādītājs.
	

	15. Cena EUR bez PVN
	


3. pielikums 

LĪGUMS Nr. 2026/9/AK
Rīgā
2026.gada __. ________
Valsts zinātniskais institūts “Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts”, reģistrācijas Nr.40900041720, [amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats], turpmāk tekstā “Pircējs”, no vienas puses, un 

[Pārdevēja nosaukums], reģistrācijas Nr. [reģistrācijas numurs], tā , [amats, vārds, uzvārds,  personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar [statūtiem / pilnvaru], turpmāk tekstā “Pārdevējs”, no otras puses,

kopā turpmāk saukti "Līdzēji", pamatojoties Publisko iepirkumu likuma kārtībā organizētā atklātā konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums”, ID Nr. NIRI 2026/9/AK, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod, piegādā, uzstāda un nodrošina lietotāju apmācību darbam ar laboratorijas iekārtu (turpmāk – Prece) atbilstoši Iepirkuma nosacījumiem un Līguma 1. pielikumam (tehniskais un finanšu piedāvājums), bet Pircējs apņemas pieņemt Preces un samaksāt par tām Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

1.2. Preču iegāde tiek apmaksāta no Pircēja rīcībā esošā zinātnisko projektu finansējuma, tai skaitā, bet ne tikai: Eiropas Komisijas saistīto programmu, Eiropas Sociālā fonda plus (ESF+), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Valsts pētījumu programmu (VPP), Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) un citu finanšu instrumentu finansētajiem projektiem.
1.3. Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas, sērijveida ražojuma un pilnībā atbilst Līguma 1. pielikumā ietvertajām tehniskajām un funkcionalitātes prasībām.
2. Līdzēju saistības

2.1. Pircējs pasūta Preci Pārdevējam pa elektronisko pastu (e-pastu) vai tālruni.
2.2. Pircējs pērk Preci par cenu, kas norādītas Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Līguma 1. pielikums). Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces pēc sava sastāva, komplektācijas, kvalitātes un tehniskajiem parametriem pilnībā atbilst Līguma 1. pielikumā noteiktajām prasībām.

2.3. Pārdevējs piegādā un uzstāda Preci Pircēja norādītajā adresē: Rātsupītes ielā 1 k-1, Rīgā, kā arī nodrošina Pircēja lietotāju apmācību darbam ar to ne ilgāk kā __ (______) ________ laikā no Pircēja pasūtījuma veikšanas dienas.
2.4. Līdzējiem Līguma izpildē ir saistošas Publisko iepirkumu likuma normas, tostarp attiecībā uz Līguma noteikumu grozīšanas kārtību un Līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu.
3. Preces kvalitāte un cena

3.1. Precēm jābūt jaunām, ražotāja oriģināliepakojumā, kas nav atvērts. Preces nedrīkst būt iepriekš lietotas vai izmantotas demonstrācijās. Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preču pilnīgu saglabāšanu to pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā, atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.2. Piegādātajām Precēm ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un/vai Eiropas Savienības standartiem, un tām pilnībā jāatbilst Iepirkumā un Līguma 1. pielikumā izvirzītajām prasībām. Preču neatbilstība minētajām prasībām var tikt konstatēta un produkts var tikt atzīts par neatbilstošu arī Līguma izpildes gaitā.
3.3. Par Preču kvalitāti pilnībā atbild Pārdevējs. Pārdevējs sedz Pircējam visus pierādītos zaudējumus, kas radušies saistībā ar Preču neatbilstību kvalitātes vai tehniskajām prasībām.

3.4. Produkta cena ietver Preču transportēšanas un loģistikas izmaksas,  uzstādīšanas un Pircēja lietotāju apmācību izmaksas, iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

3.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Preču PVN likme, Preču cena un Līguma summa ar PVN tiek grozīta atbilstoši jaunajai likmei bez atsevišķas Līdzēju vienošanās parakstīšanas. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā.

3.6. Preces cena netiek paaugstināta visu Līguma darbības laiku.

3.7. Ja Līguma darbības laikā Pārdevējs rīko akcijas vai piemēro īpašas atlaides, kuru laikā Preces tiek pārdotas par zemākām cenām nekā noteikts Līguma 1. pielikumā, Pārdevējam ir tiesības piegādāt šīs Preces Pircējam par attiecīgajām zemākajām cenām.

3.8. Līguma darbības laikā Pārdevējs ir tiesīgs aizstāt Iepirkumā piedāvātās Preces ar citām (piemēram, ja ražotājs preci ir noņēmis no ražošanas vai aizstājis ar jaunākas paaudzes produktu), ar nosacījumu, ja par to ir veikts iepriekšējs rakstisks saskaņojums ar Pircēju un jaunās Preces vai to komponentes pēc savas kvalitātes un tehniskajiem parametriem nav sliktākas kā Iepirkumā piedāvātās, un to cena nepārsniedz Līguma 1. pielikumā noteikto cenu.
3.9. Pārdevējs nodrošina, ka Precei, tās lietderīgās izmantošanas laikā, Eiropas Savienībā/EEZ būs pieejams serviss (t.sk. apkope) un remontdarbi, tai skaitā rezerves daļas (par atsevišķu samaksu). Minimālais termiņš remontdarbu un rezerves daļu pieejamībai tiek noteikts 5 gadi no iekārtas nodošanas Pircējam.

3.10. Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
3.11.  Pircējam ir tiesības pirms Preces pieņemšanas pieprasīt Pārdevējam praktiski demonstrēt iekārtas atbilstību Tehniskās specifikācijas un piedāvājuma parametriem, veicot attiecīgus darbības pārbaudes testus. Ja Pircējs izmanto šīs tiesības, minēto pārbaudi Pārdevējs nodrošina saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem Pircēja telpās pēc iekārtas uzstādīšanas.

3.12. Ja iekārtas izmēģinājuma vai testēšanas procesā tiek konstatētas neatbilstības, darbības traucējumi vai novirzes no prasībām, Pircējs ir tiesīgs atteikties no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Šādā gadījumā Līdzēji fiksē konstatētās nepilnības starpaktā un vienojas par saprātīgu termiņu to novēršanai, pēc kura Pārdevējs par saviem līdzekļiem atkārtoti nodrošina iekārtas pārbaudi.

4. Piegādes kartība, norēķini un riski

4.1. Pārdevējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Preču piegādi, izkraušanu, uzstādīšanu un darbinieku apmācību.
4.2. Pārdevējs nodrošina Preču piegādi un izkraušanu Pircēja norādītajā telpā un adresē, izmantojot savu transportu, loģistikas partnerus un darbaspēku.

4.3. Preču piegādes, uzstādīšanas (t.sk. darbības pārbaudes), darbinieku apmācības (ja attiecināms) un instrukcijas, dokumentācijas nodošanas apstiprināšana tiek noformēta ar pieņemšanas-nodošanas akta (turpmāk - Akts) abpusēju parakstīšanu. Aktu sagatavo Pārdevējs un pirms parakstīšanas iesniedz to saskaņošanai Pircējam.
4.4. Izrakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, pavadzīmi un rēķinu tajā obligāti jānorāda šī Līguma datums, numurs un cita informācija, ja Pircējs to atsevišķi pieprasījis, veicot pasūtījumu. Ja minētā informācija nav norādīta vai rēķins nav iesniegts atbilstoši Līguma 4.6. punkta prasībām, Pircējs ir tiesīgs bez jebkādu soda sankciju vai nokavējuma procentu piemērošanas atlikt un kavēt Līgumā noteikto maksājuma termiņu līdz pilnībā precizēta e-rēķina saņemšanas brīdim.
4.5. Aktu Pircēja vārdā ir tiesīga parakstīt par konkrēto Preci atbildīgā persona.

4.6. Savstarpēji parakstīts Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Pārdevējs sagatavo un iesniedz rēķinu strukturētā (mašīnlasāmā) formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt (e-rēķins), papildus iekļaujot rēķinu PDF formātā kā tā vizualizācijas daļu. Strukturēta e-rēķina datnes formāts ir XML (Extensible Markup Language).  XML struktūra ir noteikta Latvijas nacionālajā standartā, un tai jāatbilst PEPPOL BIS Billing 3.0 specifikācijai. Ja ar normatīvajiem aktiem e-rēķina formātos, struktūrās vai specifikācijas tiek noteiktas izmaiņas, Līdzēji vadās pēc normatīvajos aktos noteiktā regulējuma. Pārdevējs e-rēķinu nosūta uz Pircēja elektronisko adresi NIRIINVOICE@40900041720.
4.7. Samaksu par Precēm Pircējs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no atbilstoša e-rēķina saņemšanas brīža, izņemot gadījumus, ja Līdzēji rakstveidā vienojas par citiem noteikumiem.

4.8. Pārdevējs informē Pircēju par piegādāto Preču uzglabāšanas noteikumiem un ekspluatācijas īpatnībām.

4.9. Pārdevējs apņemas piegādes un uzstādīšanas laikā, strādājot Pircēja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības, kā arī pakļauties Pircēja iekšējās kārtības noteikumiem.

4.10. Pārdevējs pirms piegādes veikšanas saskaņo piegādes laiku ar Pircēja pārstāvi. Ja Pārdevējs piegādes laiku nav iepriekš saskaņojis, tam nav tiesību celt pretenziju pret Pircēju, ja Preces piegādes brīdī Pircējs Preci nevar pieņemt un tā jāpiegādā citā laikā.
4.11. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi, uzstādīšanu un lietotāju apmācību darba dienās no plkst. 9:30 līdz plkst.16:00.
4.12. Īpašuma tiesības un ar tām saistītie nejaušās bojāejas vai bojāšanās riski pāriet uz Pircēju ar Akta abpusējas parakstīšanas brīdi.

4.13. Pārdevējs līdz ar Preces piegādi un uzstādīšanu nodod Pircējam Preces lietošanas instrukciju angļu vai latviešu valodā  (ja instrukcija ir angļu valodā, tiek iesniegts instrukcijas tulkojumu latviešu valodā), kā arī citu ražotāja tehnisko dokumentāciju, kas ir tieši saistīta ar Preci.
5. Garantija un pretenzijas par Preci
5.1. Pārdevējs garantē Preces kvalitātes un tehnisko parametru atbilstību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, standartiem, Līguma 1. pielikuma prasībām, kā arī ražotāja sniegtajām garantijām un apliecinājumiem.

5.2. Preces garantijas termiņš ir noteikts Līguma 1. pielikumā. Garantijas termiņš skaita no Akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

5.3. Garantijas termiņa laikā Pārdevējs par saviem līdzekļiem nodrošina pilnu ražotāja garantijas servisu, tostarp bezmaksas garantijas remontu un ražotāja noteiktās periodiskās tehniskās apkopes (ja tādas ir paredzētas).

5.4. Ja Preces pieņemšanas vai ekspluatācijas laikā garantijas ietvaros tiek atklāti defekti, bojājumi, iztrūkumi vai cita veida neatbilstība Līguma nosacījumiem, Pircējs par to rakstveidā (t.sk. e-pastā) informē Pārdevēju.
5.5. Pēc Pircēja paziņojuma par defektu saņemšanas Pārdevējam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā sniegt rakstveida atbildi, saskaņojot tālāko rīcību, un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem novērst konstatētos defektus vai aizstāt bojāto Preci/komponentes ar jaunu un atbilstošu Preci. Ja minētajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ (ko par tādiem atzīst Pircējs) defektu novērst vai Preci aizstāt nav iespējams, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu saprātīgu termiņu.
5.6. Ja starp Līdzējiem rodas domstarpības par konstatētā defekta esamību, cēloņiem vai atbildību, Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgu kompetentu ekspertu. Neatkarīgā eksperta pakalpojumus apmaksā Pārdevējs, ja ekspertīzē tiek secināts, ka defekts radies Pārdevēja, ražotāja vai transportētāja vainas dēļ. Ja tiek konstatēts, ka defekts radies Pircēja vainas dēļ (piemēram, pārkāpjot ekspluatācijas vai uzglabāšanas noteikumus), eksperta pakalpojumu izmaksas segs Pircējs.
6. Līdzēju atbildība

6.1. Pārdevējs ir tiesīgs Līguma izpildē iesaistīt pieteikumā dalībai Iepirkumā norādītos apakšuzņēmējus un personālu. Pārdevējam nav tiesību nodot Līguma vai tā daļas izpildi citām, piedāvājumā neminētām trešajām personām bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar Pircēju. Iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa, kā arī jauna personāla vai apakšuzņēmēju papildu piesaiste Līguma izpildes laikā ir pieļaujama, tikai ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumus un kārtību.

6.2. Pārdevēja aizstāšana ar citu komersantu ir pieļaujama tikai atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, ja jaunais komersants atbilst Iepirkumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

6.3. Ja Pārdevējs nokavē Līgumā noteikto Preces piegādes, uzstādīšanas un apmācību izpildes termiņu, Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma maksā līgumsodu 0,5% apmērā no laikus nepiegādāto Preču cenas par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no attiecīgo nepiegādāto Preču vērtības (bez PVN). Pircējam, izvērtējot kavējuma apstākļus, ir tiesības lemt par šī līgumsoda vai tā daļas nepiemērošanu.

6.4. Ja Pircējs nokavē Līgumā noteikto Preču samaksas termiņu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5% apmērā no laikus neapmaksātā rēķina summas par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no laikus neapmaksāto Preču vērtības (bez PVN). Pārdevējam ir tiesības lemt par šī līgumsoda nepiemērošanu.
6.5. Ja Pārdevējs pieļauj kavējumu Līguma 5.5. punktā noteiktajā garantijas defektu novēršanas vai Preču aizvietošanas termiņā, Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma maksā līgumsodu 0,5% apmērā no bojātās vai neatbilstošās Preces (vai tās sastāvdaļas) vērtības (bez PVN) par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no attiecīgās bojātās Preces vērtības (bez PVN). Pircējam ir tiesības lemt par šī līgumsoda vai tā daļas nepiemērošanu.
6.6. Ja Pārdevēja vainas dēļ tiek nokavēts jebkurš cits Līgumā noteiktais termiņš (izņemot Līguma 6.3. un 6.5. apakšpunktā minētos gadījumus) vai Pārdevējs neizpilda kādu citu Līgumā tam noteikto būtisko pienākumu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 100 EUR (viens simts eiro) apmērā par katru konstatēto gadījumu. Pircējam ir tiesības lemt par šī līgumsoda nepiemērošanu.

6.7. Līgumā noteikto sankciju un līgumsodu apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā no dienas, kad saņemts attiecīgā Līdzēja izrakstīts rēķins par līgumsoda samaksu. Ja Pārdevējs nav veicis līgumsoda samaksu noteiktajā termiņā, Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtībā (ieskaita veidā) ieturēt un atvilkt aprēķināto līgumsoda summu no jebkura kārtējā Pārdevējam veicamā maksājuma par piegādātajām Precēm. 

6.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību pilnīgas izpildes, un Līdzēji ir tiesīgi prasīt kā līgumsoda samaksu, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

6.9. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par to darbības vai bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem tiešajiem un pierādāmajiem zaudējumiem.

7. Līguma papildinājumi un grozījumi, līguma sastāvdaļas

7.1. Jebkuri Līguma papildinājumi un grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tos rakstveidā (tostarp parakstot ar drošu elektronisko parakstu) ir parakstījuši abu Līdzēju pilnvarotie pārstāvji, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta regulējumu un ierobežojumus.

7.2. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir:

7.2.1. Līguma 1. pielikums – Pārdevēja tehniskais un finanšu piedāvājums;

7.2.2. Visi Līguma darbības laikā noslēgtie un abpusēji parakstītie Līguma grozījumi un papildvienošanās;

7.2.3. Līguma izpildes gaitā veiktie Pircēja pasūtījumi, kā arī abpusēji parakstītās preču pavadzīmes un Pārdevēja izrakstītie rēķini (e-rēķini).

7.3. Izpildot Līguma saistības, Līdzējiem ir saistošs Iepirkuma nolikums un Pārdevēja iesniegtais piedāvājums Iepirkumā, ciktāl tie nav pretrunā ar šī Līguma pamattekstu. Pretrunu gadījumā prioritāte ir šī Līguma tekstam un tā parakstītajiem grozījumiem.

8. Līguma pirmstermiņa izbeigšana vai pārtraukšana

8.1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Līdzējiem par to labprātīgi rakstveidā vienojoties.

8.2. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un nekavējoties to izbeigt bez Pārdevēja piekrišanas, ja Pārdevējs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma saistības, tai skaitā, bet ne tikai:

8.2.1. Pārdevējs piegādājis Līguma noteikumiem vai kvalitātes prasībām neatbilstošas Preces;

8.2.2. Pārdevējs ir atteicies izpildīt Pircēja veikto pasūtījumu;

8.2.3. Pārdevējs ir nokavējis Līgumā noteikto Preces piegādes un uzstādīšanas termiņu vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām;
8.2.4. Pārdevējs garantijas termiņa laikā atsakās novērst konstatētos Preces defektus vai vairāk nekā par 20 (divdesmit) darba dienām nokavē Līguma 5.5. punktā noteikto defektu novēršanas vai Preces aizvietošanas termiņu. Šādā gadījumā Pārdevējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas atmaksāt Pircējam pilnu par Preci saņemto pirkuma maksu, kā arī par saviem līdzekļiem demontēt un izvest neatbilstošo Preci no Pircēja telpām.
8.3. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rīkojoties bez īpaša iemesla, par to 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Pārdevēju. Šādā gadījumā Pircējs veic norēķinus par visām Precēm, kas faktiski un kvalitatīvi piegādātas līdz Līguma izbeigšanas dienai. 

8.4. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

8.4.1. Pārdevējs apzināti sniedzis Pircējam nepatiesu informāciju, nav ievērojis godīgas komercprakses vai konkurences principus, vai ar nolūku veicis citas prettiesiskas darbības;

8.4.2. Pārdevējs sar savu darbību vai bezdarbību nodarījis Pircējam zaudējumus;

8.4.3. Pārdevējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu vai atbild par naudas soda samaksu saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumu, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmā ir atbrīvojusi Pārdevēju no naudas soda vai naudas sodu ir samazinājusi;

8.4.4. tiek konstatēts, ka Pārdevējs Līguma izpildes laikā ir veicis darījumus ar tādu fizisku vai juridisku personu, pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

8.4.5. Pārdevējam atbilstoši 2022.gada 8.aprīļa Eiropas Komisijas Padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punktu konstatēti gadījumi, kas attiecināmi kādas Regulas 5.k panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē (attiecināms arī uz Pārdevēja struktūrvienībām un filiālēm, kā arī uz to pārstāvēttiesīgajām personām (valdes, padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem utt.).

8.4.6. tiek pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, uzsākta Pārdevēja likvidācija vai apturēta tā saimnieciskā darbība.

8.5. Izbeidzot Līgumu 8.2., 8.4.1.-8.4.5. un 8.5. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, Pircējam ir tiesības aprēķināt un ieturēt Pārdevējam Līgumā paredzētos līgumsodus, kā arī Pārdevējs atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība un piemērojamie tiesību akti
9.1.
Līgumā paredzēto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Līdzēji nekavējoties rakstveidā informē viens otru par radušajām pretenzijām vai domstarpībām un risina tās savstarpēju pārrunu ceļā.

9.2.
Ja pretenzijas un domstarpības neizdodas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu institūcijās saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un piekritību.

9.3. Šis Līgums, tā interpretācija, izpilde un visas no tā izrietošās tiesiskās saistības tiek regulētas un piemērotas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10. Līguma darbības laiks un Preču cena
10.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji, un ir spēkā 18 (astoņpadsmit) mēnešus. Līdzējiem savstarpēji vienojoties, Līguma darbības termiņu drīkst pagarināt vēl par 6 (sešiem) mēnešiem. Līguma termiņa beigas neatbrīvo Līdzējus no uzņemto saistību (tostarp norēķinu un garantijas) pilnīgas izpildes.
10.2. Preces __[nosaukums]___ cena ir _EUR ___  () bez PVN.
10.3. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un piemērots papildus Līguma 10.2. punktā noteiktajai cenai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina izrakstīšanas brīdī.
11. Personas datu apstrāde

11.1. Līguma ietvaros personu datus Līdzēji apstrādā tikai Līguma izpildes mērķim un tikai tādā apmērā, lai nodrošinātu starp Līdzējiem noslēgtā Līguma izpildi, ievērojot datu minimizēšanas principu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (VDAR).
11.2. Līdzēji veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, tostarp jebkurus papildu pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka Līdzējiem nodotie personas dati Līguma izpildes ietvaros netiek nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, nozaudēti vai sabojāti, vai darīti zināmi trešajām personām, netiek ļaunprātīgi izmantoti vai kā citādi apstrādāti tādā veidā, kas ir pretējs Līguma darbības laikā spēkā esošajiem tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā.
11.3. Pārdevējam ir pienākums saglabāt un neizpaust personas datus, kas iegūti, izpildot Līgumu. Pienākums neizpaust personas datus ir spēkā arī pēc Līgumā noteikto attiecību izbeigšanās. Saņemtos personas datus Pārdevējs nav tiesīgs nodot citām personām, vai apstrādāt ārpus Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ).
11.4. Pārdevējs apliecina, ka ir iepazinies ar Pircēja Privātuma politiku, it sevišķi tiem nosacījumiem, kas attiecināmi uz to kā Pārdevēju vai sadarbības partneri, kā arī apliecina, ka fiziskās personas, kuras iesaistītas Līguma izpildē, ir informētas par Pircēja Privātuma politiku. 
11.5. Pārdevējs apliecina, ka to personu personas dati, kas norādīti Līgumā kā Pārdevējam piekritīgi, ir iegūti likumīgi un Pārdevējam ir tiesības šos datus nodot Pircējam Līguma izpildes nodrošināšanai. 
11.6. Piegādātajām Precēm ir aizliegti ar Pircēju iepriekš rakstveidā nesaskaņoti pieslēgumi, datu nosūtīšana vai cita veida datu apstrāde, kuras nav tieši iniciējis vai autorizējis Pircējs.
11.7. Pārdevējs apņemas sekot līdzi un iepazīties ar aktuālajām izmaiņām Pircēja Pircēja Privātuma politikā.
12. Papildu noteikumi

12.1. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.2. Katram Līdzējam ir pienākums rakstveidā (tostarp nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu) paziņot otram Līdzējam par savas juridiskās vai faktiskās adreses, bankas rekvizītu, kontaktpersonu vai citu būtisku rekvizītu maiņu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgo izmaiņu iestāšanās dienas. Ja Līdzējs šo pienākumu neizpilda, uz iepriekšējo adresi vai rekvizītiem nosūtītie paziņojumi un maksājumi tiek uzskatīti par pienācīgi veiktiem.

12.3. Gadījumā, ja kāds no Līguma noteikumiem normatīvo aktu izmaiņu rezultātā zaudē spēku vai tiek atzīts par spēkā neesošu, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos. Šādā gadījumā Līdzēju pienākums ir piemērot un interpretēt Līgumu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un mērķi.

12.4. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, likvidēts vai notiek uzņēmuma pāreja saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem, šis Līgums paliek spēkā un tā noteikumi pilnā apmērā ir saistoši attiecīgā Līdzēja tiesību, saistību un mantas pārņēmējam.
12.5. Šis Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.

13. Līdzēju rekvizīti

	Pircējs:

Atvasināta publiska persona valsts zinātniskais institūts „Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts”

Reģistrācijas Nr. 40900041720

PVN Nr. LV 40900041720

Jurid. Adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006

Banka: AS SEB banka
konts LV25UNLA0055005744183

E-adrese rēķinu nosūtīšanai: NIRIINVOICE@409000417
	Pārdevējs:



	Pircējs:
_________
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