
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”
Iepirkuma “Magnētiskās rezonanses iekārtas piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām”, Id. Nr. LRS 2026/16,
Jautājumi, atbildes un skaidrojumi II


2026. gada 25. augustā

1. jautājums:
1) Par Tehniskās specifikācijas 1.4.1 prasību:
“Maksimālā fiziskā amplitūda katrai asij (x, y, z): ne mazāk kā 35 mT/m katrai asij. Prasītais lielums nav efektīva vai ekvivalenta vērtība”
Pretendents var nodrošināt maksimālo fizisko amplitūdu 33 mT/m katrai asij, kas tikai nebūtiski atšķiras no prasītā un neietekmē sistēmas klīnisko pielietojumu. 
Lūdzam izteikt prasību sekojošā redakcijā: Maksimālā fiziskā amplitūda katrai asij (x, y, z): ne mazāk kā 33 mT/m katrai asij. Prasītais lielums nav efektīva vai ekvivalenta vērtība.

1. atbilde:
Veiktās tirgus izpētes rezultātā konstatēts, ka vairāki piegādātāji spēj nodrošināt magnētiskās rezonanses iekārtu ar tādiem parametriem, kādi norādīti pašreizējā Tehniskās specifikācijas 1.4.1. punkta redakcijā, līdz ar to prasība neierobežo potenciālo pretendentu loku. Minētā parametra vērtība ietekmē attēla kvalitāti, kam ir būtiska nozīme radioterapijas plānošanā. Pašreizējā redakcijā definēta minimālā vērtība, kas atbilst Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai. Līdz ar to prasības formulējums netiek mainīts.


2. jautājums:
2) Par Tehniskās specifikācijas 1.4.2 prasību:
“Maksimālais gradienta fiziskās amplitūdas ātrums: ne mazāk kā 125 T/m/s katrai asij, nav obligāti jārealizē ar maksimālo amplitūdu vienlaicīgi katrai asij. Prasītais lielums nav efektīva vai ekvivalenta vērtība”
Pretendents var nodrošināt gradienta fiziskās amplitūdas ātrumu 120 mT/m katrai asij, kas tikai nebūtiski atšķiras no prasītā un neietekmē sistēmas klīnisko pielietojumu. 
Lūdzam izteikt prasību sekojošā redakcijā: Maksimālais gradienta fiziskās amplitūdas ātrums: ne mazāk kā 120 T/m/s katrai asij, nav obligāti jārealizē ar maksimālo amplitūdu vienlaicīgi katrai asij. Prasītais lielums nav efektīva vai ekvivalenta vērtība.

2. atbilde:
Tehniskās specifikācijas 1.4.2. un 1.4.1 punkti ir savstarpēji saistīti, un arī attiecībā uz Tehniskās specifikācijas 1.4.2. punkta prasību veiktās tirgus izpētes rezultātā konstatēts, ka vairāki piegādātāji spēj nodrošināt magnētiskās rezonanses iekārtu ar tādiem parametriem, kādi norādīti pašreizējā prasības redakcijā, līdz ar to neierobežo potenciālo pretendentu loku. Pašreizējā redakcijā definēta minimālā vērtība, kas atbilst Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai. Ņemot vērā iepriekš minēto, prasības formulējums netiek mainīts.


3. jautājums:
3) Par Tehniskās specifikācijas 1.24 prasību:
“Magnētiskās rezonanses iekārtas elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā (ieskaitot kriodzesēšanu) ne vairāk kā 8kW”
Prasībā elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā noteikts kW, savukārt punktu piešķiršanas kritērijā – kWh. Tā kā kW un kWh ir atšķirīgi fizikālie lielumi un nav tieši salīdzināmi, kWh izmantošana bez noteikta patēriņa uzskaites perioda rada neviennozīmīgu kritērija interpretāciju un var novest pie situācijas, kad punktu piešķiršanas kritērijs faktiski nenošķir piedāvātās iekārtas pēc to energoefektivitātes. Lūdzam precizēt vērtēšanas kritēriju un piemērojamo mērvienību.

3. atbilde:
Tehniskajā specifikācijā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda. Piemērojamā mērvienība punktu piešķiršanas nosacījumos labota uz kW.


4. jautājums:
4) Par Apkopes līguma 1.5 un 1.7 punktu:
[bookmark: _Hlk237869735]“1.5.	Iekārtas Apkopē Līguma ietvaros bez papildu samaksas ietilpst arī telpu pielāgošanas laikā uzstādīto inženiersistēmu (ventilācijas iekārtu) apkalpošana un garantijas remonts, tajā skaitā dzesēšanas sistēmai, telpu klimata uzturēšanas ierīcēm, drošības aprīkojumam, durvju automātikai, faradeja kabīnei, metāla detektora vārtiem u. c. aprīkojumam”
Apkopes cenā 48 mēnešiem jāiekļauj arī telpu pielāgošanas laikā uzstādīto inženiersistēmu apkalpošana un garantijas remonts, uzskaitījumu noslēdzot ar nenoteiktu “u.c. aprīkojumu”. Tā kā 1.7 punkts paredz, ka visas izmaksas ir ietvertas fiksētajā cenā, nav iespējams droši noteikt maksimālo servisa saistību apjomu. 
Lūdzam precizēt 1.5 punktā iekārtu/sistēmu sarakstu vai izteikt prasību sekojošā redakcijā: Iekārtas Apkopē Līguma ietvaros bez papildu samaksas ietilpst arī telpu pielāgošanas laikā uzstādīto inženiersistēmu (ventilācijas iekārtu) apkalpošana un garantijas remonts, tajā skaitā dzesēšanas sistēmai, telpu klimata uzturēšanas ierīcēm, drošības aprīkojumam, durvju automātikai, faradeja kabīnei, metāla detektora vārtiem u. c. aprīkojumam

4. atbilde:
Lai novērstu prasības dažādas interpretācijas iespējas, vārdi “u. c. aprīkojumam” iekārtas apkopes līguma 1.5. punktā tiek dzēsti.


5. jautājums:
5) Par apkopes līguma 2.1.9 un 5.1.6-5.1.7 punktiem:
Līguma 2.1.9. punktā 5 darba stundu/24 stundu reaģēšanas laiks tiek skaitīts no servisa pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma nosūtīšanas, savukārt 5.1.6. punktā – no Pasūtītāja pieteikuma nosūtīšanas brīža. Kā arī nav viennozīmīgi noteikts, ko nozīmē “reaģēšana”.
Lūdzam noteikt vienotu termiņa sākuma brīdi un precizēt, ka reaģēšanas laiks nozīmē pirmreizēju servisa reakciju/pieteikuma apstrādes un, ja nepieciešams, attālinātas diagnostikas uzsākšanu, nevis servisa inženiera ierašanos objektā vai remonta pabeigšanu.

5. atbilde:
Lai novērstu pretrunas iekārtas apkopes līguma 2.1.9. un 5.1.6. apakšpunktā, 2.1.9. apakšpunkts tiek precizēts, norādot, ka reaģēšanas laiku sāk skaitīt no Pasūtītāja pieteikuma pieprasījuma nosūtīšanas brīža. Reaģēšanas laikā Izpildītājs sniedz informāciju par turpmāko iekārtas defektu novēršanas kārtību un, ja nepieciešams, uzsāk iekārtas attālinātu diagnostiku.


6. jautājums:
6) Par Apkopes līguma 5.1.9-5.1.10 punktiem:
Ņemot vērā MR iekārtas tehnisko sarežģītību, ne visas komponentes objektīvi iespējams piegādāt un aizstāt 3 darba dienu laikā, savukārt visas MR iekārtas pagaidu aizstāšana praktiski nav īstenojama. Šādos gadījumos papildus paredzētais līgumsods 500/1000 EUR par katru dīkstāves dienu rada nesamērīgu risku arī situācijās, kad remonta termiņš nav tieši atkarīgs no Piegādātāja. 
Lūdzam pārskatīt minētos nosacījumus, paredzot MR iekārtas specifikai atbilstošu un praktiski īstenojamu risinājumu.

6. atbilde:
Magnētiskās rezonanses iekārtas darbības nepārtrauktība Pasūtītājam ir būtiska ikdienas ārstniecības procesa nodrošināšanā. Lai nodrošinātu samērīgāku līgumsodu piemērošanu, iekārtas apkopes līguma 5.1.9. punktā tiek norādīts, ka iekārtas dīkstāve nepārsniedz 4 (četras) darba dienas, savukārt līgumsods tiek noteikts 300,00 EUR apmērā par katru kavējuma dienu, ja termiņš pārsniegts 1-10 darba dienas, un 800,00 EUR apmērā par katru nākamo kavējuma dienu, ja termiņš pārsniegts vairāk nekā 10 darba dienas.


7. jautājums:
7) Par apkopes līguma 1.6 punktu:
“Izpildītājs Iekārtas garantijas laikā bez papildu samaksas sniedz Pasūtītājam informāciju par Iekārtas programmatūras lietošanu, nodrošina visus Iekārtas ražotāja ieteiktos un izstrādātos uzlabojumus, atjauninājumus, kļūdu korekciju programmās, kā arī aizsardzības uzlabošanu attiecīgās programmatūras versijās.”
Lūdzam precizēt šo prasību, jo tā var ietvert arī jaunas rekonstrukcijas metodes, programmatūras funkcionalitāti un nākotnē izlaistas versijas, kuru apjoms un izmaksas piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav zināmas un nav objektīvi iekļaujamas piedāvājuma cenā.

7. atbilde:
[bookmark: _Hlk238558891]Iekārtas apkopes līguma darbības laikā Piegādātājam obligāti jānodrošina kļūdu korekcija programmās, aizsardzības uzlabošana attiecīgās programmatūras versijās, kā arī visi Iekārtas ražotāja noteiktie obligātie uzlabojumi un atjauninājumi, kas nepieciešami magnētiskās rezonanses iekārtas normālai un netraucētai darbībai.


8. jautājums:
8) Par apkopes līguma 3.4-3.52 punktiem:
Lūdzam precizēt, vai 3.5.1 punktā paredzētās aplikatora vizītes ir ieskaitāmas 3.4 punktā noteiktajā apmācību apjomā, vai arī tās jānodrošina papildus 100 stundām apmācību.

8. atbilde:
Iekārtas apkopes līguma 3.5. punktā minētās klīniskā aplikatora vizītes nav ieskaitāmas līguma 3.4 punktā noteiktajā apmācību apjomā, un nodrošināmas papildus līguma darbības laikā pēc Pasūtītāja faktiskās nepieciešamības.


Vēršam uzmanību, ka iepirkuma dokumentācijā tiks veikti grozījumi. Aicinām ieinterešetos piegādātājus sekot līdzi aktuālajai informācijai un iepirkuma dokumentācijai Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv pie iepirkuma.






2026. gada 12. augustā

[bookmark: _Hlk189224023]1. jautājums:
Jautājums par Nolikuma p. 17.1.2
	Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus. 
	Pretendents norāda informāciju par personu, uz kuras iespējām tas balstās, un tai nododamo iepirkuma līguma daļu pieteikumā dalībai Atklātā konkursā (Nolikuma 1. pielikums).
Pēc nepieciešamības: 
Ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei, apliecinājumā norādot nododamo pakalpojumu sarakstu.
Ja pretendents, iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citas personas tehniskajām un profesionālajām spējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.



Publicētā Tehniskā specifikācija - 02_1_Tehniskā specifikācija_tehniskais piedāvājums_LRS_2026_16 MR iekārta_1 (1) nosaka veselu iekārtu un pakalpojumu kompleksu – Magnētiskās rezonanses iekārta (1) , tās programmatūra, Papildu aprīkojums (1.19 – fantoms, specilaizētā RT virsma u.c.) , Ārējo lāzeru sistēma (1.20), Attēlu apskates un apstrādes programmas(1.22), Sēdrati (1.23.10 ), dzesēšanas un ventilācijas sistēma (1.25), Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklēšanas un palīgtelpu pielāgošanas darbi (3), Ar piedāvāto iekārtu saderīgs šļirces tipa injektors (4), u.c.,  kuru izpildei, iespējams, Pretendents tieši vai formāli balstās uz citas personas iespējām. Pamatojoties uz to, ka Iepirkuma priekšmets ir Magnētiskās rezonanses iekārtas piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām, un to, ka Magnētiskās rezonanses iekārtas piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām nav būvniecības darbi, uz kuriem parasti ir attiecināma šāda veida prasība,  lūdzam skaidrot, vai par tām iepirkuma daļām, kurās Piegādātājs tieši vai formāli balstās uz citas personas tehniskajām un profesionālajām spējām, ir jānorāda informāciju par personu, uz kuras iespējām tas balstās, un tai nododamo iepirkuma līguma daļu pieteikumā dalībai Atklātā konkursā (Nolikuma 1. pielikums). Lūdzam arī nosaukt tieši  tās iepirkuma daļas, uz kurām šī Nolikuma prasība ir attiecināma, pretējā gadījumā var rasties domstarpības par piedāvājumu atbilstību Nolikumam.

1. atbilde:
Pretendents pats izvērtē, kādā veidā tas nodrošinās iepirkuma līguma pilnvērtīgu un prasībām atbilstošu izpildi, tostarp, vai līguma izpildei nepieciešamos resursus, tehniskās un profesionālās spējas nodrošinās pats, vai piesaistīs citas personas.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 17.1.2. apakšpunktam pretendents var balstīties uz citas personas iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei. Šādā gadījumā pretendentam jānorāda persona, uz kuras iespējām tas balstās, kā arī attiecīgā iepirkuma līguma daļa, kuras izpildei šīs personas iespējas tiek izmantotas, un jāiesniedz atklāta konkursa nolikuma 17.1.2. apakšpunktā paredzētie dokumenti, kas apliecina šo nepieciešamo resursu pieejamību. Minētā prasība nav attiecināma uz katru personu, kuru pretendents līguma izpildē varētu piesaistīt, bet gan uz personu, uz kuras iespējām pretendents faktiski balstās, lai apliecinātu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai nodrošinātu konkrētā līguma izpildei nepieciešamās tehniskās un profesionālās spējas.
Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmets ietver ne tikai magnētiskās rezonanses iekārtas piegādi, bet arī tās uzstādīšanu, telpu pielāgošanu un ar iekārtas nodošanu ekspluatācijā saistītus darbus, iepirkuma līguma izpildē var būt nepieciešama tādu personu iesaiste, kurām ir konkrētā darba veikšanai nepieciešamā kompetence, kvalifikācija, tiesības vai tehniskie resursi.
Tādējādi, piemēram, ja pretendents pats nav autorizēts piegādāt iepirkuma dokumentācijā ietvertās iekārtas vai veikt konkrēta ražotāja noteiktus darbus, vai nodrošināt iekārtas uzstādīšanas vai nodošanas ekspluatācijā posmu, un šī iemesla dēļ balstās uz citas personas tehniskajām vai profesionālajām spējām, šāda persona norādāma atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 17.1.2. apakšpunktam. Tāpat prasība ir attiecināma uz gadījumiem, kad līguma izpildē paredzēti būvdarbi vai citi reglamentētie darbi, kuru veikšanai nepieciešama atbilstoša profesionālā kompetence vai reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvdarbu veicējam ir jāatbilst būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu prasībām – Būvniecības likums būvdarbu veicēju definē kā būvkomersantu, kas veic būvdarbus, un Būvniecības likumā paredzēta būvkomersanta reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.
Vienlaikus norādām, ka atklāta konkursa nolikuma 17.1.2. apakšpunkts pats par sevi nenozīmē, ka Pasūtītājs iepriekš nosaka konkrētas personas, kuras pretendentam obligāti jāpiesaista. Pretendentam ir tiesības izvēlēties līguma izpildes organizācijas veidu, ievērojot atklāta konkursa nolikuma un normatīvo aktu prasības. Līdz ar to Pasūtītājs atsevišķi nenosauc visas iespējamās iepirkuma līguma izpildes apakšsadaļas, kuru izpildes nodrošināšanai pretendents varētu piesaistīt citu personu. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums izvērtēt visu iepirkuma dokumentāciju un noteikt līguma izpildei nepieciešamos resursus, kompetences un piesaistāmās personas, ievērojot atklāta konkursa nolikuma 17. punktā definētās prasības.
Publisko iepirkumu likuma 46. panta ceturtā daļa paredz, ka piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Ņemot vērā minēto, pretendents piedāvājumā norāda informāciju par personu, uz kuras iespējām tas balstās, un tai nododamo līguma daļu tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai nepārprotami apliecinātu attiecīgo spēju un resursu pieejamību līguma izpildei.


2. jautājums:
Jautājums par Nolikuma p. 17.1.3
	Ja pretendents ir paredzējis līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) no kopējās līguma vērtības (turpmāk – apakšuzņēmējs).
	Pretendents norāda informāciju par apakšuzņēmēju un tam nododamo iepirkuma līguma daļu pieteikumā dalībai Atklātā konkursā (Nolikuma 1. pielikums).
Piedāvājumā jāiekļauj piegādātāja un katra apakšuzņēmēja parakstīta vienošanās, kas ietver:
· piegādātāja un apakšuzņēmēja vienošanos par sadarbību nākotnē iepirkuma līguma izpildē;
· darbus, kas iepirkuma līguma ietvaros tiks nodoti apakšuzņēmējam; 
· nododamo darbu apmēru EUR bez PVN.  
Ja apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikā, pretendents iesniedz apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopiju vai līdzvērtīgu dokumentu, kas ir atbilstošs reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. 
Ja reģistrācijas valsts normatīvo aktu regulējums neparedz iepriekš minēto dokumentu izdošanu, tad iesniedz informāciju par apakšuzņēmēja reģistrācijas Nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.
Ārvalstu pretendents reģistrāciju var apliecināt arī, norādot publiski pieejamu reģistru (piemēram, tīmekļvietnes adresi), kurā pasūtītājs var patstāvīgi pārliecināties par attiecīgās juridiskās personas reģistrācijas faktu.



Publicētā Tehniskā specifikācija - 02_1_Tehniskā specifikācija_tehniskais piedāvājums_LRS_2026_16 MR iekārta_1 (1) nosaka veselu iekārtu un pakalpojumu kompleksu – Magnētiskās rezonanses iekārta (1) , tās programmatūra, Papildu aprīkojums (1.19 – fantoms, specilaizētā RT virsma u.c.) , Ārējo lāzeru sistēma (1.20), Attēlu apskates un apstrādes programmas(1.22), Sēdrati (1.23.10 ), dzesēšanas un ventilācijas sistēma (1.25), Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklēšanas un palīgtelpu pielāgošanas darbi (3), Ar piedāvāto iekārtu saderīgs šļirces tipa injektors (4), u.c.,  kuru izpildei, iespējams, Pretendents tieši vai formāli balstās uz citas personas iespējām. Pamatojoties uz to, ka Iepirkuma priekšmets ir Magnētiskās rezonanses iekārtas piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām, un to, ka Magnētiskās rezonanses iekārtas piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām nav būvniecības darbi, uz kuriem parasti ir attiecināma šāda veida prasība,  lūdzam skaidrot, vai par tām iepirkuma daļām, kurās Piegādātājs tieši vai formāli balstās uz citas personas tehniskajām un profesionālajām spējām, ir jānorāda informācija par apakšuzņēmēju un tam nododamo iepirkuma līguma daļu (jāiekļauj piegādātāja un katra apakšuzņēmēja parakstīta vienošanās, kas ietver: • piegādātāja un apakšuzņēmēja vienošanos par sadarbību nākotnē iepirkuma līguma izpildē; •	darbus, kas iepirkuma līguma ietvaros tiks nodoti apakšuzņēmējam; •	nododamo darbu apmēru EUR bez PVN)  pieteikumā dalībai Atklātā konkursā. Lūdzam arī nosaukt tieši tās iepirkuma daļas, uz kurām šī Nolikuma prasība ir attiecināma, pretējā gadījumā var rasties domstarpības par piedāvājumu atbilstību Nolikumam, jo īpaši tādēļ, ka piegādājamās iekārtas un pakalpojumu komplektācijā ir visai daudz elementu, kuras tiešā veidā nepieder iepirkuma priekšmetam - Magnētiskās rezonanses iekārtas piegādei SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām, savukārt specializētā MR telpu ekranēšanas sadaļa jeb Faradeja / MR kabīne, bez kuras MR iekārta nav ekspluatējama, tehniskajā dokumentācijā un Tehniskajā specifikācijā atsevišķi nav izdalīta.”

2. atbilde:
Arī attiecībā uz apakšuzņēmēja piesaisti pretendents pats izvērtē līguma izpildei nepieciešamo darbu apjomu un nosaka, vai un kurus darbus tas nodos apakšuzņēmējam.
Vienlaikus norādām, ka atklāta konkursa nolikuma 17.1.2. un 17.1.3. apakšpunktā regulētās situācijas nav savstarpēji identiskas. Atklāta konkursa nolikuma 17.1.2. apakšpunkts attiecas uz gadījumu, kad pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību izvirzītajām tehniskajām vai profesionālajām kvalifikācijas prasībām un nodrošinātu līguma izpildei nepieciešamos resursus. Savukārt atklāta konkursa nolikuma 17.1.3. apakšpunkts regulē gadījumu, kad pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmēju.
Atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 17.1.3. apakšpunktam un Publisko iepirkumu likuma 1. panta 1. punktam par apakšuzņēmēju uzskatāma pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei vismaz 10 000 EUR apmērā no kopējās līguma vērtības. Šādā gadījumā piedāvājumā jānorāda informācija par apakšuzņēmēju un tam nododamo iepirkuma līguma daļu, kā arī jāiesniedz atklāta konkursa nolikuma 17.1.3. apakšpunktā paredzētā pretendenta un apakšuzņēmēja parakstītā vienošanās. Tādējādi vērtējams ir tieši apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu vai pakalpojumu apjoms, nevis tas, vai konkrētais darbs ir vai nav tieši nosaukts kā atsevišķa pozīcija tehniskajā specifikācijā, finanšu piedāvājuma formā vai tāmē. Līdz ar to tas, ka konkrētais MR telpas ekranēšanas vai tehnoloģiskais risinājums nav izdalīts kā atsevišķa iepirkuma priekšmeta pozīcija, pats par sevi nenozīmē, ka pretendents to drīkst neparedzēt piedāvājumā. Pretendentam ir jānodrošina iepirkuma priekšmeta pilnīga un funkcionējoša izpilde atbilstoši iepirkuma dokumentācijai, ražotāja prasībām un piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
Attiecībā uz jautājumā minēto faradeja / MR kabīnes izbūvi un citiem MR iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamajiem darbiem norādām, ka šādi darbi ir ietverti iepirkuma dokumentācijā. Piemēram, saskaņā ar projekta dokumentāciju (atklāta konkursa nolikuma 2.2. pielikums), tostarp, lapu AR-5, telpā 062-10 paredzēta tehnoloģiski MRI telpai atbilstošas sienas izbūve, un attiecīgais apjoms ir ietverts atklāta konkursa nolikuma 3.1. pielikuma lokālajā tāmē Nr. 3 “Iekštelpu apdare” pozīcijā Nr. 6.
Ja pretendents šādu darbu izpildi paredz nodot apakšuzņēmējam un nododamo būvdarbu vai pakalpojumu vērtība sasniedz 10 000 EUR slieksni, pretendents par attiecīgo apakšuzņēmēju iesniedz atklāta konkursa nolikuma 17.1.3. apakšpunktā prasīto informāciju un dokumentus. Savukārt, ja pretendents uz konkrētā apakšuzņēmēja tehniskajām vai profesionālajām spējām vienlaikus balstās, lai apliecinātu atbilstību atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, piemērojamas arī atklāta konkursa nolikuma 17.1.2. apakšpunkta prasības. Šādā gadījumā attiecīgā persona ir norādāma arī kā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, un jāiesniedz attiecīgie dokumenti, kas apliecina nepieciešamo resursu pieejamību.
Pretendentiem ir pienākums iepazīties ar visu iepirkuma dokumentāciju un piedāvājumā paredzēt visas izmaksas, risinājumus, materiālus un darbus, kas nepieciešami pilnīgai un funkcionējošai magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai, tostarp tos risinājumus, kurus konkrētās iekārtas ražotājs paredz kā obligātos. Tas attiecas arī uz pilnībā funkcionējošu kriogēnā hēlija novadcaurules (quench pipe) risinājumu, ja ražotājs tādu paredz konkrētajam piedāvājumā iekļautajam iekārtas modelim, kā arī citiem ražotāja noteiktajiem drošības un uzstādīšanas risinājumiem.
Līdz ar to Pasūtītājs nenosaka konkrētu apakšuzņēmēju loku, kuru pretendentam obligāti jāpiesaista. Pretendentam pašam ir jāizvērtē piedāvātās magnētiskās rezonanses iekārtas tehnoloģija, ražotāja uzstādīšanas prasības, iepirkuma dokumentācija un piemērojamie normatīvie akti, un atbilstoši tam jānosaka nepieciešamais darbu izpildes modelis.

3. jautājums:
Lūgums mainīt Iepirkuma Tehniskā specifikācijas p. 1.10.6 formulējumu:
	1.10.6
	Programma uzlabotai izmeklējamo audu viendabīgai tauku nospiešanai ar automātisko segmentāciju


[..]
Lūdzam mainīt p. 1.10.6 formulējumu šādā veidā:
	1.10.6
	Programma uzlabotai izmeklējamo audu viendabīgai tauku nospiešanai 



3. atbilde:
Nolūkā samazināt atšķirīgas prasības interpretācijas iespējas, nesašaurinot potenciālo pretendentu loku, prasība tiks izteikta šādā redakcijā: “Programma uzlabotai izmeklējamo audu viendabīgai tauku nospiešanai”.


Vēršam uzmanību, ka iepirkuma dokumentācijā tiks veikti grozījumi. Aicinām ieinterešetos piegādātājus sekot līdzi aktuālajai informācijai un iepirkuma dokumentācijai Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv pie iepirkuma.
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