## Sheet1
Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums: 17.07.2026.
2.1. pielikums
atklāta konkursa "Magnētiskās rezonanses
iekārtas piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām",
Id. Nr. LRS 2026/16, nolikumam
"Magnētiskās rezonanses iekārtas piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām", Id. Nr. LRS 2026/16,
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Piezīmes:
1. Ar zvaigznīti (*) atzīmēto punktu prasība jānodrošina vismaz minimālajā noteiktajā apmērā (skat. 2. kolonnu), par papildu funkcionalitāti, tehnisko rādītāju raksturlielumiem tiek piešķirti papildu punkti atbilstoši 5. kolonnā minētajiem "Punktu piešķiršanas nosacījumi".
2. Ar divām zvaigznītēm (**) atzīmēto prasību nodrošināšana nav obligāta. Par papildu funkcionalitāti tiek piešķirti papildu punkti atbilstoši 5. kolonnā minētajiem "Punktu piešķiršanas nosacījumi". Nepiedāvājot konkrēto funkcionalitāti attiecīgajos specifikācijas punktos, pretendents netiek izslēgts no dalības atklātā konkursā, bet konkrētajā pozīcijā tam tiek piešķirti 0 punkti.
PRETENDENTS: norāda pretendenta nosaukumu
Nr. p. k. | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums, konkrēta atbilstība izvirzītajām prasībām | Atsauce uz informatīvo materiālu, norādot precīzu lapaspusi un atzīmējot attiecīgo pozīciju tehniskajā dokumentācijā | Punktu piešķiršanas nosacījumi (ja punkti par attiecīgo kritēriju netiek piemēroti - n/p). | Punkti
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Magnētiskās rezonanses iekārta |  |  | n/p
| Pretendenta piedāvātās iekārtas ražotājs |  |  | n/p
| Pretendenta piedāvātās iekārtas nosaukums un modelis |  |  | n/p
| Pretendenta piedāvātās iekārtas ražošanas gads |  |  | n/p
| Pretendenta piedāvātās iekārtas medicīnas ierīces klase saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumiem Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” |  |  | n/p
1.1 | Iekārtas vispārējais raksturojums |  |  | n/p
1.1.1 | Magnētiskā lauka stiprums vismaz 1.5T |  |  | n/p
1.1.2 | Zero boil off tehnoloģija vai micro-cooling tehnoloģija, vai pilnīgi noslēgta (hermētiska) tipa magnēts |  |  | n/p
1.1.3 | Magnēta aktīvā ekranēšana |  |  | n/p
1.1.4 | Redzes lauks (FOV) vismaz 50 cm X, Y un Z asī |  |  | n/p
1.1.5 | Magnētiskā lauka garantētā homogenitāte V-RMS (20 cm DSV) - ne lielāka kā 0,075 ppm |  |  | n/p
1.1.6 | Magnētiskā lauka garantētā homogenitāte V-RMS (30 cm DSV) - ne lielāka kā 0,25 ppm |  |  | n/p
1.1.7 | Magnētiskā lauka garantētā homogenitāte V-RMS (40 cm DSV) - ne lielāka kā 0,75 ppm |  |  | n/p
1.1.8 | Magnētiskā lauka garantētā homogenitāte V-RMS (45 cm DSV) - ne lielāka kā 2,0 ppm |  |  | n/p
1.1.9** | Magnēts ar ierobežotu hēlija daudzumu (maksimālais tilpums – 10 litri), kas nepieciešams, lai saglabātu supravadītspēju. Hēlija atkārtota uzpildīšana garantēti nav nepieciešama visas sistēmas darbības laikā (pilnībā noblīvēta dzesēšanas sistēmas konstrukcija) VAI piegādātājs nodrošina hēlija uzpildi visu apkopes līguma darbības laiku bez papildu maksas |  |  | 3 punkti, ja prasība tiek izpildīta | 3
1.1.10 | Nokomplektēta (ar ievietotām gradientu un RF spolēm, periferiālo aprīkojumu un vākiem) uzpildīta magnēta svars ne vairāk kā 5800 kg |  |  | n/p
1.2 | Gentrijs: |  |  | n/p
1.2.1 | Magnēta gentrija atvēruma diametrs, ieskaitot šaurāko vietu gentrijā, ne mazāks kā 69 cm |  |  | n/p
1.2.2 | Iekārtas vadība no gentrija priekšpuses labajā un kreisajā pusē |  |  | n/p
1.2.3 | Pacientu specifiskā aktīvā un pasīvā magnētiskā lauka homogenizācijas automātiska kontrole |  |  | n/p
1.2.4 | Divi ekrāni integrēti gentrija priekšpusē vai viens ekrāns centrā, kas attēlo vismaz informāciju par: pacienta vārdu un uzvārdu, pacienta pozicionēšanu, izvēlēto spoli, nepieciešamajiem fizioloģiskajiem rādītājiem, EKG vai VKG |  |  | n/p
1.2.5 | No vadības konsoles un / vai gentrija priekšpuses regulējama gaisa ventilācija pacienta atvērumā |  |  | n/p
1.2.6 | No vadības konsoles un / vai gentrija priekšpuses ieslēdzams apgaismojums pacienta atvērumā |  |  | n/p
1.2.7 | Akustisko trokšņu samazināšanas sistēma |  |  | n/p
1.2.8 | Fiziosinhronizācijas modulis artefaktu samazināšanai - EKG vai VKG; - elpināšanas; - pulss |  |  | n/p
1.2.9** | Pacienta elpošanas novērošanas sistēma respiratora signāla sinhronizēšanai ar MR skenēšanu, kas nav elpošanas josta. Ļauj veikt bezkontakta kustību noteikšanu krūškurvim un vēderam. Elpošanas sensoru neietekmē virs pacienta esošais RT spoles turētājs vai spole |  |  | 2 punkti, ja prasība tiek izpildīta | 2
1.3 | Pacienta galds |  |  | n/p
1.3.1* | Pacienta novietošana MR iekārtā izmeklējuma veikšanai bez pacienta fiziskas pārlikšanas, realizējama ar vienu vai abiem šādiem risinājumiem: a) atdalāms pacienta galds, galds pilnīgi atdalās no MR iekārtas un nodrošina pacienta transportēšanu un novietošanu magnētā bez pārlikšanas. Galdu var ātri atdalīt un izvest no RF kabīnes ārkārtas situācijā, galda virsma nodrošina stabilu atbalstu krūšu kompresijām (KPR) transportēšanas laikā (ražotāja apliecinājums par saderību ar piedāvāto iekārtu), vai b) atdalāma galda virsma ar transportēšanas ratiem (maināms augstums), galda virsma atdalāma no MR galda pamatnes, transportēšanas rati paliek savienoti ar galdu visu izmeklējuma laiku un nodrošina stabilu kustību garenvirzienā un šķērsvirzienā, aprīkoti ar stāvbremzi, stumšanas rokturi un noņemamām sānu malām. Galda virsmu var ātri izvest no RF kabīnes ārkārtas situācijā, virsma nodrošina stabilu atbalstu krūšu kompresijām (KPR) transportēšanas laikā (pievienot ražotāja apliecinājumu par saderību ar piedāvāto iekārtu) |  |  | 1 punkts, ja atdalāmais pacienta galds ir ar elektropiedziņu | 1
1.3.2 | Pacienta galda motorizēta vertikālā un horizontālā kustība |  |  | n/p
1.3.3 | Pacienta galda motorizēta celtspēja ne mazāk kā 250 kg |  |  | n/p
1.3.4 | Galda pamatnē vai galda virsmā integrēta muguras (posterior) spole |  |  | n/p
1.3.5 | Skenējamā zona uz pacienta galda bez pacienta pārpozicionēšanas ne mazāka kā 195 cm |  |  | n/p
1.3.6 | Spoļu konektori abos pacienta galda galos vai spoļu kabeļi >1000 mm, lai spoles varētu kombinēt dažādos novietojumos |  |  | n/p
1.4 | Gradienti |  |  | n/p
1.4.1 | Maksimālā fiziskā amplitūda katrai asij (x, y, z): ne mazāk kā 35 mT/m katrai asij. Prasītais lielums nav efektīva vai ekvivalenta vērtība |  |  | n/p
1.4.2* | Maksimālais gradienta fiziskās amplitūdas ātrums: ne mazāk kā 125 T/m/s katrai asij, nav obligāti jārealizē ar maksimālo amplitūdu vienlaicīgi katrai asij. Prasītais lielums nav efektīva vai ekvivalenta vērtība |  |  | 2 punkti, ja maksimālais gradienta fiziskās amplitūdas ātrums ne mazāks kā 200 T/m/s katrai asij | 2
1.4.3 | Gradientu linearitāte pie DSV 50 cm nepārsniedz 2,5% vai iekārta nokomplektēta ar 3D gradientu nelinearitātes korekciju algoritmu |  |  | n/p
1.4.4 | Maksimālā b-vertība vismaz 10 000 s/mm2 |  |  | n/p
1.5 | RF (radiofrekvenču) daļa |  |  | n/p
1.5.1 | RF signāla pārveidošana no analogā uz digitālo MR izmeklējuma telpā (Faradeja kabīnē) |  |  | n/p
1.5.2* | Neatkarīgu uztverošo RF kanālu skaits (number of independent receiver channels), kurus var vienlaicīgi izmantot vienas sekvences (skena) laikā vienā magnēta redzes laukā, katram kanālam veidojot savu neatkarīgu daļēju (parciālu) attēlu - ne mazāk kā 24 (ar atbilstošām spolēm kanālu izmantošanai) vai neierobežots kopējais neatkarīgi uztverošu RF kanālu skaits iekārtai ar digitālu signāla pārveidi spolēs |  |  | 2 punkti, ja neatkarīgu uztverošo RF kanālu skaits ir ne mazāks kā 48 | 2
1.5.3 | Maksimālais dinamiskais diapazons ne mazāks kā 157 dB |  |  | n/p
1.5.4* | RF pastiprinātāja maksimālā jauda vai neatkarīgo RF pastiprinātāju kopējā jauda ne mazāka kā 18 kW |  |  | 0.5 punkti, ja jauda lielāka par 21kW | 0.5
1.5.5** | RF pastiprinājuma stabilitāte jebkādam laika periodam, kas ilgāks par 100 mikrosekundēm, ir vismaz 0,1 dB |  |  | 0.5 punkti, ja prasība tiek izpildīta | 0.5
1.6 | Uztverošās spoles (ja ražotājs ir paredzējs specializētus fiksatorus, tiltiņus, siksnas, maisiņus vai citus pozicionēšanas piederumus, tad tiem ir jābūt iekļautiem komplektācijā): |  |  | n/p
1.6.1* | Pacienta galdā vai galda virsmā integrēta muguras spole. Elementu skaits ne mazāk kā 12 |  |  | 2 punkti, ja elementu skaits ir ne mazāks kā 48 vai pretendents piedāvā kustīgu spoli | 2
1.6.1.1 | Muguras spoles pārklājums vismaz 110 cm vai galda pamatnē integrēta kustīga spole ar kustības diapazonu vismaz 165 cm, kas var tikt izmantota vienlaikus kopā ar galvas spoles pamatni, nodrošinot kopēju skenēšanas diapazonu ne mazāk kā 195 cm |  |  | n/p
1.6.2 | Spole kombinētam galvas un kakla (neirovaskulāriem) izmeklējumam: |  |  | n/p
1.6.2.1 | Elementu skaits ne mazāk kā 20 vai elementu skaits ne mazāk kā 16 tehnoloģijai ar digitālo signāla pārveidi spolēs |  |  | n/p
1.6.2.2 | Spole ar maināmu leņķi |  |  | n/p
1.6.2.3 | Var izmantot kopā ar muguras spoli galvas, kakla un muguras kombinētajiem izmeklējumiem |  |  | n/p
1.6.2.4** | Papildu spole(-es) /elements(-i) /daļa(-as) galvas spolei, kas paplašina diagnostikas diapazonu līdz kakla un atslēgas kaula zonai, ļaujot veikt attēlveidošanu maksimālajā statiskajā FoV, izmantojot 32 elementus, vai risinājums ar signāla digitalizāciju spolēs un dinamisko diapazonu vismaz 180 dB ar iespēju izmeklēt galvas, kakla un atslēgas kaula zonu ar pārklājumu vismaz 45 cm |  |  | 1 punkts, ja prasība tiek izpildīta | 1
1.6.3 | Divas uzliekamās ķermeņa spoles (vēdera dobuma, iegurņa, krūškurvja un perifēro angiogrāfiju izmeklējumiem) |  |  | n/p
1.6.3.1* | Ķermeņa spoles vai spoļu pārklājums Z ass virzienā ne mazāk kā 76 cm |  |  | 2 punkti, ja ķermeņa spoļu pārklājums Z ass virzienā ne mazāk kā 90 cm | 2
1.6.3.2 | Elementu skaits vienai spolei ne mazāks kā 18 vai elementu skaits ne mazāk kā 16 spolēm ar digitālo (ciparu) signāla pārveidi spolē |  |  | n/p
1.6.4** | Ķermeņa spole - segveida tipa, mīksta, elastīga, vieglsvara, bez nepieciešamības izmantot spoļu fiksatorus, t. sk. RT abdominālajiem izmeklējumiem. Ķermeņa spoles var uzlikt, pagrieztas par 90 grādiem (portrait and landscape) |  |  | 1 punkts, ja prasība tiek izpildīta | 1
1.6.5 | Specializēta stingra ceļa spole. Elementu skaits ne mazāk kā 16 |  |  | n/p
1.6.5.1** | Ceļa spoles tips - pārraidošā / uztverošā, izmeklējuma laika samazināšanai un otra ceļa signāla nospiešanai |  |  | 0.5 punkti, ja prasība tiek izpildīta | 0.5
1.6.6 | Specializēta plecu spole. Elementu skaits ne mazāk kā 16 |  |  | n/p
1.6.7 | Specializētā cietā plaukstas locītavas spole. Elementu skaits ne mazāk kā 16 |  |  | n/p
1.6.8* | Specializētā cietā pēdas / potītes spole. Elementu skaits ne mazāk kā 8 |  |  | 0.5 punkti, ja elementu skaits ir ne mazāks kā 15 | 0.5
1.6.9* | Elastīga, aptinama vai apņemoša spole locītavu attēlveidošanai (piemēram, elkonis, apakšdelms, plaukstas locītava, potīte). Elementu skaits ne mazāk kā 12. Spole neatkārto citos punktos norādīto spoļu funkcionalitāti |  |  | 0.5 punkti, ja elementu skaits ir ne mazāks kā 16 | 0.5
1.6.10 | Krūts dziedzeru spole. Elementu skaits ne mazāk kā 16 |  |  | n/p
1.7 | Skenēšanas sekvenču programmas: |  |  | n/p
1.7.1 | Automātiska spoles un spoles elementu izvēle, lai iegūtu maksimālu signāla - trokšņa attiecību SNR (Signal to noise ratio) izmeklējamā zonā |  |  | n/p
1.7.2 | Izmeklējumu sinhronizēšana ar fizioloģiskajiem mērījumiem (EKG/VKG, pulsu un elpošanu, tai skaitā, fiziski uzliekamu elpošanas sensoru). Aprīkojums fizioloģisko mērījumu veikšanai: |  |  | n/p
1.7.2.1 | Iekārtā papildus fiziski integrēta (bez elpošanas jostas) elpošanas sinhronizācijas funkcija vai atsevišķa iekārta ar elpošanas sinhronizācijas funkciju |  |  | n/p
1.7.3 | Paralēla attēlu veidošana |  |  | n/p
1.7.3.1 | Programmnodrošinājums sekvenču trokšņa samazināšanai. Pievienot aprakstu, nosaukt programmu |  |  | n/p
1.7.3.2 | Programmnodrošinājums, kas pielāgo skanēšanas sekvences pacientiem ar implantiem. Pievienot aprakstu, nosaukt programmu |  |  | n/p
1.7.3.3 | Programmnodrošinājums pilna ķermeņa izmeklējumu veikšanai. Pievienot aprakstu, nosaukt programmu |  |  | n/p
1.7.3.4 | TSE difūzijas attēlveidošana |  |  | n/p
1.7.3.5 | T1-svērtā attēlveidošana ar lielu slāņu pārklājumu un viendabīgu tauku nomākšanu īsos skenēšanas laikos |  |  | n/p
1.7.3.6** | T1 kartēšanas programma un pēcapstrāde. Iespēja veikt T1 kartēšanu uz operatora konsoles un nosūtīt rezultātus uz citiem DICOM mezgliem. Kakla mīksto audu dinamisko izmeklējumu ar kontrastvielu veikšana, ieskaitot 3D. Kakla mīksto audu dinamisko izmeklējumu ar kontrastvielu izmeklējumu pēcapstrāde, kas aprēķina parametriskās kartes (vismaz kinētisko parametru pārvades konstante (Ktrans), ātruma konstante (Kep) un ekstracelulārais ekstravazvulārais tilpums (Ve)). Iespējams nosūtīt rezultātus uz citiem DICOM mezgliem. Funkcionalitātei jābūt pieejamai uz iekārtas vai pēcapstrādes servera. |  |  | 1.5 punkti, ja prasība tiek izpildīta | 1.5
1.7.3.7 | Hemodinamisko karšu apstrāde un aprēķins, tostarp Mean Transit Time (MTT), Time To Peak (TTP), Time of Arrival (T0) |  |  | n/p
1.7.3.8 | MR subtrakcijas pirms kontrasta sēriju atņemšanai no pēckontrasta sērijām |  |  | n/p
1.7.3.9 | Uzlabota kustību korekcijas tehnika, kas tiek izmantota daudzšķēlumu spinu sekvencēs (Turbo/Fast Spin Echo — TSE/FSE) un daudzšķēlumu gradienta (Gradient Echo — GRE; ražotāja specifiskā apzīmējumā FFE, FLASH, SPGR vai ekvivalents) sekvencēs. Pielietojama visām anatomijām (vismaz neiroloģijā, muskuloskeletālajā attēlveidošanā, iegurnī un vēderā). Vismaz ar T1, T2 un FLAIR kontrastiem. |  |  | n/p
1.7.3.10 | 3D radiālā attēlveidošanas tehnika ar ne-Dekarta (radiālu), kas samazina kustību artefaktus salīdzinājumā ar standarta 3D Dekarta (kartēzisko) attēlveidošanu brīvas elpošanas laikā. Pielietojama arī pediatriskiem pacientiem. |  |  | n/p
1.7.3.11 | Tauku / fona signāla nospiešana bez operatora atkarīgām variācijām visa ķermeņa difūzijas svērtajā attēlveidošanā (DWIBS vai klīniski ekvivalenta funkcionalitāte). |  |  | n/p
1.7.4* | Rekonstrukcijas metode attēlu trokšņa samazināšanai un skenēšanas ilguma samazināšanai, attēla izšķirtspējas palielināšanai — iekārtai jānodrošina vismaz viena klīniski validēta paātrinātas attēliegūšanas metode (piemēram, balstoties uz dziļās mācīšanās algoritmiem vai citu piegādātāja piedāvātu tehnoloģiju). Pievienot aprakstu, nosaukt programmu/metodi. Piedāvājumā jānorāda visas pieejamās rekonstrukcijas metodes. Visas programmatūras atjauninājumi un jaunas rekonstrukcijas metodes, kas tiek laistas klajā iekārtas garantijas laikā, jānodrošina bez papildu maksas |  |  | 3 punkti, ja ir saderība ar vismaz 95% no ražotāja klīniskajiem protokoliem | 3
1.7.4.1 | Rekonstrukcijas metode lietojama izmeklējumiem ar implantiem, ja klīniski indicēts un tehniski iespējams |  |  | n/p
1.7.4.2 | Rekonstrukcijas metode nodrošina izmeklējumu veikšanu ar brīvu elpošanu un artefaktu samazināšanu, ja klīniski indicēts |  |  | n/p
1.7.4.3 | Rekonstrukcijas metode piemērojama difūzijas izmeklējumiem, ja klīniski indicēts |  |  | n/p
1.7.4.4** | Sekvence vairāku slāņu vienlaicīgai nolasīšanai, izmantojot difūzijas svērtās, TSE sekvences, izmantojamas neiroloģijas, MSK, abdominālajiem, mazā iegurņa izmeklējumiem, izmantojama ar visām piedāvātajām spolēm un kombinējama ar dziļo neironu rekonstruēšanas metodēm (1.7.4. punkts), nodrošinot paātrinājuma faktoru 6X |  |  | 1 punkts, ja prasība tiek izpildīta | 1
1.7.5 | Programnodrošinājums neiroloģisko izmeklējumu veikšanai (nosaukt programmu) |  |  | n/p
1.7.5.1 | Programnodrošinājums automātiskai (pēc anatomiskajiem marķieriem) izmeklējumu plānošanai galvas un muguras izmeklējumiem. Sekvences galvas, centrālās nervu sistēmas izmeklējumiem, tajā skaitā sekvences, kas nodrošina smadzeņu nāves, likvora dinamikas, hemorāģijas, mugurkaula primāro un sekundāro audzēju u. c. patoloģiju diagnostiku: |  |  | n/p
1.7.5.1.1 | 2D un 3D sekvences |  |  | n/p
1.7.5.1.2 | Augstas izšķirtspējas izotropiskā 3D TSE neiro attēlveidošana |  |  | n/p
1.7.5.1.3 | Tauku saturācijas sekvences |  |  | n/p
1.7.5.2 | Perfūzijas izmeklējumu veikšana un analīze |  |  | n/p
1.7.5.3 | Bezkontrasta 3D ASL perfūzija |  |  | n/p
1.7.5.4 | Automātiska ASL karšu ģenerēšana |  |  | n/p
1.7.5.5 | T2* Perfūzija |  |  | n/p
1.7.5.6 | Tauku nospiešanas sekvences, tajā skaitā DIXON vai mDIXON |  |  | n/p
1.7.5.7 | Difūzijas svērto attēlveidošana (DWI): Sintētisko DWI b-vērtību ģenerēšana, ADC un eADC karšu ģenerēšana |  |  | n/p
1.7.5.8 | Traktogrāfijas sekvences, DTI mērījumi, virzienu skaits ne mazāk kā 128 |  |  | n/p
1.7.5.9** | BOLD T2* sekvence vai analogs (asins skābekļa līmeņa viena impulsa EPI sekvence) |  |  | 1 punkts, ja prasība tiek izpildīta | 1
1.7.6 | Venozo asiņu attēlveidošanas programmatūra (nosaukt programmu) |  |  | n/p
1.7.6.1 | Black blood imaging (vai līdzvērtīga), balstoties uz TSE vai DIR vai GRE tehnikām |  |  | n/p
1.7.6.2** | Black blood imaging (vai līdzvērtīga), balstoties uz MSDE (Motion Sensitized Driven Equilibrium) pulsu ar iespēju redzēt tukšo lūmenu un asinsvadu sieniņas Gadolīnija klātbūtnē skenēšanas redzes laikā, noņemot papildu signālu no braxial plexus un lumbar sacral plexus, vai līdzvērtīgs risinājums, kas nodrošina prasīto funkcionalitāti |  |  | 1 punkts, ja prasība tiek izpildīta | 1
1.7.6.3** | Tiek izslēgts plūstošo asiņu signāls smadzeņu izmeklējumā, brahiālā un lumbosakrālā nervu pinuma attēlveidošanā, aknu skenēšanā |  |  | 1 punkts, ja prasība tiek izpildīta | 1
1.7.6.4 | Jutības uzsvērtās sērijas (Susceptibility weighted imaging) 3D SWIp attēlveidošana ar fāzes kontrastu |  |  | n/p
1.7.6.5 | Kustību korekcija |  |  | n/p
1.7.6.6 | Visa ķermeņa difūzija ar fona audu signāla nospiešanu (DWIBS vai klīniski ekvivalenta funkcionalitāte) ar maksimālās intensitātes projekciju (MIP) |  |  | n/p
1.7.6.7 | EPI attēli, kas ģeometriski atbilst smadzeņu anatomiskajiem attēliem |  |  | n/p
1.8 | Programnodrošinājums muskuloskeletālo izmeklējumu veikšanai (nosaukt programmu): |  |  | n/p
1.8.1 | 2D un 3D sekvences |  |  | n/p
1.8.2 | Tauku nospiešanas sekvences, tajā skaitā DIXON vai mDIXON |  |  | n/p
1.8.3** | Ieskaitot DIXON / mDIXON izmeklējumiem, balstīta uz radiālu attēlu iegūšanu vismaz vienam no šādiem kontrastiem: T1, T2 vai PDW |  |  | 1 punkts, ja prasība tiek izpildīta | 1
1.8.4 | Dinamiskās attēlveidošanas sekvences: gan kontrastvielas uzkrāšanās, gan kinemātiskās |  |  | n/p
1.8.5 | Skenēšanas un rekontrukciju matrica vismaz 1024 x 1024 augstās izšķirtspējas izmeklējumiem ar lieliem FOV |  |  | n/p
1.8.6 | Ortopēdisko metāla artefaktu samazināšanas programma ar View Angle Tilting (VAT) un Slice Encoding for Metal Artifact Correction (SEMAC) tehnikām |  |  | n/p
1.8.7 | Saderīga vismaz ar T1w, T2w, PDw un STIR kontrastiem |  |  | n/p
1.8.8 | Uzlabo mīksto audu un kaulu vizualizāciju, kas atrodas tuvu MR saderīgiem ortopēdiskajiem implantiem |  |  | n/p
1.9 | Programmnodrošinājums vēdera dobuma izmeklēšanai (nosaukt programmu) |  |  | n/p
1.9.1 | 2D un 3D sekvences |  |  | n/p
1.9.2 | Tauku nospiešanas sekvences, tajā skaitā DIXON vai mDIXON |  |  | n/p
1.9.3 | Aprēķinātais DWI, balstoties uz iepriekšējiem b-vērtību veiktājiem mērījumiem, vismaz 2 b-vērtības |  |  | n/p
1.9.4 | 3D sekvences ar elpošanas sinhronizāciju, pacientiem brīvi elpojot un ar elpas aizturēšanu. Automātiska balss komanda par elpas aizturēšanu |  |  | n/p
1.9.5 | Difūzijas izmeklējumu ADC karšu veidošana |  |  | n/p
1.9.6 | Kustību korekcijas programmatūra |  |  | n/p
1.9.7 | Vairāku daļu attēlu savietošana vienā attēlā |  |  | n/p
1.9.8** | Programmatūras pakotne vienlaicīgai attēlu iegūšanai līdz 4 attēlu tipiem 1 sekvences laikā: in-phase, out-off phase, tikai ar ūdeni, tikai ar taukiem, kas paredzēti ķermeņa izmeklēšanai (DIXON vai mDIXON) |  |  | 2 punkti, ja prasība tiek izpildīta | 2
1.10 | Programmatūra krūts dziedzeru izmeklējumiem (nosaukt programmu): |  |  | n/p
1.10.1 | 2D un 3D sekvences |  |  | n/p
1.10.2 | Tauku nospiešanas sekvences, tajā skaitā DIXON vai mDIXON |  |  | n/p
1.10.3 | Difūzijas izmeklējumi un ADC karšu veidošana |  |  | n/p
1.10.4 | Sekvence krūšu implantiem |  |  | n/p
1.10.5* | Programma 3D dinamisko krūšu dziedzeru izmeklējumu paātrināšanai, uzlabo telpisko un laika izšķirtspēju |  |  | 2 punkti, ja programma ir balstīta uz piedāvāto mākslīgā intelekta algoritmu vai keyhole tehniku | 2
1.10.6 | Programma uzlabotai izmeklējamo audu viendabīgai tauku nospiešanai ar automātisko segmentāciju |  |  | n/p
1.11 | Programmatūra angiogrāfijas izmeklējumu veikšanai (nosaukt programmu): |  |  | n/p
1.11.1 | 2D un 3D bezkontrasta sekvences |  |  | n/p
1.11.2 | 3D augstas izšķirtspējas kontrasta izmeklējumu veikšana |  |  | n/p
1.11.3 | Sekvences kontrastizmeklējumiem |  |  | n/p
1.11.4 | Augstas izšķirtspējas volumetriskās interpolācijas elpas aiztures izmeklējums vēdera un iegurņa asinsvadu izmeklēšanai |  |  | n/p
1.11.5 | Elpošanas sinhronizācija vai elpošanas izsekošana, lai samazinātu kustību artefaktus |  |  | n/p
1.11.6 | EKG sinhronizācija: piegādātājs nodrošina visu nepieciešamo komplektāciju EKG sinhronizācijas veikšanai, ieskaitot EKG vadu piegādi |  |  | n/p
1.11.7 | Dinamiskais angiogrāfijas izmeklējums 4D (3D dinamiskais izmeklējums laikā) ar augstu telpisko un temporālo izšķirtspēju, kas nodrošina dinamisko kontrastvielas pieplūdes un aizplūšanas vizualizāciju interesējošās zonās (nosaukt programmu) |  |  | n/p
1.11.8** | Dinamiskais bezkontrasta angiogrāfijas izmeklējums 4D (3D dinamiskais izmeklējums laikā) ar augstu telpisko un temporālo izšķirtspēju (nosaukt programmu) |  |  | 1 punkts, ja prasība tiek izpildīta | 1
1.11.9 | Bolusa sekošanas programma |  |  | n/p
1.11.10 | Vairāku attēlu daļu (station) savietošana kopā vienā attēlā |  |  | n/p
1.12 | Programmatūra prostatas izmeklēšanai (nosaukt programmu): |  |  | n/p
1.12.1 | T2-TSE ar aksiālām, sagitālām, koronārām rekonstrukcijām |  |  | n/p
1.12.2 | 3D T2W TSE sekvence |  |  | n/p
1.12.3 | Maza redzeslauka difūzijas izmeklējuma programma ar augstu izšķirtspēju |  |  | n/p
1.13 | Programmnodrošinājums RT plānošanai (nosaukt programmu): |  |  | n/p
1.13.1 | Protokoli radioterapijas simulāciju veikšanai vismaz šādām anatomijām: smadzenes, galva un kakls, iegurnis, mugurkauls (cervical, thoracic, lumbar), deguna blakusdobumi, vēders, krūškurvis vai ražotāja apliecinājums, ka šie protokoli tiks iekļauti un / vai adaptēti apmācību laikā |  |  | n/p
1.13.2 | Speciālizēti radioterapijas protokoli ar augstu kontrastu, izšķirtspēju un ģeometrisku precizitāti |  |  | n/p
1.13.3 | 2D un 3D ģeometrijas trokšņu kompensēšanas programma |  |  | n/p
1.13.4 | Daudzkanālu spoļu risinājums, iekļaujot pozicionēšanas piederumus, galvas - kakla zonai uz radioterapijas galda radioterapijas plānošanas izmeklējumu veikšanai |  |  | n/p
1.14 | Programmnodrošinājums izmeklējumu veikšanai iegurnim radioterapijas plānošanai, izmantojot tikai MR attēlus (nosaukt programmu): |  |  | n/p
1.14.1 | Specializētas 2D un 3D sekvences |  |  | n/p
1.14.2 | Tajā skaitā programmatūras pakotne vienlaicīgai attēlu iegūšanai līdz 4 attēlu tipiem 1 sekvences laikā: fāzē, ārpus fāzes, tikai ar ūdeni, tikai ar taukiem (DIXON vai mDIXON) |  |  | n/p
1.14.3 | Elpošanas kompensēšana |  |  | n/p
1.14.4** | Automātiska pacienta roku segmentācija un izgriešana no attēla |  |  | 1 punkts, ja prasība tiek izpildīta | 1
1.14.5 | Automātiska attēlu pārveidošana DICOM CT formatā ar nosūtīšanu uz slimnīcā esošo ražotāja Varian Medical Systems radioterapijas plānošanas sistēmu Varian Eclipse |  |  | n/p
1.14.6 | Ģeometriskā precizitāte pie 20 cm sfēriska tilpuma (Diameter Spherical Volume) ne vairāk kā ± 1 mm vai gradientu viendabības korekciju funkcionalitāte, kura atbilst esošajai ražotāja Varian Medical Systems radioterapijas plānošanas sistēmai Varian Eclipse |  |  | n/p
1.14.7 | Ģeometriskā precizitāte pie 40 cm sfēriska tilpuma (Diameter Spherical Volume) ne vairāk kā ± 2 mm vai gradientu viendabības korekciju funkcionalitāte, kura atbilst esošajai ražotāja Varian Medical Systems radioterapijas plānošanas sistēmai Varian Eclipse |  |  | n/p
1.15 | Programmnodrošinājums izmeklējumu veikšanai smadzenēm radioterapijas plānošanai, izmantojot tikai MR attēlus (nosaukt programmu): |  |  | n/p
1.15.1 | Specializētas 2D un 3D sekvences |  |  | n/p
1.15.2 | Tajā skaitā programmatūras pakotne vienlaicīgai attēlu iegūšanai līdz 4 attēlu tipiem 1 sekvences laikā: fāzē, ārpus fāzes, tikai ar ūdeni, tikai ar taukiem (DIXON vai mDIXON) |  |  | n/p
1.15.3 | Automātiska attēlu pārveidošana DICOM CT formatā ar nosūtīšanu uz slimnīcā esošo ražotāja Varian Medical Systems radioterapijas plānošanas sistēmu Varian Eclipse |  |  | n/p
1.15.4 | Ģeometriskā precizitāte pie 20 cm sfēriska tilpuma (Diameter Spherical Volume) ne vairāk kā ± 1 mm vai gradientu viendabības korekciju funkcionalitāte, kura atbilst esošajai ražotāja Varian Medical Systems radioterapijas plānošanas sistēmai Varian Eclipse |  |  | n/p
1.15.5 | Ģeometriskā precizitāte pie 40 cm sfēriska tilpuma (Diameter Spherical Volume) ne vairāk kā ± 2 mm vai gradientu viendabības korekciju funkcionalitāte, kura atbilst esošajai ražotāja Varian Medical Systems radioterapijas plānošanas sistēmai Varian Eclipse |  |  | n/p
1.16 | Programmnodrošinājums izmeklējumu veikšanai prostatai radioterapijas plānošanai, izmantojot tikai MR attēlus (nosaukt programmu): |  |  | n/p
1.16.1 | Specializētas 2D un 3D sekvences |  |  | n/p
1.16.2 | Tajā skaitā programmatūras pakotne vienlaicīgai attēlu iegūšanai līdz 4 attēlu tipiem 1 sekvences laikā: fāzē, ārpus fāzes, tikai ar ūdeni, tikai ar taukiem (DIXON vai mDIXON) |  |  | n/p
1.16.3 | Automātiska attēlu pārveidošana DICOM CT formatā ar nosūtīšanu uz esošo ražotāja Varian Medical Systems radioterapijas plānošanas sistēmu Varian Eclipse |  |  | n/p
1.16.4 | Ģeometriskā precizitāte pie 20 cm sfēriska tilpuma (Diameter Spherical Volume) ne vairāk kā ± 1 mm |  |  | n/p
1.16.5 | Ģeometriskā precizitāte pie 40 cm sfēriska tilpuma (Diameter Spherical Volume) ne vairāk kā ± 2 mm |  |  | n/p
1.16.6 | Automātiskā konturēšana radioterapijas veikšanai vismaz šādām anatomijām: prostata, sēklas pūslīši, urīnpūslis, taisna zarna, dzimumlocekļa sīpols, augšstilba kaula galva |  |  | n/p
1.17** | Programnodrošinājums automātiskai (pēc anatomiskajiem marķieriem) izmeklējumu plānošanai plecu un gūžu locītavu izmeklējumiem |  |  | 1 punkts, ja prasība tiek izpildīta | 1
1.18** | Programmnodrošinājums automātiskai kontrastvielas bolus noteikšanai brīvajā elpošanā dinamiskos izmeklējumos ar kontrastvielu; automātiska arteriālās un venozās un vēlāku fāzu reksonstrukcijas, ieskaitot T1 (GRASP -VIBE sekvence vai klīniski ekvivavalenta funkcionalitāte un CS (compressed sensing) vai klīniski ekvivalenta funkcionalitāte) un kvalitatīvu un kvantitatīvu 4D pēcapstrādes analīzes funkcionalitāti |  |  | 1 punkts, ja prasība tiek izpildīta | 1
1.19 | Papildu aprīkojums |  |  | n/p
1.19.1 | Specializētā RT plakanā galda virsma ar 14 cm standarta indeksāciju, S-veida stiprinājumiem MR saderīgām imobilizācijas iekārtām |  |  | n/p
1.19.2 | Fantoms vai fantomi ģeometrijas un attēla kvalitātes kontroles veikšanai ar automātiskās analīzes programmnodrošinājumu |  |  | n/p
1.19.2.1 | Automātiski rezultāti - atbilst / neatbilst |  |  | n/p
1.19.2.2 | Ģeometriskā kvalitātes kontrole vismaz aksiālā un koronārā virzienā |  |  | n/p
1.19.2.3 | Ģeometriskās precizitātes kontūru karte MR attēlā, kas parāda plaknes kropļojumu lielumu |  |  | n/p
1.19.2.4 | Atskaites ģenerēšana |  |  | n/p
1.19.2.5 | Ir pielietojams lieliem redzes laukiem - vismaz 50 cm |  |  | n/p
1.20 | Ārējo lāzeru sistēma |  |  | n/p
1.20.1 | Ārējo lāzeru sistēma pacientu marķēšanai MRI iekārtā MR-CT reģistrācijai un konsekventai pacienta pozicionēšanai radioterapijas simulācijām |  |  | n/p
1.20.2 | Paredzēti izmantošanai vismaz 1.5T magnētiskās rezonanses iekārtas izmeklējumu telpā |  |  | n/p
1.20.3 | Pacientu pozicionēšana, pārvietojot starp ārējo lāzeru sistēmu un MRI iekārtas izocentru, bez papildu pozicionēšanas pēc MRI iekārtas korpusā iebūvētiem lāzeriem |  |  | n/p
1.20.4 | Speciālizēts protokols, fantoms un programmnodrošinājums lāzeru precizitātes kontrolei un kalibrēšanai |  |  | n/p
1.21 | Vadības konsole un attēlu rekonstruktors: |  |  | n/p
1.21.1 | Iekārtas vadība ar vismaz vienu (vai vairākiem, ja to nosaka ražotājs) monitoriem ar ekrāna izmēru ne mazāk kā 24" pa diagonāli |  |  | n/p
1.21.2 | Konsoles cietais disks vai diski ar kopējo ietilpību ne mazāku kā 480 GB |  |  | n/p
1.21.3 | RAM ne mazāk kā 32 GB |  |  | n/p
1.21.4 | DICOM Modality Worklist un DICOM pilnā protokola funkcionalitāte |  |  | n/p
1.21.5* | Rekonstrukcijas ātrums pie 256x256 FFT, 100% FOV ne mazāk par 50 000 rekonstrukcijām sekundē |  |  | 2 punkti, ja rekonstrukcijas ātrums pie 256x256 FFT, 100% FOV ne mazāk par 350000 rekonstrukcijām sekundē | 2
1.22 | Attēlu apskates un apstrādes programmas (nosaukt programmu): |  |  | n/p
1.22.1 | Jaunas 4 darbstacijas ar komplektāciju atbilstoši iekārtas ražotāja prasībām, kas ietver: četrus (4) datorus; četras (4) vienlaicīgu lietotāju licences; sešus (6) radioloģiskos monitorus, kuru izšķirtspēja ir vismaz 4 MP, izmērs ne mazāks kā 23 collas pa diagonāli; iespēju attālinātai pieslēgšanai |  |  | n/p
1.22.2 | Nodrošina pēcapstrādes programmatūru, kas atbilst DICOM standartam un spēj apstrādāt standarta DICOM formātā saglabātus attēlus, tostarp no iepriekš veiktiem izmeklējumiem |  |  | n/p
1.22.3 | Instalācija veicama uz slimnīcas servera. Piegādātājs nodrošina operētājsistēmu un licences, kas atbilst piegādātās programmatūras prasībām |  |  | n/p
1.22.4 | Lietotāju reģistrēšanai / tiesību piešķiršanai, izmantojot Active Directory |  |  | n/p
1.22.5 | Pēcapstrādes programmatūrai jānodrošina nosauktais vienlaicīgu lietotāju licenču skaits 1.20.5. apakšpunktos minētajām programmām: |  |  | n/p
1.22.5.1 | T1 perfūzijas pēcapstrādes programmatūra diviem lietotājiem |  |  | n/p
1.22.5.2 | T2* neiroperfūzijas pēcapstrādes programmatūra diviem lietotājiem |  |  | n/p
1.22.5.3 | Traktogrāfijas pēcapstrādes programmatūra vienam lietotājam |  |  | n/p
1.22.5.4 | DWIBS vai klīniski ekvivalentas funkcionalitātes analīze četriem lietotājiem |  |  | n/p
1.22.5.5 | MR subtrakcijas četriem lietotājiem |  |  | n/p
1.22.5.6 | Vairāku staciju skenējumu savienošanas programma vienam lietotājam |  |  | n/p
1.23 | Komplektācija: |  |  | n/p
1.23.1 | Pacienta trauksmes poga personāla izsaukšanai |  |  | n/p
1.23.2 | Pacienta austiņas akustisko trokšņu samazināšanai ne mazāk kā 2 gab. |  |  | n/p
1.23.3 | Pacienta austiņas ar audio signālu akustisko trokšņu samazināšanai ne mazāk kā 2 gab. |  |  | n/p
1.23.4 | Programmnodrošinājums automātiskām balss komandām |  |  | n/p
1.23.5 | Audio atskaņošana pacientiem izmeklējuma laikā (var atskaņot savus failus), tādējādi samazinot pacientu sedācijas nepieciešamību |  |  | n/p
1.23.6 | Matracis galda virsmai, biezums vismaz 5 cm, vai specializēti spilveni ar aktīvu vakuuma fiksāciju galvas, muguras un mazo locītavu zonām |  |  | n/p
1.23.7 | Īpašs spogulis, ko sertificējis MR sistēmas ražotājs un ko var iestatīt virs pacienta galvas vai galvas spolē |  |  | n/p
1.23.8 | Pacientu novērošanas video kamera (izmeklējuma telpā) un monitors (vadības telpā), nodrošinot tiešu pacienta novērošanu gentrijā ar krāsainu reālā laika attēlu |  |  | n/p
1.23.9 | Attēlu kvalitātes mērījumu fantoms |  |  | n/p
1.23.10 | Ar MRI iekārtu saderīgi karbona vai cita MRI saderīga materiāla sēdrati ar 4 riteņiem un bremžu sistēmu |  |  | n/p
1.24* | Magnētiskās rezonanses iekārtas elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā (ieskaitot kriodzesēšanu) ne vairāk kā 8kW |  |  | 2 punkti, ja elektroenerģijas patēriņš iekārtai gaidīšanas režīmā (ieskaitot kriodzesēšanu) nepārsniedz 7 kWh | 2
1.25 | Pretendents nodrošina ar piedāvāto iekārtu saderīgas dzesēšanas un ventilācijas ielārtas, kuru jaudas un izvietojums atbilst piegādātās iekārtas siltuma emisijas apjomam un paredzētās izmeklējuma telpas tilpumam u. c. raksturlielumiem, ko nosaka ražotājs, ja tās nav iekļautas Būvniecības dokumentācijā telpu pielāgošanas darbiem (nolikuma 2.2. pielikums) |  |  | n/p
2 | Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš (ne mazāk kā 48 (četrdesmit astoņi) mēneši) no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas |  |  | n/p
3 | Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklēšanas un palīgtelpu pielāgošanas darbi saskaņā ar Paziņojumu par būvniecību “Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai, Slimnīcas ielā 25, Liepājā”, BIS Nr. Paziņojums par būvniecību TMP-939661-337553 (saskaņā ar nolikuma 2.2. pielikumu) |  |  | n/p
4 | Ar piedāvāto iekārtu saderīgs šļirces tipa injektors darbam magnētiskās rezonanses telpā izmeklējumu laikā ne mazāk kā 1.5 T vidēs: |  |  | n/p
4.1 | Injektors kontrastvielas un fizioloģiskā šķīduma ievadei pediatriskajiem pacientiem un pieaugušajiem |  |  | n/p
4.2 | Injektora vadība no magnētiskās rezonanses iekārtas telpas un vadības telpas |  |  | n/p
4.3 | Injektoram iespējams iestatīt un definēt dažādas programmas |  |  | n/p
4.4 | KVO funkcija vai funkcija, kas periodiski ievada nelielu fizioloģiskā šķīduma tilpumu |  |  | n/p
4.5 | Injektors novietots uz mobila grīdas statīva |  |  | n/p
4.6 | Injektora piederumi kontrastvielas un fizioloģiskā šķīduma ievadīšanai vismaz 100 izmeklējumiem |  |  | n/p
40