## 1.daļa
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.daļa Ultraskaņas iekārta acs izmeklēšanai
Prasība | Pretendenta piedāvājums
Ražotājs, modelis:
Skenēšana (B-Mode)
Pelēko toņu līmeņi: ne mazāks kā 256
Regulējams pastiprinājums (Gain): vismaz 20–110 dB diapazonā
Laika pastiprinājuma kontrole (TGC): vismaz 0–30 dB diapazonā
Dinamiskā diapazona regulēšana: vismaz 25–90 dB diapazonā
Nekustīgu attēlu un video secību (līdz 40 sek.) saglabāšana cietajā diskā
Attēlu pēcapstrādes rīki:vismaz mērlineāli, laukumu mērījumi, marķieri, komentāri
15 MHz zonde
Devēja frekvence: ne mazāk kā 15 MHz
Skenēšanas leņķis: ne mazāk kā50°
Izmeklēšanas dziļums: ne mazāk kā60 mm
Fokuss: ne lielāks kā 24 mm
Aksiālā izšķirtspēja: ne lielāka kā 115 μm
Laterālā izšķirtspēja: ne lielāka kā 400 μm
Attēlu iegūšanas ātrums: ne mazāk kā 16 Hz
Biometrija (A-Mode)
Regulējams pastiprinājums: vismaz 20–110 dB
Laika pastiprinājuma kontrole (TGC):vismaz 0–30 dB
11 MHz zonde
Devēja frekvence: ne mazāk kā 11 MHz
Uzgaļa diametrs: ne lielāks kā 7 mm
Elektroniskā izšķirtspēja: ne lielāka kā 0,03 mm
Dziļums: ne mazāks kā 60 mm (1536 punktos)
Saderīga ar kontakta un imersijas metodēm
Mērķēšanas stars: LED vai ProBeam™ lāzera rādītājs* vai ekvivalents
Aksiālā garuma mērījumi
Ultraskaņas izplatīšanās ātrums regulējams katram segmentam (priekšējā kamera, lēca, stiklveida ķermenis), kā arī IOL un stiklveida ķermeņa materiāliem.
Iebūvēta modeļu atpazīšana: fakiska, afakiska, PMMA, akrila un silikona materiāli pseidofakiskām acīm.
Automātiska standartnovirzes un vidējā kopējā garuma aprēķināšana vismaz 10 mērījumu sērijai
Iegūšanas režīmi: automātisks, automātisks ar saglabāšanu, manuāls.
Automātiska sklēras pīķa noteikšana.
IOL (intraokulārās lēcas) aprēķins
Formulas (vismaz):
SRK-T
SRK-II
Holladay
Binkhorst-II
Hoffer-Q
Haigis
Pēcoperācijas refrakcijas aprēķins:
Pirmsoperācijas un pēcoperācijas refrakcija
Pirmsoperācijas un pēcoperācijas keratometrija
Keratometriskās korekcijas un implanta aprēķina metodes (vismaz):
History Derived
Refraction Derived
Contact Lens Method
Rosa Regression
Shammas Regression
Double K/SRK-T (Dr. Aramberri formula)
vismaz 9 vērtības vēlamās ametropijas sasniegšanai katrai IOL.
IOL soli: ne lielāks kā 0,25 D vai 0,50 D.
Vienlaicīga vismaz 4 dažādu IOL aprēķinu attēlošana.
Pahimetrija (P-Mode)
20 MHz zonde
Devēja frekvence: ne mazāk kā 20 MHz
Uzgaļa diametrs: ne lielāks kā 1,2 mm
Metode: kontakta
Konverģence: ne lielāka kā 0,5 mm no uzgaļa
Leņķis: 45°
Radzenes biezuma mērījumi
Mērījumu diapazons: ne mazāk kā 200–999 μm
Mērījumu skaits: 1–10
Precizitāte: ne sliktāka kā ±5 μm
Ātrums: regulējams
Mērījumu metodes:
Centrālais mērījums
Kartogrāfiskā karte (automātiska, nepārtraukta, skenēšana)
Kartogrāfiskās kartes režīmi (vismaz):
User
9C8L
9C4L
5C8L
5C4L
9C
5C
8L
4L
Acs iekšējā spiediena (IOP) korelācijas tabulas
Korelācijas starp acs iekšējo spiedienu un radzenes biezumu (vismaz):
Ehlers
Doughty
Dresdner
Neierobežots lietotāja definētu tabulu skaits
Specifikācijas:
Korekcijas koeficients: līdz 120 %
Vispārīga informācija
Krāsu LCD skārienekrāns ar apgaismojumu, izšķirtspēja ne mazāka kā 1024 × 768 pikseļi
Elektriskās prasības
Barošana: 100–240 Vac ±10 %, vienfāzes ar zemējumu
Frekvence: 50/60 Hz
Jauda: ne lielākā kā 60 W
Fiziskie parametri
Izmēri: ne lielāki kā 26,8 cm (platums) × 4,0 cm (dziļums) × 24,6 cm (augstums)
Skārienekrāna izmērs – ne mazāks kā 21 cm × 16 cm
Svars:ne lielāks kā 3,5 kg
Savienojumi: Savienojumi – vismaz 4 USB pieslēgvietas, vismaz 1 Ethernet pieslēgvieta un vismaz 1 HDMI pieslēgvieta.
Komplektācijā iekļautie piederumi
Kājas slēdzis (Footswitch)
Bluetooth pele
Papildaprīkojums
Ārējais printeris ar Windows operētājsistēmas atbalstu (USB vai Wi-Fi)
Videoprinteris ar USB savienojumu
Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš pie maksimālās jaudas (kW)
Garantijas laiks mēnešos (MINIMĀLAIS 24 MĒNEŠI)
Piegādes laiks nedēļās
Piedāvātā līgumcenaEUR bez PVN
Obligāti nosacījumi | Prasība | Apliecinājums
Visi parametri norādīti ražotāja oriģinālajā dokumentā vai ražotāja apstiprinātā vēstulē. | Iesniegt apliecinājumu
Pretendentam jānodrošina garantijas serviss (remonts) saskaņā ar ražotāja noteiktajām rekomendācijām. | Iesniegt apliecinājumu.
Piedāvātajām medicīniskajām iekārtām ir jābūt ar CE marķējumu. | Iesniegt apliecinājumu
Iekārtai jābūt jaunai, nelietotai. | Iesniegt apliecinājumu
Servisa inženierdienesta atbildes laiks uz pieteiktu bojājumu – 2 darba dienu laikā. | Iesniegt apliecinājumu
Iesniegt lietošanas instrukcijas latviešu valodā (papīra un jebkura datu nesēja formātā), piegādājot iekārtu. | Iesniegt apliecinājumu
Piegādātājam uz vietas jānodrošina personāla (ne vairāk kā 4 personas) apmācība (ne mazāk kā 8 astronomiskās stundas) darbam ar iekārtu. | Iesniegt apliecinājumu
Jānodrošina medicīniskā aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no piegādes līguma parakstīšanas brīža. | Iesniegt apliecinājumu
Pretendentam jānodrošina medicīnas iekārtas funkciju atbilstības testa un elektrodrošības pārbaudes veikšana, lai nodrošinātu iekārtas uzstādīšanu un gatavību ekspluatācijai. | Iesniegt apliecinājumu
Piedāvājumam jāpievieno tehniskā informācija (ražotāja datu lapa), kas apliecina piedāvāto iekārtu atbilstību prasībām. Ja piedāvājumam ir pievienots/-i dokuments/-i svešvalodā/-ās, jāpievieno tulkojums latviešu valodā. | Iesniegt tehnisko informāciju
Pievienot katalogu/ brošūru. | Iesniegt katalogu/ brošūru
Pretendentam jānodrošina apkope un remonts pēc garantijas laika. Pretendents apņemas sniegt pircējam iespēju saņemt preces apkopi, remontu un/vai uzraudzību pēc garantijas laika beigām. Apkope, remonts un/vai uzraudzība pēc garantijas termiņa beigām tiks piedāvāta par maksu. Pārdevējs sniegs skaidru cenu piedāvājumu un aprakstu par pakalpojuma veidu un apjomu, pirms pakalpojuma sniegšanas. | Iesniegt apliecinājumu

## 2.daļa
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
2.daļa Lensmetrs (automātiskais)
Prasība | Pretendenta piedāvājums
Ražotājs, modelis:
Augstas precizitātes automātiskais lensmetrs, paredzēts briļļu lēcu optisko parametru mērīšanai
Sfēras mērījumu diapazons: ne mazāk kā no –25 D līdz +25 D
Cilindra mērījumu diapazons: ne mazāk kā no 0 D līdz ±10,00 D
Cilindra ass mērījumu diapazons: ne mazāk kā 0°–180°
Prizmas mērījumu diapazons: ne mazāk kā 0Δ–10Δ
Starpzīlīšu attāluma mērījumu diapazons: ne mazāk kā 0–85 mm
Dioptriju solis: ne lielāks kā 0,01 D
Ass noteikšanas solis: ne lielāks kā 1°
Prizmas noteikšanas solis: ne lielāks kā 0,01 Δ
UV caurspīdības mērīšanas funkcija: jānodrošina UV mērījumi pie 365 nm
Termoprinteris: iebūvēts vai integrēts rezultātu izdrukai
Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš pie maksimālās jaudas (kW)
Garantijas laiks mēnešos (MINIMĀLAIS 24 MĒNEŠI)
Piegādes laiks nedēļās
Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
Obligāti nosacījumi | Prasība | Apliecinājums
Visi parametri norādīti ražotāja oriģinālajā dokumentā vai ražotāja apstiprinātā vēstulē. | Iesniegt apliecinājumu
Pretendentam jānodrošina garantijas serviss (remonts) saskaņā ar ražotāja noteiktajām rekomendācijām. | Iesniegt apliecinājumu.
Piedāvātajām medicīniskajām iekārtām ir jābūt ar CE marķējumu. | Iesniegt apliecinājumu
Iekārtai jābūt jaunai, nelietotai. | Iesniegt apliecinājumu
Servisa inženierdienesta atbildes laiks uz pieteiktu bojājumu – 2 darba dienu laikā. | Iesniegt apliecinājumu
Iesniegt lietošanas instrukcijas latviešu valodā (papīra un jebkura datu nesēja formātā), piegādājot iekārtu. | Iesniegt apliecinājumu
Piegādātājam uz vietas jānodrošina personāla (ne vairāk kā 4 personas) apmācība (ne mazāk kā 8 astronomiskās stundas) darbam ar iekārtu. | Iesniegt apliecinājumu
Jānodrošina medicīniskā aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no piegādes līguma parakstīšanas brīža. | Iesniegt apliecinājumu
Pretendentam jānodrošina medicīnas iekārtas funkciju atbilstības testa un elektrodrošības pārbaudes veikšana, lai nodrošinātu iekārtas uzstādīšanu un gatavību ekspluatācijai. | Iesniegt apliecinājumu
Piedāvājumam jāpievieno tehniskā informācija (ražotāja datu lapa), kas apliecina piedāvāto iekārtu atbilstību prasībām. Ja piedāvājumam ir pievienots/-i dokuments/-i svešvalodā/-ās, jāpievieno tulkojums latviešu valodā. | Iesniegt tehnisko informāciju
Pievienot katalogu/ brošūru. | Iesniegt katalogu/ brošūru
Pretendentam jānodrošina apkope un remonts pēc garantijas laika. Pretendents apņemas sniegt pircējam iespēju saņemt preces apkopi, remontu un/vai uzraudzību pēc garantijas laika beigām. Apkope, remonts un/vai uzraudzība pēc garantijas termiņa beigām tiks piedāvāta par maksu. Pārdevējs sniegs skaidru cenu piedāvājumu un aprakstu par pakalpojuma veidu un apjomu, pirms pakalpojuma sniegšanas. | Iesniegt apliecinājumu

## 3.daļa
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
3.daļa Optiskais biometrs
Prasība | Pretendenta piedāvājums
Ražotājs, modelis:
1.Ierīcei jānodrošina optiska aksiālā acs garuma mērīšana, izmantojot zemas koherences interferometrijas (LCI) tehnoloģiju.
2.Aksiālā garuma mērījumu diapazonam jābūt ne mazākam kā 14–40 mm.
3.Aksiālā garuma attēlošanas solim jābūt ne lielākam kā 0,01 mm.
4.Aksiālā garuma mērījumu precizitātei jābūt ne mazākai kā ±0,05 mm.
5.Radzenes izliekuma rādiusa mērījumu diapazonam jābūt ne mazākam kā 5,00–13,00 mm.
6.Radzenes izliekuma rādiusa attēlošanas solim jābūt ne lielākam kā 0,01 mm.
7.Radzenes izliekuma rādiusa mērījumu precizitātei jābūt ne mazākai kā ±0,05 mm.
8.Priekšējās kameras dziļuma mērījumu diapazonam jābūt ne mazākam kā 1,5–6,5 mm.
9.Priekšējās kameras dziļuma attēlošanas solim jābūt ne lielākam kā 0,01 mm.
10.Priekšējās kameras dziļuma mērījumu precizitātei jābūt ne mazākai kā ±0,1 mm.
11.Centrālā radzenes biezuma mērījumu diapazonam jābūt ne mazākam kā 250–1300 μm.
12.Centrālā radzenes biezuma attēlošanas solim jābūt ne lielākam kā 1 μm.
13.Centrālā radzenes biezuma mērījumu precizitātei jābūt ne mazākai kā ±10 μm.
14.White-to-White (WTW) attāluma mērījumu diapazonam jābūt ne mazākam kā 7–14 mm.
15.White-to-White (WTW) attāluma attēlošanas solim jābūt ne lielākam kā 0,1 mm.
16.White-to-White (WTW) attāluma mērījumu precizitātei jābūt ne mazākai kā ±0,2 mm.
17.Zīlītes diametra mērījumu diapazonam jābūt ne mazākam kā 1–10 mm.
18.Zīlītes diametra attēlošanas solim jābūt ne lielākam kā 0,1 mm.
19.Zīlītes diametra mērījumu precizitātei jābūt ne mazākai kā ±0,2 mm.
Ultraskaņas biometrs
20. Jābūt iespējai integrēt vai aprīkot ierīci ar ultraskaņas biometrisko moduli.
21. Ultraskaņas aksiālā garuma mērījumu diapazonam jābūt ne mazākam kā 12–40 mm.
22. Ultraskaņas radzenes biezuma mērījumu diapazonam jābūt ne mazākam kā 200–1300 μm.
IOL aprēķinu funkcijas
23. Jānodrošina intraokulāro lēcu (IOL) jaudas aprēķins.
24. Ierīcei jāatbalsta vismaz šādas IOL aprēķina formulas: SRK; SRK II; SRK/T; Binkhorst; Hoffer Q; Holladay 1; Formula/H
25. Jānodrošina aprēķini pacientiem pēc refraktīvām (LASIK) operācijām.
26. Jānodrošina torisko intraokulāro lēcu aprēķina funkcija.
Automatizācija un lietotāja interfeiss
27. Jānodrošina automātiska acs sekošana vismaz trīs asīs (X, Y un Z virzienā).
28. Jānodrošina automātiska mērījuma uzņemšanas funkcija.
29. Ierīcei jābūt aprīkotai ar krāsu skārienjutīgu ekrānu, kura diagonāle ir ne mazāka kā 8 collas.
30. Jānodrošina integrēts termoprinteris mērījumu rezultātu izdrukai.
Datu pārvaldība un savienojamība
31. Jānodrošina LAN un USB datu pārraides pieslēgvietas.
32. Jānodrošina pacientu datu uzglabāšana un eksportēšana.
33. Jānodrošina integrācija ar datu pārvaldības un attēlu arhivēšanas sistēmām.
34. Jānodrošina iespēja reģistrēt vismaz 100 intraokulāro lēcu modeļus.
35. Jānodrošina iespēja reģistrēt vismaz 50 ķirurgu profilus.
36. Jānodrošina ķirurgam specifisku IOL konstantu optimizācijas funkcija.
Barošana un konstrukcija
37. Ierīcei jādarbojas no 100–240 V maiņstrāvas elektrotīkla.
38. Elektroenerģijas patēriņš nedrīkst pārsniegt 100 VA.
39. Ierīces svars nedrīkst pārsniegt 25 kg.
40. Ierīcei jābūt paredzētai izmantošanai oftalmoloģiskajā praksē un kataraktas operāciju plānošanā.
Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš pie maksimālās jaudas (kW)
Garantijas laiks mēnešos (MINIMĀLAIS 24 MĒNEŠI)
Piegādes laiks nedēļās
Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
Obligāti nosacījumi | Prasība | Apliecinājums
Visi parametri norādīti ražotāja oriģinālajā dokumentā vai ražotāja apstiprinātā vēstulē. | Iesniegt apliecinājumu
Pretendentam jānodrošina garantijas serviss (remonts) saskaņā ar ražotāja noteiktajām rekomendācijām. | Iesniegt apliecinājumu.
Piedāvātajām medicīniskajām iekārtām ir jābūt ar CE marķējumu. | Iesniegt apliecinājumu
Iekārtai jābūt jaunai, nelietotai. | Iesniegt apliecinājumu
Servisa inženierdienesta atbildes laiks uz pieteiktu bojājumu – 2 darba dienu laikā. | Iesniegt apliecinājumu
Iesniegt lietošanas instrukcijas latviešu valodā (papīra un jebkura datu nesēja formātā), piegādājot iekārtu. | Iesniegt apliecinājumu
Piegādātājam uz vietas jānodrošina personāla (ne vairāk kā 4 personas) apmācība (ne mazāk kā 8 astronomiskās stundas) darbam ar iekārtu. | Iesniegt apliecinājumu
Jānodrošina medicīniskā aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no piegādes līguma parakstīšanas brīža. | Iesniegt apliecinājumu
Pretendentam jānodrošina medicīnas iekārtas funkciju atbilstības testa un elektrodrošības pārbaudes veikšana, lai nodrošinātu iekārtas uzstādīšanu un gatavību ekspluatācijai. | Iesniegt apliecinājumu
Piedāvājumam jāpievieno tehniskā informācija (ražotāja datu lapa), kas apliecina piedāvāto iekārtu atbilstību prasībām. Ja piedāvājumam ir pievienots/-i dokuments/-i svešvalodā/-ās, jāpievieno tulkojums latviešu valodā. | Iesniegt tehnisko informāciju
Pievienot katalogu/ brošūru. | Iesniegt katalogu/ brošūru
Pretendentam jānodrošina apkope un remonts pēc garantijas laika. Pretendents apņemas sniegt pircējam iespēju saņemt preces apkopi, remontu un/vai uzraudzību pēc garantijas laika beigām. Apkope, remonts un/vai uzraudzība pēc garantijas termiņa beigām tiks piedāvāta par maksu. Pārdevējs sniegs skaidru cenu piedāvājumu un aprakstu par pakalpojuma veidu un apjomu, pirms pakalpojuma sniegšanas. | Iesniegt apliecinājumu

## 4.daļa
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
4.daļa Fakoemulsifikācijas iekārta
Prasības | Pretendenta piedāvājums
Ražotājs, modelis:
Oftalmoloģiskā ķirurģijas sistēma paredzēta acs priekšējā un mugurējā segmenta ķirurģiskām operācijām
Sistēmai jānodrošina ne mazāk kā šādas funkcijas:
intraokulārā spiediena uzturēšana;
irrigācija un aspirācija (I/A);
fakoemulsifikācija;
bipolāra diatermija;
kapsulotomija;
augstfrekvences dziļā sklerotomija (HFDS);
vitrektomijas funkcija;
viskoelastisko vielu injicēšana un ekstrakcija;
intraokulārais apgaismojums;
gaisa padeve intraokulārā spiediena uzturēšanai.
Elektriskās prasības: Barošanas spriegums: 100–240 V AC, Tīkla frekvence: 50/60 Hz, Elektroenerģijas patēriņš: ne vairāk kā 280 VA
Fakoemulsifikācijas funkcija
Darba frekvence: 26–28,8 kHz.
Nominālā frekvence: 28 kHz.
Izejas jauda: ne mazāk kā 40 W.
Vakuuma regulēšanas diapazons: ne mazāk kā 0–600 mmHg.
Peristaltiskās plūsmas regulēšanas diapazons: ne mazāk kā 0–50 ml/min.
Refluksa funkcija ar plūsmu ne mazāku kā 15 ml/min.
Vitrektomijas funkcija
Priekšējā segmenta vitrektomijas režīmā griešanas ātrums: nepārtrauktas plūsmas griezējam – ne mazāk kā 2400 griezieni/min; SPS griezējam – ne mazāk kā 1200 griezieni/min.
Priekšējā/mugurējā segmenta vitrektomijas režīmā: nepārtrauktas plūsmas griezējam – ne mazāk kā 10 000 griezieni/min; SPS griezējam – ne mazāk kā 5000 griezieni/min.
Diatermijas un kapsulotomijas funkcijas
Diatermijas darba frekvence: 500 kHz ±100 kHz.
Diatermijas jauda: regulējama diapazonā līdz vismaz 8 W.
Kapsulotomijas darba frekvence: 500 kHz ±100 kHz.
Kapsulotomijas jauda: standarta režīmā – ne mazāk kā 7,8 W; augstas jaudas režīmā – ne mazāk kā 10 W.
Intraokulārā spiediena uzturēšana. Gaisa/GFI spiediena regulēšanas diapazons: ne mazāk kā 1–120 mmHg.
Viskoelastisko vielu ievadīšana un ekstrakcija
Viskoelastisko vielu injekcijas spiediena diapazons: ne mazāk kā 0,05–5,0 bar.
Viskoelastisko vielu ekstrakcijas spiediena diapazons: ne mazāk kā 0,01–1,0 bar.
Apgaismojuma sistēma. Iekārtai jābūt aprīkotai ar LED intraokulāro apgaismojumu
Iekārtas izmēri nedrīkst pārsniegt: platums – 50 cm; augstums – 171 cm; dziļums – 54 cm.
Iekārtas svars bez galdiņa:ne vairāk kā 32 kg.
Instrumentu galdiņa darba virsma: ne mazāka kā 41 × 31 cm.
Darbības laikā trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 70 dB(A).
Darba temperatūras diapazons: ne šaurāks kā +10 °C līdz +35 °C.
Relatīvais gaisa mitrums darbības laikā: 30–75 % bez kondensācijas.
Piegādes komplektā jāiekļauj:
oftalmoloģiskā ķirurģijas platforma;
instrumentu galdiņš;
daudzfunkcionāls kājas pedālis;
saspiestā gaisa pieslēguma šļūtene;
Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš pie maksimālās jaudas (kW)
Garantijas laiks mēnešos (MINIMĀLAIS 24 MĒNEŠI)
Piegādes laiks nedēļās
Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
Obligāti nosacījumi | Prasība | Apliecinājums
Visi parametri norādīti ražotāja oriģinālajā dokumentā vai ražotāja apstiprinātā vēstulē. | Iesniegt apliecinājumu
Pretendentam jānodrošina garantijas serviss (remonts) saskaņā ar ražotāja noteiktajām rekomendācijām. | Iesniegt apliecinājumu.
Piedāvātajām medicīniskajām iekārtām ir jābūt ar CE marķējumu. | Iesniegt apliecinājumu
Iekārtai jābūt jaunai, nelietotai. | Iesniegt apliecinājumu
Servisa inženierdienesta atbildes laiks uz pieteiktu bojājumu – 2 darba dienu laikā. | Iesniegt apliecinājumu
Iesniegt lietošanas instrukcijas latviešu valodā (papīra un jebkura datu nesēja formātā), piegādājot iekārtu. | Iesniegt apliecinājumu
Piegādātājam uz vietas jānodrošina personāla (ne vairāk kā 4 personas) apmācība (ne mazāk kā 8 astronomiskās stundas) darbam ar iekārtu. | Iesniegt apliecinājumu
Jānodrošina medicīniskā aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no piegādes līguma parakstīšanas brīža. | Iesniegt apliecinājumu |  | lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.
Pretendentam jānodrošina medicīnas iekārtas funkciju atbilstības testa un elektrodrošības pārbaudes veikšana, lai nodrošinātu iekārtas uzstādīšanu un gatavību ekspluatācijai. | Iesniegt apliecinājumu
Piedāvājumam jāpievieno tehniskā informācija (ražotāja datu lapa), kas apliecina piedāvāto iekārtu atbilstību prasībām. Ja piedāvājumam ir pievienots/-i dokuments/-i svešvalodā/-ās, jāpievieno tulkojums latviešu valodā. | Iesniegt tehnisko informāciju
Pievienot katalogu/ brošūru. | Iesniegt katalogu/ brošūru
Pretendentam jānodrošina apkope un remonts pēc garantijas laika. Pretendents apņemas sniegt pircējam iespēju saņemt preces apkopi, remontu un/vai uzraudzību pēc garantijas laika beigām. Apkope, remonts un/vai uzraudzība pēc garantijas termiņa beigām tiks piedāvāta par maksu. Pārdevējs sniegs skaidru cenu piedāvājumu un aprakstu par pakalpojuma veidu un apjomu, pirms pakalpojuma sniegšanas. | Iesniegt apliecinājumu

## 5.daļa
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
5.daļa Operāciju oftalmoloģiskais mikroskops
Prasība | Pretendenta piedāvājums
Ražotājs, modelis:
Binokulārā caurule. Slīpa binokulārā caurule ar slīpuma leņķi ne mazāku kā 60°
Fokusa attālums binokulārajai caurulei. Ne mazāks kā 159 mm (vai 182 mm grozāmai caurulei)
Objektīvs. Apochromātiskais (APO) objektīvs ar fokusa attālumu ne mazāku kā 200 mm
Okulāri. Platleņķa okulāri (WF) ar palielinājumu ne mazāku kā 10× un dioptriju kompensāciju
Palielinājuma maiņa. Apochromātisks 5 pakāpju palielinājuma mainītājs vai motorizēta tālummaiņa ar attiecību ne mazāku kā 1:6
Smalkā fokusēšana. Motorizēta smalkā fokusēšana ar diapazonu ne mazāku kā 40 mm
XY kustības mehānisms. XY savienojums ar pārvietošanas diapazonu ne mazāku kā 50 × 50 mm
Retīnas aizsardzības filtrs. Jānodrošina ieslēdzams retīnas aizsardzības filtrs GG 475
Dzeltens filtrs. Jānodrošina ieslēdzams dzeltens filtrs
Apgaismojums. Koaksiāls aukstās gaismas šķiedru optikas apgaismojums
Gaismas avota jauda. Ne mazāka kā 15 V / 150 W
Rezerves lampa. Jābūt operatīvi pieejamai rezerves lampai
Infrasarkanā un ultravioletā starojuma aizsardzība. Jānodrošina filtri pret IR un UV starojumu
Foto/video dokumentācijas iespējas. Jānodrošina foto un video dokumentācijas pieslēgšanas iespēja
Staru dalītājs (beam splitter). Jānodrošina vienpusējs vai divpusējs staru dalītājs
C-mount pieslēgums. Jānodrošina C-mount pieslēgums ar fokusa attālumu ne mazāku kā 54 mm
Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš pie maksimālās jaudas (kW)
Garantijas laiks mēnešos (MINIMĀLAIS 24 MĒNEŠI)
Piegādes laiks nedēļās
Piedāvātā līgumcenaEUR bez PVN
Obligāti nosacījumi | Prasība | Apliecinājums
Visi parametri norādīti ražotāja oriģinālajā dokumentā vai ražotāja apstiprinātā vēstulē. | Iesniegt apliecinājumu
Pretendentam jānodrošina garantijas serviss (remonts) saskaņā ar ražotāja noteiktajām rekomendācijām. | Iesniegt apliecinājumu.
Piedāvātajām medicīniskajām iekārtām ir jābūt ar CE marķējumu. | Iesniegt apliecinājumu
Iekārtai jābūt jaunai, nelietotai. | Iesniegt apliecinājumu
Servisa inženierdienesta atbildes laiks uz pieteiktu bojājumu – 2 darba dienu laikā. | Iesniegt apliecinājumu
Iesniegt lietošanas instrukcijas latviešu valodā (papīra un jebkura datu nesēja formātā), piegādājot iekārtu. | Iesniegt apliecinājumu
Piegādātājam uz vietas jānodrošina personāla (ne vairāk kā 4 personas) apmācība (ne mazāk kā 8 astronomiskās stundas) darbam ar iekārtu. | Iesniegt apliecinājumu
Jānodrošina medicīniskā aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no piegādes līguma parakstīšanas brīža. | Iesniegt apliecinājumu
Pretendentam jānodrošina medicīnas iekārtas funkciju atbilstības testa un elektrodrošības pārbaudes veikšana, lai nodrošinātu iekārtas uzstādīšanu un gatavību ekspluatācijai. | Iesniegt apliecinājumu
Piedāvājumam jāpievieno tehniskā informācija (ražotāja datu lapa), kas apliecina piedāvāto iekārtu atbilstību prasībām. Ja piedāvājumam ir pievienots/-i dokuments/-i svešvalodā/-ās, jāpievieno tulkojums latviešu valodā. | Iesniegt tehnisko informāciju
Pievienot katalogu/ brošūru. | Iesniegt katalogu/ brošūru
Pretendentam jānodrošina apkope un remonts pēc garantijas laika. Pretendents apņemas sniegt pircējam iespēju saņemt preces apkopi, remontu un/vai uzraudzību pēc garantijas laika beigām. Apkope, remonts un/vai uzraudzība pēc garantijas termiņa beigām tiks piedāvāta par maksu. Pārdevējs sniegs skaidru cenu piedāvājumu un aprakstu par pakalpojuma veidu un apjomu, pirms pakalpojuma sniegšanas. | Iesniegt apliecinājumu

## 6.daļa
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
6.daļa Oftalmoloģiskais instrumentu komplekts
Prasība | Pretendenta piedāvājums | Cena par 1 vienību | Cena par daudzumu
BARRAQUER tipa acu plakstiņu pletējs, fenestrēts, lielas lāpstiņas ar garumu 14.0-14,5mm. Kopējais garums 40mm, 3gb
Castroviejo tipa šuvju pincete, darba daļai 1 × 2 zobi ar izmēru 0,25 mm × 0,12 mm, šūšanas platforma 6 mm. Kopējais garums 109 mm +/- 2mm. 3gb
Capsulorhexis Castroviejo tipa pincete, ar centrējošu vadotni, ekstra delikāta, ar savstarpēji fiksējošiem mikroserrētiem galiem. Darba galu garums 13mm. Kopējais garums 103mm +/- 2mm. 3gb
Thomas Neuhann tipa kombinētais āķis. Push–pull varavīksnenes āķis un Neuhann vertikālais čopers. Kopējais garums 120mm +/1 2mm. 3gb
Pretendents ir tiesīgs piedāvāt tehniskajā specifikācijā norādītajiem oftalmoloģiskajiem instrumentiem ekvivalentus instrumentus, ja to tehniskās un funkcionālās īpašības ir līdzvērtīgas vai labākas par tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un tiek pilnībā nodrošināta paredzētā funkcionalitāte.
Garantijas laiks mēnešos (MINIMĀLAIS 24 MĒNEŠI)
Piegādes laiks nedēļās
Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
Obligāti nosacījumi | Prasība | Apliecinājums
Visi parametri norādīti ražotāja oriģinālajā dokumentā vai ražotāja apstiprinātā vēstulē. | Iesniegt apliecinājumu
Pretendentam jānodrošina garantijas serviss (remonts) saskaņā ar ražotāja noteiktajām rekomendācijām. | Iesniegt apliecinājumu.
Piedāvātajām medicīniskajām iekārtām ir jābūt ar CE marķējumu. | Iesniegt apliecinājumu
Servisa inženierdienesta atbildes laiks uz pieteiktu bojājumu – 2 darba dienu laikā. | Iesniegt apliecinājumu
Iesniegt lietošanas instrukcijas latviešu valodā (papīra un jebkura datu nesēja formātā), piegādājot iekārtu. | Iesniegt apliecinājumu
Jānodrošina medicīniskā aprīkojuma piegāde, ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no piegādes līguma parakstīšanas brīža. | Iesniegt apliecinājumu
Pretendentam jānodrošina medicīnas iekārtas funkciju atbilstības testa un elektrodrošības pārbaudes veikšana, lai nodrošinātu iekārtas uzstādīšanu un gatavību ekspluatācijai. | Iesniegt apliecinājumu
Piedāvājumam jāpievieno tehniskā informācija (ražotāja datu lapa), kas apliecina piedāvāto iekārtu atbilstību prasībām. Ja piedāvājumam ir pievienots/-i dokuments/-i svešvalodā/-ās, jāpievieno tulkojums latviešu valodā. | Iesniegt tehnisko informāciju
Pievienot katalogu/ brošūru. | Iesniegt katalogu/ brošūru
Pretendentam jānodrošina apkope un remonts pēc garantijas laika. Pretendents apņemas sniegt pircējam iespēju saņemt preces apkopi, remontu un/vai uzraudzību pēc garantijas laika beigām. Apkope, remonts un/vai uzraudzība pēc garantijas termiņa beigām tiks piedāvāta par maksu. Pārdevējs sniegs skaidru cenu piedāvājumu un aprakstu par pakalpojuma veidu un apjomu, pirms pakalpojuma sniegšanas. | Iesniegt apliecinājumu

## 7.daļa
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
7.daļa Ķirurga krēsls acu operāciju veikšanai
Prasība | Pretendenta piedāvājums
Ražotājs, modelis:
Pamatne uz trīs riteņiem labākai manevrēšanai.
Elektriskās bremzes.
Sēdekļa augstums elektriski regulējams amplitūdā vismaz 490 līdz 800 mm.
Sēdekļa izmēri 420 x 460 mm ± 5%.
Sēdeklim regulējams leņķis
Muguras atzveltnes izmērs 350x300mm ± 5%.
Muguras atzveltnes regulējams augstums un leņķis.
Krēsls aprīkots ar roku balstiem
Roku balstām regulējams garums un leņķis
Roku balstu celtspēja vismaz 10 kg
Krēsla polsterējums ir bezšuvju vai viegli dezinficējams un izturīgs pret medicīniskajiem dezinfekcijas līdzekļiem
Drošā darba slodze ne mazāka par 150 kg
Barošana ar bateriju, baterija ir integrēta krēslā.
Komplektācija, vismaz:
Vismaz viens ķirurga krēsls
Vismaz viens lādēšanas adapteris
Garantijas laiks mēnešos (MINIMĀLAIS 24 MĒNEŠI)
Piegādes laiks nedēļās
Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
Obligāti nosacījumi | Prasība | Apliecinājums
Visi parametri norādīti ražotāja oriģinālajā dokumentā vai ražotāja apstiprinātā vēstulē. | Iesniegt apliecinājumu
Pretendentam jānodrošina garantijas serviss (remonts) saskaņā ar ražotāja noteiktajām rekomendācijām. | Iesniegt apliecinājumu.
Piedāvātajām medicīniskajām iekārtām ir jābūt ar CE marķējumu. | Iesniegt apliecinājumu
Iekārtai jābūt jaunai, nelietotai. | Iesniegt apliecinājumu
Servisa inženierdienesta atbildes laiks uz pieteiktu bojājumu – 2 darba dienu laikā. | Iesniegt apliecinājumu
Iesniegt lietošanas instrukcijas latviešu valodā (papīra un jebkura datu nesēja formātā), piegādājot iekārtu. | Iesniegt apliecinājumu
Jānodrošina medicīniskā aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no piegādes līguma parakstīšanas brīža. | Iesniegt apliecinājumu
Piedāvājumam jāpievieno tehniskā informācija (ražotāja datu lapa), kas apliecina piedāvāto iekārtu atbilstību prasībām. Ja piedāvājumam ir pievienots/-i dokuments/-i svešvalodā/-ās, jāpievieno tulkojums latviešu valodā. | Iesniegt tehnisko informāciju
Pievienot katalogu/ brošūru. | Iesniegt katalogu/ brošūru
Pretendentam jānodrošina apkope un remonts pēc garantijas laika. Pretendents apņemas sniegt pircējam iespēju saņemt preces apkopi, remontu un/vai uzraudzību pēc garantijas laika beigām. Apkope, remonts un/vai uzraudzība pēc garantijas termiņa beigām tiks piedāvāta par maksu. Pārdevējs sniegs skaidru cenu piedāvājumu un aprakstu par pakalpojuma veidu un apjomu, pirms pakalpojuma sniegšanas. | Iesniegt apliecinājumu