## Sheet1
Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums: 28.07.2026.
2. pielikums
iepirkuma “Nemidriatiskās funduskameras piegāde”,
Id. Nr. LRS 2026/17, nolikumam
Nemidriatiskās funduskameras piegāde, Id. Nr. LRS 2026/17
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Piezīmes:
1. Ar vienu zvaigznīti (*) atzīmēto punktu prasība jānodrošina vismaz minimālajā noteiktajā apmērā (skat. 2. kolonnu), par papildu funkcionalitāti, tehnisko rādītāju raksturlielumiem tiek piešķirti papildu punkti atbilstoši 5. kolonnā minētajiem "Punktu piešķiršanas nosacījumi";
2. Piegādātājs nodrošina, ka iepirkuma līguma izpildē netiek piegādātas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces.
PRETENDENTS: norāda pretendenta nosaukumu |  | Aizpilda Pretendents
Nr. p. k. | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums, konkrēta atbilstība izvirzītajām prasībām | Atsauce uz informatīvo materiālu, norādot precīzu lapaspusi un atzīmējot attiecīgo pozīciju tehniskajā dokumentācijā | Punktu piešķiršanas nosacījumi (ja punkti par attiecīgo kritēriju netiek piemēroti - n/p).
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Nemidriātiskā funduskamera
1.1 | Pretendenta piedāvātās iekārtas ražotājs |  |  | n/p
1.2 | Pretendenta piedāvātās iekārtas nosaukums un modelis |  |  | n/p
1.3 | Pretendenta piedāvātās iekārtas ražošanas gads | Ierīce ražota ne agrāk kā 2026. gadā |  | n/p
1.4 | Pretendenta piedāvātās iekārtas medicīnas ierīces klase saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumiem Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” |  |  | n/p
2 | Nemidriātiska automātiska funduskamera, konfokālā attēla iegūšanai, fotografēšanai bez acs zīlītes paplašināšanas
2.1 | Vispārējās tehniskās prasības
2.2 | Attēla redzes lauka leņķis ne mazāks par 45° |  |  | n/p
2.3 | Darba attālums ne vairāk kā 50 mm |  |  | n/p
2.4 | Fokusēšana ar infrasarkano apgaismojumu |  |  | n/p
2.5 | Automātiskā dioptriju kompensācija vismaz ± 15 D diapazonā |  |  | n/p
2.6 | Foto sensora izšķirtspēja ne mazāka kā 10 Mpix, ar izšķirtspēju ±(5) 77 pikseļi uz leņķa grādu |  |  | n/p
2.7 | Balta LED gaisma (420-675 nm ± 35 nm) un infrasarkana LED gaisma (825-870 nm ± 35 nm) |  |  | n/p
2.8 | Krāsu, infrasarkanā, zilā, sarkanā un zaļā (red free) filtri |  |  | n/p
2.9 | Pacienta zoda balsts ar elektriski vadāmu vai viegli pielāgojamu augstuma regulēšanas mehānismu |  |  | n/p
2.10 | Ierīcē integrēts dators ar SSD disku, ietilpība ne mazāka par 480 GB datu uzglabāšanai (vai alternatīvs datu uzglabāšanas veids, piem., USB spraudnis) |  |  | n/p
2.11 | Integrēts ne mazāks kā 10.1” skārienjutīgs ekrāns, rotējams vismaz par ± 90° (vai analogs risinājums ar iekārtu nesaistīta planšete) |  |  | n/p
2.12 | Iebūvēti komunikāciju porti: vismaz 3x USB porti un 1x LAN ports |  |  | n/p
2.13* | Strāvas patēriņš darba režīmā ne vairāk kā200 VA (vai elektroenerģijas patēriņš, kas nepārsniedz 160 W) |  |  | Ja elektroenerģijas patēriņš iekārtai ir zem 150 VA (vai zem 120 W), tad pretendentam tiek piešķirti 2 punkti | 2
2.9 | Fotografēšanas režīms:
2.9.1 | Nemidriātisks (bez obligātas acs zīlītes paplašināšanas) |  |  | n/p
2.9.2 | Minimālais zīlītes izmērs kvalitatīvai tīklenes fotografēšanai ne vairāk kā 3,3 mm |  |  | n/p
2.9.3 | Stereo pāris |  |  | n/p
2.9.4 | Panorāmas skats |  |  | n/p
2.9.5 | Priekšējais segments |  |  | n/p
2.9.6 | Funkcionalitāte, kas nodrošina brīdinājumu un / vai automātisku attēla uzņemšanas novēršanu pacienta mirkšķināšanas vai acs aizvēršanās gadījumā |  |  | n/p
2.9.7 | Glaukomas izmeklēšanas iespēja |  |  | n/p
2.10 | Iekārtas darba programmatūras funkcijas un iespējas
2.10.1 | Pilna automātiska vadība: pozicionēšana, fokusēšana, ekspozīcija un uzņemšana |  |  | n/p
2.10.2 | Attēla auto montāžas funkcija |  |  | n/p
2.10.3 | 3D Auto trekings un auto uzņēmums |  |  | n/p
2.10.4 | Atbalsta vismaz šādus failu formātus: JPEG, PDF |  |  | n/p
2.10.5 | Datu apskats hronoloģiskā secībā |  |  | n/p
2.10.6 | Attālinātas pieslēgšanās iespēja un datu aplūkošana no tīklā pieslēgta datora |  |  | n/p
3 | Komplektācija |  |  | n/p
3.1 | Nemidriātiskā automātiskā funduskamera |  |  | n/p
3.2 | Ierīces pretputekļu pārvalks |  |  | n/p
3.3 | Galdiņš iekārtai, ar elektriski paceļamu / nolaižamu virsmu, svars uz galda virsmas atbilstošs iekārtas svaram, drošības slēdzis “Stop” tūlītējai galdiņa kustības pārtraukšanai |  |  | n/p
4 | Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš (ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas) | (ne mazāk kā 24 mēneši) |  | n/p