## 1.daļa
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Oftalmoloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/71, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma priekšmeta 1.daļā "Redzes pārbaudes ekrāns"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana, apmācība un nodošana ekspluatācijā – līdz 2026.gada 15.decembris.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5. | Iekārta ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas), iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijas, prezentācijas vai testēšanas nolūkos un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6. | Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
7. | Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
9. | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
11. | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
12. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13. | Iekārtas un lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un USB eksemplārs).
14. | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15. | Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
Nr.p.k. | Ierīces nosaukums | Daudzums | 1 vienības cena EUR bez PVN | Vērtēšanas kritērijs
| Redzes pārbaudes ekrāns | 2 gabali | Aizpilda pretendents
| Kopā par visu apjomu: |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena)
| Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
| Preces oriģinālais nosaukums: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotājs, ražotājvalsts: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces modelis, kods: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks")
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš")
| Elektroenerģijas patēriņš kW/h gaidīšanas režīmā (standby): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Elektroenerģijas patēriņš")
1 | Projekcijas distance
| vismaz aptver diapazonu no 2 m līdz 7 m | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Mērvienības
| Decimālais, LogMAR, metriskās, pēdas | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | Displeja izmērs
| LCD, vismaz Full HD, vismaz 24" | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | MKH testi
| MKH testu secība | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5 | Tālvadības pults
| IR tālvadības pults (vismaz 3 kanāli) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
6 | Optotipu veidi
| Osterberg, ETDRS, Crowding bars, Nedzirdīgo, vājredzīgo | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
7 | Redzes asuma testi
| Krusta režģis, Amslera režģis, Astigmatisma punkti, Astigmatisma pulkstenis | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
8 | Binokulārie testi (sarkani–zaļš)
| Šobera tests, Vorsa tests, Fiksācijas disparitāte, binokulārā balansa tests | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
9 | Binokulārie testi (polarizētie)
| VA balanss, Horiz./vert. sakritība, Polarizēti sarkani-zaļš, 3D attēli | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
10 | Īpašie testi
| Kontrasta jutība, Krāsu redzes tests, Krāsu jutība, Animācijas | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
11 | Maskas
| Atsevišķs optotips, horizontāla/vertikāla līnija, sarkani-zaļa, polarizēta | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” III. Ķirurģiskā nodaļa, oftalmologs Staņislavs Trofaila Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 31.07.2026.

## 2.daļa
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Oftalmoloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/71, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma priekšmeta 2.daļā "Digitālais lensmetrs-dioptrimetrs"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana, apmācība un nodošana ekspluatācijā – līdz 2026.gada 15.decembris.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5. | Iekārta ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas), iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijas, prezentācijas vai testēšanas nolūkos un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6. | Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
7. | Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
9. | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
11. | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
12. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13. | Iekārtas un lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un USB eksemplārs).
14. | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15. | Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
Nr.p.k. | Ierīces nosaukums | Vienību skaits | 1 vienības cena EUR bez PVN | Vērtēšanas kritērijs
1. | Digitālais lensmetrs-dioptrimetrs | 1 gabals | Aizpilda pretendents
2. | Kontaktlēcu mērīšanas adapteris | 1 gabals | Aizpilda pretendents
3. | Pretputekļu pārvalks | 1 gabals | Aizpilda pretendents
4. | Printera papīrs (piegādāt pēc nepieciešamības vairāk ne kā noteikts par norādīto cenu) | 1 gabals | Aizpilda pretendents
| Kopā par visu apjomu: |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena)
| Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
| Preces oriģinālais nosaukums: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotājs, ražotājvalsts: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces modelis, kods: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks")
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš")
| Elektroenerģijas patēriņš kW/h gaidīšanas režīmā (standby): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Elektroenerģijas patēriņš")
1. | Tehniskās īpašības
1.1. | Sfēras mērījumu diapazons vismaz ±25D ar soli vismaz 0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.2. | Cilindra mērījumu diapazons vismaz ±10D ar soli vismaz 0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.3. | Ass mērījumu diapazons no 0° līdz 180° ar soli ne vairāk kā 1° | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.4. | Prizmas mērījumu diapazons vismaz no 0Δ līdz 20Δ ar soli vismaz 0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25Δ | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.5. | Starpzīlīšu attālums (PD) vismaz no 15 līdz 42 mm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.6. | Gaismas avota viļņa garuma 538 nm ± 10 nm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.7. | UV mērījuma spektrometra viļņa garums 365 nm ± 10 nm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.8. | Mērījumu režīmi: vismaz standarta/ progresīvas/ kontaktlēcas/ UV | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.9. | Hartmann tipa sensors | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.10. | Vismaz 5.7” krāsu ekrāns | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.11. | Integrēts termoprinteris | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2. | Komplektācija (1 gab.) | Preces ražotājs, ražotājvalsts Preces modelis, kods | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
2.1. | Digitālais lensmetrs - dioptrimetrs | – | –
2.2. | Kontaktlēcu mērīšanas adapteris | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.3. | Pretputekļu pārvalks | – | –
2.4. | Printera papīrs | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.5. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā. | – | –
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” III. Ķirurģiskā nodaļa, oftalmologs Staņislavs Trofaila Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 31.07.2026.

## 3.daļa
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Oftalmoloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/71, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma priekšmeta 3.daļā "Rokas pupilometrs"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana, apmācība un nodošana ekspluatācijā – līdz 2026.gada 15.decembris.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5. | Iekārta ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas), iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijas, prezentācijas vai testēšanas nolūkos un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6. | Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
7. | Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
9. | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
11. | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
12. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13. | Iekārtas un lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un USB eksemplārs).
14. | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15. | Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
Nr.p.k. | Ierīces nosaukums | Vienību skaits | 1 vienības cena EUR bez PVN | Vērtēšanas kritērijs
1. | Rokas pupillometrs | 2 gabali | Aizpilda pretendents
2. | Rezerves deguna spilventiņš (piegādāt pēc nepieciešamības vairāk ne kā noteikts par norādīto cenu) | 2 gabali | Aizpilda pretendents
3. | Rokas siksna (piegādāt pēc nepieciešamības vairāk ne kā noteikts par norādīto cenu) | 2 gabali | Aizpilda pretendents
4. | Bateriju komplekts vai akumulatoru komplekts ar uzlādes ierīci | 2 gabali | Aizpilda pretendents
| Kopā par visu apjomu: |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena)
| Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
| Preces oriģinālais nosaukums: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotājs, ražotājvalsts: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces modelis, kods: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks")
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš")
1. | Tehniskās īpašības
1.1. | Mērījumu diapazons: vismaz 47 – 83 mm ar soli 0.1 mm; | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.2. | Fokusēšanas objekta attālumi: 30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm, 65 cm, 1m, 2 m, bezgalīgums; | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.3. | PD aprēķins: nepārtraukti katram fokusēšanas objekta attālumam; | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.4. | Displeja saturs: kopējais starpzīlīšu attālums, attālumi no centra līdz katrai acij atsevišķi; | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.5. | Iebūvēts displejs starpzīlīšu attāluma noteikšanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.6. | Tievā līnija (hairline): 0.25 / 0.5 mm (LCD) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.7. | Acs slēģis (occluder): LCD | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.8. | Barošanas avots: baterijas vai akumulators; | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.9. | Automātiska izslēgšana; | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.10. | Svars: ne vairāk ka 600 g | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2. | Komplektācija (2 gab.) | Preces ražotājs, ražotājvalsts Preces modelis, kods | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
2.1. | Rokas pupillometrs | – | –
2.2. | Rezerves deguna spilventiņš | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.3. | Rokas siksna | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.4. | Bateriju komplekts vai akumulatoru komplekts ar uzlādes ierīci | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.5. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā. | – | –
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” III. Ķirurģiskā nodaļa, oftalmologs Staņislavs Trofaila Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 31.07.2026.

## 4.daļa
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Oftalmoloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/71, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma priekšmeta 4.daļā "Neinvazīvās fundusa lēcas"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana, apmācība un nodošana ekspluatācijā – līdz 2026.gada 15.decembris.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5. | Iekārta ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas), iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijas, prezentācijas vai testēšanas nolūkos un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6. | Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
7. | Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
9. | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
11. | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
12. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13. | Iekārtas un lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un USB eksemplārs).
14. | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15. | Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
Nr.p.k. | Ierīces nosaukums | Vienību skaits | 1 vienības cena EUR bez PVN | Vērtēšanas kritērijs
1. | Plaša redzes lauka fundusa lēca | 1 gabals | Aizpilda pretendents
2. | Centrālās tīklenes fundusa lēca | 1 gabals | Aizpilda pretendents
3. | Standarta 20D fundusa lēca | 1 gabals | Aizpilda pretendents
| Kopā par visu apjomu: |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena)
| Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
| Preces oriģinālais nosaukums: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotājs, ražotājvalsts: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces modelis, kods: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks")
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš")
Nr.1 | Plaša redzes lauka fundusa lēca
1 | Veids
| Neinvazīva fundusa lēca lietošanai ar spraugas lampu | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Pielietojums
| Centrālās un perifērās tīklenes izmeklēšana | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | Optiskā konstrukcija
| Trešās paaudzes vai līdzvērtīga | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | Optiskās virsmas
| Dubultas asfēriskas vai līdzvērtīga | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5 | Optiskais stikls
| Dubultas asfēriskas vai līdzvērtīga | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
6 | Pārklājums
| Daudzkārtējs pretatspīduma | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
7 | Dinamiskais redzes lauks
| 120° vai viarāk | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
8 | Statiskais redzes lauks
| 100° vai viarāk | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
9 | Attēla palielinājums
| 0,70–0,75× | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
10 | Lāzera plankuma palielinājums
| 0,70–0,75× | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
11 | Darba attālums
| 4–6 mm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
12 | Attēls
| Augstas izšķirtspējas stereoskopisks | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
13 | Zīlīte
| Piemērota nelielai zīlītei | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
14 | Optiskās īpašības
| Samazināti atspīdumi un hromatiskās aberācijas | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
15 | Autoklāvēšana
| Nav nepieciešama | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
16 | Komplektācija
| Aizsargkārbiņa + mikrofibras drāna | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
17 | Atbilstošs piemērs
| Volk Digital Wide Field vai ekvivalents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Nr.2 | Centrālās tīklenes fundusa lēca
1 | Veids
| Neinvazīva fundusa lēca lietošanai ar spraugas lampu | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Pielietojums
| Makulas un redzes nerva diska detalizēta izmeklēšana | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | Optiskās virsmas
| Dubultas asfēriskas vai līdzvērtīga | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | Optiskais stikls
| Augstas kvalitātes | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5 | Pārklājums
| Daudzkārtējs pretatspīduma | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
6 | Dinamiskais redzes lauks
| 95° vai vairāk | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
7 | Statiskais redzes lauks
| 80° vai vairāk | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
8 | Attēla palielinājums
| 1,0× | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
9 | Lāzera plankuma palielinājums
| 1,0× | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
10 | Darba attālums
| 10–12 mm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
11 | Attēls
| Augstas izšķirtspējas stereoskopisks | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
12 | Glaukoma
| Piemērota redzes nerva diska izvērtēšanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
13 | Makula
| Piemērota makulas patoloģiju diagnostikai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
14 | Diska novērtēšana
| Bez korekcijas koeficientiem | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
15 | Komplektācija
| Aizsargkārbiņa + mikrofibras drāna | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
16 | Atbilstošs piemērs
| Volk Super 66 vai ekvivalents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Nr.3 | Standarta 20D fundusa lēca
1 | Veids
| Neinvazīva fundusa lēca lietošanai ar spraugas lampu | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Pielietojums
| Vispārējai tīklenes, makulas un redzes nerva diska izmeklēšanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | Optiskās virsmas
| Dubultas asfēriskas optiskās virsmas vai līdzvērtīga tehnoloģija | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | Optiskais materiāls
| Augstas kvalitātes optiskais stikls | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5 | Pārklājums
| Daudzkārtējs pretatspīduma (anti-reflective) pārklājums | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
6 | Dinamiskais redzes lauks
| Ne mazāks par 50° | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
7 | Statiskais redzes lauks
| Ne mazāks par 45° | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
8 | Attēla palielinājums
| 2,5–3,0× | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
9 | Lāzera plankuma palielinājums
| 0,30–0,40× | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
10 | Darba attālums
| 45–55 mm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
11 | Attēla kvalitāte
| Augstas izšķirtspējas stereoskopisks fundusa attēls | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
12 | Makula
| Piemērota detalizētai makulas izvērtēšanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
13 | Redzes nerva disks
| Piemērota detalizētai redzes nerva diska izvērtēšanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
14 | Lāzerprocedūras
| Piemērota fokālai un režģveida tīklenes lāzerfotokoagulācijai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
15 | Optiskās īpašības
| Samazināti optiskie atspīdumi un hromatiskās aberācijas | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
16 | Autoklāvēšana
| Nav nepieciešama | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
17 | Komplektācija
| Aizsargkārbiņa un mikrofibras tīrīšanas drāna | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
18 | Atbilstošs piemērs
| Volk 20D, Ocular Instruments OI 20D vai ekvivalents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” III. Ķirurģiskā nodaļa, oftalmologs Staņislavs Trofaila Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 31.07.2026.

## 5.daļa
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Oftalmoloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/71, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma priekšmeta 5.daļā "Bērnu redzes testu komplekts"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana, apmācība un nodošana ekspluatācijā – līdz 2026.gada 15.decembris.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5. | Iekārta ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas), iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijas, prezentācijas vai testēšanas nolūkos un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6. | Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
7. | Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
9. | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
11. | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
12. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13. | Iekārtas un lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un USB eksemplārs).
14. | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15. | Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
Nr.p.k. | Ierīces nosaukums | Vienību skaits | 1 vienības cena EUR bez PVN | Vērtēšanas kritērijs
1. | Cardiff Acuity Test | 2 komplekti | Aizpilda pretendents
2. | LEA simbolu kartes | 2 komplekti | Aizpilda pretendents
3. | LANG stereotests | 2 komplekti | Aizpilda pretendents
4. | Maddox tests | 2 komplekti | Aizpilda pretendents
5. | Stereo mušas tests (Titmus Fly) | 2 komplekti | Aizpilda pretendents
6. | Oftalmoloģiskās prizmas | 2 komplekti | Aizpilda pretendents
| Kopā par visu apjomu: |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena)
| Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
| Preces oriģinālais nosaukums: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotājs, ražotājvalsts: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces modelis, kods: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks")
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš")
Nr.1 | Cardiff Acuity Test
1 | Pielietojums
| Redzes asuma novērtēšanai bērniem, kuri vēl nespēj nosaukt optotipus vai burtus | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Vecums
| Piemērots bērniem no 12 mēnešu vecuma | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | Darbības princips
| Preferential looking (vanishing optotypes) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | Komplektācija
| Vismaz 36 testa kartītes | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5 | Redzes asuma diapazons
| Vismaz 0,1–1,6 decimālajā skalā vai ekvivalents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
6 | Testēšanas attālums
| 1 m un/vai 50 cm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
7 | Kartīšu marķējums
| Katrā kartītē norādīts redzes asuma ekvivalents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
8 | Materiāls
| Piemērots dezinfekcijai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Nr.2 | LEA simbolu kartes
1 | Pielietojums
| Redzes asuma noteikšanai bērniem un pacientiem, kuri nepazīst burtus | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Optotipi
| Starptautiski atzīti LEA simboli | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | Princips
| LogMAR proporcionalitāte | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | Redzes asuma diapazons
| 0,05–2,0 vai ekvivalents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5 | Darba attālums
| 3 m vai 4 m | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
6 | Komplektācija
| Demonstrācijas karte pacientam | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
8 | Materiāls
| Piemērots dezinfekcijai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Nr.3 | LANG stereotests
1 | Pielietojums
| Stereoredzes skrīnings bērniem | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Brilles
| Nav nepieciešamas polarizācijas vai sarkanzaļās brilles | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | Tehnoloģija
| Random Dot | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | Objekti
| Vismaz trīs stereoskopiski objekti | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5 | Stereoasums
| vismaz aptver diapazonu no 200 līdz 1200 loka sekundēm vai ekvivalents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
6 | Vecums
| No 6 mēnešu vecuma | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
7 | Materiāls
| Piemērots dezinfekcijai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Nr.4 | Maddox tests
1 | Pielietojums
| Acu muskuļu līdzsvara un heteroforiju novērtēšanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Lēca
| Sarkana Maddox cilindriskā lēca | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | Lietošana
| Piemērots tuvumā un tālumā | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | Savietojamība
| Ar izmēģinājuma briļļu rāmi | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5 | Korpuss
| Izturīgs materiāls | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
6 | Dezinfekcija
| Piemērots dezinfekcijai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Nr.5 | Stereo mušas tests (Titmus Fly)
1 | Pielietojums
| Stereoredzes novērtēšanai bērniem un pieaugušajiem | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.1 | Komplektācija
| Stereo muša (gross stereopsis) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.2 | Komplektācija
| Graduēti apļi stereoasuma noteikšanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.3 | Komplektācija
| Dzīvnieku vai figūru tests bērniem | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | Stereoasums
| 40–800 loka sekundes vai ekvivalents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | Komplektācija
| Polarizācijas brilles | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5 | Materiāls
| Piemērots dezinfekcijai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Nr.6 | Oftalmoloģiskās prizmas
1 | Pielietojums
| Šķielēšanas, diplopijas un binokulārās redzes diagnostikai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Prizmu stiprums
| Prizmu dioptrijās (Δ) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | Materiāls
| Augstas optiskās kvalitātes stikls vai optiskais akrils | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | Marķējums
| Skaidri marķēta prizmas vērtība | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5 | Dezinfekcija
| Piemērots dezinfekcijai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
6 | Atsevišķās prizmas
| 1Δ, 2Δ, 3Δ, 4Δ, 5Δ, 6Δ, 8Δ, 10Δ, 12Δ, 15Δ, 20Δ, 25Δ, 30Δ, 35Δ, 40Δ | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
7 | Lineārās prizmas
| Horizontālā un vertikālā prismu līnija | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
8 | Diapazons
| Vismaz aptver diapazonu 1–40Δ | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
9 | Pieaugums
| Pakāpenisks | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
10 | Marķējums
| Skaidri salasāms uz katras prizmas | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” III. Ķirurģiskā nodaļa, oftalmologs Staņislavs Trofaila Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 31.07.2026.

## 6.daļa
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Oftalmoloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/71, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma priekšmeta 6.daļā "Bērnu autorefraktometrs"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana, apmācība un nodošana ekspluatācijā – līdz 2026.gada 15.decembris.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5. | Iekārta ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas), iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijas, prezentācijas vai testēšanas nolūkos un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6. | Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
7. | Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
9. | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
11. | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
12. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13. | Iekārtas un lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un USB eksemplārs).
14. | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15. | Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
Nr.p.k. | Ierīces nosaukums | Vienību skaits | 1 vienības cena EUR bez PVN | Vērtēšanas kritērijs
1. | Bērnu autorefraktometrs | 1 gabals | Aizpilda pretendents
2. | Akomodācijas +3.0 D brilles ar futlāri | 1 gabals | Aizpilda pretendents
3. | Uzlādēšanas adapteris | 1 gabals | Aizpilda pretendents
4. | Bezvadu termoprinteris | 1 gabals | Aizpilda pretendents
5. | Printera papīrs (piegādāt pēc nepieciešamības vairāk ne kā noteikts par norādīto cenu) | 1 gabals | Aizpilda pretendents
6. | Pretputekļu pārvalks | 1 gabals | Aizpilda pretendents
| Kopā par visu apjomu: |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena)
| Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
| Preces oriģinālais nosaukums: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotājs, ražotājvalsts: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces modelis, kods: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks")
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš")
1 | Pamatprasības
1.1 | Mērījumu režīms
| Refrakcijas mērījumi bērniem binokulāri un/vai monokulāri no attāluma | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.2 | Portativitāte
| Portatīva ierīce, svars ≤0,9 kg | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.3 | Barošana
| Iebūvēts akumulators | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.4 | Displejs
| Skārienjūtīgs krāsu displejs vismaz 7″ | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.5 | Mērījumi
| Automatizēta veikšana ar viena taustiņa palīdzību | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Veicamie mērījumi
2.1 | Refrakcija
| Binokulāri un monokulāri | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.2 | Zīlītes diametrs
| Ir | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.3 | Starpzīlīšu attālums
| Ir | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.4 | Skatiena simetrija
| Zīlīšu nobīde no centrālās ass | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.5 | Redzes asuma tests
| Ir | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.6 | Anizometra režīms
| Ir | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | Tehniskās prasības
3.1 | Sfēra
| +5.00/-7.00 D, solis 0.25 D (±0.25 D) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.2 | Cilindrs
| +5.00/-7.00 D, solis 0.25 D (±0.25 D) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.3 | Ass
| 1–180°, solis 1° (±15°) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.4 | Zīlītes diametrs
| 3.0–8.0 mm, solis 0.1 mm (±5%) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.5 | Starpzīlīšu attālums
| 25–85 mm, solis 0.1 mm (±5%) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.6 | Skatiena simetrija
| 0–25°, solis 1° (±2.62°) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.7 | Skatiena virziens
| -30° līdz +30°, solis 0.1° (±1.85°) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.8 | Galvas leņķis
| -71° līdz +71°, solis 1° (±0.75°) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.9 | Mērīšanas attālums
| 1 m (±5 cm) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.10 | Fiksācijas mērķis
| Skaņas signāli | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.11 | Gaismas avots
| IR LED 850 ±10 nm, ≤100 mW/sr | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.12 | Datu glabāšana
| Iekšējā atmiņa un PDF atskaites | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.13 | Druka
| Bezvadu termoprinteris | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.14 | Savienojumi
| WLAN, Bluetooth, USB, IR | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | Komplektācija | Preces ražotājs, ražotājvalsts Preces modelis, kods | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
4.1 | Bērnu autorefraktometrs
4.2 | Akomodācijas +3.0 D brilles ar futlāri | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4.3 | Uzlādēšanas adapteris | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4.4 | Bezvadu termoprinteris | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4.5 | Printera papīrs | – | –
4.6 | Pretputekļu pārvalks | – | –
4.7 | Lietošanas instrukcija | – | –
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” III. Ķirurģiskā nodaļa, oftalmologs Staņislavs Trofaila Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 31.07.2026.

## 7.daļa
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Oftalmoloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/71, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma priekšmeta 7.daļā "Bērnu izmēra izmēģinājuma briļļu ietvars"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana, apmācība un nodošana ekspluatācijā – līdz 2026.gada 15.decembris.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5. | Iekārta ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas), iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijas, prezentācijas vai testēšanas nolūkos un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6. | Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
7. | Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
9. | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
11. | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
12. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13. | Iekārtas un lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un USB eksemplārs).
14. | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15. | Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
Nr.p.k. | Ierīces nosaukums | Vienību skaits | 1 vienības cena EUR bez PVN | Vērtēšanas kritērijs
| Bērnu izmēra izmēģinājuma briļļu ietvars | 4 gabali | Aizpilda pretendents
| Kopā par visu apjomu: |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena)
| Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
| Preces oriģinālais nosaukums: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotājs, ražotājvalsts: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces modelis, kods: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks")
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš")
1. | Pielietojums
| Paredzēts bērnu refrakcijas noteikšanai un briļļu korekcijas piemērīšanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Vecuma grupa
| Piemērots bērniem no 3 līdz 12 gadu vecumam | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | PD regulēšana
| Regulējams starpzīlīšu attālums katrai acij atsevišķi | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | Deguna balsts
| Regulējams deguna balsts vai deguna tiltiņš | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5 | Deniņu garums
| Regulējams | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
6 | Deniņu slīpums
| Regulējams slīpums un atvēruma leņķis | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
7 | Vertex distance
| Regulējams lēcu attālums līdz acīm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
8 | Pantoskopiskais leņķis
| Regulējams | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
9 | Lēcu turētāju augstums
| Neatkarīgi regulējams katrai acij | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
10 | Lēcu diametrs
| Piemērots standarta izmēģinājuma lēcām Ø38 mm ±1 mm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
11 | Lēcu ietilpība
| Katram turētājam vismaz 3–4 izmēģinājuma lēcas | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
12 | Lēcu nomaiņa
| Ātra, droša un bez papildu instrumentiem | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
13 | Lēcu fiksācija
| Stabila, novērš nejaušu lēcu izkrišanu | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
14 | Konstrukcija
| Simetriski regulējama un mehāniski stabila | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
15 | Regulēšanas mehānismi
| Paredzēti ilgstošai profesionālai lietošanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
16 | Materiāls
| Piemērots dezinfekcijai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” III. Ķirurģiskā nodaļa, oftalmologs Staņislavs Trofaila Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 31.07.2026.

## 8.daļa
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Oftalmoloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/71, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma priekšmeta 8.daļā "Oftalmologa ergonomiskā darba vieta"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana, apmācība un nodošana ekspluatācijā – līdz 2026.gada 15.decembris.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5. | Iekārta ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas), iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijas, prezentācijas vai testēšanas nolūkos un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6. | Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
7. | Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
9. | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
11. | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
12. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13. | Iekārtas un lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un USB eksemplārs).
14. | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15. | Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
Nr.p.k. | Ierīces nosaukums | Vienību skaits | 1 vienības cena EUR bez PVN | Vērtēšanas kritērijs
| Oftalmologa ergonomiskā darba vieta | 2 gabali | Aizpilda pretendents
| Kopā par visu apjomu: |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena)
| Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
| Preces oriģinālais nosaukums: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotājs, ražotājvalsts: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces modelis, kods: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks")
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš")
| Elektroenerģijas patēriņš kW/h gaidīšanas režīmā (standby): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Elektroenerģijas patēriņš")
1. | Tehniskās īpašības
1.1. | Refrakcijas darba stacija refrakcijas izmeklējumiem darbam ar spraugas lampu | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.2. | 90° rotējama bīdāmā instrumentu virsma diviem oftalmoloģiskiem instrumentiem | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.3. | Elektriski vadāma darba virsmas augstuma regulēšana, pacelšanās diapazons vismaz 880 - 970mm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.4. | Instrumentu virsmas izmēri 900 x 450mm ± 10mm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.5. | Elektriski vadāms paceļams un nolaižams pacienta krēsls (pacelšanās diapazons vismaz 500 – 690 mm) aprīkots ar noliekamu krēsla muguru, fiksētiem roku balstiem, kājas atbalstu un celtspēju vismaz 150 kg | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.6. | Darba vietas ārējie izmēri ne lielāki, ka 1125 x 1535 x 1790 mm (P x G x A) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.7. | Spraugas lampas barošanas avots integrēts darba vietā, spriegums pielāgojams spraugas lampai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.8. | Izbīdāma vai pagriežama lēcu kastes atvilktne zem instrumenta galda proves lēcu komplekta ievietošanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.9. | Vertikālā kolonna ar apgaismojumu un zīmju projektora stiprinājumu | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.10. | Barošana no 230V 50 Hz strāvas avota | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” III. Ķirurģiskā nodaļa, oftalmologs Staņislavs Trofaila Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 31.07.2026.

## 9.daļa
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Oftalmoloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/71, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma priekšmeta 9.daļā "Retinoskops"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana, apmācība un nodošana ekspluatācijā – līdz 2026.gada 15.decembris.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5. | Iekārta ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas), iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijas, prezentācijas vai testēšanas nolūkos un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6. | Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
7. | Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
9. | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
11. | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
12. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13. | Iekārtas un lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un USB eksemplārs).
14. | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15. | Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
Nr.p.k. | Ierīces nosaukums | Vienību skaits | 1 vienības cena EUR bez PVN | Vērtēšanas kritērijs
1. | Retinoskops | 2 gabali | Aizpilda pretendents
| Kopā par visu apjomu: |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena)
| Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
| Preces oriģinālais nosaukums: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotājs, ražotājvalsts: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces modelis, kods: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks")
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš")
1 | Pielietojums
| Paredzēta objektīvās refrakcijas noteikšanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Projekcijas sistēma
| Svītras (Streak) tipa | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | Gaismas svītras rotācija
| 360° | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | Gaismas stars
| Pārslēdzams plane un concave režīms | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5 | Fokuss
| Regulējams gaismas svītras fokuss | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
6 | Refrakcijas noteikšana
| Sfēriskā refrakcija, cilindriskā refrakcija un astigmatisma ass | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
7 | Gaismas avots
| LED vai līdzvērtīga tehnoloģija | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
8 | Apgaismojums
| Vienmērīgs, augsts kontrasts, spilgts un skaidrs retinālais reflekss | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
9 | Rotācijas mehānisms
| Vienmērīga darbība | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
10 | Plane/Concave pārslēgšana
| Bez papildu instrumentiem | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
11 | Barošana
| Savietojams ar uzlādējamu akumulatora rokturi vai bateriju rokturi | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
12 | Lādētājs
| Komplektā, ja tiek piedāvāts akumulatora rokturis | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
13 | Komplektācija
13.1 | Retinoskops | – | –
13.2 | Rokturis | – | –
13.3 | Akumulators vai baterijas (ja paredzēts) | – | –
13.4 | Lādētājs (ja nepieciešams) | – | –
13.5 | Aizsargvāciņš vai uzglabāšanas futrālis | – | –
13.6 | Lietošanas instrukcija | – | –
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” III. Ķirurģiskā nodaļa, oftalmologs Staņislavs Trofaila Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 31.07.2026.

## 10.daļa
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Oftalmoloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/71, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma priekšmeta 10.daļā "Datorizēts redzes lauka perimetrs"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana, apmācība un nodošana ekspluatācijā – līdz 2026.gada 15.decembris.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5. | Iekārta ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas), iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijas, prezentācijas vai testēšanas nolūkos un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6. | Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
7. | Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
9. | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
11. | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
12. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13. | Iekārtas un lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un USB eksemplārs).
14. | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15. | Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
Nr.p.k. | Ierīces nosaukums | Vienību skaits | 1 vienības cena EUR bez PVN | Vērtēšanas kritērijs
1. | Datorizēts redzes lauka perimetrs all-in-one konstrukcija ar iebūvētu datoru un skārienjūtīgu ekrānu | 1 gabals | Aizpilda pretendents
2. | Elektriski regulējams galdiņš visas sistēmas komponentu novietošanai | 1 gabals | Aizpilda pretendents
3. | Pretputekļu pārvalks | 1 gabals | Aizpilda pretendents
4. | Nepieciešamo vadu, kabeļu, stiprinājumu komplekts | 1 komplekts | Aizpilda pretendents
5. | A4 formāta krāsu lāzera printeris | 1 gabals | Aizpilda pretendents
| Kopā par visu apjomu: |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena)
| Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
| Preces oriģinālais nosaukums: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotājs, ražotājvalsts: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces modelis, kods: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks")
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš")
| Elektroenerģijas patēriņš kW/h gaidīšanas režīmā (standby): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Elektroenerģijas patēriņš")
1. | Tehniskās prasības
1.1 | Stimula izmērs Goldmann I-V | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.2 | Stimula tips, vismaz balts uz baltā | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.3 | Maksimālais temporālais diapazons vismaz 90 grādi | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.4 | Testēšanas attālums 30±1 cm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.5 | Apgaismojums 31.5 ASB | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.6 | Fiksācijas kontrole: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.6.1 | Aklās zonas novērošana | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
1.6.2 | Acs video novērošana | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2. | Izmeklēšanas veidi
2.1 | Sliekšņa testēšanas bibliotēka, vismaz 24-2, 30-2, 10-2, makula, 60-4, nazālais solis | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.2 | Sliekšņa testēšanas stratēģijas, vismaz SITA Standard, SITA Fast, SITA Faster, Full Threshold, FastPac | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.3 | Virs sliekšņa testēšanas bibliotēka, vismaz C40, C76, C80, C64, C-Armaly, perifērija | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.4 | Virs sliekšņa testēšanas stratēģijas, vismaz vecuma koriģēta, sliekšņa saistīta, vienas intensitātes | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.5 | Specializēta testēšanas bibliotēka, vismaz Estermann monokulārs, binokulārs, superior 36, 64 | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.6 | Statiskā perimetrija | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3. | Programmatūras iespējas
3.1 | Viena lauka analīze (SFA) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.2 | Glaukomas hemi lauka analīze (GHT) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.3 | Redzes lauka indekss (VFI) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.4 | Vadīta progresijas analīze (GPA) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.5 | Sajaukta GPA | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.6 | Sērijas lauka pārskats | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4. | Savienojamība
4.1 | Datortīkla pieslēgšana | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4.2 | DICOM savienojamība un iespēja pārsūtīt izmeklējuma rezultātus uz datu apstrādes serveri | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5. | Komplektācija | Preces ražotājs, ražotājvalsts Preces modelis, kods | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
5.1 | Datorizēts redzes lauka perimetrs all-in-one konstrukcija ar iebūvētu datoru un skārienjūtīgu ekrānu | – | –
5.2 | Elektriski regulējams galdiņš visas sistēmas komponentu novietošanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5.3 | Pretputekļu pārvalks | – | –
5.5 | Nepieciešamo vadu, kabeļu, stiprinājumu komplekts | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
5.6 | A4 formāta krāsu lāzera printeris | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” III. Ķirurģiskā nodaļa, oftalmologs Staņislavs Trofaila Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 31.07.2026.

## 11.daļa
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Oftalmoloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/71, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma priekšmeta 11.daļā "Funduskamera"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana, apmācība un nodošana ekspluatācijā – līdz 2026.gada 15.decembris.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5. | Iekārta ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas), iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijas, prezentācijas vai testēšanas nolūkos un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6. | Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
7. | Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
9. | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
11. | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
12. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13. | Iekārtas un lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un USB eksemplārs).
14. | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15. | Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
Nr.p.k. | Ierīces nosaukums | Vienību skaits | 1 vienības cena EUR bez PVN | Vērtēšanas kritērijs
1. | Nemidriātiska funduskamera ar iebūvētu datoru | 1 gabals | Aizpilda pretendents
2. | Vismaz 22” HD skārienjutīgs monitors ar izšķirtspēju ne sliktāk, ka 1920 x 1080 | 1 gabals | Aizpilda pretendents
3. | Elektriski regulējams galdiņš visas sistēmas komponentu novietošanai | 1 gabals | Aizpilda pretendents
4. | Pretputekļu pārvalks | 1 gabals | Aizpilda pretendents
5. | Nepieciešamo vadu, kabeļu, stiprinājumu komplekts | 1 komplekts | Aizpilda pretendents
| Kopā par visu apjomu: |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena)
| Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
| Preces oriģinālais nosaukums: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotājs, ražotājvalsts: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces modelis, kods: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks")
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš")
| Elektroenerģijas patēriņš kW/h gaidīšanas režīmā (standby): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Elektroenerģijas patēriņš")
1 | Veicamās funkcijas:
| Paredzēta tīklenes foto dokumentēšanai bez zīlītes paplašināšanas | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Tehniskās prasības
2.1 | Fotografēšanas režīmi:
2.1.1 | Krāsu (True color) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.1.2 | Auto-fluorescences zaļš | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.1.3 | Auto-fluorescences zils | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.1.4 | Fluorescences angiogrāfija | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.1.5 | Stereo | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.1.6 | Acs priekšēja segmenta attēlošana | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.2 | Lauka leņķis:
2.2.1 | Viens attēls – vismaz 130° | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.2.2 | Divi attēli – vismaz 200° | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.2.3 | Montāža – vismaz līdz 260° | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.3 | Optiskā izšķirtspēja vismaz 7.5 µm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.4 | Dioptriju kompensācijas diapazons, vismaz ±20 D | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.5 | Minimālais zīlītes diametrs, ne vairāk kā 2.5 mm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.6 | Darba attālums, ne mazāk kā 25 mm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.7 | Funduskamerā izmantotu gaismas avotu raksturojumi:
2.7.1 | Sarkans LED ar viļņa garumu diapazonā 585-640 nm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.7.2 | Zaļš LED ar viļņa garumu diapazonā 500-585 nm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.7.3 | Zils LED ar viļņa garumu diapazonā 435-500 nm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.7.4 | Infrasarkans LED ar viļņa garumu 785±10 nm | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.8 | Automatizētas funkcijas, vismaz:
2.8.1 | Autofokuss | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.8.2 | Auto jūtības pielāgošana | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.8.3 | Auto montāža | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.9 | Attēla uzņemšanas ātrums ne vairāk kā 0.3 sek. | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.10 | Cietā diska ietilpība vismaz 200 000 attēli | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.11 | Programmatūra pilnīgi savietojami ar piedāvātu datorizētu sistēmu | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | Komplektācija | Preces ražotājs, ražotājvalsts Preces modelis, kods | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
3.1 | Nemidriātiska funduskamera ar iebūvētu datoru | – | –
3.2 | Vismaz 22” HD skārienjutīgs monitors ar izšķirtspēju ne sliktāk, ka 1920 x 1080 | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.3 | Elektriski regulējams galdiņš visas sistēmas komponentu novietošanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.4 | Pretputekļu pārvalks | – | –
3.5 | Nepieciešamo vadu, kabeļu, stiprinājumu komplekts | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” III. Ķirurģiskā nodaļa, oftalmologs Staņislavs Trofaila Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 31.07.2026.

## 12.daļa
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Oftalmoloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/71, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma priekšmeta 12.daļā "Ultrasonogrāfijas ierīce"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana, apmācība un nodošana ekspluatācijā – līdz 2026.gada 15.decembris.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums.
4. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5. | Iekārta ir jauna (ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas), iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijas, prezentācijas vai testēšanas nolūkos un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
6. | Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
7. | Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. | Garantijas remonts/ tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/ tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību.
9. | Iekārtas dīkstāves periods ne ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Ja Piegādātāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot iekārtu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām (iekārtas garantijas laikā remonta dēļ) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
11. | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
12. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007.
13. | Iekārtas un lietošanas instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un USB eksemplārs).
14. | Visas iekārtas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitatīvā attēla iegūšanu un optimālu darba procesu.
15. | Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
Nr.p.k. | Ierīces nosaukums | Vienību skaits | 1 vienības cena EUR bez PVN | Vērtēšanas kritērijs
1. | Ultrasonogrāfijas ierīce | 1 gabals | Aizpilda pretendents
2. | Specializētais galds, kas paredzēti iekārtas novietošanai | 1 gabals | Aizpilda pretendents
3. | Zondes turētājs ātrai un drošai zonžu pozicionēšanai | 1 gabals | Aizpilda pretendents
4. | Printeris | 1 gabals | Aizpilda pretendents
5. | Kājas pedālis ar vismaz tādu funkciju kā attēlu iesaldēšanas un saglabāšanas veikšana | 1 gabals | Aizpilda pretendents
| Kopā par visu apjomu: |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena)
| Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
| Preces oriģinālais nosaukums: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotājs, ražotājvalsts: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces modelis, kods: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks")
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš")
| Elektroenerģijas patēriņš kW/h gaidīšanas režīmā (standby): | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | (vērtēšanas kritērijs "Elektroenerģijas patēriņš")
1 | Veicamās funkcijas
| Orbītas, tīklenes, glaukomas un acs traumu izmeklējumi B-scan režīmā | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Tehniskās prasības:
2.1 | Stacionārā iekārta | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.2 | Lietotājam draudzīgs interfeiss, datu ievade izmantojot skārienjutīgu ekrānu vai datora termināli | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.3 | Monitora izmērs ne mazāk kā 24 collu | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.4 | Monitora izšķirtspēja ne mazāk kā 1920x1080 pikseļiem | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.5 | Pielāgojama laika pastpirinājuma kontrole (TGC) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.6 | Pielāgojams dinamiskais apjoms (gain) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.7 | Vairāki skenējumi izmeklējuma laikā, saglabāšana vai eksportēšana attēlam vai video ar CINELOOP vai analogu funkciju | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.8 | Video un attēlu saglabāšana un eksportēšana | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.9 | Vismaz 4 USB porti | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2.10 | DICOM pakete | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3 | B-scan režīms | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.1 | Bērnu orbītas, tīklenes, aizmugurējā pola, glaukomas un acs traumu izmeklējumi | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.2 | Pielāgojama pelēkuma skala (gray scale) | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.3 | Maināms dinamiskais apjoms | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.4 | Attēla pēcapstrādes rīki:
3.4.1. | Vismaz kaliperi, laukuma un leņķa mērījumi | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.4.2 | Komentāri | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.5 | Zondes frekvence 20 MHz ±1 MHz | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.6 | Fokusēšanas iespēja | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.7 | Zondes turētājs, lai nodrošinātu papildus zondes fiksāciju | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
3.8. | Iekārta atbalsta ultraskaņas biomikroskopijas attēlveidošanu, izmantojot vismaz 50 MHz UBM zondi | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4 | Komplektācija | Preces ražotājs, ražotājvalsts Preces modelis, kods | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)
4.1 | Ultrasonogrāfijas ierīce | – | –
4.2 | Specializētais galds, kas paredzēti iekārtas novietošanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4.3 | Zondes turētājs ātrai un drošai zonžu pozicionēšanai | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4.4 | Printeris | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
4.5 | Kājas pedālis ar vismaz tādu funkciju kā attēlu iesaldēšanas un saglabāšanas veikšana | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” III. Ķirurģiskā nodaļa, oftalmologs Staņislavs Trofaila Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 31.07.2026.