## 1
1.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/24k)
Tehniskā specifikācija - Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums
1.daļa. Elektriski regulējamas medicīniskās kušetes bez elpošanas atveres
Tehniskā specifikācija aktualizēta 31.08.2026.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās un vispārīgās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| Elektriski regulējama kušete bez elpošanas atveres | 10
Ražotājs, ražotājvalsts, modeļa nosaukums
1 | Divdaļīga elektriski augstumā regulējama kušete
2 | Moderns dizains ar ērtu lietošanu
3 | Kušetes izmērs (garums x platums)1900x650 mm +/- 50 mm
4 | Augstuma regulācija vismaz 490-935 mm +/- 20 mm
5 | Atzveltnes izmērs ieteicams 710x650 mm +/- 25 mm
6 | Sēdekļa izmērs ieteicams 1210x650 mm +/- 55 mm
7 | Muguras atbalsta regulācija ne mazāk kā robežās - 20º līdz + 70º
8 | Maksimālais pacienta svars vismaz 200 kg
9 | Kušetes svars ne vairāk kā 85 kg
10 | Barošanas avots 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
11 | Vadības bloka jauda vismaz 200 VA
12 | Kušete ar četrām regulējamām izlīdzināšanas kājām
13 | Kušete ar aprīkota ar četriem dubultriteņiem Ø 75 mm ±10mm ar individuālo bremžu sistēmu
14 | Augstuma regulācija ar kājas vadību
15 | Kušetes iekšpuse no skaidu plāksnes ieteicams 22 mm +/- 5 mm
16 | Putu polsterējuma materiāla biezums ne mazāk kā 4cm
17 | Papīra ruļļu turētājs
18 | Pārklāts ar PVC audumu, kas ir izturīgs pret slimnīcu tīrīšanu, antialerģisks un ugunsdrošs (M2 klase)
19 | Ieteicamās krāsas: oranžs, bēšs, sarkans
Vispārīgās prasības:
20 | EK atbilstības deklarācija (CE Declaration of Conformity) - pievienot
21 | Pievienot Pretendentam izsniegtu ražotāja autorizācijas vēstule ar norādi konkrētajam iepirkumam par tiesībām piedāvāt produktus, veikt to uzstādīšanu, garantijas un pēcgarantijas remontu.
22 | Garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 mēneši no ierīču nodošanas. Garantijas laikā tiek nodrošināta bezmaksas defektu un bojājumu novēršana
23 | Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
24 | Piegādes termiņš - četru mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Piedāvātā līgumcena 1 kušeti, EUR bez PVN:
Piedāvātā līgumcena 10 kušetēm, EUR bez PVN: