TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma “Pazemes urbumu un avotu aprīkošana ar automātiskām mēriekārtām un datu pārraides iekārtām”
Tehniskā specifikācija sagatavota 2026. gada 26. augustā

1.daļai – Pazemes ūdens līmeņa un temperatūras mēriekārtu un datu pārraides iekārtu piegāde

	N.p.k.
	Tehniskā specifikācija
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Automātiskais ūdens līmeņa un temperatūras mērītājs ar datu pārraides iekārtu
(piedāvājumā norāda iekārtas nosaukumu, marku, modeli, ražotāju vai citu informāciju, kas ļauj viennozīmīgi identificēt iekārtu)
	

	1.1.
	Ūdens līmeņa mērījumu diapazons – 0-4 metri;
	

	1.2.
	Precizitāte: ne mazāka kā ± 0.05% no pilnas mērījumu skalas;
	

	1.3.
	Izšķirtspēja: ne lielāka par ±0.001 metru;
	

	1.4.
	Temperatūras mērījumu diapazons: −20°C līdz +50°C;
	

	1.5.
	Temperatūras precizitāte: ± 0.1°C vai augstāka;
	

	1.6.
	Iebūvēts mobilā tīkla modems ar vismaz 4G atbalstu;
	

	1.7.
	Iebūvēts mobilā tīkla modems ar vismaz 4G atbalstu;
	

	1.8.
	Iebūvēta datu pārraides iekārta, ar iekšējo atmiņu, kas nodrošina 1 000 000 mērījumu ierakstu glabāšanai;
	

	1.9.
	Maināms mērījumu un datu apstrādes intervāls;
	

	1.10.
	Aprīkots ar automātisku atmosfēras ietekmes kompensācijas mehānismu;
	

	1.11.
	Bluetooth vai ekvivalents bezvadu savienojums ar viedtālruni un bezmaksas aplikāciju Apple iOS un Android operētājsistēmām mērījumu datu apskatei, iestatījumu veikšanai, kā arī līmeņa un temperatūras korekcijām;
	

	1.12.
	Bluetooth savienojums nodrošina attālinātu pieslēgšanos vismaz 1 m rādiusā bez fiziskas pievienošanās datu pārraides iekārtai, bez pieskaršanās vai citu ierīču pieslēgšanas;
	

	1.13.
	Bezmaksas programmatūra datoram ar Windows 11 atbalstu, kas nodrošina iespēju saglabāt mērītāja un/vai datu pārraides iekārtas iestatījumus un mērījumus lokālās datnēs, rediģēt iestatījumu datnes offline režīmā (bez pieslēguma ierīcei), kā arī ielādēt iepriekš saglabātas iestatījumu datnes mērītājā vai datu pārraides iekārtā, pieslēdzoties fiziski vai attālināti pa mobilo tīklu;
	

	1.14.
	Datu saņemšanas formāts: MIS vai ekvivalents, CSV vai ekvivalents formāts, kas savietojams ar pasūtītāja rīcībā esošo datu savākšanas un apstrādes sistēmu, ar iespēju izvēlēties pārsūtamos parametrus (piemēram, tikai ūdens līmeni vai tikai temperatūru);
	

	1.15.
	Datu saņemšana uz brīvi norādāmu FTP/FTPS/HTTP/HTTPS serveri, ar iespēju iestatīt datnei unikālu identifikācijas numuru (ID numuru, vismaz 10 skaitļi);
	

	1.16.
	Attālināta konfigurācijas un monitorēšanas iespēja;
	

	1.17.
	Sensora kabeļa garums: 10 m, ar iespēju saīsināt uz vietas, saglabājot ražotāja garantiju, bez papildu savienojumu, adapteru izmantošanas vai kabeļa cilpu veidošanas;
	

	1.18.
	Datu pārraides iekārtai barošanas spriegums no Li-Ion baterijas (vai ekvivalents), vismaz 5 gadus (pie vismaz 24 mērījumu nolasīšanas diennaktī un vienas datu nosūtīšana diennaktī);
	

	1.19.
	Aparatūras darbības temperatūras diapazons robežās no – 20 °C līdz +45 °C;
	

	1.20.
	Keramikas vai titāna spiediena membrāna, mērītāja korpusa materiāls no nerūsējoša tērauda vai titāna, relatīvā spiediena sensors ar kapilāro cauruli;
	

	1.21.
	Aizsardzības klase sensoram ne zemāka kā IP68;
	

	1.22.
	Aizsardzības klase datu pārraides iekārtai ne zemāka kā IP67;
	

	1.23.
	Mitruma absorbētājs sensoram un viens rezerves absorbētāja komplekts nomaiņai;
	

	1.24.
	Datu pārraides iekārtu un mērītāju iespējams ievietot 2” (divu collu) diametra caurulē;
	

	1.25.
	Datu pārraides iekārta spēj darboties vismaz piecas dienas, ja ūdens līmenis ir pacēlies 1m virs datu pārraides iekārtas augšējās daļas.
	

	1.26.
	Nepieciešamais daudzums - 5 gabali
	

	1.27.
	Garantija - 2 gadi
	

	2.
	Urbuma noslēgvāks
(piedāvājumā norāda iekārtas nosaukumu, marku, modeli, ražotāju vai citu informāciju, kas ļauj viennozīmīgi identificēt iekārtu)
	

	2.1.
	Noslēgvāks datu pārraides iekārtas un automātiskā mērītāja aizsardzībai pret laikapstākļiem un vandālismu. Paredzēts pazemes ūdens monitoringa urbumiem;
	

	2.2.
	Materiāls - augstas izturības trieciendroša plastmasa, nerūsējošais tērauds vai alumīnijs un tā sakausējumi;
	

	2.3.
	Izmērs - 3” collu (atbilstoši DN 80 caurulei) ar angļu vītni (Whithwort) - 4 gabali;
	

	2.4.
	Izmērs - 4” collu (atbilstoši DN 100 caurulei) ar angļu vītni (Whithwort) - 1 gabals;
	

	2.5.
	Aprīkots ar vienādu (identisku visiem urbumiem) skrūvējamu slēdzeni komplektā ar atbilstošu atslēgu. Komplektā iekļautas vismaz 5 atslēgas;
	

	2.6.
	Nodrošināta kabeļa un mēriekārtas fiksācija bez slīdēšanas, saglabājot sensora nemainīgu dziļumu urbumā visa tā ekspluatācijas laikā;
	

	2.7.
	Noslēgvāks ar integrētu vandālisma drošu 4G mobilā tīkla frekvenču atbalstošu antenu tā virspusē, ar SMA-male veida zelta pārklājuma spraudni pieslēgšanai pie telemetrijas iekārtas, ar vismaz desmit centimetri garu kabeli;
	

	2.8.
	Saderīgs ar datu pārraides iekārtu un datu pārraides iekārtas stiprinājumu noslēgvākā.
	

	2.9.
	Nepieciešamais daudzums - 5 gabali
	

	2.10.
	Garantija - 2 gadi
	

	3.
	Antena, signāla pastiprinātājs datu pārraidei
(piedāvājumā norāda iekārtas nosaukumu, marku, modeli, ražotāju vai citu informāciju, kas ļauj viennozīmīgi identificēt iekārtu)

	

	3.1.
	Antena signāla pastiprināšanai urbumos. Antenas paredzēts izvietot uz urbumu noslēgvākiem;
	

	3.2.
	Antena ir savietojama ar datu pārraides iekārtu un spēj aizvietot datu pārraides iekārtas iekšējo antenu;
	

	3.3.
	Antenas kabeļa garums atbilstoši signāla stiprumam konkrētā vietā un urbumā;
	

	3.4.
	Antena noslēgvākā viegli iestiprināma un izņemama (Click in/click out savienojums), bez vītnes savienojuma.
	

	3.5.
	Nepieciešamais daudzums - 5 gabali
	

	3.6.
	Garantija - 2 gadi
	

	4.
	Datu pārraides iekārtas stiprinājums urbuma noslēgvākā
(piedāvājumā norāda iekārtas nosaukumu, marku, modeli, ražotāju vai citu informāciju, kas ļauj viennozīmīgi identificēt iekārtu)

	

	4.1.
	Stiprinājums saderīgs ar datu pārraides iekārtu un noslēgvāka izmēriem (skatīt pie noslēgvāka prasībām);
	

	4.2.
	Stiprinājumu var viegli izņemt no urbuma kopā ar visu automātiskā ūdens līmeņa un temperatūras mērītāju ar datu pārraides iekārtu, un ielikt atpakaļ, bez instrumentu pielietošanas nepieciešamības.
	

	4.3.
	Nepieciešamais daudzums - 5 gabali
	

	4.4.
	Garantija - 2 gadi
	

	5.
	Urbuma apvalkcaurules pagarinājums
(piedāvājumā norāda iekārtas nosaukumu, marku, modeli, ražotāju vai citu informāciju, kas ļauj viennozīmīgi identificēt iekārtu)
	

	5.1.
	Materiāls - nerūsējoša tērauda vai cinkota caurule;
	

	5.2.
	Garums -  60cm;
	

	5.3.
	Diametrs – DN 80;
	

	5.4.
	Caurulei vienā galā izveidota ārējā vītne, otrā galā iekšējā vītne;
	

	5.5.
	Vītne - angļu (Whithwort) , saderīga ar noslēgvāka vītni.
	

	5.6.
	Nepieciešamais daudzums - 4 gabali
	

	5.7.
	Garantija - 2 gadi
	



