2.pielikums

PLĀNOTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atklāts konkurss “Medicīnas ierīču iegāde”, SIVA 2026/16/A

1.daļa. Magnetoterapijas iekārta

| Nr. p.k. | Vienības nosaukums | Specifikācijas (minimālās prasības) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Magnetoterapijas iekārta | - Izmērs bez ratiņiem un aplikatoriem: ne lielāks par (platums x augstums x dziļums) 400 x 200 x 300 mm. -Svars (bez ratiņiem ar vakuuma iekārtu) ne lielāks par 5 kg. -Ar 4 (četriem) neatkarīgiem kanāliem un iespēju pieslēgt vienlaicīgi ne mazāk kā 4 (četrus) aplikatorus. -Vismaz 2 (divi) neatkarīgi procedūru taimeri. -Automātiska magnētiskā lauka izslēgšanās uzstādītās terapijas laika beigās. - Skārienjūtīgs ekrāns, ne mazāks kā 7“ pa diagonāli. - Vienas pogas vadības sistēma, iespēja pārtraukt terapiju jebkurā laikā. -Biežāk lietoto procedūru operatīva pieeja. -Alfabētiskā secībā terapiju piedāvājumu saraksts, kur aprakstīti nosacījumi, ar ieteikumiem ārstēšanai. -Max Impulsu magnētiskā lauka intensitāte ne mazāk kā 1200 Gauss Max. -Pastāvīgā magnētiskā lauka intensitāte ne mazāk kā 2—Gauss. Impulsu forma un parametri: -Taisnstūra (6-255 ms). -Eksponenciāla (6-500 ms). -Trijstūra (6-500 ms). -Sinusoidāla (6-500 ms). -Impulsu modulācijas parametri: -Sinusoidāla (1-250 sek.). -Trapeces formas (1-250 sek.). -Simetriska (1-250 sek.). Dubultais disku aplikators: -Sapāroti aplikatori, kur katrs ne mazāks kā 130 x 130 x 300 mm (garums x platums x augstums). -Solenoīds ne mazāk kā 30 cm diametrā. -Lineārais aplikators ne mazāks kā 20 x 60 cm. -Pa kušeti pārvietojams apdomiāls solenoids, kura diametrs nav mazāks kā 70 cm, komplektā ar kušeti. |
| 2. | Ratiņi | Ratiņi magnetoterapijas iekārtai. -Augstums ne mazāk kā 96 cm, -Platums ne vairāk kā 65 cm -Dziļums ne vairāk kā 60 cm -Uz riteņiem, priekšējie riteņi ar bremzēm. Ne mazāk kā 5 (pieci) aizverami plauktiņi aksesuāru glabāšanai. Ratiņi aprīkoti ar viegli darbināmu fiksācijas ierīci ērtai piestiprināšanai/noņemšanai no ratiņiem. |

-Piedāvātajai iekārtai jābūt apzīmētai ar CE marķējumu medicīniskai ierīcei, kas atbilst regulas (ES) 2017/745 prasībām. Jāiesniedz ES atbilstības deklarāciju kā verifikācijas dokumentu, kas uzrakstīts atbilstoši regulas (ES) 2017/745 IV pielikumā noteiktām prasībām.

-Piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana, tai skaitā pie esošā elektrotīkla (barošanas spriegums 220 – 240 W).

-Lietošanas instrukcija latviešu valodā.

-Pretendents nodrošina darbinieku apmācību.

-Garantija: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši.

- Pretendents nodrošina garantijas apkopes 1 (vienu) reizi gadā (garantijas laikā).

2.daļa. Funkcionāla kušete ar elektrisku regulāciju.

| Nr. p.k. | Vienības nosaukums | Specifikācijas (minimālās prasības) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Funkcionāla kušete ar elektrisku regulāciju. | -Izmērs ne mazāks kā 192 cm x 68 cm (garums x platums). -Maksimālā celtspēja ne mazāka kā 200 kg. -Krāsa: pelēka vai citu tumšu toņu. -Divdaļīga kušete. -Elektriski regulējams augstums ne mazāk kā 49 – 86 cm. -Augstuma regulācija ar kājas slēdzi. -Ar polsterējumu ne mazāku kā 7 cm. -Galvgalī caurums elpošanai un ērtai gulēšanai. - 2 (divi) fiksēti un 2 (divi) izlaižami riteņi kušetes pārvietošanai. -Galvgalis regulējams ar gāzes cilindru līdz -40º līdz +40º. -Roku balsti regulējami. |

-Piedāvātajai iekārtai jābūt apzīmētai ar CE marķējumu.

-Piegāde, uzstādīšana.

-Lietošanas instrukcija latviešu valodā.

-Pretendents nodrošina darbinieku apmācību.