## 1.daļa
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa „Laboratorijas izmeklējumu nodrošinājums hematoloģijas, klīnikas, imūnhematoloģijas un imunoloģijas sfērās”, id. Nr. RAKUS 2023/120K, Nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Laboratorija "Gaiļezers"
Laboratorija "Latvijas Infektoloģijas centrs"
Laboratorijas izmeklējumu nodrošinājums hematoloģijas, klīnikas, imūnhematoloģijas un imunoloģijas sfērās
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam testu cenā jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar hematoloģijas testu veikšanai nepieciešamajiem reaģentiem, kalibratoriem, kontrolēm un piederumiem, kā arī analizatoriem un iekārtām, kas ņem dalību šo testu veikšanai. Piegādātājam jānodrošina analizatoru bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijā esošās LIS sistēmas un visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar testu veikšanai nepieciešamo preču piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu visā līguma darbības periodā, ievērojot ražotāja rekomendācijas un LR spēkā esošos normatīvos aktus.
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas un apakš- daļas numurs | Preces (izmeklējuma) veids | Tehniskās prasības / Detalizēts preces apraksts (speciālās prasības un komplektācija) | Viena vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums* | Kataloga numurs/ preces kods** | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 10
1. daļa. Hematoloģisko izmeklējumu nodrošināšana
1.1. Asins analīze ar automātisko paraugu padeves 5 daļu diferencējošu hematoloģijas analizatoru un krāsošanas moduli, kas papildināts ar digitālās mikroskopijas iekārtu.
1.1.1. | CBC + 5 diff asins aina (jāsatur parametrus: absolūtais un relatīvais neitrofilo granulocītu, eozinofīlo granulocītu, bazofīlo granulocītu, limfocītu, monocītu un nenobriedušu granulocītu skaits) | Saderība ar piedāvāto analizatoru, krāsošanas un digitālās mikroskopijas moduli | tests | 543000 | x | x | x | x |  | x
1.1.2. | Retikulocīti |  | tests | 6000 | x | x | x | x |  | x
1.1.3. | Uztriepju paraugu krāsošana pēc Wright-Giemsa Stain un May-Grunwald-Gimsa |  | uztriepe | 275000 | x | x | x | x |  | x
1.2. | Reaģenti, kalibratori un kontroles (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 1.1. daļā norādītājam testu daudzumam, ar aprēķinu - kontroles veic 1 reizes dienā trīs līmeņos.
1.2.1. | [8 empty] | x | x | x
1.2.2. | [8 empty] | x | x | x
1.2.3. | [8 empty] | x | x | x
1.3. | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 1.1. pozīcijā norādītajam testu daudzumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bezmaksas.
1.3.1. | [8 empty] | x | x | x
1.3.2. | [8 empty] | x | x | x
1.3.3. | [8 empty] | x | x | x
Kopā par 1.1. - 1.3. pozīciju:
1.4. Asins analīze ar automātisko paraugu padeves 5 daļu diferencējošu hematoloģijas analizatoru.
1.4.1 | CBC + 5 diff asins aina (CBC+DIF jāsatur parametri: absolūtais un relatīvais neitrofilo granulocītu, eozinofīlo granulocītu, bazofīlo granulocītu, limfocītu, monocītu skaits) | Saderība ar 1.7.un 1.8. piedāvātiem analizatoriem. | tests | 472000 | x | x | x | x |  | x
1.4.2 | Serozo dobumu analīzes (CSŠ, sinoviālais sķīdrums, pleirāls šķidrums, ascīta šķidrums, peritoneālās dialīzes šķidrums, perikardiālais šķidrums) |  | tests | 18000 | x | x | x | x |  | x
1.5. | Reaģenti, kalibratori un kontroles (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 1.4.1. pozīcijā norādītājam testu daudzumam, ar aprēķinu - kontroles veic 2 reizes dienā trīs līmeņos. 1.4.2.pozīcījā norādītam testu daudzumam kontroles aprēķins ir paredzams, ja pretendents var īstenot papilprasību 1.9.1., par kuru tiek doti bonusa punkti, ar aprēķinu – kontroles ir vismaz 1 reizi dienā vismaz 1 līmenī, ņemot vērā to stabilitāti pēc atvēršanas.
1.5.1. | [8 empty] | x | x | x
1.5.2. | [8 empty] | x | x | x
1.5.3. | [8 empty] | x | x | x
1.6. | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 1.4. pozīcijā norādītajam testu daudzumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bezmaksas.
1.6.1. | [8 empty] | x | x | x
1.6.2. | [8 empty] | x | x | x
1.6.3 | [8 empty] | x | x | x
Kopā par 1.4. - 1.6. pozīciju:
Kopā par 1.daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības:
* Pretendents aizpilda aili „Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums” jeb nosaukumu, kas tiek izmantots pretendenta preču piegādes pavadzīmē. Līgumi tiks slēgti, norādot pretendenta norādīto "Preces (izmeklējuma) nosaukumu", kam tiks piešķirts nomenklatūras kods, pret pretendenta tehniskās specifikācijas piedāvājuma nosaukumu.
** Pretendents aizpilda aili „Kataloga numurs/ kods”, t.sk., norādot kataloga lappusi, kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī fiksē visu citu nepieciešamo informāciju. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pretendents nevar pievienot informatīvos materiālus, tad Pretendents precīzi norāda aktīvu saiti uz ražotāja tehnisko dokumentāciju tādā apjomā, kas apliecina attiecīgā kritērija izpildi, piem., vienkāršu standarta preču specifikāciju
Piedāvāt tikai netoksiskus reaģentus, bez cianīdiem.
Kontroles materiālam jābūt stabilam vismaz 7 dienas no tā atvēršanas brīža.
Darba procesa nodrošināšanai piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildu materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam).
Ja piegādātājs norādījis nepietiekamu kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bezmaksas.
Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk, kā 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos papildus reaģentus bezmaksas.
Pretendentam, aprēķinot piedāvato reaģentu plānoto apjomu, jāņem vērā, ka preču derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 60 mēnešiem jeb 5 gadiem, Pasūtītājam veicot pasūtījumus katrā gadā vienādās proporcijās.
Zemāk minētie analizatori (iekārtas) paredzētas tikai laboaratorijai "Gaiļezers"
*** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma. Tehniskās specifikācijas 1.7.punktā norādītie nosakāmo parametru apzīmējumi ir informatīvi, ņemot vērā līdzšinējo laboratorijas darbu un izmantotos apzīmējumus. Tehnisko piedāvājumu vērtēšanā par pamatu tiks izmantots nosakāmo parametru apraksts un nozīme.
1.7. | Kopējais analizatoru (iekārtu) vienību skaits:
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis (-ļi)
Ražošanas gads (-i) un mēnesis (-ši):
| Tehniskās prasības analizatoram (-iem), uztriepes krāsošanas daļām, digitālās mikroskopijas daļai, dejonizētā ūdens sagatavošanas sistēmai un elektroapgādes nepārtrauktības nodrošināšanu (UPS). | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.***
Prasības hematoloģisko analizatoru daļai:
1.7.1 | Divi analizatori (iekārtas). Viens analizators ar funkcijām: CBC+DIF+RET+IPF (analogs). Otrs analizators ar funkcijām: CBC+DIF+BF (analogs).
1.7.2 | Obligāti nosakāmie parametri CBC+DIFF: WBC – leikocītu skaits, IG (%) un absolūtais skaits (#) – nenobriedušie leikocīti, NEUT (%) un absolūtais skaits (#) – neitrofilo leikocītu skaits, LYM (%) un absolūtais skaits (#) – limfocītu skaits, MONO (%) un absolūtais skaits (#) – monocītu skaits, EO (%) un absolūtais skaits (#) – eozinofīlo leikocītu skaits, BASO (%) un absolūtais skaits (#) – basofilo leikocītu skaits, RBC – eritrocītu skaits, HGB – hemoglobīna koncentrācija, HCT - hematokrīts, MCV – vidējais eritrocītu apjoms, MCH – vidējais hemoglobīna daudzums eritrocītā, MCHC – vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā, NRBC# absolūtais skaits un % - kodolu saturošie RBC, RDW-SD – eritrocītu sadalījums pēc tilpuma, RDW-CV – eritrocītu sadalījums pēc izmēra, PLT – trombocītu skaits; MPV – vidējais trombocītu tilpums, PDW – trombocītu sadalījuma platums, PCT - trombokrīts.
1.7.3 | Obligāti nosakāmie parametri RET kanālā: RET (%) un absolūtais skaits (RET#) - retikulocīti, IRF – nenobriedušo retikulocītu frakcija, RET-He – retikulocītu hemoglobīns.
1.7.4 | Iespēja veikt precīzu trombocītu analīzi, īpaši trombocitopēniskiem paraugiem (IPF%/# vai ekvivalents nenobriedušu trombocītu frakcijas noteikšanai).
1.7.5 | BF (vai tā analoga) parametri: WBC-BF (leikocītu skaits), RBC-BF (eritrocītu skaits), PMN%/# (polimorfonukleāro šunu % un skaits), MN %/# (mononukleāro šunu % un skaits), TC -BF# (kopējais šunu skaits).
1.7.6 | Analizatoram jāspēj izmērīt absolūto un relatīvo retikulocītu skaitu bez iepriekšējas parauga sagatavošanas.
1.7.7 | Testu caurlaidība stundā veicot pilnu izmeklējumu ar 5 daļu diferenciāciju ne mazāk kā 100 testi/stundā, ar iespēju noteikt papildparametrus.
1.7.8 | NRBC izmērās automatizēti kvantitatīvi standarta CBC mērīšanas režīmā.
1.7.9 | Analizatorā jābūt iespēja veikt analīzi ependorfa stobriņā (mikroanalīzi)
1.7.10 | Automātiska paraugu padeves iespēja
1.7.11 | Iespēja strādāt ar kapilārajām un venozajām asinīm.
1.7.12 | Iespēja ievietot analizatorā vienlaicīgi dažādus stobriņus.
1.7.13 | Divvirzienu analizatora savienojums LIS
1.7.14 | Vadības bloka savienojums līnijā ar automatiskās hematoloģijas uztriepju krāsošanas aparātu, kurš nodrošina automatisku hematoloģijas izvērtēšanu ar integrēto rezultātu interpretācijas programmu un rezultātu apstiprināšanu pēc noteiktiem kriterijiem (karogu/skaitļu sistēma, kuru var noteikt arī Lietotājs).
1.7.15 | Iespējams veikt manuāli (“Open vial”) analīzi maziem asins tilpumiem.
1.7.16 | Analizatoram nodrošina autorizētu pieslēgumu attālinātā servisa atbalstam 24/7, kas ļauj ātri novērtēt analizatora stāvokli un identificēt defektus
1.7.17 | STAT režīms
1.7.18 | Katrā 5DIFF analizatorā, kur tiek analizēts vairāk kā 1 paraugs, tiek izmantota atkārtotā pārbaudes sistēma bez atsevišķa pieprasījuma (Rerun/Reflex)
1.7.19 | Analizatorā jābūt konstantai reaģentu monitorēšanai, jābūt redzamam derīguma termiņam pēc atvēršanas, LOT Nr., atlikušais testu daudzums/apjoms, reaģenta nosaukums. Operatoram jāsaņem brīdinājums/info, par reaģentu beigšanos.
1.7.20 | Analizatora Software Angļu valodā vai citā lietotājam saprotamā valodā.
Vispārīgās prasības uztriepes krāsošanas daļai
1.7.21 | Divas uztriepju gatavošanas un krāsošanas ierīces, kam jāspēj nokrāsot uztriepes ar metodēm: May-Grunwald-Giemsa, Wright-Giemsa, Wright
1.7.22 | Uztriepju gatvošana un krāsošana ir automatiska.
1.7.23 | Caurlaidība: ne mazāk kā 65 uztriepes stundā, katrā krāsošanas ierīcei.
1.7.24 | Iespēja krāsošanai paraugu ievietot manuāli
1.7.25 | Visi krāsošanas reaģenti ir gatavi lietošanai (nav nepieciešama manuāla šķaidīšana vai pārliešana).
Vispārīgās prasības digitālās mikroskopijas daļai
1.7.26 | Vienam Digitalājam mikroskopam jāspēj analizēt preparātus, kas krāsoti ar metodēm: May-Grynwald-Giemsa, Wright-Giemsa, Wright
1.7.27 | Jābūt pilnai differenciācijas iespējai (100 WBC + RBC + PLT)
1.7.28 | Nodrošināta automatiskā eļļas dispensija
1.7.29 | Nodrošināta programmas kvalitātes kontrole (šūnu, krāsu)
1.7.30 | Caurlaidība: ne mazāk kā 20 uztriepes stundā
1.7.31 | Divvirzienu analizatora savienojums LIS
1.7.32 | Attalinātas piekļuves iespējas no vismaz 3 darba vietām.
Vispārīgās prasības dejonizētā ūdens sagatavošanas sistēmai un elektroapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai (UPS).
1.7.33 | Nodrošināt ūdens attīrīšanas sistēmu un tās pieslēgšanu analizatoram (-iem), lai nodrošinātu sistēmas skalošanu, dekontamināciju un vajadzības gadījumā reaģenta (-u) koncentrāta atšķaidīšanu.
1.7.34 | Jābūt nodrošinātai elektroapgādes nepārtrauktībai (UPS).
Citas prasības
1.7.35 | Hematoloģiskie analizatori un uztriepju krāsošanas daļas ir savienotas līnijā noteiktā secībā ar automātisku, nepārtrauktu stobriņu pārvietošanos
Zemāk minētie analizatori (iekārtas) ir ārpus automatizācijas sistēmas un tiks piegādātas viena laboaratorijai "Gaiļezers" un viena laboaratorijai "Latvijas Infektoloģijas centrs"
**** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma. Tehniskās specifikācijas 1.8.punktā norādītie nosakāmo parametru apzīmējumi ir informatīvi, ņemot vērā līdzšinējo laboratorijas darbu un izmantotos apzīmējumus. Tehnisko piedāvājumu vērtēšanā par pamatu tiks izmantots nosakāmo parametru apraksts un nozīme.
1.8. | Kopējais analizatoru (iekārtu) vienību skaits:
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis (-ļi)
Ražošanas gads (-i) un mēnesis (-ši):
| Tehniskās prasības analizatoriem, kas atbilst no 1.4.1. līdz 1.4.2. pozīcijā norādītajiem (veicamajiem) testiem | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.****
1.8.1 | Divi analizatori (iekārtas), kur vienam no aparātiem, kas atradīsies laboratorijā "Gaiļezers": iespēja strādāt ar cerebrospināliem, seroziem, sinoviāliem šķīdrumiem.
1.8.2 | Katram no analizatoriem nosakāmie parametri CBC+DIFF: WBC – leikocītu skaits, IG (%) un absolūtais skaits (#) – nenobriedušie leikocīti, NEUT (%) un absolūtais skaits (#) – neitrofilo leikocītu skaits, LYM (%) un absolūtais skaits (#) – limfocītu skaits, MONO (%) un absolūtais skaits (#) – monocītu skaits, EO (%) un absolūtais skaits (#) – eozinofīlo leikocītu skaits, BASO (%) un absolūtais skaits (#) – basofilo leikocītu skaits, RBC – eritrocītu skaits, HGB – hemoglobīna koncentrācija, HCT - hematokrīts, MCV – vidējais eritrocītu apjoms, MCH – vidējais hemoglobīna daudzums eritrocītā, MCHC – vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā, NRBC# absolūtais skaits un % - kodolu saturošie RBC, RDW-SD – eritrocītu sadalījums pēc tilpuma, RDW-CV – eritrocītu sadalījums pēc izmēra, PLT – trombocītu skaits; MPV – vidējais trombocītu tilpums, PDW – trombocītu sadalījuma platums, PCT - trombokrīts.
1.8.3 | BF (vai tā analoga) parametri: WBC-BF (leikocītu skaits), RBC-BF (eritrocītu skaits), PMN%/# (polimorfonukleāro šunu % un skaits), MN %/# (mononukleāro šunu % un skaits), TC -BF# (kopējais šunu skaits)
1.8.4 | Analizatorā jābūt iespēja veikt analīzi ependorfa stobriņā (mikroanalīzi)
1.8.5 | Iespēja strādāt ar kapilārajām un venozajām asinīm.
1.8.6 | Automātiska paraugu padeve.
1.8.7 | Analizatora caurlaidība: ne mazāk kā 100 paraugi stundā CBC + DIF
1.8.8 | STAT režīms
1.8.9 | Iespēja ievietot analizatorā vienlaicīgi dažādus stobriņus.
1.8.10 | Divvirzienu analizatora savienojums ar LIS
1.8.11 | Analizatora Software Angļu valodā vai citā ietotājam saprotamā valodā.
1.8.12 | Analizatorā jābūt konstantai reaģentu monitorēšanai, jābūt redzamam derīguma termiņam pēc atvēršanas, LOT Nr., atlikušais testu daudzums/apjoms, reaģenta nosaukums. Operatoram jāsaņem brīdinājums/info, par reaģentu beigšanos
1.8.13 | Iespējams veikt manuāli (“Open vial”) analīzi maziem asins tilpumiem
1.8.14 | Analizatoram nodrošina autorizētu pieslēgumu attālinātā servisa atbalstam 24/7, kas ļauj ātri identificēt un novērst defektus, novērtēt analizatora stāvokli
1.8.15 | NRBC izmērās automatizēti kvantitatīvi standarta CBC mērīšanas režīmā
1.8.16 | Reaģenti, kalibratori, kontroles, šķīdumi un papildpiederumi identiski 1.7. pozīcijas analizatoriem
1.8.17 | Iespējams pieslēgt ūdens sistēmu analizatoram, kas atrodas laboratorijā "Gaiļezers"
Vispārīgās prasības elektroapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai (UPS).
1.8.18 | Jābūt nodrošinātai elektroapgādes nepārtrauktībai (UPS).
Analizatoru un servisa prasības:
Piedāvātajam analizatoriem pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jābūt jauniem un nelietotiem, ražotiem ne agrāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas brīža šajā iepirkumā. Papildus jānodrošina elektroapgādes nepārtrauktība (UPS).
Piegādātājam jānodrošina lietotāju bezmaksas apmācība darbam ar analizatoru.
Piegādātājam jānodrošina lietotāju atkārtotas bezmaksas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
Attiecas uz 1.7. pozīciju_Aparatūras piegāde, tās ievietošana paredzētajā telpā Piegādātājam jāveic 14 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža.Aparatūras uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības Piegādātājam jāveic ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā no Aparatūras ievietošanas tai paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.
Attiecas uz 1.8. pozīciju_Analizatoru piegāde un ievietošana tiem paredzētajā telpā Piegādātājam jāveic 8 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Analizatoru uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības Piegādātājam jāveic ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā no Analizatoru ievietošanas paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.
Papildprasības piedāvātājam/iem analizatoram/iem (tehniskās prasības nav obligātas, bet ja tās tiek izpildītas un piedāvātas, pretendents saņem papildus punktus.
*5 Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
1.9. | Vērtēšanas kritērijs "B"- papildprasības | Punktu sistēmas vērtējuma nosacījumi | Maksimālie bonuss punkti | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.*5
Vērtēšanas pozīcijas papildprasības 1.7. daļai
1.9.1 | Iespēja veikt parauga analīzi ķermeņa šķidrumā (BF) speciālajā Body Fluid režīmā. | ja iespēja ir - iegūst 7 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 7
1.9.2 | Analizatora iespēju izvērtēšanai, iesniegti piedāvātā analizatora veiktu hematoloģisko (asins) analīžu protokolus ar leikocītu skaitu zem 0,1 10^3/uL ar leikocitārās formulas diferenciāciju. | ja iespēja ir - iegūst 7 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 7
1.9.3 | Iespēja atslēgt aspirācijas sensoru ļoti zemu Hgb (<2 g/dL) noteikšanai cilmes šūnās un / vai asins paraugos | ja iespēja ir - iegūst 3,5 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 3.5
1.9.4 | Aspirēta parauga tilpums ir mazāk par 100 mkl. | <100 mkl - 4,5 punkti. | 4.5
1.9.5 | Nodrošināta automatizēta uztriepju plūsma vismaz no vienas krāsošanas daļas uz digitālās mikroskopijas daļu | ja iespēja ir - iegūst 3 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 3
1.9.6 | Iespējas izmantot trešās puses IQC materiālu kā alternatīvu vai papildinājumu reaģenta vai instrumenta ražotāja piegādātajam kontroles materiālam | ja iespēja ir - iegūst 3 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 3
1.9.7 | Ražotāja nodrošināta datorizēta starplaboratoriju kvalitātes kontroles sistēma piedāvātajiem 5DIFF hematoloģijas analizatoriem | ja iespēja ir - iegūst 2 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 2
1.9.8 | Iekļauta programma studentu, personāla zināšanu pārbaudei un uzlabošanai hematoloģisko šūnu morfoloģijas jomā lietotājam saprotamā valodā. Programma automātiski veido ziņojumu par izpildīto uzdevumu rezultātiem. | ja ir iekļauta - iegūst 2 punktus; ja nav iekļauta - 0 punkti. | 2
1.9.9 | Pretendents kopā ar piedāvājumu ir iesniedzis referenču labotatorijas sarakstu ES valstīs, no laboratorijām, kurās ir līdzvērtīga automātiskā analītiskā sistēmas līnija hematoloģiskiem izmeklējumiem (sistēmā iekļaujot - hematoloģiskos analizatorus, uztriepju sagatavošanas/krāsošanas ierīci un digitālās mikroskopijas ierīci), (punktus piešķir, ja uzrādīto laboratoriju skaits sarakstā ir ≥ 3). | ja ir iesniedzis - iegūst 2 punktus; ja nav iesniedzis - 0 punkti. | 2
1.9.10 | Viens no analizatoriem spēj noteikt progresīvos iekaisuma parametrus (Re-Lymph/AS-Lymph#% NEUT-RI/NEUT-GI#%) vai analogus progresīvos iekaisuma parametrus. | ja iespēja ir - iegūst 2 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 2
1.9.11 | Testu caurlaidība stundā veicot pilnu izmeklējumu ar 5 daļu diferenciāciju ne mazāk kā 100 testi/stundā. | > 150 testu caurlaidība = 1 punkti; 115–150 testu caurlaidība = 0,75 punkti, 100-115 testu caurlaidība = 0,5 punkti | 1
1.9.12 | Analizatora automatiska ieslēgšana (iespēja programmēt ieslēgšanas laiku) | ja iespēja ir - iegūst 0,5 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 0.5
1.9.13 | Analizators, kas optimāli piedāvā divu (dubulto) reaģentu izmantošanu CBC + DIF un ievietošanu analizatorā, kas ļauj nomainīt tukšos reaģentus analizatora darbības laikā, neapturot testēšanu. | ja iespēja ir - iegūst 0,5 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 0.5
1.9.14 | 1.7. punktā norādītajiem analizatoriem un to daļām paredzētā platība: dziļumā x platumā (cm). | Papildus punktu saņem pretendents ar analizatoriem, kas aizņem vismazāko platību | 0.5
Vērtēšanas pozīcijas papildprasības 1.8. daļai
1.9.15 | Iespēja atslēgt aspirācijas sensoru ļoti zemu Hgb (<2 g/dL) noteikšanai cilmes šūnās un / vai asins paraugos | ja iespēja ir - iegūst 3,5 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 3.5
Maksimālais iespējamais punktu skaits: |  |  | 42
Atbilst - pēc visiem "vērtēšanas kritērijā "B" - papildprasības" norādītajiem punktiem, saņem 42 punktus, ja kādā punktā neatbilst, punktus nesaņem par konkrēto pozīciju, ja neatbilst nevienā pozīcijā, saņem 0 punktus.
! Punkti tiek piešķirti par katra parametra (pozīcijas) prasības pilnīgu izpildi, par daļēju prasības izpildi, punkti netiek piešķirti.
Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs "C" | Maksimālais punktu skaits
1. | Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā (Visu piedāvāto iekārtu elektroenerģijas patēriņš tiks summēts) | 3
Formula vērtējumam: C = Cz/Cfakt x 3, kur Cz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā; Cfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā.
Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs "A" | Maksimālais punktu skaits
1. | Piedāvājuma cena | 55
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 55, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B+C)
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 01.12.2023.

## 2.daļa
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Laboratorija "Gaiļezers"
Laboratorijas izmeklējumu nodrošinājums hematoloģijas, klīnikas, imūnhematoloģijas un imunoloģijas sfērās
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Analizatoru un testu, transportu un Analizatoru nodošanu ekspluatācijā, lietotāja apmācību, Analizatoru tehniskajām apkopēm un tajās izmantotajiem materiāliem un palīgmateriāliem. Kopā ar reaģentu komplektiem tiek nodrošināts testēšanai nepieciešamā pilnīgi automātizēta iekārta kopā ar citiem testēšanai nepieciešamajiem produktiem. Iekārtai visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Iespēju nepārtraukti pievienot testēšanai jaunus paraugus. Pēc nepieciešamības tiek nodrošināta un finansēta iekārtas pieslēgšana laboratorijas informācijas sistēmai (LIS). Personāla apmācība - bez maksas. Valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata, metožu apraksti elektroniskā formātā. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu līguma darbības periodā.
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas un apakš- daļas numurs | Preces (izmeklējuma) veids | Tehniskās prasības / Detalizēts preces apraksts (speciālās prasības un komplektācija) | Viena vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums* | Kataloga numurs/ preces kods** | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 9 x 10 | 12 = 5 x 10
2. daļa. Eritrocītu grimšanas ātrums (EGĀ), automātiskai noteikšana pēc Westergrēna metodes
2.1. | Testi | Saderība ar piedāvāto analizatoru
2.1.1. | Eritrocītu grimšanas ātrums pēc Westergrēna |  | tests | 45000 | x
2.2. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 2.1. daļā norādītājam testu daudzumam, ar aprēķinu - - vismaz divu līmeņu kontroles divas reizes dienā.
2.2.1. | [8 empty] | x | x | x
2.2.2. | [8 empty] | x | x | x
2.2.3. | [8 empty] | x | x | x
2.3. | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 2.1. daļā norādītājam testu daudzumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
2.3.1. | [8 empty] | x | x | x
2.3.2. | [8 empty] | x | x | x
2.3.3. | [8 empty] | x | x | x
Kopā par 2. daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības:
Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papidus materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam)
Ja piegādātājs norādījis nepietiekamu kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bez maksas.
Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk, kā 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamus reaģentus bezmaksas.
Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot līguma kopējo summu.
* Pretendents aizpilda aili „Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums” jeb nosaukumu, kas tiek izmantots pretendenta preču piegādes pavadzīmē. Līgumi tiks slēgti norādot pretendenta norādīto "Preces (izmeklējuma) nosaukumu", kam tiks piešķirts nomenklatūras kods, pret pretendenta tehniskās specifikācijas piedāvājuma nosaukumu.
** Pretendents aizpilda aili „Kataloga numurs/ kods”, t.sk., norādot kataloga lappusi, kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī fiksē visu citu nepieciešamo informāciju. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pretendents nevar pievienot informatīvos materiālus, tad Pretendents precīzi norāda aktīvu saiti uz ražotāja tehnisko dokumentāciju tādā apjomā, kas apliecina attiecīgā kritērija izpildi, piem., vienkāršu standarta preču specifikāciju
Pretendentam, aprēķinot piedāvato reaģentu plānoto apjomu, jāņem vērā, ka derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 60 mēnešiem jeb 5 gadiem, Pasūtītājam veicot pasūtījumus katrā gadā vienādās proporcijās.
Zemāk minētais analizators (iekārta) paredzēta laboaratorijai "Gaiļezers"
*** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
2.4. | Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
|  | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu***
2.4.1. | Analizators nodrošina klasisko Eritrocītu grimšanas ātruma noteikšanas metodi no materiāla dažādos vakuuma stobros ar EDTA ar nepārtraukto paraugu ielādi
2.4.2. | Spēja analīzēt vismaz 20 paraugus vienlaicīgi, rezutāti ne vēlāk, kā 40 minūtēs
2.4.3. | Aparātam ir jābūt aprīkotam ar drukas iekārtu un iekšējo svītru koda lasītāju
2.4.4. | Iekārtā ir nodrošināta automātiskā paraugu maisīšana
2.4.5. | Testēšana bez parauga patēriņa, bez parauga sajaukšanas/miksēšanas (saskaņā ar CLSI un ICSH prasībām), bez atkritumu šķidrumiem
2.4.6. | Iekšējās kvalitātes kontroles (IKK) izvērtējuma kritērijs tiek nodrošināts 2 SD robežās
2.4.7. | Iekārtai ir jābūt savienotai ar laboratorijā esošo LIS informācijas sistēmu, ko pretendents nodrošina par saviem līdzekļiem
Analizatoru un servisa prasības
Piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvāt jaunu, nelietotu analizatoru, kurš ražots ne agrāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas brīža šajā iepirkumā.
Piegādātajam jānodrošina bezmaksas analizatora pieslēgums pie laboratorijā esošās LIS sistēmas.
Piegādātajs saziņu ar lietotāju par inženiera pakalojumiem nodrošina valsts valodā. Piegādātajam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu analizatora darbu.
Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
Piegādātajam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
Piegādātajam jānodrošina personāla bezmaksas apmācība darbam ar analizatoru.
Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
Analizatoru piegāde ne vēlāk kā 8 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža, analizatora uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības jāveic ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā no ievietošanas tai paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.
Vērtēšanas kritēriji
Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs "B" | Maksimālais punktu skaits
1. | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā | 3
Formula vērtējumam: B = Bz/Bfakt x 3, kur Bz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā; Bfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā.
Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs "A" | Maksimālais punktu skaits
1. | Piedāvājuma cena | 97
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 97, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B)

## 3.daļa
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Laboratorija "Gaiļezers"
Laboratorija "Latvijas Infektoloģijas centrs"
Laboratorijas izmeklējumu nodrošinājums hematoloģijas, klīnikas, imūnhematoloģijas un imunoloģijas sfērās
Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visām tehniskās specifikācijas pozīcijām):
* Pretendents aizpilda aili „Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums” jeb nosaukumu, kas tiek izmantots pretendeta preču piegādes pavadzīmē. Līgumi tiks slēgti norādot pretendenta norādīto "Preces (izmeklējuma) nosaukumu", kam tiks piešķirts nomenklatūras kods, pret pretendenta tehniskās specifikācijas piedāvājuma nosaukuma.
** Pretendents aizpilda aili „Kataloga numurs/ kods”, t.sk., norādot kataloga lappusi, kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī fiksē visu citu nepieciešamo informāciju. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pretendents nevar pievienot informatīvos materiālus, tad Pretendents precīzi norāda aktīvu saiti uz ražotāja tehnisko dokumentāciju tādā apjomā, kas apliecina attiecīgā kritērija izpildi, piem., vienkāršu standarta preču specifikāciju
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas un apakš- daļas numurs | Preces (izmeklējuma) veids | Tehniskās prasības / Detalizēts preces apraksts (speciālās prasības un komplektācija) | Viena vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības)* | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums* | Kataloga numurs/ preces kods** | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 9 x 10 | 12 = 5 x 10
3. daļa. Reaģenti slēpto asins un fekālo parazītu noteikšanai fēcēs
3.1 | Slēpto asiņu noteikšanas tests (ķīmiskā metode) | Testā iekļauta kontroles zona. Iepakojumā ne vairāk kā 100 testi | testi | 25000 | 100 testi
3.2 | Slēpto asiņu noteikšanas tests (Imūnhromatografijas metode) | Testā iekļauta kontroles zona; testa jutība no 10 ng/ml. Tests specifisks cilvēka hemoglobīnam un testa rezultātu neietekmē diēta. Iepakojumā paredzēta pozitīvā kontrole reaģentu iekšējai kvalitātei. BIOMAXIMA, REF. 1-300-KK20 vai ekvivalents | testi | 5000 | 30 testi
3.3. | Fekālo parazītu koncentrators | Fekālo parazītu koncentrators helmintu oliņu un kāpuru, protozoju cistu un oocistu koncentrēšanai un bagātināšanai. Divpakāpju filtrācijas matrice; gaisa un šķidruma ierobežošana; sedimentācijas konuss. | 1 iepakojums (40 testi) | 60 iepakojumi | 1 iepakojums (40 testi)
Kopā par 3.daļu:

## 4.daļa
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Visiem RAKUS stacionāriem
Laboratorijas izmeklējumu nodrošinājums hematoloģijas, klīnikas, imūnhematoloģijas un imunoloģijas sfērās
Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visām tehniskās specifikācijas pozīcijām):
* Pretendents aizpilda aili „Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums” jeb nosaukumu, kas tiek izmantots pretendeta preču piegādes pavadzīmē. Līgumi tiks slēgti norādot pretendenta norādīto "Preces (izmeklējuma) nosaukumu", kam tiks piešķirts nomenklatūras kods, pret pretendenta tehniskās specifikācijas piedāvājuma nosaukuma.
** Pretendents aizpilda aili „Kataloga numurs/ kods”, t.sk., norādot kataloga lappusi, kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī fiksē visu citu nepieciešamo informāciju. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pretendents nevar pievienot informatīvos materiālus, tad Pretendents precīzi norāda aktīvu saiti uz ražotāja tehnisko dokumentāciju, tādā apjomā, kas apliecina attiecīgā kritērija izpildi, piem., vienkāršu standarta preču specifikāciju
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas un apakš- daļas numurs | Preces (izmeklējuma) veids | Tehniskās prasības / Detalizēts preces apraksts (speciālās prasības un komplektācija) | Viena vienība | Prognozētais vienību skaits, gabali* | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums* | Kataloga numurs/ preces kods** | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. daļa. | Reaģenti imūnhematoloģiskās testēšanas veikšani ar plaknes metodi, RAKUS stacionāros
4.1. | Anti-A monoklonālie reaģenti, IgM | Reaģents asins grupu noteikšanai ar plaknes metodi. Pudelītē jābūt 10 ml. Reaģenta derīguma termiņš no piegādes datuma ne mazāk kā 12 mēn. | 1 pudelīte | 1600 | 100 pudelītes (katrā 10 ml)
4.2. | Anti-B monoklonālie reaģenti, IgM | Reaģents asins grupu noteikšanai ar plaknes metodi. Pudelītē jābūt 10 ml. Reaģenta derīguma termiņš no piegādes datuma ne mazāk kā 12 mēn. | 1 pudelīte | 1600 | 100 pudelītes (katrā 10 ml)
4.3. | Anti- D monoklonālie reaģenti, IgM | Reaģents Rh (D) piederības noteikšanai ar plaknes metodi. Pudelītē jābūt 10 ml. Reaģenta derīguma termiņš no piegādes datuma ne mazāk kā 12 mēn. | 1 pudelīte | 100 | 100 pudelītes (katrā 10 ml)
4.4. | Negatīvā kontrole plaknes metodei | Kontrolmateriāls plaknes metodei. Pudelītē jābūt 10 ml. Reaģenta derīguma termiņš no piegādes datuma ne mazāk kā 12 mēn. | 1 pudelīte | 100 | 100 pudelītes (katrā 10 ml)
Kopā par 4.daļu:

## 5.daļa
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Laboratorija "Gaiļezers"
Laboratorijas izmeklējumu nodrošinājums hematoloģijas, klīnikas, imūnhematoloģijas un imunoloģijas sfērās
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam kopā ar reaģentu komplektiem jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas, lai nodrošinātu testēšanai nepieciešamo pilnīgi automātizēto iekārtu kopā ar citiem testēšanai nepieciešamajiem produktiem, nodrošinot to transportu un nodošanu ekspluatācijā. Iekārtai visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu līguma darbības periodā.
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas un apakš- daļas numurs | Preces (izmeklējuma) veids | Tehniskās prasības / Detalizēts preces apraksts (speciālās prasības un komplektācija) | Viena vienība | Prognozētais vienību skaits, gabali | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods* | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. daļa. Specifisko imunoloģisko testu nodrošinājums
5.1. | Tiešais renīns | Saderība ar piedāvāto analizatoru | tests | 5700 | 100
5.2. | Aldosterons |  | tests | 6000 | 100
5.3. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 5.1. un 5.2. daļā norādītājam testu daudzumam, vismaz trijos līmeņos
5.3.1. |  | Saderība ar piedāvāto analizatoru | [6 empty] | x | x | x
5.3.2. | [8 empty] | x | x | x
5.3.3. | [8 empty] | x | x | x
5.4. | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 5.1. un 5.2. daļā norādītājam testu daudzumam
5.4.1. |  | Saderība ar piedāvāto analizatoru | [6 empty] | x | x | x
5.4.2. | [8 empty] | x | x | x
5.4.3. | [8 empty] | x | x | x
Kopā par 5.1.-5.4. pozīcijām:
5.5. | Vēlamie testi, bet nav obligāta prasība
5.5.1 | 17-OH progesterons | Saderība ar piedāvāto analizatoru | tests | 1800 | 100
5.5.2 | Infliximab |  | tests | 1000 | 100
5.5.3 | Anti-Infliximab |  | tests | 1000 | 100
5.5.4 | Adalimumab |  | tests | 1000 | 100
5.5.5 | Anti-Adalimumab |  | tests | 1000 | 100
5.5.6 | Rituximab |  | tests | 1000 | 50
5.5.7 | Anti-Rituximab |  | tests | 1000 | 50
5.5.8 | Ocrelizumab |  | tests | 600 | 50
5.5.9 | Anti-Ocrelizumab |  | tests | 600 | 50
5.5.10 | Natalizumab |  | tests | 600 | 50
5.5.11 | Anti-Natalizumab |  | tests | 600 | 50
5.5.12 | Etanercept |  | tests | 1000 | 50
5.5.13 | Anti-Etanercept |  | tests | 1000 | 50
5.5.14 | Tocilizumab |  | tests | 1000 | 50
5.5.15 | Anti-Tocilizumab |  | tests | 1000 | 50
5.6. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 5.5. daļā norādītājam testu daudzumam, vismaz trijos līmeņos.
5.6.1. |  | Saderība ar piedāvāto analizatoru | [6 empty] | x | x | x
5.6.2. | [8 empty] | x | x | x
5.6.3. | [8 empty] | x | x | x
5.7. | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 5.5. daļā norādītājam testu daudzumam
5.7.1. |  | Saderība ar piedāvāto analizatoru | [6 empty] | x | x | x
5.7.2. | [8 empty] | x | x | x
5.7.3. | [8 empty] | x | x | x
Kopā par 5.5.-5.7. pozīcijām:
Kopā par 5.daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības:
Pretendentam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un Drošības Datu lapas latviešu valodā.
Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam)
Ja Piegādātjs norādījis nepietiekamu, kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bezmaksas.
Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos reaģentus bez maksas.
Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot līguma kopējo summu.
* Pretendents aizpilda aili „Kataloga numurs/ kods”, t.sk., norādot kataloga lappusi, kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī fiksē visu citu nepieciešamo informāciju. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pretendents nevar pievienot informatīvos materiālus, tad Pretendents precīzi norāda aktīvu saiti uz ražotāja tehnisko dokumentāciju, tādā apjomā, kas apliecina attiecīgā kritērija izpildi, piem., vienkāršu standarta preču specifikāciju
Pretendentam, aprēķinot piedāvāto reaģentu plānoto apjomu, jāņem jāņem vērā, ka derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 60 mēnešiem jeb 5 gadiem, Pasūtītājam veicot pasūtījumus katrā gadā vienādās proporcijās.
5.8. | Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
|  | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.8.1. | Automatizēta iekārta ar hemilumininiscences imūnanalīzes tehnoloģiju.
5.8.2. | Ne mazāk kā 100 pozīcijas paraugiem, kalibratoriem un kontrolēm ar dzesētavu.
5.8.3. | Dažāda izmēra primāro un sekundāro stobriņu izmantošanas iespējas.
5.8.4. | Nepārtraukta Cito! paraugu ielāde, neapstādinot analizatora darbību.
5.8.5. | Iespēja veikt testus atšķaidīšanas režīmā.
5.8.6. | Iespēja no viena parauga paralēli veikt uzrādīto parametru kombinācijas.
5.8.7. | Automātiska reaģentu, kontroļu un paraugu identifikācija ar iebūvētu svītrkodu lasītāju.
5.8.8. | Automātiska ikdienas kvalitātes kontroles rezultātu validēšana un brīdinājuma attēlošana, ja nepieciešams.
5.8.9. | Jābūt nodrošinātai elektroapgādes nepārtrauktībai (UPS).
5.8.10. | Jābūt nodrošinātai bi-direkcionālai pieslēgšanai laboratorijas informācijas sistēmai (LIS).
Analizatora un servisa prasības: Kopā ar reaģentiem, piederumiem un citiem testēšanai nepieciešamiem un iepirkuma specifikācijā iekļautajiem produktiem tiek nodrošināts testēšanai nepieciešamais pilnīgi jauns analizatoru komplekts urīna izmeklējumiem, kas sastāv no trim analizatoriem: viens automatizētais teststrēmeļu analizators urīna ķīmiskai testēšanai, otrs automatizētais analizators urīna mikroskopijai (abi analizatori savienojami vienā sistēmā) un pusautomatizēts teststrēmeļu analizators urīna ķīmiskai testēšanai ar manuālu teststrēmeļu ievietošanu analizatorā.
Piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvāt jaunu nelietotu analizatoru, kurš ražots ne agrāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas brīža šajā iepirkumā.
Piegādātājam jānodrošina bezmaksas analizatoru bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijā esošās LIS sistēmas.
Piegādātājs saziņu ar lietotāju par inženiera pakalpojumiem nodrošina valsts valodā. Piegādātājam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu analizatora darbu.
Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
Piegādātājam jānodrošina personāla bezmaksas apmācība darbam ar analizatoru.
Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtīja pieprasījuma.
Analizatoru piegāde ne vēlāk kā 8 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža, analizatora uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības jāveic ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā no ievietošanas tai paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.
Papildprasības piedāvātajam analizatoram (tehniskās prasības nav obligātas, bet, ja tās tiek izpildītas un piedāvātas, Pretendents saņem bonusa punktus)
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
5.9. | Vērtēšanas kritērijs "B"- papildprasības |  |  | Maksimālie bonuss punkti | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.**
5.9.1 | Reaģentu stabilitāte bioloģiskiem medikamentiem vismaz 60 dienas (60-120 dienas, atkarīgs no parametra) |  |  | 8
5.9.2 | Iespēja veikt izmeklējumus asins serumā, plazmā, urīnā, siekalās |  |  | 3
5.9.3 | Parauga daudzuma un recekļu identifikācija ar ziņošanas funkciju |  |  | 3
5.9.4 | Laiks līdz analīžu rezultātam ne ilgāk kā 45 minūtes |  |  | 3
5.9.5 | Analizatora automātiska darba uzsākšana un pabeigšana, veicot automatizētas sistēmas pārbaudes un skalošanas |  |  | 3
5.9.6 | Iespēja noteikt 17-OH progesteronu |  |  | 3
5.9.7 | Iespēja noteikt Infliximab koncentrāciju |  |  | 2
5.9.8 | Iespēja noteikt antivielas pret Infliximab |  |  | 2
5.9.9 | Iespēja noteikt Adalimumab koncentrāciju |  |  | 2
5.9.10 | Iespēja noteikt antivielas pret Adalimumab |  |  | 2
5.9.11 | Iespēja noteikt Rituximab koncentrāciju |  |  | 1
5.9.12 | Iespēja noteikt antivielas pret Rituximab |  |  | 1
5.9.13 | Iespēja noteikt Rituximab koncentrāciju |  |  | 1
5.9.14 | Iespēja noteikt antivielas pret Rituximab |  |  | 1
5.9.15 | Iespēja noteikt Ocrelizumab koncentrāciju |  |  | 1
5.9.16 | Iespēja noteikt antivielas pret Ocrelizumab |  |  | 1
5.9.17 | Iespēja noteikt Natalizumab koncentrāciju |  |  | 1
5.9.18 | Iespēja noteikt antivielas pret Natalizumab |  |  | 1
5.9.19 | Iespēja noteikt Etanercept koncentrāciju |  |  | 1
5.9.20 | Iespēja noteikt antivielas pret Etanercept |  |  | 1
5.9.21 | Iespēja noteikt Tocilizumab koncentrāciju |  |  | 1
5.9.22 | Iespēja noteikt antivielas pret Tocilizumab |  |  | 1
| Maksimālais iespējamais punktu skaits: |  |  | 43
Atbilst - pēc visiem "vērtēšanas kritērijā "B" - papildprasības" norādītajiem punktiem, saņem 43 punktus, ja kādā punktā neatbilst, punktus nesaņem par konkrēto pozīciju, ja neatbilst nevienā pozīcijā saņem 0 punktus.
! Punkti tiek piešķirti par katra parametra (pozīcijas) prasības pilnīgu izpildi, par daļēju prasības izpildi, punkti netiek piešķirti.
Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs "C" | Maksimālais punktu skaits
1. | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā | 2
Formula vērtējumam: C = Cz/Cfakt x 2, kur Cz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā; Cfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā.
Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs "A" | Maksimālais punktu skaits
1. | Piedāvājuma cena | 55
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 55, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B+C)

## 6.-16.daļa
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums Laboratorijas izmeklējumu nodrošinājums hematoloģijas, klīnikas, imūnhematoloģijas un imunoloģijas sfērās
Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visām tehniskās specifikācijas pozīcijām):
Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents".
* Pretendents aizpilda aili „Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums” jeb nosaukumu, kas tiek izmantots pretendenta preču piegādes pavadzīmē. Līgumi tiks slēgti norādot pretendenta norādīto "Preces (izmeklējuma) nosaukumu", kam tiks piešķirts nomenklatūras kods, pret pretendenta tehniskās specifikācijas piedāvājuma nosaukumu.
** Pretendents aizpilda aili „Kataloga numurs/ kods”, t.sk., norādot kataloga lappusi, kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī fiksē visu citu nepieciešamo informāciju. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pretendents nevar pievienot informatīvos materiālus, tad Pretendents precīzi norāda aktīvu saiti uz ražotāja tehnisko dokumentāciju, tādā apjomā, kas apliecina attiecīgā kritērija izpildi, piem., vienkāršu standarta preču specifikāciju
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas un apakš- daļas numurs | Preces (izmeklējuma) nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums* | Kataloga numurs/ preces kods** | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 11
Krāsas bioloģisko materiālu krāsošanai, laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai.
6.daļa | Cīla-Nīlsena krāsošanas komplekts | Lab.paraugu krāsošanai (krēpu, bronhu skalojumu, urīna un citu bioloģisko materiālu). IVD(98/79/EC)/CE obligāti. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 3/4 no ražotāja noteiktā maksimālā derīguma termiņa. Bio-Optica, REF 04-111802 vai ekvivalents. | 1 iepakojums (100 testiem) | 15 iepakojumi | 1 iepakojums (100 testiem)
Kopā par 6.daļu
7.daļa | May Grunwald Giemsa krāsu komplekts | Lab.paraugu krāsošanai (asins, krēpu un citi bioloģisko materiāli). IVD(98/79/EC)/CE obligāti. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 3/4 no ražotāja noteiktā maksimālā derīguma termiņa. Krāsu komplekts 3 x 1000ml, Bio-Optica, REF 04-080802/L vai ekvivalents. | 1 iepakojums | 30 iepakojumi | 1 iepakojums
Kopā par 7.daļu
8.daļa | Šteinheimera krāsu komplekts | Urīna sedementa krāsošanai (šūnu kodolu un citoplazmas kontrastēšanai). IVD(98/79/EC)/CE obligāti. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 3/4 no ražotāja noteiktā maksimālā derīguma termiņa. Krāsu komplekts, kura sastāvā ir krāsviela Rhodamin un Alcian blue, Reagena, REF 140345 vai ekvivalents | 1 iepakojums (100 testiem) | 30 iepakojumi | 1 iepakojums (100 testiem)
Kopā par 8.daļu
9.daļa | Samsona krāsu komplekts | Šūnu diferencēšanai cerebrospinālā sķīdumā. ISO 9001 obligāti. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 3/4 no ražotāja noteiktā maksimālā derīguma termiņa. Krāsu komplekts, kura sastāvā ir Ethyl alchocol, MORPHISTO, REF 12928 vai ekvivalents | 1 iepakojums (100 mL) | 30 iepakojumi | 1 iepakojums (100 mL)
Kopā par 9.daļu
10.daļa | Lugola šķīdums (LIC) | Lugola šķīdums, koncentrācija 1% | litrs | 5 litri | 1 litrs
Kopā par 10.daļu
11.daļa | Fušē reaktīvs (LIC) | Fušē reaktīvs. Sastāvā 25% trihloretiķskābe, dzelzs hlorīds | litrs | 5 litri | 1 litrs
Kopā par 11.daļu
12.daļa | Etiķskābe (LIC) | Etiķskābe. Koncentrācija 3% | litrs | 5 litri | 1 litrs
Kopā par 12.daļu
13.daļa | Metilēnzilais (LIC) | Metilēnzilais. Koncentrācija 0,5% | litrs | 5 litri | 1 litrs
Kopā par 13.daļu
14.daļa | Metilēnzilais | Metilēnzilais ar koncentrāciju 1% ginekoloģisko iztriepju krāsošanai. Iepakojumā ne vairāk kā 500 ml. IVD(98/79/EC)/CE obligāti. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 3/4 no ražotāja noteiktā maksimālā derīguma termiņa. | 1 ml | 7 000 ml (500 mL x 14) | 500 ml
Kopā par 14.daļu
15.daļa | Grama krāsas komplekts | Ginekoloģisko iztriepju krāsošanai. IVD(98/79/EC)/CE obligāti. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 3/4 no ražotāja noteiktā maksimālā derīguma termiņa. Sastāv no 4 dažādiem reaģentiem, vienam reaģentam. Reagena, REF 102600 vai ekvivalents. | 1 iepakojums (500 ml) | 30 iepakojumi | x
Kopā par 15.daļu
16.daļa | Gramma krāsas bakterioloģiskā materiāla krāsošanai (Gr+/Gr- mikroorganismu identifikācijai) ar automātizāciju. | Baktēriju un sēnīšu iztriepju krāsošanai. IVD(98/79/EC)/CE obligāti. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 3/4 no ražotāja noteiktā maksimālā derīguma termiņa. Sastāv no reaģentiem, kuru sastāvā ir kristālvioletā šķīdums, lugola šķīdums un safranīna šķīdums Grama krāsai. Minimālais tilpumu 500 mL vienam reaģentam. | 1 (tests) iztriepe | 90 990 (testi) iztriepes | x
16.1 | Reaģenti, kas nepieciešami 16. daļā norādītājam testu daudzumam un iekļauti testa (iztriepes stikliņa) cenā. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos testa reaģentus piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas. (Uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst)
16.1.1. | [8 empty] | x | x | x
16.1.2. | [8 empty] | x | x | x
16.1.3. | [8 empty] | x | x | x
16.2 | Papildus 2 jaunas iekārtas, ražotas ne agrāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas brīža šajā iepirkumā (1 laboratorijai "Gaiļezers" un 1 laboratorijai "LIC") un piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā un nepieciešami 16. daļā norādītājam testu daudzumam un iekļauti testa (iztriepes stikliņa) cenā. (Uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst)
16.2.1. | [8 empty] | x | x | x
16.2.2. | [8 empty] | x | x | x
16.2.3. | [8 empty] | x | x | x
Kopā par 16.daļu
Vērtēšanas kritēriji 16. daļai
Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs "B" | Maksimālais punktu skaits
1. | Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā (Visu piedāvāto iekārtu elektroenerģijas patēriņš tiks summēts) | 3
Formula vērtējumam: B = Bz/Cfakt x 3, kur Bz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā; Bfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā.
Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs "A" | Maksimālais punktu skaits
1. | Piedāvājuma cena | 97
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 97, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B)