## Obligātās prasības
nr. | Obligātās prsības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam
|  | 1. pozīcija - Tandēma masspektrometrs ar šķidrumu hromatogrāfijas sistēmu | 2. pozīcija - Zem gaisa plūsmas paraugu iztvaikošanas ierīce
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija.
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms.
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu
5 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju.
6 | Piedāvājumā iesniegt iespējamās remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas pēc garantijas periodā, ja ražotājs tādas ir paredzējis
Prasības precei:
7 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms piegādes.
8 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
9 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina ierīces remontu un periodiskos darbus atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, ja ražotājs tādu ir paredzējis.
10 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Preci, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
Preces piegādes nosacījumi:
11 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: lietošanas instrukciju latviešu valodā gan papīra, gan digitālā formātā, lietošanas instrukciju oriģinālvalodā.
12 | Piegādātājs nodrošina Preces pirmreizējās tehniskās uzraudzības*** pasākumu izpildi, ja ražotājs tādus ir noteicis, Piegādātājs nodrošina tehniskās uzraudzības apliecinošas dokumentācijas iesniegšanu pie iekārtas piegādes.
14 | Pie piegādes jāiesniedz servisa rokasgrāmata angļu valodā digitālā formātā (ja ražotājs neatļauj izpildīt šo prasību, par to ir jāiesniedz apliecinājums no ražotāja).
15 | Tiek nodrošināta Preces uzstādīšana BKUS nodaļās.
16 | Lietotāju apmācībās, pēc Pasūtītāja pieprasījuma izsniedzot sertifikātu, kurā ir norādīta vismaz sekojoša informācija: apmācītās personas vārds un uzvārds, atbilstoša Prece un tās ražotājs, veikto apmācību ilgums un datums, apmācību vadītāja vārds/uzvārds un firma, kuru pārstāv.
17 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, palaišanu, ražotāja pārbaudi, ja tādu ražotājs ir paredzējis, un lietotāju apmācības.
Tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumi
18 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
19 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja autorizētais pārstāvis iekārtas tehnisko apkalpošanu nenodrošina uz vietas, bet ierīce tiek sūtīta ražotājam, tad to norādīt piedāvājumā.
20 | Tehniskā uzraudzība*** jādokumentē atbilstoši ražotāja un Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 59., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības, ja attiecināms.
21 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
22 | Ierīces defektācija tiek veikta trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, iesniedzot rakstisku atzinumu par ierīces tehnisko stāvokli. Darbības traucējumi tiek novērsti 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
23 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
24 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā trīs mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
25 | Garantēt, ka tehnisko apkalpošanu veic ražotājs vai ražotāja atbilstoši apmācīts un sertificēts speciālists, ja ražotājs tā paredzējis.
26 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
27 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.tml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/tehniskās apkalpošanas stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
28 | Periodiski veicamo darbu cenā ir ietvertas visas elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes izmaksas, ja ražotājs tādas pārbaudes ir paredzējis.
29 | Periodisko veicamo darbu veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri u.tml.) izmaksas jāiekļauj pakalpojuma cenā.
30 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, kas ir nepieciešams, lai varētu plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika
31 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka tos var veikt Slimnīcas tehniskais personāls
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
32 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
33 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
34 | Ja iekārtai periodiski veicamo darbu saturs mainās, tad iekārtu tehniskās apkalpošanas piedāvājumā katru periodiski veicamā darba veidu norādīt atsevišķi, veidojot papildus rindas pēc nepieciešamības
35 | Iepirkumā ir 2 pozīcijas
36 | Izmantotās definīcijas:
37 | *Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
38 | **Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība
39 | ***Tehniskā uzraudzība - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamajām elektrodrošības un funkcionālajām pārbaudēm, ievērojot visus ražotāja noteiktos atbilstības kritērijus (robežvērtības), kas atbilst ražotāja noteiktajiem termiņiem un pēc katras tādas lietošanas, apkopes un remonta procedūras, kas var ietekmēt ierīces tehniskos parametrus.
40 | ****Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.

## TS_1
Tandēma masspektrometrs ar šķidrumu hromatogrāfijas sistēmu |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Pozīcijas numurs | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.****
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1. | Nosaukums: Tandēma masspektrometrs ar šķidrumu hromatogrāfijas sistēmu | 1
1.1. | Veicamās funkcijas:
1.1.1. | Uz galda novietojams tandēma masspektrometrs ar šķidrumu hromatogrāfijas sistēmu, kas veido IVD marķētu sistēmu jaundzimušo skrīningam
1.2. | Tehniskās prasības:
1.2.1. | Iekārtai jāspēj veikt analīzēs pēc vismaz 2 NBS (newborn screening) reaģentu piegādātāju metodēm nemainot validēto kitu parametrus
1.2.2. | Tiek nodrošināts pieslēgums LIS
1.2.3. | Automātiska MRM kanālu programmas sastādīšana, nodrošinot optimālo MRM punktu skaitu katrā hromatogrāfiskā smailē, pielāgojoties aiztures laika logiem, kuri pārklājas
1.2.4. | Aiztures laiku logu ģenerēšana, lai optimizētu cikla ilgumu katrā no MRM kanāliem, tajā skaitā nodrošinot pilnīgu vai daļēju logu pārklāšanos, lai optimizētu datu savākšanas ātrumu
1.2.5. | NBS metožu uzstādīšana
1.3. | Tandēma masspektrometrs:
1.3.1 | Vismaz divi kvadrupola tipa analizatori ar priekšfiltru
1.3.2 | Detektors atrodas individuālā vakuuma kamerā
1.3.3 | Vakuuma sistēma ir aprīkota ar turbomolekulāro un rotācijas forvakuuma sūkņiem
1.3.4 | Avota elementiem un desolvācijas mehānismiem jābūt maināmiem, nemainot instrumenta vakuumu (neielaižot iekārtas sistēmā gaisu)
1.3.5 | Jonu avots un vadības programmatūra vienlaicīgi reģistrē un apstrādā MRM hromatogrammas, tajā pašā laikā veicot pilnu skanēšanu pozitīvās un negatīvās jonizācijas režīmos
1.3.6 | Elektroizsmidzināšanas avots ar uzlabotu jonu plūsmu augstākas efektivitātes sasniegšanai
1.3.7 | Lietotājam jābūt iespējai pārslēgties no viena jonizācijas avota (zondes) uz otru bez speciālista palīdzības
1.3.8 | Eluenta plūsma ≥ 2ml /min
1.3.9 | Pilnas jonu strāvas skanēšana (full scan mode)
1.3.10 | Fragmentu jonu skanēšana
1.3.11 | Prekursoru skanēšana
1.3.12 | Neitrālo fragmentu (neutral loss) reģistrācija
1.3.13 | Izvēlētu jonu reģistrācija (selected ion recording, SIR)
1.3.14 | Jonu pāreju reģistrācija (multiple reaction monitoring, MRM)
1.3.15 | Fragmentu jonu izvēles iespēja no pilnas strāvas skanēšanas režīma
1.3.16 | Fragmentu jonu izvēles iespēja prekursoru skanēšanas režīma
1.3.17 | Fragmentu jonu izvēle no neitrālo fragmentu reģistrācijas
1.3.18 | Skanēšanas ātrums vismaz 10000 D/s
1.3.19 | Masas mērījumu stabilitāte 24h laikā vismaz ±0,1 Da
1.3.20 | Detektora linearitāte ≥ 5 kārtas
1.3.21 | Pārslēgšanās laiks no ESI+ uz ESI- ≤ 20 ms
1.3.22 | Pārslēgšanās laiks no ESI uz APCI ≤ 20ms
1.3.23 | Pārslēgšanas laiks mainīgi (alternating)no MS uz MSMS režīmu un no MSMS uz MS intervālos ≤ 3 ms
1.3.24 | Īsākais viena veida pārejas reģistrācijas laiks (minimum dwell time) ≤1 ms
1.3.25 | Īsākais starpkanālu aizkavēšanās laiks (inter-channel delay) ≤3 ms
1.3.26 | MRM kanālu skaits vienā eksperimentā ≥ 30000
1.3.27 | Izšķirtspēja ≤0,5 Da FWHM
1.3.28 | ESI+ jutība ≥ 49 000
1.3.29 | ESI- jutība vismaz 24 700
1.3.30 | Automātiska visu moduļu pašdiagnostika, t.sk. šķidrumu hromatogrāfijas daļa
1.3.31 | Masas kalibrēšanas šķīdumu ievadīšanai
1.3.32 | Automātiska masas ass kalibrēšana
1.3.33 | Automātiska masspektrometrijas parametru optimizācija konkrētajam paraugam
1.3.34 | Automātiska SIR un MRM metožu izveidošana
1.3.35 | Automātiska MRM parametru (vismaz viena veida pāreju reģistrācijas laiks, starpkanālu aizkavēšanās laiks) optimizācija
1.3.36 | Ieregulēšana analizējamām vielām ar integrētu sistēmu bez ārējas šļirces sūkņa izmantošanas
1.4. | Šķidrumu hromatogrāfijas sistēma:
1.4.1. | Binārs gradients ar iebūvētu sūkņa moduli eluentu degazācijai ar vismaz 6 kanāliem
1.4.2. | Augsta spiediena gradients
1.4.3. | Plūsmas ātruma diapazons no ≤ 0,01 līdz ≥ 2,0 ml/min
1.4.4. | Sistēmas “tukšais tilpums” ≤ 100 µL
1.4.5. | Darba pH diapazons no ≤ 2,0 līdz ≥12
1.4.6. | Eluenta sastāva sajaukšanas precizitāte vismaz ± 0,5% pie plūsmas ātrumiem no 0,2 līdz 2,0 ml/min
1.4.7. | Plūsmas ātruma precizitāte vismaz ± 1% pie 0,5 mL/min plūsmas ātruma
1.4.8. | Plūsmas ātruma atkārtojamība vismaz ± 0,075% RSD
1.4.9. | Nepārtraukta šķīdinātāju saspiešanas kompensācija, kas neprasa lietotāja piesaistīšanu
1.4.10. | Eluenta sastāva sajaukšanas atkārtojamība vismaz ± 0,15% RSD
1.4.11. | Ievadāmā parauga tilpuma diapazons no ≤ 0,1 µl līdz ≥10 µl
1.4.12. | Injekcijas tilpuma atkārtojamība vismaz ± 0,5%
1.4.13. | Injekcijas tilpuma pareizība vismaz 0,2 µL pēc 20 atkārtotām injekcijām
1.4.14. | Linearitāte visā injekciju tilpumu diapazonā ≥ 0,999
1.4.15. | Savstarpējā paraugu pārnese ≤0,001%
1.4.16. | Injekcijas cikla ilgums ≤15 s
1.4.17. | Temperatūras diapazons kolonas termostatam no 20°C līdz ne mazāk kā 90°C
1.4.18. | Temperatūras precizitāte vismaz ± 0,5°C
1.4.19. | Temperatūras stabilitāte vismaz ± 0,3°C
1.4.20. | Termostata ietilpība vismaz 1 kolonna 4.6×150 mm ar priekškolonnu vai priekšfiltru
1.4.21. | Paraugu termostatēšanas diapazons no ≤ +4°C līdz ≥ +40°C, temperatūras precizitāte vismaz ±3°C
1.4.22. | Ietilpība vismaz 2 gab. 96-bedrīšu mikroplates
1.4.23. | Jābūt iespējai zem IVD sertifikācijas palielināt paraugu ietilpību līdz vismaz 1800 gab., izmantojot 96-bedrīšu mikroplates
1.5. | Komplektācija ( tiek piegādāta kopā ar iekārtu):
1.5.1. | Masspektrometra ražotāja akceptēts dators ar operētājsistēmu, kura atbilst specifiskās programmatūras prasībām | 1
1.5.2. | Programmatūra spēj pilnībā vadīt masspektrometru, komplektācijā iekļautos jonu avotus un hromatogrāfisko sistēmu | 1
1.5.3. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā instalēšanai | 1
1.5.4. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai
1.5.5 | Ar piedāvāto iekārtu saderīgs nepārtrauktās barošanas avots (UPS) | 1
1.6. | Reaģenti
1.6.1. | Reaģentu komplekts in vitro diagnostikai paredzēts kvantitatīvai aminoskābju un acilkarnīnu noteikšanai no filtrpapīra izžāvētām asinīm, jaundzimušo skrīninga noteikšanai | 18 kompleti*
* 18 komeplekti paredzēti 15 000 pacientiem
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (norādīt par visu sistēmu) (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 90 | *Piezīme. Vērtējamā summa
B | Elektroenerģijas patēriņš | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un B (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un B (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli

## TS_2
Zem gaisa plūsmas paraugu iztvaikošanas ierīce |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Pozīcijas numurs | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.****
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
2. | Nosaukums: Zem gaisa plūsmas paraugu iztvaikošanas ierīce | 1
2.1. | Veicamās funkcijas:
2.2.1 | Jaundzimušo skrininga paraugu sagatavošana masas spektrometrijai vai hromatogrāfijai
2.2. | Tehniskās prasības:
2.2.1 | Sausa tipa iztvaikotājs
2.2.2 | Vismaz divas 96-iedobes paraugu plates
2.2.3 | Iedobes tilpums vismaz 200 µl
2.2.4 | Iztvaikošana pie 60 °C
2.2.5 | Iekārtas barošana: 400V /50-60 Hz ar Eiropas standartiem atbilstošo adapteri
2.3. | Komplektācija ( tiek piegādāta kopā ar iekārtu):
2.3.1 | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā instalēšanai | 1
2.3.2 | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 90 | *Piezīme. Vērtējamā summa
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 5
C | Elektroenerģijas patēriņš | 5
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. pozīcija | Tandēma masspektrometrs ar šķidrumu hromatogrāfijas sistēmu | 1 | [9 empty] | 0 | 0
2. pozīcija | Zem gaisa plūsmas paraugu iztvaikošanas ierīce | 1 | [9 empty] | 0 | 0
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Iekārtu iegādes izmaksas
Iepirkuma pozīcija numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits**** | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Summa par iekārtu tehnisko apkalpošanu (ja ražotājs tādu ir paredzējis) | Vērtējamā summa | Komentārs
1. | Tandēma masspektrometrs ar šķidrumu hromatogrāfijas sistēmu | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.1. | Reaģentu komplekts in vitro diagnostikai paredzēts kvantitatīvai aminoskābju un acilkarnīnu noteikšanai no filtrpapīra izžāvētām asinīm, jaundzimušo skrīninga noteikšanai | 18 |  | 0 |  | Nav attiecināms
2. | Zem gaisa plūsmas paraugu iztvaikošanas ierīce | 1 |  | 0 |  | 0 | 0