## RAKUS_2023_129K
Pielikums Nr. 3 atklāta konkursa „Papildus medicīnisko preču un materiālu piegāde operatīvās ķirurģiskās darbības nodrošināšanai” (ID. Nr. RAKUS 2023/129K) nolikumam
Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums: 2023. gada 19. decembris
Tehniskā specifikācija / Tehniskā - Finanšu piedāvājuma forma
Papildus medicīnisko preču un materiālu piegāde operatīvās ķirurģiskās darbības nodrošināšanai
Pozīcijas Nr. | Medicīniskā materiāla apraksts | Mērvienība | Plānotais daudzums | Ražotājs | Ražotāja dotais nosaukums | Preces kataloga Nr. | Reģistrācijas numurs | Vienību skaits oriģinālā | Norāde datu brošūras lpp. | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Cena par 1 oriģinālu EUR bez PVN 9x11 | Kopējā summa EUR bez PVN 4x11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Liektais cirkulārais griezējšuvējs: Liekts, apļveida anastamozes veidošanai, liekot cirkulāro divu rindu titāna sakausējuma skavu šuvi;nav maināmas skavu kasetes, nazis iestrādāts šuvējā, stobra garums ne vairāk 18 cm, gumijas instrumenta rokturis, noņemamā galviņa pēc instrumenta atvēršanas neatlokās, tādejādi novēršot audu stiepšanu; vienas rokas instruments; audu biezumam pielāgojams aizvērtas skavas augstums 1,5 mm - 2,2 mm, atvērtas skavas augstums 5,2 mm. B formas skavas. Skavas Izmēri:
1.1. | 21mm, 16 skavas. Lūmens 12.4mm; | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
1.2. | 25mm, 20 skavas. Lūmens 16.4mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
1.3. | 29mm, 24 skavas. . Lūmens 20.4mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
1.4. | 33mm, 28 skavas. Lūmens 24.4mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
1.5. | Liektais cirkulārais griezējšuvējs darbināms ar batereju: darbināms ar batereju un 3D titāna sakausējuma skavām ar GST tehnoloģiju optimālas anastamozes izveidošanai, nodrošinot vienlaikus optimālu anstamozes pietiekamību un apasiņošanu. Galviņa pēc instrumenta atvēršanas neatlokās. Audu biezumamam pielāgojamas skavas augstums 1,5 mm- 2,2 mm, atvērtas skavas augstums 5,2 mm. Drošības mehānisms, kas neļauj nošūt otrreiz. Instrumenta lūmena izmēri: | [9 empty] | 0
1.5.1. | 23mm, 20 skavas; 2 skavu rindas | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
1.5.2. | 25mm, 22 skavas,2 skavu rindas | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
1.5.3. | 29mm, 26 skavas, 2 skavu rindas | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
1.5.4. | 31mm, 30 skavas,2 skavu rindas | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 1.: | [11 empty] | 0
Diegi acu operācijām
2. | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi 9/0 - garums 8cm, ar mikro-lancetes tipa 3/8 liekuma 1 adatu, kuras garums 6mm - monofilamenta, izgatavots no poliglikolskābes ar glikonāta pārklājumu (vai ekvivalents), ar atlieku stiprību 14.dienā 60-70% un pilnu resorbciju 60-90 dienā. | gab. | 250 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 2.: | [11 empty] | 0
3. | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi 7/0 - garums 45cm, ar lancetes tipa 1/4 liekuma 2 adatām - pīts multifilaments, izgatavots no poliglikolskābes ar glikonāta pārklājumu (vai ekvivalents), ar atlieku stiprību 14.dienā 60-70% un pilnu resorbciju 60-90 dienā. | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 3.: | [11 empty] | 0
4. | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi 7/0 - garums 45cm, ar reversi griezošām 3/8 liekuma 2 adatām - pīts multifilaments, izgatavots no poliglikolskābes ar glikonāta pārklājumu (vai ekvivalents), ar atlieku stiprību 14.dienā 60-70% un pilnu resorbciju 60-90 dienā. | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 4.: | [11 empty] | 0
5. | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi 7/0 - garums 45 cm, ar mikro-lancetes tipa 1/4 liekuma 2 adatām - pīts multifilaments, izgatavots no poliglaktīna ar kalcija stearāta pārklājumu (vai ekvivalents), ar atlieku stiprību 21. dienā 50% un pilnu resorbciju 50-70 dienās. | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 5.: | [11 empty] | 0
6. | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi 7/0 - garums 45 cm, ar reversi griezošām 3/8 liekuma 2 adatām, kuru garums 6,0-6,5mm - pīts violets multifilaments, izgatavots no poliglaktīna ar kalcija stearāta pārklājumu (vai ekvivalents), ar atlieku stiprību 21. dienā 50% un pilnu resorbciju 50 -70 dienās. | gab. | 250 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 6.: | [11 empty] | 0
7. | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi 7/0 - garums 70 cm, ar reversi griezošu 3/8 liekuma 1 adatu, kuras garums 7,0mm - pīts violets multifilaments, izgatavots no poliglaktīna ar kalcija stearāta pārklājumu (vai ekvivalents), ar atlieku stiprību 21. dienā 50% un pilnu resorbciju 50 -70 dienās. | gab. | 250 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 7.: | [11 empty] | 0
8. | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi 6/0 - garums 60-70 cm, ar reversi griezošu 3/8 liekuma 1 adatu, kuras garums 12,0mm - pīts violets multifilaments, izgatavots no poliglaktīna ar kalcija stearāta pārklājumu (vai ekvivalents), ar atlieku stiprību 21. dienā 50% un pilnu resorbciju 50 -70 dienās. | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 8.: | [11 empty] | 0
9. | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi 6/0 - garums 45 cm, ar reversi griezošām 3/8 liekuma 2 adatām, kuru garums 12,0mm - pīts violets multifilaments, izgatavots no poliglaktīna ar kalcija stearāta pārklājumu (vai ekvivalents), ar atlieku stiprību 21. dienā 50% un pilnu resorbciju 50 -70 dienās. | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju9 .: | [11 empty] | 0
10. | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi 6/0 - garums 70 cm, ar reversi griezošu 3/8 liekuma 1 adatu, kuras garums 11,0mm - pīts violets multifilaments, izgatavots no poliglaktīna ar kalcija stearāta pārklājumu (vai ekvivalents), ar atlieku stiprību 21. dienā 50% un pilnu resorbciju 50 -70 dienās. | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 10.: | [11 empty] | 0
11. | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi 7/0 - garums 45 cm, ar mikro-lancetes tipa 3/8 liekuma 2 adatām, kuru garums 6,0mm - pīts multifilaments, izgatavots no poliglikolskābes (vai ekvivalents), ar atlieku stiprību 5. dienā 50% un pilnu resorbciju līdz 56.dienai. | gab. | 500 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 11.: | [11 empty] | 0
12. | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi 6/0 - garums 45 cm, ar lancetes tipa 3/8 liekuma 2 adatām - pīts multifilaments, izgatavots no poliglikolskābes (vai ekvivalents), ar atlieku stiprību 5. dienā 50% un pilnu resorbciju līdz 56.dienai. | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 12.: | [11 empty] | 0
13. | Neuzsūcošie ķirurģiskie diegi 10/0 - garums 20cm, ar 1/4 liekuma 13,0mm garām, 0,24mm diametra 2 adatām - sintētisks monofilaments, izgatavots no polipropilēna (vai ekvivalents) | gab. | 120 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 13.: | [11 empty] | 0
14. | Neuzsūcošie ķirurģiskie diegi 10/0 - garums 30cm, ar 2 adatām, no kurām viena ir taisna 16,0mm gara, diametrs 0,14mm, otra - lancetes/spatulas tipa 4,5mm gara, liekums 7/16, diametrs 0,14mm - sintētisks monofilaments, izgatavots no polipropilēna (vai ekvivalents) | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 14.: | [11 empty] | 0
15. | Neuzsūcošie ķirurģiskie diegi 10/0 - garums 30cm, ar 2 adatām, no kurām viena ir 1/4 liekuma 18,0mm gara, diametrs 0,24mm, otra - lancetes/spatulas tipa 6,0mm gara, liekums 3/8, diametrs 0,14mm - sintētisks monofilaments, izgatavots no polipropilēna (vai ekvivalents) | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 15.: | [11 empty] | 0
16. | Neuzsūcošie ķirurģiskie diegi 9/0 - garums 30cm, ar 2 adatām, no kurām viena ir taisna 16,0mm gara, diametrs 0,14mm, otra - lancetes/spatulas tipa 4,5mm gara, liekums 7/16, diametrs 0,14mm - sintētisks monofilaments, izgatavots no polipropilēna (vai ekvivalents) | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 16.: | [11 empty] | 0
17. | Neuzsūcošie ķirurģiskie diegi 7/0 - garums 45cm, ar reversi griezošu 3/8 liekuma 1 adatu, kuras garums 7,0mm - sintētisks zils monofilaments, izgatavots no polipropilēna (vai ekvivalents). | gab. | 250 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 17.: | [11 empty] | 0
18. | Neuzsūcošie ķirurģiskie diegi 7/0 - garums 45cm, ar reversi griezošu 3/8 liekuma 1 adatu, kuras garums 9,0mm - izgatavots no melna pīta zīda (vai ekvivalents) | gab. | 1200 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 18.: | [11 empty] | 0
19. | Neuzsūcošie ķirurģiskie diegi 6/0 - garums 70-80cm, ar reversi griezošu 3/8 liekuma 1 adatu, kuras garums 12,0mm - izgatavots no melna pīta zīda (vai ekvivalents) | gab. | 120 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 19.: | [11 empty] | 0
20. | Neuzsūcošie ķirurģiskie diegi 6/0 - garums 50cm, ar 3/8 liekuma lancetes/spatulas tipa 1 adatu, kuras garums 10,0mm - izgatavots no melna pīta zīda (vai ekvivalents) | gab. | 120 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 20.: | [11 empty] | 0
21. | Neuzsūcošie ķirurģiskie diegi 4/0 - garums 50cm, ar 3/8 liekuma lancetes/spatulas tipa 1 adatu, kuras garums 13,0mm - izgatavots no melna pīta zīda (vai ekvivalents) | gab. | 150 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 21.: | [11 empty] | 0
Ķirurģiskie instrumenti un piederumi
22. | Mikroskalpeļu asmeņi, vienreizlietojami, sterili, asmeņa gals taisns, noapaļots, savietojams ar Aesculap atkārtoti lietojamu mikroskoalpeļu rokturiem | gab. | 2000 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 22.: | [11 empty] | 0
23. | Virspusēju audu perforācijas biopsijas diskveida paraugu iegūšanas ierīce (cilindrveida adata), sterīla, vienreizlietojama
23.1. | parauga diska diametrs 4 mm | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
23.2. | parauga diska diametrs 5 mm | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 23.: | [11 empty] | 0
24. | Ķirurģiskais vītas stieples zāģis ( "Gigli / Olivecrona" tipa zāģis), garums 500 mm, 0,56 mm dstieples diametrs | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 24.: | [11 empty] | 0
25. | Brūču mīkstie retraktori: pa spirāli saritināta piedurkne; 2 riņķi galos; viens gals - ievietošanai dobumā; otrs gals - fiksācijas kontrolei ārpus dobumā; Izmēri: (+/- 1cm)
25.1. | S izmērs griezieniem 2.5 cm - 6 cm | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
25.2. | S izmērs griezieniem 2.5 cm - 6 cm, ciets ārējais riņķis, ar attiecīga izmēra bezlateksa vāku ar caurumu troakāra ievietošanai, 12mm bezasmens troakārs ar rievotu kanili | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
25.3. | M izmērs griezieniem 5 cm - 9 cm | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
25.4. | M izmērs griezieniem 5 cm - 9 cm, ciets ārējais riņķis, ar attiecīga izmēra bezlateksa vāku ar caurumu troakāra ievietošanai, 12mm bezasmens troakārs ar rievotu kanili | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
25.5. | L izmērs griezieniem 9 cm - 14 cm, ciets ārējais riņķis no augstas kvalitātes metāla aizvietotāja polimēra | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
25.6. | XL izmērs griezieniem 11 cm - 17 cm, ciets ārējais riņķis no augstas kvalitātes metāla aizvietotāja polimēra | gab. | 500 | [7 empty] | 0 | 0
25.7. | XXL izmērs griezieniem 17 cm - 25 cm, ciets ārējais riņķis no augstas kvalitātes metāla aizvietotāja polimēra, armēts ar iekšējām stieplēm | gab. | 2000 | [7 empty] | 0 | 0
25.8. | XXXL izmērs griezieniem 25 cm - 32 cm, ārējais riņķis no augstas kvalitātes metāla aizvietotāja polimēra, armēts ar iekšējām stieplēm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 25.: | [11 empty] | 0
26. | Endoskopiskie maisiņi ar piegādes sistēmu : Sterils, poliuretāna materiāla maiss ar apaļoto atbalstu no platas metāliskas lentes ar savelkošu cilpu un bīdāmo lodīti, kas ļauj atkārtoti atvērt un aizvērt maisu. Maisa biezums 4 mil, ar pastiprinātu maisa galu 6 mil. Roktura virspusē atrodas zīme pareizam maisa atvēršanas virzienam.
26.1. | Endoskopiskais maiss, instrumenta stobra garums 30+/- 10 cm, diametrs ne vairāk par 10mm, ietilpība ne mazāka kā 180 ml | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
26.2. | Endoskopiskais maiss, instrumenta stobra garums 30+/- 10 cm, diametrs ne vairāk par12 mm, ietilpība ne mazāka kā 1500ml, izmērs 190 mm x 240 mm +/- 20 mm | gab. | 5000 | [7 empty] | 0 | 0
26.3. | Endoskopiskais maiss, instrumenta stobra garums 30+/- 10 cm, diametrs ne vairāk par 10 mm, ietilpība ne mazāka kā 225 ml, izmērs 100 mm x 125 mm +/- 20 mm | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 26.: | [11 empty] | 0
27. | Laparoskopiskie daudzreiz lietojamie instrumenti
27.1. | Izjaucams endoskipiskais, atkārtoti lietojams nerūsējoša tērauda klipators, kas paredzēts metāla liģēšanas skavu piegādāšanai un noslēgšanai. Instruments izjaucams trīs mezglos, lai atvieglotu iunsturmenta un to daļu tīrīšanu. Ierīces stobra garums 330mm, diametrs 10mm. Paredzēts liela izmēra skavām. | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
27.2. | L izmēra skaviņas (klipi) kārtridžos pa 6 klipi | kārtridžs | 400 | [7 empty] | 0 | 0
27.3. | Laparoskopiskais adatturis, daudzreizlietojams, ar plakanu adatas satveršanas virsmu, daudzreizlietojams, diametrs 5mm, garums 300 mm, spaiļu gali spici noapaļoti. Rokturī integrēts pakāpeniskas aizvēršanas mehānisms, instrumenta rokturī iestrādātā atspere nodrošina kontrolētu dažādu izmēru adatu satveršanu, pakāpeniska spēka adatas fiksāciju, nepieļaujot kritiska deformācijas spēka iespēju. Sprūda tipa atvēršanas mehānisms iebūvēts instrumenta rokturī. Instrumentā iestrādāts aizskrūvējams tīrīšanas ports, rokturī iestrādāta poga, kas palīdz atvērt instrumentu labākai piekļuvei tīrīšanas procesā. Instruments un tā visas detaļas no nerūsējoša tērauda, neizjaucams. | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
27.4. | Laparoskopiskais adatturis, daudzreizlietojams, ar pašpozicionējošu adatas satveršanas virsmu taisniem spaiļu galiem, diametrs 5mm, garums 300 mm. Rokturī integrēts pakāpeniskas aizvēršanas mehānisms, instrumenta rokturī iestrādātā atspere nodrošina kontrolētu dažādu izmēru adatu satveršanu, pakāpeniska spēka adatas fiksāciju, nepieļaujot kritiska deformējoša spēka iespēju. Sprūda tipa atvēršanas mehānisms iebūvēts instrumenta rokturī. Instrumentā iestrādāts aizskrūvējams tīrīšanas ports, rokturī iestrādāta poga, kas palīdz atvērt instrumentu labākai piekļuvei tīrīšanas procesā. Instruments un tā visas detaļas no nerūsējoša tērauda, neizjaucams. | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 27.: | [11 empty] | 0
28. | Izjaucams endoskipiskais, atkārtoti lietojams nerūsējoša tērauda klipators
28.1. | Izjaucams endoskopiskais, atkārtoti lietojams nerūsējoša tērauda klipators, kas paredzēts metāla liģēšanas skavu piegādāšanai un noslēgšanai. Instruments izjaucams trīs mezglos, lai atvieglotu iunsturmenta un to daļu tīrīšanu. Ierīces stobra garums 330mm, diametrs 10mm. Paredzēts vidēja/liela izmēra skavām. | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
28.2. | M izmēra skaviņas (klipi) kārtridžos pa 6 klipiem | kārtridžs | 2000 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 28.: | [11 empty] | 0
29. | Pašatveroši un noņemami endoskopiskie maisi, sterili
29.1. | Atspere maisu atver vaļā automātiski, maiss izgatavots no caurspīdīga, augstas izturības materiāla, noņemams stobrs, pie maisa piestiprinātais diegs, ļauj maisu vilkt no vēdera dobuma, izmantojams troakāriem sākot no 10 mm diametra, maisa izmērs 10x15 cm (+/- 2 cm), tilpums 250-300 ml, stobra garums 30 cm(+/-1 cm) | gab. | 3000 | [7 empty] | 0 | 0
29.2. | Atspere maisu atver vaļā automātiski, maiss izgatavots no caurspīdīga, augstas izturības materiāla, noņemams stobrs, pie maisa piestiprinātais diegs ļauj maisu vilkt no vēdera dobuma, izmantojams troakāriem sākot no 10 mm diametra, maisa izmērs 15x20 cm (+/-2 cm), tilpums 500-700 ml, stobra garums 30 cm (+/-1 cm) | gab. | 8000 | [7 empty] | 0 | 0
29.3. | Atspere maisu atver vaļā automātiski, maiss izgatavots no caurspīdīga, augstas izturības materiāla, noņemams stobrs, pie maisa piestiprinātais diegs ļauj maisu vilkt no vēdera dobuma, izmantojams troakāriem sākot no 12 mm diametra, maisa izmērs 20x25 cm (+/-2 cm), tilpums 1100-1500 ml, stobra garums 30 cm (+/-1 cm) | gab. | 8000 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 29.: | [11 empty] | 0
Endoskopiskie instrumenti
30. | Endoskopiskais monopolārais koagulācijas elektrods bez kabeļa - āķis, sterils, L-tipa, paredzēts kanulām ar diam. 5mm, kopējais garums 35+/-3 cm, standarta 2,4 mm konektors. | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 30.: | [11 empty] | 0
31. | Endoskopiskie instrumenti, autoklavējami, atkārtoti lietojami, 10 mm troakāram, ar izolāciju, rotējami 360 grad.leņķī:
31.1. | MARYLAND tipa satveršanas spaile, diam.10+/-1mm, darba virsma rievota, instruments ar izolāciju, monopolārs, garums 330+/-20mm | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
31.2. | BABCOCK tipa satveršanas spaile, diam.10+/-0,5mm, darba daļa ar lodziņiem, darba virsma ar zobiņiem, instruments ar izolāciju, garums 330+/-20mm, rokturis ar fiksatoru | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 31.: | [11 empty] | 0
32. | Endoskopiskie instrumenti, autoklavējami, atkārtoti lietojami 5 mm troakāram, ar izolāciju, rotējami 360 grad.leņķī:
32.1. | Satveršanas un disekcijas spaile, taisna, diam. 5+/-0,5mm, darba virsma rievota, instruments ar izolāciju, monopolārs, garums 330+/-20mm, instruments rotējams 360 grad.leņķī. | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
32.2. | Satveršanas spaile, diam.5+/-0,5mm, darba daļa ar gareniskiem lodziņiem, darba virsma ar zobiņiem, instruments ar izolāciju, monopolārs, garums 330+/-20mm | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
32.3. | Zarnu satveršanas spaile, diam. 5+/-0,5mm, darba daļa ar gareniskiem lodziņiem, darba virsma ar zobiņiem, instruments ar izolāciju, garums 330+/-20mm, rokturis ar fiksatoru | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
32.4. | BABCOCK tipa satveršanas spaile, diam.5+/-0,5mm, darba daļa ar lodziņiem, darba virsma ar zobiņiem, instruments ar izolāciju, garums 330+/-20mm, rokturis ar fiksatoru | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
32.5. | MARYLAND tipa satveršanas spaile, diam.5+/-1mm, darba virsma rievota, instruments ar izolāciju, monopolārs, garums 330+/-20mm | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
32.6. | Grieznes. Liektas, diam. 5+/-0,5mm, instruments monopolārs, garums 330+/-20mm, instruments rotējams 360 grad.leņķī. | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 32.: | [11 empty] | 0
33. | PASSEO-35 Balonkatetrs savietojams ar 0.035” vadītājstīgu un 5F-6F vadītājslūžām (introducer) Nominālais spiediens: 7 atm RBP(Rated burst pressure): 20 atm (ja balona diametrs 3.0 – 4.0 mm) 16 atm (ja balona diametrs 5.0 - 6.0 mm) 14 atm (ja balona diametrs 7.0 - 8.0 mm) 12 atm (ja balona diametrs 9.0 - 10.0 mm) Katetra pārklājums: hidrofobs, Vadītājstīgas lumens: 0.035”, hidrofobs pārklājums Katetru garums: 80cm Balonu garums:, 40mm
33.1. | Balona diametri: 7.0mm | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
33.2. | Balona diametrs 10.0mm | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 33.: | [11 empty] | 0
34. | Gaismas vadi Karl Storz gaismas sistēmai
34.1. | Gaismas vads (artroskopijas) sistēmai, savienojams ar KarlStorz gaismas iekārtu | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
34.2. | Fibroskopiskais gaismas vads, savienojams ar KarlStorz gaismas iekārtu | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 34.: | [11 empty] | 0
35. | Elektrokoagulācijas piederumi, piemēroti lietošanai ar "Erbe VIO 300 D/ ICC 300" koagulatoriem.
35.1. | Monopolārais savienotājvads, autoklāvējams, savietojams ar "OLYMPUS" endoskopiskiem instrumentiem, ar standarta 5mm konektoru iekārtas pusē, konektors instrumenta pusē: diam.3mm. | gab. | 30 | [7 empty] | 0 | 0
35.2. | Monopolārais savienotājvads, autoklāvējams, savietojams ar "MIS" koagulācijas instrumentiem ar konektora diam.4mm., ar standarta 5mm konektoru iekārtas pusē. | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 35.: | [11 empty] | 0
36. | Aprīkojums argona elektrokoagulācijas iekārtai "CONMED Excalibur Plus PC" papildus moduli "Beamer Plus"
36.1. | Standarta taisns argona rokturis, atkārtoti lietojams, savienojams ar elektrokoagulācijas iekārtas Excalibur Plus PC papildus moduli "Beamer Plus", ar savienotājvadu; | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
36.2. | Argona gāzes balons, tilpums ne mazāk par 5 l; | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
36.3. | Vienreizējie uzgaļi standarta argona rokturim; | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 36.: | [11 empty] | 0
37 | Nouvag TCM3000BL Morselatora piederumi Richard Wolf
37.1. | Asmens, Ø 15 mm. Autoklāvejams līdz 20 reizēm. Savietojams ar Nouvag TCM3000BL Morselatora darba elementiem. | gab. | 5 | [7 empty] | 0 | 0
37.2. | Asmeņa aizsargapvalks, Ø 15 mm. Autoklāvejams. Savietojams ar Nouvag TCM3000BL Morselatora darba elementiem. | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
37.3. | Obturators, Ø 15 mm. Autoklāvejams. Savietojams ar Nouvag TCM3000BL Morselatora darba elementiem. | gab. | 5 | [7 empty] | 0 | 0
37.4. | Atkārtoti lietojama audu blīvgumija, jumta formas. Iepakojumā 10 gab. Savietojama ar Nouvag TCM3000BL Morselatora blīvejuma bloku. | gab. | 30 | [7 empty] | 0 | 0
37.5. | Atkārtoti lietojama instrumentu blīvgumija. Iepakojumā 10 gab. Savietojama ar Nouvag TCM3000BL Morselatora blīvejuma bloku. | gab. | 30 | [7 empty] | 0 | 0
37.6. | Skalošanas līdzeklis „SPRAYNET“, izšķīdina un izskalo visus piemaisījumus instrumentos. Ar piemērotu adapteri Nouvag TCM3000BL Morselatora darba elementiem. | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
37.7. | Eļļošanas līdzeklis „LUBRIFLUID“ instrumentu un elektronisko motora eļļošanai. Ar piemērotu adapteri Nouvag TCM3000BL Morselatora darba elementiem. | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
37.8. | Elektroniskā motora un roktura tīrīšanas adapteris. Savietojams ar Nouvag TCM3000BL Morselatora darba elementiem. | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 37.: | [11 empty] | 0
38. | Aprīkojums sistēmai "Integra Cusa EXcel" :
38.1. | Ūdens savākšanas caurules sistēmai "Cusa EXcel" 23 kHz; | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
38.2. | Ūdens savākšanas caurules sistēmai "Cusa EXcel" 36 kHz; | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
38.3. | Vienreizlietojami uzgaļi sistēmai "Cusa EXcel" 23 kHz un 36 kHz; | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
38.4. | Vienreizlietojami makro uzgaļi sistēmai "Cusa EXcel" 23 kHz; | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
38.5. | Elektrokoagulācijas modulis/uzmava (CEM) sistēmai "Cusa EXcel" 23 kHz. | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
38.6. | Sistēmas aizsargfiltri.Savietojami ar CusaExcel ultraskaņas iekārtu. | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
38.7. | Elektrokoagulācijas modulis/uzmava (CEM) sistēmai "Cusa EXcel" 36 kHz. | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 38.: | [11 empty] | 0
39. | Instrumenti lietošanai kopā ar intraoperatīvu nervu monitorēšanas ierīci Medtronic XOMED 2XL
39.1. | Elektrods monopolārs nervu stimulācijas lodveida, diam.1mm, vienreizlietojams; | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
39.2. | Rokturis nervu stimulācijas elektrodiem, vienreizlietojams; | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 39.: | [11 empty] | 0
40. | Aprīkojums koagulatoram Integra Electro Tom 621
40.1. | Bipolārās koagulācijas pincetes atkārtoti lietojamas 280 mm garas, gali 1,5 +/- 0.5 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
40.2. | Bipolāras koagulācijas pincetes savienotājvads | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
40.3. | Monopolārās koagulācijas aktīvais elektrods | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
40.4. | Monopolāras koagulācijas vads | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 40.: | [11 empty] | 0
41. | Retraktori ar iebūvētu gaismas avotu: sterils vienreizējās lietošanas bezvadu retraktors, ar iebūvētu LED gaismas avotu. Gaismas maksimālas intensitāte vismaz 60 minūtes. Ieslēgšanas, izslēgšanas slēdzis. Integrēts dūmu evakuācijas kanāls. Sterilā, dubultā iepakojumā. Izmēri:
41.1. | 135x30mm +/- 5mm, intensitāte vismaz 60 minūtes | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
41.2. | 90x22mm +/- 5mm, intensitāte vismaz 100 minūtes | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
41.3. | 40x22mm +/- 5 mm, intensitāte vismaz 100 minūtes | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 41.: | [11 empty] | 0
42. | Trūču plastikas tīkliņi un materiāli
42.1. | Neuzsūcošie vienšķiedras trūču plastikas vieglsvara tīkli, kas veidoti no polipropilēna vai ekvivalenta materiāla, blīvums ne lielāku kā 50 g/m2, porozitāti ne mazāku par 1,5mm. Izmēri: (+/- 1 cm)
42.1.1. | 11x6cm | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
42.1.2. | 15x10cm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
42.1.3. | 15x15cm, | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
42.1.4. | 20x20cm, | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
42.1.5. | 30x30cm, | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
42.2. | Polipropilēna 3D tīkla modifikācija, ar ieloci, kur paredzēta speciāla vieta cirkšņa asinsvadiem, bez fiksācijas nepieciešamības. Makroporozitāte ne mazāk kā 1mm; blīvums ne mazāk kā 90g/m2; ar mediālās daļas marķieri. Tīkla malas nostiprinātas, lai ievietojot caur trokāru tas nemainītu formu, atbilst dabiskai cirkšņa anatomijai; augšējā mala stingra, apakšējā mīksta, ar izliektu atloku. Uz iepakojuma jābūt skaidrai norādei, kurā ķermeņa pusē tīkls izmantojams - labajā vai kreisajā,jo tīklu uzbūve katrai pusei ir citāda. Izmēri: (+/- 1 cm) Izmēri: (+/- 1 cm)
42.2.1. | 13 x 9 cm (labā un kreisā puse) | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
42.2.2. | 15 x 10 cm (labā un kreisā puse) | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
42.2.3. | 16 x 12 cm (labā un kreisā puse) | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 42.: | [11 empty] | 0
43. | Trūču tīkla fiksācijas līmes ierīce laparoskopiskām operācijām. Sterils komplekts sastāv no metāla aplikatora ar LuerLock galu, šļirces ar LuerLock galu un cianoakrilāta līmes ampulas 0,5ml. Līme ir tumšas krāsas (piemēram, zilas krāsas) labākai vizualizācijai. | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 43.: | [11 empty] | 0
44. | Piegriezts ovāls vienslāņa pretsaaugumu kondensēta politetrafluoretilēna (poru izmērs 1,3mm) tīkliņš laparaskopiskai intraperitoneālai onlay tehnikai. Izmēri:
44.1. | 10 x 15cm | gab. | 5 | [7 empty] | 0 | 0
44.2. | 15 x 20cm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
44.3. | 22 x 30cm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
44.4. | 30 x 40cm | gab. | 5 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 44.: | [11 empty] | 0
45. | Atsūkšanas caurules | gab. | [8 empty] | 0 | 0
45.1. | Atsūkšanas vakuuma cauruļu komplekts ar filtru. Lietošanas termiņš 30 dienas. Savietojams ar Richard Wolf 2225 Fliod Control Irrigācijas pumpi. Iepakojumā 10 gab. | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
45.2. | Vienreizlietojams atsūkšanas cauruļu komplekts ar 2 portiem. Savietojams ar Richard Wolf 2225 Fluid Control Irrigācijas pumpi. | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
45.3. | Atkārtoti lietojama silikona atsūkšanas caurulīte, garums 3 m. Saderīga ar Richard Wolf irrigācijas sistēmām. | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
45.4. | Atsūkšanas burka ar vāku, 5 l. Izgatavota no augstās kvalitātes polisulfona. Vāks ar pārplūdes novēršanas mehānismu. Vāka rokturis ar iebūvētu ātro savienojumu aprīkojuma sliedei. Atkārtoti lietojama. Saderīga ar Richard Wolf irrigācijas sistēmām. | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 45.: | [11 empty] | 0
46. | Pārsēju komplekti, un piederumi vakuuma terapijas iekārtām V.A.C sistēmam savietojamie ar slimnīcā esošam V.A.C. sistēmām.
46.1. | PU tipa pārsējs S izmērs 100x80x30mm +/- 10mm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
46.2. | PU tipa pārsējs M izmērs 180x130x30mm +/- 10mm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
46.3. | PU tipa pārsējs L izmērs 250x150x30mm +/-10mm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
46.3.1. | PU tipa pārsējs XL izmērs + 300x400x30mm +/-10mm; komplektā vismaz 2 līmējoši pārklāji | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
46.3.2. | PU tipa pārsējs ar sudraba daļiņām, S izmērs 110x80x30mm +/- 10mm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
46.3.3. | PU tipa pārsējs ar sudraba daļiņām, M izmērs 140x100x30mm +/- 10mm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
46.3.4. | PU tipa pārsējs ar sudraba daļiņām, L izmērs 240x150x30mm +/-10mm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
46.4. | Abdominālais pārsējs 400x300x10mm +/-10mm NPWT PU pārsējs | kompl. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
46.5. | Hidrofīls sūklis balts 75x100x10mm +/- 5mm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
46.6. | Tvertne izdalījumu savākšanai ar atsūkšanas cauruli un filtriem maza izmēra, tilpums vismaz 250 ml +/- 20ml | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.7. | Tvertne izdalījumu savākšanai ar atsūkšanas cauruli un filtriem liela, tilpums vismaz 750 ml +/-20 ml | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.8. | Vēdera dobuma pārsiešanas plēve 600x500mm+/-5mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.9. | Līmējošs, caurspīdīgs pārklājs 300x400mm +/-5mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.10. | Atsūkšanas uzgalis ar cauruli | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.10.1. | Atsūkšanas uzgaļa Y-savienotājs | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.10.2. | Hidrogel līme | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.10.3. | Marle 150x170mm +/- 5mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.10.4. | Marles rullis 114mm x 3,7m +/-10mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.11. | Vienreizlietojamais eksudāta maiss 1000 ml +/-50 ml | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.12. | Daudzreizlietojama vienam pacientam eksudāta maisa turētājtvertne | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.12.1. | Tvertnes fiksators | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.12.2. | Bakteriālais sūkņa filtrs | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.12.3. | Eksudāta maisa savienojuma caurule | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
46.13. | Savienojuma caurule sūknim 180 cm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 46.: | [11 empty] | 0
47. | Pleiras centēzes katetri (One Step vai analogs) Paredzēti pleiras dobuma punkcijai.Sastāv no poliuretāna.Neatņemama sastāvdaļa ir stilete.Katetrs ir ar pašnoslēdzošo vārstu,tā gals ir taisns.Distālajā galā 4 drenāžas atveres.Dziļuma marķieri ik pa 1 cm.Katetra izmēri 4F,5F,6F,8F Nepieciešamais garums 12 vai 15 cm.Katetram ir LuerLock savienojums. | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 47.: | [11 empty] | 0
48. | Oksidētas reģenerētas celulozes hemostatiskais materiāls, marles un auduma veida, iegūts 100% no tīras celulozes, kas reģenerācijas procesā ir pārvērsts viskozē, nesatur smagos metālus vai citus ķīmiskus piemaisījumus, carboxyl robežās 18-21%, ), mikroskopiski identisks šķiedru biezumu, vienmērīgu šķiedru oksidāciju, nodrošinot tulītēju hemostāzi. Baktericīds, pH līmenis zem 4, efektīvs pret MRSA, MRSE, VRE, E.coli, P.aeruginosa. Pievienot klīnisko pētījumu par produkta baktericīdo efektu un smago metālu saturēšanu. Iesniegt produktu datu lapu un klīniskos pētījumus, kas ir veikti tieši uz piedāvātajiem produktiem. Jāpiedāvā visu veidu izmēri:
48.1. | Auduma, cauršujams. Kopējais derīguma termiņš no ražošanas datuma ir ne mazāk kā 5 gadi. Izmēri:
48.1.1. | 15x 22 cm | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
48.1.2. | 5x 7,5 cm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
48.1.3. | 2,5x 2,5 cm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
48.1.4. | 10x 7,5 cm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
48.2. | šķiedrveida, sadalāms 7 slāņos. Kopējais derīguma termiņš no ražošanas datuma ir ne mazāk kā 3 gadi. Izmēri:
48.2.1. | 2,5x 5 cm | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
48.2.2. | 5,1x 10,2 cm | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
48.2.3. | 10,2x 10.2 cm | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
48.3. | filca veida, cauršujams. Piesūcoties ar šķidrumu nesarullējas un ir pārpozicionējams.Piemērots laparaskopiskām operācijām, nelīp pie troakāra. Kopējais derīguma termiņš no ražošanas datuma ir ne mazāk kā 2 gadi. Izmēri:
48.3.1. | 2,5x 5 cm | gab. | 400 | [7 empty] | 0 | 0
48.3.2. | 5,1x 10,2 cm | gab. | 400 | [7 empty] | 0 | 0
48.3.3. | 10,2x 10.2 cm | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
48.3.4. | Pulverveida, palīdz kontrolēt kapilāru, venozo un mazo artēriju asiņošanu, nodrošina efektīvu hemostāzi uz plaši asiņojošām virsmām. Saskaroties ar asinīm, tas uzbriest brūnganā želejveida masā, nodrošinot virsmu trombocītu adhēzijai un agregācijai, kas veicina trombu veidošanos, nenoskalojas. Ierīcē ir bloķēšanas mehānisms, kas ļauj izvairīties no produkta zaudēšanas, kad ierīce nav “aktivizēta”. Garantē vismaz 15 aktivizācijas reizes. Elastīgs uzgalis. Baktericīds, pH līmenis zem 4, efektīvs pret MRSA, MRSE, VRE, E.coli, P.aeruginosa. Gatavs lietošanai. Uzglabāšanas temperatūra (15-30C): 3g. Uzsūkšanās laiks: 7-14 dienas. Derīguma termiņš: 18 mēneši. | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
48.3.5. | Endoskopiskais aplikators sastāv no 2 komponentiem, cietā uzgaļa un elastīgā uzgaļa. Cietais uzgalis ļauj produktu izmantot ar vienu roku. Elastīgais uzgalis ļauj piegādāt produktu vajadzīgajā virzienā. | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 48.: | [11 empty] | 0
49. | Hemostatiskie rezorbējošie kolagēna sūklīši ar riboflavīnu: hemostāzes ātrums 140 sek. laikā, uzsūkšanās laiks 3 nedēļas, izmērs:
49.1. | 5 x 5 cm (+/- 1 cm) | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
49.2. | 5 x 8 cm (+/-1 cm) | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 49.: | [11 empty] | 0
50. | Bioloģiskais ielāps vaskulārām rekonstrukcijām un perikardaplastikai: izgatavots no liellopa perikarda, biezums 0,55 +/-0,10 mm, iepakots sterīlā konteinerā ar temperatūras indikatoru; izmēri 80x140+/- 10 mm; 100x160+/-10mm, 120x250+/- 10 mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 50.: | [11 empty] | 0
51. | Šķīdumi sīlanta pagatavošanai, 4ml. Sastāv no cilvēka fibrinogēna (80 mg/ml) un cilvēka trombīna (500 SV/ml). Nesatur aprotinīnu. Paredzēts, lai uzlabotu hemostāzi un kā papildu līdzeklis šuvju nostiprināšanai asinsvadu ķirurģijā. Produkts pieejams kā vienreizējas lietošanas komplekts, kurā ir divas pilnšļirces ar gumijas aizbāžņiem, katrā no tām ir sterils sasaldēts šķīdums. Šļirces ir novietotas šļirces turētājā. Zāļu komplektā ir viens dubultais aplikators ar diviem papildu bezgaisa aerosola uzgaļiem uzklāšanai uzsmidzinot vai pilinot, nemainot aplikatoru. Produkta uzglabāšana sasaldētā veidā ≤-18°C līdz 2 gadiem, atkausētā veidā no 2oC līdz 8oC 48h vai 24h istabas to. Atkausēšana 370C ūdens peldē 5 min, vai līdz 70 min istabas temperatūrā. Atkausēta produkta lietošanas t0 amplitūta ir no 20C līdz 370C. Pēc uzklāšanas šķīdumi ir dzidri, kas ļauj pārredzēt apstrādāto virsmu. Produkts uzsūcas 10-14 dienu laikā. | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 51.: | [11 empty] | 0
52. | 35cm nelokāms bezgaisa izsmidzināšanas laparoskopiskais aplikators | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 52.: | [11 empty] | 0
53. | 45cm elastīgs bezgaisa izsmidzināšanas laparoskopiskais aplikators | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 53.: | [11 empty] | 0
Medicīniskie materiāli operāciju zālei
54. | Materiāli roku un ādas apstrādei
54.1. | Sterils sūklītis piesūcināts ar antiseptisku šķīdumu ādas apdarei | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
54.2. | Sterilas roku mazgāšanas birstītes | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 54.: | [11 empty] | 0
55. | Asinsvadu plakani turniketi dažādas krāsas (zils, dzeltens, sarkans, balts)
55.1. | Silikona turnikets 2,5mm 45cm x 2; | gab. | 2500 | [7 empty] | 0 | 0
55.2. | Silikona turnikets 2,5mm 75cm; | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
55.3. | Silikona turnikets 1,5mm 45cm x 2. | gab. | 1500 | [7 empty] | 0 | 0
55.4. | Kokvilnas balts turnikets 4mm 75cm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 55.: | [11 empty] | 0
56. | Pretizgulējumu materiāli
56.1. | Papēžu aizsargi, gēla 180x100x 70mm +/-20mm; | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
56.2. | Papēžu un potīšu aizsargu gēls ar fiksatoru, garums ne mazāk par 230 mm x 200+/-20mm (platums) x 18mm+/-5mm (biezums); | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
56.3. | Krusta rajona aizsargs, gēla, izmērs: 400 x 380 +/-20mm x 25mm +/-5mm; | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
56.4. | Operāciju galda gēla paliktnis, izmērs, izmēri: 1800 x 520 +/-30mm x 15 +/-5mm; | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
56.5. | Operāciju galda gēla paliktnis galvas sekcijai, izmēri: 225 x 500 +/-20mm x 15 +/-5mm; | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
56.6. | Operāciju galda gēla paliktnis muguras sekcijai, ar perineālu izgriezumu, izmēri: 990 x 500 +/-20mm x15 +/-5mm; | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
56.7. | Operāciju galda gēla paliktnis kāju sekcijai ar perineālu izgriezumu, izmēri: 500 x 500 +/-20mm x15 +/-5mm; | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
56.8. | Slēgtais galvas riņķis, gēla, kas sadala pacienta svaru un efektīgi atslogo galvu, izmērs (diametrsXaugstums): 200 x 50mm ±20 mm; | gab. | 30 | [7 empty] | 0 | 0
56.9. | Vaļējais galvas riņķis, gēla, kas atbalsta pacienta seju un nodrošina piekļuvi intubācijai operācijas laikā, izmērs(diametrsXaugstums): 200x54 mm ±20 mm; | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 56.: | [11 empty] | 0
Operāciju veļa un pārklāji
57 | Intraoperatīvās ultraskaņas zondes pārklāji saderīgi ar slimnīcas BK Medical Flex Focus 800 aparātu:
57.1. | intraoperatīvās laparoskopiskās zondes 8666 standartapvalks, strerils, komplektā ar sterilu gelu | gab. | 5000 | [7 empty] | 0 | 0
57.2. | intraoperatīvās neiro ultraskaņas zondes 8862 standartapvalks sterrils komplektā ar sterilu gelu | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
57.3. | intraoperatīvās "hokeja nūjiņas" tipa ultraskaņas zondes 8809 standartapvalsk komplektā ar sterilu gelu | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 57.: | [11 empty] | 0
58. | Operāciju mikroskopa ZEISS pārklāji:
58.1. | Pārklājs 130x390 +/-10cm sterils, savietojams ar OPMI Zeiss mikroskopu Mikroskopa pārvalks, sterils. Polietelena, lateksu nesaturošs, dubultā iepakojumā, iepakojums ērti atverams, lietošanas instrukcija klāt katram iepakojumam, sterils. Gamma staru caurlaidīga, ar fiksētu atveri. Pārklājs aprīkots ar līplentu pārvalka fiksācijai un sterilitātes nodrošināšanai. | gab. | 400 | [7 empty] | 0 | 0
58.2. | Pārklājs, caurspīdīgs 15x36+/-2 cm sterils, savietojams ar OPMI Zeiss mikroskopu | gab. | 500 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 58.: | [11 empty] | 0
Skrūves
59. | 7.3 mm kanulētā spongiozā skrūve ar pašgriezošo pilnu vītni Kanulētām skrūvēm instrumentu komplekts par brīvu. Materiāls - tērauda sakausējums. Pašgriezošais posms abos vītnes galos. Garums diapazonā no 65 - 120 mm, solis ik pa 5mm.
59.1. | 7.3 mm kanulētā skrūve, garums 65 | gab. | 30 | [7 empty] | 0 | 0
59.2. | 7.3 mm kanulētā skrūve, garums 70 | gab. | 30 | [7 empty] | 0 | 0
59.3. | 7.3 mm kanulētā skrūve, garums 75 | gab. | 30 | [7 empty] | 0 | 0
59.4. | 7.3 mm kanulētā skrūve, garums 80 | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
59.5. | 7.3 mm kanulētā skrūve, garums 85 | gab. | 120 | [7 empty] | 0 | 0
59.6. | 7.3 mm kanulētā skrūve, garums 90 | gab. | 120 | [7 empty] | 0 | 0
59.7. | 7.3 mm kanulētā skrūve, garums 95 | gab. | 120 | [7 empty] | 0 | 0
59.8. | 7.3 mm kanulētā skrūve, garums 100 | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
59.9. | 7.3 mm kanulētā skrūve, garums 105 | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
59.10. | 7.3 mm kanulētā skrūve, garums 110 | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
59.11. | 7.3 mm kanulētā skrūve, garums 115 | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
59.12. | 7.3 mm kanulētā skrūve, garums 120 | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 59.: | [11 empty] | 0
60 | Kanulētie urbji
60.1. | Kanulētais urbis 7.3 mm diametrā garums 300 mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
60.2. | Kanulētais urbis 4.5 mm diametrā garums 300 mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 60.: | [11 empty] | 0
61. | Spongiozās kanulētās skrūves 6.5 mm diametrā. Implantu materiāls - tērauda sakausējums. Piedāvājumā jābūt iekļautam bezmaksas pilnam instrumentu komplektam skrūvju ievadīšanai un izņemšanai. Kanulētās skrūves 6,5 mm ar pilnu vītni. Vītnes garums līdzvērtīgs ar skrūves garumu. Garums no 30 mm līdz 125 mm, skrūves garuma solis 5 mm.
61.1. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 30 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
61.2. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 35 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
61.3. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 40 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
61.4. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 45 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
61.5. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 50 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
61.6. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 55 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
61.7. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 60 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
61.8. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 65 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
61.9. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 70 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
61.10. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 75 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
61.11. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 80 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
61.12. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 85 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
61.13. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 90 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
61.14. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 95 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
61.15. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 100 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
61.16. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 105 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
61.17. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 110 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
61.18. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 115 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
61.19. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 120 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
61.20. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 125 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 61.: | [11 empty] | 0
62. | Kanulētās skrūves 6,5 mm ar pilnu vītni. Vītnes garums līdzvērtīgs ar skrūves garumu. Garums no 130 mm līdz 180 mm, skrūvēm no 130 mm līdz 180 mm, skrūves garuma solis 10 mm.
62.1. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 130 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
62.2. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 140 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
62.3. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 150 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
62.4. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 160 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
62.5. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 170 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
62.6. | Kanulētā skrūve 6,5 mm, garums 180 mm | gab. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 62.: | [11 empty] | 0
63. | Balss protēzes punkcijas - implantācijas komplekts, kura sastāvā ietilpst 1) Protēze, kas izgatavota no medicīniskā silikona, garumā X mm (attālums no barības vada atloka līdz trahejas atlokam). Protēzes citi izmēri ir: - Barības vada atloka biezums 1.5 mm, diametrs 14.5 mm - Trahejas atloka biezums 1.3 mm, diametrs 12 x16 mm - Vārsta iekšējais diametrs 5mm, ārējais vārsta diametrs 7.5mm (t.i. 22.5Fr) - Trahejas atlokam ir vadīkla Protēzes vārsts ir viengabala kopā ar pašu protēzi un tajā atrodas rentgenpozitīva membrāna (20% bārija sulfāta), kura nepieciešama, lai uzlabotu radioloģisko izmeklēšanu. 2) Birstīte balss protēzes kopšanai 3) Traheoezofageālās punkcijas adata/troakārs 4) Barības vada aizsargs 5) Vadīkla
63.1. | Protēzes garums 10 mm, diametrs 22.5 Fr | kompl. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
63.2. | Protēzes garums 8 mm, diametrs 22.5 Fr | kompl. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 63.: | [11 empty] | 0
64. | Balss protēzes nomaiņas komplekts, kura sastāvā ietilpst 1) Protēze, kas izgatavota no medicīniskā silikona, garumā X mm (attālums no barības vada atloka līdz trahejas atlokam). Protēzes citi izmēri ir: - Barības vada atloka biezums 1.5 mm, diametrs 14.5 mm - Trahejas atloka biezums 1.3 mm, diametrs 12 x16 mm - Vārsta iekšējais diametrs 5mm, ārējais vārsta diametrs 7.5mm (t.i. 22.5Fr) - Trahejas atlokam ir vadīkla Protēzes vārsts ir viengabala kopā ar pašu protēzi un tajā atrodas rentgenpozitīva membrāna (20% bārija sulfāta), kura nepieciešama, lai uzlabotu radioloģisko izmeklēšanu. 2) Birstīte balss protēzes kopšanai. 3) Ielādes caurulīte. 4) Ievietošanas tapa.
64.1 | Protēzes garums 10 mm, diametrs 22.5 Fr | kompl. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
64.2. | Protēzes garums 8 mm, diametrs 22.5 Fr | kompl. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
64.3. | Protēzes garums 6 mm, diametrs 22.5 Fr | kompl. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 64.: | [11 empty] | 0
65. | Balss protēzes nomaiņas komplekts, kura sastāvā ietilpst 1) Protēze, kas izgatavota no medicīniskā silikona, ar papildus barības vada hermetizējošu atloku, garumā X mm (attālums no barības vada iekšējā atloka līdz trahejas atlokam). Protēzes citi izmēri ir: - Barības vada atloka biezums 1.5 mm, diametrs 14.5 mm - Trahejas atloka biezums 1.3 mm, diametrs 12 x16 mm - Barības vada papildus hermetizējošā atloka biezums 0.5 mm, diametrs 18 mm. - Vārsta iekšējais diametrs 5mm, ārējais vārsta diametrs 7.5mm (t.i. 22.5Fr) - Trahejas atlokam ir vadīkla Protēzes vārsts ir viengabala kopā ar pašu protēzi un tajā atrodas rentgenpozitīva membrāna (20% bārija sulfāta), kura nepieciešama, lai uzlabotu radioloģisko izmeklēšanu. 2) Birstīte balss protēzes kopšanai. 3) Ielādes caurulīte. 4) Ievietošanas tapa.
65.1. | Protēzes garums 10 mm ar barības vada papildus hermetizējošu atloku, diametrs 22.5 Fr | kompl. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
65.2. | Protēzes garums 8 mm ar barības vada papildus hermetizējošu atloku, diametrs 22.5 Fr | kompl. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
65.3. | Protēzes garums 6 mm ar barības vada papildus hermetizējošu atloku, diametrs 22.5 Fr | kompl. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
65.3. | Blīves protēzēm | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
65.3. | Korķi protēzēm | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 65.: | [11 empty] | 0
66. | Kiršnera stieples ar abpusēji asiem galiem
66.1. | Diam 0.8mm garums 70-150mm | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
66.2. | Diam 1,0mm garums 100-225 mm | gab. | 800 | [7 empty] | 0 | 0
66.3. | Diam 1,2mm garums 100-225mm | gab. | 800 | [7 empty] | 0 | 0
66.4. | Diam 1,6mm garums 150-300mm | gab. | 800 | [7 empty] | 0 | 0
66.5. | Diam 2,0mm garums 150-300mm | gab. | 500 | [7 empty] | 0 | 0
66.6. | Diam 2,5mm garums 150-300mm | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
66.7. | Diam 3,0mm garums 150-300mm | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 66.: | [11 empty] | 0
67. | Tīlklīņi TAPP operācijām
67.1. | Viegla lielporu polipropilēna monofilamenta trūces siets. Anatomiski veidots lapraskopiskai plastikai, 3D struktūra, mala stingra ar mediālās daļas marķieri, iebūvētā atmiņa saglabā formu, izliekts, lēcveida, atbilst cirkšņa anatomijai. Bez fiksācijas nepieciešamības. Svars : 40.3 (g/m²). | gab. | 30 | [7 empty] | 0 | 0
67.2. | 7,9 x 13,4 cm (labā un kreisā puse) |  | 10
67.3. | 10,3 x 15,7 cm (labā un kreisā puse) |  | 10
67.4. | 12,2 x 17,0 cm (labā un kreisā pusi) |  | 10
Kopā par pozīciju 67.: | [11 empty] | 0
68. | Torakālās drenas, Sterilas. Termosensitīvs PVC materiāls, katetram ir Rtg kontrastlīnija SENTINEL LINE ar SENTINEL EYE, katetra dziļuma atzīme ik pa 2 cm, katetram piltuvveida gals. vai 10,7mm, 6 atvēruma acis drenas galā, garums 51cm . Izmēri:
68.1 | 24 Ch ārējais Ø 8.0mm | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
68.2 | 28 Ch ārējais Ø 9.3mm | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
68.3 | 32 Ch ārējais Ø 10.7mm | gab. | 500 | [7 empty] | 0 | 0
68.4 | Divlūmena troakarkateters (pleiras drena)
68.4.1 | 20 Ch 40cm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
68.4.2 | 24 Ch 40cm | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
68.4.3 | 28 Ch 40cm | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
68.4.4 | Pleirālā drena ar trokāru. Pleirālā drena izgatavota no medicīniska termosensitīva PVC vai tā ekvivalenta, Rtg pozitīvu līniju visā tās garumā; drenas distālais gals veidots atraumatisks, slēgts, konusveida slīpējumu un Rtg vizualizāciju, elipsveida kontapertūras drenas distālajā galā 3 gab., novietotas dažādās plaknēs, pēdējā - uz Rtg pozitīvās joslas ne tālāk par 6 cm, no proksimālās malas vismaz ik pa 2 cm labi pamanāmas dziļuma atzīmes; drenas proksimālais gals adaptējams Bilau tipa pleirālās telpas zemūdens drenēšanas sistēmai; drenas stiletes gals noapaļots, ass; atsevišķi iepakota; sterila, izmēri CH 16-32. Stileta distālās daļas rokturim jābūt stingri saistītam ar stiletu (nenoņemamam). Stiletam no drenes jāizslīd bez piepūles. | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 68.: | [11 empty] | 0
Instrumenti plaukstas artroskopiskajām operācijām
69. | Vienreizlietojamie instrumenti tornim mazo locītavu artroskopijām
69.1 | Šeivera asmeņi:
69.1.1 | Dissector, Small Hub, mīksto audu rezekcijai 3mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.1.2 | Dissector, Small Hub, mīksto audu rezekcijai 3,5mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.1.3 | Sabre SmallHub, mīksto audu rezekcijai 2 mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.1.4 | Sabre SmallHub, mīksto audu rezekcijai 3 mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.1.5 | Sabre SmallHub, mīksto audu rezekcijai 3,5mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.1.6 | Oval Burr, kaulaudu frēzēšanai 3,0mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.1.7 | Oval Burr, kaulaudu frēzēšanai 3,5mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.1.8 | Round Burr, kaulaudu frēzēšanai 3,0mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.1.9 | Round Burr, kaulaudu frēzēšanai 3,5mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.1.10 | Power Rasp, rasps | gab. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
69.1.11 | Torpedo Small Hub, mīksto audu rezekcijai 3,5mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.2. | RF zondes:
69.2.1 | ApoloRF MP50, ablācija 50 DEG, multiport | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.2.2 | ApoloRF MP90, ablācija 90 DEG, multiport | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.2.3 | ApoloRF XL90, ablācija 90 DEG, extra large | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.2.4 | ApoloRF hook, 90 DEG / āķis | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
69.2.5 | ApolloRF SJ50, ablācija, 50DEG, īss | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
69.3 | Irigācijas trubas:
69.3.1 | Inflow irigācijas trubas | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
69.3.2 | Inflow irigācijas dienas trubas savienojamas ar pacienta trubu | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
69.3.3 | Pacienta truba | gab. | 500 | [7 empty] | 0 | 0
69.3.4 | Outflow truba | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 69.: | [11 empty] | 0
70. | Instrumenti rokas artroskopijām
70.1. | Komplektācija - 3 gab. 2-3 secīgu operāciju veikšanai
70.1.1 | Zonde, darba gals 71mm, tās āķis 3,4mm | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.2 | Apbaiters, taisns, diametrs 2,75mm. Instrumenta stobra daļas darba garums - 65mm. Ir kanulēts atvērums roktura pusē efektīvai instrumenta tīrīšanai. Rokturis - šķērveida. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.3 | Grasperis ar iegarenu "žokļa" daļu, taisns, diametrs 2,75mm, bez fiksatora mehānisma roktura daļā. Instrumenta stobra daļas darba garums - 65mm. Ir kanulēts atvērums roktura pusē efektīvai instrumenta tīrīšanai. Rokturis - šķērveida. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.4 | Grasperis ar iegarenu "žokļa" daļu, taisns, diametrs 2,75mm, ar fiksatora mehānismu roktura daļā. Instrumenta stobra daļas darba garums - 65mm. Ir kanulēts atvērums roktura pusē efektīvai instrumenta tīrīšanai. Rokturis - šķērveida. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.5 | Grasperis ar noapaļotu "žokļa" daļu, taisns, diametrs 2,75mm, bez fiksatora mehānisma roktura daļā. Instrumenta stobra daļas darba garums - 65mm. Ir kanulēts atvērums roktura pusē efektīvai instrumenta tīrīšanai. Rokturis - šķērveida. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.6 | Grasperis ar noapaļotu "žokļa" daļu, taisns, diametrs 2,75mm, ar fiksatora mehānismu roktura daļā. Instrumenta stobra daļas darba garums - 65mm. Ir kanulēts atvērums roktura pusē efektīvai instrumenta tīrīšanai. Rokturis - šķērveida. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.7 | Apbaiters, gals jeb "žoklis" liekts augšup 15 grādus, diametrs 2,75mm. Instrumenta stobra daļas darba garums - 65mm. Ir kanulēts atvērums roktura pusē efektīvai instrumenta tīrīšanai. Rokturis - šķērveida. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.8 | Apbaiters, gals jeb "žoklis" liekts augšup 15 grādus, diametrs 2,75mm. Instrumenta stobra daļas darba garums - 65mm. Ir kanulēts atvērums roktura pusē efektīvai instrumenta tīrīšanai. Rokturis - šķērveida. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.9 | Apbaiters, 45 grādu leņķī pa labi, diametrs 2,75mm. Instrumenta stobra daļas darba garums - 65mm. Ir kanulēts atvērums roktura pusē efektīvai instrumenta tīrīšanai. Rokturis - šķērveida. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.10 | Apbaiters, 45 grādu leņķī pa kreisi, diametrs 2,75mm. Instrumenta stobra daļas darba garums - 65mm. Ir kanulēts atvērums roktura pusē efektīvai instrumenta tīrīšanai. Rokturis - šķērveida. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.11 | Diega satvērējs mazo locītavu artroskopijām. Instrumenta stobra daļas darba garums - 65mm. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.12 | Apbaiters, 90 grādu leņķī pa labi, diametrs 2,75mm. Instrumenta stobra daļas darba garums - 65mm. Ir kanulēts atvērums roktura pusē efektīvai instrumenta tīrīšanai. Rokturis - šķērveida. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.13 | Apbaiters, 90 grādu leņķī pa kreisi, diametrs 2,75mm. Instrumenta stobra daļas darba garums - 65mm. Ir kanulēts atvērums roktura pusē efektīvai instrumenta tīrīšanai. Rokturis - šķērveida. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.14 | Trauks rokas artroskopijas instrumentiem uzglabāšanai, mazgāšanai, sterilizēšanai | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.15 | Plaukstas locītavas urbja vadītājinstruments priekš CMC un TFCC operācijām | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.16 | Vadītājinstrumenta kanula ar vienu kanālu stiepļu izurbšanai diametrā 1,6mm | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.17 | Vadītājinstrumenta kanula ar diviem kanāliem stiepū izurbšanai diametrā 1,6mm | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.18 | Vadītājinstrumenta kanula ar vienu kanālu tiepļu izurbšanai diametrā 1,1mm | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.1.19 | Trauks plaukstas locītavas vadītājinstrumentiem uzglabāšanai, mazgāšanai, sterilizēšanai | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.2. | Optika |  | 7
70.2.1 | Artroskops ar tubusa diametru 2,7 mm, stobra daļas darba garumu 72 mm, kopējo garumu 129mm. Ir distāla safīra lēca, skata virziens 30 grādu leņķī, redzes lauka leņķis 80 grādi | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.2.2 | Kanulai ir divvārstu ūdens regulācija, kanules daļa ar vārstiem - rotējama. Kanula savienojama ar atbilstoša izmēra obturatoru un 2,7mm artroskopu. Obturatora izņemšanai integrēta poga. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.2.3 | Kanula ar vienu vārstu. Kanula savienojama ar atbilstoša izmēra obturatoru un 2,7mm artroskopu. Obturatora izņemšanai integrēta poga. | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.2.4 | Obturators - savietojams ar 2,7mm artroskopa kanuli, gals - noapaļots. Rokturis zems 15mm +/-1mm. Fiksējas kanulē ar quick connect jeb ātrās savienošanas mehānismu | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.2.5 | Gaimas vads 3,5mm x 2,7m | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
70.3. | Endosopiska karpālā kanāla atbrīvošana (Centerline, ECTR)
70.3.1 | Kanula ar asmeni - ar iestrādātu mehānismu, kas ļauj virzīt asmeni pa kanulas asi. Kanulēts, un saderīgs ar 2,9mm artroskopu. | gab. | 30 | [7 empty] | 0 | 0
70.3.2 | Artroskops 2,9mm x 93mm, 30 grādi | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
70.3.3 | Diletators 4,8mm | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
70.3.4 | Dlietators 6,8mm | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
70.3.5 | Elevators | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
70.3.6 | Trauks skopa uzglabāšanai, mazgāšanai, sterilizēšanai | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
70.3.7 | Trauks instrumentiem uzglabāšanai, mazgāšanai, sterilizēšanai | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
70.4. | Citi instrumenti
70.4.1 | Kanulēts urbis 3,5mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
70.4.2 | Kanulēts urbs 3,0mm diametrā, garums 162mm +/-0,5mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
70.4.3 | Kanulēts urbis 2,0mm diametrā, garums 150 mm +/-0,5mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
70.4.4 | Kanulēts urbis 2,5mm diametrā, garums 130mm +/-0,5mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
70.4.5 | Nitinola elastīgas stieples ar actiņu, ko var izvilkt cauri 1,8mm diametrā kanulētam instrumentam. Jābūt vienreizējam, sterili iepakotam | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
70.4.6 | Nitinola stieple ar actiņu | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
70.4.7 | Urbju 1,8 un 2,0mm vadītājs | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
70.4.8 | Urbis 1,8mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
70.4.9 | Urbis 2,0mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
70.4.10 | Urbja vadītājs ar zobiņiem | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
70.5. | Vienreizlietojamie instrumenti:
70.5.1 | Cīpslas transplantāta satveršanas un izvades caur kaula kanālu instruments, 2,5mm x 16cm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
70.5.2 | Cīpslas transplantāta satveršanas un izvades caur kaula kanālu instruments, 3,5mm x 22cm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
70.5.3 | Mīksto audu cauršuvējs, kas ieprekš lādēts ar pītu nitinola stiepli ar actiņu, darba gals 15cm garumā, diametrs 16-20G, ar liektu galu, kanulēts | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
70.5.4 | Mīksto audu cauršuvējs, kas ieprekš lādēts ar pītu nitinola stiepli ar actiņu, darba gals 15cm garumā, diametrs 16-20G, ar liektu vidus daļu, kanulēts | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
70.5.5 | Mīksto audu cauršuvējs, kas ieprekš lādēts ar pītu nitinola stiepli ar actiņu, darba gals 15cm garumā, diametrs 16-20G, taisns, kanulēts | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 70.: | [11 empty] | 0
71. | Zāģu asmeņi, savietojami ar ražotāja Conmed spēka sistēmu HALL TITAN (PRO9300B), vienreizlietojami:
71.1 | zāģu asmens 38±2 x 8.5±1 x 0.8±0.1 (cut thickness) mm; | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
71.2 | zāģu asmens 63±2 x 49±0.5 x 0.9±0.1 (cut thickness) mm; | gab. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
71.3 | zāģu asmens 64±2 x 32±0.5 x 0.9±0.1 (cut thickness) mm. | gab. | 70 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 71.: | [11 empty] | 0
72.1 | Krūts espanders ar integrētu vārstuli. Espandera forma anatomiska. Izgatavots no medicīniski pielietojama augstas mehāniskas veiktspējas silikona. Espanderā ir integrēta injekcijas vieta ar pašnoslēdzošu mehānismu, kas veicina sālsūdens šķīduma nokļūšanu no adatas izstrādājumā, lietojama ar standarta 21G-23G Huber tipa adatu. Teksturēts espandera apvalks. Espanders nokomplektēts ar vienu ārēju lokalizācijas ierīci. Tilpums zema augstuma espanderiem no 250 līdz 750 ml, vidēja augstuma, tilpums no 250 līdz 800 ml, augsta augstuma, tilpums no 250 līdz 800 ml. Skaitliskiem parametriem ( apjoms ml, forma, augstums, izvirzījums, pamatnes diametrs) pielaide ± 10%. | gab. | 2000 | [7 empty] | 0 | 0
72.2 | Krūts anatomiskie implanti, piepildīti ar medicīnisko silikona gēlu, anatomiskā/piliena forma gan vertikālā, gan horizontālā stāvoklī. Implanta virsma teksturēta. Implanti saderīgi ar ražotāja Mentor Medical Systems B.V espanderiem ,atbilstoši espandera skaitliskajiem parametriem ( apjoms ml, forma, augstums, izvirzījums, pamatnes diametrs) Derīguma termiņš ir vismaz 12 mēneši no piegādes brīža, implanti uzglabāti un transportēti atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par uzglabāšanu un transportēšanu. Implantu tilpuma diapazons ir vismaz no 100 ml līdz 800ml. Skaitliskiem parametriem ( apjoms ml, forma, augstums, izvirzījums, pamatnes diametrs) pielaide ± 10%. | gab. | 2000 | [7 empty] | 0 | 0
72.3 | Krūšu implanta izmēra noteicējs. Atbilstošs krūšu implanta skaitliskajiem parametriem (apjoms ml, forma, augstums, izvirzījums, pamatnes diametrs). Ar silikona gēlu piepildīts krūšu implanta izmēra noteicējs - apjoms ml ir vismaz no 180 ml līdz 575 ml. Skaitliskajiem parametriem pielaide ± 20%. | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 72.: | [11 empty] | 0
73. | Brūču mīkstie retraktori: pa spirāli saritināta piedurkne; 2 riņķi galos; viens gals - ievietošanai dobumā; otrs gals - fiksācijas kontrolei ārpus dobumā; Izmēri: (+/- 1cm)
73.1 | S izmērs (2.5-5cm) | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
73.2 | M izmērs (5-9cm) | gab. | 300 | [7 empty] | 0 | 0
73.3 | L izmērs (9-14cm) | gab. | 400 | [7 empty] | 0 | 0
73.4 | XL izmērs (11-17cm) | gab. | 500 | [7 empty] | 0 | 0
73.5 | XXL izmērs (17-25cm) | gab. | 3000 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 73.: | [11 empty] | 0
74. | Endoskopiskie motorizētie šuvēji ar artikulācijas iespēju
74.1 | Endoskopiskais vienreizlietojamais, artikulējošais 45 mm griezējšuvējs ar nedalāmo stobru, maināmas kasetes, vienas rokas instruments; stobra garums (pieejami 3 garumi): 282 mm, 332 mm, 432 mm. Divi atsevišķi aizvēršanas un nošūšanas rokturi. Instruments rotē 360° grādos , tā artikulācija 18°, 36° un 55° leņķī uz abām pusēm. Motorizēts (strādā no baterijas). Minimālās darbības reizes: vismaz 12 reizes. | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
74.2 | Kasetes endoskopiskajam artikulējošajam 45mm griezējšuvējam, skavu stieple ar apaļas formas profilu, materiāls - titāna sakausējums. Asmens iestrādāts kasetē. Atverto/Aizvērtu skavu augstums kasetēs: 2,0/0,75mm, 2,5/1,0 mm, 3,5/1,5 mm, 3,8/1,75 mm, 4,1/2,0 mm, 4,4/2,2 mm. Kasetes savietojami ar 12 mm troakāriem Skavu augstumam visās 6 skavu rindās ir vienādas. | gab. | 2000 | [7 empty] | 0 | 0
74.3 | Endoskopiskais vienreizlietojamais, artikulējošais 60 mm griezējšuvējs ar nedalāmo stobru; artikulāciju uz šuvēja, stobra garums (pieejami 3 garumi): 298 mm, 348 mm, 448 mm, sterils, ar pārlādējamām kasetēm. Instruments ar integrēto drošības sistēmu, divi atsevišķi aizvēršanas un nošūšanas rokturi. Instruments rotē 360° grādos , tā artikulācija 18°; 36° un 55° leņķī uz katru pusi, artikulācijas poga uz šuvēja. Iepakojumā bez magazīnas. Motorizēts (strādā no baterijas). Minimālās darbības reizes: vismaz 12 reizes. | gab. | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
74.4 | Kasetes endoskopiskajam artikulējošajam 60mm griezējšuvējam, skavu stieple ar apaļas formas profilu, materiāls - titāna sakausējums vai ekvivalents. Asmens iestrādāts kasetē. Atverto/aizvērtu skavu augstums kasetēs: 2,0/0,75mm, 2,5/1,0 mm, 3,5/1,5 mm, 3,8/1,75 mm, 4,1/2,0 mm, 4,4/2,2 mm. Skavu augstums visās 6 skavu rindās vienāds. | gab. | 2000 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 74.: | [11 empty] | 0
75. | Adata dentālā 0,3 x 21 mm; 30 G | gab. | 3000 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 75.: | [11 empty] | 0
76. | Adata dentālā 0,4 x 37 mm; 27 G | gab. | 1600 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 76.: | [11 empty] | 0
77. | Trūču tīkla fiksācijas, liekts instruments ar 20 skavām,OPSTRAP, paredzēts atvertā tipa operācijām, polidiaksanona uzsūcošās skavas, skavas garums 6,7mm, skavas uzsūcas 12-18 mēnešu laikā. | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 77.: | [11 empty] | 0
78. | LED gaismas āķi vienreizlietojamie, izmērā 135mm*30mm. | gab. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 78.: | [11 empty] | 0
79. | Surgical loop – silikona De Bakey gumijas, asinsvadu, urīnvadu u.c. fiksācijai, dažādas krāsas (zila, sarkana, dzeltena) | gab. | 600 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 79.: | [11 empty] | 0
80. | Duodenālas zondes Ch 8,Ch 10 | gab. | 400 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 80.: | [11 empty] | 0
81. | Osteosintēzes plāksnes, skrūves un piederumi augšžokļa un/ vai apakšžokļa kaula rekonstrukcijām.
81.1 | Sejas žokļa rekonstrukcijas mikroplāksnes
81.1.1 | Sejas žokļa rekonstrukcijas plāksne, biezums 1.6mm , 16 atveres , garums 138 mm | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
81.1.2 | Sejas žokļa rekonstrukcijas plāksne, biezums 2,5mm , 16 atveres , garums 151 mm | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0
81.1.3 | Sejas žokļa rekonstrukcijas plāksne, biezums 2,5mm , 5 + 18 + 5 atveres , garums 171 mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
81.1.4 | Sejas žokļa rekonstrukcijas plāksne, biezums 2,5mm , 5 + 17 atveres , garums 160 mm , kreisā | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
81.1.5 | Sejas žokļa rekonstrukcijas plāksne, biezums 2,5mm , 5 + 17 atveres , garums 160 mm , labā | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
81.2 | Sejas žokļa rekonstrukcijas pamatskrūves
81.2.1 | Sejas žokļa rekonstrukcijas pamatskrūveskrūve 2,4 x 8 mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
81.2.2 | Sejas žokļa rekonstrukcijas pamatskrūveskrūve 2,4 x 10 mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
81.2.3 | Sejas žokļa rekonstrukcijas pamatskrūveskrūve 2,4 x 12 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
81.2.4 | Sejas žokļa rekonstrukcijas pamatskrūveskrūve 2,4 x 14 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
81.2.5 | Sejas žokļa rekonstrukcijas pamatskrūveskrūve 2,4 x 16 mm | gab. | 40 | [7 empty] | 0 | 0
81.2.6 | Sejas žokļa rekonstrukcijas pamatskrūveskrūve 2,7 x 8 mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
81.2.7 | Sejas žokļa rekonstrukcijas pamatskrūveskrūve 2,7 x 10 mm | gab. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
81.2.8 | Sejas žokļa rekonstrukcijas pamatskrūveskrūve 2,7 x 12 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
81.2.9 | Sejas žokļa rekonstrukcijas pamatskrūveskrūve 2,7 x 14 mm | gab. | 50 | [7 empty] | 0 | 0
81.2.10 | Sejas žokļa rekonstrukcijas pamatskrūveskrūve 2,7 x 16 mm | gab. | 40 | [7 empty] | 0 | 0
81.2.11 | Sejas žokļa rekonstrukcijas nolslēgskrūve 2,4 x 8 mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
81.2.12 | Sejas žokļa rekonstrukcijas nolslēgskrūve 2,4 x 10 mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
81.2.13 | Sejas žokļa rekonstrukcijas nolslēgskrūve 2,4 x 12 mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
81.2.14 | Sejas žokļa rekonstrukcijas nolslēgskrūve 2,4 x 14 mm | gab. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
81.3 | Skrūvju un plākšņu uzglabāšanas/sterilizācijas modulis 2.4 mm sistēmai | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
81.4 | Skrūvgriežņa kāts/darba ass | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
81.5 | 2 mm diametra urbji (ar atduri 22 mm) | gab. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Kopā par pozīciju 81.: | [11 empty] | 0