## RAKUS_2024_12K
Pielikums Nr. 3 atklāta konkursa “Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu piegāde 2”, ID. Nr. RAKUS 2024/12K, nolikumam
Tehniskās specifikācijas pēdējās aktuālizācijas datums: 2024.gada 2.februāris
Tehniskā specifikācija / Tehniskais - finanšu piedāvājums (FORMA)
atklātam konkursam "Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma papildu medicīnas preču un piederumu piegāde 2" (ID Nr. RAKUS 2024/12K)
Nr. p. k. | Tehniskās prasības | Mērvienība | Plānotais daudzums | Ražotājs | Ražotāja dotais nosaukums | Preces kataloga Nr. | Reģistrācijas numurs | Norāde datu brošūras lpp. | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Vienību skaits oriģinālā | Cena par 1 oriģinālu EUR bez PVN | Kopējā summa EUR bez PVN | Preces svītrkods
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Bikarbonāta kapsula ar ne mazāk kā 760 Na bikarbonāta pildījumu, iekārtu ražotāja akceptēta BBraun iekārtām. Kapsulas materiāls polipropilēns, izplūdes un ieplūdes filtri, ar augšējā savienojuma uzgaļa garumu 11,5 mm, apakšējā-10,2 mm, uzgaļu iekšējais diametru 6 mm, ārējais - 10 mm, savietojama ar BBraun Dialog modifikāciju iekārtām. | gab. | 10000 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 1.: | [11 empty] | 0
2. | Hemodialīzes koncentrāta skābā daļa ar attiecību 1+44 ,Na - 138mmol/l, K-1,0,2,3,4 Ca- 0 -1,75,mmol/l, Mg -0,5 mmol/l, Cl- 106-111.5 mmol/l, acetātu -3 mmol/l, HCO3-32,0 mmol/l, glikozi -1 g/l, osmolaritāti 287-296 mOsm/l, rūpnieciski hermetizēta 10 litru kannās ar kannu augstumu ne vairāk kā 310 mm drošai savietojamībai ar aparatūru, piedāvāt visus koncentrāciju variantus. | 10 litru kannas | 4500 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 2.: | [11 empty] | 0
3. | Hemodialīzes koncentrāta bikarbonāta daļa pielietojama kopā ar skābes koncentātu ar attiecību 1+44 proporcijā. Nātrija bikarbonāta koncentrācija 8,4% šķīdumā, rūpnieciski hermetizēta 10 litru kannās. | 10 litru kannas | 70 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 3.: | [11 empty] | 0
4. | Adata - perforators ,sterila ,vienreizēji lietojama ar plastmasas vītni, paredzēta dialīzes sistēmu savienošanai, procedūru uzsākšanai un asins atgriešanai procedūras beigās ar asu slīpu galu ,ar uzmavu uz asā gala savienotājvītnes, bez korķa. | gab | 400 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 4.: | [11 empty] | 0
5. | Fistulu adatas- adatas lūmens 1,5- 2,0 mm diametrā, garums 20-25 mm, carulīšu garums 300mm, rotējošiem spārniņiem, arteriālo atveri ar sānu atveri, ar integrētu drošības konteineru paaugstinātai pacienta un personāla aizsardzībai . Nesatur lateksu un DEHP.(di-etilheksi flalātu) | gab. | 18000 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 5.: | [11 empty] | 0
6. | Sterils 4 % nātrija citrāta šķīdums, saderīgs ar aparatūru OMNI , ražotāja akceptēts , sastāvā Na 404,6 mmol, Citrāts 134,9 mmol, osm0laritāte 539,5mOsm/l, maiss 2000ml | gab. | 200 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 6.: | [11 empty] | 0
7. | Sterils bikarbonāta šķīdums citrāta antikoagulācijai bez kalcija ,saderīgs ar OMNI aparatūru,ražotāja akceptēts -HCO3 25 mmol/l, Na -136 mmol/l,Ca -0 mmol/l, Mg - 0,75 mmol/l, Cl -114.5 līdz 116,5mmol/l, 5000 ml/maiss, K -2,4. Piedāvāt abas K koncentrācijas | gab. | 200 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 7.: | [11 empty] | 0
8. | Sterilu austu tuferu komplekts iepakojumā pa 2 un komplektā 4 arteriovenozo fistulu virsmas apstrādei pirms /pēc procedūras | gab | 7000 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 8.: | [11 empty] | 0
9. | Sintētiska membrāna,augstas plūsmas augstas un augstas caurlaidības ,aktīva virsma 1,8 /2,0 m2 ar noteiktu vielu klīrensu pie QB 400 ml/min , UF ātrums 75ml/min ,urīnvielas klīrenss 366-372 un vairāk,kreatinīna klīrenss 336-346 un vairāk,fosfātu klīrenss 330-340 un vairāk, tvaika vai gamma sterilizācija | gab | 1000 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 9.: | [11 empty] | 0
10. | Hemodialīzes dubultlūmena ilgkatetri, 15,5Fr , materiāls -biosaderīgs polimērs, katetra virziens anterogrādi , ar vārstu aprīkots pārplēšams dilatators 16F, pret samezglošanos noturīga J-veida vadstīga, troakārs, adata 18G, dilatators 12Fr, 2 luer-lock injekciju vāciņi. Katetri noturīgi pret samezglošanos, katetra gala atveres veidotas tā, lai samazinātu turbulenci, trombu veidošanos un asins šūnu bojājumus. Darba garumi no 190 līdz 300 mm.,kopējie garumi 360 līdz 500mm. Maksimālais plūsmas ātrums ne mazāks kā 450 ml/min. Saderīgs ar MRI,savietojami ar OMNI ECCOC aparāta gāzes adsorbcijas un savienotājlīnijām. Piedāvāt visus garumus pilnā komplektācijā. | gab | 100 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 10.: | [11 empty] | 0
11. | Centrālie hemodialīzes trīslūmena poliuretāna katetri 12 FR - mīksta biosaderīga sintētiska materiāla v. jugularis, v. femoralis v. subclavia punkcijai, ar attraumatisku galu , ievadei pēc Seldingera ar maģistrāļu lūmenu 2x12 G, papildus distālais lūmens 16G, nodrošinot asins plūsmas ātrumu līdz 225 ml/min. , komplektā ventiļtipa adata ar sānu atveri šlirces pievienošanai, hemostatisku vārstu vadītājstīgas ievadei, ar stingru nesalokamu vadstīgu parocīgā kasetē, lietojama ar vienu roku un neslīdoša slapjos cimdos, ar vienu attraumatisku J -veida galu, otru taisnu, dažādiem katetra garumiem 15 -20 cm ar piederumiem katetra ievades kontrolei ar EKG monitoru | gab | 1750 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 11.: | [11 empty] | 0
12. | Hemodialīzes 3 lūmenu katetri, mīksta biosaderīga poliuretāna materiāla 13,5 Fr , garums no 150mm-250mm , konisku hemodinamisku katetra galu, ar trīsstūrveida lūmeniem,ar pilnu ievades komplektu sterilā iepakojumā,komplektā ar adatu, stingru nesalokamu vadstīgu(nitinola), 3 noslēdzējkorķi ar membrānu, dilatatoru ievadei centrālos asinsvados v.jugularis , v.sublavia, v.femoralis , gan taisni, gan liekti. Vizualizējami rentgenā, saderīgs MR. Piedāvāt dažādus garumus taisnus un liektus. | gab | 150 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 12.: | [11 empty] | 0
13. | Hemoperfūzijas kapsulas urēmijas toksīnu ,vidēja lieluma un proteīnsaistīto toksīnu PTH,B2 -MG,CHO , TG, TNF-a,leptīna Indoksil sulfātu, P- krizola to metabolītu adsorbcijai ar adsorbcijas diapazonu no 5-30 kDA. . Kapsulas materiāls ,polikarbonāts, pildītas ar divkārši šķērssaistītu stirena divinilbenzena kopolimēru , pārklātu ar kolodiju,ar pildijumu 130(+/- 5%) ml Intermitējošai procedūrai hemodialīzei,hemodiafiltrācijai . Efektīvā darba virsma ne mazāka kā 20 000 m2.Trombocītu adhēzija 10,3 +/-7%, albumīna adsorbcija ne vairāk kā 5%. Gamma sterilizācija . Ar papildus savienotājsistēmu ,savietojams ar Dialog+ un Diapact aparātiem . | gab | 700 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 13.: | [11 empty] | 0
14. | Hemoperfūzijas kapsulas toksīnu un medikamentu adsorbcijai - biotoksīni,pesticīdi,herbicīdi,benzodiazepīni,barbiturāti,citostātiķi,clopidogrēls,rivaroxabans, plakvinils un citi ,ar metabolītu adsorbcijas diapazonu 0,5-10 kDa.Kapsulas pildītas pildītas ar divkārši šķērssaistītu stirena divinilbenzena kopolimēru , ar pildījumu 230(+/-5%) ml, ar papildus savienotājsistēmu savienošanai ar nieru aizstājterāpijas aparatūru . Gamma sterilizācija .Efektīvā darba virsma ne mazāka kā 20 000m2 Ar papildus savienotājsistēmu , savietojams ar Dialog+,Diapact un Omni aparātiem. | gab | 50 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 14.: | [11 empty] | 0
15. | Hemoperfūzijas kapsulas autoimūnu slimību,psoriāzes,pemfigus , reimatoidā artrīta ,atopiskā dermatīta mediatoru selektīvai adsorbcijai pildītas ar vienreiz šķērssaistītu stirēna divinilbenzena kopolimēru, ar pildījumu 280(+/-5%) ml . .Gamma sterilizācija . Ar papildus savienotājsistēmu savietojams ar Dialog+,Diapact un Omni aparātiem. | gab | 35 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 15.: | [11 empty] | 0
16. | Hemoferfūzijas kapsulas plazmas terapijai hiperbilirubinēmijas , hepātiskas encefalopātijas,saistīto ar olbaltumiem molekulu izvadei.Kapsulas pildītas ar anjonu apmaiņas stirēna divinilbenzēna kopolimēru , ar metabolitu dapazonu no10-60kDa,ar pildījumu ne mazāku kā 330 (+/-5%)ml . Plazmas plūsmas ātrums no 20-50 ml/min. Tvaika sterilizācija . Ar papildus savienotājsistēmu savietojams ar Dialog+, Diapact un Omni iekārtām. | gab | 100 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 16.: | [11 empty] | 0
17. | Hemoperfūzijas kapsulas pie SIRS ,Sepsis ar MODS ,COVID-19 ,akūtiem pankreatītiem,ARDS,apdegumiem citokinīnu un citu iekaisumu mediatoru adsorbcijai ,IL-6 , TNF-alfa , CRP), oksidatīvo metabolītu (diapazons 10-60 KDa) . Kapsulas pildītas ar divkārši šķērssaistītu stirena divinilbenzena kopolimēru , ar pildījumu 330(+/- 5%) ml.,aktīvā virsma ne mazāka kā 50 000 m2. Gamma sterilizācija . Ar papildus savienotājsistēmu , savietojams ar Dialog+, Diapact ,OMNI aparātiem. | gab | 100 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 17.: | [11 empty] | 0
18. | Hemoperfūzijas kapsulas ar lielu adsorbcijas laukumu ne mazāk kā 60 000m2 SIRS,Sepse MODS , oksidatīvo metabolītu 10-60 KDa diapazonā intensīvai adsorbcijai. Kapsulas materiāls ,polikarbonāts, pildītas ar divkārši šķērssaistītu stirena divinilbenzena kopolimēru , ar pildījumu 380(+/-5%) ml.Ekstrakorporālais asiņu daudzums ne lielāks par 145 ml. . Gamma sterilizācija . Ar papildus savienotājsistēmu , savietojams Dialog+,Diapact ,OMNI aparātiem. | gab | 100 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 18.: | [11 empty] | 0
19. | Sintētiska membrāna,zemas plūsmas,augstas caurlaidības,aktīva virsma 1,8 /2,0m2 ar noteiktu vielu klīrensu pie QB 400 ml/min urīnviela 322-329 un vairāk,kreatinīns 280-292 un vairāk,fosfāti 251-265 un vairāk,,tvaika vai gamma sterilizācija | gab | 1000 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 19.: | [11 empty] | 0
20. | Divlūmenu sintētiski poliuretāna katetri 9 Fr diametrā , mīksta biosaderīga materiāla , v.jugularis,v.femoralis ,v.subclavia,,sterilā iepakojumā , pilna komplektācija ievadei : ventiļtipa adata ar sānu atveri šlirces pievienošanai, hemostatisku vārstu vadītājstīgas ievadei, ar stingru nesalokamu vadstīgu parocīgā kasetē, lietojama ar vienu roku un neslīdoša slapjos cimdos, ar vienu attraumatisku J -veida galu, otru taisnu, katetra garums 20 cm ar piederumiem katetra ievades kontrolei ar EKG monitoru,savietojami ar Diapct un OMNI,Com Tex līnijām. | gab | 450 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 20.: | [11 empty] | 0
21. | Sterili ,speciāli noslēdzējkorķi ar luer - lok konusu un papildinjekcijas membrānu 12- 16 Fr katetriem | gab | 20000 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 21.: | [11 empty] | 0
22. | Nātrija hlorīds dialīzes ūdens attīrīšanas iekārtas filtru sistēmai AQUAbase900, fasēts tabletēs un sastāvā ne mazāk kā 99,7%,tīra Na Cl,izšķīst bez piejaukumiem vienmērīgi,neveidojot sāls putru ,ražotāja kvalitātes pārvaldības sistēma atbilst ISO 9001 un ISO 14001 standartu prasībām, fasētas maisos pa 25 kg ,iekārtas ražotāja akceptēts | 25 kg/maiss | 250 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 22.: | [11 empty] | 0
23. | Plazmas filtri savietojami ar plazmas terapijas līniju sistēmu 0,7 m2 dažādām hibrīdmetodēm savietojams ar Diapact aparatūru. | gab | 120 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 23.: | [11 empty] | 0
24. | Sintētiska zemas plūsmas augstas caurlaidības memrāna 1,8 /,2.0/2,3 m2, pie asins plūsmas ātruma 400 ml/min urīnviela klīrenss no 322-330, kreatinīna 280-300, fosfāti 251-278 uf koef.12-15 ml/h/Hg | gab | 1000 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 24.: | [11 empty] | 0
25. | Savienotājsistēmas fistulu adatai vienadatu dialīzei ar kodētām krāsu klemmēm un savienojumu noslēdzošiem uzgaļiem. | gab | 250 | [8 empty] | 0
Kopā par daļu 25.: | [11 empty] | 0