## RAKUS_2024_8K
Pielikums Nr. 3 atklāta konkursa „Papildus anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegāde”, (ID Nr. RAKUS 2024/8K), nolikumam
Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums: 2024. gada 25. janvāris
Tehniskās specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (FORMA)
Papildus anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegāde
Pozīcijas Nr. | Medicīniskā materiāla apraksts | Mērvienība | Plānotais daudzums | Ražotājs | Ražotāja dotais nosaukums | Preces kataloga Nr. | Reģistrācijas numurs | Vienību skaits oriģinālā | Norāde datu brošūras lpp. | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Cena par 1 oriģinālu EUR bez PVN | Kopējā summa EUR bez PVN (4x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
INVAZĪVĀ SPIEDIENA MONITORĒŠANAS LĪDZEKĻI
1. | Invazīvā spiediena monitorēšanas līdzekļi Komplekts savienojams ar slimnīcā esošo aparatūru, stiprinājumiem, sistēmas turētājiem un savienojošajiem kabeļiem. Komplektam jānodrošina precīzu datu lasījumu un nepārtrauktu skalošanu 3ml/h (±10%). 2. Jābūt pieejamiem sekojošiem komplektiem: 2.1. vienkanāla komplektam izolētā arteriāla vai venozā spiediena mērīšanai 2.2. divkanālu komplektam divu spiedienu mērīšanai paralēli
1.1 | Komplekts invazīvā spiediena mērīšanai. 1. Komplekts paredzēts izolētā arteriāla vai venozā spiediena mērīšanai. 2. Komplektam jānodrošina precīzu datu lasījumu un nepārtrauktu skalošanu 3ml/h (±10%). 3. Komplektā obligāti jāietilpst: 3.1. vienam spiediena pārvadītajam ar sekojošiem parametriem: 3.1.1. jūtība 5uV/V/mmHg ±1% 3.1.2. darba spiediena diapazons no 30 līdz 300 mmHg 3.1.3. nulles termisks efekts ≤±0.3mmHg/C 3.1.4. nulles noturīgums ≤2 mmHg/8 hr 3.1.5. aizsardzība pret pārmērīgu spiedienu 6464mmHg 3.1.6. darba spriegums un frekvence no 1 līdz 10 Vdc 3.1.7. izejas pretestība no 270 līdz 330 Ohm 3.2. vienai spiediena monitorēšanas līnijai ar sekojošiem parametriem: 3.2.1. materiāls PVC 3.2.2. iekšējais diametrs 1.6±0.05mm, ārējais diametrs 3.2±0.05mm 3.2.3. garums 200 cm 3.2.4. PVC pagarinājuma līnija 20 cm ar iekšējo diametru 1.0±0.05mm un ārējo diametru 2.5mm±0.05mm. 3.3. diviem polikarbonāta trīsceļu krāniņiem 3.4. infūzijas komplektam ar sekojošiem parametriem: 3.4.1. PVC infūzijas līnija, garums 60cm±3cm, iekšējais diametrs - 2.9±0.05mm, ārējais diametrs 4.1±0.05mm 3.4.2. pilienu kamerai ar filtru 15μm un vienvirziena pudeļu „spike” tipa adatu 4. Iepakojumam izvirzāmās prasības: 4.1. komplektam jābūt iepakotam sterilā, individuālā iepakojumā 4.2. uz iepakojuma jābūt norādītai ražotāja kompānijai, ražošanas datumam, derīguma termiņam 4.3. uz iepakojuma obligāti jābūt CE marķējumam. 5. Ierīce nedrīkst saturēt lateksu, ftalātus. 6. Komplekts savienojams ar stiprinājumiem, sistēmas turētājiem un “Art-Line” kabeļiem. 7. Ierīcei jāatbilst medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEC Annex II. 8. Pēc slimnīcas vajadzībām piegādātājam jānodrošina papildus stiprinājumi, sistēmas turētāji un kabeļi. 9. Pēc slimnīcas pieprasījuma piegādātājam jānodrošina personāla apmācība. | gab. | 1000 | [8 empty] | 0
1.2 | Komplekts invazīvā spiediena mērīšanai. 1. Komplekts paredzēts divu spiedienu mērīšanai paralēli. 2. Komplektam jānodrošina precīzu datu lasījumu un nepārtrauktu skalošanu 3ml/h (±10%). 3. Komplektā obligāti jāietilpst: 3.1. diviem spiediena pārvadītajiem ar sekojošiem parametriem: 3.1.1 jūtība 5uV/V/mmHg ±1% 3.1.2 darba spiediena diapazons no 30 līdz 300 mmHg 3.1.3 nulles termisks efekts ≤±0.3mmHg/C 3.1.4 nulles noturīgums ≤2 mmHg/8 hr 3.1.5 aizsardzība pret pārmērīgu spiedienu 6464mmHg 3.1.6 darba spriegums un frekvence no 1 līdz 10 Vdc 3.1.7 izejas pretestība no 270 līdz 330 Ohm 3.2. divām spiediena monitorēšanas līnijām ar sekojošiem parametriem: 3.2.1. materiāls PVC 3.2.2. iekšējais diametrs 1.6±0.05mm, ārējais diametrs 3.2±0.05mm 3.2.3. garums 120 cm un 200 cm 3.2.4. PVC pagarinājuma līnija 120 cm ar iekšējo diametru 1.0±0.05mm un ārējo diametru 2.5mm±0.05mm. 3.3. četriem polikarbonāta trīsceļu krāniņiem 3.4. infūzijas komplektam ar sekojošiem parametriem: 3.4.1. PVC infūzijas līnija, garums 60cm±3cm, iekšējais diametrs - 2.9±0.05mm, ārējais diametrs 4.1±0.05mm 3.4.2. pilienu kamerai ar filtru 15μm un vienvirziena pudeļu „spike” tipa adatu 3.4.3. līniju sazarojumam ar divām pagarinājuma līnijām 20 cm garumā katra, ar iekšējo diametru 2.55±0.05mm, ārējo diametru 4.15±0.05mm. 4. Iepakojumam izvirzāmās prasības: 4.1. komplektam jābūt iepakotam sterilā, individuālā iepakojumā 4.2. uz iepakojuma jābūt norādītai ražotāja kompānijai, ražošanas datumam, derīguma termiņam 4.3. uz iepakojuma obligāti jābūt CE marķējumam. 5. Ierīce nedrīkst saturēt lateksu, ftalātus. 6. Ierīcei jāatbilst medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEC Annex II. 7. Komplekts savienojams ar stiprinājumiem, sistēmas turētājiem un kabeļiem. 8. Pēc slimnīcas vajadzībām piegādātājam jānodrošina papildus stiprinājumi, sistēmas turētāji un kabeļi. 9. Pēc slimnīcas pieprasījuma piegādātājam jānodrošina personāla apmācība. | gab. | 70 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 1.: | [11 empty] | 0
KONEKTORI, KRĀNIŅI UN PAGARINĀTĀJI
2. | Konektors - pagarinātājs ventilācijas kontūrai "L" veida, • grozāms divās plaknēs, • elastīgu, gofrēts, • izstiepjams nemazāk, kā no 10 līdz 16cm, • ISO savienojums 22M/15F ierīces pusē – • ISO 22M/15F savienojums pacienta pusē, • ar noslēdzošu vāciņu un dubulto vārstu PEEP saglabāšanai atsūkšanas vai bronhoskopijas laikā, • iekšējais tilpums ne mazāka, kā 25ml līdz ne vairāk, kā 45 ml. • Rezistence pie plūsmas ne lielāka, kā 0,24 mbar pie 60l/min., • Iestiepjamība mazāka par 1 ml/mbar pie 60 mbar, • Noplūde mazāka, par 50ml/min., pie 60 mbar • Atsevišķā iepakojumā ar noslēgtu drošības vāciņu, kurš nodrošina pilnībā noslēgtu sistēmu līdz pagarinātāja lietošanai. | gab | 50000 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 2.: | [11 empty] | 0
SPINĀLIE, EPIDURĀLIE KOMPLEKTI UN ADATAS
3. | Spinālās anestēzijas komplekts 21G x 90mm. Indikācijas: prolongēta spinālā anestēzija. Komplekta sastāvs: SPROTTE tipa adata 21G x 90mm, katetrs 25G x 90cm ar metālisku mandrēnu, bakteriāls filtrs 0.2µm, LUER šļirce 1ml. | gab | 150 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 3.: | [11 empty] | 0
4. | Prolongēts nervu pinumu anestēzijas komplekts, kas sastāv no nervu stimulējošas un sonoskopijā redzamas adatas 21G x 68 mm +/- 2 mm ar facet slīpējuma adatas galu; ārējas kanulas, kas atrodas virs adatas, ar izmēru 21G x 51 mm +/- 2 mm, un iekšējo katetru 20G, kuru ievietojot kanulā, tas ir līdz ar kanulas distālo galu +/- 1 mm. Sistēma paredzēta nervu pinumu prolongētai anestēzijai bez riska, ka katetrs dislocēsies. Komplektā ir ietverts arī 0.2µm bakteriāls filtrs un filtra-katetra stiprinājuma klipsis. | gab | 150 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 4.: | [11 empty] | 0
5. | Prolongēts nervu pinumu anestēzijas komplekts, kas sastāv no nervu stimulējošas un sonoskopijā redzamas adatas 21G x 68 mm +/- 2 mm ar facet slīpējuma adatas galu; ārējas kanulas, kas atrodas virs adatas, ar izmēru 21G x 51 mm +/- 2 mm, un iekšējo katetru 20G, kuru ievietojot kanulā, tas ir garāks par kanulas distālo galu 15 mm +/- 1 mm. Sistēma paredzēta nervu pinumu prolongētai anestēzijai bez riska, ka katetrs dislocēsies. Komplektā ir ietverts arī 0.2µm bakteriāls filtrs un filtra-katetra stiprinājuma klipsis. | gab | 150 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 5.: | [11 empty] | 0
CENTRĀLĀS VĒNAS UN ARTERIĀLĀS KANILĒŠANAS KOMPLEKTI
6. | Komplekts termodilūcijas katetra lietošanai ar PiCCO monitoru vai moduli. Komplektācija: 1.Divkanālu termodilūcijas katetrs, kas paredzēts ievadīšanai femorālajā artērijā (PiCCO modulim vai monitoram ir automātiski jāatpazīst pievienotā katetra veids): Æ 4-5Fr, intravaskulāri lietojamais garums – 16-20cm; katetra materiāls: poliuretāns, rentgenoloģiski vizualizējams, nedrīkst saturēt lateksu un DEHP (Diethylhexylphthalate); termistoram jābūt aptuveni 5 mm attālumā no katetra distālā gala; lūmeni: termistora lūmens, spiediena lūmens; 2. Audu dilatators: Æ 5Fr, garums aptuveni 17cm; 3.Vadītājstīga: 0.025” ar J-veida galu; 4.18G kanula; 5.20G kanula. 6.Ārējais injektāta temperatūras sensors lietošanai ar PiCCO moduli vai monitoru; jābūt lietojamam ar “ledus” injektātu un “istabas temperatūras” injektātu, jābūt savietojamam ar PiCCO temperatūras sensora kabeli; 7. Spiediena transdjūsera komplekts savietojams ar PiCCO termodilūcijas katetru; 8.Arteriālā spiediena līnija; 9. Venozā spiediena līnija. | gab. | 8 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 6.: | [11 empty] | 0
7. | Perifēri ievietots centrālās vēnas katetrs. Komplektācija: 1. PUR biosaderīgs antibakteriāls katetrs, kurš satur sudraba jonus (AgION), kas nodrošina ekstralumināru un intralumināru aizsargājošu iedarbību pacientam katetra lietošanas laikā, ar Rtg vizualizējamu joslu visā katetra garumā. Katetru var izmantot kontrastvielas injekcijām ar DT, spiediena pretestība 325 psi (22,4 bar). Katetrs ir aprīkots ar divām pagarinātāj caurulītēm un noslēdzējklemmēm, uz katras caurulītes ir norādīts maksimālais plūsmas ātrums un spiediena pretestības norādījums “325 psi” kontrastvielas injekcijām. 2. nerūsējošā tērauda stilete, kas atvieglo katetra ievadīšanu. 3. T-veida konkektors, kas ir aprīkots ar laterālo portu katetra skalošanai. 4. ehogēna punkcijas adata (21 G). 5. Nitinola vadītājstīga (Ø 0.46 mm x 50 cm). 6. vadītājslūža 70 mm ar “peel-away” funkciju. 7. skalpelis ar drošības mehānismu. 8. 2 bezadatu vārsta konketori. 9. šļirce 10 ml. 10. mērlente. 11. fiksācijas plāksteris. Katetra izmēri: 5 Fr x 55 cm, plūsmas ātrums vismaz 9ml/min, primārais uzpildes tilpums 0.75 ml x 2. Nedrīkst saturēt lateksu, DEHP, dzīvnieku un bioloģiskās izcelsmes produktus. | gab. | 100 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 7.: | [11 empty] | 0
8. | Komplekts centrālās vēnas. Četrilūmeņu ar antibakteriālo pārklājumu. Komplektā ietilpst poliuretāna četrilūmenu katetrs, kura virsma ir imprignēta ar sudraba sulfadiazīnu un hlorheksidīnu, vadītājadata, dilatators, vadītājstīga kopā ar mehānismu, kas ļauj strādāt ar vienu roku, divdaļīgs katetra fiksators, šļirce ar iebūvētu hemostātisku vārstu, kas ļauj ievadīt vadītājstīgu neatvienojot šļirci no adatas. Katetra ārējam izmēram jābūt 8.5 Fr; jābūt šādam lūmenu sadalījumam: 18/18/16/14 Ga; jābūt pieejamiem šādiem katetra garumiem: 160 mm, 200 mm. Katetram jābūt rentgenoloģiski kontrastējamam, ar garuma atzīmēm ne retāk kā ik pēc 10 mm, ar atraumātisku galu. | gab. | 300 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 8.: | [11 empty] | 0
9. | Komplekts centrālās vēnas. Piecilūmeņu ar antibakteriālo pārklājumu. Komplektā ietilpst poliuretāna piecilūmenu katetrs, kura virsma ir imprignēta ar sudraba sulfadiazīnu un hlorheksidīnu, vadītājadata, dilatators, vadītājstīga kopā ar mehānismu, kas ļauj strādāt ar vienu roku, divdaļīgs katetra fiksators, šļirce ar iebūvētu hemostātisku vārstu, kas ļauj ievadīt vadītājstīgu neatvienojot šļirci no adatas. Katetra ārējam izmēram jābūt 9.5 Fr; jābūt šādam lūmenu sadalījumam: 18/18/18/16/14 Ga; jābūt pieejamiem šādiem katetra garumiem: 160 mm, 200 mm. Katetram jābūt rentgenoloģiski kontrastējamam, ar garuma atzīmēm ne retāk kā ik pēc 10 mm, ar atraumātisku galu. | gab. | 50 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 9.: | [11 empty] | 0
10. | Centrālo vēnu divu lūmenu katetrs ievadīšanai pēc Seldingera metodes. Komplektācija: 1. PUR katetrs ar Rtg vizualizējamu joslu visā garumā, cm marķējums sākot no 9 cm distālās atzīmes, aprīkots ar fiksācijas spārniņiem, katetru lūmeni ir nodalīti viens no otra visā katetra garumā, katetrs ir aprīkots ar pagarinātāj caurulītēm ar dažādas krāsas rumbu, lai viegli varētu identificēt dažādas infūzijas līnijas, katra aprīkota ar noslēdzējklemmi, uz katras caurulītes apzīmējums “Distal” (distālā) un “Proximal” (proksimālā). 2. punkcijas adata 18G x 70 mm aprīkota ar “blood less system” vārstu, lai mazinātu asins noplūdi un gaisa embolijas risku. Adatas distālajam galam jābūt ar īpaši asu trīsstūrveida slīpējumu, kas nodrošina ātru un precīzu asinsvada punkciju. 3. skalpelis ar drošības mehānismu. 4. 1 adapteris savienošanai ar invazīvā spiediena mērīšanas sensoru. 5. nitinola vadītājstīga ar teflona pārklājumu 60 cm x Ø 0.88 mm. 6. dilators 8.5 Fr x 100 mm. 7. 1 šļirce 5 ml. 8. fiksācijas spārniņi. 9. EKG kabelis. Katetra izmēri: lūmeni 16G/18G, garumi 16cm/20cm. Nedrīkst saturēt lateksu, DEHP, dzīvnieku un bioloģiskās izcelsmes produktus. | gab. | 120 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 10.: | [11 empty] | 0
11. | Centrālo vēnu trīs lūmenu katetrs ievadīšanai pēc Seldingera metodes. Komplektācija: 1. PUR katetrs ar Rtg vizualizējamu joslu visā garumā, cm marķējums sākot no 9 cm distālās atzīmes, aprīkots ar fiksācijas spārniņiem, katetru lūmeni ir nodalīti viens no otra visā katetra garumā, katetrs ir aprīkots ar pagarinātāj caurulītēm ar dažādas krāsas rumbu, lai viegli varētu identificēt dažādas infūzijas līnijas, katra aprīkota ar noslēdzējklemmi, uz katras caurulītes apzīmējums “Distal” (distālā) un “Medial” (mediālā), un “Proximal” (proksimālā). 2. punkcijas adata aprīkota ar “blood less system” vārstu, lai mazinātu asins noplūdi un gaisa embolijas risku. Adatas distālajam galam jābūt ar īpaši asu trīsstūrveida slīpējumu, kas nodrošina ātru un precīzu asinsvada punkciju. Adatas izmērs 18G x 70 mm. 3. skalpelis ar drošības mehānismu. 4. 1 adapteris savienošanai ar invazīvā spiediena mērīšanas sensoru. 5. nitinola vadītājstīga ar teflona pārklājumu 60 cm x Ø 0.88 mm. 6. dilators 8.5 Fr x 100 mm. 7. 1 šļirce 5 ml. 8. fiksācijas spārniņi. 9. EKG kabelis. Katetra izmēri: lūmeni 14G/18G/18G, garumi 16cm/20cm. Nedrīkst saturēt lateksu, DEHP, dzīvnieku un bioloģiskās izcelsmes produktus. | gab. | 50 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 11.: | [11 empty] | 0
INTRAOSĀLĀS PIEEJAS ADATAS UN IERĪCES
12. | Intraosālās pieeja ierīcē. Intraosālās pieejas ierīcē EZ – IO ( vai analogs). Izmērs 16.5 x 11.4 x6.4 cm ± 0.02 cm. Svars: 315 gr ± 1gr. | gab. | 3 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 12.: | [11 empty] | 0
13. | Intraosālās pieejas adatas. Sterilas adatas, savietojamas ar intraosālās pieejas ierīci EZ – IO PowerDriver (Vidacare). Adatu izmēri: G 15 (1.8mm) x 25mm (pacientiem virs 40 kg svara); G 15 (1.8mm) x 45mm (pacientiem virs 40 kg svara) un G15 (1.18mm) x 15 mm (pacientiem līdz 39 kg svara). Katra adata iepakota individuālā stingra materiāla iepakojumā, kuram viena puse caurspīdīga vai puscaurspīdīga, uz iepakojuma marķējums: adatas diametrs, garums, derīguma termiņš, sērijas Nr., nosaukums EZ – IO, Katra adata komplektā ar 90˚savienotājvadu (FEMALE LUER LOCK tipa) šķidruma ievadei. Katrs savienotājvads individuālā iepakojumā, uz iepakojuma skaidri salasāma preces atpazīstamības informācija: nosaukums EZ – Connect un derīguma termiņš. | gab. | 80 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 13.: | [11 empty] | 0
14. | Intraosālās adatas fiksējošais plāksteris un pagarinātājs. Fiksējošais plāksteris: Izmērs 14.6 x 13.3 x 3.2 cm ± 0.02 cm. Svars: 17 gr ± 0.05 gr. Pagarinātājs: sterils, 10 cm ± 0.02 cm, stabils un drošs Luer-lock konektors ar blīvi noslēdzošu uzmavu. | gab. | 50 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 14.: | [11 empty] | 0
TRAHEJAS INTUBĀCIJAS CAURULES
15. | Caurule intubācijas kombinētā Nr 3; 4; 5
15.1 | N3 | gab. | 5 | [8 empty] | 0
15.2 | N4 | gab. | 5 | [8 empty] | 0
15.3 | N5 | gab. | 5 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 15.: | [11 empty] | 0
16. | Caurule intubācijas ar manšeti nazālai trahejas intubācijai. Izmēri: iekšējais diametrs no 3,5-8,0 mm (izmēra solis 0,5), sterila, izgatavota no bezkrāsaina, caurspīdīga termosensitīva polivinilhlorīda (PVC), lateksu nesaturoša, rentgenoloģiski vizualizējama atzīme visas caurules garumā, Murphy tipa atvere ar atraumatiskām malām. Sasilstot nepārliecas, drošs caurules savienojums ar pārejas konektoru. | gab. | 300 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 16.: | [11 empty] | 0
LARINGEĀLĀS MASKAS
17. | Laringeālā maska: nav nepieciešams veikt manšetes piepūšanu, Maska dizains ļauj pozitīvā spiediena ventilāciju, lai piepūstu Maska manšeti; palielina manšetes malas spiedienu noteiktā laikā; pie izelpas, manšete dekompresējas līdz PEEP līmenim; iekšējās manšetes spiediena cikli starp augšējā elpceļa spiedienu 15-30cmH2O un PEEP līmeni <10cmH2O; izolācijas spiediens pie izelpas vidēji 17-20cmH2O; krāsu kodēti maksas pieslēguma konektori; maskā pacēluma rampa vieglākai intubācijas caurules ievadīšanai; maskā pacēluma rampa vieglākai intubācijas caurules ievadīšanai; laringeālās Maska izmēri: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.5; 4.5; vienreizēja maska. | gab. | 200 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 17.: | [11 empty] | 0
18. | Laringeālā caurule ar diviem lūmeniem, no kuriem viens ir paredzēts drenāžai, un divām manšetēm. Komplektā ietilpst manšetu uzpildīšanas šļirce, ar krāsu kodu atzīmēm uz tās. Laringeālās caurules izmērs: no 0 līdz 5 ., kas atbilst pacienta garumam un svaram : izmērs 0. ( < 5 kg ± 0,5 kg ) , izmērs 1.( 5 – 12 kg ± 0,5 kg) , izmērs 2. ( 12 – 25 kg ± 0,5 kg), izmērs 2,5. ( 125 – 150 cm ± 5 cm) , izmērs 3. ( < 155 cm± 5 cm ), izmērs 4.( 155-180 cm ± 5 cm ), izmērs 5. ( > 180 cm ± 5 cm.) | gab. | 50 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 18.: | [11 empty] | 0
TRAHEOSTOMAS
19. | Perforēta kanile, kas izgatavota no medicīniskās silikona gumijas, saderīga ar Provax balss protēzi un Atos HME (heat moisture exchange) filtriem, lipekļiem, Provox ShowerAid, kas palīdz novērst ūdens nokļūšanu kanilē pacienta dušas apmeklējuma laikā. Komplektācija: 1. medicīniskā silikona kanile. 2. birstīte protēzes kopšanai. 3. HME filtri 5 gab. 4. mīksts kakla fiksators.
19.1. | izmērs 8.0, garums 36 mm | gab | 3 | [8 empty] | 0
19.2. | izmērs 8.0, garums 55 mm | gab | 4 | [8 empty] | 0
19.3. | izmērs 9.0, garums 36 mm | gab | 4 | [8 empty] | 0
19.4. | izmērs 9.0, garums 55 mm | gab | 4 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 19.: | [11 empty] | 0
20. | Neperforēta kanile, kas izgatavota no medicīniskās silikona gumijas, saderīga ar Atos HME (heat moisture exchange) filtriem, lipekļiem, Provox ShowerAid, kas palīdz novērst ūdens nokļūšanu kanilē pacienta dušas apmeklējuma laikā. Komplektācija: 1. medicīniskā silikona kanile. 2. birstīte protēzes kopšanai. 3. HME filtri 5 gab. 4. mīksts kakla fiksators.
20.1. | izmērs 8.0, garums 36 mm | gab | 2 | [8 empty] | 0
20.2. | izmērs 8.0, garums 55 mm | gab | 3 | [8 empty] | 0
20.3. | izmērs 9.0, garums 36 mm | gab | 3 | [8 empty] | 0
20.4. | izmērs 9.0, garums 55 mm | gab | 2 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 20.: | [11 empty] | 0
DAŽĀDI
21. | Komplekts abdominālā spiediena mērīšanai – sterils, sastāv no - urometra ar tilpumu 500ml, kas savienots ar urīna rezervuāru, kura tilpums 2L; urometram abos sānos piestiprinātas fiksācijas jostas; - urometra augšējā daļā integrēta 110 cm gara caurule ar portu paraugu ņemšanai un pretatplūdes vārstu; - abdominālā spiediena mērīšanas caurule ar graduētu skalu līdz 40mmHg ; bezadatas ports paraugu ņemšanai; - klemme caurules aizspiešanai; - konektors ilgkatetra pievienošanai. | gab. | 400 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 21.: | [11 empty] | 0
22. | Fiksators arteriālam katetram, adhezīvs. Arteriālo katetru adhezīvs divkomponentu līmes tipa fiksators bezšuvju tehnikai, ilgstošai lietošanai ar atsevišķu katetra pagarinātājlīniju, nesatur lateksu. Komplektā ādas dezinfektanta salvete un kapsula ar benzoīna tinktūru ādas aizsargslāņa veidošanai. Sterili iepakots. | gab. | 630 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 22.: | [11 empty] | 0
23. | Traheostomu kaniļu tīrīšanas birstīte. Plastikas birstīte 15cm gara, ar poliuretāna sūklīti kaniļu tīrīšanai, sūklīša izmēri ~ 2cm x 0.4cm, vienreizlietojami, sterila, katra individuālā iepakojumā iepakojumā. | gab. | 200 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 23.: | [11 empty] | 0
24. | Zobu aizsargi intubācijās laikā: aizsargā zobus no nejaušas traumēšanas intubācijas laikā, nesatur lateksu, palīdz atvērt muti, nav iespējas ieslīdēt trahejā, der jebkuram mutes tipam un izmēram. Vienreiz lietojama, individuāli iepakota. | gab. | 100 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 24.: | [11 empty] | 0
25. | Fiksācija endotraheālajai caurulei. Pielietojums: Nodrošina stabilu un drošu endotraheālās caurules fiksāciju intubētiem pacientiem. Ar elastīgām, ar silikonu pārklātām saitēm, vienreizējai lietošanai, krāsa: Bēšs. Universāls izmērs - pieaugušajiem un bērniem | gab. | 3000 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 25.: | [11 empty] | 0
26. | Perorālais endotraheālās caurules stiprinājums. Tas ir izstrādāts, lai palīdzētu novērst lūpu čūlu veidošanos, izmantojot slīdošo caurulīti, vienlaikus atvieglojot piekļuvi mutes dobumam. Jābūt: Slīdošs caurulītes atspole ļauj mainīt mēģenes novietojumu no vienas puses uz otru, lai palīdzētu optimizēt mutes dobuma kopšanu, kamēr caurule ir droša Neabsorbējošs augšlūpas stabilizators, kas paredzēts, lai palīdzētu novērst sliežu ceļa saskari ar seju ET caurules apvalks ar viena klikšķa drošības skavu nofiksē ET cauruli vietā Regulējama kakla siksna palīdz nodrošināt sekundāro drošību Viegli uzklājami ādas barjeras spilventiņi stingri nostiprina ierīci vietā Nostiprina mutes endotraheālās caurules (5–10 mm iekšējais diametrs) Nav izgatavots no dabiskā kaučuka lateksa. | gab. | 10000 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 26.: | [11 empty] | 0
27. | PVC cauruļu aizspiedēj-klemmes ar aizsarg mehānismu, papildus stabilitātei un drošībai. Šķērsām robotie zobiņi nodrošina spēcīgu fiksāciju. Garums no 15,5 līdz 20,5 cm. | gab. | 50 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 27.: | [11 empty] | 0
28. | ECMO cauruļu fiksators stiprināms pie pacienta galvas, regulējams. Der visiem galvas izmēriem. Izgatavots no elastīga neilona. | gab | 30 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 28.: | [11 empty] | 0
29. | Krājtelpa pieaugušajiem, paredzēta inhalāciju uzlabošanai no dozētajiem spiediena inhalatoriem, ar vārstu, kas liedz izelpotajam gaisam iekļūt kamerā, antistatisks materiāls, kas nodrošina medikamentu nenogulsnēšanos uz krājtelpas sieniņām, izmērs - kas ļauj lielākam daudzumam mazo inhalējamo zāļu daļiņu būt pieejamām ieelpošanai visu vecumu pacientiem, ar iebūvētu iemuti. Tās pamatā ir plastmasas tvertne, kas savieno mutes dobumu ar dozēto spiediena inhalatoru, viegli izjaucams, tīrāms, mazgājams trauku mazgājamā mašīnā. | gab. | 70 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 29.: | [11 empty] | 0
30. | Mutes paplašinātājs, spirālveida. | gab. | 100 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 30.: | [11 empty] | 0
31. | Jābūt universāls, Manometrs paredzēts intubācijas caurules manšetes spiediena kontrolētai piepūšanai un izlaišanai, kā arī spiediena monitoringam manšetē. Vads nodrošina savienojumu ar intubācijas caurules manšeti un manometru. Mērogs Ø 68 mm. Prasības manometram: Mērījums viegli nolasāms no skalas. Skala uz balta fona. Mērīšanas diapazons no 0 līdz ne mazāk kā 120 cmH2O. Mērīšanas kļūda ne vairāk kā ±2 cmH2O. Mērīšanas izšķirtspēja ne vairāk kā 2 cmH2O Ar gaisa nolaišanas mehānismu. Nesatur lateksu | gab | 15 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 31.: | [11 empty] | 0
32. | Prasības manometra vadam: Vads ir savienotajams ar universāls manometrs un intubāciju caurulēm Vada garums 1 ± 0,1 m. | gab | 100 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 32.: | [11 empty] | 0
33. | Adapteri taisnie rievotie (vienreizlietojamie) - adapterim jābūt ar tādu diametru, lai caur to varētu evakuēt atsūcamo sekrētu un to varētu ar birstīti iztīrīt. Kā arī lai distālajos galos tas būtu šaurāks, lai to varētu savienot ar savienotājcauruli. | gab. | 50 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 33.: | [11 empty] | 0
34. | Pozitīvās izelpas spiediena ierīce ar vibrācijas funkciju. Patentēts vienvirziena sviras mehānisms, kas nodrošina vibrācijas funkciju izelpas laikā Regulējama izelpas pretspiediena pretestība Iespēja lietot ierīci pacientam esot dažādās pozīcijās (sēdus, guļus, stāvus) Ierīce veic funkciju tai atrodoties jebkurā pozīcijā attiecībā pret pacientu Vienvirziena elpošanas svira nodrošina vibrāciju krūšukurvī izelpas laikā Paredzēta 1 pacienta atkārtotai lietošanai Viegli kopjams – mazgāšanas līdzeklis, spirts, ūdeņraža peroksīds, autoklavējams Nestatur lateksu. | gab. | 20 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 34.: | [11 empty] | 0
35. | Pozitīvās izelpas spiediena ierīce ar vibrācijas funkciju un savietojama ar nebulaizeri Patentēts vienvirziena sviras mehānisms, kas nodrošina vibrācijas funkciju izelpas laikā Regulējama izelpas pretspiediena pretestība (norādīta gradācija) Piemērojams pacientiem ar dažādu izelpas kapacitāti Ierīcē integrēts atvērums savietojumam ar nebulaizeri Iespēja lietot ierīci pacientam esot dažādās pozīcijās (sēdus, guļus, stāvus) Ierīce veic funkciju tai atrodoties jebkurā pozīcijā attiecībā pret pacientu Viegli kopjams – mazgāšanas līdzeklis, spirts, ūdeņraža peroksīds, autoklāvējams Vienvirziena elpošanas svira nodrošina vibrāciju krūšukurvī izelpas laikā Iespēja savietot ar skābekļa pievada vadu Paredzēta 1 pacienta atkārtotai lietošanai Nesatur lateksu. | gab. | 50 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 35.: | [11 empty] | 0
36. | Gēla paliktnis elkoņiem Pacientu roku pozicionēšanai, Paliktņi veidoti no silikona materiāla ar ūdensnecaurlaidīgu pārvalku. Paliktņus ir iespējams dezinficēt ar mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.
36.1. | Gēla paliktņi elkoņiem, 380x100x10 mm. | gab. | 30 | [8 empty] | 0
36.2. | Gēla paliktņi elkoņiem, 450x200x10 mm. | gab. | 30 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 36.: | [11 empty] | 0
37. | Regulējama augstuma galvas balstu komplekts ar spoguli un putu spilvenu paredzēts optimālai pacienta galvas atbalstīšanai, sejas izgulējumu riska mazināšanai un pacienta acu novērošanai, atrodoties pozīcijā guļus uz vēdera operāciju zālē un intensīvās terapijas nodaļā.
37.1. | Regulējama augstuma galvas pozicionēšanas ķivere ar spoguļa pamatni Sistēma sastāv no divām daļām - regulējama augstuma spoguļa pamatnes un ķiveres, un tā paredzēta pacienta galvas pareizai un stabilai pozicionēšanai un optimālai acu novērošanai prone pozīcijā. Sistēma aprīkota ar neslīdošu pamatni, lai nodrošinātu stabilitāti pacienta pozicionēšanas laikā. Paredzēts daudzreizējai izmantošanai . Spoguļa pamatnei ir regulējams augstums, lai precīzi pielāgotu galvas un kakla pozīciju. Spogulis nodrošina optimālu acu zonas un sejas redzamību nepārtraukti. Spoguļa izmērs: 22x22 cm. Ķiveres izmērs: 31x22x9 cm. | gab. | 10 | [8 empty] | 0
37.2. | Putu spilvens. Putu spilvens saderīgs ar regulējama augstuma galvas pozicionēšanas ķiveri un spoguļa pamatni. Materiāls: mīkstas poliuretāna putas. Paredzēts vienreizējai izmantošanai. Nesatur lateksu. Vienmērīgi izdala spiedienu pa pacienta pieri un vaigu kauliem, lai minimizētu izgulējumu risku konkrētos spiediena punktos. Piemērots izmantošanai operāciju zālē un intensīvās terapijas nodaļā. Piemērots izmantošanai gan neintubētiem, gan intubētiem pacientiem. Piemērots pacientiem sākot no 8 gadu vecuma. Nav vakuuma iepakojumā - piemērots tūlītējai izmantošanai pēc iepakojuma atvēršanas. | gab. | 100 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 37.: | [11 empty] | 0
38. | Saspiesta gaisa pozicionēšanas komplekts paredzēts pacienta pareizai, ergonomiskai un vienkāršotai pārvietošanai no muguras guļas uz vēdera guļu; pacienta pozicionēšanai guļus uz vēdera un cita veida pozicionēšanai un atbalstam operāciju zālē un pacienta ventilēšanas laikā intensīvās terapijas nodaļā. | gab
38.1. | Hummingbird īpaši izstrādāta saspiesta gaisa pistole lietošanai medicīnā. Ierīce paredzēta saderīgu Ergotrics piepūšamo medicīnisko preču piepūšanai un izpūšanai, izmantojot medicīnisku saspiestu gaisu.Nodrošina medicīniska saspiesta gaisa pūšanu spiediena intervālā no 4 līdz 6 bāri.Ierīce saderīga ar standarta saspiesta gaisa sistēmu slimnīcā.Atkārtoti izmantojama ierīce; paredzēta lietošanai līdz 5 gadiem.Ierīces izmērs: 22x8x6,5 cm.Ierīces svars: 0,7 kg.Ierīce izgatavota no 6061 alumīnija sakausējuma. | gab | 10 | 985 | [7 empty] | 0
38.2. | IPV Large piepūšamo spilvenu komplekts (līdz 150 kg) IPV Large komplektā ietilpst: 1 spilvens krūšu kurvim, 1 spilvens iegurnim, 2 atbilstoši spilvena pārvalki higiēniskai lietošanai.IPV piepūšamo spilvenu komplekts nodrošina efektīvu un pareizu pacienta pozicionēšanu ventilēšanas laikā vēdera guļas pozīcijā.Savienojams ar Hummingbird gaisa pistoli un standarta saspiesta gaisa sistēmu.IPV klāts ar speciālu līmi, kas ļauj veikt precīzu spilvenu pozicionēšanu uz ķermeņa.Saderīgs ar rentgena stariem: iespējams veikt rentgenu, kamēr pacients atrodas uz pozicionēšanas spilveniem. Lietošanai vienam pacientam, lai nodrošinātu 100% higiēnu. Nodrošina pozicionēšanu pacientam līdz 150 kg.Virskārta: Calandered PVC soft, nesatur lateksu.Pārbaudīts attiecībā uz ādas kairinājumu, citotoksicitāti un ādas sensibilizāciju saskaņā ar ISO10993.IPV Large krūšu kurvja spilvena izmērs: 49x22x12 cm.IPV Large iegurņa spilvena izmērs: 44,5x20,5x10 cm. | gab | 150 | 175 | [7 empty] | 0
38.3 | IPV Extra Large piepūšamo spilvenu komplekts (līdz 180 kg)IPV Extra Large komplektā ietilpst: 1 spilvens krūšu kurvim, 1 spilvens iegurnim, 2 atbilstoši spilvena pārvalki higiēniskai lietošanai (skat. zemāk COV).IPV piepūšamo spilvenu komplekts nodrošina efektīvu un pareizu pacienta pozicionēšanu ventilēšanas laikā vēdera guļas pozīcijā.Savienojams ar Hummingbird gaisa pistoli un standarta saspiesta gaisa sistēmu.IPV klāts ar speciālu līmi, kas ļauj veikt precīzu spilvenu pozicionēšanu uz ķermeņa.Saderīgs ar rentgena stariem: iespējams veikt rentgenu, kamēr pacients atrodas uz pozicionēšanas spilveniem. Lietošanai vienam pacientam.Nodrošina pozicionēšanu pacientam līdz 180 kg.Virskārta: Calandered PVC soft, nesatur lateksu.Pārbaudīts attiecībā uz ādas kairinājumu, citotoksicitāti un ādas sensibilizāciju saskaņā ar ISO10993.IPV Extra Large krūšu kurvja spilvena izmērs: 53x25x14 cm.IPV Extra Large iegurņa spilvena izmērs: 51x20,5x12 cm. | gab | 150 | 175 | [7 empty] | 0
38.4. | COV spilvena pārvalki. COV spilvena pārvalki paredzēti komforta un higiēnas nodrošināšanai, aizsargājot ādu no tieša kontakta ar IPV spilvenu virsmu, kā arī nodrošinot šķidrumu absorbāciju, ja pacients ilgstoši novietots uz spilveniem. Vienreizlietojams produkts.COV spilvena pārvalku komplekts sastāv no divām daļām: viena krūšu kurvim, otra iegurnim.Nesatur lateksu.Virsējā kārta: polipropilēna šķiedra, apakšējā kārta: polietilēna absorbējošs slānis.Pārbaudīts attiecībā uz ādas kairinājumu, citotoksicitāti un ādas sensibilizāciju saskaņā ar ISO10993. | gab | 700 | 13 | [7 empty] | 0
38.5. | Piepūšams dēlis pacientu novietošanai stabilā sānu pozīcijā Dēlis paredzēts, lai sasvērtu un uzturētu pacientu stabilā sānu stāvoklī (uz kreisā vai labā sāna) (< 40 grādi) Savienojams Hummingbird gaisa pistoli un standarta saspiesta gaisa sistēmu. Dēlis piemērots dažādu izmēru pacientu pārvietošanai, novietošanai stabilā sānu pozīcijā līdz 180 kg. Daļēji ciets dēlis: putas iekšpusē, kas nodrošina vieglu izmantošanu un pacienta komfortu. Viegli dezinficējams un kopjams virsējais slānis: öko-tex sertificēts. PA 6.6 + PU pārklājums, nesatur lateksu. Atkārtoti izmantojams produkts: garantēts lietošanai vismaz 1000 reizes. Aprīkots ar pretslīdes apakšējo slāni. Dēļa izmērs: 100x 110 cm. Izmantojams ar vienreizlietojamiem vai atkārtoti lietojamiem pārvalkiem higiēnas nodrošināšanai. | gab. | 30 | 1800 | [7 empty] | 0
38.6. | Piepūšamā dēļa pārvalki pacientu pozicionēšanai uz sāniem ABSO-FIX (komplektā divi absorbējošie pārvalki) ABSO-FIX absorbējošie pārvalki saderīgi ar Piepūšamo dēli, kas paredzēts pacienta pozicionēšanai uz sāniem. Paredzēts pacienta stabilitātes nodrošināšanai sānu stāvoklī. Atkārtoti izmantojams produkts: paredzēts lietošanai 70 reizes. Pārvalka virsējais slānis nodrošina komfortu pacientam pozicionēšanas laikā. Sastāv no četriem elpojošiem, īpaši absorbējošiem slāņiem. Pārvalka apakšējais slānis aprīkots ar neslīdošu pamatni stabilitātes saglabāšanai. | gab. | 60 | 160 | [7 empty] | 0
Kopā par pozīciju 38.: | [11 empty] | 0
39. | Cietā imobilizācijas apkaklecieta. Universāla izmēra ar Filadelfijas apkakles funkcijas (individuāli pielāgojama) cieta apkakle, kura nodrošina mugurkaula kakla daļas optimālu imobilizāciju un stabilizāciju. Apkakles svars: 0.13- 0.16kg. Apkaklei jābūt ražotai no viegliem, izturīgiem un hipoalerģiskiem materiāliem. Saskares virmām jānodrošina aizsardzība pret izgulējumiem, jābūt ražotām no elpojoša materiāla, tām jābūt maināmām un iegādājamām atsevišķi. Priekšpusē jābūt logam, caur kuru var nodrošināt pieeju elpceļiem. Cietajai apkaklei jābūt Rtg un datortomogrāfijas caurlaidīgai un magnētiskā lauka izturīgai. | gab | 50 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 39.: | [11 empty] | 0
40. | Enterālās barošanas zonde CH 10-125 cm +/- 5 cm no poliuretāna (PUR), izturīga pret fermentu un kuņģa skābes iedarbību, caurspīdīga ar rentgenkontrastējošu joslu (BaSO4), komplektā ietilpst EnFIT savienojums, vadulis, zondes gals ar divām atverēm sānos. | gab. | 100 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 40.: | [11 empty] | 0
41. | Intranazāla pilienveida un gļotādu apsmidzinoša ierīce premedikācijas veikšanai bērniem | gab. | 100 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 41.: | [11 empty] | 0
42. | Komplekts asiņu autotransfuzijas aparātam vienreizlietojamais Komplektācija: Sets sastāvošs no: 1 .Speciālām atsūkšanas antikoagulācijas cauruļu līnijām ,atlieku šķidrumu savākšanas maisa tilpums 101, skalojamās sistēmas un koncentrēto asiņu savākšanas maisa ) 2.Centrifūgas - maksimālais apgriezienu skaits 10 000 apgr./min., tilpums 135 ml 3.Cietais asiņu savācēj rezervuārs filtrācijas pakāpe 40 mikroni, tilpums 41. Piedāvātais komplekts ir savietojams ar slimnīcas rīcībā esošo autotransfuzijas aparatūru" Autolog" | gab. | 200 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 42.: | [11 empty] | 0
43. | Bezkrāsains, sterils, ūdens bāzes lubrikants - nesaturošs FL
43.1. | 3.g. | gab | 1000 | [8 empty] | 0
43.2. | 20.g | gab | 300 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 43.: | [11 empty] | 0
44. | Pretapdeguma gēls (uz dejonizēta ūdens un glicerīna bāzes) ar atsāpinošām, antibakteriālām un dzesējošām īpašībām: pildīts izturīgā, plastikāta materiāla flakonā, kura tilpums līdz 250 ml. Flakona augšdaļā izvietots sūknis - dozators , dozatoru sedz uzmava/vāciņš, lai nepieļautu tā nejaušu piespiešanu un gēla noplūdi. | gab. | 50 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju: | [11 empty] | 0
45. | Standartizēto medicīnisko pašlīmējošo etiķešu komplekts šļircēm un perfuzoriem:
45.1. | Etiķešu turētājs lielais – izgatavots no akrila, izmērs 20 x 15 x 18,5 cm - 10 standarta etiķešu ruļļiem | gab. | 50 | [8 empty] | 0
45.2. | Etiķešu turētājs mazais – izgatavots no akrila, izmērs 10 x 15 x 18,5 cm, 5 standarta etiķešu ruļļiem. | gab. | 5 | [8 empty] | 0
45.3. | Pašlīmējošās etiķetes bez medikamenta nosaukuma, 1000 gab. rullī, izmērs ne mazāk kā 36 x 60 mm, atbilst ISO 26825; | gab. | 600 | [8 empty] | 0
45.4. | Etiķetes uzlīmēšanai uz šļircēm, izmēri – 13 x 35mm, rullī 500 vai 1000 etiķetes. | gab. | 600 | [8 empty] | 0
45.5. | Etiķetes uzlīmēšanai uz perfuzoriem, izmēri 25 x 68mm, rullī 500 vai 1000 etiķetes. | gab. | 600 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 45.: | [11 empty] | 0
46. | Luer tipa šļirce bez adatas arteriālo un venozo asiņu paraugu ņemšanai pH, asins gāzu izmeklējumiem, oksimetrijas un elektrolītu sastāva analīzēm, sterili iepakota ar vāciņu, polipropilēna, pašuzpildoša, 2 ml, diametrs 11 mm, šļirces iekšējā virsma izklāta ar litija heparīnu sabalansētu ar Ca2+ 100 IU/2ml, ar plastikāta uzlīmi, izmantojama nekavējošu testu veikšanai (“pie pacienta gultas”), šļirce darbojas ar virzuļa noņemšanas principu, iespēja izspiest atlikušo gaisu -“atgaisot” un tās savienojuma gals savietojams ar jebkura izmēra luer tipa adatu, katetru vai sistēmu, CE sertifikāts. | gab. | 50000 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 46.: | [11 empty] | 0
47. | Printera papīrs 80x25mm. Saderība ar asins gāzu analizatoru GEM Premier 4000 | gab. | 200 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 47.: | [11 empty] | 0
48. | Femorālās kompresijas sistēma
48.1. | Iegurņa artērijas mehāniskas hemostāzes nodrošinājumam ar manometru un sterilu kompresijas rezervuāru. | kompl | 2 | [8 empty] | 0
48.2. | Lokveida turētājs | gab. | 2 | [8 empty] | 0
48.3. | Bilaterālais adapters | gab. | 2 | [8 empty] | 0
48.4. | Manometrs | gab. | 2 | [8 empty] | 0
48.5. | Vienreizējas lietošanas kompresijas kupols, elastīgs, sterils, savietojams ar manometra kontrolējamu kompresijas sistēmu. Komplektēts ar vienreizējas lietošanas lenti un 2- ceļu krāniņu | gab. | 50 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju48.: | [11 empty] | 0
49. | Elastomers infuzijas sūknis ( abu Latex free elastīgajiem apvalkiem iztukšojot sūkni, tas saplok; silikona iekšējā membrāna ) pacientu anestēzijai un atsāpināšanai. Paredzēts intravenozai terapijai kā vienreizlietojams, sterils medikamentu dozētājs. Uzpildes gals ar Luer Lock savienojumu, noslēdzams ar vāciņu. Katetrs ar 1.2 µm filtru un klemmi. Plūsmas precizitāte +/- 15%.
49.1. | 60 ml- 30 h; nominālais plūsmas ātrums 2 ml/h | gab. | 1000 | [8 empty] | 0
49.2. | 100 ml-50 h; nominālais pūsmas ātrums 2 ml/h | gab. | 3000 | [8 empty] | 0
49.3. | 270 ml-54 h; nominālais pūsmas ātrums 5 ml/h | gab. | 50 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 49.: | [11 empty] | 0
50. | Sterils perfuzora vads dažādas krāsas
50.1. | Sterils perfuzora vads 1,0X2,0mm, garums 150cm +/-10cm, spiediena izturība 2 BAR, izgatavots no polietilēna, Luer-Lock, zilā krāsā | gab. | 2000 | [8 empty] | 0
50.2. | Sterils perfuzora vads 1,0X2,0mm, garums 150cm +/-10cm, spiediena izturība 2 BAR, izgatavots no polietilēna, Luer-Lock, zaļā krāsā | gab. | 2000 | [8 empty] | 0
50.3. | Sterils perfuzora vads 1,0X2,0mm, garums 150cm +/-10cm, spiediena izturība 2 BAR, izgatavots no polietilēna, Luer-Lock, fuksīna krāsā | gab. | 2000 | [8 empty] | 0
50.4. | Sterils perfuzora vads 1,0X2,0mm, garums 200cm +/-10cm, spiediena izturība 2 BAR, izgatavots no polietilēna, Luer-Lock, zilā krāsā | gab. | 2000 | [8 empty] | 0
50.5. | Sterils perfuzora vads 1,0X2,0mm, garums 200cm +/-10cm, spiediena izturība 2 BAR, izgatavots no polietilēna, Luer-Lock, zaļā krāsā | gab. | 2000 | [8 empty] | 0
50.6. | Sterils perfuzora vads 1,0X2,0mm, garums 200cm +/-10cm, spiediena izturība 2 BAR, izgatavots no polietilēna, Luer-Lock, fuksīna krāsā | gab. | 2000 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 50.: | [11 empty] | 0
51. | Esmarch pārsēji Atkārtoti lietojams, autoklāvējams, krāsa vēlams : tumši zila 8 x 500 cm ±1 cm. Izgatavots no sintētiskā kaučuka un bez pulvera (bez talka), lai izvairītos no iespējamām alerģiskām reakcijām - Teksturēta virsma labai saķerei - Elastīgās īpašības vieglai iesaiņošanai - Izturīgs un izturīgs pret plīsumiem | gab | 50 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 51.: | [11 empty] | 0
52. | Artērijas/centrālās vēnas kateterizācijas komplekts, sterils. Komplekts sastāv no : • 2 sūkļa kociņi, ne isak ka 15 cm • 3 neausta materiāla marles tamponi Ø 4 cm • 2 šķidruma trauki ne māzak ka 120 ml (caurspīdīgs un sarkans) • 1 sterils palags ar līpošu atveriØ 10 cm, izmērs 75 x 90 cm • 2 šļirces, 5 ml, luer lock • 1 adata, 18 G • 1 adata, 23 G | gab | 3000 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 52.: | [11 empty] | 0
53. | Sterils centrālās vēnas katetru fiksācijas šuvju uzlikšanas komplekts. Sastāv no vismaz 5 neausta materiāla salvetēm ne mazāk kā 7,5 x7,5 cm, 1 metāla ķirurģiskās pincetes ar garumu ne vairāk kā 13 cm, 1 metāla šķērēm ar spiciem galiem ne garākām par 12 cm, 1 metāla adatura ne garāka par 14 cm, 1 pārklāja ne mazāk kā 45 x 45 cm ar līpošu atveri ne mazāku kā 7 cm diametrā, iepakojumā šālīte, kas sadalīta 3 nodalījumos un papīra atveramā daļa, ETO sterilizācija. | gab | 2000 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 53.: | [11 empty] | 0
PIEDERUMI
54. | Cerebrospinālā šķidruma savākšanas maisi: - savienojami ar slimnīcas rīcībā esošo „CODMAN EDS 3” cerebrospinālā šķidruma ārējās drenāžas sistēmu - sterili; - ventilējami; - 700 ml tilpums | gab. | 100 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 54.: | [11 empty] | 0
55. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora neinvazīvā asinsspiediena kabelis (savieno aparātu ar spiediena manžeti). Vada garums vismaz 2,7 m., dezinficējams. Savienojuma vietās fiksējas ar dzelzs materiāla savienojumiem. | gab. | 5 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 55.: | [11 empty] | 0
56. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora neinvazīvā asinspiediena manžetes, daudzreizlietojama, dezinficējama. Brīva no lateksa. Ar norādi uz artērijas vietu ( kreisai un labai rokai). Viegli uzliekama, noņemama, viegli fiksējas.
56.1. | Jaundzimušo 8-14 cm | gab. | 1 | [8 empty] | 0
56.2. | Bērnu 13-20 cm | gab. | 10 | [8 empty] | 0
56.3. | Pieaugušo 16-35 cm | gab. | 10 | [8 empty] | 0
56.4. | Pieaugušo 32-42 cm | gab. | 10 | [8 empty] | 0
56.5. | Pieaugušo 35-44 cm | gab. | 10 | [8 empty] | 0
56.7. | Vienreizlietojama | gab. | 10 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 56.: | [11 empty] | 0
57. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora EKG maģistrālais kabelis ar 12 EKG novadījumiem, 4 ekstremitāšu elektrodiem (ekstremitāšu elektrodi marķēti dzeltenā, sarkanā, zaļā un melnā krāsā ), klipšu tipa (klipši marķēti ar burtiem L,R F,N ). | gab. | 5 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 57.: | [11 empty] | 0
58. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora sešu novadījumu (C1-C6) EKG vads, kas pievienojams/savienojams pie EKG maģistrālā kabeļa elektrodi marķēti dažādās krāsās, elektrodu klipši marķēti C1,C2,C3,C4,C5,C6. | gab. | 10 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 58.: | [11 empty] | 0
59. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora SpO2 sensora savienotājkabelis, kas savieno aparātu ar SpO2 sensoru. Garums ne mazāk par 1m, atkārtoti lietojams, dezinficējams. | gab. | 70 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 59.: | [11 empty] | 0
60. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora SpO2 sensors (pirksta knaģis), kas savietojams ar slimnīcā esošo SpO2 savienotājkabeli. Garums ne mazāk par 1m, atkārtoti lietojams, dezinficējams. | gab. | 70 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 60.: | [11 empty] | 0
61. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora ārējās stimulācijas kabelis, kas savieno aparātu ar ārējās stimulācijas/defibrilācijas vienreizlietojamo elektrodu. Garums ne mazāk par 2 m, atkārtoti lietojams, dezinficējams. | gab. | 5 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 61.: | [11 empty] | 0
62. | "Lifepak 20 un 20e" defibrilatora/monitora EKG kabelis ar 3 novadījumiem. Kabelis ar klipšu tipa elektroda turētāju (klipši marķēti ar burtiem L ,R, F), atkārtoti lietojams, dezinficējams. | gab. | 5 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 62.: | [11 empty] | 0
63. | "Lifepak 20 un 20e" defibrilatora/monitora ārējās stimulācijas kabelis, kas savieno aparātu ar ārējās stimulācijas/defibrilācijas vienreizlietojamo elektrodu. Garums ne mazāk par 1,5m, atkārtoti lietojams, dezinficējams. | gab. | 5 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 63.: | [11 empty] | 0
64. | "Lifepak 20 un 20e" defibrilatora/monitora SpO2 sensora savienotājkabelis, kas savieno aparātu ar SpO2 sensoru. Garums ne mazāk par 1m, atkārtoti lietojams, dezinficējams. | gab. | 3 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 64.: | [11 empty] | 0
65. | "Lifepak 20 un 20e" defibrilatora/monitora SpO2 sensors, kas savietojams ar slimnīcā esošo SpO2 savienotājkabeli. Garums ne mazāk par 1m, atkārtoti lietojams, dezinficējams. | gab. | 5 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 65.: | [11 empty] | 0
66. | Neinvazīvā spiediena mērīšanas manšetes, daudzreiz lietojamas, nesatur lateksu, ar krāsu-izmēru indikāciju, dezinficējamas, ar cauruli un konektoru, kas savienojams ar ražotāja Drager MP00953 neinvazīvā spiediena mērīšanas kabeli un ražotāju Siemens un Drager pacientu monitoriem
66.1. | garums no 17 līdz 25 cm; ražotāja Drager atsauces Nr. MP 00913 vai analogs | gab. | 50 | [8 empty] | 0
66.2. | garums 23 – 33 cm platums no 13 līdz 15 cm ; ražotāja Drager atsauces Nr. MP 00915 vai analogs | gab. | 30 | [8 empty] | 0
66.3. | garums no 31 līdz 40 cm; ražotāja Drager atsauces Nr. MP 00918 vai analogs | gab. | 20 | [8 empty] | 0
66.4. | augšstilba ; ražotāja Drager atsauces Nr. MP 00921 vai analogs | gab. | 10 | [8 empty] | 0
66.5. | pagarināta, garums no 38 līdz 48 cm, platums no 13 līdz 15 cm | gab. | 50 | [8 empty] | 0
66.6. | vienreizlietojama, garums no 23 līdz 35 cm | gab. | 20 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 66.: | [11 empty] | 0
67. | Akumulatori savienojami ar ražotāju Siemens un Drager pacientu monitoriem • Svina skābes akumulators, saderīgs ar ražotāja Drager modeļiem Gamma/GammaXL un KappaXLT pacientu monitoriem; ražotāja Drager atsauces Nr. 5947697 vai analogs • Litija jonu akumulators, saderīgs ar ražotāja Drager modeļiem Infinity Gamma/Gamma XL pacientu monitoriem; ražotāja Drager atsauces Nr. 5732354 vai analogs • Svina skābes akumulators, saderīgs ar ražotāja Drager modeļiem Infinity Delta/ Delta XL pacientu monitoriem; ražotāja Drager atsauces Nr. 5592097vai analogs | gab. | 10 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 67.: | [11 empty] | 0
68. | Kabelis elektrodu nervu stimulatoram : saderīgs ar ražotāja "B. Braun Medical" nervu stimulatoru "Stimuplex HNS" | gab. | 1000 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 68.: | [11 empty] | 0
69. | Daudzreizlietojami "RADICAL 7" iekārtas pulso oksimetrijas sensori. Savietojams ar Masimo SET tehnoloģiju. D-Sub 9 (deviņu adatu) konektoru sensora savienojumu. Daudzreizlietojami, paredzēti pacientiem, kuru svars > 30kg ar pirksta uzmavu. Sensora kabeļa garums vismaz 0,9 m. Tīrāms ar dezinfekcijas līdzekļiem. Fiksācija – pozicionējama uz pacienta rokas pirksta. | gab. | 30 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 69.: | [11 empty] | 0
70. | Daudzreizlietojamie pulsoksimetrijas "RADICAL 7" iekārtas kabeļi. Savietojams ar Masimo SET tehnoloģiju. Iekārtas un pulsa oksimetrijas sensora savienošana. Iekārtām ar Masimo SET 20 pinu konektoru un 9 sub konektoru sensora daļā. Kabeļa garums vismaz 0,9. | gab. | 10 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 70.: | [11 empty] | 0
71. | Citrētā protrombīna laika (PT) kvantitatīvās noteikšanas kartridži 000J201C HEMOCHRON JR. CITRATE PT (45 testu- kartridži), izmantojot portatīvo koagulācijas analizatoru Hemochron Elite Signature, iepakojumā - 45 kartridži, paraugs- venozās asinis ar Na citrātu 3,8% vai 3,2%. Reaģenti saderīgi ar portatīvo koagulācijas analizatoru Hemochron Elite Signature (Werfen). Ražotāja apliecinājums par reaģentu saderību ar iekārtu | gab. | 10 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 71.: | [11 empty] | 0
72. | Citrētā aktivētā parciālā tromboplastīna laika noteikšana (APTL) kvantitatīvās noteikšanas kartridži 00J103C -HEMOCHRON JR. CITRATE APTT (45 testu- kartridži), izmantojot portatīvo koagulācijas analizatoru Hemochron Elite Signature, iepakojumā - 45 kartridži, paraugs- venozās asinis ar Na citrātu 3,8% vai 3,2%. Reaģenti saderīgi ar portatīvo koagulācijas analizatoru Hemochron Elite Signature (Werfen). Ražotāja apliecinājums par reaģentu saderību ar iekārtu | gab. | 10 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 72.: | [11 empty] | 0
73. | Zema līmeņa aktivētais recēšanas laiks (ACT-LR) (45 testu- kartridži), izmantojot portatīvo koagulācijas analizatoru Hemochron Elite Signature, iepakojumā - 45 kartridži, paraugs- venozās asinis ar Na citrātu 3,2%. Reaģenti saderīgi ar portatīvo koagulācijas analizatoru Hemochron Elite Signature (Werfen). Ražotāja apliecinājums par reaģentu saderību ar iekārtu | gab | 20 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 73.: | [11 empty] | 0
74. | Nocicepcijas indeksa sensors. Sensori savietojami ar Masimo ROOT monitoriem. Veic parasimpātiskās un simpātiskās nervu sistēmas darbības sabalansētības izvērtējumu, balstoties uz sirds ritma variablitātes indeksa mērījumu. Vienreizlietojams sensors, aplicējams uz krūšu kurvja. | gab. | 300 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 74.: | [11 empty] | 0
75. | Temperatūras zondes kabeļu komplekts, savietojams ar Wilamed mitrinātāju AIRNIVA, garums vismaz 160 cm | gab. | 100 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 75.: | [11 empty] | 0
76. | OxyTrace VE skābekļa sensors Drager Savina/ Savina 300 ventilatoram Mērījumu amplitūda: 0-100% skābekli Reakcijas laiks: 5 sekundes Darba temperatūra : -20 līdz 50 Celsija Izmēri: Diametrs 20 mm, augstums 33,6 mm | gab. | 15 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 76.: | [11 empty] | 0
77. | Bronhu aspiratori piemēroti lietošanai MRI( magnetiskās rezonances iekārtā) . Bronhu aspiratorus var izmantot magnētos ar statiskajiem magnētiskajiem laukiem 1,5 teslas un 3 teslas. Minimālais attālums no magnētiskā lauka centra: magnētiskās plūsmas blīvums 40 militeslas (400 gauss). Tehniskie dati aspirācijas sūknim: -maksimālais vakuums: -95 līdz 0 kpa (-950 līdz 0 mbar) -maksimālā sūkšanas plūsma: 50 l/min -izmēri (W/H/d) mm: 130 × 190 × 120 -maksimālais skaņas līmenis: 55 dB(a ) -šļūtenes uzgalis: Ø 6 mm -baktēriju aizture: 99,99997%* -vīrusu aizture: 99,99997%* -naCl aizture: 99,9982%** | gab | 30 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 77.: | [11 empty] | 0
78. | Sistēma venozā savietojama ar infuzomatu Braun compact plus. Sistēmas komponentes nesatur PVC, DEHP, lateksu un citas vielas, kas varētu reaģēt ar zālēm. Vieglu membrānas perforāciju nodrošinoša, asa, silikonizēta plastmasas adata; Garums 240/150 cm, silikona segments ar klipsi ievietošanai infūzijas sūkņos. Pilienu kamera 80 mm gara, caurspīdīga ar tās lejasdaļā novietotu 15μm daļiņu filtru Kameras apakšējā daļa viegli deformējama (pumpējama). Luer - Lock konektors kaniles pievienošanai Viegli un precīzi regulējams regulators ar integrētu kabatu plastmasas adatas drošai novietošanai pēc infūzijas. Līnijas galā ir aizsargājošs PrimeStop vāciņš ar hidrofobu membrānu, kas novērš šķidruma noplūdi un aizsargā pret piesārņojumu. Bez injekciju adatas, sterila | gab | 10000 | [8 empty] | 0
Kopā par pozīciju 78.: | [11 empty] | 0