## Saturs
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa „Reaģenti un piederumi mikobakterioloģiskās testēšanas nodrošināšanai”, id. Nr. RAKUS 2024/3K, Nolikumam
<ar 07.03.2024. grozījumiem>
Daļas Nr. | Nosaukums
1.daļa | Gatava barotne mikobaktēriju izdalīšanai
2.daļa | Reaģenti un barotnes, saderīgi ar iekārtu BD BACTEC™ MGIT™ 960 (Becton Dickinson, ASV)
3.daļa | Imūnhromatogrāfijas tests Mycobacterium tuberculosis kompleksa identificēšanai kultūrā
4.daļa | McFarland standarti
5.daļa | Barotņu bāzes mikobakteriālo un mikrobioloģisko barotņu pagatavošanai
6.daļa | Piedevas mikobakterioloģiskām barotnēm
7.daļa | Ķīmiskie reaktīvi mikobakterioloģiskai testēšanai
8.daļa | Reaģenti ARB fluorescentai mikroskopijai
9.daļa | Reaģenti ARB mikroskopijai
10.daļa | Imersijas eļla mikroskopiskai izmeklēšanai
11.daļa | Prettuberkulozes medikamenti zāļu jutības noteikšanai
12.daļa | Jaunās paaudzes prettuberkulozes medikamenti zāļu jutības noteikšanai
13.daļa | Centrifugēšanas stobriņi
14.daļa | DMSO
15.daļa | Testkomplekti tuberkulozes mikobaktēriju rezistences noteikšanai
16.daļa | Testkomplekti MTBC identifikācijai līdz sugai
17.daļa | Testkomplekti mikobaktēriju identifikācijai
18.daļa | Testkomplekti mikobaktēriju rezistences noteikšanai
19.daļa | Mikroorganismu standartcelmi
20.daļa | Testkomplekti latentas tuberkulozes infekcijas noteikšanai ar ELISA metodi
21.daļa | Testkomplekti latentas tuberkulozes infekcijas noteikšanai ar enzīmu-imūnfluorescences metodi
Tehniskā specifikācija aktualizēta 07.03.2024.

## 1.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Mikobakterioloģija
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.DAĻA_Gatava barotne mikobaktēriju izdalīšanai
1.1 | Cieta, slīpināta barotne Lēvenšteina-Jensena (Lowenstein-Jensen) | Gatava lietošanai, caurspīdīgā stobriņā ar skrūvējamu korķi bez pievienotām antibiotikām, ar glicerīnu. Katrai piedāvātā produkta sērijai kvalitātes kontroles sertifikāts, kurš apliecina, ka barotne pārbaudīta un uzrādījusi labus rezultātus vismaz ar Mycobacterium tuberculosis H37Ra ATCC® 25177 un vismaz vienu netuberkulozo mikobaktēriju standartcelmu, ka barotnei ir veikta sterilitātes pārbaude. Stobriņa diametrs 17 ± 1 mm, ja stobriņa diametrs ir lielāks, pretendentam jānodrošina piemēroti statīvi 50 gab bez papildu maksas. Iepakojumā 10-50 gab. | gab. | 165000
Kopā:

## 2.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2.DAĻA_Reaģenti un barotnes, saderīgi ar iekārtu BD BACTEC™ MGIT™ 960 (Becton Dickinson, ASV)
2.1 | Barotnes mikobaktēriju noteikšanai BBL MGIT tubes REF 245122 (vai ekvivalents) | Barotnes mikobaktēriju noteikšanai BACTEC MGIT 960 sistēmā, iepakojumā 25-100 barotnes. | gab | 37320
2.2 | Reģentu komplekts medikamentu jutības noteikšanai BBL MGIT SIRE kit REF245123 (vai ekvivalents) | Reģentu komplekts medikamentu jutības noteikšanai BACTEC MGIT 960 sistēmā; liofilizēti medikamenti S,H,R,E ar atšķaidītāju | komplekts | 155
2.3 | Reģentu komplekts medikamentu jutības noteikšanai BBL MGIT PZA Test kit REF245128 (vai ekvivalents) | Reģentu komplekts medikamentu jutības noteikšanai pret pirazinamīdu BACTEC MGIT 960 sistēmā; liofilizēts medikaments ar atšķaidītāju | komplekts | 25
2.4 | Barotnes pirazinamīda jutības noteikšanai BBL MGIT PZA Test Medium REF245115 (vai ekvivalents) | Barotnes medikamentu jutības noteikšanai pret pirazinamīdu BACTEC MGIT 960 sistēmā, iepakojumā 25-50 barotnes. | gab | 1380
Kopā:

## 3.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3.DAĻA_Imūnhromatogrāfijas tests Mycobacterium tuberculosis kompleksa identificēšanai kultūrā
3.1 | Laterālās plūsmas imūnhromatogrāfijas tests ar antivielām pret MPT64 antigēnu | Laterālās plūsmas imūnhromatografijas tests Mycobacterium tuberculosis kompleksa identificēšanai no tīrkultūras ar specifiskumu 100% un jutību >98,5%, iepakojumā 10-100 testi. | tests | 360
3.2 | Laterālās plūsmas imūnhromatogrāfijas tests ar antivielām pret MPB64 antigēnu | Laterālās plūsmas imūnhromatografijas tests Mycobacterium tuberculosis kompleksa identificēšanai no tīrkultūras ar specifiskumu 100% un jutību >99%, iepakojumā 10-100 testi. | tests | 12000
Kopā:

## 4.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4.DAĻA_McFarland standarti
4.1 | McFarland standartu komplekts | McFarland standartu komplekts - 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. | gab | 4
Kopā:

## 5.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5.DAĻA_Barotņu bāzes mikobakteriālo un mikrobioloģisko barotņu pagatavošanai
5.1 | Middlebrook 7H9 buljona bāze | Derīgs mikobaktēriju izolēšanai un diferenciācijai. Iepakojumā 100-500g. | g | 2500
5.2 | Middlebrook 7H11agara bāze | Derīgs mikobaktēriju izolēšanai un diferenciācijai. Iepakojumā 100-500g. | g | 2500
Kopā:

## 6.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
6.DAĻA_Piedevas mikobakterioloģiskām barotnēm
6.1 | Glicerīns | Vismaz 99% tīrs analīzēm. Iepakojumā 100-500ml. | ml | 2500
6.2 | Middlebrook OADC bagātinātājs | Oleīnskābes, Albumīna, Dekstrozes, Katalāzes piedeva mikobaktēriju augšanas veicināšanai. Iepakojumā ne vairāk kā 6 X 100 ml. | ml | 3000
Kopā:

## 7.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
7.DAĻA_Ķīmiskie reaktīvi mikobakterioloģiskai testēšanai
7.1 | N-acetil-L-cisteīns | Pulverveida. Paredzēts paraugu apstrādei pirms uzsēšanas uz mikobakterioloģiskām barotnēm. Iepakojumā ne vairāk kā 1kg. | kg | 10.2
7.2 | Nātrija hidroksīds | Pulverveida. Paredzēts paraugu apstrādei pirms uzsēšanas uz mikobakterioloģiskām barotnēm. Iepakojumā ne vairāk kā 1kg. | kg | 20
7.3 | Nātrija citrāts | Pulverveida. Paredzēts paraugu apstrādei pirms uzsēšanas uz mikobakterioloģiskām barotnēm. Iepakojumā ne vairāk kā 1kg. | kg | 10
7.4 | Nātrija hlorīds | Pulverveida. Paredzēts paraugu apstrādei pirms uzsēšanas uz mikobakterioloģiskām barotnēm. Iepakojumā ne vairāk kā 1kg. | kg | 3
7.5 | Kālija dihidrogēnfosfāts | KH2PO4.Pulverveida. Paredzēts paraugu apstrādei pirms uzsēšanas uz mikobakterioloģiskām barotnēm. Iepakojumā ne vairāk kā 1kg. | kg | 12
7.6 | Nātrija hidrogēnfosfāts | Na2HPO4.Pulverveida. Paredzēts paraugu apstrādei pirms uzsēšanas uz mikobakterioloģiskām barotnēm. Iepakojumā ne vairāk kā 1kg. | kg | 9
Kopā:

## 8.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
8.DAĻA_Reaģenti ARB fluorescentai mikroskopijai
8.1 | Rodamīns B (C28H31CIN2O3) | Krāsa fluorescentai mikroskopijai. Iepakojumā ne vairāk kā 25g. | g | 30
8.2 | Auramīns O (C17H21N3 HCl) | Krāsa fluorescentai mikroskopijai. Iepakojumā ne vairāk kā 50g. | g | 60
Kopā:

## 9.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
9.DAĻA_Reaģenti ARB mikroskopijai
9.1 | Cil-Nilsena krāsa komplekts | Fuksīna šķīdums 200-300 ml, atkrāsotājs 2x200-300 ml, metilēnzilā šķīdums 200-300ml. | komplekts | 12
Kopā:

## 10.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
10.DAĻA_Imersijas eļla mikroskopiskai izmeklēšanai
10.1 | Imersijas eļļa | Imersijas eļļa mikroskopijai. Refrakcijas indekss 1,5150+/-0.0002, viskozitāte 100-150cst. Iepakojumā pa 50- 200 ml. | ml | 2500
Kopā:

## 11.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11.DAĻA_Prettuberkulozes medikamenti zāļu jutības noteikšanai
11.1 | Linezolid | Medikaments zāļu jutības noteikšanai MTBC mikobaktērijām. Pulverveida. Tīrība ≥98%. Iepakojumā ne vairāk kā 25mg. | mg | 350
11.2 | Levofloxacin | Medikaments zāļu jutības noteikšanaiMTBC mikobaktērijām. Pulverveida.Tīrība ≥98%. Iepakojumā ne vairāk kā 5 g. | g | 25
Kopā:

## 12.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
12.DAĻA_Jaunās paaudzes prettuberkulozes medikamenti zāļu jutības noteikšanai
12.1 | Clofazimine | Medikaments zāļu jutības noteikšanai MTBC mikobaktērijām.Pulverveida. Iepakojumā ne vairāk kā 1000mg. | mg | 1200
Kopā:

## 13.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
13.DAĻA_Centrifugēšanas stobriņi
13.1 | Centrifugēšanas stobriņi | Sterili, 50 ml, konisku pamatni, uzskrūvējamu vāciņu, graduēti, RCF ne mazāk kā 10000g. Iepakojumā 25-50 gab. | gab. | 96000
Kopā:

## 14.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
14.DAĻA_DMSO
14.1 | Dimetilsulfoksīds | Šķīdums, tīrība ≥99.5%, sterili filtrēts, medikamentu šķīdināšanai. Iepakojumā ne vairāk kā 5X10ml. | ml | 1500
Kopā:

## 15.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
15.DAĻA_Testkomplekti tuberkulozes mikobaktēriju rezistences noteikšanai
15.1 | Reaģentu komplekts ar rezistenci saistīto mutāciju noteikšanai 1.rindas prettuberkulozes medikamentiem | Polimerāzes ķēdes reakcijas un reversās hibridizācijas tests uz nitrocelulozes stripa ar rezistenci saistīto mutāciju noteikšanai vismaz rpoB, InhA un katG gēnos.Komplektā ne vairāk kā 20 testi. | tests | 120
15.2 | Reaģentu komplekts ar rezistenci saistīto mutāciju noteikšanai 2 .rindas prettuberkulozes medikamentiem | Polimerāzes ķēdes reakcijas un reversās hibridizācijas tests uz nitrocelulozes stripa ar rezistenci saistīto mutāciju noteikšanai vismaz gyrA, gyrB gēnos. Komplektā ne vairāk kā 20 testi. | tests | 120
15.3 | Reaģentu komplekts DNS izolēšanai no klīniskā parauga un kultūras | Reaģentu komplekts DNS izolēšanai no klīniskā parauga un kultūras, saderīgs lietošanai ar pozīcijām 15.1 un 15.2. Komplektā ne vairāk kā 20 96 testi. <ar 07.03.2024. grozījumiem> | tests | 240
Kopā:

## 16.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
16.DAĻA_Testkomplekti MTBC identifikācijai līdz sugai
16.1 | Reaģentu komplekts tuberkulozes kompleksa mikobaktēriju sugu identifikācijai | Polimerāzes ķēdes reakcijas un reversās hibridizācijas tests uz nitrocelulozes stripa klīniski nozīmīgo mikobaktēriju sugu identifikācijai tuberkulozes kompleksa mikobaktērijām. Komplektā ne vairāk kā 20 testi. | tests | 60
Kopā:

## 17.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
17.DAĻA_Testkomplekti mikobaktēriju identifikācijai
17.1 | Reaģentu komplekts klīniski nozīmīgo mikobaktēriju sugu identifikācijai | Polimerāzes ķēdes reakcijas un reversās hibridizācijas tests uz nitrocelulozes stripa klīniski nozīmīgo mikobaktēriju sugu identifikācijai. Komplektā ne vairāk kā 20 testi. | tests | 500
17.2 | Reaģentu komplekts DNS izolēšanai no klīniskā parauga un kultūras | Reaģentu komplekts DNS izolēšanai no klīniskā parauga un kultūras, saderīgs lietošanai ar pozīciju 17.1. Komplektā ne vairāk kā 20 96 testi. <ar 07.03.2024. grozījumiem> | tests | 500
Kopā:

## 18
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
18.DAĻA_Testkomplekti mikobaktēriju rezistences noteikšanai
18.1 | Reaģentu komplekts ar rezistenci saistīto mutāciju noteikšanai netuberkulozām mikobaktērijām | Polimerāzes ķēdes reakcijas un reversās hibridizācijas tests uz nitrocelulozes stripa ar rezistenci saistīto mutāciju noteikšanai netuberkulozām mikobaktērijām. Komplektā ne vairāk kā 20 testi. | tests | 120
Kopā:

## 19
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
19.DAĻA__Mikroorganismu standartcelmi
19.1 | E.coli ATCC 25922 | E.coli ATCC 25922 standartcelms, mikrobioloģisko izmeklējumu kvalitātes kontrolei. | celms | 2
19.2 | Mycobacterium avium subsp. avium ATCC 25291 | Mycobacterium avium subsp. avium ATCC 25291 standartcelms, mikrobioloģisko izmeklējumu kvalitātes kontrolei. | celms | 2
19.3 | Mycobacterium tuberculosis H37Ra ATCC 25177 | Mycobacterium tuberculosis H37Ra ATCC 25177 standartcelms, mikrobioloģisko izmeklējumu kvalitātes kontrolei. | celms | 2
Kopā:

## 20
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
20.DAĻA_Testkomplekti latentas tuberkulozes infekcijas noteikšanai ar ELISA metodi
20.1. Reaģenti
20.1.1. | Reaģentu komplekts tuberkulozes infekcijas noteikšanai perifērajās asinīs | Tuberkulozes infekcijas noteikšanai perifērajās asinīs ar ELISA metodi. ELISA komplektā ietvertas plates ar atbilstošajiem reaģentiem. Plates ar vertikāliem stripiem ar 12X8 bedrītēm, kas pārklātas ar IFN-γ monoklonālo antivielu. Komplektā ne vairāk kā 70 testi. | tests | 16280
20.1.2. | Asins paraugu savākšanas komplekts | Komplekts ar piederumiem asins parauga savākšanai 1 pacientam, saderīgs ar pozīciju 20.1.1. Katrā individuālājā iepakojumā jābūt 4 (četriem) atsevišķiem asins savākšanas stobriņiem: pozitīvā kontrole, kas nosaka bāzes imūno statusu; negatīvā kontrole, kas nosana IFN-γ fonu; CD4 T-šūnu atbildes noteikšanai; un CD4 un CD8 T-šūnu atbildes noteikšanai. Viena pacienta komplektā jābūt asins savākšanas stobriņiem, adatai un drošam adatas turētājam. | tests | 16800
Kopā:
Vispārīgās un servisa prasības:
Kopā ar reaģentiem, piederumiem un citiem testēšanai nepieciešamiem produktiem tiek nodrošinātas testēšanai nepieciešamā iekārta: automatizēts ELISA analizators, ražots ne agrāk kā 2023. gada 1. janvārī.
Piegādātājs nodrošina piegādājamai iekārtai medicīnas ierīces funkciju atbilstības testēšanu un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, iesniedzot pārbaudes apliecinošus protokolus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, visa līguma darbības laikā. Visas saistītas izmaksas ar iekārtas uzturēšanu darba kārtībā visa līguma darbības laikā nodrošina piegādātājs.
Izmaksas, saistītas ar iekārtu pieslēgšanu laboratorijas informācijas sistēmai (LIS), sedz piegādātājs.
Bezmaksas personāla apmācība pēc lietotāja pieprasījuma visā līguma darbības laikā.
Valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata.
Komplektā elektroapgādes nepārtrauktības ierīce (UPS), kas nodrošina nepārtrauktu iekārtas darbību vismaz 15 minūtes.
20.2. | Tehniskās prasības analizatoriem
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
|  | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu*
20.2.1. | Testēšanas iekārta ir pilnīgi automatizēts ELISA analizators.
20.2.2. | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW/h
20.2.3. | Darbam ar ne mazāk kā 2 (divām) 96 bedrīšu mikroplatēm, ar iespēju noteikt ne mazāk kā 10 dažādus rādītājus
20.2.4. | Programmatūra iegūto datu automātiskai analīzei, kas dod standartlīkni un interpretē rezultātu kā Pozitīvs, Negatīvs un Nenoteikts.
20.2.5. | Šķidruma līmeņa programmēšana.
20.2.6. | Svītrkodu identifikācija paraugiem un reaģentiem.
20.2.7. | Iekārtai jābūt instalētai programmatūrai: ieprogrammētiem visiem rādītājiem, ražotāja izstrādātie, validētie testēšanas protokoli
* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvajiem materiāliem (oriģinālvalodā un valsts valodā), norādot atsauci uz konkrētu lappusi.
20.3. | Vērtēšanas kritērijs "B" | Maksimālais punktu skaits
20.3.1. | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā (Visu piedāvāto iekārtu elektroenerģijas patēriņš tiks summēts) | 2
Formula vērtējumam: B = Bz/Bfakt x 2, kur Bz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā; Bfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā.
20.4. | Vērtēšanas kritērijs "A" | Maksimālais punktu skaits
20.4.1. | Piedāvājuma cena | 98
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 98, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B)

## 21
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) 4 gadiem | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
21.DAĻA__Testkomplekti latentas tuberkulozes infekcijas noteikšanai ar enzīmu-imūnfluorescences metodi
21.1. Testkomplekti
21.1.1. | Testu komplekts latentas tuberkulozes infekcijas noteikšanai | Testu komplekts pilnīgi automatizētai Interferona gamma izdales noteikšanai latentas tuberkulozes infekcijas diagnostikai ar enzīmu-imūnfluorescences metodi. Parauga stabilitāte vismaz 30 stundas. Kalibratori un kontroles iekļauti testa komplektā. Reaģenti gatavi lietošanai. Iespēja testēt 1pacienta paraugu.Testa jutība ne mazāka kā 97%. Komplekts 20 pacientu paraugiem. | komplekts | 310
21.1.2. | Asins paraugu savākšanas stobriņi | Stobriņi ar litija heparīnu asins parauga savākšanai. Saderīgi ar 21.1.1. | gab. | 6600
Kopā:
Vispārīgās un servisa prasības:
Kopā ar reaģentiem, piederumiem un citiem testēšanai nepieciešamiem produktiem tiek nodrošināta testēšanai nepieciešamā iekārta: pilnīgi automatizēta daudzparametru iekārta imūndiagnostikas testiem, izmantojot enzīmu-imūnfluorescences metodi ar vismaz 12 mērījumu vietām. Iekārta darbojas pēc monotesta principa, līdz ar to iekārtai nav nepieciešamas palaišanas darbības (skalošana, papildu reaģentu, piemēram, substrātu, dekontaminācijas šķidrumu vai palīgmateriālu ievietošana). Iekārta ražota ne agrāk kā 2023. gada 1. janvārī
Piegādātājs nodrošina piegādājamai iekārtai medicīnas ierīces funkciju atbilstības testēšanu un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, iesniedzot pārbaudes apliecinošus protokolus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem visa līguma darbības laikā. Visas saistītas izmaksas ar iekārtas uzturēšanu darba kārtībā visa līguma darbības laikā nodrošina piegādātājs.
Izmaksas, saistītas ar iekārtu pieslēgšanu laboratorijas informācijas sistēmai (LIS), sedz piegādātājs.
Bezmaksas personāla apmācība pēc lietotāja pieprasījuma visā līguma darbības laikā.
Valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata.
Komplektā elektroapgādes nepārtrauktības ierīce (UPS), kas nodrošina nepārtrauktu iekārtas darbību vismaz 15 minūtes.
21.2. | Tehniskās prasības analizatoriem
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
Analizatoru skaits
|  | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu*
21.2.1. | Testēšanas iekārta ir pilnīgi automatizēta daudzparametru iekārta imūndiagnostikas testiem, izmantojot enzīmu-imunofluorescences metodi ar vismaz 12 mērījumu vietām
21.2.2. | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW/h
21.2.3. | Iekārtas darbības princips: monotests
21.2.4. | Programmatūra iegūto datu automātiskai analīzei.
* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvajiem materiāliem (oriģinālvalodā un valsts valodā), norādot atsauci uz konkrētu lappusi.
21.3. | Vērtēšanas kritērijs "B" | Maksimālais punktu skaits
21.3.1. | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā (Visu piedāvāto iekārtu elektroenerģijas patēriņš tiks summēts) | 2
Formula vērtējumam: B = Bz/Bfakt x 2, kur Bz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā; Cfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā.
21.4. | Vērtēšanas kritērijs "A" | Maksimālais punktu skaits
21.4.1. | Piedāvājuma cena | 98
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 98, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā cena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā cena.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B)