## CO2 lāzers
Medicīniskā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
CO2 ķirurģiskā lāzersistēma ar dūmu atsūcēju - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Lāzera vadība izmantojot vismaz 8'' krāsainu skārienjutīgu ekrānu
2. | Integrēta uz ratiņiem ar 4 riteņiem no kuriem vismaz 2 ar bremzi
3. | Integrēta roka darba galvas pozicionēšanai un manipulāciju veikšanai
4. | Ražotāja sagatavoti terapijas protokoli
5. | Lietotājam iespējams sagatavot un saglabāt savus protokolus
6. | Lāzera jauda iestatāma vismaz 0,1-30 W diapazonā
7. | Lāzera avota viļņa garums 10,6 µm
8. | Vismaz šādi starošanas režīmi:
8.1. | Nepārtrauktas starošanas (CW)
8.2. | Pulsējošs (SP un HP)
8.3. | Pulsējošs ar impulsu frekvences automātisku pielāgošanu izvēlētajai jaudai (DP)
9. | Frekvenču diapazons pulsējošajiem režīmiem vismaz 5-100 Hz
10. | Apstarojamās zonas izgaismošana ar redzamās gaismas avotu
11. | Frakcionētās skenēšanas režīms
11.1. | Automātiska apstarojamā apgabala punktveida skenēšana
11.2. | Iespējams izvēlēties dažādas skenēšanas formas (vismaz punktveida, līnijas, taisnstūra, elipses (vai līdzīgas formas) un apļveida)
11.3. | Vismaz normāls, vienmērīgs un pilnībā jaukts (random - lai nodrošinātu audu pārkaršanas riska mazināšanu) skenēšanas režīms
11.4. | Maksimālais skenēšanas laukums ne mazāks par 14 x 14 mm
11.5. | Aiztures laiks iestatāms vismaz no 100 līdz 800 ms
11.6. | Distance starp punktiem iestatāma no vismaz 50 līdz 2000 µm
11.7. | Pieejami visi 8. punktā norādītie režīmi
12. | Barošanu nodrošina 220/230V 50/60 Hz tīkls
13. | Komplektācijā nepieciešamie uzgaļi, lai nodrošinātu 11 punktā noteiktās prasības
14. | Standarta rokturi/uzgaļi ķirurģiskām manipulācijām (komplektācijā iekļauti vismaz 2 dažādi - pirms piegādes saskaņot ar pasūtītāju)
15. | Komplektācijā vismaz 2 atkārtoti lietojamas aizsargbrilles ārstam un vismaz 2 pacientam
16. | Dūmu atsūcējs - 1 gab. | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
16.1. | Pielietojams dermatoloģijā elektroķirurģijas un lāzerķirurģijas manipulācijām
16.2. | Integrēts uz statīva vai tiešā veidā novietots 4 riteņiem no kuriem vismaz 2 ar bremzi
16.3. | Iespēja aktivizēt/deaktivizēt nosūci vismaz ar kājas pedāli
16.4. | Regulējama gaisa plūsma
16.5. | Maksimālā gaisa plūsma vismaz 300 l/min
16.6. | Vairāku pakāpju filtrācija, kas absorbē smakas un daļiņu izplatīšanos telpā
16.7. | Vismaz HEPA filtrs daļiņu aizturēšanai
16.8. | Barošanu nodrošina 220/230V 50/60 Hz tīkls
16.9. | Komplektācijā:
16.9.1. | Kājas pedālis manuālai vadībai
16.9.2. | Filtrs/filtri, lai nodrošinātu vismaz 35 darba stundas pie maksimālās plūsmas
16.9.3. | 22 mm standarta savienojums
16.10. | Integrēta atsūkšanas caurule ar vairākiem fiksējamiem posmiem vai cits risinājums atsūkšanas caurules pozicionēšanai pie manipulācijas veikšanas vietas
16. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Endoskopi
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
1. | Videokolonoskops - 1 gab. | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1.1. | Redzes lauks standarta apskates laikā ne mazāk kā 160°
1.2. | Minimālais skaidras redzamības attālums standarta apskates laikā ne lielāks par 3 mm
1.3. | Maksimālais skaidras redzamības attālums standarta apskates laikā ne mazāks par 100 mm
1.4. | Distālā gala diametrs ne lielāks par 13,5 mm
1.5. | Ievadāmās daļas diametrs ne lielāks par 13 mm
1.6. | Saliekšana uz augšu, uz leju ne mazāk kā 180°/180°
1.7. | Saliekšana pa labi, pa kreisi ne mazāk kā 160°/160°
1.8. | Instrumentu kanāla diametrs ne mazāk kā 3,7 mm
1.9. | Darba daļas garums ne mazāk kā 1680 mm
1.10. | Minimālais endoterapijas instrumentu apskates attālums ne vairāk kā 3 mm
1.11. | Papildu ūdens padeves kanāls
1.12. | Ūdens drošs (hermētisks) pieslēguma savienojums videosistēmai un gaismas avotam, pilnībā iemērcams
1.13. | Vismaz četru procesora funkciju kontrole no endoskopa vadības daļas
1.14. | Endoskopa identifikācijas funkcija
1.15. | HD attēla kvalitāte
1.16. | Iespēja lietot apskates laikā optisku (bāzētu uz gaismas filtriem) attēla pastiprinājuma tehnoloģiju, kas ir iestrādāta savietojamā video procesorā un gaismas avotā
1.17. | Endoskopā ietverta atmiņas karte videoprocesora iestatījumu saglabāšanai (baltais balanss, filtrētās gaismas balanss, iekārtas modelis, sērijas Nr., veikto izmeklējumu skaits)
1.18. | Elektroniskā palielinājuma (zoom) funkcija
1.19. | Vismaz 2 gaismas vadi
1.20. | Augsta spēka pārvades funkcija, pasīvās saliekšanas funkcija, maināmas endoskopa cietības funkcija
1.21. | Ūdens drošs savienojums videosistēmai un gaismas avotam, pilnībā iemērcams
1.22. | Pilnībā hermētisks
1.23. | Komplektācijā iekļauti visi nepieciešamie aksesuāri iekārtas lietošanai, tīrīšanai un glabāšanai atbilstoši ražotāja noteiktajai standarta komplektācijai
2. | Videogastroskops - 1 gab. | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
2.1. | Redzes lauks ne mazāks kā 140°
2.2. | Minimālais skaidras redzamības attālums ne lielāks par 3 mm
2.3. | Maksimālais skaidras redzamības attālums ne mazāks par 100 mm
2.4. | Distālā gala diametrs ne lielāks par 9,5 mm
2.5. | Ievadāmās daļas diametrs ne lielāks par 9,5 mm
2.6. | Saliekšana uz augšu/uz leju ne mazāk kā 210°/90°
2.7. | Saliekšana pa labi/pa kreisi ne mazāk kā 100°/100°
2.8. | Instrumentu kanāla diametrs ne mazāks kā 2,8 mm
2.9. | Darba garums ne mazāk kā 1030 mm
2.10. | Minimālais endoterapijas instrumentu apskates attālums ne vairāk kā 3 mm
2.11. | CCD tips: krāsu
2.12. | HD attēla kvalitāte
2.13. | Iespēja lietot apskates laikā optisku (bāzētu uz gaismas filtriem) attēla pastiprinājuma tehnoloģiju, kas ir iestrādāta savietojamā video procesorā un gaismas avotā
2.14. | Vismaz četru procesora funkciju kontrole no endoskopa vadības daļas
2.15. | Endoskopa identifikācijas funkcija
2.16. | Endoskopā ietverta atmiņas karte videoprocesora iestatījumu saglabāšanai (baltais balanss, filtrētās gaismas balanss, iekārtas modelis, sērijas Nr., veikto izmeklējumu skaits)
2.17. | Elektroniskā palielinājuma (zoom) funkcija
2.18. | Vismaz 2 gaismas vadi
2.19. | Gaisa un ūdens padeves kanāls
2.20. | Papildu ūdens padeves kanāls
2.21. | Pilnībā hermētisks
2.22. | Ūdens drošs savienojums videosistēmai un gaismas avotam, pilnībā iemērcams
2.23. | Komplektācijā iekļauti visi nepieciešamie aksesuāri iekārtas lietošanai, tīrīšanai un glabāšanai atbilstoši ražotāja noteiktajai standarta komplektācijai
3. | Citas prasības:
Kolonoskops un gastraskops savietojams ar slimnīcā lietošanā esošo Olympus videosistēmu vai piedāvājumā jāiekļauj uz ratiem novietota videosistēma, kas iekļauj vismaz monitoru, video procesoru, gaismas avotu un nodrošina savienojumu ar ENDOBASE datu bāzi vai jāiekļauj programmatūra ar pilnu DICOM funkcionalitāti
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu ietverot apmacību iekārtas tīrīšanai un dezinfekcijai
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas un apstrādes instrukcijas latviešu valodā

## Anestēzijas iekārta
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Anestēzijas iekārta - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Paredzēta automātiskai un manuālai plaušu mākslīgai ventilācijai, zemu un minimālu plūsmu vispārējās inhalācijas anestēzijas plūsmu nodrošināšanai ar integrētu gāzu analizatoru
2. | Iekārtas vadību jānodrošina ar skārienjūtīgu ekrānu un pogas/pogu palīdzību
3. | Skārienjutīgā ekrānas izmērs vismaz 15"
4. | Ventilatora vadībā ir tieša (1 soļa) pieeja svarīgākajiem ventilācijas parametriem: O2 koncentrācijai, svaigu gāzu plūsmai, elpināšanas spiedienam vai tilpumam, elpošanas frekvencei un PEEP
5. | Iespējama vienlaicīga ventilatora uzstādījumu, cilpu un līkņu atspoguļošana uz iekārtas ekrāna
6. | Vismaz 2 dažādu cilpu attēlošanu
7. | Skaitlisku un grafisku trendu attēlošana un saglabāšana iekārtas atmiņā vismaz līdz 24 stundām
8. | Atspoguļoti vismaz šādi MPV parametri: elpošanas tilpums, spiediens, frekvence, I:E, PEEP, elpošanas minūtes tilpums, kompliance, elpceļu pretestība
9. | Skaitliska gāzu padeves spiedienu attēlošana
10. | Elektroniska plūsmas kontrole
11. | Nodrošina aizsardzību pret hipoksiska maisījuma pievadi pacientam (pieļaujamā zemākā O2 koncentrācija ir 25% O2 + N2O maisījumā)
12. | Iespēja nodrošina ekrāna skatu, kurā tiek parādīta aptuvenā minimālā O2 plūsma, lai sasniegtu ieelpoto minimālo O2 koncentrāciju
13. | Nodrošinātas svarīgākās iekārtas darbības vizuālās un akustiskās trauksmes
14. | Trauksmes signāls apklusināms uz vismaz 60 sekundēm
15. | Automātiska patērēto anestēzijas vielu uzskaite
16. | Rīks anestēzijas vielu patēriņa optimizācijai ar mērķi to samazināt
17. | Automātiska noplūdes kompensācijas funkcija
18. | Anestēzijas iekārta nodrošina testēšanas programmu iekārtas parametru (piemēram, ventilācijas sistēmas, iztvaikotāju, O2 sensora, gāzu padeves spiedienu utml.) pārbaudei pirms darba uzsākšanas
19. | Testēšanas procesa atspoguļojums ilustratīvi displejā ar tekstu un attēliem
20. | Paredzēta iespēja apiet testēšanas procesu steidzamas anestēzijas gadījumos
21. | Iekārta nodrošina vismaz šādus vai ekvivalentus elpināšanas režīmus:
21.1. | VCV
21.2. | PCV
21.3. | SIMV-VC
21.4. | SIMV-PC
21.5. | PSV+Apnea
21.6. | PCV-VG
21.7. | CPAP+PSV
22. | Iekārta nodrošina vismaz šādu parametru uzstādīšanas iespējas:
22.1. | Ieelpas tilpuma diapazons ne šaurāks par 50 – 1400 ml
22.2. | Elpināšanas frekvences diapazons ne šaurāks par 5-100 reizes/min vismaz VCV un PCV režīmos
22.3. | PEEP diapazons ne šaurāks par 4-20 cm H2O
22.4. | Plūsmas trigger zemākais slieksnis ne lielāks par 0,5 l/min
22.5. | Ieelpas spiediena diapazons vismaz līdz 60 cm H2O
22.6. | Atbalsta spiediena diapazons vismaz līdz 40 cm H2O
22.7. | Individuāli pielāgojama ieelpas spiediena augstākā pieļaujamā robeža vismaz līdz 70 cm H2O
22.8. | Ieelpas/izelpas (I:E) attiecības diapazons ne šaurāks par 2:1 – 1:4
23. | Gāzu modulis, kas nodrošina vismaz CO2 un 3 gaistošo inhalācijas anestēzijas vielu (izoflurāna, sevoflurāna, desflurāna) koncentrāciju monitoringu ieelpas un izelpas gaisā un attēlošanu uz anestēzijas iekārtas displeja
24. | Iekārtai jānodrošina pieslēgums 2 gāzu (O2 un saspiestā gaisa) centralizētai padevei (~5 bar) ar skandināvu tipa konektoriem
24.1. | Komplektācijā jāiekļauj savienojošās caurules
25. | Jānodrošina pieslēgšana pie saspiestā gaisa balona
25.1. | Komplektācijā jāiekļauj nepieciešami savienojumi pieslēgšanai
26. | Svaigu gāzu plūsmas diapazons ne šaurāks par 1 – 10 l/min
27. | Poga straujai O2 padevei elpošanas sistēmā, kas nodrošina ne mazāk kā 35 l/min
28. | Integrēts papildus atsevišķs skābekļa dozators O2 inhalācijai reģionālās anestēzijas laikā (regulējams robežās 0 – 10 l/min)
29. | Iekārta aprīkota ar iebūvētu venturi tipa vakuuma sūkni (darbojas no darba gāzes)
29.1. | Komplektācijā autoklavējams vakuuma trauks (vismaz 2 gab.)
30. | Standrta 22/15 mm konektori elpošanas kontūram
31. | Integrēta pievienošana pasīvajai vai zemas plūsmas aktīvajai anestēzijas gāzu novadīšanas sistēmai
31.1. | Komplektācijā savienojošā caurule slimnīcas AGSS sistēmai
32. | Vismaz 2 iztvaikotāju pieslēgumvietas
32.1. | Komplektācijā sevoflurāna iztvaikotājs ar Quik Fil anestēzijas vielas uzpildes sistēmu
33. | Integrēta O2 un anestētiķa nepārtrauktas padeves iespēja pēkšņu ventilatora darbības un displeja bojājumu gadījumos ar O2 plūsmas kontroli vismaz no 0-10 l/min
34. | Iekārta aprīkota ar automātisku pacienta kontūra noslēgšanu absorbenta nomaiņai operācijas laikā
35. | Iespēja lietot atkārtoti lietojamus, gan vienreizlietojamus absorbenta traukus
35.1. | Komplektācijā atkārtoti lietojams CO2 absorbenta trauks ar iebūvētu vai atsevišķu atkārtoti lietojamu mitruma uztvērēju
36. | Dezinficējamas (vai autoklavējamas) un lateksu nesaturošas elpošanas kontūra un absorbenta tvertnes sastāvdaļas, izjaucamas bez papildus instrumentu pielietošanas
37. | Iekārta aprīkota ar paramagnētisku vai ekvivalentu skābekļa senosoru ieelpas/izelpas skābekļa koncentrācijas noteikšanai
38. | Iekārtai dezinficējami un/vai autoklavējami ieelpas/izelpas plūsmas sensori
39. | Viens solis (slēdzis) pārejai no manuālā uz automātisku ventilāciju un otrādi
40. | Integrēta anesteziologa darba vieta pierakstu veikšanai ar apgaismojumu
41. | Rokturis iekārtas pārvietošanai
42. | Integrēts akumulators ar darbības laiku ne mazāk kā 60 minūtes
43. | Barošanu nodrošina standarta 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
44. | Iekārta integrēta uz ratiem ar centrālo bremžu sistēmu un vismaz 1 slēdzamu atvilktni
45. | Elpināšanas maisa roka
46. | Integrēts stiprinājums pacientu monitoram
47. | Pacientu monitors - 1 gab. | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
47.1. | Krāsains LCD monitors ne mazāks kā 12'' pa diagonāli
47.2. | Vienlaicīgs vismaz 6 līkņu atspoguļojums ekrānā atšķirīgās un pēc izvēles maināmās krāsās
47.3. | Monitora iestatīšana un parametru apskate notiek, izmantojot skārienjutīgu ekrānu vai skārienjutīgu ekrānu un pogas vai rotējošas pogas
47.4. | Ar krāsām kodētas monitoringa kabeļu ligzdas
47.5. | Iekārtas darbības laiks no iebūvēta akumulatora ne mazāk par 2h
47.6. | Vismaz 3 līmeņu audiovizuālās trauksmes
47.7. | Ar vienas pogas palīdzību iespējams apturēt trauksmi uz vismaz 1 minūti
47.8. | Iespējams aplūkot visu parametru līknes vismaz 48 h
47.9. | Iespējams savienot centrālajā novērošanas sistēmā izmantojot HL7 standarta protokolu
47.10. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
47.11. | EKG monitorēšana
47.11.1. | EKG reģistrēšana no 3 novadījumiem
47.11.2. | ST segmenta izmaiņu attēlojums reālajā laikā
47.11.3. | Pilna aritmijas analīze
47.11.4. | Kardiostimulatora signāla atpazīšana
47.11.5. | Sirds darbības ritma nolasīšanas diapazons ne šaurāks par 30 līdz 270 reizes/min
47.11.6. | Informācija attēlota skaitliskā un līkņu veidā
47.11.7. | Komplektā EKG kabelis 3 novadījumiem un savienojošais kabelis, ja nepieciešams
47.12. | SpO2 monitorēšana
47.12.1. | SpO2 mērīšanas diapazons no 1-100%
47.12.2. | Mērījumu kļūda robežās 70-100% ne lielā kā +/- 2%
47.12.3. | Pulsa frekvences diapazons ne šaurāks par 30 līdz 240 reizes/min
47.12.4. | Informācija attēlotu ciparu un grafiskā veidā
47.12.5. | Komplektā iekļauts atkārtoti lietojams pieaugušo pirksta SpO2 sensors un savienojošais kabelis (ja nepieciešams)
47.13. | Neinvazīvā spiediena monitorēšana
47.13.1. | Mērīšana - manuāli un automātiski pēc brīvi izvēlēta laika intervāla diapozonā ne šaurākā par 1 līdz 120 min
47.13.2. | Mērīšanas diapazons robežās vismaz no 10 līdz 270 mm Hg
47.13.3. | Ar 1-soļa pieeju tūlītējai mērījuma aktivizēšanai
47.13.4. | Komplektā standarta un liela izmēra neinvazīvā spiediena manšete
47.14. | Invazīvā asins spiediena mērīšanas
47.14.1. | Vismaz 2 invazīvā asins spiediena mērījuma kanāli
47.14.2. | Mērījumu diapazons ne šaurāks par -40 līdz 320 mm Hg
47.15.. | Temperatūras mērīšanas funkcija
47.15.1. | Iespēja vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 2 temperatūras zondes
47.15.2. | Izšķiršanas spēja vismaz 0,1°C
47.15.3. | Mērījumu diapazons ne šaurāks par 25°C līdz 43°C
47.15.4. | Precizitāte robežās ± 0,1 °C
47.15.5. | Komplektācijā iekļauta ādas temperatūras un rektālās temperatūras zondes un savienojošie kabeļi, ja nepieciešami
47.16. | Savietojams ar 45. punktā norādīto anestēzijas iekārtas stiprinājumu
47. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Endoskopu dezinfekcijas iekarta
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 4. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Endoskopu mazgāšanas - dezinfekcijas iekārtu sistēma - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms):
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Iekārtu sistēma piemērota divu endoskopu mazgāšanai un augsta līmeņa dezinfekcijai atbilstoši EN ISO 15883 standartam
2. | Iekārtu sistēma var būt divvietīga iekārta vai divas neatkarīgas iekārtas
3. | Endoskopu apstrāde noris asinhroni
4. | Laiks neatkarīgai vismaz 5 endoskopu pilnīgai apstrādei nepārsniedz 65 minūtes
5. | Pašdezinfekcijas programma
6. | Endoskopu atpazīšanas funkcija
7. | Svītru kodu lasītājs
8. | Endoskopu ielāde kamerā no augšas ergonomiskā augstumā 1,1±0,15 m
9. | Integrēta sistēma endoskopu kanālu noplūdes testam un spiediena monitorēšanai visā cikla laikā katram kanālam
10. | Neatkarīga kritisko parametru kontrole visā cikla laikā
11. | Vismaz 7'' krāsains skārienjutīgs ekrāns iekārtas vadībai un procesu attēlošanai
12. | Integrēts cikla izdruku printeris
12.1. | Komplektācijā iekļauti vismaz 5 termopapīra ruļļi
13. | Piemērots slimnīcā esošo Olympus endoskopu apstrādei un komplektācijā iekļauti visi nepieciešamie konektori un adapteri procesa nodrošināšanai
14. | Komplektācijā jāiekļauj piedāvātās sistēmas endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi 1000 standarta cikliem
15. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
16. | Savietojams ar slimnīcā esošajām komunikācijām - ūdens pievadu (atbilstoši Bauskas novada ūdens tīkla kvalitātei) un kanalizāciju
17. | Piedāvājumā jāiekļauj neatkarīga ūdens sagatavošanas sistēma vai filtri, ja tādi nepieciešami atbilstošai iekārtu sistēmas ūdens sagatavošanai
17. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti (tostarp ūdens sagatavošanas iekārtai, ja tāda nepieciešama) ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## OCT
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 5. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Optiskās koherences tomogrāfijas iekārta - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms):
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Paredzēta aizmugurēja acs segmenta izmeklēšanai, tīklenes attēlošanai (konfokālā skenēšana), priekšēja acs segmenta izmeklēšanai
2. | Spektrālā domēna OCT
3. | Skenēšanas gaismas avots: superluminiscenta diode, 840 nm
4. | Skenēšanas ātrums vismaz 100000 skani/sek
5. | Minimālais zīlītes diametrs ne lielāks kā 2 mm
6. | Skenēšanas dziļums vismaz 2,9 mm
7. | OCT izšķirtspēja aizmugurējam segmentam:
7.1. | Vismaz 5 μm dziļumā
7.2. | Vismaz 15 μm platumā
8. | Dioptriju kompensācijas diapazons vismaz ±20 dioptrijas
9. | Tīklenes attēlošana:
9.1. | Konfokālā lāzera skenēšana
9.2. | Skenēšanas gaismas avots: superluminiscenta diode, 750 nm
9.3. | Skata leņķis vismaz 35°x 30°
10. | Skenēšanas veidi aizmugurējam segmentam:
10.1. | Kubs - makula
10.2. | Kubs - optiskais disks
10.3. | Rastrs - 1, 5, 21 līnija, krusts, radiālais
10.4. | Rastra garums vismaz līdz 12 mm
11. | Skenēšanas veidi priekšējam segmentam:
11.1. | Kubs
11.2. | HD leņkis
11.3. | HD radzene
11.4. | Pahimetrija
11.5. | Platais leņķis/leņkis
11.6. | 5 līniju rastrs
11.7. | Priekšēja kamera
12. | Programmatūra nodrošina:
12.1. | Tīklenes izmeklējumi
12.1.1. | Makulas biezuma analīze ar references datubāzi
12.1.2. | Makulas izmaiņu analīze
12.1.3. | Tīklenes pigmenta epitēlija (RPE) analīze
12.1.4. | 3D vizuālizēšana
12.1.5. | En-face
12.1.6. | Wellness Exam
12.2. | Glaukomas izmeklējumi
12.2.1. | Progresījas analīze
12.2.2. | Ganglionāro šūnu/iekšējā pleksiforma slāņa biezuma analīze ar references datubāzi
12.2.3. | Tīklenes nervu šķiedru slāņa biezuma analīze ar references datubāzi
12.2.4. | Redzes nerva hipoplāzijas parametru analīze ar references datubāzi
12.2.5. | Wellness Exam
12.3. | Priekšēja segmenta izmeklējumi
12.3.1. | 9 mm epitēlija biezums un pahimetrijas kartes
12.3.2. | HD radzene un radzenes mērīšanas rīks
12.3.3. | Priekšējās kameras attēlošana un mērīšana
12.3.4. | Leņķa mērījumi un mērījuma rīki glaukomai
13. | Programmatūra ietver pacientu datu bāzi, izmeklējumu veikšanai programmu, attēlu saglābāšanu un atskaišu drukāšanu
14. | OCT angiogrāfijas pieslēgšanas opcija
15. | Atskaišu konfigurēšana atbilstoši ārstu prasībām
16. | Komplektācijā pilns aprīkojums, kas nepieciešams iekārtas darbības nodrošināšanai un attēļu apstrādei (piem., monitors, tastatūra)
17. | Integrēts cietais disks datu uzglabāšanai
18. | Pieslēgums attālinātai attēlu apskatei vismaz no 1 ārsta darba vietas
19. | Motorizēts zoda balsts
20. | Komplektācijā ar elektrisko augstuma regulāciju galds. piemērots iekārtas un to sastāvdaļu novietošanai un izmeklējumu veikšanai pacientam atrodoties sēdošā stāvoklī
21. | Komplektācijā lāzeru printeris A4 formāta attēlu drukai
22. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
23. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā