## Saturs
Saturs |  |  | Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma punktu piešķiršanas sistēma
Nr. | Nosaukums | Skaits*** | Cena (A), maksimālais punktu skaits | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados) (B), maksimālais punktu skaits | Iekārtai nav nepieciešama kalibrēšana (C) , maksimālais punktu skaits | Preces/ iekārtas elektroenerģijas patēriņš vai Preces/Iekārtas energoefektivitātē (D), maksimālais punktu skaits | Iekārtas darbības laiks no akumulatora (E), maksimālais punktu skaits | Mērīšanas kļūda ne zemāka par +/- 3 mmHg (F), maksimālais punktu skaits | Vēlama nodrošināšana iekārtas klīnisko datu integrācija ar ražotāja Philips klīniskās pacientu datu uzskaites sistēmu ICCA (G), maksimālais punktu skaits | Pieejams binokulārais autovadītāju tests (H), maksimālais punktu skaits | Kopā
1. | Stacionārs spirogrāfs ar un bez bronhoprovokācijas moduļa | 4 | 75 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2. | Pacienta vitālo funkciju monitors | 1 | 70 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100
3. | Pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta | 1 | 70 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100
4. | Infūziju sūknis | 20 | 80 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
5. | Kompjuterizēts perimetrs redzes lauka noteikšanai | 1 | 75 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
6. | Ginekoloģijas izmeklējumu kušete/krēsls | 2 | 80 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7. | Alaris perfuzoru rezerves daļas | Skatīt pie pozīcijas | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100

## Obl.pras.
nr. | Obligātās prasības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
|  | 1. pozīcija - Stacionārs spirogrāfs ar un bez bronhoprovokācijas moduļa | 2. pozīcija - Pacienta vitālo funkciju monitors | 3.pozīcija - Pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta | 4. pozīcija - Infūziju sūknis | 5. pozīcija - Kompjuterizēts perimetrs redzes lauka noteikšanai | 6. pozīcija - Ginekoloģijas izmeklējumu kušete/krēsls | 7. Pozīcija - Alaris perfuzoru rezerves daļas
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | [5 empty] | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā. Vai arī ražotāja apliecinājums, ka autorizācija nav nepieciešama. Ja iesniegtais piedāvājums sastāv no dažāda ražotāja iekārtām autorizācijas vēstule jāiesniedz par katru ražotāju.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt atbilstības deklarācijas kopiju par katru iekārtu)
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt CE sertifikāta kopiju par katru iekārtu, ja attiecināms)
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par Preces garantijas remonta un tehniskās apkalpošanas pasākumu, ja tādi ir nepieciešami, nodrošināšanas iespējām. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt inženiera sertifikātu par katru iekārtu, ja attiecināms) | [5 empty] | Nav attiecināms
5 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt periodiski veicamo darbu sarakstu par katru iekārtu, ja attiecināms)
6 | Piedāvājumā iesniegt iespējamās remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas pēc garantijas periodā, ja ražotājs tādas ir paredzējis. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas par katru iekārtu, ja attiecināms) | Izmaksas norādīt sadaļā "Iekārtu tehniskā apkalpošana" | Izmaksas norādīt sadaļā "Iekārtu tehniskā apkalpošana" | Izmaksas norādīt sadaļā "Iekārtu tehniskā apkalpošana" | Izmaksas norādīt sadaļā "Iekārtu tehniskā apkalpošana"
Prasības precei:
7 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces nosacījumu izpildi. | [5 empty] | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces nosacījumu izpildi.
8 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. | [6 empty] | Nav attiecināms
9 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina ierīces remontu un periodiskos darbus atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, ja ražotājs tādu ir paredzējis.
10 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Preci, kuras vada apmācīts speciālists, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
11 | Prece tiek piegādāta 90 dienu laikā, lūdzam norādīt iekārtas piegādes laiku. Paredzamais iekārtu uzstādīšanas laiks ir 2024. gada jūlijs, preču pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības 2024. gadā. | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku:
Preces piegādes nosacījumi:
12 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu (gan papīra, gan digitālā formātā) un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi. | [5 empty] | Nav attiecināms
13 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, ierīces funkcionālo un elektrodrošības pārbaudi, kā arī funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu(ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas ierīces tehniskajā dokumentācijā), iesniedz domenentāciju par šo darbu izpildi.
14 | Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces lietotāja apmācību un izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu; Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu medicīniskās ierīces īpašniekam vai turētājam.
15 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu pasūtītājam (Attiecināms uz Aktīvām IIa, aktīvām IIb un aktīvām III klases medicīnas ierīcēm ierīcēm, kurām ražotājs šādu pārbaudi ir noteicis)
Tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumi
16 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi. |  |  |  |  | Nav attiecināms
17 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja autorizētais pārstāvis iekārtas tehnisko apkalpošanu nenodrošina uz vietas, bet ierīce tiek sūtīta ražotājam, tad to norādīt piedāvājumā.
18 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un 2023.gada 15.augusta Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 59., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības, ja attiecināms.
19 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
20 | Ierīces defektācija tiek veikta trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, iesniedzot rakstisku atzinumu par ierīces tehnisko stāvokli. Darbības traucējumi tiek novērsti 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
21 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
22 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā trīs mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
23 | Garantēt, ka tehnisko apkalpošanu veic ražotājs vai ražotāja atbilstoši apmācīts un sertificēts speciālists, ja ražotājs tā paredzējis.
24 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
25 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.tml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/tehniskās apkalpošanas stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
26 | Periodiski veicamo darbu cenā ir ietvertas visas elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes izmaksas, ja ražotājs tādas pārbaudes ir paredzējis.
27 | Periodisko veicamo darbu veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri u.tml.) izmaksas jāiekļauj pakalpojuma cenā.
28 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, kas ir nepieciešams, lai varētu plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika
29 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka tos var veikt Slimnīcas tehniskais personāls
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
30 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
31 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
34 | Iepirkums sadalīts 7 pozīcijās, līgums tiks slēgts par katru pozīciju atsevišķi, parakstot vispārīgo vienošanos.
35 | Pozīcijās 1. -4. tiks vērtēta iekārtas, piederumu un uzturēšanas cenu summa, 5. pozīcijā tiks vērtēta iekārtas un uzturēšanas cenu summa, 6. un 7. pozīcijā tiks vērtēta iekārtas cenu summa. Līguma slēgšanas tiesības saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam.
36 | Ja iekārtai periodiski veicamo darbu saturs mainās, tad iekārtu tehniskās apkalpošanas piedāvājumā katru periodiski veicamā darba veidu norādīt atsevišķi, veidojot papildus rindas pēc nepieciešamības
Izmantotās definīcijas:
*Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
**Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība
***Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.

## 1
1. pozīcija - Stacionārs spirogrāfs ar un bez bronhoprovokācijas moduļa |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1. | Nosaukums: Stacionārs spirogrāfs ar un bez bronhoprovokācijas moduļa (Nom. kods 20005004) | 4 (divi no katras modifikācijas)
1.1. | Veicamās funkcijas:
1.1.1. | Elpošanas funkcionālās diagnostikas mērījumu veikšana
1.2. | Tehniskās prasības:
1.2.1. | Divas iekārtas ar bronhoprovokācijas moduli, divas iekārtas - bez bronhoprovokācijas moduļa
1.2.2. | Iespējams veikt ne mazāk kā šādus mērījumus: VT, BF, MV, ERV, IC, IRV, VCin, VCex, VCmax, Ti, TE, Ttot, FVC, FEV1, FEV.5, FEV2, FEV3, FEV1%VCmax, FEV1%FVC, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MMEF, FEF75/85, PIF, MIF50, MEF50%MIF50, MVV, BF_MVV, VT_MVV
1.2.3. | Plūsmas mērījumu veikšana:
1.2.3.1. | Izmantojot apsildāmu pneimotahogrāfijas sensoru vai līdzvērtīgs risinājums
1.2.3.2. | Mērījumu diapazons ne mazāk kā no -18 līdz +18 l/s
1.2.3.3. | Plūsmas sensora precizitāte diapazonā no -16 līdz +16 l/s ne vairāk kā 2%
1.2.3.4. | Plūsmas sensora izšķirtspēja ne sliktāka kā 10 ml/s
1.2.4. | Tilpuma mērījumu veikšana:
1.2.4.1 | Mērījumu diapazons ne mazāk kā no -20 līdz +20 l/s
1.2.4.2 | Tilpuma aprēķinu precizitāte ne sliktāka kā ± 3 %
1.2.4.3 | Tilpuma aprēķinu izšķirtspēja ne vairāk kā 1 ml
1.2.4.4 | Automātiska BTPS (Body Temperature and Pressure Saturated) korekcija
1.2.5. | Mutes spiediena mērījumu veikšana:
1.2.5.1. | Mērījumus nodrošina pjezorezistīvais sensors
1.2.5.2. | Mērījumu diapazons ne mazāks kā +/- 20 kPa (+/- 150 mm Hg)
1.2.5.3 | Mērījumu precizitāte ne vairāk kā +/-5%
1.2.5.4 | Mērījumu izšķirtspēja ne sliktāka kā 0.001 Pa
1.2.6. | Bronhoprovokācijas veikšana:
1.2.6.1 | Bronhoprovokācijas moduļa kompresora plūsmas mērījumi robežās vismaz līdz 8 l/min
1.2.6.2 | Bronhoprovokācijas moduļa kompresora spiediena mērījumi robežās vismaz līdz 1.4 bar
1.2.6.3 | Bronhoprovokācijas moduļa nebulaizers ir saspiesta gaisa tipa nebulaizers ar izejas jaudu ne mazāku kā 180 mg/min
1.2.7. | Prasības datu interpretācijas un arhivēšanas programmai:
1.2.7.1 | Datu interpretācijas programmai jānodrošina 1.2.1. punktā minēto mērījumu attēlošanu un apstrādi
1.2.7.2 | Iespēja veikt paralēli vairākus mērījumus
1.2.7.3 | Iekļautas spirometrijas attēlošanas programmas pieaugušo un pediatrisko pacientu mērījumu attēlošanai
1.2.7.4 | Automātiska interpretācijas funkcija
1.2.7.5 | Testu līkņu salīdzināšanas iespēja
1.2.7.6 | Ietver pacientu datubāzi ar datu dublēšanas/atjaunošanas funkciju
1.2.7.6.1. | Visām darba stacijām (piegādātajām sistēmām) jānodrošina vienota datubāze
1.2.7.6.2. | Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda risinājumā izmantotās datubāzes pārvaldības sistēmas un piedāvājumā jāiekļauj nepieciešamās licences.
1.2.7.7 | Izmeklējumu meklēšana pēc pacientu datiem
1.2.7.8 | Iespēja mainīt rezultātu izkārtojumu slēdzienā
1.2.7.9 | Mērījumu rezultātu saglabāšana ne mazāk kā PDF vai līdzvērtīgā formātā
1.2.7.10 | Iespēja pievienot piezīmes un aprakstus iegūtajiem rezultātiem
1.2.8. | Prasības darba stacijai:
1.2.8.1 | Dators ar Windows 10 Pro vai jaunāku programmatūru komplektācijā ar vismaz 22'' monitoru, klaviatūru un peli
1.2.8.2 | Datora veiktspēja atbilstoša piedāvātā spirogrāfa un programmatūras lietošanai
Pretendentam jāiekļauj piedāvājumā nepieciešamās operētājsistēmas un programmatūras licences risinājuma darbībai aprakstītajā apjomā.
1.2.8.3 | Savienojums ar iekārtu caur USB savienojuma portu vai līdzvērtīgs risinājums
1.2.8.4 | Iespējams savienot ar printeri
1.2.8.5 | Darba stacija ar spirogrāfu un printeri izvietota uz pārvietojama galdiņa, iekļauts komplektācijā. Galdiņa riteņi aprīkoti ar bremzēm.
1.2.8.6 | Komplektācijā iekļauts krāsainais printeris
1.2.9. | Komplektācijā iekļauti nepieciešamie kalibrēšanas instrumenti (ja nepieciešami)
1.2.10. | Iekārtu iespējams savienot ar slimnīcas informācijas sistēmu (SIS) (HL7 interfeiss):
1.2.10.1. | Piedāvājumā jāiekļauj visas nepieciešamās licences un lietojumprogrammu saskarnes apraksti (API - application programming interface), lai varētu tikt nodrošināta integrācija ar pasūtītāja SIS sistēmu.
1.2.10.2. | Sistēmai jānodrošina Worklist funkcija, izvēloties izmeklējumus pēc modalitātes, pacienta datiem, nosūtītāja, izmeklējuma zonas, datuma. Worklist jānodrošina funkcija HL7 datu iesūtīšana.
1.2.10.3. | Iespējama ārsta slēdziena eksportēšana uz SIS (PDF vai līdzvērtīgā formātā)
1.2.11. | Vēlama iespēja automātiski iegūt datus par katras iekārtas darbības noslodzi (piemēram, veikto izmeklējumu skaitu ar konkrēto iekārtu), iespējami pielāgoti risinājumi
1.3. | Spirogrāfu modifikācijas
1.3.1. | Spirogrāfs ar bronhoprovokācijas moduli | 2
1.3.2. | Spirogrāfs bez bronhoprovokācijas moduļa | 2
1.4. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
1.4.3. | Nepieciešamie kalibrēšanas instrumenti (ja nepieciešams) | 1
1.4.4. | Dators komplektācijā ar monitoru, klaviatūru un peli | 1
1.4.5. | Datu interpretēšanas un arhivēšanas programmatūra | 1
1.4.6. | Pārvietojams galdiņš iekārtas izvietošanai | 1
1.4.7. | Tintes vai lāzera printeris | 1
1.4.8. | HL7 interfeiss iekārtas savienošanai ar SIS | 1
1.4.9. | Iemutes ar filtriem | 100
1.4.10 | Deguna klipši | 100
1.5. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par vienu vienību, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
1.5.1. | Iemutes ar filtriem | 5000
1.5.2. | Deguna klipši | 5000
1.5.3. | Citi piederumi, kas nepieciešami piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu)
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados)
C | Iekārtai nav nepieciešama kalibrēšana
D | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 75 | *Piezīme. Vērtējamā summa
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Iekārtai nav nepieciešama kalibrēšana | 5
D | Elektroenerģijas patēriņš | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C+D | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un D (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un D (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai D = (A vai D zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits 5) C daļai tiek piešķirti 5 punkti par prasību izpildi vai 0 punkti par neatbilstību prasībai;

## 2
2. pozīcija - Pacienta vitālo funkciju monitors |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
2. | Nosaukums: Pacienta vitālo funkciju monitors (Nom. kods 20016002) | 1
2.1. | Veicamās funkcijas:
2.1.1. | Pacientu vitālo funkciju monitorēšana (SpO2, neinvazīvais asinsspiediens) monitorēšana
2.2. | Tehniskās prasības:
2.2.1. | Pacientu vitālo funkciju rādītāji tiek attēloti uz displeja
2.2.2. | Monitora vadības sistēma – skārienjutīgs ekrāns
2.2.3. | Visu mērīto parametru vienlaikus attēlojums uz ekrāna skaitliskā formā
2.2.4. | Trauksmes režīmi visiem parametriem ar vizualizāciju uz ekrāna un skaņas indikāciju
2.2.5. | Vēlama Agrīnā brīdināšanas sistēma (Early warning score) ar pielāgojamiem parametriem
2.2.6. | Pacientu režīmi: jaundzimušais, pediatriskais, pieaugušais
2.2.7. | Trauksmes vizualizācija gan ekrānā, gan ar trauksmes lampu
2.2.8. | Darbināms no akumulatora un no elektrotīkla 220-240V, 50Hz
2.2.9. | Svars bez akumulatora, piederumiem un statīva nav lielāks par 3 kg
2.2.10. | Iekārta aprīkota ar ratiņiem
2.2.11. | Iekārtas ratiņi ar aprīkoti ar groziņu piederumu glabāšanai
2.2.12. | Riteņu protektors: termoplastiska gumija vai analogs
2.2.13. | Skābekļa saturācijas un pulsa mērīšanas funkcija (ar Masimo tehnoloģiju):
2.2.13.1. | Skābekļa saturācijas un pulsa mērīšanas funkcija - Masimo tehnoloģija
2.2.13.2. | Perfūzijas indeksa kalkulāciju un SpO2 mērījumu attēlošanu skaitliskās izteiksmes veidā procentos
2.2.13.3. | SpO2 mērīšanas diapazons no 70 līdz 100%
2.2.13.4. | Mērījumu kļūda pieaugušajiem ne lielāka par ± 2% robežās no 70 līdz 100%
2.2.13.5. | Pulsa frekvences mērīšana diapazonā ne mazāk kā no 30 līdz 240 reiz./ min
2.2.14. | Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērīšana funkcija:
2.2.14.1. | Mērīšanas metode: oscilometriskā
2.2.14.2. | Attēlošana skaitliskās izteiksmes veidā mm Hg st. (sistoliskais, diastoliskais un vidējais aritmētiskais spiediens)
2.2.14.3. | Mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 5 mm Hg st.
2.2.14.4. | Mērījumu diapazons pieaugušajiem ne mazāk kā 40 līdz 230 mm Hg st. (sistoliskais spiediens) un ne mazāk kā 20 līdz 200 mm Hg st. (diastoliskais spiediens)
2.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
2.3.1. | Monitors
2.3.2. | Barošanas bloks
2.3.3. | Statīvs uz riteņiem ar piederumu groziņu
2.3.4. | Sensors SpO2:
2.3.4.1. | Jaundzimušo, daudzreizlietojams vai 20 gab. vienreizlietojami (tiks precizēts pie pasūtīšanas)
2.3.4.2. | Pediatriskais, daudzreizlietojamais, pirksta
2.3.4.3. | Pieaugušo, daudzreizlietojamais, pirksta
2.3.4.4. | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2m, ja nepieciešams
2.3.5. | Manšetes, daudzreizlietojamās
2.3.5.1. | Vismaz piecu dažādu izmēru manšetes, kuras nosedz izmēru diapazonu vismaz no 10 -40 cm. Norādīt izmērus:
2.3.5.1.1. | 1. manšete
2.3.5.1.2. | 2. manšete
2.3.5.1.3. | 3. manšete
2.3.5.1.4. | 4. manšete
2.3.5.1.5. | 5. manšete
2.3.5.1.6. | Kabelis savienojošais neinvazīvā asinspiediena (ja attiecināms)
2.3.5.1.7. | Citi piederumi vai papildus komplektācija, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti.
2.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
2.4.1. | Sensors SpO2:
2.4.1.1. | Jaundzimušo, daudzreizlietojams | 1
2.4.1.2. | Pediatriskais, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
2.4.1.3. | Pieaugušo, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
2.4.1.4. | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 3m, ja nepieciešams | 1
2.4.1.5. | Jaundzimušo, vienreizlietojams (Ja pieejams, netiek iekļauts vērtējamajā cenā) | 1
2.4.2. | Manšetes, daudzreizlietojamās
2.4.2.1. | Vismaz piecu dažādu izmēru manšetes, kuras nosedz izmēru diapazonu vismaz no 10 -40 cm. Norādīt izmērus:
2.4.2.1.1. | 1. manšete | 1
2.4.2.1.2. | 2. manšete | 1
2.4.2.1.3. | 3. manšete | 1
2.4.2.1.4. | 4. manšete | 1
2.4.2.1.5. | 5. manšete | 1
2.4.3. | Kabelis savienojošais neinvazīvā asinsspiediena (ja attiecināms) | 1
2.4.4. | Citi piederumi, kas nepieciešami piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados)
D | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
E | Jānorāda iekārtas darbības laiks no akumulatora (h)
F | Mērīšanas preciziāte ne zemāka par +/- 3 mmHg
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 70
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
D | Elektroenerģijas patēriņš | 5
E | Iekārtas darbības laiks no akumulatora (h) | 10
F | Mērīšanas kļūda ne zemāka par +/- 3 mmHg | 5
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+D+E+F | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un D (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un D (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai D = (A vai D zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits 5) E (Iekārtas darbības laiks no akumulatora (h)) daļai visaugstākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. 6) Nākamās vērtības E (Iekārtas darbība no akumulatora) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli. E = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(E augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits 7) F (Mērīšanas precizitāte ne zemāka par +/- 3 mmHg) daļai tiek piešķirti 5 punkti par prasību izpildi vai 0 punkti par neatbilstību prasībai;

## 3
3.pozīcija - Pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
3 | Nosaukums: Pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta (Nom. kods 20009003) | 1
3.1. | Veicamās funkcijas:
3.1.1. | Pacientu mākslīgā plaušu ventilācija transportējot pacientus iekšēji slimnīcā un ārpus tās (piemērots lietošanai arī izmantojot aviācijas transportu)
3.2. | Tehniskās prasības:
3.2.1. | Piemērots jaundzimušo (minimālais pacienta svars ne lielāks par 0,5 kg), pediatrisko un pieaugušo pacientu mākslīgai plaušu ventilēšanai
3.2.2. | Iekārtas svars bez papildus aprīkojuma ne vairāk par 7 kg
3.2.3. | Kompakta, maksimālie izmēri ne vairāk par 40x30x30 cm
3.2.4. | Iekārtas vadība, iestatījumu, trauksmes paziņojumu, parametru, mērījumu līkņu un citas informācijas attēlošana un parametru iestatīšana izmantojot skārienjutīgu ekrānu ar diametru ne mazāku par 8” un/vai rotējošu pogu
3.2.5. | Aprīkota ar stiprinājumu/stiprinājumiem pie gultas vai transporta guļratiem
3.2.6. | Aprīkota ar LIV balonam (tilpums 2l vai 3l) piemērotu stiprinājumu iekārtas pārvietošanai rokās
3.2.7. | Iekārta aprīkota ar turbīnu saspiestā gaisa padeves nodrošināšanai
3.2.8. | Skābekļa padeve no skābekļa balona un Slimnīcas centrālās skābekļa padeves nodrošinot darbību spiediena diapazonā vismaz 4-6 bar
3.2.9. | Savienojošā skābekļa caurule ne īsāka par 3 m un ar AGA tipa konektoru (darbam no LIV tipa balona)
3.2.10. | Integrēts akumulators, kas nodrošina nepārtrauktu iekārtas darbību vismaz 6 stundas
3.2.11. | Barošanu nodrošina standarta 50/60 Hz 220/230V elektriskais tīkls
3.2.12. | Akumulatora uzlādes stāvokļa indikators
3.2.13. | Trauksmes, parametru un režīmu izmaiņu saglabāšana atmiņā, iespēja saglabāt ne mazāk par 500 notikumiem
3.2.14. | Gaidīšanas funkcija ar saglabātiem uzstādītajiem ventilācijas parametriem
3.2.15. | Vārsts pacienta elpošanas nodrošināšanai atslēdzoties ventilēšanai
3.2.16. | Iekārtas gaisa ieejā HEPA filtrs
3.2.17. | Neinvazīvs CO2 mērījumu modulis
3.2.18. | Iespējams izmantot plūsmas sensoru pacienta kontūrā
3.2.19. | Vēlama nodrošināšana iekārtas klīnisko datu integrācija ar ražotāja Philips klīniskās pacientu datu uzskaites sistēmu ICCA (IntelliSpace Critical Care & Anesthesia), izmantojot IntelliBridge Enterprise interfeisa sistēmu
3.2.20. | Iekārta nodrošina vismaz šādus vai ekvivalentus elpināšanas režīmus:
3.2.20.1. | CMV
3.2.20.2. | SIMV
3.2.20.3. | PCV
3.2.20.4. | PSIMV
3.2.20.5. | DuoPAP
3.2.20.6. | APRV
3.2.20.7. | SPONT
3.2.20.8. | ASV
3.2.20.9. | NIV
3.2.20.10. | NIV-ST
3.2.20.11. | nCPAP
3.2.20.12. | nCPAP-PS
3.2.20.13. | Augstas plūsmas skābekļa terapija
3.2.21. | Elpināšanas parametru iestatīšana vismaz šādos diapazonos:
3.2.21.1. | Skābekļa koncentrācija ieelpā 21 – 100%
3.2.21.2. | Kontrolējams spiediens 5 – 60 cmH2O virs PEEP
3.2.21.3. | Ieelpas tilpums 2 – 2000 ml
3.2.21.4. | PEEP/CPAP 0 – 35 cmH2O
3.2.21.5. | Pramp 0 - 2000 ms
3.2.21.6. | Atbalsta spiediens 0 – 60 cmH2O virs РЕЕР
3.2.21.7. | I:E no 1:9 līdz 4:1.
3.2.21.8. | Ventilācijas frekvence vismaz 5 – 80 reizes/min
3.2.21.9. | Apnojas trauksmes laiks 15 – 60 sek
3.2.22. | Iekārtas monitorētie un uz ekrāna attēlojamie parametri vismaz:
3.2.22.1. | Spiediena, plūsmas un tilpuma reālā laika līknes
3.2.22.2. | Reālā spiediena attēlošana – maksimālais (pīķa), vidējais, PEEP, CPAP
3.2.22.3. | Reālais izelpas tilpums
3.2.22.4. | Reālais ieelpas tilpums
3.2.22.5. | Izelpas minūtes tilpums
3.2.22.6. | Minūtes spontānās elpošanas tilpums
3.2.22.7. | Ieelpas laiks
3.2.22.8. | Izelpas laiks
3.2.22.9. | Ieelpas un izelpas laiku attiecība
3.2.22.10. | Kopējā elpošanas frekvence
3.2.22.11. | Maksimālā (pīķa) ieelpas plūsma
3.2.22.12. | Maksimālā (pīķa) izelpas plūsma
3.2.22.13. | Ieelpas pretestība elpceļos
3.2.22.14. | AutoPEEP
3.2.22.15. | Izelpas laika konstante (RCexp)
3.2.22.16. | Reālā skābekļa koncentrācija ieelpā
3.2.22.17. | Vizuāla plaušu mehānikas stāvokļa atspoguļošana
3.2.22.18. | СО2 parciālais spiediens izelpas beigās (РеtСО2)
3.2.22.19. | СО2 izdalīšanā minūtē (V CO2 ml/min)
3.2.22.20. | Kapnogrāfiskās līknes plato slīpums (slopeCO2)
3.2.22.21. | Alveolu minūtes ventilācija (Vtaln/min)
3.2.22.22. | Mirušais tilpums (Vdaw)
3.2.22.23. | Mirušā tilpuma attiecība pret elpošanas tilpumu (Vdaw/VT)
3.2.22.24. | Izelpojamais СО2 tilpums (VeCO2)
3.2.22.25. | Ieelpojamais СО2 tilpums (ViCO2)
3.2.23. | Vizuālas un skaņas trauksmes vismaz šādos gadījumos:
3.2.23.1. | Elpināšanas parametri (reālais maksimālais spiediens, reālais tilpums, minūtes tilpums, elpināšanas frekvence, CPAP, PEEP) ārpus uzstādītājiem
3.2.23.2. | Apnoja
3.2.23.3. | Augsta izlepas pretestība
3.2.23.4. | Noplūde
3.2.23.5. | PetCO2
3.2.23.6. | Elektrības padeves atslēgšanās
3.2.23.7. | Skābekļa un gaisa padeves paaugstināts/pazemināts spiediens
3.2.23.8. | Iekārtas kļūdas (ietver kļūdas koda attēlošanu uz ekrāna)
3.2.23.9. | Problēmas ar plūsmas devēju (piem., nepieciešama kalibrēšana)
3.2.23.10. | Problēmas ar skābekļa sensoru (piem., nepieciešama kalibrēšana)
3.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
3.3.1. | Skābekļa caurule
3.3.2. | Testa plauša (jaundzimušo un pediatrisko/pieaugušo)
3.3.3. | LIV balonam (tilpums 2l vai 3l) piemērots stiprinājums iekārtas pārvietošanai rokās
3.3.4. | Iekārtai piemērots elpināšanas kontūra komplekts, kas iekļauj visus nepieciešamos papildus piederumus (piem, izelpas vārstu, ūdens savācēja traukus, filtrus utml.) jaundzimušajiem (vismaz 10 gab.), pediatriskajiem (vismaz 10 gab.) un pieaugušajiem (vismaz 10 gab.) pacientiem pilnvērtīga elpināšanas procesa nodrošināšanai atbilstoši ražotāja norādījumiem
3.3.5. | Autoklavējams (vismaz 1 gab.) vai vienreizlietojams (vismaz 10 gab.) pediatrisko/pieaugušo pacientu plūsmas sensors
3.3.6. | Vienreizējas lietošanas jaundzimušos plūsmas sensors (vismaz 10 gab.)
3.3.7. | Atkārtoti lietojams CO2 devējs un atkārtoti lietojams (vismaz 1 gab.) vai vienreizlietojams (vismaz 10 gab.) adapteris, ja tāds nepieciešams plūsmas sensora savienošanai |  | .
3.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
3.4.1. | Skābekļa caurule | 1
3.4.2. | Testa plauša (jaundzimušo un pediatrisko/pieaugušo) | 1
3.4.3. | Ratiņi ar ātru pacientu monitora fiksāciju, skābekļa mitrinātāja trauka un pacientu kontūra turētājiem | 1
3.4.4. | Iekārtai piemērots elpināšanas kontūra komplekts, kas iekļauj visus nepieciešamos papildus piederumus (piem, izelpas vārstu, ūdens savācēja traukus, filtrus utml.) jaundzimušajiem (vismaz 10 gab.), pediatriskajiem (vismaz 10 gab.) un pieaugušajiem (vismaz 10 gab.) pacientiem pilnvērtīga elpināšanas procesa nodrošināšanai atbilstoši ražotāja norādījumiem | 1
3.4.5. | Autoklavējams (vismaz 1 gab.) vai vienreizlietojams (vismaz 10 gab.) pediatrisko/pieaugušo pacientu plūsmas sensors | 1
3.4.6. | Vienreizējas lietošanas jaundzimušos plūsmas sensors (vismaz 10 gab.) | 1
3.4.7. | Atkārtoti lietojams CO2 devējs un atkārtoti lietojams (vismaz 1 gab.) vai vienreizlietojams (vismaz 10 gab.) adapteris, ja tāds nepieciešams plūsmas sensora savienošanai | 1
3.4.8. | Citi piederumi, kas nepieciešami piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados)
D | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
E | Jānorāda iekārtas darbības laiks no akumulators (h)
G | Vēlama nodrošināšana iekārtas klīnisko datu integrācija ar ražotāja Philips klīniskās pacientu datu uzskaites sistēmu ICCA (IntelliSpace Critical Care & Anesthesia), izmantojot IntelliBridge Enterprise interfeisa sistēmu
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 70
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
D | Elektroenerģijas patēriņš | 10
E | Iekārtas darbība no akumulatora (h) | 5
G | Vēlama nodrošināšana iekārtas klīnisko datu integrācija ar ražotāja Philips klīniskās pacientu datu uzskaites sistēmu ICCA (IntelliSpace Critical Care & Anesthesia), izmantojot IntelliBridge Enterprise interfeisa sistēmu | 5
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+D+E+G | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un D (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un D (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai D = (A vai D zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits 5) E (Iekārtas darbības laiks no akumulatora (h)) daļai visaugstākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. 6) Nākamās vērtības E (Iekārtas darbība no akumulatora) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli. E = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(E augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits 7) G (Vēlama nodrošināšana iekārtas klīnisko datu integrācija ar ražotāja Philips klīniskās pacientu datu uzskaites sistēmu ICCA ) daļai tiek piešķirti 5 punkti par prasību izpildi vai 0 punkti par neatbilstību prasībai;

## Ledussk. (hidden)
Mazais medicīniskais ledusskapis |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab. ***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
Nosaukums: Mazais medicīniskais ledusskapis
Veicamās funkcijas:
Zāļu konstantas uzglabāšanas temperatūras uzturēšana.
Tehniskās prasības:
Ledusskapja kameras tilpums (Netto ietilpība) : 40 L ± 5%
Uzstādāmās temperatūras diapazons ledusskapim vismaz ir +2 līdz +8 ºC
| Regulējamo plauktu skaits vismaz 5 |  | cik?
Materiāls regulējamajiem plauktiem: režģa plaukti ar plastikāta pārklājumu
| Necaurspīdīgas durvis |  | Kādas durvis?
Divpusējās durvju eņģes (iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu)
Temperatūras izmaiņas solis vismaz 0,1 - 0,5 ºC
Digitāls vadības displejs
Aukstuma aģents: R600a (vai cits, kura GWP (Global Warming Potential) ir mazāks par 150)
Ir temperatūras trauksme, kas norāda, vai ir pārkāpts apakšējais vai augšējais trauksmes slieksnis, izmantojot gan akustiskos, gan vizuālos signālus
Iekārtas barošana: 220-240V/50-60Hz ar Eiropas standartiem atbilstošo adapteri.
Iespēja veikt attālinātu temperatūras monitoringu, izmantojot ražotāja programmatūru
| Nodrošināt pieslēgumu BKUS esošajai ledusskapju monitorēšanas programmai vai komplektācijā programmatūra temperatūras monitorēšanai (vismaz 1 licence) |  | ???
Papildus prasības

## 4
4. pozīcija - Infūziju sūknis |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
4. | Nosaukums: Infūzijas sūknis (nom.kods: 20022001) | 1
4.1. | Veicamās funkcijas:
4.1.1. | Precīza medikamentu dozēta vienlaicīga ievade un uzraudzība noteiktā laika posmā
4.2. | Tehniskās prasības:
4.2.1. | Ātruma titrēšana infūzijas laikā
4.2.2. | Bolus funkcija
4.2.3. | Infūzijas ātrums intervālā 1 - 99,9 ml/h iestatāms ar soli ne lielāku kā 0,01 ml/h; intervālā 100,0 - 999 ml/h iestatāms ar soli ne lielāku kā 0,1 ml/h
4.2.4. | Maināms oklūzijas spiediena līmenis ar spiediena trauksmes līmeņa uzstādīšanas iespēju līdz vismaz 1 bar
4.2.5. | Plūsmas ātruma uzstādīšana vismaz no 1 - 999 ml/h
4.2.6. | Darbība no individuālās modulārās stacijas vai no 220-240 V, 50 Hz strāvas avota un automātiski uzlādējamas baterijas
4.2.7. | Ir iespējams aprīkot ar pilienu sensoru
4.2.8. | KVO ātrums vismaz no 0,1 - 3 ml/h
4.2.9. | Ievades precizitāte vismaz ± 2%
4.2.10. | Gaisa detektēšana ne sliktāka kā 20 µl, ir gaisa akumulācijas funkcija
4.2.11. | Priekšējais korpuss/panelis sastāv no displeja indikatoriem un klaviatūras
4.2.12. | Integrēta uzlādējama baterija spēj nodrošināt infūziju ar vidējo ātrumu 25 ml/h vismaz 12 stundas
4.2.13. | Svars ne lielāks kā 2 kg
4.2.14. | Sūknī ievietojamas tikai viena veida sistēmas
4.3. | Skaņas un vizuālās trauksmes:
4.3.1. | Gaiss sistēmā (air-in-line)
4.3.2. | Oklūzija sistēmas augšējā un apakšējā daļā
4.3.3. | Nepietiekams akumulatora uzlādes līmenis
4.3.4. | Nepareizi ievietota vai nostiprināta sistēma
4.3.5. | Iespēja stiprināt pie infūzijas statīva
4.4. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
4.4.1. | Infūzijas sūknis
4.5. | Papildus komplektācija (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, norādīto piederumu cena tiek iekļauta vērtējamajā cenā):
4.5.1. | Ārējais barošanas bloks (ja attiecināms) | 1
4.5.2. | Stiprinājums pie infūzijas statīva (gadījumā, ja iekārta nav aprīkota ar iebūvētu risinājumu) | 1
4.5.3. | Modulārās stacijas ar vismaz 4 uzlādes vietām, saderīgas ar piedāvātajiem sūkņiem | 1
4.5.4. | Pilienu sensors | 1
4.6. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
4.6.1. | Citi piederumi, kas nepieciešami piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
D | Elektroenerģijas patēriņš | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+D | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un D (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un D (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai D = (A vai D zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits

## 5
5. pozīcija - Kompjuterizēts perimetrs redzes lauka noteikšanai |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.****
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
5. | Nosaukums: Kompjuterizēts perimetrs redzes lauka noteikšanai (Nom. kods. 20001006) | 1
5.1. | Veicamās funkcijas:
5.1.1. | Redzes lauka noteikšana
5.2. | Vispārīgās prasības
5.2.1. | Redzes lauka perimetrs ar datoru un iebūvētu zoda un pieres balstu un oklūderi, galdu ar augstuma regulāciju, printeri, pacienta atbildes slēdzi.
5.2.2. | Iekārta piemērota bērniem, sākot no 1-3 gadu vecuma, un pieaugušajiem
5.2.3. | Izmeklējumu veikšanas stratēģijas:
5.2.3.1. | balts – uz – balta perimetrija (SAP)
5.2.3.2. | zils - uz-dzeltena perimetrija (SWAP)
5.2.3.3. | Goldmana manuālā perimetrija
5.2.3.4. | Miksētā perimetrija (kinētiskā + statiskā)
5.2.3.5. | Vēlams binokulārais autovadītāju tests
5.2.3.6. | Pielāgots proves lēcu statīvs gadījumos, kad nepieciešama redzes korekcija
5.2.3.7. | Diplopijas tests
5.2.3.8. | Iekļauta pielāgota izmeklējumu veikšanas stratēģija, kas paredzēta bērniem (tai skaitā, jaunākiem par 7 gadiem)
5.2.4. | Prasības iekārtai:
5.2.4.1. | STIMULA IZMĒRI: vismaz Goldmana I-V
5.2.4.2. | Stimula ilgums ne vairāk kā 0.3
5.2.4.3. | Testēšana paredzēta normālā istabas apgaismojumā
5.2.4.4. | Automātiska, integrēta fiksācijas kontrole (Eye Tracker) ar Heijl Krakau metodi un video kameru
5.2.4.5. | Pamatnes sfēras rādiuss ne mazāk kā 30 cm
5.2.4.6. | Pamatnes iluminācija ne mazāk kā 31,5 ASB (10 cd/m2)
5.2.4.7. | Perifēro testu veikšana vismaz līdz 70 grādiem
5.2.4.8. | Automātisks zīlītes mērījums
5.2.4.9. | Darba vietas un papildaprīkojuma iekārtu barošanas avots - 220-240V 50-60Hz
5.2.5. | Prasības programmatūrai:
5.2.5.1. | Komplektācijā iekārtas lietojumprogrammatūra, saderīga ar piegādāto Windows programmatūru
5.2.5.2. | Programmatūra ir ar iebūvētu regresijas analīzi (datu salīdzināšana ar vēsturiskajiem datiem)
5.2.5.3. | Reālā laikā tiek parādīti:
5.2.5.3.1. | fiksācijas zudums
5.2.5.3.2. | False-pozitīvie
5.2.5.3.3. | False- negatīvie rezultāti
5.2.5.4. | Izmeklēšanas datus iespējams izprintēt
5.2.5.5. | Izmeklēšanas datu eksports iespējams PDF un DICOM formātos
5.2.5.6. | DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie PACS servera, tai skaitā Modality Worklist un Store
5.2.5.7. | Datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu, pa TCP/IP tīklu
5.2.5.8. | Vēlama iespēja automātiski iegūt datus par katras iekārtas darbības noslodzi (piemēram, veikto izmeklējumu skaitu ar konkrēto iekārtu), iespējami pielāgoti risinājumi
5.2.6. | Prasības darba stacijai:
5.2.6.1. | Dators ar Windows 10 Pro vai jaunāku programmatūru komplektācijā ar vismaz 22'' monitoru, klaviatūru un peli VAI dators, kas integrēts iekārtā
5.2.6.2. | Datora veiktspēja piemērota piedāvātās iekārtas un programmatūras lietošanai
5.2.6.3. | Savienojums ar iekārtu caur USB savienojuma portu vai līdzvērtīgs risinājums
5.2.6.4. | Iespējams savienot ar printeri
5.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
5.3.1. | Perimetrijas iekārta | 1
5.3.2. | Dators komplektācijā ar monitoru, klaviatūru un peli | 1
5.3.3. | Iekārtas programmatūra | 1
5.3.4. | Pacienta atbildes slēdzis | 1
5.3.5. | Galds ar regulējamu augstumu | 1
5.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
5.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešami piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados) | 10
D | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W)) | 10
H | Pieejams binokulārais autovadītāju tests | 5
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 75
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
D | Elektroenerģijas patēriņš | 10
H | Pieejams binokulārais autovadītāju tests | 5
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+D+H | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un D (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un D (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai D = (A vai D zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits 5) H (Pieejamais binokulārais autovadītāju tests) daļai tiek piešķirti 5 punkti par izpildi un 0 punkti par neatbilstību prasībai

## 6
6. pozīcija - Ginekoloģijas izmeklējumu kušete/krēsls |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
6. | Nosaukums: Ginekoloģijas izmeklējumu kušete/krēsls (Nom. kods 22004003) | 2 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
6.1. | Veicamās funkcijas:
6.1.1. | Pacientu pozicionēšana izmeklējumu, procedūru un rehabilitācijas terapijas veikšanai
6.2. | Tehniskās prasības:
6.2.1. | Vismaz divu sekciju kušete
6.2.2. | Elektriski ar pulti vai kājas pedāli regulējams augstums
7.2.3. | Augstuma regulācija vismaz no 60 - 90 cm
6.2.4. | Kušetes izmērs (garums x platums) 190 x 70 cm ± 10 cm
6.2.5. | Virsma pārklāta ar anti mikrobu pārklājumu
6.2.6. | Kušetes virsmu iespējams tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus vai ar 70% dezinfekcijas šķīdumu
6.2.7. | Regulējams galvas daļas slīpums
6.2.8. | Kušete aprīkota ar ginekoloģiskajiem kāju turētājiem
6.2.9. | Ginekoloģiskos kāju turētājus iespējams noņemt bez papildu instrumentu izmantošanas
6.2.10. | Kušeti iespējams pārveidot par ginekoloģijas krēslu elektriski paceļot muguras daļu
6.2.11. | Kušete aprīkota ar papīra ruļļu turētāju
6.2.12. | Vēlams pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties kušetes krāsu (Iespējamās kušetes krāsas pievienot piedāvājumam)
6.2.13. | Pacienta maksimālais svars ne mazāk kā 180 kg
6.2.14. | Kušete aprīkota ar riteņiem - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
6.2.15. | Visi Riteņi aprīkoti ar bremzēm vai centrālā visus riteņus bloķējoša bremžu iekārta vai analogs risinājums
6.2.16. | BEZ izgriezuma galvas daļā vai izgriezums galvas daļā, kurš aizvērts ar aizbāzni
2017-02-06 | Barošanas avots: 220-230 V, 50-60 Hz, maiņstrāva
6.2.18. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai
6.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
6.3.1. | Dvieļu turētājs | 1
6.3.2. | Barošanas vads | 1
6.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
6.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešami piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados)
D | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
D | Elektroenerģijas patēriņš | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+D | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un D (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un D (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai D = (A vai D zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits

## 7
7. Pozīcija - Alaris perfuzoru rezerves daļas |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
7.1. | Nosaukums: Korpusa rezerves daļas |  | (norādīt preces ražotāju un modeli)
7.1.1. | Korpuss priekšējais, Alaris GH (Carefusion atsauces nr. 1000SP00479 vai analogs) | 20
7.1.2. | Korpuss priekšējais, Alaris Mk4 GH (Carefusion atsauces nr. 1000SP01664 vai analogs) | 5
7.1.3. | Korpuss aizmugurējais, Alaris GH (Carefusion atsauces nr. 1000SP01115 vai analogs) | 5
7.2. | Nosaukums: Akumulators, Alaris GH | 25
7.2.1. | Nominālais spriegums 7,2 V
7.2.2. | Kapacitāte vismaz 2700 mAh
7.2.3. | Termodrošinātājs 70°C
7.2.4. | Carefusion atsauces nr. 1000SP01080 vai analogs

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits *** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. pozīcija | Stacionārs spirogrāfs ar un bez bronhoprovokācijas moduļa | 4 | [9 empty] | 0 | 0
2. pozīcija | Pacienta vitālo funkciju monitors | 1 | [9 empty] | 0 | 0
3. pozīcija | Pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta | 1 | [9 empty] | 0 | 0
4. pozīcija | Infūziju sūknis | 20 | [9 empty] | 0 | 0
5.pozīcija | Kompjuterizēts perimetrs redzes lauka noteikšanai | 1 | [9 empty] | 0 | 0
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Iekārtu iegādes izmaksas
Iepirkuma pozīcijas numurs | Tehniskās specifikācijas punkta numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits *** | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Summa par iekārtu tehnisko apkalpošanu (ja ražotājs tādu ir paredzējis) | Vērtējamā summa | Komentārs
1.pozīcija | 1.3.1. | Stacionārs spirogrāfs ar bronhoprovokācijas moduli | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.3.2. | Stacionārs spirogrāfs bez bronhoprovokācijas moduļa | 2 |  | 0
| 1.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 1.5.1. | Iemutes ar filtriem | 5000 |  | 0
| 1.5.2. | Deguna klipši | 5000 |  | 0
| 1.5.3. | Citi piederumi, kas nepieciešami piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
2. pozīcija | 2. | Pacienta vitālo funkciju monitors | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 2.4.1. | Sensors SpO2:
| 2.4.1.1. | Jaundzimušo, daudzreizlietojams | 1 |  | 0
| 2.4.1.2. | Pediatriskais, daudzreizlietojamais, pirksta | 1 |  | 0
| 2.4.1.3. | Pieaugušo, daudzreizlietojamais, pirksta | 1 |  | 0
| 2.4.1.4. | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 3m, ja nepieciešams | 1 |  | 0
| 2.4.1.5. | Jaundzimušo, vienreizlietojams (Ja pieejams, netiek iekļauts vērtējamajā cenā) | 1 |  | 0
| 2.4.2. | Manšetes, daudzreizlietojamās
| 2.4.2.1. | Vismaz piecu dažādu izmēru manšetes, kuras nosedz izmēru diapazonu vismaz no 10 -40 cm. Norādīt izmērus:
| 2.4.2.1.1. | 1. manšete | 1 |  | 0
| 2.4.2.1.2. | 2. manšete | 1 |  | 0
| 2.4.2.1.3. | 3. manšete | 1 |  | 0
| 2.4.2.1.4. | 4. manšete | 1 |  | 0
| 2.4.2.1.5. | 5. manšete | 1 |  | 0
| 2.4.3. | Kabelis savienojošais neinvazīvā asinspiediena (ja attiecināms) | 1 |  | 0
| 2.4.4. | Citi piederumi vai papildus komplektācija, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
3.pozīcija | 3. | Pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 3.4.1. | Skābekļa caurule | 1 |  | 0
| 3.4.2. | Testa plauša (jaundzimušo un pediatrisko/pieaugušo) | 1 |  | 0
| 3.4.3. | Ratiņi ar ātru pacientu monitora fiksāciju, skābekļa mitrinātāja trauka un pacientu kontūra turētājiem | 1 |  | 0
| 3.4.4. | Iekārtai piemērots elpināšanas kontūra komplekts, kas iekļauj visus nepeiciešamos papildus piederumus (piem, izelpas vārstu, ūdens savācēja traukus, filtrus utml.) jaundzimušajiem (vismaz 10 gab.), pediatriskajiem (vismaz 10 gab.) un pieaugušajiem (vismaz 10 gab.) pacientiem pilnvērtīga elpināšanas procesa nodrošināšanai atbilstoši ražotāja norādījumiem | 1 |  | 0
| 3.4.5. | Autoklavējams (vismaz 1 gab.) vai vienreizlietojams (vismaz 10 gab.) pediatrisko/pieaugušo pacientu plūsmas sensors | 1 |  | 0
| 3.4.6. | Vienreizējas lietošanas jaundzimušos plūsmas sensors (vismaz 10 gab.) | 1 |  | 0
| 3.4.7. | Atkārtoti lietojams CO2 devējs un atkārtoti lietojams (vismaz 1 gab.) vai vienreizlietojams (vismaz 10 gab.) adapteris, ja tāds nepieciešams plūsmas sensora savienošanai | 1 |  | 0
| 3.4.8. | Citi piederumi vai papildus komplektācija, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
4.pozīcija | 4. | Infūziju sūknis | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.5. | Papildus komplektācija (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, norādīto piederumu cena tiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 4.5.1. | Ārējais barošanas bloks (ja attiecināms) | 1 |  | 0
| 4.5.2. | Stiprinājums pie infūzijas statīva (gadījumā, ja iekārta nav aprīkota ar iebūvētu risinājumu) | 1 |  | 0
| 4.5.3. | Modulārās stacijas ar vismaz 4 uzlādes vietām, saderīgas ar piedāvātajiem sūkņiem | 1 |  | 0
| 4.5.4. | Pilienu sensors | 1 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 4.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
5.pozīcija | 5. | Kompjuterizēts perimetrs redzes lauka noteikšanai | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 5.4.2. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
6.pozīcija | 6. | Ginekoloģijas izmeklējumu kušete/krēsls | 1 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
| 6.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 6.4.2. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
7. pozīcija | 7.1.1. | Korpuss priekšējais, Alaris GH (Carefusion atsauces nr. 1000SP00479 vai analogs) | 20 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
| 7.1.2. | Korpuss priekšējais, Alaris Mk4 GH (Carefusion atsauces nr. 1000SP01664 vai analogs) | 5 |  | 0
| 7.1.3. | Korpuss aizmugurējais, Alaris GH (Carefusion atsauces nr. 1000SP01115 vai analogs) | 5 |  | 0
| 7.2. | Akumulators, Alaris GH | 25 |  | 0