## Saturs
Nr. | Nosaukums | Skaits*** | Cena (A), maksimālais punktu skaits | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados) (B), maksimālais punktu skaits | Preces/ iekārtas elektroenerģijas patēriņš vai Preces/Iekārtas energoefektivitāte (C), maksimālais punktu skaits | Kopā
1. | Stacionārais otoskops/oftalmpskops | 31 | 80 | 10 | 10 | 100
2. | Urbjmašīna intraosālās adatas ievadīšanai | 1 | 100 | 0 | 0 | 100
3. | Galvas lampa | 1 | 100 | 0 | 0 | 100
4. | Ratiņi uz riteņiem | 2 | 100 | 0 | 0 | 100
5. | Pacientu krēsls | 6 | 100 | 0 | 0 | 100
6. | Ārsta krēsls 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 100
7. | Ārsta krēsls 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 100
8. | Ķīļveida pozicionēšanas paliktņi | 3 | 100 | 0 | 0 | 100

## Obl.pras.
nr. | Obligātās prasības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
|  | 1. pozīcija - Stacionārais otoskops/oftalmpskops | 2. pozīcija - Urbjmašīna intraosālās adatas ievadīšanai | 3. pozīcija - Galvas lampa | 4. pozīcija - Ratiņi uz riteņiem | 5. pozīcija - Pacientu krēsls | 6. pozīcija - Ārsta krēsls 1 | 7. pozīcija - Ārsta krēsls 2 | 8. pozīcija - Ķīļveida pozicionēšanas paliktņi
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | [6 empty] | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā. Vai arī ražotāja apliecinājums, ka autorizācija nav nepieciešama. Ja iesniegtais piedāvājums sastāv no dažāda ražotāja iekārtām autorizācijas vēstule jāiesniedz par katru ražotāju.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija.
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt CE sertifikāta kopiju par katru iekārtu, ja attiecināms)
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par Preces garantijas remonta un tehniskās apkalpošanas pasākumu, ja tādi ir nepieciešami, nodrošināšanas iespējām. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt inženiera sertifikātu par katru iekārtu, ja attiecināms) |  | Nav attiecināms
5 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt periodiski veicamo darbu sarakstu par katru iekārtu, ja attiecināms)
6 | Piedāvājumā iesniegt iespējamās remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas pēc garantijas periodā, ja ražotājs tādas ir paredzējis. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas par katru iekārtu, ja attiecināms) | Izmaksas norādīt sadaļā "Iekārtu tehniskā apkalpošana"
Prasības precei:
7 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces nosacījumu izpildi.
8 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
9 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina ierīces remontu un periodiskos darbus atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, ja ražotājs tādu ir paredzējis.
10 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Preci, kuras vada apmācīts speciālists, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
11 | Prece tiek piegādāta 90 dienu laikā, lūdzam norādīt iekārtas piegādes laiku. Paredzamais iekārtu uzstādīšanas laiks ir 2024. gada jūlijs, preču pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības 2024. gadā. | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: |  | Norādīt piegādes laiku:
Preces piegādes nosacījumi:
12 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu (gan papīra, gan digitālā formātā) un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
13 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, ierīces funkcionālo un elektrodrošības pārbaudi, kā arī funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu(ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas ierīces tehniskajā dokumentācijā), iesniedz dokumentāciju par šo darbu izpildi.
14 | Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces lietotāja apmācību un izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu; Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu medicīniskās ierīces īpašniekam vai turētājam.
15 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu pasūtītājam (Attiecināms uz Aktīvām IIa, aktīvām IIb un aktīvām III klases medicīnas ierīcēm ierīcēm, kurām ražotājs šādu pārbaudi ir noteicis)
Tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumi
16 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi. | Nav attiecināms
17 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja autorizētais pārstāvis iekārtas tehnisko apkalpošanu nenodrošina uz vietas, bet ierīce tiek sūtīta ražotājam, tad to norādīt piedāvājumā.
18 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un 2023.gada 15.augusta Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 59., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības, ja attiecināms.
19 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
20 | Ierīces defektācija tiek veikta trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, iesniedzot rakstisku atzinumu par ierīces tehnisko stāvokli. Darbības traucējumi tiek novērsti 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
21 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
22 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā trīs mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
23 | Garantēt, ka tehnisko apkalpošanu veic ražotājs vai ražotāja atbilstoši apmācīts un sertificēts speciālists, ja ražotājs tā paredzējis.
24 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
25 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.tml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/tehniskās apkalpošanas stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
26 | Periodiski veicamo darbu cenā ir ietvertas visas elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes izmaksas, ja ražotājs tādas pārbaudes ir paredzējis.
27 | Periodisko veicamo darbu veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri u.tml.) izmaksas jāiekļauj pakalpojuma cenā.
28 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, kas ir nepieciešams, lai varētu plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika
29 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka tos var veikt Slimnīcas tehniskais personāls
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
30 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
31 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
34 | Iepirkums sadalīts 8 pozīcijās, līgums tiks slēgts par katru pozīciju atsevišķi, parakstot vispārīgo vienošanos.
35 | Pozīcijās 1. pozīcijā tiks vērtēta iekārtas, piederumu un uzturēšanas cenu summa, 2. pozīcijā tiks vērtēta iekārtas un piederumu cenu summa, 3., - 8. pozīcijā tiks vērtēta iekārtas cenu summa. Līguma slēgšanas tiesības saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam.
36 | Ja iekārtai periodiski veicamo darbu saturs mainās, tad iekārtu tehniskās apkalpošanas piedāvājumā katru periodiski veicamā darba veidu norādīt atsevišķi, veidojot papildus rindas pēc nepieciešamības
Izmantotās definīcijas:
*Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
**Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība
***Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.

## 1
1. pozīcija - Stacionārais otoskops/oftalmpskops |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1. | Nosaukums: Stacionārais otoskops/oftalmpskops (Nom. kods 23009001/23009003) | 31
1.1. | Veicamās funkcijas:
1.1.1. | Ausu apskate un izmeklējumu veikšana, Acs anatomisko struktūru novērtēšana
1.2. | Tehniskās prasības:
1.2.1. | Otoskops
1.2.1.1. | Barošanas avots: 220-230 V, 50-60 Hz, maiņstrāva vai akumulators (lādēšanu nodrošina pie sienas stiprināma lādēšanas stacija)
1.2.1.2. | LED apgaismojuma avots
1.2.1.3. | Ierīce saderīga ar HEINE "AllSpec" Ø 2,5 mm un 4,0 mm vienreizlietojamiem uzgaļiem
1.2.1.4. | Instrumenta kātā integrēts gaismas avota ieslēgšanas/izslēgšanas mehānisms
1.2.1.5 | Pneimatiskā testa konektors
1.2.1.6. | Grozāms skatīšanās logs ar vismaz 3x palielinājumu
1.2.1.7. | Rokturis, kas piemērots regulārai dezinfekcijai
1.2.2. | Oftalmoskops
1.2.2.1. | Barošanas avots: 220-230 V, 50-60 Hz, maiņstrāva vai akumulators (lādēšanu nodrošina pie sienas stiprināma lādēšanas stacija)
1.2.2.2. | Iespējami vismaz sekojošie gaismas stara veidi:
1.2.2.2.1. | Liels atvērums
1.2.2.2.2. | Mazs atvērums
1.2.2.2.3. | Sprauga
1.2.2.2.4. | Polāro koordinātu mērķis
1.2.2.3. | Diapazons vismaz -20,0D līdz + 20,0 D
1.2.2.4. | Ar LED apgaismojumu
1.2.2.5. | Rokturis, kas piemērots regulārai dezinfekcijai
1.2.3. | Pie sienas stiprināma lādēšanas stacija
1.2.3.1. | Pie sienas stiprināma darba stacija nodrošina novietošanu oftolmoskopam un otoskopam
1.2.3.2. | Otftalmoskops un otoskops ar lādēšanas staciju savienos ar elastīgu vadu, kas nodrošina vismaz 3 metru kustību diapazonu
1.2.3.3. | Lādēšanas stacija nodrošina iekārtu lādēšanu
1.2.3.4. | Barošanas avots: 220-230 V, 50-60 Hz, maiņstrāva
1.2.3.5. | Vēlama instrumenta automātiska ieslēgšanās noņemot no lādēšanas stacijas
1.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
1.3.1. | Otoskops | 1
1.3.2. | Oftalmoskops | 1
1.3.3. | Pie sienas stiprināma lādēšanas stacija | 1
1.3.4. | Vienreizlietojamie uzgaļi otoskopam | 50
1.3.5. | Vienreizlietojamo uzgaļu glabāšanas kaste | 1
1.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
1.4.1. | Vienreizlietojamie uzgaļi otoskopam | 50
1.4.2. | Vienreizlietojamo uzgaļu glabāšanas kaste | 1
1.4.3. | Citi piederumi vai papildus komplektācija, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits

## 2
2. pozīcija - Urbjmašīna intraosālās adatas ievadīšanai |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
3. | Nosaukums: Urbjmašīna intraosālās adatas ievadīšanai (Nom. kods 20007011) | 1 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
3.1. | Veicamās funkcijas:
3.1.1. | Nodrošina intraosālās adatas ievadīšanu
2.2. | Tehniskās prasības:
2.2.1. | Piemērots gan pieaugušajiem gan pediatriskiem pacientiem
2.2.2. | Darbināms no iekšējās baterijas
2.2.3. | Paredzamais darbības ilgums vismaz 500 adatu ievadīšanas
2.2.4. | Uz urbjmašīnas roktura baterijas indikators, kurš atspoguļo baterijas stāvokli
2.2.5. | Urbjmašīnas svars nepārsniedz 500 gramus
2.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
2.3.1. | Uzglabāšanas soma vai kaste | 1
2.3.2. | Mazā adata (pacientiem līdz 3 kg) | 1
2.3.3. | Vidējā adata (pacientiem no 3 līdz 39 kg) | 1
2.3.4. | Lielā adata (pacientiem virs 40 kg) | 1
2.3.5. | Adatas fiksācijas plāksteris | 3
2.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
2.4.1. | Mazā adata (pacientiem līdz 3 kg) | 1
2.4.2. | Vidējā adata (pacientiem no 3 līdz 39 kg) | 1
2.4.3. | Lielā adata (pacientiem virs 40 kg) | 1
2.4.4. | Adatas fiksācijas plāksteris (ja attiecināms) | 1
2.4.5. | Citi piederumi / rezerves daļas, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 3
3. pozīcija - Galvas lampa |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
3. | Nosaukums: Galvas lampa (Nom.kods 20006005) | 1
3.1. | Veicamās funkcijas:
3.1.1. | Nodrošina apgaismojumu izmeklējumu laikā
3.2. | Tehniskās prasības:
3.2.1. | Valkājama uz galvas ar galvas saiti/ķiveri
3.2.2. | Galvas saites/ķiveres izmērs individuāli pielāgojams gan horizontāli, gan vertikāli
3.2.3. | Iespēja mainīt apgaismotā laukuma lielumu vismaz no 30 līdz 80 mm pie distances 40 cm
3.2.4. | Apgaismojuma nodrošināšanai tiek pielietota LED tehnoloģija
3.2.5. | Aprīkots ar gaismas spožuma regulēšanu
3.2.6. | Barošana tiek nodrošināta no uzlādējama akumulatora
3.2.7. | Akumulators integrēts galvas saitē/ķiverē
3.2.8. | Darbība no 100 % uzlādēta akumulatora vismaz 4 h
3.2.9. | Akumulatora uzlāde no 220-240 V, 50 Hz strāvas avota
3.2.10. | Akumulatora uzlādes laiks līdz 100 % ne ilgāks par 5 h
3.2.11. | Aprīkots ar akumulatora uzlādes līmeņa indikatoru
3.2.12. | Svars kopā ar akumulatoru līdz 650 g
3.2.13. | Gaismas temperatūra 4500K +/- 200K
3.2.14. | Spuldzes „dzīves” ilgums ne mazāks par 50’000h
3.2.15. | Apgaismojums vismaz 30 000 Lux pie distances 40 mm
3.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
3.3.1. | Gaismas avots | 1
3.3.2. | Gaismas kabelis | 1
3.3.3. | Galvas saite | 1
3.2.4. | Akumulatori | 2
3.2.5. | Bateriju lādētājs | 1
3.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
3.4.1. | Citi piederumi vai papildus komplektācija, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## Ledussk. (hidden)
Mazais medicīniskais ledusskapis |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab. ***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
Nosaukums: Mazais medicīniskais ledusskapis
Veicamās funkcijas:
Zāļu konstantas uzglabāšanas temperatūras uzturēšana.
Tehniskās prasības:
Ledusskapja kameras tilpums (Netto ietilpība) : 40 L ± 5%
Uzstādāmās temperatūras diapazons ledusskapim vismaz ir +2 līdz +8 ºC
| Regulējamo plauktu skaits vismaz 5 |  | cik?
Materiāls regulējamajiem plauktiem: režģa plaukti ar plastikāta pārklājumu
| Necaurspīdīgas durvis |  | Kādas durvis?
Divpusējās durvju eņģes (iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu)
Temperatūras izmaiņas solis vismaz 0,1 - 0,5 ºC
Digitāls vadības displejs
Aukstuma aģents: R600a (vai cits, kura GWP (Global Warming Potential) ir mazāks par 150)
Ir temperatūras trauksme, kas norāda, vai ir pārkāpts apakšējais vai augšējais trauksmes slieksnis, izmantojot gan akustiskos, gan vizuālos signālus
Iekārtas barošana: 220-240V/50-60Hz ar Eiropas standartiem atbilstošo adapteri.
Iespēja veikt attālinātu temperatūras monitoringu, izmantojot ražotāja programmatūru
| Nodrošināt pieslēgumu BKUS esošajai ledusskapju monitorēšanas programmai vai komplektācijā programmatūra temperatūras monitorēšanai (vismaz 1 licence) |  | ???
Papildus prasības

## 4
4. pozīcija - Ratiņi uz riteņiem |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
4. | Nosaukums: Ratiņi uz riteņiem (Nom. kods 22002001) | 2 | (norādīt preces ražotāju un modeli)
4.1. | Veicamās funkcijas:
4.1.1. | Medicīnas piederumu novietošana
4.2. | Tehniskās prasības:
4.2.1. | Aprīkots ar 2 vai 3 plauktiem
4.2.2. | Ratiņi no nerūsējošā tērauda vai cita nerūsējoša materiāla
4.2.3. | Plauktiem vismaz 3 pusēs paaugstinātas maliņas, lai novērstu priekšmetu izkrišanu
4.2.4. | Galds aprīkots ar 4 antistatiskiem riteņiem, vismaz 10 cm diametrā - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
4.2.5. | Vismaz 2 riteņi bloķējami
4.2.6. | Galdiņa gabarītzmēri 70 +/- 10 cm x 45 +/- 5 cm
4.2.7. | Galdiņa augstums 90 cm +/- 10 cm
4.2.8. | Vismaz vienā sānā ir rokturi vieglākai pārvietošanai
4.2.9. | Virsmas iespējams dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekļiem

## 5
5. pozīcija - Pacientu krēsls |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.**
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
5. | Nosaukums: Pacientu krēsls | 6 | (norādīt preces ražotāju un modeli)
5.1. | Veicamās funkcijas:
5.1.1. | Pacienta sēdēšanai izmeklējuma laikā
5.2. | Tehniskās prasības:
5.2.1. | Pneimatiski paceļams/nolaižams
5.2.2. | Augstums regulējams diapazonā vismaz 47-65 cm
5.2.3. | Ar atzveltni, kas nosedz vismaz pusi muguras virsmas (vismaz 40x40 cm)
5.2.4. | Sēdvietas diametrs (vai garākā mala) vismaz 40 cm
5.2.5. | Bez kustīgas pamatnes (bez ritentiņiem), krēsla pamatne ar neslīdošu virsmu krēsla nekustīgai novietošanai uz grīdas
5.2.6. | Aprīkots ar kāju atbalstu
5.2.7. | Izgatavots no viegli dezinficējama materiāla
5.2.8. | Iespēja izvēlēties krēsla krāsu pie pasūtīšanas

## 6
6. pozīcija - Ārsta krēsls 1 |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.**
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
6. | Nosaukums: Ārsta krēsls 1 | 10 | (norādīt preces ražotāju un modeli)
6.1. | Veicamās funkcijas:
6.1.1. | Ārstam sēdēšanai izmeklējumu veikšanas laikā
6.2. | Tehniskās prasības:
6.2.1. | Pneimatiski regulējams augstums diapazonā vismaz 47 - 65 cm
6.2.2. | Aprīkots ar riteņiem krēsla pārvietošanai
6.2.3. | Aprīkots ar atzveltni, kas nosedz vismaz pusi muguras virsmas (vismaz 40x40 cm)
6.2.4. | Aprīkots ar roku balstiem
6.2.5. | Sēdvietas diametrs (vai garākā mala) vismaz 40 cm
6.2.6. | Izgatavots no viegli dezinficējama materiāla
6.2.7. | Iespēja izvēlēties krēsla krāsu pie pasūtīšanas

## 7
7. pozīcija - Ārsta krēsls 2 |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.**
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
7. | Nosaukums: Ārsta krēsls 2 | 2 | (norādīt preces ražotāju un modeli)
7.1. | Veicamās funkcijas:
7.1.1. | Ārstam sēdēšanai izmeklējumu veikšanas laikā
7.2. | Tehniskās prasības:
7.2.1. | Pneimatiski regulējams augstums diapazonā vismaz 47-59 cm
7.2.2. | Aprīkots ar riteņiem krēsla pārvietošanai
7.2.3. | Aprīkots ar atzveltni
7.2.4. | Aprīkots ar kāju riņķi (foot ring) kāju atbalstam
7.2.5. | Sēdvietas diametrs diapazonā no 37 līdz 45 cm
7.2.6. | Izgatavots no viegli dezinficējama materiāla
7.2.7. | Iespēja izvēlēties krēsla krāsu pie pasūtīšanas

## 8
8. pozīcija - Ķīļveida pozicionēšanas paliktņi |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.**
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
8. | Nosaukums: Ķīļveida pozicionēšanas paliktņi | 3
8.1. | Veicamās funkcijas:
8.1.1. | Pacientu galvas pozicionēšana ehokardiogrāfijas izmeklējumu veikšanas laikā
8.2. | Tehniskās prasības:
8.2.1. | Ķīļveida forma
8.2.2. | Izgatavots no viegli dezinficējama materiāla
8.2.3. | Izmērs 25x20 cm (platums x garums) ±5 cm
8.2.4. | Komplekts sastāv no trīs dažāda augstuma paliktņiem

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits *** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. pozīcija | Stacionārais otoskops/oftalmpskops | 31 | [9 empty] | 0 | 0
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Iekārtu iegādes izmaksas
Iepirkuma pozīcijas numurs | Tehniskās specifikācijas punkta numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits *** | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Summa par iekārtu tehnisko apkalpošanu (ja ražotājs tādu ir paredzējis) | Vērtējamā summa | Komentārs
1.pozīcija | 1. | Stacionārais otoskops/oftalmpskops | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 1.4.1. | Vienreizlietojamie uzgaļi otoskopam | 50 |  | 0
| 1.4.2. | Vienreizlietojamo uzgaļu glabāšanas kaste | 1 |  | 0
| 1.4.3. | Citi piederumi vai papildus komplektācija, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
2.pozīcija | 2. | Urbjmašīna intraosālās adatas ievadīšanai | 1 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
| 2.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 2.4.1. | Mazā adata (pacientiem līdz 3 kg) | 1 |  | 0
| 2.4.2. | Vidējā adata (pacientiem no 3 līdz 39 kg) | 1 |  | 0
| 2.4.3. | Lielā adata (pacientiem virs 40 kg) | 1 |  | 0
| 2.4.4. | Adatas fiksācijas plāksteris (ja attiecināms) | 1 |  | 0
| 2.4.5. | Citi piederumi / rezerves daļas, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
3. pozīcija | 3. | Galvas lampa | 1 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
| 3.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 3.4.4. | Citi piederumi un zondes, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
4.pozīcija | 4. | Ratiņi uz riteņiem | 2 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
5.pozīcija | 5. | Pacientu krēsls | 6 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
6. pozīcija | 6. | Ārsta krēsls 1 | 10 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
7. pozīcija | 7. | Ārsta krēsls 2 | 2 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
8. pozīcija | 8. | Ķīļveida pozicionēšanas paliktņi | 3 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0