## Pacienta_gulta
3.pielikums pie atklāta konkursa, ID Nr. BS 2024/01K, nolikuma
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
"Operāciju galda, lampas un gultu piegāde SIA “Bauskas slimnīcas” vajadzībām"
1. daļa Funkcionālās aprūpes gultas
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Daudzums (gab.) | Atbilstība prasībām (jā/nē)* | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Funkcionālās aprūpes gultas |  | 10 | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745 :
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | 4 sekciju pacienta virsma
2. | Pacienta gultas virsmas elektriska augstuma regulācija nodrošinot virsmas augstumu (bez matrača) vismaz 40 līdz 75 cm diapazonā
3. | Gultas ārējais platums ne vairāk par 100 cm
4. | Gultas ārējais garums 220 (±10) cm
5. | Pacienta virsmas izmēri ne mazāki par 200 x 90 cm (garums x platums)
6. | Gultas droša darba celtspēja ne mazāk kā 250 kg
7. | Trendelenburg/Antitrandelenburg pozīcija ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā ±13° leņķī
8. | Atzveltnes sekcijas elektriski regulējams pacelšanas leņķis līdz ne mazāk kā 64˚
9. | Mehānisms mehāniskai atzveltnes nolaišanai CPR pozīcijā
10. | Augšstilbu sekcijas elektriski regulējams pacelšanas leņķis līdz ne mazāk kā 25˚
11. | Divdaļīgas, nolaižamas plastikāta sānu malas gar visu sānu, ar automātisku fiksāciju
12. | Sānu margu augstums no matrača platformas ne mazāks kā 35 cm
13. | Galvgaļa sānu malās integrētas vadības pultis, paredzētas vismaz gultas augstuma un pacienta virsmas regulācijai
14. | Sagāzuma indikatori vismaz abās galvgaļa sānu malās
15. | Plastikāta gultas galvgalis un kājgalis ar fiksācijas sistēmu
16. | 4 riteņi ar diametru ne mazāku par 12,5 cm
17. | Centrālā bremžu sistēma
18. | Gultas stūros aizsargi
19. | Centrālā vadības pults, kas nodrošina:
19.1. | Vadības pults drošības aktivizācijas poga
19.2. | Pults bloķēšana
19.3. | Gultas augstuma regulācija
19.4. | Automātiskas CPR reanimācijas pozīcijas poga
19.5. | Trendelenburga / antiTrendelenburga pozīcijas regulācijas pogas
19.6. | Kardiālā krēsla pozīcijas poga
19.7. | Atsevišķi regulējamas atzveltnes sekcija, kāju sekcija, Trendelenburga /antiTrendelenburga sekcija
19.8. | Drošības STOP poga
19.9. | Elektrības pieslēguma/akumulatora indikators
20. | Pacienta vadības pults vismaz kāju un muguras sekcijas kontrolei
21. | Vismaz 2 turētāji infūzijas statīviem vai piecelšanās stienim
22. | Gultas kājgalī iebūvēts izvelkams vai ekvivalents risinājums veļas novietošanai
23. | Integrēts akumulators ar uzlādes funkciju, kas nodrošina visu elektriski darbināmo elektromotoru funkcijas, ja gulta ir atvienota no strāvas padeves
24. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
25. | Komplektācijā iekļauts:
25.1. | Pacientu pacelšanās stienis
25.2. | Teleskopiski regulējams infūzijas statīvs ar 4 āķiem
25.3. | Urīna pudeles turētājs
25.4. | A4 formāta lapas turētājs, stiprināms pie kājgaļa
25.5. | Gultas izmēriem piemērots pasīvais pretizgulējumu matracis
25.5.1. | Piemērots pacientiem vismaz līdz III pakāpes izgulējumu risku
25.5.2. | Matraču biezums vismaz 14 cm
25.5.3. | Matrača pārvalks elpojošs, ūdens necaurlaidīgs, piemērots mazgāšanai veļas mašīnā paaugstinātā temperatūrā (vismaz līdz 70° C)
25.5.4. | Pārvalks ar rāvējslēdzēju un risinājumu, lai mazinātu šķidruma iekļūšanas risku matracī, piemēram atloku, kas nosedz rāvejslēdzēju
26. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Pirms piegādes jāsaskaņo dekoru krāsas ar pasūtītāju
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Piegādes termiņš: 6 nedēļas no pasūtījuma brīža (būs 10 gultas, bet Pasūtītājs visas uzreiz nepasūtīs)
piedāvātais Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
aktualizēta: 31.01.2024.

## Operāciju galds
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
"Operāciju galda, lampas un gultu piegāde SIA “Bauskas slimnīcas” vajadzībām"
2. daļa Operāciju galds
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Daudzums (gab.) | Atbilstība prasībām (jā/nē)* | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Operāciju galds |  | 1 | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums
1. | Universāls operāciju galds, piemērots ginekoloģiskajām, uroloģiskajām, bariatriskajām, traumatoloģiskajām un vispārējās ķirurģijas operācijām, kā arī endoskopiskajām (fibrogastroskopija, fibrokolonoskopija) manipulācijām
2. | Mobils un modulārs
3. | Elektrohidraulisks
4. | Maksimālā celtspēja vismaz 450 kg
5. | Jebkurā galda pozīcijā pieļaujamā slodze vismaz 230 kg
6. | Operāciju galda kopējais svars ne vairāk par 380 kg
7. | Galds nodrošina vismaz šādas motorizētas kustības un to diapazonus:
7.1. | Galda virsmas (no zemes līdz matrača virsmai) augstuma regulācija 60 - 100 cm
7.2. | Muguras/iegurņa sekcija uz augšu/uz leju +70/-40°
7.3. | Kāju sekcija uz augšu/uz leju +70/-80°
7.4. | Trandelenburg/anti-Trandeleburg +25/-25°
7.5. | Sagāzums uz sāniem +20/-20°
7.6. | Virsmas nobīde uz priekšu un atpakaļ vismaz ±15 cm
8. | Galda virsmas rentgencaurlaidīgas
9. | Galda virsmas platums ar sānu sliedi 60±1 cm
10. | Galda virsmas kopējais garums vismaz 204 cm
11. | Sānos instrumentu sliedes (EU standarta)
12. | Galda virsmas sekcijas noņemamas bez instrumentu palīdzības
13. | Galvas sekcijas garums 30±2 cm
13.1. | Regulējama vismaz uz augšu/leju +30/-45° leņķī ar gāzu atsperi vai ekvivalentu risinājumu
14. | Pagarinājums ar garumu vismaz 15 cm
15. | Muguras/iegurņa sekcijas kopējais garums 86±2 cm
16. | Vismaz divdaļīga kāju sekcija ar garumu vismaz 83 cm
16.1. | Ar dubultu savienojumu brīvai piekļuvei starp kājām
17. | Rokas balsti ar garumu vismaz 55 cm - 2 gab.
17.1. | Pozīcijas fiksācijas mehānisms
17.2. | Roka brīvi pozicionējamas ap stiprinājuma punktu ("neierobežota" pozicionēšana)
17.3. | Rokas fiksācija ar velcro vai ekvivalentu saiti
17.4. | Stiprinājums pie sānu sliedes
18. | Ķermeņa fiksācijas siksna
19. | Pie sānu sliedes stiprināms anesteziologa aizslietņa balsts
20. | Pakavveida silikona vai ekvivalenta materiāla galvas atbalsts ar diametru 20±1 cm
21. | Papēžu silikona vai ekvivalenta materiāla atbalsti
21.1. | Izmērs 18 x 10 x 7 ± 2 cm
22. | Roku silikona vai ekvivalena materiāla atbalsti
22.1. | Izmērs 50 x 20 x 8 ± 5 cm
23. | Pilna ķermeņa silikona vai ekvivalenta materiāla atbalsts
23.1. | Izmērs atbilstoši pilna ķermeņa garumam un platumam (~170 x 50 cm)
23.2. | Augstums vismaz 1 cm
24. | Plecu balsti
24.1. | Pielāgojams augstums vismaz līdz 15 cm
24.2. | Stiprināmi pie sānu sliedēm
25. | Tuneļveida atbalsts laterālajai pozicionēšanai
26. | Vienas rokas vadības kāju balsti - 2 gab.
26.1. | Pozīcijas fiksācija ar gāzes atsperi vai ekvivalents risinājums
26.2. | Kājas brīvi pozicionējamas ap stiprinājuma punktu ("neierobežota" pozicionēšana)
26.3. | Zābakveida apakšstilba/pēda balsts ar polsterējumu un velcro vai ekvivalentu fiksāciju
27. | Sānu atbalsti - ar regulējamu augstumu, leņķi un attālumu pret pacientu
28. | Universāls pozicionēšanas atbalsts
28.1. | Izmērs 30 x 15 ± 5 cm
28.2. | Vismaz 1 mm augstums
29. | Visām minētajām daļām komplektācijā iekļauti visi savienojumi un stiprinājumi, lai nodrošināto to funkcionalitāti
30. | Operāciju galda virsmas matrača biezums ne mazāk kā 75 mm
30.1. | Velcro vai ekvivalents stiprinājums pie galda virsmas
30.2. | Ar pretizgulējuma un siltuma saglabāšanas efektu
30.3. | Ūdens izturīgs pārvalks
31. | Ievelkami, nosegti riteņi
32. | Ir manuāli kontrolēta galda pārvietošanas funkcija ar ražotāja iestatītiem maksimālā ātruma un bremzēšanas ceļa limitiem
33. | Uz galda kollonas integrēta vadības pults visām motorizētajām kustībām
34. | Bezvadu vadības pults ar displeju visām motorizētajām kustībām
34.1. | Vismaz 5 automātiskās galda pozīcijas, un vismaz 4 brīvi programmējas atbilstoši lietotāju vajadzībām
34.2. | Galda bloķēšana
34.3. | Displejs galda stāvokļa, pozīciju (leņķu), brīdinājuma un kļūdu paziņojumu atspoguļošanai
34.4. | Komplektācijā statīvs/pults uzlādes stacija
35. | Integrēts akumulators autonomai darbībai - vismaz 1 darba nedēļai (5 dienas pa 8 stundām)
35.1. | Līdz pilnai akumulatora uzlādei ne vairāk kā 10 stundas
36. | Galds aprīkots ar sadursmju aizsardzības sistēmu
37. | Uzlādi un darbību zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
38. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Piegādes termiņš: 6 nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas
piedāvātais Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
aktualizēta: 31.01.2024.

## Operāciju lampa
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
"Operāciju galda, lampas un gultu piegāde SIA “Bauskas slimnīcas” vajadzībām"
3. daļa Mobila operāciju lampa
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Daudzums (gab.) | Atbilstība prasībām (jā/nē)* | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Mobila operāciju lampa |  | 1 | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745 :
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Piemērota pacientu apskatei un procedūru veikšanai
2. | Gaismas spilgtums vismaz 120000 Lux ( 1 m vai lielākā attalumā no gaismas avota)
2.1. | Gaismas spilgtums regulējams vismaz 30-100%
2.2. | Endoskopiskais režīms ar samazinātu gaismas intensitāti
3. | Krāsu atveides indekss Ra vismaz 96
4. | Gaismas temperatūra augstāka par 4000 K
5. | LED gaismas avots ar vismaz 50000 darba stundu mūžu
6. | Gaismas lauks vismaz 20 cm (1 m attālumā no gaismas avota)
7. | Regulējams lampas augstums vismaz līdz 170 cm
8. | Lampu iespējams pozicionēt nepieciešamajā leņķī pret statīvu
9. | Autoklavējams rokturis lampas pozicionēšanai (komplektācijā vismaz 3 gab.)
10. | Lampas darba radiuss vismaz 70 cm
11. | Novietota uz mobila statīva ar vismaz 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
12. | Uz statīva integrēts akumulators
12.1. | Akumulatora darbības laiks bez uzlādes vismaz 8 stundas
13. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
14. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Piegādes termiņš: 6 nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas
piedāvātais Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
aktualizēta: 31.01.2024.