- pielikums

atklāta konkursa “Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB2024/2, apspriedes noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca”

| Vispārīgās prasības: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas |  |  |  |
| 2. | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus; |  |  |  |
| 3. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma; |  |  |  |
| 4. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes; |  |  |  |
| 5. | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un EK atbilstības deklarācijas kopija |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu** |
| 1. |  | Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana: |  |  |
|  |  | Preces ražotājs: |  |  |
|  |  | Preces modelis, kods: |  |  |
|  |  | Iekārtas cena EUR bez PVN: |  |  |
| 2. |  | Radiologa asistenta darba vieta: |  |  |
| 2.1. |  | Krāsains vadības monitors ar izmēru vismaz 23 collas |  |  |
| 2.2. |  | DICOM protokols (minimālās prasības: worklist, print, storage, storage commitment, query/retrieve) |  |  |
| 2.3. |  | Dators vismaz 8 GB RAM, HDD 1TB, Ethernet 10/100/1000 base T, DVD |  |  |
| 2.4. |  | Ekspozīcijas režīmi – manuālais un automātiskais |  |  |
| 2.5. |  | Automātiskā ekspozīcijas kontrole AEC un AEC ar fiksētiem kV |  |  |
| 2.6. |  | Izolējošais transformators |  |  |
| 2.7. |  | Krūts kompresijas spēka un biezuma attēlojums uz vadības monitora un papildus krāsaina ekrāna uz gentrija vai gentrija statīva |  |  |
| 2.8. |  | Izmeklējuma darba plūsmas vadība, kas novieto gentriju iepriekšdefinētās pozīcijās (CC, MLO, ML) izmeklējuma veikšanai |  |  |
| 2.9. |  | Krāsu kodēts izmeklējuma stāvokļa attēlojums uz vadības ekrāna un papildus krāsaina ekrāna uz gentrija vai gentrija statīva |  |  |
| 2.10 |  | Integrēta rentgenstaru aizsardzība (svina stikls, vismaz 0,5 mm svina ekvivalents) |  |  |
| 2.11 |  | Motorizēti maināms darba virsmas augstums, lai nodrošinātu ergonomisku darba vietu |  |  |
| 3. |  | Gentrijs: |  |  |
| 3.1 |  | Detektora – fokusa attālums (SID) ne mazāks kā 65 cm. |  |  |
| 3.2 |  | Vertikālā kustība augstumā līdz vismaz 135 cm (motorizēta kustība), ar iespēju veikt izmeklējumu pacientiem ratiņkrēslā. |  |  |
| 3.3 |  | Minimālā rotācijas ne mazāka kā no 180° līdz - 130° vai vairāk |  |  |
| 3.4 |  | Automātiska kolimācijas sistēma |  |  |
| 4. |  | Ģenerators un rentgena spuldze: |  |  |
| 4.1 |  | Sprieguma diapazons līdz vismaz 35 kV vai vairāk ar 1 kVpārslēgšanos |  |  |
| 4.2. |  | Maksimālā ekspozīcija ne mazāk kā 600 mAs |  |  |
| 4.3 |  | Automātiskā ekspozīcijas kontrole un manuāls parametru iestatījums |  |  |
| 4.4 |  | Vienam no fokusiem izmērs ne lielāks kā 0.1 mm, otram - ne lielāks kā 0,3mm |  |  |
| 4.5 |  | Sprieguma diapazons robežās vismaz no 25-35 kV |  |  |
| 4.6 |  | Starojuma avots - rotējošs volframa anods (W) ar rotācijas ātrumu vismaz 9000 rpm |  |  |
| 4.7 |  | Anoda siltuma ietilpība ne mazāk kā 300 kHU |  |  |
| 4.8 |  | Spuldzes dzesēšanu ar eļļu un gaisu |  |  |
| 4.9 |  | Rentgena spuldzes siltuma ietilpība vismaz 600 kHU. Ja spuldzes siltuma ietilpība 700kHU un vairāk, tiek piešķirti papildus 5 punkti (B kritērijs) |  |  |
| 4.10 |  | Automātiska līnijas sprieguma kompensēšana |  |  |
| 4.11 |  | Vēlams, lai ģenerators būtu integrēts (iebūvēts) iekārtas gentrijā vai gentrija statīvā. Ja tiek piedāvāta iekārta ar integrētu (iebūvētu) ģeneratoru, tiek piešķirti papildus 5 punkti (C kritērijs) |  |  |
| 4.12 |  | Vismaz divi motorizēti filtri ar automātisku nomaiņu |  |  |
| 4.13 |  | Nepārtraukts rentgena spuldzes pārslodzes monitorings |  |  |
| 5 |  | Kolimators: |  |  |
| 5.1 |  | Ne mazāk kā divi FOV: divi standarta mamogrāfijas izmēri (mazais un lielais) |  |  |
| 5.2 |  | Automātiska un manuāla FOV izvēle |  |  |
| 5.3 |  | Vēlama kompresijas plāksnes atpazīšana un automātiska kolimēšana. Ja tiek piedāvāta automātiska kolimēšana tiek piešķirti papildus 5 punkti (D kritērijs) |  |  |
| 5.4 |  | Starojuma lauka LED izgaismošana |  |  |
| 6 |  | Tiešās digitalizācijas pilna lauka attēla detektors: |  |  |
| 6.1 |  | Tiešās attēla nolasīšanas tehnoloģija ar amorfo selēnu(a-Se) vai Cēzija jodīdu- Silīciju (CsI-Si) vai analogs |  |  |
| 6.2 |  | Detektora izmērs ne mazāks kā 23 x 29 cm |  |  |
| 6.3 |  | Detektora DQE pie 1 lp/mm ne mazāk kā 68% |  |  |
| 6.4 |  | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks kā 85 mikrometri |  |  |
| 6.5 |  | Ne mazāk kā 16 biti |  |  |
| 7 |  | Kompresija un režīmi: |  |  |
| 7.1 |  | Kompresijas režīmi: manuāls un automātisks ar vismaz 4 kompresijas ātrumiem |  |  |
| 7.2 |  | Maksimālā kompresija līdz vismaz 20 kg vai vairāk |  |  |
| 7.3 |  | Automātiska kompresijas atbrīvošana pēc ekspozīcijas |  |  |
| 7.4 |  | Pedālis kompresijas plates regulēšanai |  |  |
| 7.5 |  | Kompresijas plāksne ar izmēru 24 x 30 cm +/- 1 cm |  |  |
| 7.6 |  | Kompresijas plāksne ar izmēru 18 x 24 cm +/- 1 cm |  |  |
| 7.7 |  | Kompresijas plāksne ar palielinājumu un palielinājuma platformu ar abdominālo ekranējumu |  |  |
| 8 |  | Papildus prasības: |  |  |
| 8.1 |  | Iespēja piedāvātajai iekārtai pievienot tomosintēzes režīmu, pievienot ražotāja apliecinājumu |  |  |
| 8.2 |  | Iekārtas pieslēgums pie vienas fāzes elektrotīkla ar maksimālos strāvu ne vairāk kā 15A |  |  |
| 8.3 |  | Iekārta saderīga ar slimnīcas rīcībā esošo mamogrāfijas darba staciju Medecom Medmamo. Pievienot mamogrāfijas iekārtas ražotāja apliecinājumu. |  |  |
| 8.4 |  | Iekārtas svars ne vairāk kā 200 kg |  |  |
| 8.5 |  | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš gaidstāves (standby) režīmā ne vairāk kā 5,0 kVA. Ja elektroenerģijas patēriņš mazāks kā 5,0 kVA papildus 5 punkti (E kritērijs) |  |  |

Tehniskā specifikācija aktualizēta 22.02.2024