1. pielikums
atklāta konkursa “Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB2024/2, apspriedes noteikumiem
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS
Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca”
	Vispārīgās prasības:

	1.
	Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24  mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas

	2.
	* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;

	3.
	**Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;

	4.
	Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;

	5.
	Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un EK atbilstības deklarācijas kopija 

	Nr.p.k.
	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvātie parametri*
	Atsauce uz informatīvo materiālu**

	1.
	Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana:

	 
	Preces ražotājs:  
	 
	 

	 
	Preces modelis, kods: 
	 
	 

	
	Iekārtas cena EUR bez PVN:
	

	2.
	Radiologa asistenta darba vieta:

	2.1.
	Krāsains vadības  monitors ar izmēru vismaz 23 collas
	 
	 

	2.2.
	DICOM protokols (minimālās prasības: worklist, print, storage, storage commitment, query/retrieve)
	 
	 

	2.3.
	Dators vismaz 8 GB RAM, HDD 1TB, Ethernet 10/100/1000 base T, DVD

	 
	 

	2.4.
	Ekspozīcijas režīmi – manuālais un automātiskais 
	 
	 

	2.5.
	Automātiskā ekspozīcijas kontrole AEC un AEC ar fiksētiem kV
	 
	 

	2.6.
	Izolējošais transformators
	 
	 

	2.7.
	Krūts kompresijas spēka un biezuma attēlojums uz vadības monitora un papildus krāsaina ekrāna uz gentrija vai gentrija statīva
	
	

	2.8.
	Izmeklējuma darba plūsmas vadība, kas novieto gentriju iepriekšdefinētās pozīcijās (CC, MLO, ML) izmeklējuma veikšanai
	
	

	2.9.
	Krāsu kodēts izmeklējuma stāvokļa attēlojums uz vadības ekrāna un papildus krāsaina ekrāna uz gentrija vai gentrija statīva
	
	

	2.10
	Integrēta rentgenstaru aizsardzība (svina stikls, vismaz 0,5 mm svina ekvivalents)
	
	

	2.11
	Motorizēti maināms darba virsmas augstums, lai nodrošinātu ergonomisku darba vietu
	
	

	3.
	 Gentrijs:  

	3.1
	Detektora – fokusa attālums (SID) ne mazāks kā 65 cm.
	 
	 

	3.2
	Vertikālā kustība augstumā līdz vismaz 135 cm (motorizēta kustība), ar iespēju veikt izmeklējumu pacientiem ratiņkrēslā.
	 
	 

	3.3
	Minimālā rotācijas ne mazāka  kā no 180° līdz - 130° vai vairāk
	 
	 

	3.4
	Automātiska kolimācijas sistēma
	 
	 

	4.
	Ģenerators un rentgena spuldze:
	 
	 

	4.1
	Sprieguma diapazons  līdz vismaz 35 kV vai vairāk ar 1 kVpārslēgšanos
	 
	 

	4.2.
	Maksimālā ekspozīcija ne mazāk kā 600 mAs
	 
	 

	4.3
	Automātiskā ekspozīcijas kontrole un manuāls parametru iestatījums
	 
	 

	4.4
	Vienam no fokusiem izmērs ne lielāks kā 0.1 mm, otram - ne lielāks kā 0,3mm
	 
	 

	4.5
	Sprieguma diapazons robežās vismaz no 25-35 kV 
	
	

	4.6
	Starojuma avots - rotējošs volframa anods (W) ar rotācijas ātrumu vismaz 9000 rpm
	 
	 

	4.7
	Anoda siltuma ietilpība ne mazāk kā 300 kHU
	 
	 

	4.8
	Spuldzes dzesēšanu ar eļļu un gaisu
	
	

	4.9
	Rentgena spuldzes siltuma ietilpība vismaz 600 kHU. Ja spuldzes siltuma ietilpība 700kHU un vairāk, tiek piešķirti papildus 5 punkti (B kritērijs)
	
	

	4.10
	Automātiska līnijas sprieguma kompensēšana
	
	

	4.11
	Vēlams, lai ģenerators būtu integrēts (iebūvēts) iekārtas gentrijā vai gentrija statīvā. Ja tiek piedāvāta iekārta ar integrētu (iebūvētu) ģeneratoru, tiek piešķirti papildus 5 punkti (C kritērijs)
	
	

	4.12
	Vismaz divi motorizēti filtri ar automātisku nomaiņu
	
	

	4.13
	Nepārtraukts rentgena spuldzes pārslodzes monitorings
	
	

	5
	Kolimators:
	 
	 

	5.1
	Ne mazāk kā divi FOV: divi standarta mamogrāfijas izmēri (mazais un lielais)
	 
	 

	5.2
	Automātiska un manuāla FOV izvēle
	 
	 

	5.3
	Vēlama kompresijas plāksnes atpazīšana un automātiska kolimēšana. Ja tiek piedāvāta automātiska kolimēšana tiek piešķirti papildus 5 punkti (D kritērijs)
	
	

	5.4
	Starojuma lauka LED izgaismošana
	
	

	6
	Tiešās digitalizācijas pilna lauka attēla detektors:
	 
	 

	6.1
	Tiešās attēla nolasīšanas tehnoloģija ar amorfo selēnu(a-Se) vai Cēzija jodīdu- Silīciju (CsI-Si) vai analogs
	 
	 

	6.2
	Detektora izmērs ne mazāks kā 23 x 29 cm
	 
	 

	6.3
	Detektora DQE pie 1 lp/mm ne mazāk kā 68%
	
	

	6.4
	Detektora pikseļa izmērs ne lielāks kā 85 mikrometri
	 
	 

	6.5
	Ne mazāk kā 16 biti
	 
	 

	7
	Kompresija un režīmi:
	 
	 

	7.1
	Kompresijas režīmi: manuāls un automātisks ar vismaz 4 kompresijas ātrumiem
	 
	 

	7.2
	Maksimālā kompresija līdz vismaz 20 kg vai vairāk
	 
	 

	7.3
	Automātiska kompresijas atbrīvošana pēc ekspozīcijas
	
	

	7.4
	Pedālis kompresijas plates regulēšanai
	 
	 

	7.5
	Kompresijas plāksne ar izmēru 24 x 30 cm +/- 1 cm 
	 
	 

	7.6
	Kompresijas plāksne ar izmēru 18 x 24 cm  +/- 1 cm 
	 
	 

	7.7
	Kompresijas plāksne ar palielinājumu  un palielinājuma platformu ar abdominālo ekranējumu
	 
	 

	8
	Papildus prasības: 

	8.1
	Iespēja piedāvātajai iekārtai pievienot tomosintēzes režīmu, pievienot ražotāja apliecinājumu
	 
	 

	8.2
	Iekārtas pieslēgums pie vienas fāzes elektrotīkla ar maksimālos strāvu ne vairāk kā 15A
	
	

	8.3
	Iekārta saderīga ar slimnīcas rīcībā esošo mamogrāfijas darba staciju Medecom Medmamo. Pievienot mamogrāfijas iekārtas ražotāja apliecinājumu.
	
	

	8.4
	Iekārtas svars ne vairāk kā 200 kg
	
	

	8.5
	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš gaidstāves (standby) režīmā ne vairāk kā 5,0 kVA.
Ja elektroenerģijas patēriņš mazāks kā 5,0 kVA papildus 5 punkti (E kritērijs)
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