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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS


11. daļa Kombinēta ultratīra un tīra ūdens attīrīšanas sistēma

	Nr.pk
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Kombinēta ultratīra un tīra ūdens attīrīšanas sistēma

	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnēs vai pievieno instrukciju

	2. 
	Attīrīšanas sistēmas sastāvdaļas
	Jānodrošina visas prasības:
1) Priekšfiltrs, kas ietver aktivēto ogli;
2) Augstas efektivitātes reversās osmozes membrāna;
3) Dejonizācijas modulis;
4) Atsevišķi UV sterilizācijas un fotooksidācijas moduļi;
5) Pulēšanas modulis ar jonu apmaiņas sveķiem;
6) Dozators ar ultrafiltru.
	

	3. 
	Attīrītā ūdens kvalitāte
	Ultratīra (ISO 3696 1. klase) un tīra (ISO 3696 2. klase)
	

	4. 
	Ultratīra (1. pakāpe) ūdens parametri
	Jānodrošina visas prasības:
1) Elektrovadītspēja: 0,055 µS/cm
2) Baktērijas: <0,01 CFU/ml
3) Endotoksīni: <0,001 EU/mL
4) Rnāze: <0,01 ng/mL 
Dnāze: <4 pg/µL
5) Kopējais organiskā oglekļa (TOC) līmenis: <5 ppb

	

	5. 
	Tīra (2. pakāpe) ūdens vadītspēja
	Ne vairāk kā 0,1 µS/cm
	

	6. 
	Uzglabāšanas tvertne tīram (2. pakāpes) ūdenim
	1) Jānodrošina visas prasības:
2) Tilpums vismaz 25L
3) Daudzpunktu līmeņa slēdzis ar vismaz 20 pozīcijām
4) Aprīkots ar CO2 uztvērēju; 
5) Aprīkots ar automātisko UV dezinfekcijas moduli, ar taimeri;
6) Automātiskā recirkulācija
7) Recirkulācijas laiku un periodu var iestatīt lietotājs
	

	7. 
	Tīra ūdens (2. pakāpe) plūsmas ātrums uz uzglabāšanas tvertni
	Vismaz 10 l/h
	

	8. 
	Ultratīra (1. pakāpes) ūdens dozēšanas ātrums
	1,5-2 l/min
	

	9. 
	Tilpuma dozēšana
	Sistēmai ir jābūt tilpuma dozēšanas režīmam ar iespēju iestatīt ultratīra  ūdens (1. klase) dozēšanas tilpumu no ne vairāk kā 0,01 L līdz vismaz 100 L (ierobežo uzglabāšanas tvertnes tilpums).
	

	10. 
	Displejs
	Ne mazāk kā 7 collu krāsu skārienekrāns, kas novietots sistēmas priekšpusē

	

	11. 
	Displejam jābūt piemērotam darbam ar cimdiem.
	Jānodrošina
	

	12. 
	Displejā redzamie parametri
	Jānodrošina visas prasības:
1) Tīra un ultra tīra ūdens vadītspēja,
2) TOC (kopējais organiskais ogleklis),
3) Temperatūra tīram un īpaši tīram ūdenim,
4) Statusa indikācija,
5) Automātiski trauksmes ziņojumi ar pilnu informāciju par iespējamiem cēloņiem un norādījumiem par darbībām, kas jāveic, lai atrisinātu problēmu,
6) Visu palīgmateriālu atlikušais kalpošanas laiks,
7) Plūsmas diagramma ar visu parametru rādījumiem,
8) Uzglabāšanas tvertnes ūdens līmenis %.
	

	13. 
	[bookmark: _GoBack]Datu reģistrēšana un izvade
	Automātiski saglabāti izsniegšanas ziņojumi, kas ietver vismaz šādu informāciju: 
1) laiks un datums,
2)  vadītspēja, 
3) izdalītais tilpums, 
4) ūdens temperatūra, 
5) TOC līmenis,
6) trauksmes ziņojumu vēsture

	

	14. 
	Sistēmai jābūt aprīkotai ar vismaz 1 x USB-C pieslēgvietu datu lejupielādei (izsniegšanas ziņojumi, trauksmes ziņojumi)
	Jānodrošina
	

	15. 
	Programmatūras funkcijas
	Jānodrošina visas prasības:
1) Sistēmai jābūt aprīkotai ar vismaz 1 x Ethernet pieslēgvietu un iespēju pieslēgt iekārtu lokālajam interneta tīklam.
2) Programmatūrai ir jāatbalsta attālās diagnostikas funkcija, kas ļauj servisa tehniķim attālināti piekļūt ūdens attīrīšanas sistēmai, izmantojot interneta savienojumu, un reāllaikā uzraudzīt sistēmas parametrus.
3) Programmatūrai jānodrošina iespēja iestatīt lietotāja līmeņus un iestatījumu aizsardzību ar paroli.
	

	16. 
	Ūdens kvalitātes mērvienības
	µS/cm vai MOhm *cm, var iestatīt lietotājs
	

	17. 
	Palīgmateriālu apmaiņa
	Visiem palīgmateriāliem jābūt viegli maināmiem 
	

	18. 
	Papildu funkcionālās prasības
	Jānodrošina visas prasības:
1) Automātiska īpaši tīra ūdens cilpas skalošana pirms ūdens padeves.
2) Uzstādījumā jābūt noplūdes noteikšanas sensoram, kas ūdens noplūdes gadījumā automātiski atslēdz ienākošo padeves ūdens plūsmu .
3) Iespējama uzstādīšana uz laboratorijas stenda vai pie sienas.
	

	19. 
	Sistēmas izmēri, augstums x garums x platums:
	Ne vairāk kā 35 cm x 60 cm x 60 cm
	

	20. 
	Papildu prasības sistēmas pievienošanai krāna ūdenim
	Piegādes komplektā jābūt vismaz 10” ārējo priekšfiltru komplektam (aktivētās ogles, polifosfāta, polipropilēna 1µm mehāniskās filtra kasetnes), kam jābūt aprīkotam ar ūdens spiediena mērītāju. 
	

	21. 
	Prasības piegādātājam
	Ražotājam jābūt sertificētam atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām, jāpievieno sertifikāts.

Piegādātāja servisa inženierim ir jābūt apmācītam nodrošināt iekārtu servisu -
	

	22. 
	Rezerves filtru un apkopes materiālu komplekts
	Kopā ar iekārtu jāpiegādā apkopes materiālu un filtru, kas sastāv no:
· Priekšfiltru komplekta (polofosfāti/ogle/polipropilēns 1um) 4 gab.;
· Dejonizācijas kolonas 2 gab.;
· Pulēšanas kolonas 2 gab.;
· UV spuldzes dezinfekcijai 1 gab.;
· Fotooksidācijas  UV spuldzes 1 gab.;
· Ultrafiltra 4 gab.
· CO2 slazds  ar mikrofiltru 1 gab.;
· Gaisa filtrs uzglabāšanas tvertnei 1 gab.;
· 0.22 μm baktēriju filtrs uzglabāšanas tvertnei 1 gab..
· UV spuldze automātiskās pašattīrīšanas sistēmai ūdens tvertnei 1 gab.;
· Priekšfiltru komplekta (ogle/polipropilēns) 4 gab.
	

	23. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš

	24. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	25. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	26. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņa kalendāra dienās

	27. 
	Garantijas laikā nodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošanu
	
Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža mehānisma servisa nodrošinājuma preces atrašanās vietā.
	

	28. 
	Piegādes vieta
	Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701
	

	29. 
	Uzstādīšana un apmācība
	Pretendentam pēc preču piegādes nodrošina tā uzstādīšanas darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšanu, testēšanu un Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	30. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas ir jāmaksā bez maksas, piegāde un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	31. 
	Preču elektroenerģijas patēriņu to paredzamajā lietošanas laikā
	___kWh



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.
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