2.2. pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/6

ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

ID Nr. APP DI 2024/6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2.daļa Dzesējošā centrifūga ar piederumiem

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums: Dzesējošā centrifūga ar piederumiem |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju |
|  | Ātruma diapazons | Ne mazāk kā 200 - 18 000 apgriezieni/ minūtē |  |
|  | Maksimālā ietilpība | Ne mazāk kā 4 x 100ml |  |
|  | Temperatūras uzturēšanas diapazons | Ne mazāk kā -20 °C - 40 °C |  |
|  | Programmu atmiņa | Ne mazāk kā 95 programmas |  |
|  | Maksimālais relatīvais centrifugēšanas spēks | Ne mazāk kā 23 500 xg |  |
|  | Rotoru atpazīšana | Automātiska |  |
|  | Paātrināšanas un bremzēšanas režīmi | Ne mazāk kā 10 katram |  |
|  | Trokšņu līmenis izmērīts atbilstoši ES noteiktam standartam | ≤60 dB |  |
|  | Iestatāmais centrifugēšanas laiks | Ne mazāk kā no10 sekundēm līdz 99 stundām |  |
|  | Komplektācija | 10x50ml rotors ar maksimālo relatīvo centrifugēšanas spēku vismaz 16000xg un maksimālo rotācijas ātrumu vismaz 10500rmp; |  |
|  |  | 24x1.5/2.0ml rotors ar maksimālo relatīvo centrifugēšanas spēku vismaz 23 500xg un maksimālo rotācijas ātrumu vismaz 16000rmp; |  |
|  |  | 12 adapteri 15ml mēģenēm |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701 |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē | Jānodrošina |  |
|  | Preču elektroenerģijas patēriņš to paredzamajā lietošanas laikā |  | ____ kWh |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta  pārstāvja paraksts :

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.